Zadanie numer 2 – Załącznik numer 2B do SWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Zadanie numer 2

Automatyczny licznik komórek

Model/typ:	……………………………………………………………………………………………….

Producent:	……………………………………………………………………………………………….

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY / OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojedynczy pomiar poniżej 1 sekundy. | Tak |  |
| 2 | Urządzenie sterowane za pomocą minimum 7 calowego ekranu dotykowego. | Tak |  |
| 3 | Eksport danych w plikach minimum PDF. i csv. | Tak |  |
| 4 | Pokrętła blokady ostrości oraz regulacji obrazu (w celu uzyskania lepszego kontrastu pomiędzy żywymi i martwymi komórkami) umieszczone na prawym boku urządzenia. | Tak |  |
| 5 | Rozmiar liczonych komórek w zakresie minimum 1-60µm. | Tak |  |
| 6 | Pomiar komórek w zakresie stężenia: od 1 x 10^4 do 2 x 10^7 komórek. | Tak |  |
| 7 | Pomiar na polimetakrylanowych (PMMA) komorach o wymiarach: 75 x 25 x 1.8 mm (szer. x głęb. x wys.) przy użyciu Trypan Blue. Objętość próbki: 10µl. | Tak |  |
| 8 | Wraz z urządzeniem należy dostarczyć 750 szkiełek – łącznie na 1500 pomiarów oraz 15 opakowań Trypan Blue każde o pojemności 1,5 ml. | Tak |  |
| 9 | Wymiary urządzenia nie większe niż 280 x 280 x 340 mm. | Tak |  |
| 10 | Wbudowany moduł WiFi do łączności z siecią. | Tak |  |
| 11 | Pamięć 500 pomiarów. | Tak |  |
| 12 | Automatyczny licznik komórek pokazywać powinien: a. stężenie komórek żywych i martwych / ml b. całkowitą liczbę komórek / ml c. żywotność (% żywych komórek do wszystkich komórek) d. średnią średnicę komórek e. graficzną ilustrację wybranych parametrów. | Tak |  |
| 13 | Deklaracja CE | Tak |  |
| 14 | Gwarancja: 24 miesiące | Tak |  |
| 15 | Instalacja oraz szkolenie personelu | Tak |  |

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu dotyczą oferowanej konfiguracji.

- Zobowiązujemy się do przeszkolenia pracowników zamawiającego z obsługi zaoferowanych i zainstalowanych urządzeń.