## Zadanie 1
Załacznik nr 2.1 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr. 1
UWAGA: WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST WYDZIERŻAWIENIE I UTWORZENIE BANKU IMPLANTÓW 1. INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI PROTEZ ORAZ UTWORZENIA BANKU IMPLANTÓW STERYLNYCH 2. NAPĘD ORTOPEDYCZNY SKŁADAJĄCY SIĘ Z MIN: RĘKOJEŚĆ PIŁA, RĘKOJĘŚĆ WIERTARKA, BATERIE X2, ŁADOWARKA, ZŁĄCZKA JACOBS 3. IMPLANTY Z POZYCJI 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 27 TWORZĄ BANK IMPLANTÓW, NATOMIAST IMPLANTY Z POZYCJI 5, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 DOSTAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ MAX. DO 48 GODZIN OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (koszty z tym związane podnoszą sumaryczną cenę implantów)
Lp. | Nr kat. | Endoproteza stawu biodrowego | Nazwa oferowanego produktu/ producent | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 | 8 | 7 x 8% = 9 | 8 + 9 = 10
Trzpień bezcementowy
1. |  | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard, bezcementowy, pokryty w ½ części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długość trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużonymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w ½ części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkową hydroksyapatytem, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długość trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14, kąt CCD 138° w dziesięciu rozmiarach |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień krótki przynasadowy bezcementowy
2. |  | Trzpień bezcementowy typu „shortstem”, wykonany ze stopu tytanowego, zwężający się dystalnie, prosty (nie anatomiczny ), prostokątny o przekroju dla dobrej stabilizacji antyrotacyjnej, pokryty w 1/2 proksymalnej części porowata okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, w części dystalnej polerowany. Dostępny w 9 rozmiarach dla wersji standardowej 130 ° i lateralizowanej 125 ° (high offset), stożek 12/14 |  | 130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień prosty cementowany
3. |  | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samogwintujący się), wykonany ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, w 9 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużonymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień prosty cementowany lateralny
4. |  | Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samogwintujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni w 6 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużonymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138° |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień bezcementowy typu coxa vara
5. |  | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji coxa vara bezcementowy, pokryty w ½ części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytemna całejj długości, dostępny w 10 rozmiarach od 6,25mm do 20mm (długość trzpieni od 132mm do 160mm), z dodatkowymi wzdłużonymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej , konus 12/14, kąt CCD 123° |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Panewka bezcementowa
6. |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem (cpTi) dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 46mm do 68mm ze skokiem co 2mm lub panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach od 42mm o 72mm ze skokiem co 2mm |  | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Panewka cementowa
7. |  | Panewka polietylenowa w rozmiarach od 44mm do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-cio stopniowym okapem |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Panewka rewizyjna wielootworowa bezcementowa
8. |  | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej dla ułatwienia osteointegracji, z otworami do śrub stabilizujących na całym obwodzie panewki, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śrudoperacyjnego usunięcia, w rozmiarach od 42mm do 72mm ze skokiem co 2mm |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Panewka antyluksacyjna bezcementowa i cementowana
9. |  | Panewka antyluksacyjna bezcementowa w 12 rozmiarach o średnicy zewnętrznej 42mm – 64mm ze skokiem do 2 mm, wykonana ze stopu CoCrMo pokryta czystym tytanem oraz dodatkowo hydroksyapatytem i panewka cementowana ze stopu CoCrMo w 11 rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44m do 64mm ze skokiem co 2mm. Głowa 2M wykonana z polietylenu z witaminą E dla głowy wewnętrznej 22mm, 28mm, i 32mm rosnącej wraz ze średnicą panewki |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Głowa tytanowa
10. |  | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu tytanu pokryta okładziną ceramiczną (TiN) w 4 długościach szyjki |  | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Głowa metalowa
11. |  | Głowa w średnicy 28mm, 32mm, 36mm wykonana ze stopu CoCr w 4 długościach szyjki |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Głowa ceramiczna
12. |  | Głowa ceramiczna Biolax Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm i 40mm w 3-ch długościach szyjki |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Wkładki polietylenowe
13. |  | Wkładki do panewek bezcementowych, wykonane z polietylenu typu cross link, standard i z 10-cio stopniowym kołnierzem antyluksayjnym, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm |  | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Wkładki ceramiczne
14. |  | Wkładki do panewek bezcementowych z ceramiki Biolax Delta standard, o średnicach wewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, 40mm |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Głowa bipolarna
15. |  | Głowa bipolarna o średnicy zewnętrznej od 44mm do 60mm skokiem co 1mm, wyposażona w plastikowy pierścień antyluksayjny, średnica głowy wewnętrznej 28mm |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Śruby panewkowe tytanowe
16. |  | Śruby do kości gąbczastej Ø 6,5mm o długości od 15mm do 80mm ze skokiem co 5mm |  | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa
17. |  | Kompletna panewka rewizyjna stawu biodrowego składająca się z: 1. Panewki bezcementowej, anatomicznej (lewej, prawej), wykonanej ze stopu tytanowego w rozmiarach od 46mm do 62mm, posiadającej ostry kolec umożliwiający zaczepienie w kości kulszowej oraz wypustkę w formie blaszki z otworami na śruby umożliwiające mocowanie do talerza kości biodrowej. Panewka musi posiadać otwory do przymocowania śrubami. 2. Wkładu polietylenowego kompatybilnego z głowami o średnicy 32mm i 36mm, z 15 stopniowym okapem oraz opcją z 4mm offsetem |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień rewizyjny modularny
18. |  | Trzpień rewizyjny modularny w wersji cementowej i bezcementowej składający się z komponent udowy proksymalny w dwóch kątach szyjkowo-trzonowych 127° i 135° oraz dwóch długościach 32 i 42mm. Komponent krętarzowy w dwóch długościach 40 i 50mm. Element przedłużający (możliwość zastosowania 3 szt elementu przedłużającego w jednym komplecie) o długości 25mm, śruba blokująca do trzpienia w długościach 40-125mm. System powinien dawać możliwość wyboru kąta szyjkowo-trzonowego 127° i 135°oraz zapewniać możliwość ustalania kąta antetorsji po osadzeniu implant w loży kostnej – skok co 5 stopni, a także posiadać możliwość blokowania obwodowego śrubami. Konus trzpienia 12/14. Trzpień w średnicach 14 do 20mm oraz długościach 150 do 250mm |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Spacery panewkowe
19. |  | Spacery do uzupełnienia ubytków kostnych w panewce; wykonane ze stopu tytanowego o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegracji ( beleczki w strukturze spacera o średnicy 330-390μm. Spacery dostępne w trzech wysokościach 10mm, 15mm i 20mm dla każdej z czterech średnic (54mm, 58mm, 62mm, 66mm) |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień rewizyjny bezcementowy
20. |  | Trzpień rewizyjny bezcementowy, wykonany ze stopu tytanowego w 8 rozmiarach, konus 12/14 |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Trzpień rewizyjny cementowy
21. |  | Trzpień rewizyjny CoCrMo cementowy w długościach od 155mm do 250 mm i średnicach 10,12,14, konus 12/14 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Koszyki rewizyjne anatomiczne
22. |  | Panewkowy koszyk rewizyjny anatomiczny /prawy i lewy/ wykonany ze stopu tytanowego posiadający odpowiednie otwory umożliwiające użycie śrub w rozmiarach od 44mm do 62mm ze skokiem co 6mm |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Koszyki rewizyjne uniwersalne
23. |  | Panewkowy koszyk rewizyjny uniwersalny wykonany ze stopu tytanowego posiadający otwory umożliwiające użycie śrub w rozmiarach od 44mm do 58mm ze skokiem co 2mm |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Obejmy tytanowe
24. |  | Obejmy tytanowe do zespalania złamań około protezowych, szerokość min. 8mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski |  | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Ostrze jednorazowe
25. |  | Jednorazowe ostrze piły oscylacyjnej grubość cięcia od 0,9 do 1,47, szerokość cięcia od 19 do 23mm |  | 240 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Cement 1x40g
26. |  | Cement kostny z antybiotykiem pakowany 1x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Cement 2x40g
27. |  | Cement kostny z antybiotykiem pakowany 2x40g o średniej gęstości do mieszania próżniowego zawierający barwnik dla odróżnienia od struktur tkankowych |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
28. |  | Koszt wypożyczenia instrumentariów oraz napędów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: …………(np 20 zł x 1 instrumentaria) x 24 miesiące). Wykonawca jest zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wyposażenia |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… | [5 empty] | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 2
Załacznik nr 2.2 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.2
WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST WYDZIERŻAWIENIE INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI PŁYT DYNAMICZNEGO SYSTEMU BIODROWEGO/KŁYCIOWEGO W KONTENERZE DO STERYLIZACJI. (koszty z tym związane podnoszą cenę sumaryczną implantów). Implanty sterylne o dacie ważności nie krótszej niż 24 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu: sterylności, banku oraz 3 etykiet w przypadku płytek nakrętarzowych oraz wkrętów gąbczastych, które w standardzie sprzedawane są na bieżące zamówienia w wersji niesterylnej (poz. 16-18)
Lp. | Nr kat. | Dynamiczny stabilizator biodrowy/kłyciowy. Wymagania: płyty ustalające DSB/DSK klasyczne. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 31mm. Instrumentarium umożliwiające stabilizację złamań zarówno w obrębie bliższej części kości udowej jak i w obrębie międzykłyciowym, nadkłyciowym i przezkłyciowym. Płytka ustalająca DSB - 130°, 4 - 12 otworowa i płytka DSK 95 °. 6 -14 otworowa, wkręty. Implanty sterylne o dacie ważności nie krótszej niż czas trwania umowy. Do każdego implantu dołączone min. 3 etykiety z informacją o numerze LOT i REF niezbędne do dokumentacji medycznej. | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6=7 | 8 | 7x 8%=9 | 8+9=10
1. |  | Płytka do zespolenia złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 6 - otworowa |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Płytka do zespolenia złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 8 - otworowa |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Płytka do zespolenia złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 10 - otworowa |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Płytka do zespolenia złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 12 - otworowa |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Płytka do zespolenia złamań dalszej części kości udowej kąt 95 st. 14 - otworowa |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Płytka do zespolenia złamań kości udowej kąt 130-135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm.,4 otworowa |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Płytka do zespolenia złamań kości udowej kąt 130-135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm.,5 otworowa |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Płytka do zespolenia złamań kości udowej kąt 130-135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm., 6 otworowa |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Płytka do zespolenia złamań kości udowej kąt 130-135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm.,8 otworowa |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Płytka do zespolenia złamań kości udowej kąt 130-135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm.,10 otworowa |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Płytka do zespolenia złamań kości udowej kąt 130-135 st. długość części szyjkowej 35 - 40mm.,12 otworowa |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 26-27mm, długość śruby L=od 55mm do 80mm w odstępach co 5mm |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 26-27mm, długość śruby L=od 80mm do 95mm w odstępach co 5mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 26-27mm, długość śruby L=od 100mm do 135mm w odstępach co 5mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Śruba kostna szyjkowa/kłyciowa, długość gwintu 16-18mm, długość śruby L=od 55mm do 135mm w odstępach co 5mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Płytki nadkrętarzowe |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Wkręty gąbczaste krzyżowe, gabczaste heksagonalne samogwintujace lub sześciokątne samogwintujące Ø 6,5 L-25mm - 70mm (pełny gwint) |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Wkręty gąbczaste krzyżowe lub sześciokątne samogwintujące Ø 6,5 L-40mm - 70mm (gwint L-32mm) lub wkręty gąbczaste heksagonalne samogwintujące Ø 6,5 L-40mm - 70mm (gwint L-32mm) |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Śruba zespalająca gąbczasta Ø 16mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20. |  | Śruba zespalająca z długością gwintu 27mm |  | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21. |  | Śruba kompresyjna |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22. |  | Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: …………(np 20 zł x 1 instrumentaria) x 24 miesiące). Wykonawca jest zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wyposażenia |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 3
Załacznik nr 2.3 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 3
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.3
Uwaga: Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia kontenera do sterylizacji wkrętów korowych, gąbczastych, samogwintujących lub wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: l= od 12 do 30 w odstępach co 2mm
Wkręty do mocowania płytki do kości korowej fi 4,5 x 1,75 Wkręty do mocowania płytki do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 Wkręty kostne samogwintujące fi 4,5 x 1,75 Płytki wąskie 11 x 2,5 pod wkręt 4,5 Płytki wąskie 11 x 4 pod wkręt 4,5 Płytki szerokie 16 x 4,5 pod wkręty 4,5 Płytki samodociskowe szerokie 16 x 4,5 Płytki kształtowe T Płytki kształtowe ukośne T Wkręty kaniulowane Podkładki pod wkręty
Lp. | Nr. kat. | DRUT PLASTYCZNY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo krzyżowe, fi 4,5 x 1,75: L= od 12 do 30 w odstępach co 2mm lub wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: l= od 12 do 30 w odstępach co 2mm |  | 270 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo krzyżowe, fi 4,5 x 1,75: L= od 32 do 50 w odstępach co 2mm lub wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: l= od 32 do 50 w odstępach co 2mm |  | 270 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo krzyżowe, fi 4,5 x 1,75: L= od 52 do 70 w odstępach co 2mm lub wkręt do kości korowej, samogwintujące gniazdo heksagonalne, fi 4,5 x 1,75: L= od 52 do 70 w odstępach co 2mm |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Wkręt do kości gąbczastej krzyżowe gwint B=16mm fi 6,5x2,75; długość L = od 25 do 50 mm w odstępach co 5mm lub wkręt do kości gąbczastej heksagonalne gwint b=16mm fi 6,5x2,75; długość l = od 25 do 50 mm w odstępach co 5mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Wkręt kostkowy L 25 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 25 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Wkręt kostkowy L 30 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 25 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Wkręt kostkowy L 35 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 35 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Wkręt kostkowy L 40 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 40 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Wkręt kostkowy L 45 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 45 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Wkręt kostkowy L 50 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 50 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Wkręt kostkowy L 55 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy l 55 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Wkręt kostkowy L 60 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy L 60 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Wkręt kostkowy L 70 samotnący krzyżowe fi 4,5 lub wkręt kostkowy L 70 samotnący heksagonalne fi 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Płytka wąska 10-11x2,5mm 4-otw. L=71 otwory pod wkręty 4,5 lub płytka wąska 10-11x4mm 4-otw. L=71 otwory pod wkręty 4,5 |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Płytka wąska 10-11x2,5mm 5-otw. L=87 otwory pod wkręty 4,5 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Płytka wąska 10-11x2,5mm 6-otw. L=103 otwory pod wkręty 4,5 |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Płytka wąska 10-11x2,5mm 7-otw. L=119 otwory pod wkręty 4,5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Płytka wąska 10-11x2,5mm 8-otw. L=135 otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 5-otworowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 6-otworowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 7-otworowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 5-otworowe, samodociskowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
23. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 6-otworowe, samodociskowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 7-otworowe, samodociskowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 8-otworowe, samodociskowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
26. |  | Płytki wąskie 11-12x4mm 8-otworowe - otwory pod wkręty 4,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
27. |  | Płytka kształtowa T MINI 2/3 otw. 14/32mm, otwory pod wkręty 2,7mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
28. |  | Podkładka pod wkręty fi 10 / fi 5 (zewnętrzne/wewnętrzne) |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
29. |  | Podkładka pod wkręty fi 15 / fi 5 |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
30. |  | Podkładka pod wkręty fi 20 / fi 5 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Arkusz4
Załacznik nr 2.4 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 4
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.4
Wkręty do kości korowej fi 5,0 x 1,75 do stabilizatora ZESPOL M5 Łączniki do stabilizatora ZESPOL M5 Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5 x 2,75 do stabilizatora ZESPOL M5 Płytki samodociskowe szerokie do stabilizatora ZESPOL
Lp. | Nr. kat. | DRUT PLASTYCZNY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Wkręt do kości korowej L od 30mm do 45mm (w odstępach co 5 mm ) / 7,5 mm fi 5,0x1,75 M5 |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Wkręt do kości korowej L od 55mm do 60mm (w odstępach co 5 mm ) / 7,5 mm fi 5,0x1,75 M5 |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Wkręt do kości korowej L 60mm / 7,5 mm fi 5,0x1,75 M5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Łącznik M5 STANDARD |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5x2,75 L 40mm / A 7,5mm M5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5x2,75 L 45mm / A 7,5mm M5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5x2,75 L 50mm / A 7,5mm M5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5x2,75 L 55mm / A 7,5mm M5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5x2,75 L 60mm / A 7,5mm M5 |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Płytka samodociskowa szeroka 6-cio otw. dł. L=114 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Płytka samodociskowa szeroka 6-cio otw. dł. L=130 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Płytka samodociskowa szeroka 6-cio otw. dł. L=146 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Płytka samodociskowa szeroka 6-cio otw. dł. L=162 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Płytka samodociskowa szeroka 8-mio otw. dł. L=178 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Płytka T do stabilizatora ZESPOL dł. L=106, szerokość H=26 |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 5
Załacznik nr 2.5 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 5
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.5
Lp. | Nr. kat. | DRUT PLASTYCZNY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 1,0 |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 1,2 |  | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 1,4 |  | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 1,6 |  | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 1,8 |  | 90 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 2,0 |  | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 2,2 |  | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 2,4 |  | 170 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Drut Kirschnera L 310 fi 3,0 |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 6
Załacznik nr 2.6 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 6
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.6
Lp. | Nr. kat. | DRUT PLASTYCZNY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Grot Steinmanna fi 4,0 L200-250mm końcówka czworokątna |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Grot Steinmanna fi 5,0 L200-250mm końcówka czworokątna |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 7
Załacznik nr 2.7 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 7
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.7
Lp. | Nr. kat. | DRUT PLASTYCZNY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Gwóźdź Rusha fi 2,4 długość L= od 140 do 190 mm (w odstępach co 10mm ) lub fi 2,5 długość L= od 140 do 190 mm (w odstępach co 10mm ) |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Gwóźdź Rusha fi 3,2 długość L= od 100 do 180 mm (w odstępach co 10mm) lub fi 3,0 długość L= od 100 do 180 mm (w odstępach co 10mm ) |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Gwóźdź Rusha fi 3,2 długość L= od 190 do 280 mm (w odstępach co 10mm ) lub fi 3,5 długość L= od 190 do 280 mm (w odstępach co 10mm ) |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Gwóźdź Rusha fi 4mm długość L= od 205 do 260 mm (w odstępach co 10mm ) lub fi 4mm długość L= od 200 do 260 mm (w odstępach co 10mm ) |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Gwóźdź Rusha fi 4mm długość L= 300 |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 8
Załacznik nr 2.8 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 8
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.8
Lp. | Nr. kat. | DRUT PLASTYCZNY DO WIĄZANIA ODŁAMÓW KOSTNYCH | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Drut do wiązania odłamów fi 0,7 L5m |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Drut do wiązania odłamów fi 0,9 L5m |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Drut do wiązania odłamów fi 1,0 L5m |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Drut do wiązania odłamów fi 1,2 L5m |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Drut do wiązania odłamów fi 1,5 L5m |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Drut do wiązania odłamów fi 1,8 L5m |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Drut do wiązania odłamów fi 2,0 L5m |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 9
Załacznik nr 2.9 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 9
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.9
Lp. | Nr. kat. | WKRĘTY KANIULOWANE fi 7mm, fi 4,5 mm, (Oferowane wkręty muszą posiadać gwint na długości min. 32mm lub gwint pełny) | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 45mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 50 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 55 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 60 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 65 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 70 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 75 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 80 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 85 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 90 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 95 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 100 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 105 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 110 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 115 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 120 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 125 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 7 mm, długość śruby 130 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Podkładka pod wkręty kaniulowane 7,0 fi 13 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20. |  | Podkładka pod wkręty kaniulowane 7,0 fi 16 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21. |  | Podkładka pod wkręty kaniulowane 7,0 fi 19 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 20 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
23. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 22 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 24 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 26 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
26. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 28 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
27. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 30 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
28. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 35 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
29. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 45 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
30. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 50 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
31. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 55 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
32. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 60 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
33. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 65 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
34. |  | Wkręty kaniulowane, o średnicy 4,5mm, długość śruby 70 mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
35. |  | Podkładka pod wkręty kaniulowane 4,5 fi10 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
36. |  | Podkładka pod wkręty kaniulowane 4,5 fi15 |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
37. |  | Wiertło kaniulowane o średnicy fi 4,5 |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
Miejscowość ………………………….data…………………

## Zadanie 10
Załacznik nr 2.10 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 10
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.10
Lp. | Nr. kat. | PŁYTKI, ŚRUBY KRZYŻAKOWE DO ZESPOLENIA KOŚCI DROBNYCH, KONTENER DO STERYLIZACJI | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Śruba do zespolenia kości drobnych fi 2,7, długość L=8mm do 14mm ( w odstępach co 2mm ) |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Śruba do zespolenia kości drobnych fi 2,7, długość L=16mm do 24mm ( w odstępach co 2mm ) |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Śruba do zespolenia kości drobnych fi 2, długość L=6mm do 12mm ( w odstępach co 2mm ) |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Śruba do zespolenia kości drobnych fi 3,2-3,5, długość L=8mm do 16mm ( w odstępach co 2mm ) |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Śruba do zespolenia kości drobnych fi 3,2-3,5, długość L=18mm do 24mm ( w odstępach co 2mm ) |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 8mmx2,3-3,5mm 3-otworowa dla wkrętów fi 2,7 długości L=28mm |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 8mmx2,3-3,5mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2,7 długości L=36mm |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 8mmx2,3-3,5mm 5-otworowa dla wkrętów fi 2,7 długości L=44mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 8mmx2,3-3,5mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2,7 długości L=52mm |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=20mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=28mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 5mm x 1mm 8-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=36mm |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 5mm x 2mm 4-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=27mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 5mm x 2mm 6-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=37mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 5mm x 2mm 8-otworowa dla wkrętów fi 2mm długości L=47mm |  | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 7,5 - 8mm 3-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 7,5 - 8mm 4-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 7,5 - 8mm 5-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Płytka do zespolenia kości drobnych 7,5 - 8mm 6-otworowa dla wkrętów fi 3,2-3,5 |  | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 11
Załacznik nr 2.11 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 11
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.11
Lp. | Nr. kat. | Narzędzia artroskopowe | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Haczyk palpacyjny, z podziałką, długość haczyka 3 mm, średnica 1.5 mm, długość robocza 180 mm |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Punch tnący, krawędź tnąca na obwodzie, szerokość cięcia 4.3 mm, zagięte szczęki, wygięte do lewej 45°, średnica płaszcza 3.5 mm, płaszcz prosty, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Punch tnący, krawędź tnąca na obwodzie, szerokość cięcia 4.3 mm, zagięte szczęki, wygięte do prawej 45°, średnica płaszcza 3.5 mm, płaszcz prosty, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Punch tnący,z uzębieniem, szczęki proste, trzonek zakrzywione 30° w lewo, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 12 cm, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Punch tnący,z uzębieniem, szczęki proste, trzonek zakrzywione 30° w prawo, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 12 cm, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Kleszcze chwytające z haczykiem i ząbkowanym szczękami, uchwyt prosty z zapinką, płaszcz prosty, długość robocza 13 cm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Punch tnący, bransze 90° w lewo, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 12 cm, płaszcz prosty o średnicy 3 mm, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Punch tnący, bransze 90° w prawo, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 12 cm, płaszcz prosty o średnicy 3 mm, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Punch tnący do tyłu, szerokość cięcia 3,4 mm, długość robocza 12 cm, płaszcz prosty o średnicy 3 mm, uchwyt z podłączenie do czyszczenia wewnętrznego instrumentu |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Nóż, prosty, szerokość 3,5 mm, długość robocza 11,5 cm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Nóż haczykowy, prosty, długość robocza 11,5 cm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Raszpla, wąska, zakrzywiona, gruboziarnista, długość robocza 13 cm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Mikro osteotom, szerokość 4 mm, długość robocza 18 cm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Dłuto do mikrozłamań, zagięte 70°, długość robocza 18 cm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 12
Załacznik nr 2.12 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 12
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.12
Lp. | Nr. kat. | Optyka artroskopowa | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Optyka artroskopowa 30st, śr. 4mm, dł min 18cm typu Hopkinsll z pudełkiem ochronnym (do sterylizacji); pasująca do posiadanego przez szpital sprzętu firmy Karl Storz i mogąca być sterylizowana w autoklawie parowym |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Płaszcz optyki artroskopu śr 5,5 mm, długość min 12 cm z dwoma obrotowymi zaworami, obturator tępy do płaszcza artroskopowego; pasująca do posiadanego przez szpital sprzętu Karl Storz i mogąca być sterylizowana w autoklawie parowym |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 13
Załacznik nr 2.13 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 13
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.13
Lp. | Nr. kat. | STABILIZATOR ZEWNĘTRZNY DUŻY złożony z klamer uniwersalnych pojedyńczych oraz prentów łączących. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu , bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe. Klamry uniwersalne stabilizatorów dwufukncyjne umożliwiające łączenie grot-grot oraz grot-pręt. Klamry pojedyńcze stabilizatorów umożliwiające łączenie grot-pręt. Możliwość użycia klamer wielorzędowych - umożliwiające łączenie kilka grotów - jeden / dwa pręty. Pręty bezpieczne dla rezonansu megnetycznego wykonane z włókna węglowego | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Zacisk, zatrzaskowy, samomocujący |  | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Zacisk kombinowany, zatrzaskowy, samomocujący |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Grotowkręt Schanza 5,0mm, długość 250/80mm lub 250/65 mm stal - dostawy sukcesywne |  | 36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Pręt z włókna węglowego o średnicy 11,0mm |  | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 14
Załacznik nr 2.14 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 14
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.14
Lp. | Nr. kat. | Narzędzia ortopedyczne | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9 =10
1. |  | Klamra do wyciągu szkieletowego z mocowaniem drutu o średnicy 1-2,4mm za pomocą śrub, szerokość klamry 82-85mm, przestrzeń pomiędzy drutem Kirschnera a pokrętłem klamry wynosi 160-165mm (+/-10 mm) |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Młotek ortopedyczny 500 -600g (+/-10 mm) |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Kosz do sterylizacji narzędzi 255 x 250 x 50 (+/- 5cm) |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Nożyczki preparacyjne zagięte z tępymi końcami typu Metzbaum 130-150mm (+/-10 mm) |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Nożyczki preparacyjne zagięte z tępymi końcami typu Metzbaum 200mm (+/-10 mm) |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Kleszcze Kocher zagięte 240mm (nazwa własna np: Kocher- Ochsner) (+/-10 mm) |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Kościotrzymacz zagięty z zamkiem dł. 270-280mm |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Osteotom Lambotte, część robocza 10mm (+/-10 mm) |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Osteotom Lambotte, część robocza 20mm (+/-10 mm) |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Raszpla 240mm, część robocza 13mm (nazwa własna np. pilnik kostny) |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Torebkotrzymacz typu Bricher-Ganske zagięte 20-22 cm (+/-10 mm) |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Osteotom zagięty typu Lexer dł. 275 mm, szerokość części roboczej 10mm (+/-10 mm) |  | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 15
Załacznik nr 2.15 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 15
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.15
UWAGA: WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST WYDZIERŻAWIENIE INSTRUMENTARIUM W KONTENERZE DO STERYLIZACJI ORAZ UTWORZENIE BANKU IMPLANTÓW TYTANOWYCH STERYLNYCH o dacie ważności nie krótszej niż 24 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. (koszty związane z wypożyczeniem instrumentarium podnoszą sumaryczną cenę implantów). Do każdego implantu dołączone min.3 etykiety z informacją o numerze LOT i REF
Lp. | Nr. kat. | PŁYTKI BLOKOWANE ZE ŚRUBAMI - TYTANOWE I INSTRUMENTARIUM | Nazwa oferowanego produktu/ producent | ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 =7 | 8 | 7x8% =9 | 7+9=10
1. |  | Płytka blokowana T, o grubości 1,8mm 4-otworowa. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Długość płytki od 38mm do 46mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,4 i 2,7mm lub opcjonalnie wkrętów kobaltowych o ś. 2,4 umożliwiających zmianę kąta implantacji. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych umożliwiająca identyfikacje i dobór implamtów. Materiał - tytan |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Płytka kształtowa blokowana 2-otworowa do kości stopy. Otwory w płycie z walcowym gwintem ze stożkową częścią oporową ułatwiającą blokowanie wkrętu i późniejsze jego wykręcenie. Grubość płytki 1,8mm. Płyta w trzech rozmiarach 16mm, 20mm, 24mm. Średnica wkrętów blokujących 2,7mm, gniazda wkrętów typu torx. Materiał - tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Płytka blokowana T ukośna do kości stopy 4-otworowa wersji prawej i lewej, długościach 28mm, 30mm, 32mm. Grubość płyty 1,8mm. Materiał - tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Płytka blokowana 4-otworowa X do kości stopy. Otwory w płycie z walcowym gwintem stożkową częścią oporową, ułatwiającą blokowanie wkrętu i późniejszego jego wykręcenie. Przynajmniej dwa otwory w płycie na druty Kirschnera pozwalające na czasową jej stabilizację. Grubość płyty 1,8mm. Płyta w czterech rozmiarach 23mm , 25mm, 30mm, 35mm. Średnica wkrętów 2,4mm i 2,7mm, gniazda wkrętów typu torx. Materiał - tytan |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, lewa i prawa, w części trzonowej od 4 do 6 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych. W części nasadowej 8 otworów blokowanych w wersji wąskiej (24mm) oraz 8 otworów blokowanych w wersji szerokiej (27mm). Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwić jej doginanie. Długość płytki od 59mm do 75mm. Do części gwintowanej otworu wkręty blokowane o średnicy 2,4mm i 2,7mm lub opcjonalnie wkręty 2,4mm kobaltowe umożliwiające zmianę kąta implantacji, do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Ta sama barwa płytek w wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.materiał - tytan |  | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 2-4 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwić jej doginanie. Przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Długość płytki od 30mm do 52mm. Do części gwintowanej otworu wkrętu korowe blokowane o średnicy 2,4mm zaś do części kompresyjnej wkręt 2,7mm z łbem kulistym. Łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześcikarbowymi. Materiał - tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Płytka kształtowa blokowana ukośna L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 2-4 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej trzy otwory blokowane. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Długość płytki od 32mm do 54mm. Materiał - tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Płytka kształtowa blokowana L, do dalszej nasady kości promieniowej, lewa i prawa, 2-4 otworów blokowanych i rozdzielnie położonych kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 2 lub 3 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wyprofilowana powierzchnia boczna płytki ma ułatwić jej doginanie. Przynajmniej 2 otwory do wprowadzenia Kirschnera 1,0 lub nici. Długość płytki 29mm - 51mm. Do otworów blokowanych wkręty blokowane o średnicy 2,4mm, łeb wkrętu blokowanego z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 2,7, z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Płytka do głowy kości promieniowej lewa i prawa w dwóch wersjach: mała do średnic głowy 20-22mm i duża do średnic głowy 24-26mm. W dwóch rozmiarach. W dwóch rozmiarach wysokości 36mm i 47mm. W części trzonowej 1-2 otworów blokowanych i dwa otwory kompresyjne |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Płytka do głowy kości promieniowej szyjkowa. W dwóch rozmiarach wysokości 32mm i 43mm. W części trzonowej 1-2 otworów blokowanych i dwa otwory kompresyjne |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 4 otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Długość płytki od 89mm - 136mm. Ustalono kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo- bocznej. Wersja lewa i prawa. W części trzonowej 3 do 6 par otworów - blokowanego i kompresyjnego. W części nasadowej 6 otworów blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Długość plytki od 95mm - 137mm. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Materiał - tytan |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Płytka wyrostka łokciowego L - 88mm - 181mm, odpowiednio co 2 do 8 otworów w części trzonowej. Materiał - tytan |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Płytka obojczykowa blokowana S trzonowa, w wersji lewej i prawej, o dł 66mm, 84mm, 104mm i odpowiednio 6, 8, 10 otworowe. Płytka z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych śr: 2,4mm, 3,5mm, gąbczastych 3,9mm oraz kobaltowych 3,5mm umożliwiających zmianę kąta implantacji. materiał - tytan |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Płytka obojczykowa blokowana z hakiem, w wersji lewej i prawej z zakresem wysokości haka 12mm i 15mm, posiadająca otwory blokowane i jeden otwór kompresyjny. Do otworów blokowanych - możliwość zastosowania wkrętów blokowanych śr. 3,5mm, 2,4mm, gąbczastych 3,9mm oraz kobaltowych 3,5mm umożliwiających zmiane kąta implantacji. Materiał - tytan |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Płytka piętowa blokowana, w trzech rozmiarach w wersji lewej i prawej. Płytka z możliwością zastosowania wkrętów blokowanych o śr. 2,4mm, 3,5mm, gąbczastych 3,9 oraz kobaltowych 3,5umożliwiających zmianę kąta implantacji. Materiał - tytan |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Płytka prosta rekonstrukcyjna, blokowana, 4 -10 otworów blokowanych i po 2 otwory kompresyjne. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją do otworów blokowanych wkręty 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Materiał stop tytanu |  | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, od 4 do 10 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 9 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 10 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, 3,9mm gąbczaste 2,4mm lub wkrętu kobaltowego 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześcikarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, wąska L, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, zakładana od strony bocznej. Od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 4 otwory blokowane. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka ma posiadać przynajmniej 3 otwory do wprowadzeni Kirschnera 2,0mm lub nici w części nasadowej oraz jeden od strony wyprofilowanej. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20. |  | Płytka piszczelowa, kształtowa blokowana do dalszej nasady zakładana od strony przyśrodkowej. Wersja prawa i lewa. W części trzonowej od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustaleniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, w tym jeden do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Otwory blokowane z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Płytka ma posiadać przynajmniej 4 otwory do wprowadzenia Kirschnera o średnicy 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe o średnicy 3,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21. |  | Płytka strzałkowa boczna. Od 4 do 10 rozdzielnie położonych otworów kompresyjnych i blokowanych w części trzonowej oraz 6 otworów blokowanych w części nasadowej. Długość płytki od 85mm - 145mm. Materiał tytan |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22. |  | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej zakładana od strony przyśrodkowej. W części trzonowej 7 lub 9 par otworów blokowanych i kompresyjnych. W części nasadowej 17 otworów blokowanych z możliwością profilowania i docinania płytki w tej części. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące, blokowane o średnicy 3,5mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe 3,5mm z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
23. |  | Płytka kształtowa blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio - bocznej, od 4 do 8 par otworów blokowanych i kompresyjnych w części trzonowej. W części nasadowej 7 otworów blokowanych. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie płytki ma umożliwić wprowadzenie jej metodą minimalnego cięcia. Przynajmniej 4 otwory pod drut Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Wszystkie wkręty z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24. |  | Płytka kształtowa blokowana kłyciowa udowa, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, do 4 do 10 otworów blokowanych, w tym jeden kompresyjny w części trzonowej - otwory blokowane naprzemienne pochylone. W części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w tym jeden o większej średnicy. Otwory blokowane mają posiadać oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwór kompresyjny z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. W części nasadowej do otworu blokowanego o większej średnicy odpowiedni wkręt o średnicy 7,3mm blokowany, kaniulowany, samogwintujący. Łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do pozostałych otworów odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Do otworów kompresyjnych, odpowiednie wkręty korowe z łbem kulistym. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25. |  | Płytka kształtowa blokowana do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, prawa i lewa, z ograniczonym kontaktem, od 3 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej, położonych rozdzielnie. W części nasadowej 6 otworów blokowanych. Otwory blokowane posiadają oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresję. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowano celem umożliwienia wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Posiada przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Długość płytki do 131mm - 236mm. Materiał - stop tytanu. Do otwórów blokowanych stosuje się wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 5,0mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walacową. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 4,5mm z łbem kulistym. Łby wkrętów posiadają gniazda sześciokarbowe. Materiał - stop tytanu |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
26. |  | Płytka blokowana kłyciowa piszczelowa, prawa i lewa, od 4 do 8 otworów blokowanych i otwór kompresyjny w części trzonowej. Długość płytki od 129mm - 213mm. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych. Otwory blokowane z oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Ma posiadać przynajmniej 5 otworów do wprowadzenia Kirschnera 2,0mm do tymczasowej stabilizacji płytki. Do otworów blokowanych odpowiednie wkręty korowe samogwintujące blokowane o śrdednicy 5.0mm, łeb wkrętu z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał stop tytanu |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
27. |  | Wkręt blokowany samowiercący kaniulowany o śr. 7,3mm, dł. 45mm - 100mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
28. |  | Wkręt blokowany samogwintujący lub blokowany samowiercący kaniulowany o śr. 5,0. mm, dł. 16mm - 95mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
29. |  | Wkręt blokowany gąbczasty, samogwintujący, o śr. 5,4, dł. 35mm - 80mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
30. |  | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 4,5mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał - tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
31. |  | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm dł. 6-40 mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
32. |  | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 2,4mm dł. 6-40 mm, zmiennokątowy. Zakres zmiany kąta wprowadzenia wkrętu +/- 15st. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - kobalt |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
33. |  | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał - tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
34. |  | Wkręt blokowany o średnicy 2,4 samogwintujący kompatybilny z płytkami do dalszej nasady ramienia o dł. 16mm - 40mm. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
35. |  | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 2,7mm, dł. 6-40mm. Łby wkrętów z gniazdami sześciokarbowymi. Materiał tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
36. |  | Wkręt blokowany samogwintujący o śr. 3,5mm, dł 16mm - 85mm. Łby wkrętów z oporową częścią stożkową oraz gwintowaną walcową. gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
37. |  | Wkręt blokowany gąbczasty samogwintujący o śr. 3,9mm dł. 35mm - 80mm. Gniazda wkrętów sześciokarbowe. Materiał tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
38. |  | Wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym, o śr. 3,5mm, dł 12mm - 85mm. Łby wkrętów z gniazdami sześcikarbowymi. Materiał tytan |  | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
39. |  | Płytka udowa bliższa nadkrętarzowa w wersji prawej i lewej. W części trzonowej 2, 4, 6, 8 otworów blokowanych i jednego kompresyjnego, długość płytki odpowiednio do ilości otworów blokowanych 132mm, 174mm, 216mm, 258mm. W części nasadowej 2 otwory pod wkręty kaniulowane 7,3mm, w części trzonowej do otworów blokowanych możliwość zastosowania wkrętów blokujących o śr. 5,0 lub gąbczastych o śr. 5,4mm. Do otworu kompresyjnego wkręt korowy samogwintujący z łbem kulistym o śr. 4,5mm. Łby wkrętów z gniazdami sześcikarbowymi. Materiał - tytan |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
40. |  | Śruby kompresyjne Herberta Ø2,5/3,2mm, Ø3,0/4,0 mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
41. |  | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø3,5 , ilość otworów gwintowanych 5-22.L-66mm do 270mm. Materiał - stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
42. |  | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø3,5 , ilość otworów 5-22. L-66mm do 270mm. Materiał - stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43. |  | Wkręty blokowane 3,5 stalowe . Gniazda typu torx. |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
44. |  | Wkręty korowe 3,5 stalowe . Gniazda typu torx. |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
45. |  | Wkręty korowe 4,5 stalowe . Gniazda typu torx. |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
46. |  | Płytka rekonstrukcyjna prosta do miednicy , pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 3-16.L- 52mm do260mm.Materiał - stal. |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
47. |  | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R108 , pod wkręty Ø4,5mm, ilość otworów 4-16 , L- 72mm - 208mm. Materiał - stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
48. |  | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 4-18 , L- 59mm - 185mm. |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
49. |  | Płytka rekonstrukcyjna łukowa do miednicy R100 , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 4-18 , L- 59mm - 185mm. |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
50. |  | Płytka rekonstrukcyjna J do miednicy lewa i prawa , pod wkręty blokowane Ø3,5mm, ilość otworów gwintowanych 10-16 , L- 123mm - 181mm. |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
51. |  | Płytka rekonstrukcyjna J do miednicy lewa i prawa , pod wkręty korowe Ø3,5mm, ilość otworów 10-16 , L- 123mm - 181mm. |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
52. |  | Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: …………(np 20 zł x 1 instrumentaria) x 24 miesiące). Wykonawca jest zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wyposażenia |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 16
Załacznik nr 2.16 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 16
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr. 16
Lp. | Nr. kat. | SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK -4 implanty | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8% =9 | 7+ 9 =10
1. |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5x1mm wykonanych z materiału PEEK. Cztery implanty fabrycznie załadowane na jednorazowy aplikator. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 stopni. Implanty połączone za pomocą mocnej nitki w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony z samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzenia igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia. Możliwość założenia z jednego aplikatora w systemie ciągłym trzech szwów lub dwóch osobnych szwów pojedynczych |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Igła wielorazowa do szycia łąkotek |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Kaniula wielorazowa do szycia łąkotek zagięta |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Jednorazowe narzędzie , nożyczki do obcinania super mocnych nici w aplikatorach szwów łąkotkowych |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 17
Załacznik nr 2.17 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 17
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.17
Lp. | Nr. kat. | SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK - 1 implant | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 7x8%=9 | 7+ 9 =10
1. |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotek złożony z 1 podłużnego implantu. Implant fabrycznie załadowany na jednorazowy aplikator. Aplikator dostępny w zagięciu 15 stopni. Implant połączone za pomocą mocnej nitki w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. System zaopatrzony z samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowaną na igle aplikatora, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzenia igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia. Możliwość założenia w systemie ciągłym dwóch szwów z jednego aplikatora |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Arkusz18
Załacznik nr 2.18 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 18
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr. 18
UWAGA: WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST WYDZIERŻAWIENIE: 1. INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI PROTEZ ORAZ UTWORZENIA BANKU IMPLANTÓW STERYLNYCH (koszty z tym związane podnoszą sumaryczną cenę implantów)
Lp. | Nr. kat. | Endoproteza stawu biodrowego | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 4 x 5 = 6 | 7. | 6 x 7% = 8 | 6 + 8 = 9
1. |  | Endoproteraza bezcementowa przynasadowa stawu biodroweg. Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy o zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. Dostępny w minimum 30 rozmiarach. W trzech płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony. Pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Rozpiętość offsetu 31-59 mm, kąt szyjkowy 127-140st, długość 87-135mm. |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Panewka bezcementowa typu press-fit wykonana ze stopu tytanu, pokryta tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu, w wersji standardowej i w wersji z 15 stopniowym nawisem. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Panewka w rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 70mm ze skokiem co 2 mm. Opcjonalnie do wyboru operatora panewka tytanowa press-fit, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotnie ufiksowane i późniejszą osteointegracją. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów do śrub. Rozmiary panewek 42-68mm. |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Wkład panewki polietylenowy crosslink, mocowany z pomocą tytanowego pierścienia, średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36mm |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Głowa metalowa o średnicy 28mm, 32mm i 36mm w minimum 4 długościach szyjki |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Ostrze do piły oscylacyjnej |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: …………(np 20 zł x 1 instrumentaria) x 24 miesiące). Wykonawca jest zobowiązany jest podać ilość instrumentariów do wyposażenia |  | 24 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 19
Załacznik nr 2.19 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 19
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr.19
UWAGA: WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST WYDZIERŻAWIENIE: INSTRUMENTARIUM DO IMPLANTACJI GWOŹDZI ŚRÓDSZPIKOWYCH W KONTENERZE DO STERYLIZACJI, SYSTEM ROZWIERCANIA KOŚCI (ROZWIERTAKI) ORAZ UTWORZENIE BANKU IMPLANTÓW STERYLNYCH (koszty związane z wypożyczeniem instrumentarium podnoszą sumaryczną cenę gwoździ). Implanty sterylne o dacie ważności nie krótszej niż 24 miesiące od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Do każdego implantu dołączone min 3 etykiety z informacją LOT i REF
Lp. | Nr.kat. | GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE WRAZ ZE ŚRUBĄ ZAŚLEPIAJĄCĄ – STERYLNE | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 | 8 | 7x8% = 9 | 7+ 9 = 10
1. |  | Gwóźdź anatomiczny udowy w wersji długiej Ø 11 L-180 - 400 mm (skok co 20mm). Lewy i prawy lub L 180-200mm (skok co 20mm) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny, oraz długich L 340-400mm (skok co 20mm) lewy i prawy. Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzony na poziomie dołu krętarzowego (fossa trochanterica). Elementy blokujące z gniazdami typu torx. Materiał - tytan |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Gwoźdź anatomiczny udowy w wersji krótkiej: Ø10 i 11mm L-180 - 200mm ( skok co 20 mm). Wymagania: materiał - tytan. W wersji długiej Ø10, 11, 12mm. Lewy i prawy lub L 180-200mm (skok co 20mm) uniwersalnych do prawej i lewej kończyny, oraz długich L 340-400mm (skok co 20mm) lewy i prawy. Proksymalne wygięcie zapewniające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego wprowadzony na poziomie dołu krętarzowego (fossa trochanterica). Elementy blokujące z gniazdami typu torx. Materiał tytan |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Wkręty blokujące Ø5,0. L - 30mm - 90mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Wkręty blokujące Ø5,5. L - 30mm - 90mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Śruba kompresyjna |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Śruba zaślepiająca. W długościach od 0 - 15mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Wkręt rekonstrukcyjny kaniulowany Ø7,5 L- 60mm – 120mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Gwóźdź śródszpikowy udowy uniwersalny prawy i lewy ( z możliwością blokowania kompresyjnego i rekonstrukcyjnego o średnicy 11; o długości od 300 do 420mm ( w odstępach co 10mm) lub gwoździ śródszpikowych udowych w odstępach długości co 20mmpozostałe parametry bez zmian |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Wkręty blokujące o śr. 4,5mm, o dł. 30mm - 90mm |  | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Wkręty rekonstrukcyjne kaniulowane o śr 6,5mm o dł 60mm - 120mm |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Śruby kompresyjne |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Śruby zaślepiające w zakresie 0 - +15 |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Wkręty blokujące o śr. 6,5mm |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Gwóźdź piszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno - rekonstrukcyjny). Długość L=250-390mm lub L=270- 390 mm (ze skokiem co 15mm) w całości pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-10mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1 mm). Profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zgięcie części dalszej gwoździa. Instrumentarium zapewniające wykonanie kompresji odłamów bez demontażu celownika. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów, zapewniające co najmniej trzypłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoździa w przypadku gwoździ kaniulowanych. Spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w cześci dalszej zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. Wymagania: w otworach rekonstrukcyjnych gwoździa Ø 8, Ø 9 zapewniają alternatywne, zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy Ø4,0 jak i Ø4,5 , w otworach rekonstrukcyjnych dla średnicy gwoździa Ø10,0mm, zamienne stosowanie rygli Ø5,0 i Ø5,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0-15mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stopu tytanu. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX |  | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Wkręt blokujący Ø4,0 z gniazdem typu torx, L -25mm – 80mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Wkręt blokujący Ø4,5 z gniazdem typu torx, L -25mm – 80mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Wkręt blokujący Ø5,0 z gniazdem typu torx, L -30mm – 90mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Wkręt blokujący Ø5,5 z gniazdem typu torx, L -30mm – 90mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Śruba zaślepiająca do gw piszczelowego. W długościach od 0 -15mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20. |  | Śruba kompresyjna do gw piszczelowego |  | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21. |  | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy: - dł 180mm - 200mm - pokryty celownikiem, średnica 10mm - 11mm dla części dalszej i 16mm średnicy w części bliższej. Kąt trzonowy 130°, 135°. Blokowany śrubą zespalającą lub śrubą teleskopową. Śruba doszyjkowa o średnicy max 10,5mm. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w zakresie 0 - 15mm stopniowane co 5mm. Długi - długość 280mm -420mm (ze skokiem co 20mm) pokryty z celownikiem dalszym. Średnica części dalszej 10mm- 11mm i 16mm w części bliższej. Gwóźdź w wersji lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą lub teleskopową o maksymalnej średnicy 10,5mm. Gwóźdź w części dalszej ma posiadać 1 otwór dynamiczny oraz dwa otwory statyczne gwintowane zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej). Gwoździe kodowane kolorami każda średnicy inny kolor. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu torx. System wykonany ze stopu tytanu |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22. |  | Śruba zaślepiająca Ø10,5mm. L= 80mm – 120mm |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
23. |  | Śruba zaślepiająca do śruby zespalającej |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24. |  | Śruba zespalająca Ø5,0. L= 80mm – 120mm |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
25. |  | Śruba teleskopowa Ø10,5mm. L= 80mm – 120mm |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
26. |  | Śruba kompresyjna |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
27. |  | Śruba ustalająca |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
28. |  | Śruba zaślepiająca do gwoździa w wysokościach 0-15mm (co 5mm) |  | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
29. |  | Wkręt blokujący Ø5,0 z gniazdem typu torx, L -30mm – 80mm |  | 140 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
30. |  | Wkręt blokujący Ø5,5 z gniazdem typu torx, L -30mm – 80mm |  | 140 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
31. |  | Gwóźdź śródszpikowy udowy wsteczny - kondylarny. Wymagania: Jeden uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej lewej i prawej kończyny używany przy metodzie wstecznej. Długość L= 180-420mm( ze skokiem co 20mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=10mm - 12mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kaniulowanej. W części dalszej posiadający min. 8 otwory w tym: 2 otwory o średnicy 6,5mm i 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie strzałkowej, 2 otwory o średnicy 5mm w płaszczyźnie poprzecznej co najmniej 2 otwory kondylarne o kącie 30 st w płaszczyznach - AP i poprzecznej. W części bliższej posiadający min. 3 otwory w dwóch płaszczyznach (w tym co najmniej jeden dynamiczny). Blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami z nakrętkami lub zestawem blokujący o średnicy Ø6,5 z zakresem długości 50-105mm. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy Ø5,0 i Ø5,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy Ø5,0 lub Ø5,5. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. System wykonany z tytanu |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
32. |  | Wkręty blokujące Ø6,5mm, o dł. 50mm – 120mm |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
33. |  | Nakrętka |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
34. |  | Zestawy blokujące Ø6,5mm w przedziałach długości 50mm – 90mm |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
35. |  | Śruba zaślepiająca |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
36. |  | Gwóźdź śródszpikowy ramienny uniwersalny. Wymagania: Długość L= 150-320mm (ze skokiem co 20mm) do długości 320mm pokryty celownikiem, średnica d=8mm - 9mm ze skokiem (co 1mm). W części bliższej ścięcie anatomiczne. W części bliższej co najmniej 6 otworów do blokowania w przynajmniej trzech płaszczyznach, wszystkie otwory gwintowane w tym otwór fasolkowy ma posiadać w środkowej części otwór gwintowany pozwalający na wprowadzenie wkrętu 5,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej trzech rozmiarach. Wszystkie elementy blokujące z gniazdami typu torx. Wkręty blokujące i gwoździe kodowane kolorami- każda średnica inny kolor. System wykonany z tytanu |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
37. |  | Wkręty blokujące Ø3,0 |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
38. |  | Wkręty blokujące Ø4,5 i 4,0mm |  | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
39. |  | Śruba zaślepiająca do gw. ramiennych o dł od 0 – 5mm |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
40. |  | Śruba kompresyjna do gw ramiennych |  | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
41. |  | Gwóźdź piszczelowy wsteczny przeznaczony do stabilnej osteosyntezy kości stępu oraz dalszej części kości piszczelowej, w wersji prawej i lewe, długość L=180-320mm (ze skokiem co 20mm), średnica 10, 11, 12 mm w wersji kaniulowanej ze skokiem (co 1 mm). Przekrój gwoździa okrągły na całej długości z anatomicznym odgięciem gwoździa w części piętowej. W części piętowej dwa otwory gwintowane, zapewniające opcję blokowania przynajmniej w dwóch płaszczyznach oraz jeden podłużny (kompresyjny) i kącie i długości pozwalającej na wprowadzenie wkręta blokującego w kość skokową. W części piszczelowej taki sam układ otworów (dwa gwintowane i jeden kompresyjny). Materiał tytan |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
42. |  | Śruba zespalająca |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43. |  | Śruba kompresyjna |  | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
44. |  | Wkręt blokujący Ø5,0 z gniazdem typu torx, L - 30mm - 90mm |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
45. |  | Wkręt blokujący Ø5,5 z gniazdem typu torx, L - 30mm - 90mm |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
46. |  | Endoproteza głowy kości promieniowej. Endoproteza cementowa, modularna składana z 2 części: głowy i trzpienia. Głowa dostępna w 3 średnicach fi 20; fi 22; fi 24mm i trzech wysokościach 10, 12, 14mm. Głowa wykonana z polietylenu wysokocząsteczkowego. Trzpień kompatybilny ze wszystkimi głowami oferowanej endoprotezy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego o przekroju kwadratu z kołnierzem spełniającym rolę ogranicznika. Obie części endoprotezy (głowa i trzpień) połączone na zasadzie przegubu kulistego, umożliwiając głowie endoprotezy ruchy rotacyjne o kat 15° w stosunku do długiej osi trzpienia zarówno do góry jak i do dołu. W sumie pełny zakres ruchu odchylenia na boki głowy endoprotezy powinien wynosić 30°. Wymagania: trzpień standardowy prosty oraz dodatkowo trzpień kątowy pozwalający na rekonstrukcyjne zespolenie. Trzpień kątowy odgięty od osi protezy o kąt 15°. Głowa endoprotezy ma posiadać zewnętrzną powierzchnię uwypukloną do kontaktu z wklęsłą powierzchnią stawową wcięcia promieniowego kości łokciowej. Od góry natomiast ma być wklęsła do kontaktu z wypukłą powierzchnią główki kości ramiennej. Ruchu głowy endoprotezy w stosunku do trzpienia ma zapewniać automatyczne ustawianie się głowy implantu w stosunku do główki kości ramiennej i wcięcia promieniowego kości łokciowej, zmniejszając siły nacisku i siły tarcia systemu głowa endoprotezy – główka kości ramiennej. Modułowa konstrukcja implantu powinna umożliwiać w pierwszej kolejności zaimplantowane trzpienia a następnie głowy endoprotezy o odpowiednim rozmiarze |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
47. |  | Koszt wypożyczenia instrumentariów w okresie 24 miesięcy. Liczba instrumentariów: ….. (np 20zł x 6 instrumentaria) x 24 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jet podać ilość instrumentariów do wypożyczenia wraz z rozwiertakami. |  | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 20
Załacznik nr 2.20 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 20
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr. 20
UWAGA: WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST ZAGWARANTOWANIE DOSTARCZENIA IMPLANTÓW I INSTRUMENTARIUM DO 72 GODZIN OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. PO WYKONANYM ZABIEGU INSTRUMENTARIUM ZOSYTANIE ODESŁANE DO DOSTAWCY.
Lp. | Nr.kat. | ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 =7 | 8 | 8x8%=9 | 7+9=10
1. |  | Endoproteza całkowita stawu barkowego, w opcji niemodulrnej i modularnej; w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: elementu proksymalnego, trzpienia, głowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjkowy 135°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm, i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną w rozmiarach 6 – 16mm dla opcji standard oraz 6 – 12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83 – 191mm zależnie od rozmiaru; głowa metalowa wykonana ze stopu CoCr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40 – 56mm i wysokość 15 – 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy; panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40 – 56mm. |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Nić z igłą długość 26 lub 22mm, półokrągła pojedyńcza |  | 80 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Nić z igłą długość 26 lub 22mm, półokrągła podwójna |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… |  |  |  |  | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Arkusz21
Załacznik nr 2.21 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 21
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr. 21
UWAGA: WARUNKIEM ZŁOŻENIA OFERTY W TYM ZADANIU JEST ZAGWARANTOWANIE DOSTARCZENIA IMPLANTÓW I INSTRUMENTARIUM DO 72 GODZIN OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. PO WYKONANYM ZABIEGU INSTRUMENTARIUM ZOSYTANIE ODESŁANE DO DOSTAWCY.
Lp. | Nr.kat. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5x6 = 7 | 8 | 8x8%= 9 | 7+9=10
Endoproteza cementowa całkowita stawu kolanowego z wkładką zatrzaskową
1. |  | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop tytanowy |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Wkładka polietylenowa typu „fixed bearing” mocowana zatrzaskowo na obwodzie w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, w grubościach 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm dla każdego z rozmiarów. Opcjonalnie wkładka umożliwiająca półzwiązanie protezy |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Cement z gentamycyną lub bez 20g lub 40g |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Endoproteza cementowa stawu kolanowego z wkładką rotacyjną
6. |  | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fiexed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Element piszczelowy stawu kolanowego cementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, 22,5mm, 25mm, 30mm dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross link” |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Cement z gentamycyną lub bez 20g lub 40g |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10. |  | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego z wkładką rotacyjną
11. |  | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego bezcementowy w opcji z zachowaniem PCL, kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing” i „fiexed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr pokryty porowatym tytanem |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Element piszczelowy stawu kolanowego bezcementowy kompatybilny z wkładką typu „mobile bearing”. Trzpień protezy posiada skrzydełka antyrotacyjne, protezy w rozmiarach 2; 2,5; 3; 4; 5; 6. Stop CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną i pokrytą porowatym tytanem powierzchną dolną |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing” ze stożkowym trzpieniem stanowiącym środek rotacji wkładki, w opcji z zachowaniem lub wycięciem PCL, w grubościach: 10mm, 12,5mm, 15mm, 17,5mm, 20mm, 22,5mm, 25mm, 30mm dla wszystkich rozmiarów. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link” |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… | [5 empty] | …………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

## Zadanie 22
Załacznik nr 2.22 do siwz
pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ CENOWY- Zadanie 22
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SZACOWANIE WARTOŚCINA SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW IMPLANTACYJNYCH I NARZĘDZI ORTOPEDYCZNYCH PRZEZ OKRES 24 MIESIĘCY
Zadanie nr. 22
Lp. | Nr.kat. | PŁYTKI STALOWE | Nazwa oferowanego produktu/ producent | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 5 x 6 = 7 | 8 | 7 x 8% = 8 | 7 + 9 = 10
1. |  | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjną do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań bocznej części obojczyka, posiada w części bocznej otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek / przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufukncyjne nie wymagające zaślepek / przejściówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowanie śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o śr. 2,4/2,7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufukcyjne - kombinowane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych / gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące / samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty górno - przednie z bocznym przedłużeniem w wersji prawa / lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty górno - przednie bez bocznego przedłużenia w wersji prawa / lewa, w długościach od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płyta górna z bocznym przedłużeniem w wersji prawa / lewa, zaopatrzona w głowie płyty w śruby o śr. 2,7mm i w trzonie płyty w śruby 3,5mm; płyty o długościach od 110mm do 136mm; ilośc otworów w płycie od 6 do 8. Płyta górna bez bocznego przedłużenia w wersji prawa / lewa zaopatrzona w śruby 3,5mm, o długościach od 94mm do 123mm; ilość otworów w płycie od 6 do 8. Płyta przednia - przyśrdokowa zaopatrzona w śruby o śr. 3,5mm; płyty w długościach od 79mm do 102mm, ilość otworów w płycie od 6 do 8. Płyta przednia - boczna zaopatrzona w części bocznej w otwory zmiennokątowe umozliwiające wprowadzenie śruby pod kątem +/-15 stopni od osi otworu; płyty w długościach: 77mm - 124mm; od 7 do 12 otworów. Materaił stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2. |  | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: grzbietowo - bocznej ( od długości 75-205mm od 3 - 13 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez), płytki od strony bocznej ( długości 69-199mm, ilość otworów w trzonie 1-11) oraz płytki blokowane od strony przyśrodkowej ( długości od 69-189mm, ilość otworów w trzonie od 1 - 10, płyty dostępne z przedłużeniem lub bez). Płytki prawe i lewe. W głowie płyty zagęszczone otwory zabudowane z czterech kolumngwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2,7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubowkręta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W trzonie płyty podcięcia boczne i od spodu, otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek / przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco - kompresyjny umożliwiający elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W części trzonowej płytki otwory woalne gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce i korowych / gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące 3,5mm wkręcane za pomocą śrubowkręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płyty prawe i lewe. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3. |  | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej lub dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do bliszej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy)dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek / przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastycznośc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocno zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastsosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płytce samogwintującej z gniazdami sześciątnymi i gwizadkowymi. Długość 62mm, 3 otwory. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
4. |  | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do wyrostka łkociowego blokowana zmiennokątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliowścią zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce do wkręcenia za pomocą śrubowkręta dynamometrycznego 0,/1,2Nm. Na trzonie płyty podcięcie boczne i od spodu, otowry dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek / przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrubblokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alaternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące 3,5mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilość otworów od 2 do 12 o długości 73-211mm. Płyty prawe i lewe. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. |  | Płyta grzbietowa do częściowej artrodezy śródnadgarstkowej z otworami blokowanymi w płycie zmiennokątowymi. Płytka grzbietowa stożkowa blokująco-kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących zmienno-kątowych lub korowych. Otwory prowadzące śruby blokowane przystosowane do śruby z owalną gwintowaną głową 2,4mm - blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od głównej osi o 15 st. w każdym kierunku. Otwory w płycie zbudowane z czterech kolumngwintowanych z min. czterema zwojamigwintu. Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Mozliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzonych w osi otworów w głowie płyty. Mozliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4mm. Instrumentarium wyposażone w celowniki i prowadnice umożliwiające kompresję kości Sródnadgarstkowych, rozwiercanie i pozycjonowanie płyty. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubowkręta dynamometrycznego 0,8Nm. Dostępne płyty w rozmiarach 6 i 7 otworów, o średnicy odpowiednio 15 i 17mm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gniazdkowymi. Materiał stal |  | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
6. |  | Płyta grzbietowa / dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm - blokowane wielokątowe z odchyleniem kierunku nprowadzenia śruby do osi o 15 st. w każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzonych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania aleternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. Płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie; płyta dłoniowa pozastawowa, w głowie od 4-5 otworów, w trzonie od 3-5 otworów; płytka grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów, w trzonie od 3-5 w długościach od 37-51mm oraz 41-55mm, prawe-lewe; typu T w głowie 3 otwory, w trzonie od 3-5 w dł. od 37-51mm płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długościach 46,57mm; płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory, w trzonie 3-4 w dł. 41-49mm; płyty dłoniowe przystawkowke 5 otworów w dł. 57mm w głowie 6-7 otworów. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7. |  | Płytki - kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywną diagnostykę RTG (trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. Od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie płytki, od 49 do 70mm, 42-70mm prawe i lewe. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8. |  | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości łkociowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/ przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjne z możliow.ścia zastosowania śrub blokujący lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiaja elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o śr. 2,0 pod różnymi katami - w różnych kierunkach, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywanie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,0/1,5mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi. Długość 46mm, 7 otworów. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9. |  | Płyta anatomiczna do kłyci kości udowej wprowadzenia techniką minimalnie inwazyją. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otowory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliowścią zastosowania śrub blokowanych zmiennokątowych, korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane zmiennokątowo o śr. 5,0mm. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwaizdkowymi wkręcane przy pomocy śrubowkręta dynamometrycznego 4,0Nm. Możliwość użytcia śrub blokowanych zmiennokątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15 st. od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, kronikalne o średnicy 5.0 oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych 5.0 umożliwające kompresję międzykłyciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcenie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długość od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
10 |  | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższeego końca kości piszczelowej blokowane zmiennokątowo. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufukncyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowani śrub blokowanych zmiennokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 3,5mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 3,5mm. Płyta w wariancie z małym i dużym wygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z mozliwością zastosowanie alternatywanie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych / gąbczastych 3,5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubowkręta dynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmniennokątowe blokowane 3,5-2,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintującej (3.5) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do opertacji minimalne inwazyjnych z ramionami celowniczymi radioprzeziernymi do blokowania przezskórnego. Płyty z małym i dużym wygięciem w długościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
11. |  | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z mozliwością zastosowania śrub blokowanych zmeinnokątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2,4mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czterema kolumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-5Nm i zmiennokątowe blokowane 3,5-2,5Nm. Śruby blokujące 2,4/2,7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2,4/2,7 - 0,8/1,2Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2,4-3,5) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 122-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylnie typu L i T w długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. Materiał stal |  | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
12. |  | Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm. Materiał stal |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. |  | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7,3mm, samotnąca, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, materiał stal |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
14. |  | Śruba konikalna kaniulowana śr. 7,3mm, samotnąca, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, materiał stal |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
15. |  | Śruba blokująca VA LCP śr. 5,0mm, samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5mm, materiał stal |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
16. |  | Śruba blokująca VA LCP, śr. 5.0mm, samotnąca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4,0mm, materiał stal |  | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
17. |  | Śruba VA-LCP 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. Od 10 do 60mm, zmiennokątowe, samogwintujące, materiał stal |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
18. |  | Śruba VA-LCP 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł od 10 do 30mm, samogwintujące, materiał stal |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | Śruba LCP 2,4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30mm, samogwintujące, materiał stal |  | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
20. |  | Śruba korowa 4,5mm - samogwintująca, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5, materiał stal |  | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
21. |  | Śruby 3,5mm korowe, dł od 10 do 130mm samogwintujące, materiał stal |  | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
22. |  | Śruby 2,7mm korowe, dł od 10 do 60mm, samogwintujące materiał stal |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
23. |  | Śruba LCP 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką,dł od 10 do 95mm, samogwintujące, materiał stal |  | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[5 empty] | Razem | 0 |  | 0 | 0
Miejscowość ………………………….data………………… | [5 empty] | ……………………...........………………………… (podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)