## Zad.4
Załącznik nr 5 do SWZ NZ.262.1.2023 po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.262.1.4.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 zestawów narzędzi okulistycznych IV na blok operacyjny, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe: - Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali nierdzewnych i odpornych na ciepło, zgodnie z normą ISO 13485:2016 lub równoważną- potwierdzone deklaracją producenta; - Twardość narzędzi w zakresie 44-60 HRC- potwierdzone deklaracją producenta; - Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej sterylizację parą- potwierdzone deklaracją producenta; - Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE- potwierdzone deklaracją producenta; - Pasywacja narzędzi z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta; - Hartowanie narzędzi w atmosferze ochronnej z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta; 3. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jedn. brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pęseta do kapsuloreksji – wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bardzo delikatna część chwytna z karbowaną powierzchnią, długość ramion od zagięcia 13 mm, długość całkowita 103 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pęseta tęczówkowa wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą , antyodblaskową, zagięta, 1x2 ząbki zagięte pod kątem 90 stopni, długość całkowita 72 mm, rękojeść prążkowana | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pęseta Kelman McPherson,wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, zagieta, szczęki smukłe o długości 7.5mm , rękojeść z trzema otworami zapewniającymi stabilne trzymanie, długość całkowita 100mm, | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Chopper okulistyczny, model Agarwal ,wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, część robocza o długości 0.9 mm, wewnętrzna krawędź tnąca tipa 0,6 mm, rękojeść karbowana, długość całkowita 104 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Imadło okulistyczne, model Jacobi lub Barraquer, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójna powłoka chromową,bez zamka, szczęki delikatne, zagięte o długości 7,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 0,6mm x 0.3 mm, długość całkowita 105 mm, | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Hak mięśniowy do operacji zeza, model Jameson lub Graefe, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową,zabezpieczającą , antyodblaskową, haczyk o długości 10 mm , rękojeść płaska ,długość całkowita 130-140 mm, | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Imadło okulistyczne , model Jacobi, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójna powłoka chromową,bez zamka, szczęki delikatne, zagięte o długości 5-7.0 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.0 mm x 0.5 mm, długość całkowita 115-120 mm, | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Imadło okulistyczne , model Jacobi , wykonane ze stali chirurgicznej z podwójna powłoka chromową,bez zamka, szczęki delikatne, proste o długości 5-7.0 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.0 mm x 0.5 mm, długość całkowita 115-120 mm, | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rozwórka model Cook, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, pełne o długości 8 mm, dł. całkowita 35 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Nożyczki okulistyczne, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, ostrza proste ostro zakończone, długość ostrza 14mm, długość do swożnia 27mm, długość całkowita 90mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Kontener do sterylizacji parowej, stabilna konstrukcja i odporność na uderzenia, wysoka odporność na środki chemiczne i temperaturę, wykonany z aluminium z anodowaną powłoką ochronną, przykrywka kontenera wykonana z PPSU, filtr umieszczony w pokrywie, filtr bezobsługowy, bez konieczności wymiany– dożywotnia gwarancja skuteczności filtracji. Kontener z matą silikonową typu „jeżyk” dopasowaną do kontenera. Uchwyty na etykiety identyfikacyjne na pokrywie oraz z przodu kontenera. Wymiary zewnętrzne 300-310 x 185-190 x 90-100 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0