## parametry techniczne
Załącznik nr 1 do SIWZ
PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO
Producent:
Nazwa aparatu:
| Opis techniczny analizatora: | Wypełnia Wykonawca TAK/NIE
Lp. | Parametry analizatora:
1 | Analizator hematologiczny nie starszy niż 2018)
2 | Analizator składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, wewnętrznego systemu sterującego z dotykowym wyświetlaczem LCD, wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową, system podtrzymywania napięcia – UPS, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych oraz czytnik kodów wbudowany w podajnik automatycznie odczytujący próbki
3 | Analizator wraz z całym oprzyrządowaniem po zainstalowaniu powinien być gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem
4 | Do analizatora należy dostarczyć niezbędne odczynniki do wykonania kalibracji i kontroli wszystkich badań z zakresu kontroli jakości na koszt wykonawcy
5 | Analizator wykorzystujący oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne pochodzące od jednego producenta
6 | Krew kontrolna dla parametrów krwi obwodowej dostępna w probówkach systemu zamkniętego , dostosowana do pracy z automatycznym podajnikiem
7 | Materiał kontrolny dla parametrów hematologicznych na 3 poziomach /L,N,H/ dla płynów z jam ciała min. na 2 poziomach
8 | Program kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji.
9 | Włączenie analizatora do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów „on-line”, wyniki kontroli dostępne on line po ich wykonaniu, z natychmiastową informacją w przypadku błędów.
10 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora
11 | Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii CBC-5DIFF w pełni bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych spełniające wymagane dyrektywy używania substancji bez zagrożenia
12 | Kontrola poziomu odczynników wraz z graficzną informacją o poziomie ich zużycia. Opakowania odczynników zaopatrzone w kody do automatycznego wczytywania na pokładzie analizatora
13 | Analizator wyposażony w oprogramowanie obejmujące możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej
14 | Analizator wyposażony w automatyczny podajnik próbek z mieszalnikiem na 20 próbek oczekujących na analizę
15 | Wydajność analizatora 60 oznaczeń na godzinę
16 | Automatyczna analiza dostępnych na analizatorze parametrów (28 parametrów w trybie CBC-DIFF) i raportowanych na wyniku, m.in.: WBC, RBC, HTC, MCHC, MCV, PLT, RDW-SD. RDW-CV, MPV, PDW, P-LCR, PCT, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), MicroR, MacroR
17 | Wyliczanie niedojrzałych granulocytów jako odrębnej populacji, wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentowych w stosunku do ogólnej liczby granulocytów
18 | Różnicowanie WBC z wykorzystaniem światła lasera w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową
19 | Dodatkowy tryb pomiaru WBC w próbkach leukopenicznych, możliwość dodatkowej weryfikacji WBC (L-WBC)
20 | Ocena erytroblastów (NRBC #, %) w wartościach bezwzględnych i procentowych jako parametr badawczy
21 | Oznaczanie w płynach z jam ciała i w płynie mózgowo-rdzeniowym: liczby erytrocytów i leukocytów z ich zróżnicowaniem na jedno- i wielojądrzaste
22 | Wykonanie oznaczeń płynów z jam ciała bez żadnych dodatkowych odczynników
23 | Oznakowanie wyników patologicznych /flagowanie/
24 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzynarodowej przez cały czas trwania umowy min.2 x w miesiącu
25 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku
26 | Automatyczne mycie sondy pobierającej po każdym pobraniu
27 | Aparat wyposażony w czujnik dźwiękowy ścieków.
28 | Instrukcja obsługi w języku polskim. Gotowe do pracy skrócone instrukcje obsługi i konserwacji (forma elektroniczna i papierowa)
29 | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny świadczony przez cały okres dzierżawy analizatora. Dwustronne połączenie analizatora z firmowym centrum serwisowym poprzez łącze internetowe przez całą dobę na koszt wykonawcy . Obsługa serwisowa w dni robocze, wolne i święta na koszt wykonawcy
30 | Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy serwisowe, zgodnie z zaleceniem producenta - w zakresie części zamiennych, dojazdów i pracy inżyniera serwisowego po uzgodnieniu terminu z użytkownikiem
31 | Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę sprzętu dodatkowego w razie awarii przez cały czas trwania dzierżawy
32 | Dostawa odczynników na koszt wykonawcy od poniedziałku do piątku maks. do 5 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia.
33 | W przypadku awarii analizatora przyjazd pracownika serwisu i naprawa w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego
34 | Od zgłoszenia telefonicznego o awarii do momentu naprawy wykonawca zapewni wykonanie badań na koszt wykonawcy
35 | Parametry zestawu komputerowego: Komputer procesor Intel Core i1 4 rdzenie, 3,6GHz, pamieć RAM 8 GB DDR4, dysk SSD: 128GB lub 254GB LAN 10/100/1000, Mbps USB 3.0, RJ - 45, VGA, HDMI, port RS232 (jeżeli będzie podłączany analizator), Microsoft Windows 10 PRO PL (64 bit) Microsoft Office 2019, oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat, kabel zasilający, klawiatura, mysz; Drukarka - laserowa, monochromatyczna, szybkośc druku 40 str./min, maksuymalny format nośnika A4, LAN, druk dwustronny (duplex) automatyczny; Monitor: 23" LED IPS, 1920x1080, 16:9, matryca matowa, VGA, HDMI, kabel zasilający, kabel HDMI, kabel VGA; zasilacz awaryjny (ups) 850VA, 480W, 170-280V, wyświetlacz LCD, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwnapięciowe; okablowanie niezbędne do podłaczenia komputera i monitora
36 | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników na koszt wykonawcy: 1 drukarka laserowa typu HP, nie gorsza niż prędkość drukowania 50 stron/min i wydajność dostosowaną do ilości wydruków(możliwość wydruku w formacie A4 i A5-bez konieczności zmiany ustawień), akcesoria do pracy drukarki: tonery - 2szt.na 6miesięcy, papier A4 do drukarek - 3 ryzy na kwartał
37 | Dostawca analizatora zapewni klimatyzację (2 szt). Przez cały czas trwania umowy wykonawca zapewni serwis klimatyzatorów
38 | Zapewnienie chłodni (300 l)
Parametry podlegające ocenie jakościowej
L.p. | Parametr jakościowy z pierwszego oznaczenia bez rozcieńczania | Oferowany parametr | Punktacja
1. | Liniowość dla WBC:
| 0 x103 /µl – 400 x 103/µl | tak/nie* | 10 pkt
| Ø 400x103/µl | tak/nie* | 20 pkt
2. | Liniowość dla PLT:
| 0-3000x 103/µl | tak/nie* | 10 pkt
| 3000 x 103/µ-4000x103/µl | tak/nie* | 15 pkt
| >4000x103/µl | tak/nie* | 20 pkt
| …............................ | …..........................................
| miejscowość, data | podpis osoby upowaznionej do reprezentacji Wykonawcy

## zał. nr 1 - oferta wykonawcy
| FORMULARZ OFERTOWY |  |  |  | Załącznik nr 1 do SIWZ
Odczynniki, kontrole do morfologii krwi wraz z dzierżawą aparatu
Tabela nr 1 Odczynniki, kontrole i materiały eksploatacyjne do badań morfologii krwi.
l.p. | Przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowań | Ilość opakowań na 36 miesięcy | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | stawka VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Badanie morfologii krwi tryb CBC+5DIFF (wyszczególnić wszystkie wymagane odczynniki) | 90000
2 | materiały zużywlane i eksploatacyjne (wyszczególnić wszystkie materiały niezbędne do zabezpieczenia prawidłowej pracy aparatu)
3 | koszt kontroli codziennej (kontrola na 3 poziomach - wysoki, normalny i niski 1 x dziennie)
RAZEM
* Zabezpieczenie w fiolki na 3 poziomach: min. 18 fiolek na cały okres umowy
Tabela nr 2. Dzierżawa analizatora 5-Diff wraz z wyposażeniem dodatkowym.
lp. | Dzierżawa aparatu wraz z wyposażeniem dodatkowym | Cena netto / miesiąc | Wartość netto na okres 36miesięcy |  | Stawka VAT | Wartość brutto na okres 36 miesięcy
Koszt 1 morfologii CBC +5 DIFF - wraz z dzierżawą i pozostałymi akcesoriami brutto =
Wartość oferty brutto w zadaniu nr 1 = Tabela nr 1 + Tabela nr 2 =
| …………………………………… |  |  |  | ……………………………………………
| miejscowość, data |  |  |  | podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy