Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 521/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Ultrasonograf z sondami diagnostycznymi

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |  | H=(FxG) |
| 1. | Ultrasonograf z sondami diagnostycznymi | Tryby obrazowania: B Mode, B+B Mode, 4B Mode: M Mode, B+M Mode, Color Doppler, Power Doppler (PDI), Pulse Wave Doppler (PWD), Częstotliwość pracy: 1-15 MHz zależna od rodzaju sondy. Ogniskowanie dynamiczne: tak Zarządzanie obrazem: Freeze (zamrażanie obrazu), Zoom min.: 60 - 300% w skoku co 20%, Pełny ekran Zapis obrazków i cine loop: min: 256 klatek Presety: Poprawa widoczności igły w obrazowaniu z sondy liniowej; wątroba, nerka, brzuch, płuca, małe narządy, aorta, tarczyca, MSK, naczynia. Skala szarości: 256 stopni Regulacja postprocessingu Włącz / Wyłącz Panel użytkownika min: menu w językach: polskim, angielskim. Optymalizacja parametrów ustawień obrazu: Opcje wymiarowania Pakiet standardowy: linijka, siatka, odległość, objętość, pole powierzchni, elipsa, zwężenie; Pakiet ortopedyczny: kąt alfa i beta Pakiet OB./GYN: HC, BPD, AC, FL, NT, HL, AFI, CRL, GS, szacunkowy wiek płodu, szacunkowa waga płodu, krzywe wzrostu. System Zintegrowany z komputerem PC. Monitor Wyświetlacz LCD LED, min. przekątna 12”. Sterowanie funkcjami: panel dotykowy rezystancyjny, pamięć obrazów i cine loop min. 100 GB Zapis obrazów i cine loop z opisem, danymi pacjenta. Standard przesyłania danych DICOM 3.0 Transmisja danych na nośnik zewnętrzny przez złącze USB Ilość portów głowicy min. jeden port, automatyczne rozpoznawanie sond, porty zewnętrznemin. 2 x USB 3.0, 2 x LAN, 1 x HDMI Źródło zasilania 1. Zasilacz sieciowy 2. Akumulator wewnętrzny Li-Ion, Czas pracy ciągłej przy zasilaniu bateryjnym min. 3 godz. 30 min. Czas ładowania max. 4 godz. Wskaźnik wyczerpania akumulatora Wskaźnik graficzny poziomu zużycia Masa max. 4 kg z podstawką Stojak na kółkach Sondy: • microconvex min. 4-9 MHz, • liniowa endorektalna min. 4-9 MHz |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| Gwarancja: |  | 24 miesiące |  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

…………………………................., dnia ….................

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 2- Kardiomonitor

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |  | H=(FxG) |
| 1. | Kardiomonitor | Urządzenie przeznaczone do monitorowania i nadzoru podstawowych funkcji życiowych pacjenta. Urządzenie przeznaczone dla dorosłych i dzieci. Monitoruje takie parametry jak: EKG, RR (częstotliwość oddechów, SpO2 (saturacje), NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia), TEMP (temperatura), PR (puls). PODSTAWOWE CECHY:- wysokiej rozdzielczości kolorowy wyświetlacz o wielkości min7'' - system alarmów dźwiękowych i wizualnych - zasilanie sieciowo-akumulatorowe - analiza segmentu ST - analiza arytmii - ochrona przed interferencja spowodowaną defibrylatorami i urządzeniami elektrochirurgicznymi NIBP (NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA) - metoda pomiaru: oscylometryczna - napełnianie mankietu: < 10 sekund (typowy mankiet dla dorosłych) - zakres pomiarowy: Ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe : średnie ciśnienie tętnicze: - dorosły: 40~255mmHg 10~195mmHg 20~215mmHg - pediatryczny: 40~200mmHg 10~150mmHg 20~165mmHg - tryb pomiaru: Manualny, Auto, STAT TEMP (TEMPERATURA) - zakres pomiarowy: 25.0°C~45.0°C - dokładność pomiarowa: ±0.2°C SpO2 & PR (SATURACJA I PULS) - zakres SpO2: 35%~100% - zakres PR: 30bpm~240bpm ±2bpm lub ±2% w zależności co większe EKG - zakres pulsu: 20bpm~300bpm - dokładność pomiaru pulsu: ±1% lub ±2 bpm w zależności co większe - opóźnienie alarmu pulsu: <=10s - wybór czułości: x1/2, x1, x2, tolerancja <=5% - szybkość przesyłu: 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s, tolerancja <=10% RESP - Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej - Zakres pomiaru: 0-120 razy / min - dokładność pomiaru: ±5% lub ±2rpm w zależności co większe STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: - jednostka głowna - 1szt. - kabel EKG - 1szt. - jednorazowe elektrody EKG - 10szt. - mankiet NIBP - 1szt. - czujnik SpO2 - 1szt. - czujnik temperatury - 1szt. - kabel zasilający - 1szt. - akumulator - 1szt. - instrukcja obsługi - 1szt. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| Gwarancja: |  | 24 miesiące |  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

……………………….................., dnia ….................

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Fantom-głowa do intubacji przekrój

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |  | H=(FxG) |
| 1. | Fantom-głowa do intubacji przekrój | Fantom do nauki i ćwiczeń w zakresie zabezpieczania dróg oddechowych, który realistycznie odwzorowuje anatomiczną budowę jamy ustnej, nosa, gardła, krtani, tchawicy oraz płuc. Właściwości: - Realistyczne odwzorowanie anatomii Model wiernie odwzorowuje kluczowe elementy anatomiczne, takie jak usta, nozdrza, zęby, język, gardło, krtań, nagłośnię, struny głosowe, tchawicę, przełyk oraz płuca, umożliwiając dokładne ćwiczenie intubacji i innych procedur. - Naturalne ruchy głowy i szyi Głowa modelu unosi się i odchyla w sposób naturalny, a ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa oraz żuchwy odzwierciedlają zmiany zachodzące podczas intubacji, co umożliwia realistyczne symulacje. - Przezroczyste ścianki dla lepszej kontroli Otwarta lewa strona modelu oraz przezroczyste ścianki tchawicy i gardła pozwalają na dokładną obserwację, jak rurka dotchawicza przechodzi przez drogi oddechowe, ułatwiając kontrolowanie prawidłowości działań ćwiczących. - Sygnalizacja błędów Nadmierny nacisk na zęby sygnalizowany jest dźwiękiem, co pomaga uniknąć błędów podczas intubacji. - Wszechstronność w ćwiczeniach Model umożliwia naukę wielu technik zabezpieczania dróg oddechowych, w tym: o maski krtaniowe, o rurki krtaniowe, o Combitube, o rurki nosowo-tchawicze, o rurki nosowo-gardłowe, o rurki dotchawicze. - Ćwiczenia oczyszczania dróg oddechowych Model przezanaczony jest do ćwiczeń związanych z oczyszczaniem jamy ustnej, gardła i krtani za pomocą odsysania, co jest istotną częścią nauki pierwszej pomocy i procedur medycznych. |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| Gwarancja: |  | 24 miesiące |  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

……………………….................., dnia ….................

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

CZĘŚĆ 3- Model ramienia do wkłuć dożylnych

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G |  | H=(FxG) |
| 1. | Model ramienia do wkłuć dożylnych | Model umożliwia realistyczne szkolenie kompetencji personelu medycznego. Przenaczony do ćwiczeń: - Iniekcje dożylne -Prawidłowe nakłuwanie żył obwodowych do pobierania krwi. Nakłucia można wykonać w żyłach: odłokciowej, odpromieniowej, żyle łokciowej pośrodkowej, sieci żylnej grzbietowej ręki - Zakładania wenflonów. W skład zestawu wchodzą: - ramię do wkłuć z systemem żylnym - butelka do infuzji – 1 szt. - stojak – 1 szt. - butelka sztucznej krwi (250 ml koncentratu sztucznej krwi w proszku) – 1 szt. - plastikowy kubek – 1 szt. - 1 strzykawka jednorazowa i 2 igły - 2 zestawy rurek żylnych - 1 talk |  |  | Szt. | 1 |  |  |  |
| Gwarancja: |  | 24 miesiące |  | Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |

……………………….................., dnia ….................

Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ