Załącznik nr 1a do SWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Cena brutto za miesiąc | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, rok produkcji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa aparatów do hemodializy (aparaty nie starsze niż 3 lata, liczba wypracowanych godzin < 15 000) | Sztuk/ 15 | 48 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania na terenie Krajów Unii Europejskiej (w tym na terenie Polski), zgodnie z ustawą z dnia 7 kwiecień 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974) - deklaracja zgodności CE dla zaoferowanego wyrobu. | TAK |  |

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA |
|  | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

PARAMETRY GRANICZNE APARATÓW DIALIZACYJNYCH

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
| 1 | Wykonanie dializy wodorowęglanowej | TAK |  |
| 2 | Kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja- pomiar metodą objętościową | TAK |  |
| 3 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w pełnym zakresie 15-600 ml/min | TAK |  |
| 4 | Przepływ dializatu regulowany (np.0-500-800 ml/min) | TAK |  |
| 5 | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | TAK |  |
| 6 | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej metodą (Clik-clak) | TAK |  |
| 7 | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | TAK |  |
| 8 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu, bez konieczności przestawiania aparatu | TAK |  |
| 9 | Program dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 10 | Skuteczny program dezynfekcji termicznej | TAK |  |
| 11 | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | TAK |  |
| 12 | Automatyczne profilowanie sodu | TAK |  |
| 13 | Automatyczne profilowanie ultrafiltracji | TAK |  |
| 14 | Pomiar ultrafiltracji niewymagający czystej kalibracji (max raz na rok) | TAK |  |
| 15 | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | TAK |  |
| 16 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenie | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 18 | Sygnalizowanie stanów pracy aparatu | TAK |  |
| 19 | Automatyczna regulacja okluzji pompy krwi (konieczności dokonywania ręcznych regulacji) | TAK |  |
| 20 | Automatyczna dezynfekcji całych kompletnych ssawek do koncentratów płynnych w trakcie dezynfekcji aparatu | TAK |  |
| 21 | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu | TAK |  |
| 22 | Możliwość rozszerzenia progów alarmowych zabiegu z poziomu pielęgniarki | TAK |  |
| 23 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględniająca w cenie dzierżawy koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty. | TAK |  |
| 24 | Instalacja, uruchomienie aparatów i szkolenie personelu Stacji Dializ w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) w dni robocze do 24 h od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez serwis (telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną), w dni świąteczne do 48 godzin. Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy. | TAK |  |
| 26 | Ilość przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy | Podać |  |

| Lp. | Nazwa zabiegu | Przewidywana ilość na okres 48 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zabieg dializoterapii | 33 000 |

Wykonawca określ poniżej ilość sprzętu* potrzebnego do wykonania liczby (33 000) zabiegów dializoterapii

| Lp | Nazwa | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sprzęt obejmuje:

- linie tętniczo-żylne o parametrach: Linie krwi bez zawartości ftalanów- (DAHP-free). Sterylizowane radiacyjnie wiązką elektronów.

- jeziorko monitorowane w linii żylnej o średnicy 22 mm,

- dren do podawania heparyny, z zaciskiem,

- filtr do pomiaru ciśnienia tętniczego i jeziorko wyrównawcze,

- filtr do pomiaru ciśnienia żylnego,

- zaciski na przewodach pomiaru ciśnienia,

- zacisk na drenie łączącym z kroplówką

- igły tętniczo-żylne w ilości 8 000 kpl ( mniejsza ilość spowodowana jest faktem, że część pacjentów posiada cewniki)

- dializatory, sterylizowane para wodną o powierzchni: 1,7-1,9 m2- 26 000 sztuk, 2,1-2,3 m2- 7 800 sztuk, 1,3-1,5 m2- 5 200 sztuk

- filtry do oferowanych aparatów

- koncentraty [ Zamawiający wymaga różnorodnych parametrów koncentratów- głównie potasu (K)] i inne materiały potrzebne do wykonania zabiegu dializoterapii**. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opróżnionych pojemników od Zamawiającego jeden raz w tygodniu.

Wartość ogółem

| Lp. |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa |  |  |
| 2 | Wartość sprzętu |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

**Oferowane produkty chemiczne

| Lp | Produkty chemiczne | Dostęp do strony internetowej producenta produktu chemicznego, gdzie umieszczone są karty charakterystyki – kryteria opisane pod tabelą pod indeksem * | Określenie czy produkt chemiczny wymaga karty charakterystyki – wpisać „Tak”, jeżeli wymaga |
| --- | --- | --- | --- |
| * Strona internetowa producenta, gdzie umieszczone są karty charakterystyki niebezpiecznych produktów chemicznych, spełniające poniższe wymagania: |  |
|  | a/ w języku polskim, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ spełniające poniższe wymagania: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zwane w skrócie rozporządzeniem REACH, (WE) nr 1907/2006 z późn. zm. |  |
| • Rozporządzenie Komisji UE 2020/878 z 18.06.2020. zmieniającej załącznik II do rozporządzenia REACH - dot. wymagań dot. sporządzania karty charakterystyki |
| • Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania CLP (WE) nr 1272/2008 z późn. zm. |  |  |  |
| • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/542 - dot. numeru UFI (niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej) |  |  |  |