Pyrzyce, dnia 15.06.2022 r.

Dotyczy: przetarg w trybie podstawowym na dostawę trzech aparatów RTG.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących informacji:

Załącznik nr. 1 do SWZ

Pytanie 1
Czy zamawiający będzie wymagał aparatu renomowanego producenta z dynamiką powyżej 370dB
i ekranem dotykowym o przekątnej 14cali ?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z przetwornikiem 12 bitowym oraz dynamiką systemu powyżej 370dB?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez gniazda parkingowego i 3 aktywnymi gniazdami obrazowymi?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością obrotu konsoli (lewo-prawo) w zakresie +/-30 stopni i możliwością regulacji wysokości 18cm?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z pamięcią dynamiczną dla trybu M-mode lub D-mode 30s?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z zakresem częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie 1.04 do 35,96kHz?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z 90 ustawieniami wstępnymi (tzw. Presetami) programowanymi przez użytkownika aparatu.

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z prędkością Dopplera Kolorowego (CD) 3m/s?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z głowicą convex wykonaną w technologii Single Crystal o częstotliwości 1-7MHz, 192 elementami i kątem skanowania 90st, obrazowaniem harmonicznym, możliwością pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów oraz możliwością elastografii Shear-wave kodowanej kolorem, lecz bez jednoczesnego wykonania elastografii strain na głowicy Convex?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z zakresem częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego 0,05-25,97kHz ?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza .
Pytanie 11
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z zakresem prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie) +/- 6m/s?

Odpowiedź – Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z regulacją bramki dopplerowskiej od 0,5 do 25mm?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z technologią optymalizującą obraz w trybie B-mode, ale bez dopasowania do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z ilością dostępnych map koloru dla Dopplera Kolorowego (CD) 12?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z wewnętrznym dyskiem SSD systemowym zapewniającym szybki start systemu o pojemności ponad 500GB i wewnętrznym systemem archiwizacji danych z dyskiem twardym wykonanym również w technologii SSD o pojemności ponad 500GB?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 16
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z eksportowaniem obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD bez załączonej przeglądarki DICOM oraz z zapisem obrazów w formatach min DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) bez Raw Data?

Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z powiększeniem obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu 21x ?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z jedną głowicą liniową zastępującą dwie wymagane przez zamawiającego wykonaną w technologii single cristal o częstotliwości 2-14MHz ilości elementów 256 szerokości pola skanowania 50mm obrazowaniem harmonicznym, trapezowym, możliwością pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów i możliwością pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej (Shear Wave) kodowanej kolorem?
Odpowiedź- NIE, zgodnie z zapisami SWZ.
Pytanie 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba ) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR 60 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm ?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich ale z możliwością rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS (piersi), skalą TI-RADS (Tarczyca) oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi i tarczycy- dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 oraz min 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy systemu o Elastografię akustyczną (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek.
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta z możliwością rozbudowy systemu o ręczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby ?
Odpowiedź- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24
Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.
Pytanie 25
Czy Zamawiający będzie wymagał oprogramowania umożliwiającego przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elastografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.
Pytanie 26
Czy zamawiający będzie wymagał kompatybilności głowic między pakietem 1 i 3?
Odpowiedź- Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.