        Załącznik Nr 2 do SWZ

     Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Tak
1.	Dzierżawa dwóch automatycznych analizatorów hematologicznych. / Urządzenia klasy CBC-5DIFF.
2.	Każdy aparat rok produkcji 2021r.
3.	Oba analizatory składające się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, podajnika na minimum 20 próbek, jednostki sterującej z ekranem dotykowym, wyposażone w zewnętrzny i wewnętrzny czytnik kodów kreskowych, UPS, drukarkę oraz czujnik poziomu ścieków.
4.	Wydajność dla obu analizatorów nie mniejsza niż 70 oznaczeń na godzinę.
5.	Minimalne parametry diagnostyczne raportowane na wyniku dla obu analizatorów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, NEUT(%,#), LYMPH(%,#), MONO(%,#), EO(%,#), BASO(%,#), IG(%,#), PDW, MPV, PLT, P-LCR, PCT.
6.	Podawany w obu analizatorach odsetek mikrocytów i makrocytów, jako parametry diagnostyczne, raportowane do systemu LIS.
7.	Dodatkowo dla jednego z analizatorów wymagane jest: / automatyczne oznaczanie retikulocytów z zastosowaniem technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej / oznaczanie retikulocytów wraz z podziałem na frakcje w zależności od stopnia dojrzałości i ekwiwalentem hemoglobiny w retikulocycie / metoda pomiarowa umożliwiająca wiarygodne oznaczenie PLT w przypadku występowania w próbce mikrocytów, fragmentocytów, płytek olbrzymich, uzyskany wynik płytek optycznych, jako parametr diagnostyczny raportowany na wyniku i przesyłany do systemu LIS
8.	Pomiar HGB niezależnie od pomiaru WBC – w osobnym torze pomiarowym, minimalizujący interferencje ze strony krwinek białych i lipidów.
9.	Dodatkowy automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych – możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania, tryb uruchamiany automatycznie, jako reflex test oraz z możliwością ręcznego wyboru z menu analizatorów.
10.	Stosowane metody pomiaru: fluorescencyjna cytometria przepływowa (rozdział WBC), impedancyjna (RBC,PLT).
11.	Parametry mierzone (nie wyliczane): RBC, WBC, HGB, HCT, PLT.
12.	Szeroki zakres liniowości oznaczania bez wstępnego rozcieńczenia próbki parametrów, z pierwszego pobrania: WBC od 0 do co najmniej 400 tys./µl, dla HGB do min 25 g/dl, dla PLT- do min. 4 mln/µl.
13.	Objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC-DIFF nie więcej niż 30 µl dla obu analizatorów

        Parametry wymagalne dla analizatora hematologicznego 5 diff

L.p.	Wymagane parametry techniczne	Tak
14.	Możliwość zaprogramowania wartości referencyjnych dla ocenianych parametrów w zależności od płci i wieku
15.	Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowanie minimum 90 000 wyników z pełną grafiką
16.	Parametry krwi kontrolnej na 3 poziomach wczytywane z nośnika
17.	Materiał kontrolny na trzech poziomach - jeden wspólny dla wszystkich parametrów krwi obwodowej i retikulocytów, krew kontrolna oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu i dostarczana zgodnie z harmonogramem dostaw.
18.	Oprogramowanie analizatorów posiadające moduł kontroli jakości zawierające dane liczbowe i graficzne oraz wykresy Levey Jeningsa, X-BarM, wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne.
19.	System informowania o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie, tzw. flagowanie, prezentowane w formie graficznej i liczbowej w oprogramowaniu własnym analizatora (wyklucza się oprogramowanie zewnętrzne).
20.	Analizatory posiadające dwukierunkową komunikację. Wykonawca zapewni na własny koszt podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego firmy Asseco.
21.	Oprogramowanie analizatorów umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system zużycia odczynników wraz z podaniem w formie graficznej na monitorze informacji o poziomie ich zużycia
22.	Pełna automatyzacja procesu kalibracji i konserwacji.
23.	Analizatory oraz odczynniki robocze, materiały kontrolne i akcesoria pochodzące od jednego producenta.
24.	Wbudowana instrukcja obsługi w języku polskim.
25.	Oferowane odczynniki i materiały zużywalne muszą być kompatybilne pomiędzy oferowanymi analizatorami oraz stosowane w sposób wymienny, z wyłączeniem odczynników do oznaczania retikulocytów. Odczynniki stosowane w analizatorach muszą zapewnić oznaczenie wymaganych wspólnie parametrów.
26.	Wykonawca zapewni moduł serwisowy do zdalnego dostępu, w celu kontrolowania, serwisowania pracy analizatorów oraz wsparcia technicznego i merytorycznego.
27.	Wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta z doświadczeniem / min. 4-letnim w serwisowaniu oferowanych modeli analizatorów, przez cały okres trwania umowy.

Parametry oceniane
1.	Liniowość dla parametru WBC z pierwszego pobrania powyżej 350 tys. / µl	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
2.	Liniowość dla parametru PLT z pierwszego pobrania powyżej 3,5 mln / µl	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
3.	Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości on-line, w oparciu o materiał do codziennej kontroli, przesyłany automatycznie bezpośrednio z analizatorów zaraz po wykonaniu kontroli, dający możliwość uzyskania raportów miesięcznych oraz certyfikatów uczestnictwa	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
4.	Możliwość flagowania obecności erytroblastów, wynik podawany w wartościach % i #.	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
5.	Osobny tryb pracy z płynami z jam ciała i płynem mózgowo-rdzeniowym, pomiar bez konieczności używania dodatkowych odczynników. Wyniki przesyłane do systemu LIS	TAK 10 pkt. / NIE – 0 pkt.

UWAGA: Przewidywana ilość oznaczeń na okres 20 miesięcy – 148.000

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:
TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

.......................................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy