Załącznik nr 1 – formularz cenowy z parametrami technicznymi

PAKIET 1 – APARAT DO ZNIECZULENIA

| Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Producent Nr katalogowy | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto w PLN | Podatek | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | kwota w PLN |  |
| Aparat do znieczulenia (zgodnie z parametrami określonymi w niniejszym formularzu) ……………………………………………………… (nazwa, typ/ model) | 2 |  |  |  |  |  |  |

Opis  przedmiotu zamówienia:

| Lp | Wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Odpowiedź Wykonawcy opisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 |  |
| 2 | Aparat do znieczulania ogólnego dla dorosłych |  |
| 3 | Aparat z monitorem do podwieszenia na kolumnie anestezjologicznej |  |
| 4 | Aparat wyposażony w 4 koła transportowe |  |
| 5 | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. |  |
| 6 | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co najmniej 30 min. |  |
| 7 | Zasilanie w gazy (powietrze medyczne, O2, N2O) z centralnej sieci szpitalnej |  |
| 8 | Węże wysokociśnieniowe (powietrze medyczne, O2, N2O) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. typu Aga |  |
| 9 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza |  |
| 10 | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA |  |
| 11 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów |  |
| 12 | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu minimum do 10 l/min. |  |
| 13 | Elektroniczny lub pneumatyczny mieszalnik gazów |  |
| 14 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie minimum 25%. |  |
| 15 | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej |  |
| 16 | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria. |  |
| 17 | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. |  |
| 18 | Światło typu LED |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |
| 19 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych |  |
| 20 | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. |  |
| 21 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. |  |
| 22 | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. |  |
| 23 | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności wynoszącej nie więcej niż 1,4 l. |  |
| 24 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. |  |
| 25 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu |  |
| 26 | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) |  |
| 27 | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. |  |
| 28 | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu |  |
| 29 | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej |  |
| 30 | Układ oddechowy kompaktowy. Nadający się do sterylizacji w autoklawie |  |
| RESPIRATOR ANESTETYCZNY |
| 31 | Tryb wentylacji ciśnieniowo – zmienny (PC). |  |
| 33 | Tryb wentylacji objętościowo – zmienny (VC). |  |
| 34 | Tryby z gwarantowaną objętością |  |
| 35 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo – zmiennym |  |
| 36 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo – zmiennym |  |
| 37 | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością |  |
| 38 | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,3-10 l/min. |  |
| 39 | Tryb wentylacji CPAP+PSV. |  |
| 40 | Tryb wentylacji ręczny. |  |
| 41 | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. |  |
| 42 | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora |  |
| 43 | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora – wentylacja mechaniczna |  |
| 44 | Przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. |  |
| 45 | Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni |  |
| 46 | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷ 1:4. |  |
| 47 | Zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo-zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. |  |
| 48 | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. |  |
| 49 | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml. |  |
| 50 | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H2O. |  |
| 51 | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60 % czasu wdechu. |  |
| SYSTEM ALARMÓW |
| 52 | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). |  |
| 53 | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym |  |
| 54 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. |  |
| 55 | Alarm Apnea. |  |
| 56 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. |  |
| 57 | Alarm braku zasilania w gazy |  |
| POMIARY I OBRAZOWANIE |
| 58 | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych |  |
| 59 | Pomiar objętości oddechowej (TV). |  |
| 60 | Pomiar objętości minutowej (MV). |  |
| 61 | Pomiar częstości oddechu. |  |
| 62 | Pomiar ciśnienia szczytowego. |  |
| 63 | Pomiar ciśnienia średniego. |  |
| 64 | Pomiar ciśnienia Plateau. |  |
| 65 | Pomiar ciśnienia PEEP. |  |
| 66 | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. |  |
| 67 | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. |  |
| 68 | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. |  |
| 69 | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastaw i prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. |  |
| 70 | Przekątna ekranu: minimum 15". |  |
| 71 | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. |  |
| 72 | Ekran główny respiratora niewbudowany |  |
| 73 | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. |  |
| 74 | Możliwość konfigurowania minimum 3-ech niezależnych stron ekranu respiratora. |  |
| 75 | Większa ilość niż 3 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji |  |
| 76 | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym. |  |
| 77 | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. |  |
| 78 | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych |  |
| 79 | Prezentacja pętli: -ciśnienie / objętość, -przepływ / objętość, |  |
| 80 | Prezentacja podatności układu oddechowego |  |
| 81 | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej |  |
| 82 | Możliwość zapisania większej ilości pętli niż 1 |  |
| 83 | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora |  |
| 84 | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta. |  |
| 85 | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. |  |
| 86 | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. |  |
| 87 | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfluranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie |  |
| SSAK |
| 88 | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. |  |
| 89 | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). |  |
| SYSTEM TESTOWANIA APARATU |
| 90 | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. |  |
| 91 | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu |  |
| 92 | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. |  |
| 93 | Menu w języku polskim. |  |
| MONITOR PACJENTA |
| 94 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). |  |
| 95 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej lub kompaktowo-modułowej, w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy przez użytkownika |  |
| 96 | Monitor zapewnia monitorowanie pacjenta stacjonarnie i w transporcie |  |
| 97 | Monitor wyposażony we wbudowaną ramę na min. 1 moduł rozszerzeń. Możliwość rozbudowy monitora o dodatkową ramę do podłączenia min. 2 dodatkowych modułów rozszerzeń. |  |
| 98 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów |  |
| 99 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków |  |
| 100 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 101 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych |  |
| 102 | Monitor wyposażony w tryb nocny: uruchamiany ręcznie lub automatycznie. Przełączenie w tryb nocny zapewnia min. obniżenie jasności ekranu oraz poziomu głośności alarmów. |  |
| 103 | Dostęp na ekranie monitora do kompletu dokumentacji: instruckji obsługi wraz z dodatkami, instrukcji technicznej, opisu interfejsu HL7 oraz kompletnej listy akcesoriów i materiałów zużywalnych. Nawigacja po instrukcji przy użyciu hiperłączy ułatwiających przełączanie pomiędzy dokumentami i rozdziałami. |  |
| ZASILANIE |
| 104 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz |  |
| 105 | Monitor wyposażony w zasilanie akumulatorowe zapewniające przynajmniej 240 minut pracy na wypadek zaniku zasilania lub transportu. W czasie pracy na baterii parametry są wyświetlane na ekranie głównym monitora – dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przy pomocy zewnętrznego zasilacza UPS klasy medycznej montowanego na stanowisku. W przypadku zewnętrznego zasilacza w ofercie ujęty uchwyt do montażu zasilacza na stanowisku pacjenta. |  |
| PRACA W SIECI CENTRALNEGO MONITOROWANIA |
| 106 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. |  |
| 107 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, w sieci przewodowej i bezprzewodowej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych |  |
| 108 | Monitor gotowy do współpracy z centralą monitorującą, która umożliwia zdalny nadzór nad oferowanymi monitorami, a także w pełni modułowymi monitorami wysokiej klasy tego samego producenta. Nadzór oznacza podgląd bieżących wartości parametrów, krzywych i stanów alarmowych, możliwość wyciszania alarmów i zmiany granic alarmowych, możliwość retrospektywnej analizy danych (trendów i full disclosure) |  |
| 109 | Monitor wyposażony w funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych pacjentów do zewnętrznych systemów, za pośrednictwem protokołu HL7. Funkcja realizowana bezpośrenio przez kardiomonitory lub dedykowany serwer komunikacyjny - ujęty w ofercie. |  |
| 110 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. |  |
| 111 | Monitor umożliwiający wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. |  |
| 112 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego |  |
| 113 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej |  |
| SPOSÓB MONTAŻU |
| 114 | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy do aparatu do znieczulania. Dostępne uchwyty montażowe monitora: na kolumnę medyczną, ścianę i na podstawie jezdnej. |  |
| WYMOGI FUNKCJONALNE |
| 115 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran panoramiczny o przekątnej min. 12" i rozdzielczości min. 1280 x 800 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 12 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej. |  |
| 116 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19”. Ekran podłączany z wykorzystaniem złącza cyfrowego |  |
| 117 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. |  |
| 118 | Możliwość zaprogramowania min. 7 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów oraz widoki ekranów |  |
| 119 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich |  |
| 120 | Dostępny tzw. ekran dużych liczb z możliwością podziału na 4 oraz 6 okien parametrów |  |
| 121 | Monitor przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 0,75m |  |
| 122 | Monitor odporny przeciwko zachlapaniu i wnikaniu ciał stałych. Klasa odporności nie gorsza niż IP22 |  |
| 123 | Masa monitora wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem nie przekracza 4,5 kg |  |
| 124 | Monitor umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych |  |
| MONITOROWANE PARAMETRY |
| EKG |
| 125 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG |  |
| 126 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 kanałów EKG na ekranie głównym kardiomonitora: 3 różne odprowadzenia lub 1 odprowadzenie w formie kaskady |  |
| 127 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 30 - 300 ud/min. |  |
| 128 | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 5- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów przynajmniej 3m. |  |
| ANALIZA ARYTMII |
| 129 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie |  |
| 130 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 16 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. |  |
| ANALIZA ST |
| 131 | Analiza odcinka ST w min. 7 odprowadzeniach jednocześnie |  |
| 132 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -9,0 -(+) 9,0 mm |  |
| ODDECH |
| 133 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. |  |
| 134 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej |  |
| SATURACJA (SPO2) |
| 135 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET |  |
| 136 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% |  |
| 137 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji |  |
| 138 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca |  |
| 139 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. |  |
| 140 | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ (NIBP) |
| 141 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego |  |
| 142 | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. |  |
| 143 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 120 minut |  |
| 144 | Możliwość zaprogramowania własnych cykli pomiarowych NIBP, składających się z min. 4 kroków zawierających od 1 do 25 powtórzeń w wybranym odstępie czasu |  |
| 145 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 10 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego |  |
| 146 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość wyświetlania listy ostatnich wyników pomiarów NIBP na ekranie głównym |  |
| 147 | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). |  |
| 148 | Dostępne mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu |  |
| TEMPERATURA |
| 149 | Pomiar temperatury w 2 kanałach |  |
| 150 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 2 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych lub jednej zmierzonej i różnicy temperatur |  |
| 151 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet. |  |
| 152 | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych. |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |
| 153 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie zwiotczenia mięśni. Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. |  |
| 154 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie gazowe w strumieniu bocznym, min.: CO2, O2, N2O i anestetyków z automatyczą identyfikacją środka znieczulającego oraz prezentacją MAC / MACage. Pomiary możliwe u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Możliwość zamiennego stosowania modułu pomiarowego pomiędzy różnymi monitorami i aparatami do znieczulania tego samego producenta. |  |
| 155 | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta |  |
| ALARMY |
| 156 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm |  |
| 157 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów |  |
| 158 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. |  |
| 159 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. |  |
| 160 | Możliwość wyciszenia alarmów. Czas wyciszenia alarmów przynajmniej: 2 minuty oraz bez limitu czasowego. |  |
| 161 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku |  |
| ANALIZA DANYCH |
| 162 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 168 godzin. |  |
| 163 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej |  |
| 164 | Monitor wyposażony w funkcję wczesnego ostrzegania wg skali NEWS oraz funkcję OxyCRG oraz wbudowaną pamięć pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP. |  |
| 165 | Monitor wyposażony w port USB do przenoszenia konfiguracji oraz trendów. Funkcja eksportu trendów zabezpieczona hasłem, trendy eksportowane w formie zanonimizowanej, zaszyfrowanej w formacie umożliwiającym odczyt z wykorzystaniem pakietu MS Excel. |  |
| 166 | Menu w języku polskim |  |