OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 2 – APARAT USG – 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat USG - Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Charakterystyka techniczna |
|  | Konstrukcja i konfiguracja |
| 1 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 600 000 | Tak/ podać |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | Tak/ podać |  |
| 3 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | Tak |  |
| 4 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo min. (+/- 170°), góra-dół min.(15 cm), pochył przód-tył min. (+/-40°) | Tak/ podać |  |
| 5 | Min. 4 równoważne aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak/ podać |  |
| 6 | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku | Tak/ podać |  |
| 7 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min. +/- 150° | Tak/ podać |  |
| 8 | Bezprzewodowa klawiatura alfanumeryczna do opisywania badań i wprowadzania opisów w raportach w systemie aparatu | Tak |  |
| 9 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 55 sekund | Tak/ podać |  |
| 10 | Dynamika aparatu min. 320 dB | Tak/ podać |  |
| 11 | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 80 % wielkości ekranu | Tak/ podać |  |
| 12 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB | Tak/ podać |  |
| 13 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak/ podać |  |
| 14 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 20.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | Tak/ podać |  |
| 15 | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 18 cm | Tak/ podać |  |
| 16 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |
| 17 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max 60 sek. | Tak/ podać |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |
| 18 | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm | Tak/ podać |  |
| 19 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 20 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |
| 21 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 Hz | Tak/ podać |  |
| 22 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | Tak |  |
| 23 | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. | Tak/ podać |  |
| 24 | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 25 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm | Tak/ podać |  |
| 26 | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |
| 27 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler | Tak |  |
| 28 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietami pomiarowymi osób dorosłych i raportami, z funkcją Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -25 m/s do 0 oraz od 0 do +25 m/s (przy zerowym kącie bramki); Dopplerem tkankowym kolorowym oraz spektralnym, Anatomicznym M-mode | Tak/ podać |  |
| 29 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: jamy brzusznej, kardiologicznych, radiologicznych (jama brzuszna, małe i powierzchowne narządu, naczynia) | Tak/ podać |  |
|  | Funkcje użytkowe |
| 30 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 16x | Tak/ podać |  |
| 31 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
| 32 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
| 33 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | Tak |  |
| 34 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | Tak/ podać |  |
| 35 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex oraz liniowych. | Tak |  |
| 36 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | Tak |  |
| 37 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | Tak |  |
| 38 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
| 39 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |
| 40 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak/ podać |  |
| 41 | Aparat w czasie trwania gwarancji bezpłatnie podłączony do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej w przypadku sytuacji epidemiologicznej uniemożlwiającej swobodne przemieszczanie się między państwami bądź regionami. Zakres zdalnego serwisu min. zdalna diagnostyka urządzenia, zdalna reinstalacja oprogramowania celem przywrócenia sprawności urządzenia. | Tak |  |
| 42 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe |
| 43 | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych i transkranialnych TCD wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 650 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne ; kąt widzenia min. 90° | Tak, Podać typ i parametry |  |
| 44 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 13.0 MHz (+/- 1MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 250; Płaszczyzna skanowania czoła głowicy (FOV) max. 40 mm Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak, Podać typ i parametry |  |
| 45 | Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne, color Doppler, PW Doppler, CW Doppler; | Tak, podać typ i parametry |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |
| 46 | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90), wymiary płaszczyzny skanowania max. 10x15 mm Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak/ podać |  |
| 47 | Możliwość rozbudowy o : Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90); Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy | Tak/ podać |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne | Tak/ podać |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o: Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 8.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 250, promień krzywizny max. 15 mm Kąt widzenia min. 100° Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak/ podać |  |
| 50 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 49 mm Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej | Tak/ podać |  |
| 51 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 350 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 9.0 MHz, Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne | Tak/ podać |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex (min. 360 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, Kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, | Tak/ podać |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 18.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 560; płaszczyzna skanowania (FOV) max. 39 mm | Tak/ podać |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o tryb: Elastografia typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów | Tak/ podać |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o: Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 250 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 500 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 3.0 – 10.0 MHz, Kąt widzenia min. 160°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne | Tak/ podać |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie w aparacie do porównywania obrazów diagnostycznych uzyskanych za pomocą urządzeń obrazowych min. TK, MR z obrazami ultrasonograficznymi z możliwością porównywania w czasie rzeczywistym zintegrowanych obrazów min. TK, MR z obrazem ultrasonograficznym tzw. fuzja obrazów. | Tak/ podać |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o tryb: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na min. jednej głowicy liniowej i endowaginalnej | Tak |  |
| 58 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie oraz obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR | Tak |  |
| 59 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | Tak |  |
| 61 | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
| 62 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 25 VPS; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) | Tak/ podać |  |
| 63 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6MHz; min. 350 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (min. 3-9 MHz, min. 160° (FOV) do obrazowania 3D/4D | Tak/ podać |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). Min. ocena i generowania wyników obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci tabeli oraz 17-segmentowego wykresu tarczowego (tzw. „oko byka“) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczania objętości lewej komory bazujące na technologii speckle tracking | Tak/ podać |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o: Głowica endokawitarna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 10.0 MHz; obrazowanie harmoniczne, kąt widzenia min. 145°, ilość elementów akustycznych min. 250 | Tak/ podać |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie | Tak |  |
|  | Inne |
| 67 | Zasilanie 230V +/- 10 % | Tak/ podać |  |
| 68 | Waga aparatu maksymalnie 90 kg | Tak/ podać |  |
| 69 | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
| 70 | Cyfrowa, czarno-biała drukarka laserowa do drukowania raportów bezpośrednio z aparatu | Tak |  |
| 71 | Okres gwarancji na konsolę aparatu oraz głowicę liniową i sektorową min.24 miesiące | Tak |  |
| 72 | Gwarancja na głowicę przezprzełykową min. 12 miesięcy | Tak |  |
| 76 | Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach technicznych (w języku polskim) lub oświadczeniach producenta (oddziału producenta na terenie RP) i/lub zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć parametrów możliwych do uzyskania w zaoferowanej wersji aparatu umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ | Tak |  |

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy