## Zadanie 1
Pakiet 1
Lp | Dane techniczne | J.m. | Ilość na 12 miesięcy | Cena netto/op. | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | minimalne ilośc komisowe
1 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10, 15 i 25mm; średnica drutu 0,3mm; średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu | op. (10 szt.) | 5 |  |  |  |  | 1 op.
2 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15 i 25mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | op. (10 szt.) | 8 |  |  |  |  | 1 op.
3 | Proteza samorozprężalna, przełykowa o długości całkowitej 80, 110, 140 i 170mm (do wyboru); średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości; posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1 op.
4 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierze w kształcie kielicha zapobiegają przemieszczaniu; długość całkowita 60, 90, 120, 160 i 170mm (do wyboru), średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1 szt.
5 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji; do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami serii HX-810UR w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75mm, dł. narzędzia 2300mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; opakowanie - 10 sztuk | op. (10 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 szt.
6 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 2300mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest mozliwość wykonanania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 5 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem | op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 op.
7 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 op..
8 | Jednorazowa Igła Iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość igły: 5mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły standardowy; stosowana w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 1650mm | op. (5 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1 op.
9 | Jednorazowa igła iniekcyjna; średnica igły: 23G=0,6mm; długość ostrza igły: 3 i 4 mm; ergonomiczny uchwyt z wyżłobieniami pozwala na obsługę jedną ręką; duża średnica wewnętrzna kanału igły pozwala na podawanie płynów o podwyższonej lepkości; udoskonalona ostrość igły; skos igły środkowy; w zabiegach ESD; min średnica kanału roboczego: 2,8mm; długość robocza: 2300mm | op. (5 szt.) | 60 |  |  |  |  | 1op.
10 | Chwytak palczasty jednorazowego użytku do usuwania polipów i ciał obcych, trójramienny; rozpiętość ramion 20mm. Dł. narzędzia 230cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm. - 5 sztuk w opkakowaniu | op. (5 szt.) | 5 |  |  |  |  | 1op.
11 | Klipsy jednorazowe, długie, do klipsownicy HX-110LR/QR/UR oraz HX-810LR/QR/UR, długość ramion klipsa 7,5 i 9 mm, kąt zagięcia ramion 90 i 135 stopni; możliwość stosowania rezonansu magnetycznego (MRI); 40 szt. w opakowaniu | op. (40 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1szt.
12 | Jednorazowa pułapka na polipy, 1 komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu; | op. (25 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1szt.
13 | Jednorazowa pułapka na polipy, 4-komorowa; montowana między endoskopem a ssakiem endoskopowym; produkt niesterylny; 25 sztuk w opakowaniu | op. (25 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1op.
14 | Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierz proksymalny w kształcie kości minimalizuje przerost tkanki; kołnierz dystalny w kształcie kielicha zapobiega przemieszczaniu; długość całkowita 90 i 120mm (do wyboru), średnica protezy 22 mm, średnice kołnierzy 28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1op.
15 | Dren jednodniowy do pompy płuczącej OFP | op. (50 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1op.
16 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do przełyku, wykonana z nitynolu; pokrywana silikonem; długość całkowita 80, 120, 140 i 180mm (do wyboru); średnica 20mm, średnica kołnierzy 26mm; w środkowej części (roboczej) struktura siatki żebrowana w celu zabezpieczenia przed migracją; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lassa; długość aplikatora 70cm, średnica 6mm/18Fr | op. (1 szt.) | 2 |  |  |  |  | 1op.
17 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. (20 szt.) | 4 |  |  |  |  | 1op.
18 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. | op. (20 szt.) | 4 |  |  |  |  | 1op.
19 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Do stosowania z MAJ-1682. | op. 1 szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
20 | Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej posiada markery endoskopowe w tym ostatni - ceramiczny, zaokrąglony brzeg. Do stosowania z MAJ-1682. | op. 1 szt. | 1
21 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 1650 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 5mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,75mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 szt. | 1 |  |  |  |  | 1szt.
22 | Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku; posiadają funkcję rotacji; przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm; dostarczane w sterylnym pakiecie, 1 sztuka w opakowaniu | op. 1 | 1 |  |  |  |  | 1szt.
23 | Zawór ssący do endoskopów Olympus będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
24 | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
25 | Filtr antybakteryjny so ssaka KV-6 | op.(10szt.) | 1 |  |  |  |  | 1op.
26 | Zakrywka wodoodporna do endoskopów Olympus będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 2 |  |  |  |  | 3szt.
27 | Zatyczka czyszcząca do gniazda kanałów kompatybilna z adapterem do czyszczenia wszystkich kanałów Gastro-kolono -duodenoskopów | szt. | 10 |  |  |  |  | 2szt.
28 | Adapter do płukania kanałów | szt. | 10 |  |  |  |  | 1szt.
29 | Butelka na wodę do gastro-,kolono,duodenoskopów serii:OES-40,EVIS-140,-145,-160,-165,-180,-240,0-260, | szt. | 2
30 | Zawory biopsyjne wielorazowego użytku do endoskopów Olympus | op. (10 szt.) | 1 |  |  |  |  | 1op.
31 | Zestaw jednorazowych zaworów (woda/powietrze, ssący i biopsyjny), sterylizowane fabrycznie zawory jednorazowego użytku, natężenie przepływu wody/powietrza i siła ssania zgodne z normami firmy Olympus, wyrób wolny od silikonu, lekko zaokrąglona górna część zaworu umożliwiająca manipulowanie powietrzem; opakowanie 25 zestawów | op. (25 szt.) | 3 |  |  |  |  | 1op.
32 | Polisacharydowy system hemostatyczny wspomagająco stosowany do kontroli krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych lub tętniczych podczas zabiegów endoskopowych; system aplikatora oraz składa się z fiolki zawierającej proszek hemostatyczny oparty na biokompatybilnych i niepirogennych cząsteczkach AMP®, będących pochodnymi skrobi roślinnej. Wspópracuje z kompresorem powietrza EndoClot Compressor; kompatybilny z gastroskopami i kolonoskopami o średnicy kanało roboczego m.in. 2,8mm. opakowanie zawiera 1 zestaw. | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
33 | Pomocniczy hemostatyczny system przyczepny przeznaczony do kontroli krwawienia podczas zabiegów endoskopowych w gastrologii; składa się z fiolki zawierającej proszek zawierający cząsteczki samoprzyczepnego polimeru hemostatycznego (AHP), tworzącego w kontakcie z płynami przewodu pokarmowego lub krwią przyczepny żel oraz jednorazowego aplikatora; wspóracuje z kompresorem powietrza EndoClot Compressor | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
34 | Jednorazowy cewnik do stosowania EndoClot PHS i EndoClot Adhesive; do podłączenia do kompresora EndoClot; min. średnica kanału roboczego 2,6mm, długość narzędzia 2300cm; 5 szt. w opakowaniu | szt. Op | 2 |  |  |  |  | 1szt.
35 | System Iniekcji Podśluzówkowej; przeznaczony do stosowania w zabiegach endoskopowych przewodu pokarmowego w celu podśluzówkowego podniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, przed wycięciem, za pomocą pętli lub innego urządzenia endoskopowego; zestaw składa się z fiolki zawiarającej 0.5g proszku składającego się z cząsteczek wchłanialnego modyfikowanego polimeru (AMP®), pochodnego ze skrobi roślinnej oraz strzykawki 10ml ze spiralnym tłokiem; 5 szt. w opakowaniu | szt. op | 1 |  |  |  |  | 1szt.
36 | Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60, 80, 100, 120, 150 i 170mm (do wyboru); średnica 18 mm, średnica kołnierzy: 24mm i 26mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu końcach; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr; | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
37 | Proteza samorozprężalna, przełykowa o długości całkowitej 60, 80, 110, 140, 170 i 180mm (do wyboru); średnica 22mm, średnica kołnierzy 28mm; pokryta silikonem na całej długości; posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8mm/24 Fr; | szt. | 2 |  |  |  |  | 1szt.
38 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035'' długość robocza 4500mm, giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; rdzeń wykonany z nitynolu | szt. | 5 |  |  |  |  | 1szt.
RAZEM