Załącznik nr 1 do SWZ Formularz parametrów techniczno – użytkowych

dla pakietu nr 1 - Łóżko  do intensywnej  terapii z materacem przeciwodleżynowym  i wagą - 2 szt.

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych zgodnie z żądanymi przedmiotowymi środkami dowodowymi.

Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów znajduje się potwierdzenie oferowanych parametrów.

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia wymagania ( opis + wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko nowe, nieużywane, rok produkcji 2023 Producent……………………… Model………………………… Typ……………………… |  |
|  | Zasilanie łóżka elektryczne 230 V 50 Hz, zasilanie bateryjne |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 20 cm dla zapewnienia współpracy z mobilnym RTG i innymi urządzeniami przyłóżkowymi. |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach max. 100 cm |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża max. 216 cm (+/- 1 cm ) |  |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 10cm) |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości z sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej |  |
|  | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym |  |
|  | Regulowane, tworzywowe klamry obejmujące materac, 2 szt. po każdej ze stron, zapobiegające przesuwaniu się materaca po płycie leża. |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną, zaawansowaną funkcją autokontur. Podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia pleców powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, z opóźnieniem, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud.. Brak wydzielonych przycisków do regulacji funkcji autokontur. |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża mn. 0-65° |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0-25° |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża. Manualna regulacja segmentu podudzia min. -3° do -20° |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( -17°) - (+17°) (+/-2°) |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta, materac automatycznie pompuje się do maksymalnego ciśnienia. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku |  |
|  | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku– regulowana elektrycznie. |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Przyciski membranowe, wodoodporne |  |
|  | Podświetlenie nocne dwukolorowe, informujące o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, automatyczna zmiana koloru podświetlenia w sytuacji gdy łóżko znajduje się w innym położeniu niż najniższe |  |
|  | 4 pojedyncze kółka o średnicy max. 150 mm |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie zlokalizowana pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia |  |
|  | Alarm niezaciągniętego hamulca |  |
|  | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia oraz wyrównanie wysokości łóżka, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek. Jednocześnie następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Po aktywacji następuje automatyczna deflacja zintegrowanego materaca. |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźnik naładowania akumulatora |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek |  |
|  | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, kolorowy dotykowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służący do obsługi alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. |  |
|  | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45 |  |
|  | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta |  |
|  | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porównania zmiany masy ciała pacjenta |  |
|  | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g |  |
|  | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. |  |
|  | Wyjmowany szczyt górny i dolny |  |
|  | Nieruchomy szczyt górny |  |
|  | Dodatkowa półka na pościel |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka |  |
|  | Uchwyt na przewód zasilający |  |
|  | Minimum 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg |  |
|  | Statyw infuzyjny min. 2 haki z regulacją wysokości |  |
|  | Potwierdzona przez producenta możliwość czyszczenia parowego |  |
|  | Zintegrowany materac powietrzny |  |
|  | Długość materaca min. 198 cm |  |
|  | Szerokość materaca min. 88 cm |  |
|  | Grubość materaca min. 20 cm |  |
|  | Moduł sterujący oraz zasilający wbudowany w materac |  |
|  | Materac obsługiwany z poziomu ekranu dotykowego wbudowanego w barierkę boczną łóżka |  |
|  | Materac z możliwością pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwość wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia, wyposażony w 5 sekcji w skład których wchodzą: 3 sekcje mikro komór: klatki piersiowej, krzyżowej i udowej oraz 2 sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odleżyn pięt i głowy. |  |
|  | Materac wyposażony w czujnik pomiaru ciśnienia, który automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziału personelu dobiera ciśnienia w komorach niezależnie od wagi i pozycji pacjenta. |  |
|  | Materac wyposażony w system odprowadzania wilgoci oraz ciepła w głąb pokrowca a następnie wraz z przepływem powietrza usuwa go na zewnątrz materaca. |  |
|  | Materac z możliwością natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia procedur pielęgnacyjnych. |  |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność prewencji w pozycji leżącej min.160 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie robocze min. 250 kg |  |
|  | Materac z funkcją szybkiej deflacji po uruchomieniu dźwigni CPR łóżka |  |
|  | Funkcja natychmiastowego utwardzenia materaca ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta |  |
|  | Informacja o uruchomieniu funkcji CPR dostępna na wyświetlaczu wbudowanym w barierkę boczną łóżka |  |
|  | Funkcje sterowania materacem dostępne na ekranie dotykowym min.: - tryb zmiennego niskiego ciśnienia - tryb ciągłego niskiego ciśnienia - tryb maksymalnego napompowania - funkcja zarządzania mikroklimatem skóry pacjenta - funkcja szybkiej deflacji |  |
|  | Należy podać dane serwisu gwarancyjnego – nazwa i adres serwisu gwarancyjnego, nr telefonu oraz adres mailowy |  |
|  | Wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej przez producenta sprzętu liczbie w okresie trwania gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów) Należy podać ilość i częstotliwość przeglądów wymaganych przez producenta w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji. |  |

| Formularz cenowy | OPIS – pakiet 1 | NAZWA, PRODUCENT MODEL/TYP | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [4*5] | 7 | 8 |
| 1 | Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym i wagą |  | 2 szt. |  |  |  |  |

Formularz oceny jakości

Na potwierdzenie,  że urządzenie posiada funkcjonalności dodatkowo punktowane Wykonawca złoży  wraz z ofertą karty katalogowe lub inne dokumenty techniczne producenta, zawierające opis ocenianych funkcjonalności.

| Lp. | PARAMETR – pakiet 1 | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obciążenie robocze łóżka ( wymagane obciążenie 250 kg) |  | Obciążenie robocze łóżka 250 kg – 0 pkt Obciążenie robocze łóżka powyżej 250 kg – 20 pkt |

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz parametrów techniczno – użytkowych

dla pakietu nr 2 - Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym  i szafką przyłóżkową – 7 szt.

Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych zgodnie z żądanymi przedmiotowymi środkami dowodowymi.

Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest określić oferowane parametry i informację, na której stronie dostarczonych katalogów/folderów znajduje się potwierdzenie

|  | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie spełnienia wymagania ( opis + wartości) |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko nowe, nieużywane, rok produkcji 2023 Producent……………………… Model………………………… Typ……………………… |  |
|  | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 2160 mm (+/- 10 mm) |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 990 mm (+/-10mm) |  |
|  | Łóżko zasilane elektrycznie 230V 50 Hz oraz wbudowany akumulator |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. |  |
|  | Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami. |  |
|  | Klamry obejmujące materac, po 2 szt. z każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi. |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców ze zintegrowaną funkcją autokontur |  |
|  | Ruch wsteczny segmentu oparcia |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65° (+/-5°) |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-25° (+/-2°) |  |
|  | Manualna regulacja segmentu podudzia |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.( -16° ) - (+16°) |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów bez materaca 38 cm - 40 cm |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do góry płaszczyzny segmentów leża bez materaca 75-cm - 80 cm |  |
|  | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża, manualna regulacja podudzia -3 do 20° |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku. |  |
|  | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu. |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie. |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźnik pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia na powierzchni leża |  |
|  | Zewnętrzne wykończenie barierek oraz szczytów łóżka, bez widocznych elementów metalowych. |  |
|  | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. |  |
|  | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta. |  |
|  | 4 pojedyncze kółka |  |
|  | Przestrzeń niezbędna na opuszczenie/podniesienie barierek bocznych max.40 mm z każdej strony. |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia. |  |
|  | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kata nachylenia segmentu oparcia oznaczenia kąta 30° i 45° |  |
|  | Regulacja elektryczna z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągniecia wysokości minimalnej. |  |
|  | Sygnalizacja pozycji pośrednich – sygnalizowana podświetleniem diodowym. |  |
|  | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny min. 2 haki |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 220-250 kg |  |
|  | Materac z pianki wysokoplastycznej, przewidziany do profilaktyki i zapobiegania odleżyn u pacjentów dorosłych niskiego i średniego ryzyka. |  |
|  | Materac wyposażony w wodoszczelny, przepuszczający parę wodną poliuretanowy pokrowiec o właściwościach bakteriobójczych i grzybostatycznych. |  |
|  | Krawędzie pokrowca materaca zgrzewane. |  |
|  | Materac przepuszczający promienie RTG. |  |
|  | Materac niezawierający lateksu dla wagi pacjenta min. do 150 kg. |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka |  |
|  | Waga materaca max. 8 kg |  |
|  | Należy podać dane serwisu gwarancyjnego – nazwa i adres serwisu gwarancyjnego, nr telefonu oraz adres mailowy |  |
|  | Wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej przez producenta sprzętu liczbie w okresie trwania gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów) Należy podać ilość i częstotliwość przeglądów wymaganych przez producenta w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji. |  |

| Formularz cenowy | OPIS – pakiet 2 | NAZWA, PRODUCENT MODEL/TYP | ZAMAWIANA ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ NETTO | VAT% | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 [4*5] | 7 | 8 |
| 1 | Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową |  | 7 szt. |  |  |  |  |

Formularz oceny jakości

Na potwierdzenie,  że urządzenie posiada funkcjonalności dodatkowo punktowane Wykonawca złoży  wraz z ofertą karty katalogowe lub inne dokumenty techniczne producenta, zawierające opis ocenianych funkcjonalności.

| Lp. | PARAMETR – pakiet 2 | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Obciążenie robocze łóżka ( wymagane obciążenie 250 kg) |  | Obciążenie robocze łóżka 250 kg – 0 pkt Obciążenie robocze łóżka powyżej 250 kg – 20 pkt |

Załącznik Nr 2 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy ………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę łóżek szpitalnych oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji  warunków zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1

Łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym i wagą – 2 szt.

wartość oferty  ……………………………….. zł brutto ( w tym VAT ….%)

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Termin dostawy ………………………….dni

PAKIET NR 2

Łóżko szpitalne z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową – 7 szt.

wartość oferty  ……………………………….. zł brutto ( w tym VAT ….%)

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Termin dostawy ………………………..dni

## Skreślić pakiet, którego oferta nie dotyczy

Dodatkowe oświadczenia

- Oświadczam, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczam, że okres gwarancji na łóżka wynosi 24 miesiące.

- Oświadczam, że należymy do grupy przedsiębiorstw mikro/małych/średnich/dużych/innych (niepotrzebne skreślić)

- Oświadczam, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w Rozdziale III ust. 3 SWZ

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu1).

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (niepotrzebne skreślić)

- Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa oznaczone są w sposób/za pomocą ……………Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa łóżek szpitalnych,

sygn. sprawy: ZP-23-155BN  prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

        - Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                             na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

        - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….…..

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………….

…………………………………

……………………………………

Nazwa wykonawcy, siedziba

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : dostawa łóżek szpitalnych , sygn. sprawy: ZP-23-155BN, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie 
art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik Nr 6 do SWZ

klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24;

  - W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez adres mailowy: iod@spskm.katowice.pl oraz pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Danych Osobowych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowice ul. Francuska 20/24

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w postępowaniu - ZP-23-155BN” prowadzonym w trybie podstawowym;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.