##### Pakiet nr 2 część 2

##### Koagulologia

Automatyczne analizatory do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi (koagulologia) wraz z odczynnikami

( wymagane odczynniki i analizatory jednego producenta)

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ ilość | Ilość miesięcy | Cena netto za miesiąc | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi (koagulologia) . Analizator główny | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi (koagulologia) . Analizator zastępczy | Sztuk/ 1 | 48 |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | TAK |  |

| Lp | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| INSTRUKCJA |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | PARAMETRY WYMAGALNE – ANALIZATOR GŁÓWNY |
| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagalna |  |
| 1 | System pomiarowy min. 6 kanałowy | TAK |  |
| 2 | 2-igłowy system pipetujący – osobne igły do próbek i odczynników | TAK |  |
| 3 | Pełna automatyzacja z możliwością wykonywania oznaczeń z probówek systemu zamkniętego- przekłuwanie korków | TAK |  |
| 4 | Pomiar metodami ; krzepnięcia, chromogenną, immunoturbitymetryczną | TAK |  |
| 5 | Oznaczane parametry: PT, APTT, FIB, TT, PS, PC, PCA, , AT III, D-Dimer, heparyna, czynniki krzepnięcia | TAK |  |
| 6 | Możliwość zmiany jednostek na % aktywności, INR, g/l, mg/dl | TAK |  |
| 7 | Możliwość załadowania min. 45 probówek na pokład | TAK |  |
| 8 | Automatyczny podajnik kuwet | TAK |  |
| 9 | Możliwość oznaczania próbek citowych | TAK |  |
| 10 | Kalibracja automatyczna i manualna | TAK |  |
| 11 | Krzywa kalibracji oparta o 6 punktów na test | TAK |  |
| 12 | Automatyczne rozcieńczanie wzorca do krzywej kalibracji | TAK |  |
| 13 | Wbudowany czujnik poziomu cieczy | TAK |  |
| 14 | Podgrzewane i chłodzone pozycje dla odczynników | TAK |  |
| 15 | Skośne ustawienie butelek odczynnikowych na pokładzie analizatora w celu zmniejszenia objętości martwej | TAK |  |
| 16 | Automatyczne cykle czyszczenia | TAK |  |
| 17 | Automatyczne rozcieńczanie osocza | TAK |  |
| 18 | Automatyczna kontrola jakości | TAK |  |
| 19 | Możliwość wykonywania badań pojedynczych lub podwójnych | TAK |  |
| 20 | Możliwość pomiarów próbek mętnych | TAK |  |
| 21 | Możliwość regulacji położenia igły pobierającej | TAK |  |
| 22 | Całkowita objętość pomiarowa 75 ul | TAK |  |
| 23 | Ilość kuwet na pokładzie min. 300 | TAK |  |
| 24 | Możliwość wpięcia do sieci - komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
| 25 | Wbudowana drukarka i czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 26 | Instrukcja w jęz. polskim | TAK |  |
| 27 | Ilość przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy ( co najmniej 4) | TAK |  |
|  |  | Podać |  |
|  | PARAMETRY WYMAGALNE – ANALIZATOR ZASTĘPCZY |
| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagalna |  |
| 1 | System pomiarowy min. 4 kanałowy | TAK |  |
| 2 | Pomiar metodami krzepnięcia , chromogenną, immunoturbidymetryczną | TAK |  |
| 3 | Oznaczane parametry: PT, APTT, FIB, TT, PS, PC, PCA, Ratio, AT III, D-Dimer, heparyna, czynniki krzepnięcia | TAK |  |
| 4 | Możliwość załadowania min. 20 probówek na pokład | TAK |  |
| 5 | Analizator w pełni automatyczny o wydajności min. 100 testów PT/h, min. 40 testów APTT/h | TAK |  |
| 6 | Jedna igła pobierająca z możliwością regulacji jej położenia oraz zabezpieczona od wewnątrz i na zewnątrz substancją hydrofobową | TAK |  |
| 7 | Automatyczne płukanie i czyszczenie systemu pipetowania zapobiegające kontaminacjom | TAK |  |
| 8 | Ilość kuwet na pokładzie min. 150 | TAK |  |
| 9 | Automatyczne podawanie i usuwanie kuwet oraz możliwość dokładania kuwet w trakcie pracy analizatora | TAK |  |
| 10 | Krzywa kalibracyjna oparta o 6 punktów na test ( dla PT, APTT,) | TAK |  |
| 11 | Automatyczne rozcieńczanie wzorca do krzywej kalibracji | TAK |  |
| 12 | Wbudowany czujnik poziomu cieczy | TAK |  |
| 13 | Automatyczne mieszanie próbki z odczynnikiem | TAK |  |
| 14 | Możliwość zmiany jednostek na % aktywności, INR, stosunek, mg/Dl, ug/L | TAK |  |
| 15 | Podgrzewane i chłodzone pozycje dla odczynników, min. 3 różne temperatury | TAK |  |
| 16 | Możliwość oznaczania próbek pierwotnych | TAK |  |
| 17 | Możliwość oznaczania próbek citowych | TAK |  |
| 18 | Możliwość wykonywania oznaczeń z próbek systemu zamkniętego- przekłuwanie korków | TAK |  |
| 19 | Automatyczne rozcieńczanie osocza kalibracyjnego | TAK |  |
| 20 | Automatyczna kontrola jakości | TAK |  |
| 21 | Możliwość wykonywania badań pojedynczych lub podwójnych | TAK |  |
| 22 | Wbudowana drukarka i czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 23 | Możliwość wpięcia do sieci - komunikacja dwukierunkowa | TAK |  |
| 24 | Ilość przeglądów technicznych w trakcie trwania umowy | Podać |  |

Przy dwukrotnej awarii w ciągu 3 miesięcy tego samego elementu analizatora Wykonawca dostarczy nowy analizator, nie starszy niż zaoferowany w przetargu.

| Parametry oceniane – dla automatu |
| --- |
| Parametr | Ocena | Parametr oferowany |
| Analizatory z możliwością kontroli wprowadzonych nr serii odczynników jak i daty | Tak-5 Nie-0 |  |
| Objętość martwa do 200 ul | Tak-5 Nie-0 |  |
| Automatyczny zapis krzywych kalibracji , możliwość podglądu i wydruków krzywych kalibracji | Tak-5 Nie-0 |  |
| Możliwość wyboru kalibracji automatycznej lub manualnej | Tak-5 Nie-0 |  |
| Możliwość mrożenia osocza kontrolnego i kalibracyjnego | Tak-5 Nie-0 |  |
| Tromboplastyna we wspólnym roztworze z CaCl2 | Tak-5 Nie-0 |  |

Odczynniki

| Lp | Odczynnik | JM | Ilość badań | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | dostęp do strony internetowej* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czas protrombinowy PT. Tromboplastyna królicza (nie syntetyczna) z chlorkiem wapnia we wspólnym roztworze, o ISI 1.0 - 1.1.,odczynnik w postaci liofilizatu stabilny w temperaturze 2 - 8°C do daty ważności, po otwarciu 5 dni w temperaturze 2 - 8°C. Objętość fiolki max. 10ml. | badania | 85 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czas kaolinowo – kefalinowy, odczynnik ciekły, gotowy do użycia. Trwałość odczynnika po otwarciu min 30 dni w temp 2 - 8°C. Objętość fiolki max 10 ml. Zestaw z chlorkiem wapnia | badania | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen, Fibrynogen (zmodyfikowana metoda Clauss'a), Odczynnik w postaci liofilizatu. Trwałość odczynnika po otwarciu min.10 dni w tem. 2 - 8°C.(zestaw z buforem imidazolowym i kalibratorem, trombina wołowa, objętość fiolki trombiny max. 2ml) | badania | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | - | - |  |  |  |  |  |  |

Kontrole, kalibratory i inne odczynniki do w/w badań koagulologicznych

| Lp | Odczynnik | Ilość badań | JM | Ilość | Wielkość opakowania | Szacunkowa ilość badań z op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | dostęp do strony internetowej* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osocze kontrolne normalne do oznaczeń, oznaczeń PT, APTT, FIBRYNOGENU, CZASU TROMBINOWEGO FAKTORÓW, AT, BIAŁKA C, BIAŁKA S trwałość odczynnika po rekonstytucji 8h w temp 2 - 8°C i 30 dni po zamrożeniu, max wielkość fioki 1 ml. | do w/w badań |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Osocze kontrolne patologiczne do oznaczeń PT, APTT, FIBRYNOGENU, CZASU TROMBINOWEGO, FAKTORÓW, AT, BIAŁKA C, BIAŁKA S, trwałość odczynnika po rekonstytucji 8h w temp 2 - 8°C i 30 dni po zamrożeniu, max wielkość fiolki 1 ml. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kalibrator na bazie osocza ludzkiego do oznaczeń PT, APTT, FIBRYNOGENU, CZASU TROMBINOWEGO, FAKTORÓW, AT, BIAŁKA C, BIAŁKA S, trwałość odczynnika po rekonstytucji 8h w temp 2 - 8°C i 30 dni po zamrożeniu, max wielkość fiolki 1 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inne |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MATERIAŁY ZUŻYWALNE

| Lp | Materiały zużywalne | JM | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  |  |

Wartość pakietu nr 2 cz.2

| Lp. |  | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatorów |  |  |
| 2 | Wartość odczynników |  |  |
| 3 | Wartość materiałów zużywalnych |  |  |
| 4 | Wartość kalibratorów i innych odczynników |  |  |
|  | RAZEM |  |  |

Wartość netto:

Wartość brutto:

Warunki płatności przelew:   60 DNI