Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 1 Lampa zabiegowa bezcieniowa ścienna z montażem - 2 kpl.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………

Producent/ Kraj :	……………………………………………

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, 
nie powystawowy / 2023

Do oferty należy  załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.

*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych  powoduje odrzucenie oferty

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Lampa zabiegowa na zawieszeniu ściennym | TAK, podać |  |
|  | Źródło światła – diody LED min. 18 | TAK, podać |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min.: 60 000 Lux | TAK, podać |  |
|  | Regulacja położenia lampy za pomocą uchwytu w kopule lampy, uchwyt autoklawowalny (min 2 uchwyty w komplecie każdej lampy), zapewniający dokładne pozycjonowanie lampy | TAK, podać |  |
|  | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość | TAK, podać |  |
|  | Średnica kopuły min. 28 cm | TAK, podać |  |
|  | Kopuła wyposażona w uchwyt „brudny” | TAK, podać |  |
|  | Regulowane natężenie oświetlenia bezdotykowe min. 50 ÷ 100% | TAK, podać |  |
|  | Ramiona lampy poruszające się w pionie i poziomie umożliwiające dowolne ustawienie kopuły | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) 194 cm (60%) 130 cm | TAK, podać |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra 96 | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4400 K | TAK, podać |  |
|  | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 1°C | TAK, podać |  |
|  | Klasa izolacji I | TAK, podać |  |
|  | Średnica pola roboczego d10 - d50; min: 210 mm -105 mm | TAK, podać |  |
|  | Żywotność źródła światła min 40 000 godz. | TAK, podać |  |
|  | Waga maksymalnie 22 kg | TAK, podać |  |
|  | Montaż lamp w miejscu aktualnie używanych lamp zabiegowych, demontaż starych lamp | TAK, podać |  |
| B | INNE |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta W przypadku odpowiedzi TAK: Wszystkie przeglądy, naprawy w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) wliczone w cenę oferty dokonywane w siedzibie zamawiającego. | TAK/ NIE Podać jeśli zalecane |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo