| # Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor – 1 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |  |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY |  | xxxxxx |  |
| 6 | Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich - 2 urządzenia jednocześnie | TAK |  |  |
| 7 | Wbudowany kompresor i rękojeść pistoletowa do osuszania kanałów i zewnętrznych powierzchni endoskopu | TAK |  |  |
| 8 | Funkcja wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces | TAK |  |  |
| 9 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych. Środek myjący stosowany jednorazowo | TAK |  |  |
| 10 | Wyświetlacz wskazujący fazy danego cyklu; Panel informacyjny LCD. | TAK |  |  |
| 11 | Menu oraz wydruk w języku polskim | TAK |  |  |
| 12 | Czas mycia (regulowany): 0 sek.- 30min | TAK |  |  |
| 13 | Czas dezynfekcji (regulowany): 1min- 1h | TAK |  |  |
| 14 | Detergent: czas dozowania regulowany 0-30 sek. (natrysk lub namaczanie) | TAK |  |  |
| 15 | Czas płukania (regulowany): 0 sek.- 250 sek. | TAK |  |  |
| 16 | Tryb pracy automatyczny z możliwością regulacji czasu dezynfekcji i mycia. | TAK |  |  |
| 17 | Test szczelności na mokro i na sucho. Przez cały cykl z sygnalizacją dźwiękową spadku ciśnienia. | TAK |  |  |
| 18 | Wymuszony odpływ płynów z komory dezynfekcyjnej | TAK |  |  |
| 19 | Napełnianie i opróżnianie środka dezynfekcyjnego realizowane z menu myjni. System pomp zapewnia całkowite odprowadzenie zużytego środka ze zbiornika | TAK |  |  |
| 20 | Opcja przepłukania alkoholem | TAK |  |  |
| 21 | Pojemność zbiornika: Dezynfektant: 15L, Alkohol: 1,5L, Detergent: 1,5L | TAK |  |  |
| 22 | System pomp: Pompa testu szczelności, Pompa powietrza, Pompa odpływu, Pompa dezynfektantu, Pompa wodna, Pompa alkoholu, Pompa detergentu | TAK |  |  |
| 23 | System filtracji: Filtr wstępny (0,2 mikrona) | Podać |  |  |
| 24 | Sposoby mycia: powierzchnie zewnętrzne, mycie bieżącą wodą, mycie z użyciem detergentu ;wnętrza kanałów: przepływ płynów, powietrze, alkohol; akcesoria (zawory: ssanie, powietrze, woda, itp.) | Podać |  |  |
| 25 | Sposoby dezynfekcji: Powierzchnie zewnętrzne: Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym; Wnętrza kanałów: Przepływ środka dezynfekcyjnego, Alkohol, Powietrze ; Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym. | Podać |  |  |
| 26 | Dokumentowanie przebiegu procesu mycia, dezynfekcji i płukania + wbudowana drukarka | TAK |  |  |
| 27 | System rejestracji endoskopów RFID dodatkowe informacje na wydruku identyfikacja endoskopu | TAK |  |  |
| 28 | System druku (cały proces): Data i godzina rozpoczęcia procesu; Proces Mycia, Płukania; Dezynfekcji; Godzina zakończenia procesu; Temperatura środka dezynfekcyjnego Ilość użyć środka dezynfekcyjnego. | TAK |  |  |
| 29 | Dezynfekcja wody :Wbudowana przepływowa lampa UV | TAK |  |  |
| 30 | wyjścia na test szczelności, 6 wyjść na kanały robocze, awaryjny spust środka dezynfekcyjnego/detergentu/ alkoholu | TAK |  |  |
| 31 | Prysznic powietrzny po procesie mycia zmniejszający ryzyko rozcieńczania płynu dezynfekującego | TAK |  |  |
| 32 | Podłączenie do instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej: Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 lub 3/4 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V:50/60Hz | TAK |  |  |
| 33 | Wymaganie elektryczne: AC220 – 240 V, 50/60 Hz | TAK |  |  |
| 34 | Zużycie energii: max 2.0 kVA | TAK |  |  |
| 35 | Wymiary/ Waga max: 630x700x980 / 90kg | TAK |  |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |  |
| 36 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |  |
| 37 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |  |
| 38 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim - przy dostawie. | TAK |  |  |
| 39 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |  |
| 40 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |  |
| 41 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK punktacja |  | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 42 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |  |
| 43 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |  |
| 44 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 3 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |  |
| 45 | Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie | TAK |  |  |
| 46 | Termin dostawy max 90 dni wraz z protokolarnym przekazaniem | TAK |  | do 90 dni – 0 pkt do 60 dni – 10 pkt do 30 dni – 20 pkt |
| 47 | Instalacją, konfiguracją i uruchomienie w uzgodnieniu z zamawiającym, nie dłużej niż 90 dni od terminu dostawy | TAK |  |  |
| 48 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.