PAKIET NR 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

ZESTAW DO WYKONANIA BADAŃ URODYNAMICZNYCH

Producent: …...........................................

Nazwa Handlowa: …...............................

Model: .....................................................

Rok produkcji:  …....................................

| L.p. | Opis | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Punktacja | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komplet do diagnostyki nietrzymania moczu |
| A | Niezależny jezdny zespół pomiarowy do urodynamiki | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość podłączenia min 3 kanałów sygnałów pomiarowych | TAK | < 3 – 0 pkt. > 3 – 5 pkt |  |
| 3 | Komputer przenośny laptop lub zestaw stacjonarny o poniższych parametrach (minimalnych): -Windows 10 Professional Edition lub równowazny współpacujący z oferowanym narzędziem -Procesor Intel Core i7 8gen 8550U 1,8-4,0 GHz -liczba rdzeni procesora 4 -Ekran 15,6” 1920 x 1080 -Typ matrycy matowa LED , IPS -Ekran dotykowy – nie -Pamięć RAM 8 GB,DDR4 2400 MHz -Dysk twardy min. 256 GB SSD -2x USB 2.0 lub 3.0 -1x rj45 -Zintegrowana karta Bluetooth | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne o minimalnych parametrach: Funkcje urządzenia: Kopiarka, Skaner, Drukarka, Faks Rodzaj druku: Laserowy Format druku: B5, A5, A4, A6 Druk w kolorze: Nie Rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi Druk dwustronny: Automatyczny Język drukarki: XPS, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 5e/5c/6, PDF, PostScript 3 Rodzaj nośnika: Papier, Koperty Obsługiwane systemy operacyjne: Windows Vista, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1 Ethernet: 10/100/1000 Mb/s Złącza: RJ-45, 1 x USB 2.0 Parametry skanowania: - Rozdzielczość skanowania: 600dpi - Szybkość skanowania: Do 6 sekund/stronę w kolorze i 2 sekund/stronę w druku czarno-białym - Głębia kolorów: Wejście 48-bit / wyjście 24-bit - Podawanie dokumentów: Reverse Automatic Document Feeder (RADF) na 50 arkuszy, płaski skaner - Kontrast: 7 Poziomów - Format: S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Secure PDF, Wysoka kompresja PDF, + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF from Actkey Utility) - Książka adresowa: LDAP, 300 Adresów e-mail, 20 grup adresowych - Skanowanie: do FTP, HTTP, pamięć USB, E-mail, TWAIN, CIFS skanowanie do aplikacji i faksowanie z Actkey Utility Parametry kopiowania: - Czas wykonania pierwszej kopii: 10 sekund - Szybkość kopiowania: Do 37,5 kopii/min Parametry faksowania: - Złącza: RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line - Fax speed: ITU-T G3(Super G3) do 33.6kbps, do 2 sekund/stronę - Szybkie wybieranie: 40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 przy użyciu klawisza SHIFT), 300 numerów Maks. prędkość druku w czerni: 40 strony/minutę Obciążenie miesięczne: 80000 arkuszy/miesiąc Zainstalowana pamięć RAM: 512 MegaBajt Wymagana instalacja i konfiguracja w siedzibie zamawiającego. Wymagany termin gwarancji to minimum 24 miesiące. |  |  |  |
| 4 | Możliwość komunikacji za pomocą Bluetooth | TAK |  |  |
| PROGRAMY POMIAROWE |
| 5. | CYSTOMETRIA WODNA I MIKCYJNA |  |  |  |
|  | Ilość kanałów: min. 3 kanały | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia brzusznego minimum w zakresie: 0 – 320cm H2O | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego minimum w zakresie: 0 - 320cm H2O | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia wypieracza w zakresie: 0 - 320cm H2O | TAK |  |  |
|  | Pompa perystaltyczna do napełniania pęcherza minimum w zakresie: 0-140 ml/min | TAK |  |  |
|  | Pomiar objętości podanej do pęcherza minimum w zakresie: 0 -1500 ml | TAK |  |  |
|  | Pomiar EMG +/- 1000µV, częstotliwość 20 - 1200 Hz | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora. | TAK |  |  |
|  | Możliwość oznaczania zdarzeń w trakcie napełniania pęcherza. | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania wybranych preferowanych prędkości napełniania pęcherza. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania cystometrii z mikcją (badanie: ciśnienie – przepływ, badanie ciśnienia wycieku) | TAK |  |  |
|  | Automatyczny i ręczny pomiar podatności pęcherza. | TAK |  |  |
|  | PROFILOMETRIA | TAK |  |  |
| 6. | Prędkość Pullera min.0,5 – 3 mm/s | TAK |  |  |
|  | Zakres ruchu Pullera min.0 – 340 mm | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia w cewce moczowej minimum w zakresie: 0 - 320cm H2O | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia śródpęcherzowego minimum w zakresie: 0 - 320 cm H2O | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania profilometrii spoczynkowej i wysiłkowej. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie krzywych mierzonych ciśnień w funkcji czasu na ekranie monitora | TAK |  |  |
|  | Nomogram Abram-Griffiths | TAK |  |  |
| Pozostałe parametry |
| 7. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 8. | Możliwość wprowadzania notatek (np. historii choroby) w trakcie trwania badania |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 9. | Możliwość przewijania zarejestrowanych krzywych w czasie rzeczywistym podczas badania |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 10. | Możliwość oddzielnego zerowania każdego kanału pomiarowego. |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 11 | Możliwość przesuwania wcześniej zaznaczonych wydarzeń | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość wydruku zarejestrowanego wyniku badania w postaci liczbowej i graficznej | TAK |  |  |
| 13. | Protokoły z badań: a) uroflowmetria (przepływ cewkowy) (UROFLOW); b) cystometria (CMG) + Valsa lva + LPP; c) analiza ciśnienie-przepływ (cystometria z mikcją); d) profilometria cewkowa (UPP) | TAK |  |  |
| 14. | Materiały zużywalne do badań urodynamicznych : - Zestaw akcesoriów do wykonania 10 badań cystometrycznych (dreny pompy, linia manometryczna, kopułki, cewniki dwudrożne, cewniki rektalne, kabel elektrod EMG, elektrody EMG) - zestaw akcesoriów do przeprowadzenia 5 badań profilometrycznych (zestaw do perfuzji, linia manometryczna, kopułki, cewniki trójdrożne) | TAK PODAĆ TYP |  |  |
| B | uroflowmetria |
| 1. | Bezprzewodowy przepływomierz, przetwornik wagowy, funkcja automatycznego uruchamiania pomiaru przepływu, obrazowanie krzywej przepływu i objętości na ekranie monitora. Pomiar: przepływu maksymalnego i średniego, czasu mikcji, czasu przepływu, objętości i przyspieszenia. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru prędkości przepływu min. 0 – 50 ml/s | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru objętości przepływu 0 – 1200 ml | TAK |  |  |
|  | Maksymalny czas przepływu min. 7200 s | TAK |  |  |
|  | Nomogram pediatryczny do badań uroflometrycznych jako opcja rozbudowy |  | Tak – 10pkt Nie – 0pkt |  |
|  | FOTEL DO WYKONYWANIA BADAŃ URODYNAMICZNYCH |
|  | Uniwersalny fotel urologiczny z panelem obrotowym umożliwiającym przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez podparcie nóg, oparciem dla rąk, miską z odpływem oraz sterowaniem za pomocą pilota ręcznego: kątem nachylenia oparcia, siedziska oraz wysokością całego fotela. | TAK |  |  |
|  | Wymagane jest 1 dniowe szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowego użycia przedmiotu zamówienia po dostarczeniu i instalacji, potwierdzone pisemnym protokołem i udokumentowane certyfikatem. Szkolenia będą realizowane w siedzibie Zamawiającego, w zatwierdzonych przez Zamawiającego godzinach. | TAK |  |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)