## USG
Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia / ,,Zakup specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.
Znak Sprawy 2264/ 2024
w ramach środków pochodzących z dotacji celowej przekazanej przez Powiat Ełcki
Dotyczy: specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego		Podać poniżej:
Nazwa i model USG:
Producent:
Rok produkcji
Parametry techniczne aparatu ultrasonograficznego – 1 kpl.
Lp.	FUNKCJA/PARAMETR wymagany:	Warunek graniczny	Deklaracja oferowanych parametrów/wartości obligatoryjnych/punktowanych

1	Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych.	Tak
2	Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury.	Tak
3	Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół	Tak
4	Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu. Przekątna ≥ 21 cali. / Rozdzielczość monitora ≥1920x1080x24 bity	Tak
5	Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 14 cali, rozdzielczość ≥ 1920x1080	Tak/Nie / TAK – 6 pkt / NIE – 0 pkt
6	Możliwość wykorzystania panelu dotykowego aparatu do obróbki uzyskanych danych 3D za pomocą gestów wykonanych palcami – tak jak w przypadku dotykowego telefonu komórkowego lub tabletu. m.in. rotacja uzyskanej bryły (względem wszystkich osi), powiększenie/pomniejszenie, przesunięcie bryły, ustawienie położenia wirtualnego źródła światła itd.	Tak/Nie / TAK – 4 pkt / NIE – 0 pkt
7	Aparat posiadający fizyczną klawiaturę numeryczną	Tak
8	Regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół , zakres min 18 cm	Tak
9	Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo, Lewo/prawo ≥ +/- 30°	Tak
10	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej / min. 1 400 000 kanałów procesowych ( min. 128 kanałów fizycznych )	Tak / podać ilość kanałów procesowych / 1 400 000 kanałów procesowych – 0 pkt / > 1 400 000 kanałów procesowych – 1 pkt / > 2 000 000 kanałów procesowych – 2 pkt / > 4 000 000 kanałów procesowych – 3 pkt / > 6 000 000 kanałów procesowych – 4 pkt / ≥ 8 000 000 kanałów procesowych – 5 pkt
11	Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz	Tak / podać zakres pracy dostępnych głowic obrazowych / 1-16 MHz – 0 pkt / 1-20 MHz – 2 pkt
12	Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥ 3 aktywne	Tak
13	Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE).	Tak
14	Dysk twardy SSD min. 400 GB	Tak
15	Aktywne gniazdo USB 3.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB.	Tak
16	Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej.	Tak
17	Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI	Tak
18	Waga aparatu max 100 kg	Tak
Tryby obrazowania
Tryb B:
19	Głębokość penetracji min. 2-38 cm	Tak / podać głębokość penetracji / 2-38 cm – 0 pkt / > 2-38 cm – 2 pkt / > 2-44 cm – 3 pkt / ≥ 2-50 cm – 4 pkt
20	Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2300 fps	Tak / podać maksymalną prędkość obrazowania (frame rate) / 2300 fps – 0 pkt / > 2300 fps – 2 pkt / > 4000 fps – 3 pkt / ≥ 5000 fps – 4 pkt
21	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych	Tak
22	Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych	Tak
23	Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego	Tak
24	Obrazowanie harmoniczne	Tak
25	Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem	Tak
26	Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku.	Tak
Tryb M:
27	Tryb M z Dopplerem Kolorowym	Tak
28	Anatomiczny tryb M.	Tak
Tryb Doppler Kolorowy:
29	Zakres PRF dla Dopplera kolorowego min. od 0,2KHz do 25 KHz	Tak
30	Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.	Tak/Nie / TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
31	Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym	Tak
Tryb Power Doppler:
32	Tryb Power Doppler z detekcją kierunku	Tak
33	Zakres PRF dla trybu Power Doppler min. od 1KHz do 5KHz	Tak
Spektralny Doppler Pulsacyjny:
34	Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. od 1.5KHz do 35KHz	Tak
35	Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥ 0,5-25 mm	Tak
36	Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD)	Tak
37	Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku.	Tak
38	Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji.	Tak
Inne funkcje:
39	Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego.	Tak
40	Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex min. 4 kroki	Tak
41	Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom	Tak
42	Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres)	Tak
43	Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy.	Tak
44	Oprogramowanie pomiarowe do badań min:
	transkranialnych	Tak
	tętnice szyjne
	żyły kończyn górnych
	tętnice kończyn górnych
	żyły kończyn dolnych
	tętnice kończyn dolnych
	brzusznych
	małych narządów
	położniczych
	echo płodu (w tym Z-score)
	ginekologicznych
	mięśniowo-szkieletowych
	pediatrycznych
	urologicznych
45	Pomiary podstawowe na obrazie:
	pomiar odległości,	Tak
	obwodu,
	pola powierzchni,
	objętości,
	Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego.
46	Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL, HL	Tak
47	Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych.	Tak
48	Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym.	Tak
49	Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania.	Tak
50	Tryb 3D/4D na głowicach wolumetrycznych ≥ 40 fps	Tak
51	Obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw.	Tak
52	Obrazowanie, które pozwala na uzyskanie dowolnej płaskiej płaszczyzny z zeskanowanej bryły poprzez cięcie wybranej płaszczyzny odniesienia linią prostą, krzywą lub kilkoma liniami prostymi.	Tak
53	Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6 mm). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru	Tak
54	Quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe	Tak
55	Aktywne złącze DICOM	Tak
56	Videoprinter czarno-biały wraz z uchwytem / półką mocującą.	Tak
57	Wbudowany podgrzewacz do żelu	Tak/Nie / TAK – 2 pkt / NIE – 0 pkt
Głowice
58	Głowica convex wolumetryczna wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych	Tak
	- zakres częstotliwości pracy ≥ 1-6 MHz
	- ilość elementów: min. 128
	- kąt skanowania: min. 70°x 70°
	- możliwość pracy z przystawką biopsyjną
59	Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych	Tak
	- Zakres częstotliwości pracy ≥ 2-9 MHz
	- Kąt skanowania: min. 180°
	- Ilość elementów: min. 128
	- możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
60	Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych	Tak
	- zakres częstotliwości pracy ≥ 1-6 MHz
	- ilość elementów: min. 190
	- kąt skanowania: min. 100°
	- możliwość pracy z przystawką biopsyjną
Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert:
61	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań naczyniowych, narządów powierzchownych.	Tak
	- szerokość pola obrazowego min. 40 mm
	- ilość elementów min. 190
	- zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz
62	Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endokawitarną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych	Tak
	Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz
	-Ilość elementów: min. 190
	- Kąt skanowania: min. 150° x 120°
	-możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej
63	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań narządów powierzchownych	Tak
	- szerokość pola obrazowego min. 50 mm
	- ilość elementów min. 250
	- zakres częstotliwości pracy min. 3-14MHz
64	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do rekonstruowania uzyskanej bryły wolumetrycznej (3D/4D) umożliwiające wizualizację struktur kostnych oraz narządów wewnętrznych z pominięciem tkanek miękkich wraz z możliwością wybrania stopnia transparentności. Oprogramowanie współpracujące z trybem kolor Doppler.	Tak
65	Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną typu Shearwave umożliwiającą wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działającą w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania	Tak
66	Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych	Tak
67	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex	Tak
68	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do trójwymiarowego obrazowania serca płodu w technologii STIC z kolorowym Dopplerem.	Tak
69	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie poprawiające jakość uzyskanych obrazów wolumetrycznych poprzez znaczące poprawienie rozdzielczości przestrzennej rekonstruowanej struktury np. HDVI lub VSRI działające zarówno w trybie 3D jak i 4D.	Tak
70	Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą nagrywanie, w trakcie wykonywania badania ultrasonograficznego, filmów bezpośrednio na pamięci typu pen-drive, zewnętrzne dyski twarde.	Tak
71	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające detekcję i pomiar kości długich płodu przy wykorzystaniu danych objętościowych.	Tak
72	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do analizy centralnego układu nerwowego płodu z uzyskanych danych wolumetrycznych w sposób automatyczny wyświetlającą 9 płaszczyzn diagnostycznych (3 axialne, 4 coronalne oraz 2 sagitalne) wraz z automatycznym zmierzeniem HC, BPD, OFD, Vp, CEREB, CM.	Tak
73	Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do automatycznego wykrywania właściwej płaszczyzny pomiarowej przezierności fałdu karkowego (NT) z uzyskanych danych wolumetrycznych wraz z możliwością półautomatycznego pomiaru NT.	Tak
74	Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów (zaimplementowany model ryzyka IOTA ADNEX 2013). Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu.	Tak
75	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w trybie trójwymiarowym do procedury histerosalpingosonografii	Tak
Aktualizacja oprogramowania i serwis
76	Bezkosztowa aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym.	Tak
77	Bezkosztowa aktualizacja oprogramowania w okresie pogwarancyjnym.	Tak/Nie / TAK – 1 pkt / NIE – 0 pkt
78	Autoryzowany serwis gwarancyjny producenta urządzenia	Tak