### Zakres nr 1. –  ODDZIAŁ OKULISTYKI

Postępowanie w sprawie: ZAKUPU –  APARATU USG OKULISTYCZNEGO TYPU A/B/P   szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane   2023)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                      OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | kpl. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZAKRES NR 1 POZ. ……..

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie .................................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 1–   APARAT USG OKULISTYCZNY TYPU A/B/P   szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 1   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. - APARATU USG OKULISTYCZNEGO TYPU A/B/P szt/kpl. 1. |  |  |  |  |
| 1. | APARATU USG OKULISTYCZNEGO TYPU A/B/P | TAK |  | Wymagane |
| 2. | Ekran dotykowy (1024x768) z mozliwością bezpośredniego wyboru funkcji | Tak | (*) | Wymagane |
| 3. | Waga max. 3, 5 kg | TAK | (*) | Wymagane |
| 4. | 4 porty USB, Ethernet | Tak |  | Wymagane |
| 5. | Sonda typu B-15MHZ | Tak | (*) | Wymagane |
| 6. | Możliwość wykonania biometrii sondą typu B | Tak | (*) | Wymagane |
| 7. | Zakres regulacji wzmocnienia od 20 do 110 dB | Tak | (*) | Wymagane |
| 8. | Zakres regulacji dynamiki od 25 do 90 dB | Tak | (*) | Wymagane |
| 9. | Regulacja wzmocnienia przedniego odcinka T.G.C. od 0 do -30dB | Tak | (*) | Wymagane |
| 10. | Kat obrazowania mn. 50stop | Tak | (*) | Wymagane |
| 11. | Głębokość obrazowania min. 60mm | Tak |  | Wymagane |
| 12. | Rozdzielczość osiowa min. 115 um | Tak | (*) | Wymagane |
| 13. | Rozdzielczość poprzeczna min. 400um | Tak |  | Wymagane |
| 14. | Czętotliwość wyświetlania klatek do 16Hz | Tak |  | Wymagane |
| 15. | Sonda do biometrii 11MHz | Tak | (*) | Wymagane |
| 16. | Zakres penetracji głowicy min. 60 mm | Tak | (*) | Wymagane |
| 17. | Rozdzielczość elektroniczna Min. 1536 punktów | Tak | (*) | Wymagane |
| 18. | Pamięć min. Po 10 obrazów dla każdego oka | Tak |  | Wymagane |
| 19 | Metoda pomiaru : kontaktowa i imersyjna | Tak |  | Wymagane |
| 20 | Zamrożenie obrazu automatycznie z programem dla oczu z gęstą zaćmą | Tak |  | Wymagane |
| 21 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji: SRK-II, SRK-T, HOLLADAY, BINKHORST-II, HOFFER-Q, HAIGIS | Tak | (*) | Wymagane |
| 22 | Wbudowane w program formuły do kalkulacji IOL u pacjentów po chirurgii refrakcyjnej rogówki: regresji Shammas”a, regresji Rosa, podwójnej K/SRK-T, metoda soczewek kontaktowych, history derived (dla pacjentów ze znaną refrakcją przedoperacyjną ) refraction derived ( dla pacjentów z nieznaną refrakcją przedoperacyjną ) | Tak |  | Wymagane |
| 23 | Możliwość kalkulacji dla min. Czterech różnych implantów jednocześnie | Tak |  | Wymagane |
| 24 | Mozliwośc doposażenia urządzenia w sondę A z wbudowanymi wskaźnikami laserowymi | Tak |  | Wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 1.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Gwarancja - - okres gwarancji na dostarczony ; sprzęt - ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | - min 24 miesiące podać |  | - Bez punktacji |
| - 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 3 | - Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 4 | - Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 5.. | - Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | - Tak, podać ilość przeglądów |  | - Bez punktacji |
| - 6 | - - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | - TAK |  | - Bez punktacji |
| - 7 | - Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | - Bez punktacji |
| - 8 | - Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | - TAK |  | Bez punktacji |
| - 9.. | - Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | - TAK |  | - Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................