Nr postępowania: 21/ZP/2025
[image: image1.jpg]





LOGOTYPY
Nr postępowania: …../ZP/2024

Załącznik Nr 2 do SWZ



Opis przedmiotu zamówienia/

Formularz cenowy
	Ambulans typu C – 2 sztuki
Pojazd kompletny: Marka ……………………………….………. Typ ……………………………….………. Oznaczenie handlowe  ………………….…………………….      

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:..................................................................................................................................................................................

Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać): ………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji pojazdu kompletnego (pojazd bazowy): 2025                                                 
Pojazd skompletowany (specjalny sanitarny): Marka ………………….………. Typ …………………….………. Oznaczenie handlowe  ……………….……….…….

Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego:........................................................................................................................................................................

Nr i data wydania świadectwa homologacji (podać):…………………………………………………………………………………………………………………..…………..

Rok produkcji pojazdu skompletowanego: 2025

	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. DMC do 3,5 tony.
	TAK
	

	2. Dostawa przedmiotu zamówienia na lawecie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych.
	TAK
	

	3. Jeśli Wykonawca nie jest producentem ambulansu, Zamawiający wymaga wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, dostarczenia faktury VAT za pojazd bazowy (ciężarowy).
	TAK
	

	I. NADWOZIE

	4. Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit, zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi, szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym.
	TAK
	

	5. Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne), z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą.
	TAK
	

	6. Czujnik deszczu i zmierzchu, wycieraczki z automatyczną regulacją prędkości, automatycznie wł. światła mijania.
	TAK
	

	7. Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy. 
	TAK
	

	8. Oświetlenie pomocnicze.
	TAK
	

	9. Fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego.                                                       
	TAK
	

	10.  Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach podparcia odcinka lędźwiowego.
	TAK
	

	11.  W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni).
	TAK
	

	12.  Furgon - lakier w kolorze żółtym (CMYK 10,0,90,0).
	TAK
	

	13.  Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach.
	TAK

podać
	

	14.  Wysokość przedziału medycznego minimum 1,80 m.
	TAK

podać
	

	15.  Długość przedziału medycznego minimum 3,25 m.          
	TAK

podać
	

	16.  Szerokość przedziału medycznego minimum 1,70 m.
	TAK

podać
	

	17.  Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi.
	TAK

podać
	

	18.  Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną  szybą.
	TAK
	

	19.  Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	20.  Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą.
	TAK
	

	21.  Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości minimum 1,70 m.
	TAK

podać
	

	22.  Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka), z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu.
	TAK
	

	23.  Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby.
	TAK
	

	24.  Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w:
- mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10 l,

- mocowanie krzesełka kardiologicznego,

- mocowanie noszy podbierakowych,

- mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych, 

- mocowanie materaca próżniowego,

- miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę.
	TAK
	

	25.  Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę kierowcy i pasażera.
	TAK
	

	26.  Stopień wejściowy tylny  zintegrowany ze zderzakiem, fabryczne czujniki parkowania z tyłu pojazdu.
	TAK
	

	27.  Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową.
	TAK
	

	28.  Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy.
	TAK
	

	29.  Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności.
	TAK
	

	30.  Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane i regulowane.
	TAK
	

	31.  Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. W skład systemu do wykonania po stronie wykonawcy uchwyt, stacja dokująca tabletu, moduł GPS.
	TAK
	

	32.  Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem.
	TAK
	

	33.  Przednie reflektory przeciwmgielne.
	TAK
	

	34.  Zbiornik paliwa o pojemności minimum 75 l.
	TAK

podać
	

	35.  Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową.
	TAK
	

	36.  Kabina kierowcy ma być wyposażona w  panel  dotykowy, przekątna minimum 5 cali, sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową, a także informujący o stanie naładowania akumulatorów.
	TAK

podać
	

	II. SILNIK

	37.  Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim.
	TAK
	

	38.  Silnik o pojemności minimum 1950 cm³.
	TAK

podać
	

	39.  Silnik o mocy min. 175 KM.
	TAK

podać
	

	40.  Silnik o mocy powyżej 175 KM. /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	41.  Moment obrotowy min. 380 Nm.
	TAK

podać
	

	42.  Moment obrotowy powyżej 380 Nm. /parametr niewymagany, lecz punktowany/ Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	43.  Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie.
	TAK
	

	III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU

	44.  Skrzynia biegów manualna synchronizowana.
	TAK
	

	45.  Minimum 6-biegów do przodu i bieg wsteczny.
	TAK

podać
	

	46.  Napęd na koła przednie lub oś tylną.
	TAK

podać
	

	IV. UKŁAD HAMULCOWY I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

	47.  Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych.
	TAK
	

	48.  Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania -  ABS lub równoważny.
	TAK

podać
	

	49.  Elektroniczny korektor siły hamowania.
	TAK
	

	50.  Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. Dodatkowy elektroniczny system wspomagający, układ uaktywniający się poprzez automatyczne hamowanie  w razie zagrożenia wjechania w tył pojazdu poprzedzającego. 
	TAK
	

	51.  Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane.
	TAK
	

	52.  System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu.
	TAK
	

	53.  System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu, typu ASR lub równoważny.
	TAK

podać
	

	54.  System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru, wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy.
	TAK
	

	V. ZAWIESZENIE

	55.  Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie oraz tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni prześwit i komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią (podać o jaką wartość w stosunku do standardowej i opisać oferowane rozwiązanie). 
	TAK

podać
	

	56.  Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz  zapewniające odpowiedni komfort transportu  pacjenta.
	TAK
	

	VI. UKŁAD KIEROWNICZY

	57. Ze wspomaganiem.
	TAK
	

	58. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach.
	TAK
	

	VII. OGRZEWANIE I WENTYLACJA

	59. Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V.
	TAK
	

	60. Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza  2000 W.
	TAK

podać
	

	61. Ogrzewanie wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym.
	TAK
	

	62. Mechaniczna wentylacja  nawiewno – wywiewna.
	TAK
	

	63. Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,  o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego.
	TAK

podać
	

	64. Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego.
	TAK
	

	65. Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla  kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę.
	TAK
	

	66. Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia /parametr punktowany/ Tak – 20 pkt, Inne rozwiązanie – 0 pkt.
Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania.
	TAK

podać

rozwiązanie
	

	VIII.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	67. Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności  min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu.
	TAK

podać
	

	68. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu.
	TAK
	

	69. Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - minimum 180 A.
	TAK

podać
	

	70. Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V), sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich.
	TAK
	

	71. Instalacja elektryczna 230V:
a) zasilanie zewnętrzne 230V,

b) minimum 4 gniazda 230V w przedziale  medycznym,  

c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym,

d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe,

e) przewód zasilający minimum 10 m.
	TAK

podać
	

	72. Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.
	TAK
	

	73. Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym:
- minimum 6 gniazd 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A) do podłączenia urządzeń medycznych,

- gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki.
	TAK

podać
	

	74. Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury.
	TAK
	

	75. System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w:

- wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym,

- dodatkowy dotykowy wyświetlacz w kabinie kierowcy o przekątnej min 5 cali zamontowany w centralnej części deski rozdzielczej 

- funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym,

- funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania,

- funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny,

- funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu,

- funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych,

- funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego,

- zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie,

- funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st.,

- funkcję sterowania wentylatorem,

- funkcję sterowania termoboxem,

- funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze,

- funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. (podać markę)
	TAK

podać
	

	IX. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE

	76. Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami  w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany -  możliwość podawania komunikatów głosowych.
	TAK
	

	77. Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem, umieszczona w tylnej części dachu  pojazdu, z modułami  LED koloru niebieskiego,  dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów. 
	TAK
	

	78. Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	TAK
	

	79. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi.
	TAK
	

	80. Dodatkowe sygnały pneumatyczne.
	TAK
	

	81. Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego.
	TAK
	

	82. Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy, jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę.
	TAK
	

	83. Oznakowanie pojazdu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 03.01.2023 r.:
a)  wzór graficzny systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm;

b) nadruk lustrzany "AMBULANS" barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu;

c) po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” lub „P” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm;

d) 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  wykonane z folii:

- typu 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkolami,

- typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości min. 15 cm umieszczony wokół dachu,

- typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pierwszym tirecie);

e) nazwa dysponenta jednostki umieszczona na drzwiach pojazdu w części dolnej;

f) naklejki/oznaczenia informujące o zakupie – zgodnie ze wzorem podanym przez Zamawiającego.
Przed wykonaniem oklejenia wymagane jest przedstawienie projektu do akceptacji Zamawiającego.
	TAK

podać
	

	X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	84. Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej:
a) światło rozproszone w technologii LED, umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcją ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne),
b) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego,

c) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.),
d) oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym.
	TAK

podać
	

	XI. WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

	85. Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu, spełniająca następujące wymogi:

- zakres częstotliwości 150-170 MHz,

- impedancję wejścia 50 Ohm,

- współczynnik fali stojącej do 1,6,

- polaryzację pionową,

- charakterystykę  promieniowania - dookólna,

- odporność  na działanie wiatru  55 m/s.
	TAK
	

	86.  Wykonawca dostarcza ambulans z radiotelefonem pokładowym Motorola DM 4601e lub równoważnym o parametrach:
- radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy z wyświetlaczem alfanumerycznym pozwalający/posiadający:

- praca w systemie Dyspozytorni Medycznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- funkcja ograniczonego dostępu  do systemu RAS dla DMR,

- pasmo VHF zakres częstotliwości 136 – 174 MHz,

- możliwość zaprogramowania powyżej 160 kanałów z ilością minimum 3 stref podziału,

- czytelny wyświetlacz, w pełni kolorowy, z podświetleniem dzień/noc umożliwiającym wyświetlanie odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym i analogowym.
Programowanie wyświetlanej nazwy kanału:
- programowe ograniczenie czasu nadawania,

- możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych,

- wizualna sygnalizacja(np. diodowa) stanów pracy radiotelefonu, w tym wywołań skaningu i stanów monitorowania.
Wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz ogólne do wszystkich w trybie cyfrowym  z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną (z możliwością wyłączenia sygnalizacji):
- wywołanie indywidualne, grupowe, alarmowe w trybie analogowym SEL5 z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego.

Zdalne sprawdzanie obecności w sieci, zdalny monitoring, możliwość pracy w systemie cyfrowym z wieloma urządzeniami retransmisyjnymi pracującymi na tej samej parze częstotliwości z możliwością rozróżniania urządzeń retransmisyjnych, możliwość zdalnego zablokowania radiotelefonu. Blokada szumów CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym, możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym. Możliwość utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanałów. Złącze akcesoryjne – umożliwia transmisję zgodną ze standardem USB, podłączenie dodatkowego głośnika i mikrofonu, przycisk nadawania itp. Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. Gniazdo antenowe typu BNC, głośnik wbudowany w panel sterujący. Możliwość programowego listy kontaktów (książki adresowej) – wywołań indywidualnych w trybie cyfrowym. Zintegrowany moduł Bluetooth  min 4.0. i WiFi, programowany adres IP radiotelefonu, sygnalizacja SEL5 w trybie w trybie analogowym dla nadawania i odbioru. Menu radiotelefonu w języku polskim na wyświetlaczu. Moc wyjściowa 1 – 25 W, modulacja na kanale analogowym częstotliwości 11K0F3E, modulacja na kanale cyfrowym dwuszczelinowa TDMA, transmisja danych 12,5 kHz7K60F1D i 7K60FXD, transmisja głosu 12,5 kHz; 7K60F1E i 7K60FXE; kombinacja głos i dane 12,5 kHz, 7K60F1W. Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. Zasilanie stałoprądowe 13,2 V +/- 20% z minusem na masie z zabezpieczeniem przepięciowym i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania. Możliwość ustawienia dwóch poziomów mocy dla radiotelefonu (moc niska/moc wysoka w zakresie 1-25W) i ustawienie jednego z nic na dowolnym kanale, maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 2,5 kHz dla odstępu międzykanałowego 12,5 kHz, stabilność częstotliwości +/- 0,5 ppm, charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).
Łączne zniekształcenie modulacji <5% przy 1kHz dla analogowego sygnału z dewiacją 60% wartości maksymalnej,

- moc emitowana na kanałach sąsiednich <60 dB, dla odstępu 12,5 kHz

- czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,35 uV przy SINAD wynoszącym 12 dB wartości maksymalnej,
- czułość cyfrowa 5%BER/0,3 uV,

- charakterystyka pasma akustycznego (-1,-3 dB)

-selektywność sąsiedniokanałowa min. 60dB dla odstępu 12,5 kHz,

- zasilanie 12 do 14,5V( z uziemionym minusem) z układu elektrycznego silnika samochodu przy pomocy fabrycznego przewodu zasilania.

- możliwość zaprogramowania jednego z przycisków trybu wyciszania wywołań i wywołań alarmowych,

Zakres temperatury pracy od -25 do +55 st. Celsjusza. Klasa odporności na warunki środowiskowe IP54.
- aktualizacja oprogramowania przez łącze radiowe.

- odporność na przepięcia (ESD) zgodnie z normą IEC 801-2kV. 
- instrukcja w języku polskim.
	TAK

podać
	

	86. Wykonawca dostarczy radiotelefon przenośny Motorola DP 4801 lub równoważny analogowo-cyfrowy z ładowarką wg. standardowej specyfikacji sprzętowej producenta posiadający:

- aktualną homologację,

- parametry analogiczne do radiotelefonu przewoźnego z mocą wyjściową od 1 do 5 W,

- zakres częstotliwości 150-170 MHz,

- liczbę kanałów min. 100,

- ostęp międzykanałowy 12,5 kHz,

Wykonawca zainstaluje w kabinie kierowcy ładowarkę do radiotelefonu przenośnego DP4801 typu NNTN8525A i podłączy ją do zasilania 12V z instalacji pokładowej samochodu. Ładowarkę należy zamontować na ściance za siedzeniem kierowcy.
	TAK

podać
	

	87. Instalacja systemu SWD-PRM. Montaż urządzeń i zasilania i sterowania  systemem SWD-PRM. Moduł nawigacyjny typu GPS TELTONIKA FMC640, kompatybilny z systemem SWD PRM, z antenami montowanymi na dachu pojazdu –  dostarczy i zainstaluje wykonawca ambulansu. Moduł nawigacyjny GPS ma być zamontowany w miejscu łatwo dostępnym dla serwisu. 

Wszystkie wymagane napięcia i sygnały dla urządzeń SWD będą wyprowadzone w uzgodnionych z Zamawiającym miejscach zgodnie z poniższym zestawieniem:

- stałe napięcie zasilania 12-18 V przed wyłącznikiem zapłonu z akumulatora przedziału medycznego, zabezpieczenie 5 A
- sygnał wejściowy działania sygnalizacji świetlnej (koguty) (poziom 10-14 V)

- sygnał wejściowy działania sygnalizacji dźwiękowej (poziom 10-14 V)

- sygnał po włączeniu zapłonu (poziom10-14 V)

Anteny GPS/GPRS montowane na dachu pojazdu, jedna antena podłączona do modułu nawigacyjnego, a druga do portu dokującego tabletu. Uchwyt do drukarki atramentowej HP Office Jet 100 Mobile Printer dostarcza Wykonawca. Uchwyt dokujący do tabletu ZEBRA – L10 dostarczony przez Wykonawcę ambulansu należy zainstalować w przedziale medycznym na konstrukcji wykonanej przez Wykonawcę.

Napięcia i sygnały dla drukarki: zasilacz do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer dostarczy i zainstaluje wykonawca. Parametry zasilacza: napięcie wejściowe 11,5 – 16V maksymalny prąd 5,6 A, wyjście do drukarki napięcie 19V, 4,74A – moc 90 W. Zasilanie 12V z akumulatora pokładowego samochodu -  podłączone na stałe do drukarki bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. Podłączenie zasilacza drukarki do zasilania 12V za pomocą gniazda i wtyku typu medycznego. Kabel USB łączący tablet z drukarką z zapasem co najmniej 30 cm z każdej strony. Port dokujący do tabletu Zebra L10 XSLATE typu DOCKL10 dostarcza  Wykonawca. Port dokujący do tabletu Zebra dostarczy i zainstaluje  Wykonawca. Należy go zamontować między pasażerem, a kierowcą w miejscu umożliwiającym przejście pasażera do przedziału medycznego. Mocowanie portu dokującego na konstrukcji wykonanej przez wykonawcę. Wykonawca  podłączy do portu dokującego zasilanie 12V z zasilania pokładowego samochodu . Stałe napięcie zasilania  (poziom 12-14 V) z zabezpieczeniem 10 A.  Ww. zasilanie podłączone na stałe do zasilania bez względu na położenie kluczyka w stacyjce. Zarówno drukarka jak i port dokujący musi być zasilana z jednego źródła zasilania z instalacji pokładowej pojazdu. Antena GPS/GPRS – doprowadzona w pobliże portu dokującego tak aby możliwe było jej podłączenie w przypadku zastosowania modułu antenowego do portu dokującego.
	TAK
	

	XII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE

	88. Przedział medyczny (pomieszczenie dla pacjenta) powinien pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej.
	TAK
	

	89. Zabudowa specjalna na ścianie działowej:
a) szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, wyposażona w  szuflady,

b) mocowanie do pojemnika na zużyte igły, po ustaleniu z Zamawiającym,

c) mocowanie do kosza na odpady, po ustaleniu z Zamawiającym,

d) mocowanie (podstawa) do drukarki HP Officejet 100 Mobile Printer funkcjonującej w ramach systemu SWD PRM, zamontowanej w przedziale medycznym, na ścianie grodziowej pomiędzy przedziałem medycznym, a przedziałem kierowcy, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierana drukowanych dokumentów bez konieczności demontowania urządzenia z podstawy,

e) miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz przedziału medycznego,

f)  jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy, jak i bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy,  wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców.
	TAK

podać
	

	90. Zabudowa specjalna na ścianie prawej:
a) minimum dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,  

b) jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta,  jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, za fotelem szafka z miejscem na urządzenie do automatycznego masażu klatki piersiowej.

c) uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych.
	TAK

podać
	

	91. Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką.
	TAK
	

	92. Zabudowa specjalna na ścianie lewej:
a) minimum cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów,  dodatkowa szafka  zamykana na klucz,

b) na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania dowolnego respiratora transportowego, 

c) szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków.
	TAK

podać
	

	93. System szyn mocujących wraz z kompletem płyt ściennych (różnej wielkości), umożliwiający bezpieczny montaż urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna) oraz zapewniający możliwość rozmieszczenia sprzętu według uznania Zamawiającego.
	TAK
	

	94. Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażona w roletę, umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. Zabudowa medyczna zgodna z homologacją oraz badaniami przeciążeniowymi (z możliwością udostępnienia do wglądu Zamawiającemu przy dostawie przedmiotu zamówienia). 
	TAK
	

	95. Uchwyt do płynów infuzyjnych na minimum 3 szt. mocowane w suficie.
	TAK

podać
	

	96. Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia.
	TAK
	

	97. Uchwyt (schowek) mocujący minimum 1 pudełko na rękawiczki jednorazowe, mieszczący opakowanie po 100 lub 200 sztuk o głębokości ok. 9 cm.
	TAK
	

	98. Centralna instalacja tlenowa:
a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, 

b) sufitowy punkt poboru tlenu, 

c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm.

d) system mocowania 2 szt. dużych butli tlenowych w zabudowie ściany przesuwnej lewej ze śrubą zabezpieczającą przed wypadnięciem

e) system mocowania 1 szt. małej butli tlenowej we wnęce przedziału medycznego na ścianie lewej.
	TAK

podać
	

	99. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian.
	TAK
	

	100. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu.
	TAK
	

	101. Miejsce mocowania noszy głównych. 
	TAK
	

	102. Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy medycznej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wizualizację projektu.
	TAK
	

	XIII. DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU

	103. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym.
	TAK
	

	104. Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym.
	TAK
	

	105. W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy, z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło typu LED.
	TAK
	

	106. Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy.
	TAK
	

	107. Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy.
	TAK
	

	108. Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy”.
	TAK
	

	109. Ambulans dostarczony na oponach letnich + komplet opon zimowych.
	TAK
	

	110. Kamera cofania – kolor.
	TAK
	

	XIV. WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	111. Gwarancja na bezusterkową eksploatację ambulansów: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów) na każdy ambulans od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	112. Gwarancja na powłoki  lakiernicze ambulansu – minimum 24 miesiące, okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu.
	TAK

podać
	

	113. Gwarancja na perforację – minimum 120  miesięcy. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu.
	TAK

podać
	

	114. Gwarancja na zabudowę medyczną – minimum 24 miesiące. Okres liczony od daty dostarczenia pojazdów Zamawiającemu.
	TAK

podać
	

	115. Przeglądy gwarancyjne (serwisowe), jak i techniczne (okresowe) samochodów bazowych dokonywane były w ASO. Koszty wykonania ww. usług po stronie Wykonawcy, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych (np. olejów) płatne po stronie Zamawiającego. Koszt przeglądów zabudowy specjalnej (usługi, jak i materiałów) będzie po stronie Wykonawcy.
	TAK
	

	116. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie; maksymalny czas naprawy – do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	117. W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C  w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez Zamawiającego.
	TAK
	

	118. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	119. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny u autoryzowanego przedstawiciela (podać adresy i nr telefonów punktów serwisowych).
	TAK

podać
	


WYPOSAŻENIE MEDYCZNE
	    NOSZE GŁÓWNE ZINTEGROWANE Z TRANSPORTEREM ELEKTRYCZNYM  - 2 sztuki
    Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	1. Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe, wielofunkcyjne, samojezdne, zasilane elektrycznie.
	TAK
	

	2. Dedykowany, mechaniczny (bez zasilania elektrycznego) uchwyt noszy mocowany do lawety w ambulansie, umożliwiający utrzymanie całego ciężaru noszy z pacjentem bez wysiłku fizycznego w trakcie załadunku i wyładunku do i z ambulansu, bez użycia rampy, podjazdu, wciągarki itp. 
	TAK
	

	3. Hydrauliczny system wspomagania opuszczania i podnoszenia noszy zasilany zestawem dwóch akumulatorów. Pojemność minimalna akumulatora 7Ah.
	TAK

podać
	

	4. Płynna elektryczna regulacja wysokości noszy w pełnym zakresie minimum 43-130 cm.
	TAK

podać
	

	5. Automatyczne doładowywanie akumulatorów noszy po wpięciu do dedykowanego uchwytu, świetlny wskaźnik naładowania akumulatorów w widocznym miejscu.
	TAK
	

	6. Wyprofilowany materac w części środkowej dodatkowo stabilizujący miednicę w trakcie transportu, zwłaszcza u pacjentów otyłych. Umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące.
	TAK
	

	7. Regulowane poręcze boczne, składane na boki, umożliwiające powiększenie powierzchni dla pacjenta bariatrycznego do minimum 82 cm szerokości.
	TAK

podać
	

	8. Nosze wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją, zabezpieczone przed powstawaniem drobnych uszkodzeń np. farbą, anodą itp. (podać), odporne na środki dezynfekujące.
	TAK
	

	9. Konstrukcja noszy bezpieczna dla pacjenta i obsługi, ma zapobiegać uszkodzeniom ciała.
	TAK
	

	10. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą.
	TAK
	

	11. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości noszy.
	TAK
	

	12. Możliwość ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	TAK
	

	13. Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecy do kąta 75°.
	TAK
	

	14. Możliwość skrócenia długości ramy noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach, windach itp.  maksymalna długość po skróceniu 163 cm.
	TAK
	

	15. Składany teleskopowo statyw na kroplówki z mocowaniem.
	TAK
	

	16. Zagłówek mocowany do ramy noszy umożliwiający przedłużenie części noszowej dla pacjentów o wzroście powyżej 190 cm.
	TAK
	

	17. Stabilizator głowy pacjenta.
	TAK
	

	18. Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy: pasy szelkowe, system szybkozłączy do odpinania i zapinania.
	TAK
	

	19. Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 16 cm i szerokości 4 cm, obrotowe o 360o, min. 2 wyposażone w hamulce, blokada kół do jazdy na wprost.
	TAK

podać
	

	20. System awaryjnego, ręcznego podnoszenia, opuszczania, załadunku i wyładunku noszy.
	TAK
	

	21. Automatyczne zwalnianie noszy z mocowania za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	

	22. System automatycznego informowania o konieczności przeprowadzenia konserwacji po przez komunikat świetlny na panelu sterującym.
	TAK
	

	23. Rekomendowana  wysokość załadunku do 95 cm.
	TAK
	

	24. Dopuszczalne obciążenie noszy minimum 300 kg.
	TAK

podać
	

	25. Dopuszczalna waga zestawu zgodna z normą PN EN 1865-2  (lub z normą równoważną) maksimum 75 kg.
	TAK

podać
	

	26. Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789, PN EN 1865-2, PN EN 1865-3 (lub z normami równoważnymi).
	TAK
	

	27. Dedykowana manualna podstawa pod nosze z przesuwem bocznym o zakresie minimum  30 cm. Podać markę i model.
	TAK

podać
	

	28. Waga podstawy maksimum 105 kg.
	TAK

podać
	

	29. Dopuszczalne obciążenie lawety minimum 300 kg.
	TAK

podać
	

	30. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. 
	TAK
	

	31. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	32.   Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	33.  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie.
	TAK
	

	34.  Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	35. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	36. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	37. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK

podać
	

	URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI POWIETRZA I POWIERZCHNI W AMBULANSIE – 2 sztuki
Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	1. Wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	TAK
	

	2. Urządzenie służące do oczyszczania powietrza oraz dezynfekcji powierzchni płaskich.
	TAK
	

	3. Służące do oczyszczania z mikroelementów wirusów i bakterii  sprzętu medycznego.
	TAK
	

	4. Posiadające tryb dezynfekcji w czasie obecności ludzi.
	TAK
	

	5. Tryb przepływowy dezynfekuje powietrza za pomocą światła UVC.
	TAK
	

	6. Z Moduł jonizacji plazmowej HPI.
	TAK
	

	7. Posiadające tryb ozonowania poza obecnością ludzi.
	TAK
	

	8. Tryb dezynfekujący powietrze i powierzchnie w ambulansie.
	TAK
	

	9. Tryb pozwalający na dotarcie do zakamarków sprzętu medycznego, nie pozostawiając  wilgoci ani osadów.
	TAK
	

	10.  Urządzenie z czujnikiem ruchu, który po wykryciu automatycznie wyłącza ozonowanie. /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.

	TAK/NIE

podać
	

	11. Urządzenie posiadające wyświetlacz  z informacją o trybach pracy.
	TAK
	

	12. Urządzenie posiadające wymienne filtry.
	TAK
	

	13. Zakres dezynfekcji: bakterie, wirusy, prątki, zarodniki grzyby itp.
	TAK 
	

	14. Czas dezynfekcji od 15 do 60 minut
	TAK
	

	15. Wymiary max. 370x 230x90 mm
	TAK

 podać
	

	16. Waga urządzenia max. 6 kg
	TAK

 podać
	

	17. Waga do 5 kg /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	18. Zasilanie 12V kabel z wtyczką 2 pianową (do uzgodnienia przed dostawą).
	TAK
	

	19. Uchwyt mocujący spełniający normę EN-1789 (lub normę równoważną)
	TAK
	

	20. Urządzenie wyposażone w zdalne sterowanie /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	21. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	22. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	23. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie.
	TAK
	

	24. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	25. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	26. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	27. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK

podać
	

	DEFIBRYLATOR TRANSPORTOWY – 2 sztuki
Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. Aparat przenośny, transportowy, odporny na drgania i wstrząsy.
	TAK
	

	2. Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci.
	TAK
	

	3. Ładowarka akumulatorów wbudowana w defibrylator albo oddzielnie, zasilanie 12V DC/230 V AC.
	TAK
	

	4. Czas pracy urządzenia na komplecie akumulatorów – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200 J.
	TAK

podać
	

	5. Wyposażony w torbę transportową na komplet akcesoriów.
	TAK
	

	6. Ciężar defibrylatora z oprzyrządowaniem poniżej 11 kg.   
	TAK

podać
	

	7. Autotest urządzenia wykonywany ręcznie albo automatycznie.                                                       
	TAK

podać
	

	8. Codzienny wydruk autotestu bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.
parametr niewymagany, lecz punktowany/Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt. 
	TAK/NIE

podać
	

	9. Norma IP min. 44. Odporność na ochlapanie i kurz.
	TAK

podać
	

	10.  Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna w zakresie energii minimum od 2 do 200 J.
	TAK

podać
	

	11. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 300 J i więcej /parametr niewymagany, lecz punktowany/Tak – 3 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	12.  Defibrylacja w trybie ręcznym i AED.
	TAK
	

	13. Łyżki zewnętrzne (twarde z funkcją defibrylacji/regulacji poziomu energii) przystosowane do defibrylacji dorosłych i dzieci
	TAK/NIE

podać
	

	14. Defibrylacja dorosłych i dzieci –   w komplecie elektrody samoprzylepne dla dorosłych min. 1 szt. i min. 1 szt. elektrod pediatrycznych.
	TAK 
	

	15. Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej 10 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym.
	TAK

podać
	

	16. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 23.
	TAK

podać
	

	17. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 24. / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	18.  Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta.
	TAK
	

	19. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie.
	TAK
	

	20. Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę.
	TAK

podać
	

	21. Prąd stymulacji min. 10-150 mA.
	TAK

podać
	

	22. Prąd stymulacji powyżej 160 mA/ parametr nie wymagany, lecz punktowany/Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.   
	TAK/NIE podać
	

	23. Odczyt i możliwość interpretacji i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG, uwzględniająca wiek i płeć pacjenta.
	TAK
	

	24. Zapewniona możliwość wydruku rejestrowanych parametrów i zapisów badania EKG.
	TAK
	

	25. Wbudowane alarmy częstości akcji serca.     
	TAK
	

	26. Zakres pomiaru tętna minimum od 30-240 u/min.   
	TAK

podać
	

	27. Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 2cm/Mv, minimum 4 poziomów wzmocnienia.
	TAK
	

	28. Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 4cm/mv, na min. 7 poziomach wzmocnienia i więcej / parametr nie wymagany, lecz punktowany/Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt.  
	TAK/NIE podać
	

	29. Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 odprowadzenia na ekranie.
	TAK

podać
	

	30. Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”.
	TAK

podać
	

	31. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.
	TAK
	

	32. Monitorowanie SpO2, w zestawie czujnik wielorazowy uniwersalny klips palcowy oraz pakiet 25 szt. czujników dla dzieci w technologii Masimo SET złącze typu RD.
	TAK
	

	33. Monitorowanie EtCO2 zakres pomiaru: min. 1-99 mm, częstość oddechu min. 1-60 odd./min.  wraz z zestawem akcesoriów.   
	TAK

podać
	

	34. Monitorowanie NIBP zakres pomiaru: min. 40-210 mm Hg; tryb ręczny i automatyczny, metoda pomiaru oscylometryczna. W zestawie komplet mankietów do wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji z uwzględnieniem zakresu do 42 cm: minimum 1x dorośli, 1x dzieci, 1 x otyli.    
	TAK

podać
	

	35. Certyfikowany uchwyt pozwalający na montaż i transport aparatu w karetce z funkcją zasilania defibrylatora z możliwością ładowania akumulatora po wpięciu aparatu do uchwytu (uchwyt zgodny z aktualną normą PN EN 1789 lub równoważną)
	TAK
	

	36. Transmisja danych przez modem drogą elektroniczną do stacji odbiorczych wskazanych przez Zamawiającego. Kartę SIM do modemu teletransmisji zapewnia Zamawiający.
	TAK
	

	37. Dostęp i możliwość bezpłatnego (bez dodatkowych opłat) przez cały okres użytkowania defibrylatorów (dożywotnio) korzystania z aplikacji wysyłającej i odbierającej teletransmisję lub innych informatycznych systemów nadawczo-odbiorczych. 
	TAK 
podać
	

	38. Dostęp i możliwość bezpłatnego (bez dodatkowych opłat) przez cały okres użytkowania defibrylatorów (dożywotnio) korzystania ze zgromadzonych danych medycznych rejestrowanych przez urządzenie.
	TAK 
podać
	

	39. Wykonawca zobowiązany jest do spotkań szkoleniowych z zakresu obsługi urządzenia, przeznaczonych dla personelu Zamawiającego, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz lokalizacjami przez Zamawiającego.
	TAK
	

	40. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia w sprawie wyrobów medycznych oraz Polską Normą PN EN 1789 (lub normą równoważną) w zakresie punktów odpowiednich do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	41. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	42. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	43.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	TAK
	

	44.  Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	45. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	46. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	47. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK

podać
	

	RESPIRATOR TRANSPORTOWY  – 2 sztuki
Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	1. Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu, przenośny, składający się z przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu
	TAK
	

	2. Składający się z przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu złączem AGA, przewodu pacjenta wielorazowego, płuca testowego, 5 jednorazowych przewodów pacjenta z pomiarem CO kompatybilnych z oferowanym respiratorem.
	TAK
	

	3. Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt.
	TAK
	

	4. Wymagane tryby wentylacji: IPPV, RSI, CPAP, SIMV
	TAK
	

	5. Tryb EKO (CPR) – wspomagający pracę podczas resuscytacji krążeniowo – oddechowej

/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	6. Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie minimum 5-50 oddechów/minutę.
	TAK

podać
	

	7. Objętość oddechowa regulowana w zakresie minimum 50-2000 ml.
	TAK

podać
	

	8. Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie minimum 0d 0 do 30 cm H20.
	TAK

podać
	

	9. Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min. od 10-60 mbar.
	TAK

podać
	

	10. Wentylacja 100% tlenem i Air Mix.
	TAK
	

	11.  Ręczne wyzwalanie oddechów w trybie RKO bezpośrednio na maskę do wentylacji.

/parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	12.  Zintegrowany kolorowy ekran LCD o przekątnej minimum 5 cali.
	TAK

podać
	

	13.  Wymagana prezentacja parametrów: objętość oddechowa, objętość minutowa, częstość oddechowa, maksymalne ciśnienie wdechowe, ciśnienie PEEP
	TAK
	

	14.  Alarmy dźwiękowa, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju i zakresie alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim.
	TAK
	

	15.  Wyposażone w torbę ochronną wykonaną ze zmywalnego materiału PLAN, umożliwiającą dostęp do wszystkich funkcji, z przednią częścią torby ochronnej w celu zapewnienia swobodnego odczytu wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze – bez potrzeby jej otwierania.
	TAK
	

	16.  Waga respiratora z akumulatorem maksimum do 2,5 kg.
	TAK

podać
	

	17.  Zasilanie akumulatorowe. Akumulator bez efektu pamięci.
	TAK
	

	18.  Praca na akumulatorze minimum 10 h.
	TAK

podać
	

	19. Możliwość wymiany baterii przez użytkownika, bez użycia narzędzi.
	TAK
	

	20.  Mocowanie ścienne ze zintegrowanym zasilaniem 12V z wtyczką dwupinową przystosowaną do gniazda w ambulansie, umożliwiającą ładowanie respiratora zaraz po wpięciu. Uchwyt zgodny z aktualną normą PN EN 1789 (lub równoważną).
	TAK

podać
	

	21.  System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania poprawność działania baterii.
	TAK
	

	22.  System testowy pozwalający na sprawdzenie poprawności działania respiratora obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych.
	TAK

podać
	

	23.  Zakres pracy urządzenia w temperaturze min. -20  do +50 st. C. Zakres przechowywania w temperaturze -40  do +70 st. C
	TAK

podać
	

	24.  Wykonawca zobowiązany jest do spotkań szkoleniowych z zakresu obsługi urządzenia, przeznaczonych dla personelu Zamawiającego, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz lokalizacjami przez Zamawiającego.
	TAK
	

	25. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia w sprawie wyrobów medycznych oraz Polską Normą PN EN 1789 (lub normą równoważną) w zakresie punktów odpowiednich do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	26. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	27.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	28.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego lub za pośrednictwem e-mail zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	TAK
	

	29.  Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	30.  W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	31. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	32. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK

podać
	

	SSAK ELEKTRYCZNY – 2 sztuki
Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. Ssak powinien zawierać:

- zbiornik próżniowy na wkłady jednorazowe,

- jednorazowy wkład na treści z filtrem bakteryjnym, mieszczący się w przedziale od 300 ml do 1000 ml - w ilości 10 szt.;

- akumulator wewnętrzny;

- zasilacz sieciowy 230 V.
	TAK
	

	2. Płynna regulacja podciśnienia.
	TAK
	

	3. Zakres regulacji podciśnienia minimum: od 3 do 80 kpa.
	TAK

podać
	

	4. Przepływ w zakresie minimum 22 l/minutę ± 10%.
	TAK

podać
	

	5. Filtr zabezpieczający przed zanieczyszczeniem.                                                       
	TAK
	

	6. Niski poziom hałasu < 65dBA
	TAK
	

	7. Zmywalny panel kontrolny prezentujący dane: wskaźnik zasilania wewnętrznego, wskaźnik zasilania zewnętrznego, wskaźnik niskiego poziomu baterii.
	TAK
	

	8. Wbudowany manometr lub diodowy wskaźnik aktualnego podciśnienia.
	TAK

podać
	

	9.  Wyposażony w torbę transportową.
	TAK
	

	10.  Waga maksymalnie: 4,6 kg / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE

podać
	

	11.  Akumulator wewnętrzny pozwalający na minimum ok. 45 minut ciągłej pracy.
	TAK

podać
	

	12. Minimum 3 stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora.   / parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.        
	TAK/NIE

podać
	

	13. Mocowanie: uchwyt ścienny ssaka do zamontowania w ambulansie wyposażony w przewody zasilające 12 VDC z wtyczką dwupinową przystosowane do gniazda w karetce
	TAK 
	

	14. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia w sprawie wyrobów medycznych oraz Polską Normą PN EN 1789 (lub normą równoważną) w zakresie punktów odpowiednich do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.
	TAK 
	

	15. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	16.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania), potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	17.  Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
	TAK
	

	18.  Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	19. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	20. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	21. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK

podać
	


	POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 2 sztuki
Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	PARAMETRY WYMAGANE
	TAK/NIE
	PARAMETRY OFEROWANE

	1. Pompy wykonane z łatwo zmywalnego materiału.
	TAK
	

	2. W zestawie certyfikowany uchwyt do pomp spełniający normę PN EN 1789 (lub równoważną), przebadany pod kątem wytrzymałości na obciążenia. Mocowany do pionowych płyt montażowych lub poziomych szyn medycznych.
	TAK
	

	3. Biblioteka leków z możliwością modyfikacji (64 leki).
	TAK
	

	4. Możliwość przeglądania historii infuzji do 2000 zdarzeń.
	TAK
	

	5. Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji.
	TAK
	

	6. Komunikacja zewnętrzna.
	TAK
	

	7. Rozmiary strzykawek: 5 - 60 ml.
	TAK
	

	8. Prędkość KVO: 0 ÷ 5 ml, programowana co 0,1 ml/h.
	TAK
	

	9. Dokładność infuzji ± 2% zgodnie z normą PN-EN 60601-2-24 (lub równoważną).
	TAK

podać
	

	10. Masa pacjenta: do 300 kg, ustawiana co 0,01 kg.
	TAK
	

	11. Ciśnienie okluzji - 9 poziomów: 40 ÷ 120 kPa, co 10 kPa (75 mmHg).
	TAK
	

	12. Trzy poziomy ważności: alarm wysoki, średni, niski (zgodnie z EN 60601-1-8 lub równoważną).
	TAK
	

	13. Zasilanie w ambulansie 12V, wtyczka dwupinowa.
	TAK
	

	14. Czas pracy akumulatora: 15 godzin przy prędkości 5 ml/h.
	TAK
	

	15. Czas pracy akumulatora: 20 godzin przy prędkości 5 ml/h /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	16. Waga do 2,5 kg.
	TAK

podać
	

	17. Wymiary do 320 x 180 x 165 (szerokość x głębokość x wysokość).
	TAK

podać
	

	18. Klasyfikacja: klasa II, typ CF, odporność na defibrylację.
	TAK
	

	19. Ochrona IP53 (obudowa pyłoszczelna, ochrona przed kroplami spadającymi pod kątem 60⁰).
	TAK
	

	20. Wymogi bezpieczeństwa: EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/42/EEC (lub normy równoważne).
	TAK
	

	21. Historia zapisów w pamięci: 5 lat.
	TAK
	

	22. Historia zapisów w pamięci: 10 lat. /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK/NIE podać
	

	23. Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualną deklarację zgodności zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia w sprawie wyrobów medycznych oraz Polską Normą PN EN 1789 (lub normą równoważną) w zakresie punktów odpowiednich do prowadzonego postępowania, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia.
	TAK
	

	24. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
	TAK

podać
	

	25. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	26. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie.
	TAK
	

	27. Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	28. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	29. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości zainstalowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	30. Autoryzowany przez producenta serwis z siedzibą na terenie Polski (podać punkty serwisowe).
	TAK

podać
	

	MATERAC PRÓŻNIOWY – 2 sztuki
Marka ……………………..………………………..…..………..……. Model ……….………………..………………….………..………………. Rok produkcji: 2025

	1. Materac próżniowy dla dorosłych, poszycie wykonane z tworzywa sztucznego, przystosowane do dezynfekcji.
	TAK
	

	2. Wyposażony w min. 3 szt. pasów zabezpieczających o regulowanej długości z min. 8 uchwytami do przenoszenia.
	TAK

podać
	

	3. Materac przenikliwy dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG.
	TAK
	

	4. Wymiary w zakresie min.: 2 m x 0,8 m; waga max 10 kg.
	TAK

podać
	

	5. Pasujący do wnęki o wymiarach 50 cm x 70 cm. 
	TAK
	

	6. Nośność materaca próżniowego min. 150 kg.
	TAK

podać
	

	7. Wyposażony w pompkę dwukierunkową oraz torbę transportową na kompletny materac z pompką.
	TAK

podać
	

	8. Logo WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie nadrukowane na torbie transportowej. /parametr niewymagany, lecz punktowany / Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.
	TAK

podać
	

	9. Wyrób ma spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia w sprawie wyrobów medycznych
	TAK
	

	10. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
	TAK

podać
	

	11. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH – 2 sztuki
Marka ……………………..……………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….……..…………………. Rok produkcji: 2025

	1. Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego.
	TAK
	

	2. Minimum 14 dużych uchwytów.
	TAK

podać
	

	3. Długość – min. 180 cm.
	TAK

podać
	

	4. Szerokość  - min. 41 cm.
	TAK

podać
	

	5. Waga deski max. 8 kg
	TAK

podać
	

	6. Obciążenie dopuszczalne deski min. 159 kg.
	TAK

podać
	

	7. Wyposażone w min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta – wykonane ze zmywalnego materiału, nienasiąkliwe.
	TAK

podać
	

	8. Konstrukcja pasa dwuczęściowa z możliwością regulacji długości. 
	TAK
	

	9. Pasy kodowane kolorami mocowane do deski
	TAK
	

	10. Stabilizator głowy klockowy.
	TAK
	

	11. System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych.
	TAK
	

	12. Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków,
	TAK
	

	13. Paski do mocowania stabilizatora do deski
	TAK
	

	14. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
	TAK

podać
	

	15.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	16.  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie.
	TAK
	

	17.  Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	18.  W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	19. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości użytkowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA – 2 sztuki 

Marka ……………………..……………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….……..…………………. Rok produkcji: 2025

	1. Wykonana z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalnego.
	TAK
	

	2. Min. 12 dużych uchwytów.
	TAK

podać
	

	3. Długość – max. 139 cm.
	TAK

podać
	

	4. Szerokość  - min. 35 cm.
	TAK

podać
	

	5. Waga deski max. 4 kg
	TAK

podać
	

	6. Obciążenie dopuszczalne deski min. 80 kg.
	TAK

podać
	

	7. Wyposażone w min. 4 pasy zabezpieczające pacjenta – wykonane ze zmywalnego materiału, nienasiąkliwe.
	TAK

podać
	

	8. Konstrukcja pasów dwuczęściowa z możliwością regulacji długości.
	TAK
	

	9. Pasy kodowane kolorami mocowane do deski
	TAK
	

	10.  Stabilizator głowy klockowy pediatryczny
	TAK
	

	11.  System 2 klocków z otworami umożliwiającymi dostęp do tętnic szyjnych.
	TAK
	

	12. Podkładka z rzepem do przyczepiania klocków,
	TAK
	

	13. Paski do mocowania stabilizatora do deski
	TAK
	

	14. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
	TAK

podać
	

	15.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	16.  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie.
	TAK
	

	17.  Czas naprawy maksymalnie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.
	TAK
	

	18.  W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	19. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości użytkowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	

	NOSZE PODBIERAJĄCE – 2 sztuki

Marka ……………………..……………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….……..…………………. Rok produkcji: 2025

	1. Łopaty noszy wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego.
	TAK
	

	2. Rozdzielne na dwie niezależne połowy.
	TAK
	

	3. Możliwość złożenia noszy do transportu w ambulansie.
	TAK
	

	4. Długość min. 2138, regulowana stopniowo.
	TAK

podać
	

	5. Wyposażone w min. 3 poprzeczne pasy dla pacjenta.
	TAK

podać
	

	6. Udźwig min. 159 kg
	TAK

podać
	

	7. Waga min. 8 kg.
	TAK

podać
	

	8. Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.
	TAK

podać
	

	9.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu.
	TAK
	

	10.  Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia; ww. zgłoszenia będą dokonywane za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie.
	TAK
	

	11.  W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.
	TAK
	

	12. Koszty dojazdu do napraw w miejscowości użytkowania urządzeń bezpłatnie oraz koszty wysyłki urządzeń do napraw warsztatowych na koszt serwisu.
	TAK
	


	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn. wym.
	Ilość
	Cena netto jednostki
	Wartość

Netto

(obliczyć: 4 x 5)
	Stawka

VAT

%
	Kwota

VAT

(obliczyć: 6 x 7)
	Wartość

brutto

(obliczyć: 6 + 8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Ambulans typu C z zabudową
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Wyposażenie medyczne: Nosze główne elektryczne
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	3.
	Wyposażenie: Urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni w ambulansie
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Wyposażenie medyczne: Defibrylator transportowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Wyposażenie medyczne: Respirator transportowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	6.
	Wyposażenie medyczne: Ssak elektryczny
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Wyposażenie medyczne: Pompa infuzyjna strzykawkowa
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8.
	Wyposażenie medyczne: Materac próżniowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9.
	Wyposażenie medyczne: Deska ortopedyczna dla dorosłych
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	10.
	Wyposażenie medyczne: Deska ortopedyczna pediatryczna
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	11.
	Wyposażenie medyczne: Nosze podbierające
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:

Zakup 2 ambulansów z pełnym wyposażeniem
	
	XX
	XX
	


Zastosowane będą parametry techniczne opisane powyżej. Maksimum do uzyskania: 90 punktów.

Punkty za parametry techniczne: …………. pkt. (wpisać)

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać)                                                
Termin dostawy: do 40 dni – 1 pkt; 41-60 dni – 0 pkt. 

Maksymalny termin dostawy wynosi 60 dni. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 60 dni oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

W przypadku niepodania przez Wykonawcę w ofercie terminu dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował maksymalny, dopuszczalny termin dostawy, wynoszący 60 dni i odpowiednio przyzna punkty w tym kryterium.

[image: image1.jpg]