## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.20.2024.AB
| Nazwa zamówienia | Dostawa zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto ^ :
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|        |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem dużym przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
8. | Części 1 (poz. 1, 2), część 2 (poz. 1, 2), część 3 (poz. 1): Oświadczamy, że oferowane odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Części 1 (poz. 4): Oświadczamy, że oferowany w ramach dzierżawy analizator jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro.
9. | Części 1 (poz. 1, 2), część 2 (poz. 1, 2), część 3 (poz. 1): Oświadczamy, że oferowane odczynniki posiadają certyfikaty CE oraz IVD. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE oraz IVD. Części 1 (poz. 4): Oświadczamy, że oferowany w ramach dzierżawy analizator posiada certyfikaty CE oraz IVD. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy certyfikaty CE oraz IVD.
10. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne okreslone w zalączniku nr 1a do specyfikacji dla poszczególnych części.
11. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
12. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
13. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
14. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część 1
| DFP.271.20.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 1 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Dostawa zestawów CE IVD do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę oraz do genotypowania wirusa HBV wraz z dzierżawą w pełni zautomatyzowanego analizatora oraz niezbędnymi do obsługi analizatora akcesoriami i niezbędnymi, dodatkowymi odczynnikami niezbędnymi do przygotowania reakcji amplifikacji. | Ilość
1. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę. | 1000 |  | oznaczeń
2. | Zestawy odczynnikowe CE-IVD do genotypowania HBV. | 500 |  | oznaczeń
3. | Taq DNA Polimeraza | 1500 |  | oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (w miesiącach) | j.m. | Dane urządzeń: Nazwa handlowa / Typ / Producent |  | Kraj produkcji/ Rok produkcji dzierżawionych urządzeń | Czynsz dzierżawny brutto^ za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto^ pozycji
4. | Dzierżawa analizatora (1 sztuka) | 24 | miesięcy |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej przez dzierżawione urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Dzierżawa analizatora (1 sztuka) | 156 | godziny | 0.69 |  | 0
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
L.p | Wymagania graniczne do dzierżawionego aparatu
1. | Urządzenie fabrycznie nowe - urządzenie niestarsze niż 2022, nierekondycjonowane, niepowystawowe.
2. | Urządzenie kompatybilne z zestawami odczynników umożliwiających genotypowanie wariantów warunkujących oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę oraz z zestawami odczynników do genotypowania wirusa HBV.
3. | Urządzenie dające możliwość jednoczesnej analizy 10 pasków w trakcie jednego przebiegu.
4. | Urządzenie obsługiwane przez oprogramowanie, umożliwiające zapamietywanie minimum 25 programów.
5. | Możliwość wystrząsania w trakcie trwania analizy, z mocą: 25 rpm lub 35 rpm.
6. | Objętość dodawanych odczynników: 1 ml lub 2 ml z dokładnością +/- 10%.
7. | Zakres temperatury, możliwej do ustawienia, podczas pracy aparatu, w zakresie 40 - 65 stopni C oraz możliwość pracy w temperaturze pokojowej.
8. | Dokładność temperatury: średnia temperatura w naczyniach reakcyjnych mieszcząca się w zakresie +/- 0,5 stopnia od temperatury zadanej.
9. | Aparat przeznaczony do samodzielnej pracy bez konieczności podpięcia do komputera.
10. | Aparat obsługiwany przy użyciu wbudowanego ekranu dotykowego. Na ekranie instrumentu możliwość podglądu aktualnego etapu procesu.
11. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie ogrzewania na sucho, co zapewnia szybkie i dokładne przetwarzanie i wyklucza konieczność posiadania dodatkowych urządzeń grzewczych.
12. | Urządzenie wyposażone w bezkalibracyjne, samoczyszczące i samoobsługowe elementy do pobierania i dozowania buforów.
13. | Aparat wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS.
14. | Aparat posiada znak CE-IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Deklaracja zgodności (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą).
15. | Wraz z dostawą analizatora zapewnione szkolenie z obsługi oraz metodyki wykonywanych tesów dla pracowników.
16. | W przypadku zgłoszenia awarii czas reakcji serwisu i podjęcia działań naprawczych – nie dłuższy niż 24 godziny.
17. | W przypadku konieczności naprawy urządzenia poza siedzibą Zamawiającego dostarczenie równoważnego aparatu zastępczego w ciągu 1-2 dni roboczych.
L.p. | Wymagania dotyczące dodatkowego asortymentu koniecznego do przygotowania mieszaniny reakcyjnej
1. | Materiały zużywalne niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy aparatu.
2. | Bufory niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy aparatu.
3. | Polimeraza optymalna dla specyficznych oligonukleotydowych primerów oraz zesatwów odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji amplifikacji, w tym nukleotydy.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.
L.p | Wymagania dla zestawów odczynnikowych do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę
1. | Zestaw odczynników oparty o technikę PCR oraz metodę hybrydyzacji kwasów nukleinowych, umożliwiający wykrywanie mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę.
2. | Kompletny zestaw zawierający specyficzne primery, a także wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji i detekcji.
3. | Zestaw zawierający materiał kontrolny oraz materiały zużywalne dedykowane do oferowanego testu, dostosowane do ilości oznaczeń m.in. płytki do hybrydyzacji. Dopuszcza się brak materiału kontrolnego tylko w przypadku innych reakcji, które jednoznacznie informują o prawidłowym przebiegu wykonania oznaczenia i stanowią wskazaną przez Producenta kontrolę jakości testu
4. | Zestaw odczynników umożliwiający przeprowadzenie jednoetapowej reakcji amplifikacji opartej o RT-PCR i w dalszych etapach procesowania próbki detekcję opartą na reakcji barwnej i odczycie wizualnym, makroskopowym.
5. | Każdy zestaw zawierający kontrolę amplifikacji i detekcji, co daje możliwość wykonania kontroli dla każdego tesu.
6. | Możliwość podziału opakowania testu na serie celem wykonanie jednorazowo kilku oznaczeń bez ponoszenia strat pozostałych odczynników.
7. | Każdy zestaw zaopatrzony w instrukcję ze szczegółowo opisaną motodą wykonania testu.
8. | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (dostarczony z pierwszą dostawą zestawów).
9. | Dla danej serii (LOT-u) testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta.
10. | Data ważności zestawów odczynnikowych co najmniej 5 miesięcy od daty dostarczenia.
11. | Zestaw zaopatrzony we wszystkie pozostałe odczynniki niezbędne do przeprowadzenia amplifikacji DNA, tj. optymalną polimerazę , nukleotydy, a także produkty jednokrotnego użytku niezbedne do wykonania testów, takie jak tacki do automatycznego analizatora.
L.p. | Wymagania dotyczące zestawów odczynnikowych do genotypowania HBV
1. | Zestaw odczynników umożliwiający oznaczanie genotypów wirusa HBV od A do H metodą odwrotnej hybrydyzacji.
2. | Zestaw zawierający specyficzne primery, a także wszelkie, niezbedne odczynniki wymagane do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji i detekcji.
3. | Detekcja oparta na reakcji barwnej, z możliwością jednoznacznego odczytu makroskopowego/wizualnego.
4. | Zestaw zaopatrzony w kontrolę amplifikacji i detekcji, co daje możliwość wykonania kontroli dla każdego tesu.
5. | Zestaw posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE.
6. | Zestaw dający możliwość automatyzacji wykonywania badań.
7. | Zestawy odczynnikowe z datą przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy.
8. | Wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie 20 oznaczeń.
9. | Zestaw zawiera tacki wraz z pojedynczymi rynienkami potrzebnymi do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji i detekcji.
L.p. | Wymagania dotyczące dodatkowego asortymentu koniecznego do przygotowania reakcji hybrydyzacji, amplifikacji i pracy aparatu
1. | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne, które zapewnią przeprowadzenie całego procesu hybrydyzacji.
2. | Walidacja producenta na zestawy do hybrydyzacji i amplifikacji oraz w pełni kompatybilne z oferowanym urządzeniem do detekcji.
3. | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA.
4. | Kompletny zestaw odczynników do przeprowadzenia etapu amplifikacji HBV DNA.
5. | Wymagane inne odczynniki np. dNTP mix o stężeniu odpowiednim do przeprowadzenia reakcji amplifikacji, polimeraza Taq, bufor do polimerazy itp.
7. | Polimeraza optymalna dla specyficznych oligonukleotydowych primerów oraz zesatwów odczynników niezbędnych do przeprowadzenia reakcji amplifikacji.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.

## część 2
| DFP.271.20.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 2 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Zestaw odczynników do amplifikacji i oznaczania genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C, tj. od 1 do 7 oraz wybranych subtypów HCV metodą odwrotnej hybrydyzacji. | Ilość
1. | Zestaw umożliwia oznaczanie wszystkich subtypów HCV, tj. od 1 do 7 wraz z jednoczasowym różnicowaniem subtypów 1a, 1b, 2a/2c, 2b, 3a, 3b, 3c, 3k, 4a, 4b, 4c/4d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a/6b, 6g, 6m, 6t i 7a. | 400 |  | oznaczeń
2. | Zestaw do amplifikacji zawierający gotowy mastermix, NTC, wodę wolną od DNaz, RNaz i proteaz, kontrolę pozytywną w 2 osobnych probówkach. | 300 |  | oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
L.p | Wymagania dla zestawów odczynnikowych do wykrywaniagenotypowania wirusa HCV
1. | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia reakcji amplifikacji (w oparciu o RT-PCR, PCR) w celu uzyskania amplikonów oraz odczynniki do oznaczania genotypów metodą odwrotnej hybrydyzacji.
2. | Zestaw umożliwia oznaczanie wszystkich subtypów HCV, tj. od 1 do 7 wraz z jednoczasowym różnicowaniem subtypów 1a, 1b, 2a/2c, 2b, 3a, 3b, 3c, 3k, 4a, 4b, 4c/4d, 4e, 4f, 4h, 5a, 6a/6b, 6g, 6m, 6t i 7a.
3. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE-IVD.
4. | Zestaw oparty o metodę odwrotnej hybrydyzacji, w której biotynylowane amplikony generowane w reakcji RT-PCR wybranych fragmentów RNA wirusa HCV są hybrydyzowane do specyficznych sond związanych na pasku celulozowym.
5. | Uzyskanie wyniku poprzez wizualną detekcję biotynylowanych hybryd na pasku celulozowym.
6. | Zestaw pozwalający na wykonanie 24 oznaczeń.
7. | Zestaw umożliwiający jakościową detekcję wirusa HCV w próbkach osocza metodą real-time RT-PCR.
8. | Walidacja zestawu na osocze.
9. | Możliwość przechowywanie amplikonów w temp 2-8°C lub w -15 do -25°C przez dłuższy czas.
10. | Możliwość przechowywania stripów w temp. +2 do +8°C.
11. | Możliwość przeprowadzenia reakcji przy minimalnej wielkość próbki to 10ul produktów amplifikacji PCR.
12. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 4-5 miesięcy od daty dostawy.
L.p. | Wymagania dotyczące dodatkowego asortymentu koniecznego do przygotowania reakcji hybrydyzacji, amplifikacji
1. | Zestaw zawierający odczynniki do przeprowadzenia reakcji amplifikacji metodą PCR.
2. | Zestaw umożliwiający amplifikację regionu RNA wirusa: 5’-UTR wraz z jednoczesną amplifikacją regionu Core.
3. | Endogenna kontrola wewnętrzna (GADPH mRNA), dodawana na etapie izolacji materiału.
4. | Zestaw do amplifikacji posiada walidację na aparat CFX96 będący w posiadaniu Zamawiającego.
5. | Zestaw do amplifikacji zawierający gotowy mastermix, NTC, wodę wolną od DNaz, RNaz i proteaz, kontrolę pozytywną w 2 osobnych probówkach.
6. | Zestaw zawierający UNG celem zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.
7. | Odczynniki do amplifikacji stabilne przez 5 cykli rozmrażania/zamrażania bez utraty wydajności. Informacja ta ma być zawarta w instrukcji producenta.
8. | Kontrola pozytywna musi być w formie zliofilizowanej. Bufor do zawieszania kontroli zawarty w zestawie.
9. | Odczynniki zawarte w zestawie pozwalają na wykonanie 24 reakcji amplifikacji.
10. | Każdorazowo do zestawu musi być dołączona przez producenta instrukcja obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu.
11. | Transport w warunkach ściśle określonych przez producenta zestawu.
12. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 4-5 miesięcy od daty dostawy.
13. | W ciągu trwania umowy stałe wsparcie merytoryczne dostawcy.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.

## część 3
| DFP.271.20.2024.AB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
| część nr 3 |  | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia Zestawy do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych DNA/ RNA kompatybilne i zwalidowane na aparat Mag Core RBC Super firmy RBC Bioscience, który pozostaje w posiadaniu Zamawiającego | Ilość
1. | Zestawy odczynnikowe do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych (DNA/RNA) | 4400 |  | oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu stanowiąca jedno opakowanie** | Cena jednostkowa brutto ^ opakowania*** | Cena brutto ^ pozycji
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
^ jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
L.p | Wymagania dla zestawów odczynnikowych do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych (DNA/RNA)
1. | Wysoce czuły zestaw odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza i wolnych od komórek płynów ustrojowych. Odczynniki muszą być zamknięte w gotowych do użycia kartridżach.
2. | Kartridże muszą być otwierane przez urządzenie dopiero po rozpoczęciu protokołu izolacji. Kartridże powinny zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasu nukleinowego. Możliwość użycia zestawu do izolacji z moczu i bawełnianych wacików z wymazem.
3. | Proces izolacji DNA musi wykorzystywać metodę opartą na kulkach magnetycznych. Protokół izolacji musi umożliwiać wykorzystanie wewnętrznych kontroli i uwzględnienie tej informacji w oprogramowaniu. Protokół musi umożliwiać izolację z 200 lub 400µl.
4. | Dostępny dodatkowy szybki protokół do izolacji wirusów, który nie przekracza 23 minut.
5. | Jedno opakowanie odczynników do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych musi zawierać 96 gotowych do użycia kartridży a także wszystkie niezbędne do wykonania izolacji materiały zużywalne (tipsy, probówki).
6. | Odczynniki muszą posiadać deklarację zgodności dla odczynników do diagnostyki in vitro (IVD).
7. | Czas ważności zestawu musi wynosić minimum 6 miesięcy.
Oświadczamy, że oferowany cały przedmiot zamówienia spełnia wszystkie postawione wymagania graniczne, szczegółowo opisane powyżej.