## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy
Grupa 1 - Manometryczny cewnik przełykowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości, liczba kanałów pomiarowych: 36 ciśnieniowych kanałów radialnych, odległość między kanałami pomiarowymi: 1 cm, elektroniczne sensory pomiarowe, wysoka rozdzielczość – min. 432 pkt. pomiaru, średnica 4.2 mm - 4,4 mm, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, pobieranie danych o ciśnieniu LES i UES bez konieczności przemieszczania cewnika, kompatybilny z procesorem ManoScan. Gwarancja: 12 miesięcy lub 250 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |  | szt. | 1
Grupa 2 - Manometryczny cewnik przełykowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości, liczba kanałów pomiarowych: 12, odległość między kanałami pomiarowymi: 6 mm, elektroniczne sensory pomiarowe wysoka rozdzielczość – min. 144 pkt. pomiaru, średnica 4.2 mm - 4,4 mm, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika, możliwość współpracy z jednorazowymi koszulkami ochronnymi zintegrowanymi z balonem, kompatybilny z procesorem ManoScan. Gwarancja: 12 miesięcy lub 250 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |  | szt. | 1
Grupa 3 - Manometryczny cewnik przełykowy
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Przełykowy cewnik wysokiej rozdzielczości z impedancją, liczba kanałów pomiarowych: 36 ciśnieniowych kanałów radialnych rozmieszczonych co 1 cm, 18 kanałów impedancyjnych rozmieszczonych co 2 cm, elektroniczne sensory pomiarowe, średnica 4.2 mm - 4,4 mm, obwodowy pomiar ciśnienia dla każdego sensora, pobieranie danych o ciśnieniu LES i UES bez konieczności przemieszczania cewnika, kompatybilny z procesorem ManoScan. Gwarancja: 12 miesięcy lub 250 użyć, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. |  | szt. | 1
Grupa 4 - Cewnik pH-metryczny z impedancją
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Jednorazowy cewnik do pomiaru pH-metrii z impedancją, wewnętrzna elektroda referencyjna, jeden kanał do pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji -3,-1,1,3,5,9,11,13 cm, średnica 6,0 Fr, współpraca z rejestratorem Digitrapper pH-Z, opakowanie: max 10 szt. |  | szt. | 250
Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 250 sztuk
Grupa 5 - Koszulki ochronne do anorektalnego cewnika
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Jednorazowy zestaw koszulek ochronnych zespolonych z balonem anorektalnym, zawierający chusteczki dezynfekujące, gąbkę z talkiem, system mocowania koszulki do cewnika, opakowanie: max 10 szt. |  | szt. | 40
Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 40 sztuk
Grupa 6 - Tuba do komory kalibracyjnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Tuba PCV do zestawu kalibracyjnego systemu ManoScan posiadanego przez zamawiającego |  | szt. | 1
Grupa 7 - Komplet uszczelek do komory kalibracyjnej
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Zestaw silikonowych uszczelek do komory kalibracyjnej systemu ManoScan posiadanego przez zamawiającego |  | szt. | 1
Grupa 8 - Roztwór buforowy do kalibracji pH 4
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Roztwór kalibracyjny do cewników pH-metrycznych (VNIS) i pH-Z (VersaFlex-Z) o stężeniu pH 4; opakowanie 500 ml. |  | szt. | 1
Grupa 9 - Roztwór buforowy do kalibracji pH 7
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu | Jednostka miary | Zapotrzebowanie | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT w PLN | Wartość pozycji brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 x 6 | 8 | 9 = 7 x 8 | 10 = 7 + 9
1 | Roztwór kalibracyjny do cewników pH-metrycznych (VNIS) i pH-Z (VersaFlex-Z) o stężeniu pH 7; opakowanie 500 ml. |  | szt. | 1
Załącznik nr 1 „Przedmiot zamówienia / Szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Wykonawca musi załączyć do oferty.
Wykonawca zobowiązany jest w kolumnie pn „Nazwa producenta i/lub Nazwa produktu” do podania nazwy producenta i / lub nazwy produktu, który jest oferowany.
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez Zamawiającego.
Niniejszy załącznik nr 1 do SWZ należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć: podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym