Środa Wielkopolska, dnia 19 sierpnia 2019 r.

Postępowanie nr ZP/13/19
## Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup ambulansu typu C wraz z wyposażeniem”.

I
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w związku z otrzymanymi od Wykonawców prośbami o wyjaśnienie treści SIWZ, poniżej podaje się treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami.

1. Prosimy o wskazanie zakładanego rocznego przebiegu kilometrowego dla ambulansu.
Odpowiedź: około 35 000 km.

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta, a nie np. „niby fabryczne” doposażenie w stacji obsługi danej marki.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że używając określenia „fabryczny/fabrycznie wyposażony” ma na myśli montaż na etapie produkcji pojazdu bazowego w zakładach montażowych producenta.

3. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga zaoferowania ambulansów sanitarnych wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów prosimy o potwierdzenie, że poprzez automatyczną skrzynię biegów Zamawiający ma na myśli: Skrzynię stricte AUTOMATYCZNĄ, której budowa opiera się o sprzęgło hydrokinetyczne (nie jak w przypadku skrzyń zautomatyzowanych/zrobotyzowanych, gdzie skrzynia biegów to tradycyjna skrzynia mechaniczna, w której poszczególne przełożenia są zmieniane siłownikami elektrohydraulicznymi. Kierowca zmienia biegi dźwignią w trybie sekwencyjnym (w jednej płaszczyźnie) lub przyciskami przy kierownicy. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów powoduje także uruchomienie siłowników sterujących pracą sprzęgła, dzięki czemu wyeliminowano pedał sprzęgła. Nie oznacza to wcale, że w ogóle wyeliminowano sprzęgło i jego elementy takie jak: tarczę sprzęgła, wysprzęgliki hydrauliczne czy docisk sprzęgła. Są one elementami przeniesienia napędu tyle, ze zostały zabudowane wewnątrz skrzyni. Skrzynia taka dział nieprecyzyjnie, przyszarpuje podczas zmiany biegów oraz nie posiada pozycji "P" czyli PARKING charakterystycznej jedynie dla skrzyni w pełni automatycznej) zapewniające płynną zmianę biegów, umożliwiającą wybranie pozycji „P” czyli PARKING zabezpieczającą zaparkowany pojazd przed odtoczeniem się, a zmiana położenia dźwigni wybierania biegów pozwala na wybranie standardowych położeń tj. D -Drive, R -bieg wsteczny, N- położenie neutralne, P- położenie parkingowe.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający potwierdza, że ma na myśli skrzynię biegów o funkcjonalności opisanej w pytaniu Wykonawcy.

4. Dotyczy załącznik nr 8–opis przedmiotu zamówienia, pkt. V. Wyposażenie w środki łączności - pkt 2–proszę o podanie marki i modelu modułu GPS będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Odpowiedź: Producent: Teltronic, model: FX3300

5. Dotyczy załącznik nr 8–opis przedmiotu zamówienia, pkt. VI.Przedział medyczny pkt.10–Prosimy o potwierdzenie, iż wymienione uchwyty do sprzętu (respirator, pompa infuzyjna) nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
Odpowiedź: Uchwyty, o których mowa w pkt 10 – VI Przedział medyczny oraz ich montaż są przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ, poprzez modyfikację załącznika nr 1 i 8.

6. Jeżeli Zamawiający wymaga uchwyty do wymienionego sprzętu prosimy o podanie marki i modelu respiratora oraz pompy infuzyjnej, które są w posiadaniu Zamawiającego, abyśmy przygotowali odpowiednie uchwyty.
Odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy markę i model sprzętów najpóźniej w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ, poprzez modyfikację załącznika nr 1 i 8.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania krzesełko transportowe spełniające wymagania ale o wadze 14,9 kg ?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza krzesełko transportowe o wadze 14,9 kg przy zachowaniu pozostałych parametrów.

8. Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami, dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli normy PN EN 1789 oraz 1865. Na potwierdzenie spełnienia wymogów określonych przez normy, co do opisanych cech urządzeń w postępowaniu Zamawiający oczekuje co najmniej deklaracji zgodności. Zamawiający doprecyzuje postanowienia treści SIWZ w zakresie załącznika nr 1.

9. Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentam tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?
Wyjaśniamy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia i NFZ oraz zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM) wyposażony jest w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących Europejskie Normy zharmonizowane, przynajmniej w zakresie minimalnym, który określa Norma i dotyczy to w szczególności wyposażenia medycznego. Normy powoływane są w sposób normatywny, co oznacza, że ich zastosowanie jest wymagane. Stosuje się najnowszą, aktualną wersję Norm, dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem PKN (Polski Komitet Normalizacyjny) spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego. W związku z tym tylko niezależna jednostka notyfikująca może potwierdzić, że nosze reanimacyjne spełniają wymagania norm PN EN 1789 i PN EN 1865. Brak dokumentów jednoznacznie potwierdzających zgodność noszy z normami zharmonizowanymi stanowić może przeszkodę w uzyskaniu finansowania z NFZ, winno być zatem szczegółowo przez Zamawiającego weryfikowane. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

10. W związku z tym iż, obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta noszy reanimacyjnych, tj. firmę Stryker model M1, których jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma Stryker Polska co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:
• art. nr 7 ust. 1 oraz nr 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego
• art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję
• art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy
Z tego powodu żądamy zmiany SIWZ i dopuszczenie noszy firmy Medirol model Clinic Extero zgodnych z najnowszymi zharmonizowanymi normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, będącym produktem równoważnym, w wielu parametrach przewyższającym opisane przez Zamawiającego nosze reanimacyjne Stryker M1, w wyniku różnic konstrukcyjnych w budowie posiadające zagłówek regulowany z możliwością odchylenia do tyłu, przygięcia głowy pacjenta do klatki piersiowej, dodatkowo wyposażony w stabilizator głowy pacjenta z możliwością usunięcia i ułożenia głowy na wznak zamiast podgłówka z możliwością przedłużenia ramy noszy, zbudowane z profili okrągłych obciążenie 250 kg nosze (o wiele więcej niż w opisanych przez Zamawiającego noszach Stryker M1), malowanych proszkowo- podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia na skutek otarć, obić itp., zamiast profili prostokątnych w gumowym odbojnikiem z boku noszy, z dużymi, ułatwiającymi transport kołami o średnicy 20 cm wyposażonymi w felgę z tworzywa sztucznego , ze zintegrowanymi uchwytami z ramą transportera z przodu i z tyłu, bez dodatkowych uchylnych uchwytów (ograniczenie ruchomych elementów powoduje mniejsze koszty eksploatacji), profile ramy transportera w przekroju okrągłe, dzięki czemu zwiększone jest obciążenie maksymalne do 275 kg. Oferowane nosze spełniają pozostałe wymogi SIWZ.
Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że Oferent firma Stryker Polska oferuje nosze Stryker M1 niezgodne z polską normą zharmonizowaną PN EN 1865-1+A1:2015, ponieważ nie spełniają one parametru wagi maksymalnej noszy – punkt 4.2.3 normy PN EN 1865-1+A1:2015, w związku z tym nie posiadają dokumentów potwierdzających zgodność noszy M1 z wymienioną normą.
Świadczy o tym postępowanie ogłoszone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 17.05.2018 Sygnatura WL-IV.272.14.2018 Dostawa ambulansów sanitarnych. Zamawiający – Małopolski Urząd Wojewódzki dokonał wnikliwego badania i analizy pytań oraz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę firmę Stryker Polska, która to w zapytaniu sama potwierdziła brak zgodności noszy z normą PN EN 1865 poświadczając wagę kompletu nosze plus transporter jako niezgodną z normą. Zamawiający – Małopolski Urząd Wojewódzki po zbadaniu załączonych dokumentów uznał poniższe:
„Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego zestawu ponieważ nie
spełnia on wymagań normy PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie punktu 4.2.3 – maksymalnej
masy całkowitej zestawu, która zgodnie z uwagą zamieszczoną w tym punkcie normy
powinna być możliwie niska. Załączony dokument nie jest dosłownie certyfikatem tylko
deklaracją zgodności z normą europejską EN 1865-1:2010 wyłączającą warunek punktu 4.2.3
w/w normy. Obecnie obowiązuje norma europejska EN 1865-1:2010+A1:2015. Poza tym
przedstawiona deklaracja dotyczy noszy marki STRYKER model 6100 M-1 o masie zestawu
wynoszącej 55,05 kg, czyli o ponad 4 kg przekraczającej dopuszczalną masę określoną w
aktualnie obowiązującej normie.
Szczegóły postępowania Zamawiający może znaleźć pod poniższym linkiem:
https://bip.malopolska.pl/muw,a,1451109,wl-iv272142018-dostawa-ambulansow-sanitarnych.htm
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie definiuje parametru, na który wskazuje Wykonawca. Zaznaczyć należy, że wszelkie dokumenty składane w postępowaniu służą potwierdzeniu spełnienia warunków określonych w postępowaniu przez Zamawiającego. Odnośnie dopuszczenia noszy proponowanych przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza nosze przedstawione w pytaniu przez Wykonawcę, przy spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.
11. Dotyczy Krzesełko transportowe. W związku z ogłoszonym postępowaniem pytamy Zamawiającego, czy dopuści Krzesełko transportowe z systemem płozowym renomowanego europejskiego producenta o poniższych parametrach:
• Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach,
• Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach
• Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane
• Nośność krzesełka 180 kg
• Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość)
• Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm
• Przednie koła skrętne
• Hamulec na kołach przednich,
• W zestawie pasy unieruchamiające do zabezpieczenia pacjenta
• Pas zabezpieczający głowę pacjenta
• Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach
• Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka
• Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości
• 3 pasy bezpieczeństwa
• Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne
• Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu
• Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka
• Waga bez akcesoriów 12 kg
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza krzesełko o parametrach określonych w pytaniu.

12. Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015 i w związku z tym czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentów zgodnych z harmonizowanymi normami? dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że nie istnieje pojęcie norm równoważnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych.
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli normy PN EN 1789 oraz 1865. Na potwierdzenie spełnienia wymogów określonych przez normy co do opisanych cech urządzeń Zamawiający oczekuje co najmniej deklaracji zgodności. Zamawiający doprecyzuje postanowienia treści SIWZ w zakresie załącznika nr 1.

13. Czy Zamawiający wymaga aby system transportu pacjenta wraz z mocowaniem transportera był zgodny z wymogami aktualnych zharmonizowanych norm PN-EN 1865-1+A1:2015 i PN-EN 1789+A1:2011, poświadczony odpowiednim dokumentem tj. certyfikatem zgodności wystawionym przez niezależną jednostkę notyfikującą zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC?

Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że w przypadku np. zdarzenia drogowego z udziałem ambulansu w skład, którego będą wchodzić urządzenia niezgodne z aktualnymi zharmonizowanymi normami (stan na dzień zarejestrowania ambulansu jako pojazdu specjalnego) ambulans taki nie jest traktowany jako pojazd zgodny z normą PN EN 1789, traci status pojazdu specjalnego co może nieść za sobą konsekwencje finansowe i prawne.
Jak również zwracamy uwagę na fakt, że Oferent firma Stryker Polska oferuje nosze Stryker M1 niezgodne z polską normą zharmonizowaną PN EN 1865-1+A1:2015, ponieważ nie spełniają one parametru wagi maksymalnej noszy –punkt 4.2.3 normy PN EN 1865-1+A1:2015, w związku z tym nie posiadają dokumentów potwierdzających zgodność noszy M1 z wymienioną normą .
Świadczy o tym postępowanie ogłoszone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 17.05.2018 Sygnatura WL-IV.272.14.2018 Dostawa ambulansów sanitarnych. Zamawiający –Małopolski Urząd Wojewódzki dokonał wnikliwego badania i analizy pytań oraz dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę firmę Stryker Polska, która to w zapytaniu sama potwierdziła brak zgodności noszy z normą PN EN 1865 poświadczając wagę kompletu nosze plus transporter jako niezgodną z normą. Zamawiający –Małopolski Urząd Wojewódzki po zbadaniu załączonych dokumentów uznał poniższe: „Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania proponowanego zestawu ponieważ nie spełnia on wymagań normy PN-EN 1865-1+A1:2015 w zakresie punktu 4.2.3 –maksymalnej masy całkowitej zestawu, która zgodnie z uwagą zamieszczoną w tym punkcie normy powinna być możliwie niska. Załączony dokument nie jest dosłownie certyfikatem tylko deklaracją zgodności z normą europejską EN 1865-1:2010 wyłączającą warunek punktu 4.2.3w/w normy. Obecnie obowiązuje norma europejska EN 1865-1:2010+A1:2015. Poza tym przedstawiona deklaracja dotyczy noszy marki STRYKER model 6100 M-1 o masie zestawu wynoszącej 55,05 kg, czyli o ponad 4 kg przekraczającej dopuszczalną masę określoną w aktualnie obowiązującej normie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie definiuje parametru, na który wskazuje Wykonawca. Zaznaczyć należy, że wszelkie dokumenty składane w postępowaniu służą potwierdzeniu spełnienia warunków określonych w postępowaniu przez Zamawiającego.

14. Nosze Główne
Wprowadzanie i wyprowadzanie zestawu transportowego przez ratowników medycznych jest czynnością wykonywaną kilkanaście razy w ciągu doby. Aby zniwelować ryzyko związane z wypadkami podczas wykonywaniu tych czynności prosimy o potwierdzenie. Czy Zamawiający biorąc pod uwagę bezpieczeństwo personelu i pacjentów będzie wymagał, aby transporter noszy głównych posiadał dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wyjazd zestawu z ambulansu bez pełnego rozłożenia goleni? Takie rozwiązanie niweluje ryzyko związane z mimowolnym „opadnięciem” noszy wraz z pacjentem na ziemię.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu Wykonawcy.

15. Nosze Główne
Opis w pkt. 12 wraz z wcześniejszymi zapisami wskazuje na producenta Stryker. Inni producenci dzięki zastosowaniu profili okrągłych niwelują ryzyko otarć dużych powierzchni. Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji dopuści rozwiązanie bez gumowego odbojnika na całej długości bocznej ramy noszy? Oferowana przez nas konstrukcja nie wymaga takiego zabezpieczenia.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nosze bez gumowego odbojnika na całej długości bocznej ramy noszy.

16. Nosze Główne
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, z poręczami bocznymi składanymi na boki?
Uzasadnienie:
Oferowane prze nas rozwiązanie umożliwia poszerzenia leża noszy przydatne w przypadku transportu pacjentów otyłych. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze dla personelu i pacjenta, niweluje ryzyko przycięcia dłoni. Przy poręczach składanych wzdłużnie istnieje ryzyko przycięcia dłoni.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nosze z poręczami bocznymi składanymi na boki.

17. Nosze Główne
Prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający miał na myśli:
Nosze główne wraz z transporterem wyposażone w mechanizm ułatwiający składanie goleni podwozia, w taki sposób, aby w momencie wjazdu noszy na lawetę transportową, o której mowa w pkt. 19, następowało automatyczne zdjęcie blokady z przedniej i tylnej goleni zestawu transportowego ?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

18. Transporter Noszy
Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do postępowania nosze firmy FERNO, nie posiadających ”dodatkowych uchylnych uchwytów transportera”?
Opis Zamawiającego wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne konkretnego producenta nie mający nic wspólnego z funkcjonalnością.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza nosze nie posiadające dodatkowych uchylnych uchwytów transportera.

19. Krzesło Kardiologiczne
Obecny opis przedmiotu Zamówienia wskazuje wyłącznie na jednego producenta krzesła kardiologicznego, tj. firmę Stryker model 6252 których jedynym dystrybutorem na rynku polskim jest firma „Stryker Polska”, co powoduje brak możliwości złożenia oferty z innym, równoważnym produktem i sprzeciwia się zasadom uczciwej konkurencji, równego traktowania podmiotów i niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu Zamówienia i stanowi naruszenie artykułów:
- art. nr 7 ust. 1 oraz nr29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia publicznego, - art. 29 ust. 1,2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję - art. 30 ust 1 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez określenie przedmiotu Zamówienia za pomocą nieobiektywnych i ograniczających uczciwą konkurencję funkcjonalności a nie za pomocą cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących zharmonizowane europejskie normy
Zatem kierujemy do Zamawiającego pytanie o dopuszczenie na zasadzie równoważności krzesła kardiologicznego renomowanego światowego producenta firmy Ferno model FST o poniższych parametrach? Zaznaczamy, iż jest to krzesło o równoważnych parametrach lub nawet zdecydowanie lepszych parametrach niż wymaga Zamawiający.
Krzesło Kardiologiczne:
- Wykonane z anodowego aluminium pokrytego lakierem
- Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach
- Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie z materiału typu winyl o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
- Możliwość złożenia do transportu w ambulansie
- Wysuwane uchwyty przednie blokowane w 3 pozycjach
- Wyposażone 4 koła w tym 2 obrotowe w zakresie 360°
- Średnica tylnych kół 150 mm
- Średnica przednich kół 125 mm
- 2 hamulce na tylnych kołach
- Uchylne rączki tylne
- Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 4 pozycjach
- Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka 30˚
- Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm
- Stabilizator głowy pacjenta
- Podnóżek na stopy pacjenta
- Maksymalne wymiary po złożeniu: 100 cm x 52 cm x max 20 cm
- 3 pasy poprzeczne
- Waga krzesełka z zainstalowanym system płozowym 14,4 kg
- Wymiary po złożeniu: 100 cm x 52 cm x max 20 cm
- Udźwig 250 kg
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza krzesełko transportowe opisane w pytaniu przez Wykonawcę.

20. Krzesło Kardiologiczne
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie Pkt. 48 „Waga krzesełka z systemem płozowym max 14 kg’’. Czy waga krzesełka obejmuje składany wszystkie elementy opisane w SIWZ przez Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

21. defibrylator
Czy zamawiający dopuści defibrylator renomowanego producenta firmy Zoll Xseries o poniższych parametrach
- 6 godzin ciągłego monitorowania lub co najmniej 100 wyładowań z maksymalną energią
- 7 poziomów wzmocnienia EKG
- łyżki pediatryczne dla dzieci wbudowane w łyżki dla dorosłych
- zakres dostarczonej energii od 1-200J
- ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej 21
- przekątna ekranu 6,5”
- aktywny metronom, który uruchamia się tylko w sytuacji gdy ratownik prowadzi uciski z nieprawidłową częstością.
- Szerokość papieru w drukarce 80mm
- Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do podmiotów szpitalnych. W kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej.
Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie defibrylatora opisanego przez Wykonawcę.

22. Dotyczy: Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylator, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:
- 4 poziomy wzmocnienia EKG oraz tryb auto
- zakres dostarczonej energii 2-200J
- zakres regulacji amplitudy impulsów stymulacyjnych 0-150 mA
- ekran kolorowy TFT
- ekran transfleksyjny zapewniający dobrą widoczność w dużym oświetleniu
- możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków
krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń na karcie pamięci oraz wydruk tych informacji
- możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora zdefiniowany adresy e-mail bez konieczności korzystania czy budowania stacji odbiorczych.
Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator o parametrach opisanych w pytaniu, przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

23. Dotyczy: Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ppktu 54 OPZ: „Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji”. Czy przez ten zapis Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony defibrylator miał możliwość ustawienia dokładnych górnych i dolnych granic alarmów wyrażonych w postaci cyfrowej wszystkich mierzonych parametrów życiowych pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ.

24. Dotyczy: Defibrylator dwufazowy (przenośny) z monitorem wielofunkcyjnym
Czy Zamawiający będzie wymagał aby dostarczony defibrylator posiadał poziom ochrony przed wodą i pyłem na poziomie min. IP55? Biorąc pod uwagę specyfikę pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego jest to parametr zapewniający ochronę sprzętu nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.
II
Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych informuję o dokonanych modyfikacjach w treści SIWZ:
1) Ze względu na modyfikację treści SIWZ zmianie uległ termin składania ofert:
było: 20 sierpnia godzina 13:00
jest: 23 sierpnia godzina 13:00
2) Ze względu na modyfikację treści SIWZ zmianie uległ termin otwarcia ofert:
1) było: 20 sierpnia 13:15
2) jest 23 sierpnia 13:15

3) Zmianie uległa treść pkt. 14 działu VII SIWZ:
1) było: 14. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, żąda się następujących dokumentów:
1) specyfikacji technicznej ambulansu z wyposażeniem (załącznik nr 8 do SIWZ)
2) jest: 14. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, żąda się następujących dokumentów:
1) specyfikacji technicznej ambulansu z wyposażeniem (załącznik nr 8 do SIWZ)
2) deklaracji zgodności, folderów – dla systemu transportowego (nosze i transporter) oraz krzesełka transportowego.

4) Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SIWZ. Nowa treści załącznika zatytułowana została „Opis przedmiotu zamówienia/Modyfikacja 19 sierpnia 2019 roku” i opublikowana w pliku „Załącznik nr 1 do SIWZ modyfikacja 19 sierpnia 2019 roku”.

5) Zmianie ulega treść Załącznika nr 8 do SIWZ. Nowa treści załącznika zatytułowana została „Specyfikacja techniczna ambulansu z wyposażeniem /Modyfikacja 19 sierpnia 2019 roku” i opublikowana w pliku „Załącznik nr 8 do SIWZ modyfikacja 19 sierpnia 2019 roku”.

Niniejsze zmiany obowiązują z chwilą jej ogłoszenia i są wiążące dla Wykonawców.

/-/ Paweł Dopierała
Prezes Zarządu