## Pakiet nr 2
PAKIET NR 2 PŁYTY DO ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH
Lp. | Nazwa/opis produktu | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto | Producent
1 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.
| Płyta do dalszej nasady kości udowej; płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, o długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 mm. | 1
| Płyta długa do dalszej nasady kości udowej; płyty prawe i lewe, posiadają 21 otworów w trzonie i długość 393 mm. | 1
2 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych.W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkeim na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty kręatrzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.
| Płyta do bliższej nasady kości udowej; płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 otworów w trzonie, o długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 mm. | 1
| Płyta długa do bliższej nasady kości udowej; płyty prawe i lewe, posiadają 21 otworów w trzonie i długość 401 mm. | 1
3 | Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stablilizacji drukani Kirschnera, otowry pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0) | 1
4 | Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm. | 1
5 | Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanycm w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8, 10, 12 i 14, 16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio118, 146, 174, 202, 230 i 258 mm. | 1
6 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty trzy otwory na śruby korowe kaniulowane bądź lite o średnicy 4.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą sruby korowej lub gąbczastej), dwa górne otwory pod śruby blokowane o średnicy 3.5 mm zakładane za pomocą dynamometru oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory pod śruby kaniulowane bądź lite o średnicy 4.0 mm wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia dodatkowo uniwersalnej płyty bocznej, posiadającej 7 otworow pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm.Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. W technice miniinwazyjnej możliwość użycia w głowie płyty śrub korowych kaniulowanych samowiercących o średnicy 4.0 lub kaniulowanych gąbczastych samowiercących o średnicy 4.5 mm oraz uzyskania stabilnośći kątowej za pomocą blokowanej zaśłepki o średnicy 8.0 mm. Płyty posiadają 4, 5 i 7 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 80, 93 i 117 mm. | 1
7 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty 5 otworów na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częsciowym 32 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o śednicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, posiadają 5, 9, 13 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 167, 246 i 324 mm. | 4
8 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercąc e o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. | 1
9 | tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długośćiach 22-50 (co 2 mm) oraz 55-110 (co 5 mm) | 1
10 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50-110 mm (co 5 mm) | 1
11 | śruby tytanowe jednokorowe okołoprotezowe o średnicy 5.0 mm w długościach 10-20 mm (co 2 mm) | 1
12 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 mm długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-90 (co 5 mm) | 1
13 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 z rzadkim gwintem w długościach 20-50 (co 2 mm) oraz 55-65 (co 5 mm) | 1
14 | tytanowe śruby blokowane o średnicy 3.5 mm w długościach 12-60 mm (co 2 mm) | 1
15 | tytanowe śruby korowe o średnicy 3.5 mm w długościach 12-40 mm (co 2 mm) i 45-60 (co 5 mm) | 1
16 | tytanowe śruby korowe o średnicy 4.0 kaniulowane samowiercące w długościach 14-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | 1
17 | tytanowa śruba kaniulowana gąbczasta z penym gwintem o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | 1
18 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm pełny gwint w długościach 30-50 (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | 1
19 | tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30-50 mm (co 2 mm) i 55-65 (co 5 mm) | 1
20 | oczko do kabla blokowane | 1
21 | oczko do kabla nieblokowane | 1
22 | kabel średnica 1.8 długość 914 | 1
23 | kabel średnica 1.8 długość 635 | 1
24 | zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm | 1
25 | Spacer 1, 2 lub 3 mm | 1
26 | śruba tytanowa dynamiczna korowa o średnicy 5.0 w długościach 30-60 mm | 1
27 | śruba tytanowa dynamiczna korowa o średnicy 4.0 w długościach 24-46 mm | 1
28 | Płyty stalowe blokująco- kompresyjne, wyposażone w podwójne otwory blokowane, nie wymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania śrub korowych 3.5, blokowanych 3.5 i gąbczastych 4.0. Otwory podwójne obustronnie blokowane z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego
a | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-20, długość 53-261 mm | 1
b | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-22, długość 40-287 mm | 1
c | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm | 1
32 | stalowa śruba korowa 3.5 w długościach 10-150 mm | 1
33 | stalowa śruba blokowana 3.5 w długościach 12-90 mm | 1
34 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 4- 16, długość 90-234 mm. | 1
35 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6-20, długość 159-368 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, długość 159, 223, 286, 349, 368 400 mm, ilość otworó 6, 10,14, 18, 20 i 22 | 1
36 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użyciaśrub kaniulowanych blokowanych 5.5 mm, kaniulowanych konikalnych 5.5 mm, blokowanych 4.5 mm, oraz korowych 4.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. | 1
37 | stalowa śruba blokowana 4.5 mm w długościach 12-70 mm | 1
38 | Stalowa śruba blokowana kaniulowana 5.5 w długościach 30-100 mm | 1
39 | Stalowa śruba korowa 4.5 w długościach 14-160 mm | 1
40 | Śruba kaniulowana konikalna 5.5 w długościach 50-90 mm | 1
41 | stalowa śruba dynamiczna blokowana o średnicy 3.5 mm w długościach 22-44 mm | 1
42 | stalowa śruba dynamiczna blokowana o średnicy 4.5 mm w długościach 30-50 mm | 1
43 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. | 1
44 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 120-264 mm. | 1
45 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. | 1
46 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco- kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej. Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej oraz płyty do bliższej nasady kości łokciowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania.
a | Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. | 1
b | Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. | 1
c | Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. | 1
d | Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. | 1
e | Płyty do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 77-233 mm. | 1
52 | Śruba stalowa blokowana o średnicy 3.5 mm kaniulowana w długościach 30-90 mm (co 5 mm) | 1
53 | Śruba stalowa konikalna kaniulowana o średnicy 3.5 mm w długościach 30-70 mm (co 5 mm) | 1
54 | Śruba stalowa blokowana o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm (co 2 mm) | 1
55 | Śruba stalowe konikalne o średnicy 2.7 mm w długościach 10-24 mm | 1
56 | Śruba stalowa korowa o średnicy 2.7 mm w długościach 10-60 mm( co 2 mm) i 65-70 mm (co 5 mm) | 1
57 | Gwóźdź tytanowy, do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny. Gwóźdź o bocznym wygięciu w części proksymalnej 4° (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1800 mm), średnica proksymalna gwoździa ø15.6mm. Możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, z dodatkowym wygięciem w części dalszej 3° w płaszczyźnie strzałkowej. Śruba doszyjkowa ø10.5mm z owalnym gwintem podpierającym, minimalizującym ryzyko przemieszczenia lub wycięcia śruby, długość 70 - 130 mm z przeskokiem co 5 mm, samogwintująca. Możliwość zastosowania dodatkowej śruby doszyjkowej ø5mm, w dł. 70-110mm. Zaślepka tytanowa, o przewyższeniu 0 mm, 5 i 10 mm. Śruba dystalna ø5mm, dł. od 20mm do 80 mm. Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: - 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, - 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; W komplecie: gwóźdź, śruba doszyjkowa, śruba antyrotacyjna, zaślepka, śruba blokująca.
| W komplecie: gwóźdź 180mm, ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, uniwersalny, do prawej i lewej kończyny, śruba doszyjkowa, śruba antyrotacyjna, zaślepka, śruba blokująca. | 1
| W komplecie: gwóźdź 260 - 460mm, średnica ø9, ø11, ø13mm, kąt CCD: 125°, 130°, w wersji prawy i lewy, ze skokiem co 20mm; śruba doszyjkowa, śruba antyrotacyjna, zaślepka, śruba blokująca. | 1
58 | Gwóźdź tytanowy, podudziowy, kaniulowany. Gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno bliższej, jak i dalszej nasady piszczeli. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego za pomocą śrub o średnicy 5.5 mm i długościach od 25 mm do 120 mm, oraz wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, przy użyciu śrub Ø4.5 mm i długościach 24 - 80 mm. Dodatkowo w części bliższej podłużny otwór pozwalający na kompresję odłamów do 7 mm. Ugięcie gwoździa w płaszczyźnie strzałkowej, zarówno w części bliższej jak i dalszej, odpowiednio 8° i 2°. Średnica proksymalna gwoździa 11.5 mm. W części dalszej gwóźdź w rozmiarach Ø8 – 13 mm, dł. 240 – 435 mm, ze skokiem co 15 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. W komplecie: gwóźdź, trzy śruby, zaślepka) | 1
59 | Gwóźdź udowy uniwersalny, blokowany, kaniulowany, tytanowy, z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Gwóźdź posiada w części proksymalnej 3 otwory pod śruby blokujące (L-M). Wielopłaszczyznowe blokowanie dystalne (2 śruby L-M, 2 śruby A-P). Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację, odpowiednio 10 i 5 mm. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej kończyny. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø9 mm do Ø15 mm , dł. od 280 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. Komplet: gwóźdź, zaślepka, 3 śruby blokujące. | 1
60 | Gwóźdź udowy, krętarzowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, zakładany ze szczytu krętarza większego. W części bliższej ugięcie boczne 6° oraz przednie 2.5° korespondujące z anatomią bliższego końca kości udowej. W części dalszej ugięcie tylne 5° (dla gwoździ Ø11 i Ø13 ugięcie 3°) ułatwiające implantację szczególnie w bliższego końca k. udowej). Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego przy użyciu dwóch równoległych śrub gąbczastych ciągnących Ø6.5 mm poprowadzonych pod kątem 125˚, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych, lub dwoma krzyżującymi się śrubami korowymi Ø6.5 mm nagwintowanymi na całej długości. Gwóźdź dostępny w romiarach: Ø9 mm, Ø11 i Ø13 mm , dł. od 280 mm do 500 mm, ze skokiem co 20 mm. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 15mm, ze skokiem co 5mm, zapobiegające wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 15 mm. Śruby blokujące do gwoździ udowych: w części bliższej Ø6.5 korowa/gąbczasta, dł. 40-120 mm/60-120mm; w części dystalnej korowa Ø4.5 mm, dł. 24 – 80 mm. Komplet: gwóźdź, zaślepka, 3 śruby blokujące. | 1
61 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, uniwersalny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej 2.5° oraz w cześci dystalnej 4°. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. W części bliższej gwoździa 4 otwory pod śruby korowe i gabczaste o średnicy 4.5/4.8 mm (3 x L-M, 1 śruba skośna). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego - w części dalszej 3 otwory (w tym 1 do dynamizacji) pod śruby korowe o średnicy 3.5/4.5 mm (2 x A-P, 1 x L-M). Ostatni otwór 17 mm od końca gwoździa. Kaniulacja gwoździa: 3 mm. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej kończyny. Średnica proksymalna gwoździa Ø9.2 mm. Gwóźdź dostępny w rozmiarach: Ø7, Ø8, Ø9 mm, dł 160 - 300 mm, ze skokiem co 10 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 10mm, zapobiegająca wrastaniu tkanki oraz dające możliwość przedłużenia gwoździa do 10 mm. Komplet: gwóźdź, zaślepka, 3 śruby blokujące. | 1
62 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem, blokowany w części bliższej w 3 płaszczyznach, dł 150 mm, średnica dystalna gwoździa Ø8 i Ø810 mm, w części proksymalnej średnica gwoździa wynosi Ø11.35 mm. Kaniulacja gwoździa 3mm. Otwór dynamizacyjny w części dalszej, 60 mm od końca gwoździa. Gwóźdź sterylny, pakowany z zaślepką. Śruba blokująca: gąbczasta Ø4.8 mm w części bliższej, dł. 30-76mm; w części dystalnej korowa Ø3.5/4.5 (odpowiednio dla gwoździ o śr. 8 i 10 mm), dł. 20 – 70 mm. Komplet: gwóźdź, zaślepka, 3 śruby blokujące. | 1
Płyta tytanowa do złamań w obrębie bliższego końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Możliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirschnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjowo-trzonowy). Otwory pod druty K w głowie płyty oraz możliwość doszcia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt: płyty (wyższe) implantowane 1cm lub płyty (niższe) implantowane 2cm poniżej guzka większego.Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 80, 90, 140, 197 i 234mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywinę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno- piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające dogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3.5 mm korowych, 3.5 mm blokowanych, 3.5mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni), 4.0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3.2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.
| Płyta PHP długa | 1
| Płyta PHP standard | 1
| Peg | 1
| Śruba blokowana | 1
| Śruba blokowana gąbczasta | 1
| Śruba blokowana zmiennokątowa | 1
| Śruba korowa | 1
Wartośc ogółem
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych kupowanego asortymentu. Umowa w tym zakresie będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo.
Wszystkie implanty w formie komisu
Dostarczenia nieodpłatnego instrumentarium na czas trwania umowy
Dostarczenia nieodpłatnego 1 napędu elektrycznego na czas trwania umowy
Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie technik objętych zamówieniem
Uzupełnienie magazynu implantów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zużycia
W przypadku gdy instrumentarium będzie dostarczane na konkretny zabieg przez Przyjmującego zamówienie – czas dostarczenia w/w – 24 godziny od chwili
zgłoszenia. Przyjmujący zamówienie dostarczy na czas obowiązywania umowy komplet rozwiertaków kostnych do gwoździ śródszpikowych