**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 9:** dostawa **systemu do oznaczania błonnika pokarmowego** (liczba
szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | System do oznaczania błonnika pokarmowego (całkowitego, rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego) zawierający moduł filtracyjny, z funkcją inkubacji oraz filtracji, do ilościowej oceny zawartości błonnika pokarmowego w żywności | wymagane |  |
|  | Wydajność filtracji  | równoczesna filtracja 6 próbek |  |
|  | Szybkość filtracji | nie gorsza niż:100 ml roztworu po reakcji enzymatycznej / 2 - 4 min (w zależności od typu próbki) |      Należy podać |
|  | Powtarzalność wyników (odchylenie standardowe) | < 0,5% |      Należy podać |
|  | Łaźnia wodna  | umożliwia inkubację równocześnie 12 próbek w partii |  |
|  | Zakres temperatur pracy łaźni  | nie gorszy niż: od temperatury pokojowej do 80°C |      Należy podać |
|  | Dokładność pomiaru temperatury w łaźni | nie gorsza niż: ± 0,1°C |      Należy podać |
|  | Częstotliwość wytrząsania w łaźni | nie gorsza niż: 0-150 ruchów/ min. |      Należy podać |
|  | Wykonywanie analizy oznaczania zawartości błonnika całkowitego w sposób zgodny z uznanymi metodami enzymatycznymi, w tym metodami zatwierdzonymi przez AOAC | wymagane |  |
|  | Możliwość pracy z tyglami P3 | wymagane |  |
|  | W zestawie z aparatem znajduje się co najmniej:24 szt. – kolb inkubacyjnych;12 szt. – tygli P2;1 szt. - stojak na 6 tygli;1 szt. - kosz na 12 kolb inkubacyjnych | wymagane |  |
|  | Zasilenie aparatu | 210-230 V, 50-60 Hz |  |
|  | Dostawa, wniesienie, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu w miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, wydrukowana, dostarczona ze sprzętem | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** |      Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępnesą do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo>  | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**