## Załącznik 2A TP_108_24
Część 1 -Tabela A –Dostawa, montaż, test bezpieczeństwa elektrycznego oraz przeprowadzenie szkolenia – Kriostat wolnostojący
Lp | Opis parametrów użytkowo-technicznych | Informacja o przydzielanych punktach cząstkowych w kontekście parametrów opisanych w kolumnie B | Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A | B | C | D
1 | Automatyczny kriostat wolnostojący | Nie dotyczy
2 | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. | Posiadająca wlasne oświetlenie LED-10 pkt
3 | Podgrzewane, ruchome, szklane okno przesuwne z możliwością wyjęcia do czyszczenia i dezynfekcji. | Nie dotyczy
4 | Stabilna obudowa wyposażona w rolki ułatwiające przesuwanie urządzenia oraz nóżki poziomujące. | Nie dotyczy
5 | Dźwignia blokady ręcznego koła napędowego obsługiwana kciukiem, która umożliwia zablokowanie koła co najmniej w dwóch pozycjach (górnej (godzina 12) i dolnej (godzina 6)). | Nie dotyczy
6 | Możliwość centrowania uchwytu koła zamachowego | Nie dotyczy
7 | Bezpieczny dla użytkowników system dezynfekcji komory promieniowaniem UVC | Nie dotyczy
8 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem cyklu dezynfekcji UV przy otwartym oknie, cykl dezynfekcji uruchamia się dopiero po poprawnym zamknięciu okna i zostaje przerwany po jego otworzeniu | Nie dotyczy
9 | Dostępne minimum dwa cykle dezynfekcji UVC: - 30 minut, dezynfekcja szybka (np. pomiędzy badaniami) - 180 minut, dezynfekcja dokładna (np. na zakończenie dnia) | Nie dotyczy
10 | Cykl dezynfekcji UV może być przerwany w każdej chwili, kiedy zachodzi potrzeba natychmiastowego użycia kriostatu. | Nie dotyczy
11 | Okres eksploatacji lampy UVC – minimum 8500h | Dłuższy czas eksploatacji -5 pkt
12 | Zintegrowany system ekstrakcji odpadków - system podciśnienia służący do łatwiejszego rozprostowywania skrawków oraz odsysający resztki ścinków do torby na odpadki. Po wymianie końcówki system może być wykorzystany jako odkurzacz do czyszczenia komory kriostatu przez rozpoczęciem procesu dezynfekcji. System wyposażony w filtr HEPA dostępny na zewnątrz urządzenia. | Nie dotyczy
13 | Chłodzona głowica na preparaty z własnym kompresorem | Nie dotyczy
14 | Silnik do cięcia automatycznego – płynny wybór szybkości cięcia. Możliwość pracy ciągłej lub pojedynczego obrotu. Skrawanie automatyczne obsługiwane poprzez panel sterowania lub opcjonalny włącznik nożny. Przy zatrzymaniu silnika poprzez panel sterowania koło zamachowe zatrzymywane jest automatycznie w pozycji dolnej. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa w kolorze czerwonym, umieszczony z przodu urządzenia. | Nie dotyczy
15 | Panele sterowania:wyposażone w czytelne wyświetlacze LED | Nie dotyczy
16 | Górny panel sterowania musi obsługiwać co najmniej: - Włączanie i regulacja siły systemu ekstrakcji, pokrętło umożliwiające płynną regulację ze wskazaniami obszarów optymalnych do cięcia, trymowania i czyszczenia komory - Włączanie i wyłączanie oświetlenia - Włączanie i wyłączanie ręcznego odszraniania parownika - Ustawianie czasu odszraniania parownika w skokach co 15 minut - Włączanie i wyłączanie ręcznego odszraniania półki szybkiego zamrażania wraz z elementem Peltier - Włączanie i wyłączenie elementu Peltier i sygnalizacja pracy elementu wyraźną diodą. - Blokowanie i odblokowywanie panelu sterowania (przy zablokowanym panelu musi być możliwe uruchomienie i wyłączenie cyklu dezynfekcji UVC - Ustawianie i wyświetlanie czasu - Ustawianie i wyświetlanie temperatury komory - Ustawianie i wyświetlanie temperatury głowicy, w tym przycisk umożliwiający szybkie wybranie najniższej możliwej temperatury na głowicy - Ustawianie i wyświetlanie grubości skrawków - Włączanie i wyłączanie dezynfekcji UVC. | Nie dotyczy
17 | Lewy panel sterowania musi obsługiwać co najmniej: - Przełączanie trybów cięcia i trymowania - Włączanie trybu kołyskowego - Włączanie i wyłączanie retrakcji - Odsuwanie i przysuwanie preparatów od i do noża z dwoma prędkościami: wolna 300µm oraz szybka 900µm, lub przysuwanie krokowe o wartość 20µ - Wizualne ostrzeżenie w czasie ruchu głowicy migającą górną diodą LED. - Ostrzeżenie o osiągnięciu przedniej i tylnej pozycji granicznej dolną diodą LED. | Nie dotyczy
18 | Prawy panel sterowania musi obsługiwać co najmniej: - Przełączanie trybu cięcia na pojedyncze lub pracę ciągłą - Sterowanie szybkością silnika od 0 – 100% - Uruchamianie prędkości maksymalnej cięcia - Przełączanie zakresu szybkości cięcia (wolne lub szybkie) - Wizualne ostrzeżenie o uruchomieniu wyłącznika awaryjnego – czerwona dioda - Wizualne ostrzeżenie o uruchomieniu blokady mechanicznej koła zamachowego - Uruchamianie i zwalnianie hamulca elektronicznego - Uruchamianie i wyłączanie cięcia automatycznego | Nie dotyczy
19 | Zakres regulacji temperatury komory kriostatu co najmniej od 0°C do –35°C w skokach co 1°C. | Nie dotyczy
20 | Czas schładzania do –35°C maksymalnie 8 godzin w temperaturze otoczenia 22oC. | Krótszy czas schłodzenia – 10 pkt
21 | Chłodzenie głowicy w zakresie co najmniej od -10°C do -50°C
22 | Półka szybkiego zamrażania na minimum 15 podstawków z preparatami, której temperatura jest zawsze niższa niż temperatura w komorze i osiąga wartość minimum – 42°C, przy temperaturze komory –35°C oraz przy temperaturze otoczenia 22°C. | Nie dotyczy
23 | Stacja Peltiera na 2 podstawki z preparatami, która osiąga temperaturę minimum -50°C przy temperaturze komory -35°C. Cykl pracy stacji minimum 10 minut z możliwością wcześniejszego, ręcznego wyłączenia. | Maksymalna temperatura chłodzenia elementu osiągana po maksimum 60 sekundach od włączenia.
24 | Ruchoma osłona półki zamrażania obejmująca również stację Peltiera. | Nie dotyczy
25 | Taca na odpadki | Nie dotyczy
26 | Niezależne odszranianie parownika oraz półki szybkiego zamrażania. Czas trwania obu procesów maksymalnie 12 minut. | Nie dotyczy
27 | Odszranianie parownika może być wykonywane ręcznie lub zaprogramowane automatycznie. | Nie dotyczy
28 | Cykl automatycznego odszraniania uruchamiany raz na dobę. | Nie dotyczy
29 | Pojemnik na skropliny powstające w czasie odszraniania umieszczony z przodu urządzenia, łatwo dostępny do czyszczenia. | Nie dotyczy
30 | Odszranianie chłodzonej głowicy na preparaty uruchamiane ręcznie, czas trwania procesu maksymalnie 15 min, temperatura odszraniania 45°C. | Nie dotyczy
31 | Wewnątrz komory kriostatu mikrotom ze stali nierdzewnej, który nie wymaga obsługi technicznej ze strony użytkownika. | Nie dotyczy
32 | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 1 μm do 100 μm w skokach: Od 1,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60 μm co 5,0 μm Od 60,0 μm – 100 μm co10,0 μm | Nie dotyczy
33 | Funkcja trymowania regulowana w zakresie Od 1 μm do 600μm w skokach: Od 1,0 μm – 10 μm co 1,0 μm Od 10,0 μm – 20 μm co 2,0 μm Od 20,0 μm – 50 μm co 5,0 μm Od 50,0 μm – 100 μm co 10 μm Od 100 μm – 600 μm co 50 μm | Nie dotyczy
34 | Możliwość wyboru ustawień klinicznych trymowania: 10 µm, 20 µm, 30 µm lub 40 µm | Nie dotyczy
35 | Wizualne ostrzeżenie przy wyborze grubości cięcia powyżej 200 µm. | Tak 5 pkt : Nie – 0 pkt
36 | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. | Nie dotyczy
37 | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. | Nie dotyczy
38 | Urządzenie musi posiadać funkcję retrakcji minimum 20 μm z możliwością wyłączenia. W czasie pracy automatycznej wartość retrakcji musi być dostosowywana do szybkości cięcia bez konieczności zmiany przez Użytkownika. | Nie dotyczy
39 | Dostępny tryb kołyskowy. | Nie dotyczy
40 | Cięcie automatyczne: - Tempo wolne: od 0 do 50 ruchów/minutę - Tempo szybkie: od 0 do 85 ruchów/minutę - Tempo maksymalne: od 85 do 90 ruchów/minutę | Nie dotyczy
41 | Głowica z systemem zaciskowym składającym się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. | Nie dotyczy
42 | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (300 μm/s i 900 μm/s). | Nie dotyczy
43 | Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. | Nie dotyczy
44 | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. | Nie dotyczy
45 | Uchwyt na ostrza jednorazowe stalowe: - Możliwość zamontowania ostrzy niskoprofilowych i wysokoprofilowych. - Możliwość przesunięcia bocznego w celu równomiernego wykorzystania całej długości ostrza. - Czerwona osłona ostrza ze zintegrowanym wyrzutnikiem ostrzy. - Ochrona ostrza poprzez płytkę szklaną systemu prowadnicy antypoślizgowej. - Podpórka dla dłoni. | Nie dotyczy
46 | Regulacja kąta natarcia ostrza w zakresie od 0° do 10°. | Nie dotyczy
47 | System prowadnicy antypoślizgowej chroniącej przed rolowaniem się skrawków w czasie cięcia oraz pełniącej funkcję ochrony ostrza. Możliwość regulacji położenia płytki szklanej w zależności od kąta natarcia ostrza oraz od stosowanej grubości skrawków. Wymienna płytka szklana zmniejszająca poświatę, o długości 70mm – możliwość wykorzystania wszystkich czterech długich krawędzi płytki Dostępne minimum trzy elementy odległościowe: - 50µm dla grubości skrawków <4 µm - 100µm dla grubości skrawków od 5µm do 50µm - 150µm dla grubości skrawków >50 µm | Nie dotyczy
48 | Poziom hałasu z odległości 1m<75 dB. | Poniżej 70 dB – 10 pkt
49 | Wyposażenie: - minimum 5 podstawek o średnicy 30mm - 1 pędzelek miękki - 1 pędzelek z magnesem - Butelka oleju do kriostatu o pojemności minimum 50ml - Butelka kleju do preparatów o pojemności minimum 125ml - minimum jedna para rękawic z materiału odpornego na przecięcia, rozmiar M | Nie dotyczy
50 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie: - Przesuwna półka do przechowywania narzędzi - Stacjonarny odbiornik ciepła z uchwytem oraz stacja parkowania - Blok termiczny - Podpórka na stopy z możliwością regulacji wysokości. - System przechowywania krążków na preparaty. - Wyprofilowana półka na pędzelki. - O- ringi umożliwiające uchwycenie podstawka palcami bez ryzyka odmrożenia. | Nie dotyczy
51 | Waga urządzenia maximum 200 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia) | Nie dotyczy
Ilekroć wskazano w kolumnie C Tabeli A określenie „nie dotyczy” - oznacza to, iż jest to parametr wymagany bezwzględnie (niepunktowany) | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 840 mm Głębokość: max. 850 mm Wysokość: max 1220 mm Wysokość robocza (podłokietnik): max 1030mm
Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
Producent :
Nazwa i typ:
Nazwy i producenci oprogramowania (jeśli dotyczy)
Kraj pochodzenia:
Podmioty upoważnione przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa, adres, tel. kontaktowy, email, itp.)
Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)
Rok produkcji oferowanego przedmiotu zamówienia – nie wcześniej niż w 2024r.
Tabela C – Cena urządzenia, o którym mowa w Tabeli A
| Przedmiot zamówienia | cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT[%] | Wartość brutto [zł]
| A | B | C= 1 x B | C | D
Urządzenia, o których mowa w Tabeli A
Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
| A | B | C | D | E=CxD | F | G=E powiększone o należny podatek VAT
| Dostarczenie i rozładunek | szt. | 1 |  |  | 23%
Tabela E – Cena za pozostałe
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto
| A | B | C | D | E=CxD | F | G=E powiększone o należny podatek VAT
| Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego oraz przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi urz ądzenia | szt. | 1 |  |  | 23%
Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w: kolumnie D Tabeli C i kolumnach G Tabeli D i Tabeli E
.................................................... zł
Ofertę należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy