Załącznik nr 1

ZP/18/22 Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wykaz przedmiotu zamówienia

Wadium : 10.000,00 zł

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator | 8 |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX |  |  |

Cena netto  (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

cena brutto  (z VAT)......................................................................

Słownie.........................................................................................

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 1. Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Informacje ogólne |
|  | Model / typ aparatu | Podać | Podać………………… |
|  | Nazwa producenta / kraj pochodzenia | Podać | Podać………………… |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach szpitalnych | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Respirator dla dorosłych, dzieci i noworodków - ( 3 szt.) o wadze ciała od min. 0,5 kg do min. 200 kg oraz Respirator dla dorosłych, dzieci - ( 5 szt.) o wadze ciała od min. 3 kg do min. 200 kg | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Waga respiratora bez wózka poniżej 35 kg | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Montaż respiratora bez wózka na półce kolumny zawieszenia sufitowego firmy posiadanej przez szpital Inmed model Lissa clasic | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Możliwość zawieszenia monitora oddzielnie względem jednostki pneumatycznej respiratora | TAK | xxxxxxxxxx |
| II | ZASILANIE RESPITATORA |  | xxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie w tlen ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2,8– 6,0 bar | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie w powietrze ze żródła sprężonych gazów o zakresie min 2,8 – 6,0 bar lub z turbiny | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Przewody zasilania gazowego o dł. Min. 3 m. do tlenu i ew. powietrza ze złączami przystosowanymi do istniejącej instalacji gazowej | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno – pneumatyczny z płynną regulacją | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 60 minut pracy przy wszystkich trybach i parametrach | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Napięcie zasilania AC 230 V, tolerancja ( 10%, 50 Hz | TAK | xxxxxxxxxx |
| III | RODZAJE WENTYLACJI |  | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja z zadaną objętością | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja z zadanym ciśnieniem | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem PS | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja typu SIMV-VC oraz SIMV-PC oraz SIMV-PRVC i wspomaganiem ciśnieniowym | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja ciśnieniowa z gwarantowaną objętością typu AutoFlow lub APV lub VC+ lub PRVC | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel/Duopap wraz z APRV lub Bi-Vent wraz z APRV | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV ze wspomaganiem ciśnieniowym | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Automode lub automatyczne triggery na wdechu i wydechu pacjenta z możliwością włączenia i wyłączenia we wszystkich trybach wentylacji dla dzieci i dorosłych. | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Oprogramowanie do regulacji ręcznej wyzwalania oddechu bazującego na odczycie elektrycznej aktywności przepony konieczne dla zapewnienia lepszej synchronizacji u pacjentów mających trudności w odzwyczajaniu od respiratora oraz konieczne dla uniknięcia zafałszowań i artefaktów zdarzających się przy wyzwalaniu pneumatycznym – wraz z niezbędnymi akcesoriami min.: 12 szt. dla 3 respiratorów Rozwiązanie równoważne: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne polegające na tym, że Wykonawca może zaoferować zamiast lit a - lit b b. Wentylacja adaptacyjna wspomagana dla pacjentów aktywnych i pasywnych według wzoru Mead’a, - wraz z niezbędnymi akcesoriami min.: 12 szt. dla 3 respiratorów | TAK | Podać………………… |
|  | Terapia wysokimi przepływami tlenu typu Nasal High Flow | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wentylacja typu nosowy CPAP | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Regulowane ręcznie przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Regulowane ręcznie ciśnieniowe wyzwalanie oddechu w zakresie min -1 do -10 cmH2O | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Pomiar ciśnienia przezpłucnego | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja natleniania | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu do min 10 sekund | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu do min 10 sekund | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Funkcja natleniania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK | xxxxxxxxxx |
| IV. | PARAMETRY NASTAWIANE |  |  |
|  | Częstość oddechów, minimalny zakres 5- 120 oddechów./min | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Objętość pojedynczego oddechu, zakres min. 2 – 2000 ml | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Przepływ regulowany ręcznie lub automatycznie w zakresie min. do 160 l/min | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 1:9 – 4:1 w trybie VC i PC | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Możliwość regulacji czasu wdechu i stosunku wdechu do wydechu | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie min. 0,1 do 5,0 s | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Ciśnienie wdechowe PC (minimalny zakres 5– 95 cmH2O) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Ciśnienie wspomagania PS (minimalny zakres 0 – 60 cmH2O) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | PEEP/CPAP minimalny zakres 1- 50 cmH2O | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta lub ustawienia parametrów wentylacji na podstawie płci i wzrostu pacjenta | TAK | xxxxxxxxxx |
| V. | PARAMETRY WYŚWIETLANE |  |  |
|  | Monitor do obsługi respiratora przez ekran dotykowy i pokrętło lub pokrętła oraz do obrazowania parametrów wentylacji, o przekątnej ekranu minimum 15 cali, z regulacją kąta nachylenia i możliwością obrotu monitora | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu wykonywany przez niezużywalny czujnik tlenowy, nie wymagający okresowej wymiany (czujnik tlenowy paramagnetyczny lub ultradźwiękowy) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Całkowita częstość oddychania (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Częstość i objętość minutowa oddechów własnych pacjenta (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Ciśnienie szczytowe (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Ciśnienie pauzy (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Ciśnienie PEEP (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Indeks dyszenia (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Stała czasowa lub stała czasowa wydechowa (wartość cyfrowa) | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Podatność statyczna lub podatność dynamiczna | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Opory wdechowe Ri | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych : - Ciśnienie / czas - Przepływ /czas - Objętość / czas - CO2 / czas - Pętle: - Ciśnienie/objętość - Objętość/przepływ | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Jednoczesna prezentacji wszystkich przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych i pętli na monitorze | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Rejestracja zdarzeń i trendy monitorowanych wartości z min. 24 godz. | TAK | xxxxxxxxxx |
| VI | ALARMY |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Braku zasilania w powietrze lub turbiny | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) – regulowane ręcznie | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta– regulowane ręcznie | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Niskiego i wysokiego ciśnienia PEEP – | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechów– regulowane ręcznie | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Bezdechu – regulowany ręcznie czas bezdechu | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Stężenia tlenu w gazach wdechowych | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wysokiego i niskiego poziomu EtCO2 – regulowane ręcznie | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Rejestracja zdarzeń w pamięci respiratora | TAK | xxxxxxxxxx |
| VII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |
|  | Układ pomiarowy przepływu wielokrotnego lub jednorazowego użytku | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Wbudowany system nebulizacji aktywowany i regulowany z pozycji ekranu respiratora | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Ramie wieloprzegubowe do podtrzymywania układu oddechowego | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Moduł i oprogramowanie do pomiaru EtCO2, VCO2 z wyświetlaniem krzywej kapnograficznej na ekranie respiratora - wykorzystujący zaawansowaną technologię pomiaru w strumieniu głównym nie pobierającą próbki gazu z układu oddechowego i mogącą być wykorzystaną u wszystkich kategorii wiekowych pacjentów w tym u noworodków | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Autotest aparatu lub na żądanie sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Możliwość stosowania standardowych jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Do każdego respiratora startowy zestaw akcesoriów w tym min. jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych i dzieci – 10 szt., jednorazowe układy oddechowe noworodkowe z kopułą na wodę – 5 szt., Adaptery do czujnika CO2 – 5 szt. | TAK | xxxxxxxxxx |
|  | Do każdego respiratora nawilżacz mikroprocesorowy z automatyczną nastawą temperatury | TAK | xxxxxxxxxx |
| 85 | Min. dwa płucka testowe wielokrotnego użytku do każdego respiratora (autoklawowalne) – jedno noworodkowe i jedno dla dzieci i dorosłych | TAK | xxxxxxxxxx |
| 86 | Wbudowany interfejs do wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w podmiotach medycznych –np. HL7 | TAK | xxxxxxxxxx |
| VIII | INNE |  |  |
| 87 | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych ) | Podać/opisać | Podać/opisać…………………….. |
| 88 | Interfejs urządzenia w języku polskim | TAK | xxxxxxxxxx |
| 89 | DTR w języku polskim i angielskim oraz katalog wszystkich akcesori (kabli, czujników itp.) do urządzeń Wraz ze sprzętem wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim -instrukcję obsługi, -harmonogram przeglądów, -listę dostawców części zamiennych, -listę części wymienianych w trakcie przeglądów i konserwacji, (jeśli dotyczy) -folder z dokładnymi parametrami technicznymi, - instrukcję serwisową – dokumentację techniczno-ruchową wraz szczegółowym wykazem czynności, testy bezpieczeństwa i funkcjonalne -instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jeśli ma zastosowanie(w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) ) | TAK (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxx |
| 90 | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/PRZEDSTAWIĆ DOKUMENT AUTORYZACJI (wraz z dostawą urządzenia) | xxxxxxxxxx |
| 91 | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesięcy |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 2. Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| LP | Parametry | WYMOGI TAK/NIE | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY TAK/NIE | Parametry oferowane przez WYKONAWCĘ (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W pełni automatyczny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: w oparciu o ustawione docelowe wartości etCO2 i SpO2 oraz mierzone dane fizjologiczne pacjenta (etCO2, SpO2, mechanika płuc, aktywność) | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Automatyczna regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej. Regulacja z pozycji ekranu respiratora | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Spontaniczna próba oddechowa (SBT) z kryterium alarmowym | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Integralny, wyświetlany na ekranie respiratora pomiar SpO2 | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiar PTP | TAK/NIE | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon, email)

Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

Zamawiający:

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

UWAGA

Złożenie oferty jest równoznaczne z złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust 1 lit – a-c ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . poz. 835) oraz, że nie posiada statusu podmiotu o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady UE NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Odpowiednie oświadczenie zawarte jest w treści niniejszego formualrza ofertowego (zob.: pkt. 6 ppkt. 6).

### FORMULARZ OFERTOWY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: zakup (dostawa)  respiratorów na Oddział ITM -8 szt.

Wykonawca

Czy Wykonawca wspólnie ubiega się o udzielenie zamówienia:

[ ] TAK   [ ] NIE*

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym – brak zaznaczenia oznacza, że Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie publiczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy powielić pkt „dane Wykonawcy” oraz podać wszystkie dane lidera, a w odniesieniu do pozostałych Wykonawców należy podać tylko nazwę i krajowy numer identyfikacyjny (w przypadku polskich Wykonawców NIP lub REGON).

Dane Wykonawcy: ……………………………………..

(pełna nazwa/forma prawna)

Siedziba Wykonawcy: …………………….

(adres, ulica,  miasto, województwo, kraj): ………………..

Nr NIP  - podać numer unijny): …………………….. Regon: ……………………………

Osoba/y uprawniona/e do kontaktów: ………………………………

Telefon:……………………………

Wielkość przedsiębiorstwa:

[ ] mikroprzedsiębiorstwo,

[ ] małe przedsiębiorstwo,

[ ] średnie przedsiębiorstwo,

[ ] jednoosobowa działalność gospodarcza,

[ ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

[ ] inny rodzaj

Należy zaznaczyć x lub innym podobnym

- PODWYKONAWCY

Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

Część/zakres zamówienia  -                                      Nazwa (firma) podwykonawcy

- ………………………………..			……………………………….

- ……………………….			         …………………………………..

(W przypadku braku wypełnienia ww. informacji w zakresie podwykonawstwa, Zamawiający automatycznie przyjmuje, że zamówienie zostanie zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę).

- SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

Cena całego zadania  ………………. bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT....................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................

b) z VAT  ........................................................................................................................ Słownie.............................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%)............................................................................................

Cena brutto stanowi całkowitą cenę za całość zaoferowanego przedmiotu zamówienia, musi być zgodna  z częścią  asortymentowo – cenową, zawartą w załączniku nr 1 dla danego pakietu/ów

- Pozostałe wymagane informacje do sporządzenie umowy:

Termin dostawy  :  do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

Wpisać termin dostawy jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje że termin dostawy wynosi do 8 tygodni od podpisania umowy , podać w tygodniach) ……….

4.Zgodnie z art. 225 ust 2  ustawy pzp, informujemy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) - TAK*/ NIE

Przy odpowiedzi TAK*-  należy wypełnić poniższe pkt.

……………(należy wskazać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego)

…………………………………….. zł netto (należy wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku)

……………………… stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z nasza wiedzą  , będzie miała zastosowanie

(Brak jakiegokolwiek zaznaczenia oznacza, że wybór ofert nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

- Ja (MY) niżej podpisani OŚWIADCZAMY, że:

- oferowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  odczynniki i urządzenia (dotyczy  dzierżawy)  spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego, są  kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do użycia -  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ze strony Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte określone przez Zamawiającego.

- zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, określonymi w załączniku do Specyfikacji Warunków Zamówienia, akceptujemy ją bez zastrzeżeń i ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Niniejsza oferta wiąże nas przez okres wskazany w dokumentacji postepowania przez Zamawiającego.

- Oświadczamy że nie podlegamy wykluczeniu z udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust 1 lit – a-c ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U . poz. 835) oraz nie posiadamy statusu podmiotu o którym mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady UE NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczenie RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

7.Tajemnica przedsiębiorstwa: TAK/NIE**

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………...*

*W przypadku odpowiedzi TAK, Wykonawca wskaże te informacje i dokumenty które zawierają informację stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tj można podać numer stron/nazwy złożonych dokumentów/nazwy plików zawierających takie informacje itd.) Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć zgodnie z SWZ (Cześć II Komunikacja).

**Braku jakiejkolwiek odpowiedzi oznacza że wszystkie załączniki do oferty  są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

8.   Wraz z ofertą  SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

_________________ dnia ___ ___ 2022 r.

Załącznik nr 4

ZP/18/22 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Wykonawca

………………………..

………………                                                                           data

Nazwa, adres

Dotyczy postępowania na: zakup (dostawa)  respiratorów na Oddział ITM -8 szt.

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(w zakresie art. 108 ust 1 ustawy pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje

Niniejszym oświadczam (-y), że:

- nie należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP z innym wykonawcą/ami, który złożył odrębną ofertę *

- należę (-my) do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

(należy wskazać, co najmniej nazwę i adres siedziby podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)*:

1) ……………………………………………………………………..

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

Jednocześnie wraz z oświadczeniem składamy dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.*

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Wykonawca dostarczy na wezwanie

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust.  1 ustawy pzp

( §2 ust.7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcyDz.U.2020.2415)

Nazwa Wykonawcy.................................................................................................................................

Adres Wykonawcy...................................................................................................................................

Oświadczam iż,

Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z  postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

        - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

        - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

        - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

        - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

są nadal aktualne.

Załącznik nr 6 (złożyć z ofertą)

ZP/18 /22

- Przedmiot :   zakup (dostawa)  respiratorów na Oddział ITM -8 szt.

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                                        data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania w podmiotach leczniczych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2021.1565) i innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie oraz posiada wszelkie dokumenty dopuszczające przedmiot zamówienia do obrotu (np. znak CE i zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zezwolenia, świadectwa, certyfikaty, deklaracje, atesty).

# Footnotes

) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                         o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).