- Szp-241/FZ-045/ 710 /2024					                          Wrocław, dnia 08.10.2024 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów”

- Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający omyłkowo nie wprowadził błędnej jednostki amplitudy impulsu i zamiast miliwoltów [mV] nie wymaga wskazanych wartości, ale w woltach [V]? Prosimy o doprecyzowanie.

- Odpowiedź:

- Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 3. Prawidłową jednostką amplitudy impulsu są [V].

- Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z czułością komorową w zakresie 0,5-7,5 mV? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod lewokomorowych wyłącznie ze złączem IS-4 (czteropolowych)? Wykonawca w ramach realizacji zadania zaoferuje zamiennie elektrody ze złączem IS-4 również z krótszym rozstawem dipoli (odległość między tipem, a ostatnim ringiem wynosząca 49 mm), które mogą zostać wykorzystane nawet dla krótszych żył/bocznic odchodzących od zatoki wieńcowej. Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 13

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie stymulatorów dwujamowych z amplitudą impulsu w zakresie 0,5-7,5 V? Parametr nieznacznie różni się od wymagań SWZ.

- Odpowiedź:

- Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.