Lublin, dnia 21.11.2024 r.

SZP.26.2.126.2024.EM

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym:

***dostawa chłodziarki laboratoryjnej – 4 szt.***

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu dostawy do lutego 2025 roku.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. dot. cz. 1: Czy Zamawiający nie popełnił błędu pisząc: "9) Gaz chłodniczy R452a niezawierający freonu. Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC dla krajów europejskich."? Prosimy o poprawienie owego zapisu na: "Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC"

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie Załącznika nr 3 Część 1**

było

9) Gaz chłodniczy R452a niezawierający freonu. Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC dla krajów europejskich.

jest

9) Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC.

1. dot. cz. 1: Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorowy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym LCD 4,3" bez fizycznych przycisków?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 2: Czy Zamawiający nie popełnił błędu pisząc: "12) Gaz chłodniczy R452a niezawierający freonu. Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC dla krajów europejskich."? Prosimy o poprawienie owego zapisu na: "Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC"

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie Załącznika nr 3 Część 2**

było

12) Gaz chłodniczy R452a niezawierający freonu. Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC dla krajów europejskich.

jest

12) Gaz chłodniczy R290 wolny od CFC/HCFC.

1. dot. cz. 2: Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorowy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym LCD 4,3" bez fizycznych przycisków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 3: Czy z uwagi na wymóg Zamawiającego aby chłodziarka była na kółkach Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 2070 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 3: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z izolacją obudowy o grubości 60 mm? Jest to tyle samo co w części: 1 i 2.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 3: Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorowy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym LCD 4,3" bez fizycznych przycisków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 4: Czy z uwagi na wymóg Zamawiającego aby chłodziarka była na kółkach Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 2070 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę z izolacją obudowy o grubości 60 mm? Jest to tyle samo co w części: 1 i 2.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. dot. cz. 4: Czy Zamawiający dopuści mikroprocesorowy panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym LCD 4,3" bez fizycznych przycisków?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający nie omylił się w przypadku zapisu SWZ: VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SWZ w tym zakresie.**

było

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

jest

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy maksymalnie w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie Załącznik nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

było

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp”i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

jest

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. W załączeniu zmieniony załącznik nr 1 i nr 3 do SWZ.