## PAKIET nr 1 – Zespolenia śródszpikowe
PAKIET nr 1 – Zespolenia śródszpikowe

Warunki:
1. Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym bank implantów w zakresie asortymentowym określonym umową i wymiarowym uzgodnionym między stronami
2. Zamawiający wymaga,aby implanty ( za wyjątkiem poz. 11-13) posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację, tzw.metryczkę – 3 sztuki, opisująca nazwę handlową w języku polskim, nr katalogowy, serię I termin ważności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów, przeziernego dla promieni rtg.
4. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu. Warunek dotyczy wszystkich gwoździ wraz z niezbędnymi śrubami i wkrętami do ich założenia. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu lub z powłoką antyalergiczną.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z Instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1	Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej stalowy, w składzie: / - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł.180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. / - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna	Szt.	10
2	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy stalowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: / - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna	Szt.	2
3	Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo stalowy, stalowy w składzie: / - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca	Szt.	2
4	Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej stalowy, w składzie: / - gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca	Szt.	6
5	Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy prosty do kości udowej stalowy, w składzie: / - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), / - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna	Szt.	14
6	Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej), stalowy, wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5	Szt.	2
7	Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm.	Szt.	2
8	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, stalowy, w składzie: / - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 7-10mm,dł.180-400 mm), / - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna	Szt.	6
9	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, stalowy, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: / - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), - śruba zaślepiająca	Szt.	4
10	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, stalowy, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: / - gwóźdź krótki (Ø 9-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, / - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, / - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,	Szt.	160
10a	- śruba antyrotacyjna	Szt.	160
10b	- śruba szyjkowa standardowa	Szt.	160
11	Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, tytanowy, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: / - gwóźdź krótki (Ø 9-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, / - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, / - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka	Szt.	10
11a	- Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4	Szt.	10
11b	- Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet)	Szt.	10
12	Gwóźdź śródszpilkowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm, w składzie : - gwóźdź długi (śr.9-12 mm, dł.340-420 mm), kąt 125, 130, 135 stopni, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,	kpl	10
12a	- śruba szyjkowa standardowa	Szt.	10
12b	- śruba antyrotacyjna	Szt.	10
13	Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm	Szt.	440
14	Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm	Szt.	5
15	Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 40-140 mm	Szt.	2
16	Wkręty blokujące samogwintujące do gwoździ rekonstrukcyjnych, gwint na całej długości Ø 6,5mm dł. 40-120mm	Szt.	2
17	Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm	Szt.	2
18	Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm	Szt.	50
19	Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm	Szt.	1
20	Śruba kompresyjna DHS/DCS	Szt.	25
21	Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm	Szt.	50
	RAZEM:

## PAKIET NR 2  – Implanty i narzędzia do osteosyntezy
PAKIET NR 2 – Implanty i narzędzia do osteosyntezy

Warunki:
1. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu.

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1	Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 150-310mm	Szt.	860
2	Drut Kirschnera gwintowany średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150 -310mm	Szt.	10
3	Drut do cerklarzu średnica 0,2 do 1,5 mm,długość 5 m	Szt.	14
4	Podkładki pod wkręty	Szt.	2
5	Płytka 1/3 rurki, 2-12 otw, pod wkręty 4,5 mm	Szt.	3
6	Płytka 1/3 rurki, 2-12 otw, pod wkręty 3,5 mm	Szt.	2
7	Płytka wąska samodociskowa cienka od 4 do 12 otworów 2,5mm x 11mm	Szt.	66
8	Wiertła średnica 1,8 do 4,5 mm	Szt.	2
9	Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm o dł. od 16 do 100mm z gniazdem sześciokątnym	Szt.	45
10	Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem na całej długości wkręta z gniazdem sześciokątnym	Szt.	2
11	Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 16 mm z gniazdem sześciokątnym	Szt.	5
12	Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 32 mm z gniazdem sześciokątnym	Szt.	5
13	Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm dł. 20-120 mm z gniazdem sześciokątnym	Szt.	60
14	Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy od 25mm do 50mm długości oraz średnicy od 6mm do 10mm	Szt.	2
15	Wkręt kompresyjny kaniulowany w różnych długościach I średnicach od 2,4mm do 6,5mm	Szt.	46
16	Wkręt kaniulowany samogwintujący o różnych długościach I średnicach od 4mm do 6,5mm	Szt.	60
17	Gwóźdź Rusha o średnicy 2,4 do 6,4mm i długości 50-430mm	Szt.	2
18	Groty Steimanna o średnicy 4 do 5mm I długości 80-300mm	Szt.	2
	RAZEM:

## PAKIET NR 3 – Implanty specjalistyczne do złamań złożonych
PAKIET NR 3 – Implanty specjalistyczne do złamań złożonych

Warunki:
1. Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym bank implantów w zakresie asortymentowym określonym umową i wymiarowym uzgodnionym między stronami
2. Zamawiający wymaga, aby implanty (za wyjątkiem poz. 30-35) posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację, tzw. metryczka – 3 szt. (umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisująca nazwę handlową w języku polskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności, przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów, przeziernego dla promieni rtg.
4. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu. / Warunek dotyczy wszystkich gwoździ wraz z niezbędnymi śrubami i wkrętami do ich założenia. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy / może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu lub z powłoką antyalergiczną.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z Instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
	Płytka do dalszej nasady kości promieniowej
1	Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.	Szt.	4
2	Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.	Szt.	2
3	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.	Szt.	4
4	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, okołostawowa/przystawowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie , z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 43 do 61 mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm.	Szt.	2
5	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm.	Szt.	40
6	Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, pozastawowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie , z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 48 do 66 mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Oraz płytka do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa posiadająca na trzonie otwory do śrub blokowych lub korowych 3,5/3,5mm oraz w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowe 2,4mm; długość od 95 do 240mm, od 5 do 15 otworów w trzonie I 4 otwory w głowie płytki; grubość płytki 3,0mm	Szt.	2
	Płytki proste
7	Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm.	Szt.	12
8	Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm.	Szt.	10
9	Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 70 do 315mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm.	Szt.	6
10	Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów.	Szt.	2
11	Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów.	Szt.	10
12	Płytka szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem 4,4x16mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów.	Szt.	2
	Płytka do bliższej nasady kości promieniowej
13	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne.	Szt.	2
	Płytka do bliższej nasady kości piszczelowej
14	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki.	Szt.	20
15	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki.	Szt.	10
16	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki.	Szt.	2
17	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki.	Szt.	4
18	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki.	Szt.	2
	Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej
19	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 298mm, od 4 do 18 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki.	Szt.	32
20	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki.	Szt.	6
	Płytki do kości strzałkowej
21	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki.	Szt.	35
22	Płytka kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej. W głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu kostnego 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy zewnętrznej gwintu 3,5mm, pozostałe otwory pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu kostnego 3,5mm. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację z otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długość od 77 do 185 mm. Materiał tytan.	Szt.	10
23	Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory blokowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm, podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki z możliwością zastosowania śruby korowej 3,5 mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 3,5 mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Długość od 85 do 154 mm, od 5 do 11 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał tytan.	Szt.	10
	Płytka do kości piętowej
24	Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie I dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki uławtiające pozycjonowanie płytki, śruby blokowe w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 3,5mm, dł. od 64 do 81mm. Materiał: stal lub tytan.	kpl	10
	Płytka do dalszej nasady kości ramiennej
25	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki.	Szt.	2
26	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek /przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki.	szt.	2
	Płytka do bliższej nasady kości łokciowej
27	Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki.	Szt.	4
	Płytka do kości obojczykowej
28	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7.	Szt.	14
29	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe.	Szt.	20
	Płytka do bliższej nasady kości ramiennej
30	Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12.	Szt.	60
31	Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości ramiennej, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściowek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm, podłużny otwor blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod rożnymi kątami, w rożnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane 3.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 91 mm do 307 mm, od 2 do 14 otworów w trzonie.	Szt.	2
	Płytka do dalszej nasady kości udowej
32	Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki.	Szt.	12
	Płytka do złamań I rekonstrkcji w obrębie kości ręki
33	Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.	Szt.	10
	Wkręty blokowane
34	Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm	Szt.	1860
35	Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe	Szt.	10
36	Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnica 5,0mm	Szt.	144
37	Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica: 7,3mm	Szt.	8
38	Wkręty korowe z gnizadem sześciokątnym lub torx- średnica 2,7mm	Szt.	42
39	Wkręty korowe z gniazdem sześciokątnym lub torx- średnica 3,5mm	Szt.	720
40	Wkręty korowe z gniazdem sześciokątnym lub torz- średnica 4,5mm	Szt.	345
41	Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe	Szt.	10
42	Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne	Szt.	10
43	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm	Szt.	10
44	Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm	Szt.	10
	Stabilizator zewnętrzny System M
45	Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°	Szt.	12
46	Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°	Szt.	12
47	Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm	Szt.	36
48	Grotowkręty Schanza o średnicach Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, materiał stal/tytan	Szt.	10
	RAZEM:

## Pakiet nr 4 – Implanty specjalistyczne do złamań złożonych, płytki LCP
Pakiet nr 4 – Implanty specjalistyczne do złamań złożonych, płytki LCP

Warunki:
1. Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym bank implantów w zakresie asortymentowym określonym umową i wymiarowym uzgodnionym między stronami
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu implanty sterylne (jałowe), za wyjątkiem poz. 7-9, 11,14 i 17-29 pod warunkiem zapewnienia dla niesterylnych implantów kontenerów do ich sterylizacji
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane implanty (za wyjątkiem poz. 17-28) posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację, tzw. metryczka – 3 szt. (umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisującą nazwę handlową w języku polskim lub angielskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności, przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów, przeziernego dla promieni rtg.
5. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu. Warunek dotyczy wszystkich gwoździ wraz z niezbędnymi śrubami i wkrętami do ich założenia. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu lub z powłoką antyalergiczną.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z Instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1	Płyta LCP anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 110mm do 290mm, posiadające od 3 do 13 otworów w trzonie oraz od 90mm do 114mm, posiadające od 3 do 5 otworów w trzonie.	Szt.	2
2	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej blokowana zmienno-kątowa. W głowie płyty znajdują się zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.2NM. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.2/1.5NM ; dynamometr 1.2/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe, wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / W skład systemu wchodzą: / płytki blokowane od strony: tylnobocznej ( w długości od 75mm do 205mm przy ilości od 3 do 13 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez); / płytki od strony bocznej ( w długości od 69mm do 199mm , ilość otworów w trzonie od 1 do 11); / płytki blokowane od strony przyśrodkowej( w długości od 69mm do 189mm. ilości otworów w trzonie od 1 do 10, płyty dostępne z przedłużeniem lub bez ); płytki w wersji prawej i lewej .	Szt.	15
3	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe.	Szt.	2
4	Płytka do wyrostka łokciowego . Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco - kompresyjna blokowana zmienno-kątowo. W głowie płyty zagęszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.7mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średnicy 2.4mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Na trzonie płyty od spodu i bocznie znajdują się podcięcia ułatwiające domodelowanie płyty. Na trzonie również otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego / Płyty dostępne w długości od 73mm do 211mm , przy ilości otworów w trzonie od 2 do 12. Płyty dostępne w trzech wersjach: małym średnim i dużym zakończeniem na wyrostek łokciowy .Płyty prawe i lewe.	Szt.	6
5	Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe – uniwersalne.	Szt.	2
6	Płyta grzbietowa/ dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4/2.7mm lub korowej o średnicy 2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4/2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt : / płyta dłoniowa przystawowa od 3 do 5 otworów, w długości od 43mm do 61mm ; / płyta dłoniowa pozastawowa - głowa 5 otworów, trzon 3 i 5 otworów w długości od 48mm do 66 mm. / płyta dłoniowa pozastawowa - głowa 4 otworów , trzon 3 i 5 otworów w długości od 47mm do 65mm, płyta grzbietowa typu L - głowa 2 otworów , trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm; / płyta grzbietowa typu L - skośna w wygięciu +20 st i -20 st - głowa 3 otworów ,trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm; / płyta grzbietowa typu T - głowa 3 otworów , trzon 3 i 4 otwory w długości od 40mm do 49 mm ; / płyta prosta grzbietowa trzon 5 i 6 otwory w długości od 48mm do 57 mm .	Szt.	10
6a	Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na głowie i trzonie płyty znajdują się zagęszczone otwory blokująco kompresyjne, zbudowane z czterech gwintowanych kolumn z możliwością zastosowania w nich śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni, o średnicy 2.4/2.7mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowych śrub korowych o średnicy 2.4/2.7mm. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0.8/1.2NM. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w celownik w kształcie lejka określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi a także w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt w wersji prawa / lewa : / płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie do kolumny bocznej, środkowej której kształt pozwala na efektywną diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy); otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie płyty na kości . / Płyty wąskie - w długości od 42mm do 63mm , przy 6 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie / Płyty standard - w długości od 49mm do 70mm, przy 6 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie / Płyty standard - w długości od 49mm do 70mm, przy 7 otworów w głowie i od 2 do 4 otworów w trzonie / płyta dłoniowa pozastawowa posiada w głowie 4 i 5 otworów, w trzonie od 3 do 5 otworów / płyta grzbietowa typu: L proste, skośne, w głowie od 2-3 otworów , w trzonie od 3-5 otworów w długości od 37mm i 51 mm oraz 41mm i 55mm; / typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 otworów, w długości od 37mm i 51 mm ; / płyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworów w długości 46 mm i 57mm; / płyty do kolumny pośredniej w głowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w długości od 41mm i 49 mm	Szt.	40
7	Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej zmiennokątowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo o średnicy 3.5mm z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm. Otwory są dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej .W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni oraz zwykłych śrub blokowanych 2.7mm . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt: / Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długości od 112mm do 292mm przy ilości od 4 do 16 otworów . / Płyty przednio-boczne w długości od 102mm do 258mm przy ilości od 4 do 16 otworów, / Płyty tylnie typu L i T w długości od 60mm do 90mm przy ilości od 4 do 6 otworów,	Szt.	5
8	Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej zmiennokątowa boczna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5mm a także korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmienno-kątowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku do 15 stopni o średnicy 3.5mm, lub zwykłych śrub blokowanych o średnicy 3.5 a także śruby korowe o średnicy 3.5mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5/3.5 Nm ; dynamometr 0.8/1.5/3.5Nm z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium podstawowe z możliwością rozszerzenia - zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymi radio-przeziernymi do blokowania przezskórnego. / Różne rodzaje płyt: / Płyty z małym i dużym wygięciem w długości od 87mm do 237mm przy ilości od 4 do 14 otworów.	Szt.	2
9	Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje płyt : / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. / płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej.	szt.	2
10	Płytka anatomiczna do dalszej nasady kości udowej (kłykciowa). Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : / Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.	Szt.	3
11	Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Różne rodzaje plyt: / płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie. Płyty prawe i lewe. / Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe.	Szt.	2
12	Płyta do złamań nasady dalszej kości udowej/piszczelowej, blokowana. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. / Płyty prawe/lewe w długości od 156mm - 316mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie. / Płyty prawe/lewe w długości od 140mm do 300mm , posiadają od 5 do 13 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie	Szt.	5
13.	Płyty LCP proste wąskie do trzonu I dalszej części kości udowej. Płyty proste wąskie. Płyty anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty proste wąskie -długość od 44mm do 440mm, posiadające od 2 do 24 otworów.	Szt.	2
13.1	Płyty LCP proste szerokie do trzonu I dalszej części kości udowej. Płyty proste szerokie. Płyty anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty proste szerokie - długość od 116mm do 440mm, posiadające od 6mm do 24 otworów.	Szt.	2
13.2	Płyty LCP wygięte szerokie do trzonu I dalszej części kości udowej. Płyty wygięte szerokie. Płyty anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Płyty wygięte szerokie - długość od 229mm do 410mm, posiadające od 6mm do 22 otworów.	Szt.	2
14	Płytki LCP proste 3,5 mm / rekonstrukcyjne Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. / Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. / Płyta prosta rekonstrukcyjna w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów	Szt.	2
15	Płyta LCP do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Różne rodzaje płyt: / - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. / - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe.	Szt.	2
16	System kabli ortopedycznych (Cable System) Systemu kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępne dwie średnice kabli: 1.0mm i 1.7mm, zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę, system kompatybilny ze wszystkimi oferowanymi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli,a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli, możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie.	Szt.	30
16a	System kabli ortopedycznych z zaciskami - Cable System - pin stal. Pin wkręcany do systemu w wersji stal	Szt.	12
	ŚRUBY DO WYŻEJ WYMIENIONYCH PŁYT
17	Śruby 3,5mm blokowane o dł. od 10mm do 95 mm, samogwintujące, stal	Szt.	60
18	Śruby 3,5mm korowe o dł. od 10mm do 110 mm, samogwintujące, stal	Szt.	40
19	Śruby 2,7mm blokowane o dł. od 6mm do 60 mm, samogwintujące, stal	Szt.	8
20	Śruby 2,4mm korowe o dł. od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal	Szt.	50
21	Śruby 5,0mm blokujące o dł. od 14mm do 90mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5mm, stal	Szt.	35
22	Śruby 5,0mm okołoprotezowe blokowane o dł. Od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne, stal	Szt.	35
23	Śruby 4,5mm korowe o dł. od 14mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3,5mm, stal nierdzewna	Szt.	20
24	Śruby blokujące kaniulowane, średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. / Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal. / Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 145mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal	Szt.	2
25	Śruby blokowane kaniulowane średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. / Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal. / Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal	Szt.	2
26	Śruby 2,4mm blokowane zmienno-kątowe, o dł. od 8mm do 30mm, samogwintujące, śruby blokowane 2,4mm o dł. od 6mm do 9mm, samogwintujące, stal	Szt.	290
27	Śruby blokowane zmiennokątowe 2,7 mm o dł.od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal oraz 3,5mm o dł. Od 10mm do 95mm	Szt.	70
28	Śruby blokowane zmiennokątowe 5,0 mm, samogwintująca, o dł. od 14mm do 100mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe, stal	Szt.	2
29	Gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. / Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. / Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : / - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane	Szt.	2
29a	Gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną .Sruba doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm	Szt.	4
29b	Gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną .Ostrze heliakalne perforowane (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm	Szt.	2
29c	Gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną .Zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym , przedłużenie 0, 5, 10, 15mm (zaślepka 0mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), sterylnie pakowana.	Szt.	2
29d	Gwóźdź przezkrętarzowy, rekonstrukcyjny blokowany śrubą doszyjkową wkręcaną perforowaną lub helikalną perforowaną .Śruba blokująca o średnicy 5,0mm z gniazdem gwiazdkowym , w długości 26-80mm, ze skokiem co 2mm i 80-100mm ze skokiem co 5mm.	Szt.	6
30	Gwóźdź przezkrętarzowy do bliższej nasady kości udowej, w części proksymalnej o średnicy 15,66mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwość blokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyznach) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. / Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej – z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy 10,35mm, w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm. Mechanizm blokujący implanty doszyjkowe fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację. / Gwóźdź wykonany ze stopu tytan-molibden, dostępny w długości : / - gwoździe krótkie: 170, 200, 235mm (wersja lewa i prawa), średnica 9.0; 10.0; 11.0; 12.0mm, kat 125°, 130°, 135°, sterylnie pakowane - gwożdzie długie od 260mm do 480mm ( ze skokiem co 20mm ) o średnicy 9.0; 10.0; 11.0; 12.0; 14.0mm ( wersja prawa i lewa )	Szt.	2
31	Grotowkręty Schanza 5,0-6,0 do stablizatora zewnętrznego do kości długich, długość 100-250mm, firmy DePuy-Synthes,kompatybilne ze stabilizatorem Depuy-Synthes posiadanym przez szpital.	Szt.	20
	RAZEM:

## Pakiet nr 5 – Śrubopłytka dynamiczna
Pakiet nr 5 – Śrubopłytka dynamiczna

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu implanty sterylne (jałowe).
2. Zamawiający wymaga aby oferowane implanty posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację,tzw. metryczka – 3 szt.
(umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisująca nazwę handlową w języku polskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności,
przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów,
przeziernego dla promieni rtg.
4. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu.
Warunek dotyczy wszystkich śrub i wkrętów. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu
lub z powłoką antyalergiczną.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1	Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań bliższego końca kości udowej wykonana z tytanu. W składzie zestawu: płytka, śruby teleskopowe i śruby ryglujące.	komplet	10
	RAZEM:

## Pakiet nr 6-Implanty tytanowe (kotwice)
Pakiet nr 6-Implanty tytanowe (kotwice)

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1	Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 5,0 mm i 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici z igłami niewchłanialne z UHMWPE o grubości 2, wychodzącymi tylko z części dystalnej implantu. Nici z różnokolorowymi przeplotami włókien każda. Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici.	szt.	10
	Razem:

## Pakiet nr 7 - Endoproteza stawu ramiennego
Pakiet nr 7 - Endoproteza stawu ramiennego

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
	Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego - trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm - trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16 mm.; - trzpienie de dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. -- element proksymalny z otworami ( trauma - 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami - element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. - Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT - wkładkido bocy odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. (5opcji) bądź ceramiczne, glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, matyneutralne i centryczne) '- glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach, płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecular tytan. Panewka z augumentem. Element beztrzpieniowy w 8 razmiarach. Adapter do elementu beztrzpieniowego, wkładka do elementu beztrzpieniowego 40/44
1	Trzpien bezcementowy standardowy lub krókl.	szt.	20
2	Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony.	szt.	20
3	Głowa metalowa 40-54	szt.	5
4	Adapter standard i ecentryczny.	szt.	5
5	Trzpień rewizyiny.	szt.	1
6	Glenosfery PE 40,44 mm	szt.	10
7	Łącznik	szt.	15
8	Glenosfery 36mm	szt.	5
9	Wkiadka odwrócona PE	szt.	5
10	Przedtuzenie body odwróconego +9	szt.	2
11	Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna	szt.	8
12	Wkladka metalowa lateralizowana	szt.	2
13	Panewka metal back	szt.	15
14	Wktadka polietylenowa do panewki	szt.	1
15	$ruba 6,5 mm	szt.	30
16	Element beztrzpieniowy	szt.	1
17	Adapter elementu beztrzpieniowego	szt.	1
18	wkadka do eiementu beztrzpieniowego 40/44	szt.	1
	RAZEM:

## Pakiet nr 8 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego
Pakiet nr 8 - Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego

Lp.	Przedmiot Zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1	Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit "Trabeculartrójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejoneelementy ) ze stopu tytanu Ti6AI4V w rozmiarach 44 - 66mm (skoko 2 mm. ). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu w wersjistandard iub " Multihole"	szt.	10
2	Panewka rewizyjna typu press-fit typu " Trabeculartrójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejoneelementy ) ze stopu tytanu Ti6AI4V w rozmiarach 50 - 66mm2SZ'anewka o " podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 23-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanıcelem zwiększenia elastyczności	szt.	3
3	Modut rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennegononolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6AI4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu	szt.	5
4	Spacer metalowy do panewek rewizyjnych 3 opcjach - neutral 0, Zokapem 10 i20% oraz w każdej z tych opcji dodatkowo pogrubione sztdno +5 mm	szt.	5
5	Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinkedbezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem5 wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie,szt.wyposażona w centralny stabilizator utatwiający odpowiednieosadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( $, M, L)	szt.	10
6	Wkładka ceramiczna Biolox Delta o średnicach wewnętrznych 28,32, 36 mm, fiksowana konikalnie, wyposażona w centralizerszt.6utatwiający odpowiednie osadzenie wktadki W panewce, rozmiaryzewnętrzne (S, M, L).Szt.Śruby kostne.	szt.	3
7	Śruby kostne	szt.	30
	RAZEM: