| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak/nie podać | Parametry oferowane, tak/nie podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE NR 1 POZYCJA NR 19 |  |  |  |  |
|  | Respirator- szt.4 (poz. 19) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator dla dzieci i dorosłych. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję neonatologiczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Respirator na wózku o stabilnej konstrukcji z blokadą kół | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość posadowienia na specjalnie dedykowanym niskim wózku (wysokość max 110 cm) celem lepszego wykorzystania przestrzeni przyłóżkowej. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia bez użycia narzędzi w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość powieszenia respiratora na sufitowej jednostce zasilającej (kolumnie) lub postawienia na półce kolumny. | Tak, podać |  |  |
|  | Ekran dotykowy: szklany ekran pojemnościowy, przekątna minimum 18" | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość zawieszenia ekranu (jednostki monitorująco/sterującej) w odległości do 10 m od jednostki wentylacyjnej. | Tak/Nie, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,7 bar do 6 bar | Tak, podać |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia – minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar w minutach dostępnego czasu pracy respiratora na wewnętrznym akumulatorze. | Tak, podać |  |  |
|  | Podwyższony poziom cyberbezpieczeństwa: ustawianie indywidulanego hasła konfiguracyjnego do aparatu zapobiegające zmianom konfiguracji przez nieuprawnione osoby. | Tak, podać |  |  |
|  | Tryby wentylacji i nastawy | Tak, podać |  |  |
|  | VC-CMV, AC (CMVAssist) | Tak, podać |  |  |
|  | VC-SIMV, PC-SIMV | Tak, podać |  |  |
|  | PC-AC, PC-SIMV, PC-BIPAP | Tak, podać |  |  |
|  | SPN-CPAP/PS i VS | Tak, podać |  |  |
|  | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o ciśnieniowy tryb wentylacji PC/PSV | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb wentylacji typu MMV | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb wentylacji typu PPS | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy respiratora o tryb wentylacji typu VPS. | Tak, podać |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna (NIV) dostępna we wszystkich trybach wentylacji. | Tak, podać |  |  |
|  | Tryb wentylacji APRV z protokołem zakończenia wydechu opartym na spadku maksymalnego przepływu wydechowego. | Tak, podać |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętościowo ze zminimalizowanym szczytowym ciśnieniem wdechowym typu AutoFlow. | Tak, podać |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo z gwarantowaną objętością docelową (VG). | Tak, podać |  |  |
|  | Nastawianie VT (objętości oddechowej) z uwzględnieniem kalkulacji VT/kg IBW. | Tak, podać |  |  |
|  | Protokół automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnienia na podstawie analizy przez algorytm etCO2, objętości oddechowej i częstości oddechu. | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) dostępna w trybach spontanicznych i wymuszonych; wewnętrzna średnica rurki wewnątrztchawiczej ET w rozmiarze min. 2-12 mm oraz rurki tracheotomijnej w rozmiarze min. 2,5 do 12 mm; stopień kompensacji regulowany w zakresie 0-100%. | Tak, podać |  |  |
|  | Terapia O2 wysokimi przepływami w zakresie od 2 do 80 l/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Manewr kreślenia pętli P-V przy niskim przepływie | Tak, podać |  |  |
|  | Kompensacja przecieków | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdechu do wydechu (I:E) | Tak, podać |  |  |
|  | Częstość oddechów przy wentylacji kontrolowanej minimum 1 – 150 oddechów/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie minimum od 20 ml do 3000 ml. | Tak, podać |  |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 1 cmH2O do 95 cmH2O. | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 0 cmH2O do 95 cmH2O. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 cmH2O do 50 cmH2O. | Tak, podać |  |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21% - 100% (elektroniczny mieszalnik gazów). | Tak, podać |  |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, wyzwalacz przepływowy: minimalny zakres czułości: 0,5 l/min – 15 l/min. | Tak, podać |  |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego i ciśnieniowo wspomaganych. | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5% – 70% szczytowego przepływu wdechowego. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiary i obrazowanie | Tak, podać |  |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | Tak, podać |  |  |
|  | Graficzna prezentacja wentylacji płuc pacjenta wraz w wartościami cyfrowymi | Tak, podać |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak, podać |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | Tak, podać |  |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | Tak, podać |  |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej. | Tak, podać |  |  |
|  | Objętość minutowa przecieku, objętość lub proporcja przecieku. | Tak, podać |  |  |
|  | Kalkulacja współczynnika Vds/Vte | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji P,01 | Tak, podać |  |  |
|  | NIF – Negative Inspiratory Force | Tak, podać |  |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie średnie. | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau. | Tak, podać |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze. | Tak, podać |  |  |
|  | Eliminacja CO2 na minutę. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP – opisać. | Tak/Nie, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas, CO2/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum czterech krzywych na ekranie; nie dopuszcza się ekranów kopiujących. | Tak, podać |  |  |
|  | Prezentacja na kolorowym minimum 18” ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów – co najmniej 7 dni; nie dopuszcza się ekranów kopiujących | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość eksportu trendów z ostatnich 31 dni. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość włączenia trybu symulacji wentylacji do celów szkoleniowych. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość odłączenia ekranu respiratora od jednostki pneumatycznej. | Tak/Nie, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Możliwość konfiguracji 6 ekranów. | Tak, podać |  |  |
|  | Alarmy | Tak, podać |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną. | Tak, podać |  |  |
|  | Braku zasilania tlenem i/lub powietrzem. | Tak, podać |  |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu | Tak, podać |  |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej. | Tak, podać |  |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej TV. | Tak, podać |  |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechowej – tachypnoe. | Tak, podać |  |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. | Tak, podać |  |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku. | Tak, podać |  |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej. | Tak, podać |  |  |
|  | Inne | Tak, podać |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów: opisać | Tak, podać |  |  |
|  | Test respiratora na żądanie użytkownika. Możliwość pominięcia testu w sytuacjach wymagających szybkiego rozpoczęcia wentylacji. | Tak, podać |  |  |
|  | Synchroniczny, pneumatyczny nebulizator do wziewnego podawania leków, sterowanie nebulizatorem z ekranu respiratora. | Tak, podać |  |  |
|  | Dreny gazowe do podłączenia respiratora o dł. min. 3 m. | Tak, podać |  |  |
|  | Instrukcja obsługi dostępna na ekranie respiratora | Tak, podać |  |  |
|  | Podpowiedzi tekstowe i graficzne na ekranie respiratora, minimum: do alarmów, trybów wentylacji, manewrów diagnostycznych, procedur czyszczenia, stanu baterii. | Tak/Nie, podać |  | TAK - 5 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu. | Tak, podać |  |  |
|  | Montaż sprzętu, uruchomienie i oddanie do eksploatacji oraz szkolenie personelu. | Tak, podać |  |  |
|  | Akcesoria | Tak, podać |  |  |
|  | 1 płuco testowe | Tak, podać |  |  |
|  | 1 zastawka wydechowa wielorazowego użytku | Tak, podać |  |  |
|  | Ramię podtrzymujące układy oddechowe | Tak, podać |  |  |
|  | 10 zastawek wydechowych jednorazowego użytku | Tak, podać |  |  |
|  | 10 kuwet jednorazowych do kapnometrii w strumieniu głównym | Tak, podać |  |  |
|  | 5 czujników przepływu do dezynfekcji | Tak, podać |  |  |
|  | 1 czujnik przepływu do sterylizacji | Tak, podać |  |  |
|  | 25 szt. jednorazowych, dwuramiennych obwodów oddechowych pacjenta | Tak, podać |  |  |
|  | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta. Nawilżacz z funkcją wykrywania poziomu wody w komorze | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Za naprawę rozumie się również naprawę zdalną (jeżeli dotyczy) | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 10 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 5 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się do starczyć urządzenie zastępcze ( na czas naprawy) | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Serwis, części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat. | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie dwukrotne dla personelu w terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym. Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

Maksymalna ilość punktów: 20

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy