OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Pakiet 1 – ANGIOGRAF – 1 szt.

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane) | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Angiograf - Fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji 2022 | Podać |  |
| 2 | Nazwa – Model/typ/numer katalogowy | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Charakterystyka techniczna |
|  | Cyfrowy system do badań angiograficznych |
| 1 | System składający się z: - pozycjonera - stołu operacyjnego - generatora RTG - lampy RTG - rentgenowskiego toru obrazowania - cyfrowego systemu rejestracji obrazów | Tak |  |
| 2 | Pakiet specjalistycznych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, optymalizujących stosunek kontrastu do szumu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką lub technologia sztucznej inteligencji (AI) sterująca algorytmami | Tak, Podać |  |
|  | Pozycjoner |
| 3 | Pozycjoner jednopłaszczyznowy, o zmotoryzowanych ruchach we wszystkich 3 osiach. | Tak |  |
| 4 | Podłogowe mocowanie pozycjonera. | Tak |  |
| 6 | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 220° | Tak, podać |  |
| 7 | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 20°/s | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta nie mniejszy niż 90° | Tak, podać |  |
| 9 | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzona w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) nie mniejsza niż 20 °/s | Tak, podać |  |
| 10 | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | Tak |  |
| 11 | Współbieżność ruchów pozycjonera | Tak |  |
| 12 | Ręczne (bez użycia silników) ustawienie statywu w pozycji parkingowej z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie | Tak |  |
| 13 | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej | Tak |  |
| 14 | Systemy antykolizyjne programowy i/lub mechaniczny i/lub pneumatyczny, i/lub pojemnościowy | Tak, podać |  |
| 15 | Konturing pacjenta – zapewnienie utrzymywania stałej odległości detektora od ciała pacjenta w czasie zmian położenia pozycjonera realizowanych ruchem statywu i stołu lub polegający na automatycznym odjechaniu i dojechaniu detektora do ciała pacjenta w momencie wykonywania automatycznych zmian pozycji pozycjonera z wykorzystaniem czujników pojemnościowych | Tak, podać |  |
| 16 | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań (minimalny zakres: LAO/RAO, CRANIAL / CAUDAL, SID) oraz wyświetlanie bieżącej dawki sumarycznie/ automatyczny eksport tych danych do pliku DICOM i przyporządkowanie do danych pacjenta | Tak, podać |  |
|  | Stół pacjenta |
| 17 | Mocowanie stołu na podłodze | Tak |  |
| 18 | Obciążenie stołu statyczne nie mniejsze niż 200 kg | Tak, podać |  |
| 19 | Dodatkowe obciążenie stołu podczas akcji reanimacyjnej nie mniejsze niż 50 kg | Tak, podać |  |
| 20 | Szerokość płyty pacjenta nie mniejsza niż 45 cm | Tak, podać |  |
| 21 | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta nie mniejszy niż 27 cm | Tak, podać |  |
| 22 | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu nie mniejszy niż 27 cm | Tak, podać |  |
| 23 | Wyposażenie stołu min: - materac, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - statyw na płyny infuzyjne (anestetyczny), - podkładki podtrzymujące ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania | Tak |  |
| 24 | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta | Tak |  |
| 25 | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | Tak |  |
| 26 | Sterowanie zapisem obrazów fluoroskopowych możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | Tak |  |
| 27 | Sterowanie funkcjami angiografu z panelu dotykowego z minimalnym zakresem funkcjonalności obejmującym sterowanie systemem rejestracji obrazów. | Tak |  |
| 28 | Mocowanie przy stole badań paneli sterowania po trzech stronach stołu. Szyny (relingi) do mocowanie urządzeń sterujących po lewej, prawej i na brzegu skrajnym od strony nóg | Tak |  |
| 29 | Zakres badania bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole ≥ 120 cm | Tak, podać |  |
| 30 | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej [°] ≥ 240° | Tak, podać |  |
| 31 | Możliwość zatrzymania blatu stołu w dowolnym momencie obrotu | Tak |  |
| 32 | Długość blatu ≥ 280 cm | Tak, podać |  |
|  | Generator RTG |
| 33 | Generator RTG | Tak, podać producenta i model |  |
| 34 | Moc wyjściowa generatora nie mniejsza niż 100 kW | Tak, podać |  |
| 35 | Moc ciągła generatora bez ograniczeń czasowych ≥2 kW | Tak, podać |  |
| 36 | Zakres napięcia kV dla radiografii min. 50 - 125 kV | Tak, podać |  |
| 37 | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii min. 60 - 120 kV | Tak, podać |  |
| 38 | Włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań i sterowni | Tak |  |
| 39 | Zabezpieczenie generatora przed przypadkowym wyzwoleniem promieniowania | Tak |  |
| 40 | Generator o parametrach wystarczających dla uzyskania maksymalnych parametrów lampy RTG (obciążenie lampy mocą ciągłą, prąd anodowy) | Tak |  |
| 41 | Minimalny czas ekspozycji | Tak, podać |  |
|  | Lampa RTG |
| 42 | Lampa rentgenowska z wirująca anodą | Tak, podać producenta i model |  |
| 43 | Lampa rentgenowska min. 2-ogniskowa | Tak, podać |  |
| 45 | Lampa sterowana siatką | Tak |  |
| 46 | Moc największego ogniska lampy, zgodnie z normą IEC 60613 ≥ 65 kW | Tak, podać |  |
| 47 | Obroty anody [obr/min] ≥ 7000 obr/min | Tak, podać |  |
| 48 | Najmniejsze ognisko lampy RTG ≤ 0,5 | Tak, podać |  |
| 49 | Kolejne po najmniejszym ognisko lampy RTG ≤ 0,8 | Tak, podać |  |
| 50 | Max obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania [kW] dla minimum 10 minut ≥ 2,5 kW | Tak, podać |  |
| 51 | Pojemność cieplna anody ≥ 3,0 MHU | Tak, podać |  |
| 52 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 3,0 MHU | Tak, podać |  |
| 53 | Sterowanie kolimatorem z pulpitu przy stole angiograficznym | Tak |  |
| 54 | Przesłony prostokątne | Tak |  |
| 55 | Przesłony półprzepuszczalne | Tak |  |
| 56 | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,3 mm Cu. (w wypadku filtracji innej niż miedziowa podać w przeliczeniu na mm Cu) | Tak, podać |  |
| 57 | Automatyczny dobór filtracji dawki promieniowania rtg – automatyczne wprowadzanie filtrów spektralnych – zależnie od bieżącej gęstości badanej części anatomicznej pacjenta wynikającej ze zmian ustawień pozycjonera | Tak |  |
| 58 | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | Tak, podać |  |
|  | Rentgenowski tor obrazowania |
| 59 | Rodzaj rejestratora obrazu - płaski panel cyfrowy | Tak, podać producenta i model |  |
| 60 | Płaski detektor cyfrowy o przekątnej nie większej niż 39 cm i maksymalnym rozmiarem krótszego boku detektora 25 cm | Tak, podać oba boki rejestratora (wielkości dla trybu obrazowania) |  |
| 61 | Kształt płaskiego panelu cyfrowego | Tak, podać |  |
| 62 | DQE przy 0 lp/mm [%]≥ 70% | Tak, podać |  |
| 63 | Matryca detekcyjna panelu (fizyczna matryca detekcyjna, rozumiana jako liczba rzeczywistych elementów, z których odczytywany jest obraz w panelu) nie mniejsza niż 1k x 1k | Tak, podać |  |
| 64 | Liczba pól obrazowych (FOV) nie mniejsza niż 3 | Tak, podać |  |
| 65 | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 50 000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Aplikacje kliniczne i cyfrowy system rejestracji obrazów |
| 66 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna z częstotliwością między 20-30 obrazów/s oraz 10-15 obrazów/s oraz nie mniej niż jedna wartość poniżej 10 obrazów/s. | Tak, podać |  |
| 67 | Cyfrowa fluoroskopia pulsacyjna - nie mniej niż jedna częstotliwość poniżej 5 obrazów/s. | Tak, podać |  |
| 68 | LIH (last image hold) | Tak |  |
| 69 | Oprogramowanie do wzmacniania obrazu stentów z nagranych sekwencji angiograficznych (jak np. stentViz, stentBoost, zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak, podać |  |
| 70 | Zapisywanie i dynamiczne odtwarzanie pętli fluoroskopii (archiwizowanie na HD oraz na nośnikach typu CD/DVD) | Tak, podać nazwę |  |
| 71 | Pętla fluoroskopowa – podać maksymalną liczbę klatek przechowywanych w buforze >= 400 | Tak, podać |  |
| 72 | Specjalizowane oprogramowanie do analizy klinicznej stenoz naczyń | Tak |  |
| 73 | Pojemność dysku twardego (bez kompresji) w obrazach w matrycy 1024x1024, 12 bitów, nie mniejsza niż 50 000 obrazów | Tak, podać |  |
| 74 | Realizacja funkcji analiz i sterowanie aplikacjami (analiza stenoz) przy stole badań | Tak |  |
| 75 | Ustawianie parametrów akwizycji i fluoroskopii z panelu dotykowego zainstalowanego w Sali badań przy stole pacjenta | Tak |  |
| 76 | Angiografia rotacyjna w trybie radiografii cyfrowej (DR) i trybie angiografii subtrakcyjnej (DSA), umożliwiająca wykonywanie rekonstrukcji obrazów 3D | Tak |  |
|  | Monitory obrazowe |
| 77 | Zawieszenie sufitowe w sali badań na wielkoformatowy monitor typu LCD min 56” Możliwość jednoczesnego wyświetlania min 8 obrazów i podłączenia min. 10 sygnałów | Tak, podać |  |
| 78 | Dwa monitory min. 19” na wspólnym zawieszeniu z monitorem wielkoformatowym, prezentujące sygnały Live i referencyjny w przypadku uszkodzenia monitora głównego | Tak, podać |  |
| 79 | Dwa monitory obrazowe min 19” do wyświetlania obrazu Live i Referencyjnego z angiografu | Tak, podać |  |
|  | Postprocesing oraz archiwizacja obrazów |
| 80 | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego serwera aplikacyjnego o możliwość jednoczasowego korzystania min. 5 użytkowników wraz z dostarczeniem min. dwóch stanowisk przeglądowych spełniających wymogi dla monitorów medycznych | Tak |  |
| 81 | System DICOM 3.0 lub nowszy DICOM Send, DICOM Worklist DICOM MPPS DICOM Storage Comitment | Tak |  |
| 82 | Podłączenie do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS/RIS | Tak |  |
|  | System monitorowania hemodynamicznego |  |  |
| 83 | Stacja badań hemodynamicznych | Podać typ i producenta |  |
| 84 | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak |  |
| 85 | Konsola komputerowa z niemniej niż 1 kolorowym monitorem obrazowym LCD o przekątnej min. 19” w sterowni | Tak, podać |  |
| 86 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 12 kanałów EKG | Tak, podać |  |
| 87 | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak |  |
| 88 | Pomiar i prezentacja cardiacoutput (CO) metodą termodilucji | Tak |  |
| 89 | Pomiar i prezentacja Sp02 | Tak |  |
| 90 | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 2 ciśnień inwazyjnych | Tak, podać |  |
| 91 | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych i dzieci), gradienty ciśnień, powierzchnia otwarcia zastawek, przecieki międzykomorowe | Tak |  |
| 92 | Analiza gradientów ciśnień, analiza przecieków | Tak |  |
| 93 | Prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników na monitorze kontrolnym / monitorach kontrolnych w Sali badań | Tak |  |
| 94 | Archiwizacja mierzonych przebiegów na CD lub DVD lub kartach SD i USB | Tak, podać |  |
| 95 | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/ wyliczonych parametrów hemodynamicznych. UPS zabezpieczający całą część komputerową aparatu przed utratą danych w przypadku zaniku napięcia | Tak |  |
| 96 | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego cathlab’u – jeden system jednego producenta moduł zintegrowany cathlabu zamocowany do angiografu | Tak, podać producenta |  |
|  | Akcesoria, wyposażenie dodatkowe |
| 97 | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej | Tak |  |
| 98 | Lampa mocowana na suficie do oświetlenia pola cewnikowania | Tak |  |
| 99 | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta. | Tak |  |
| 100 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak |  |
| 101 | System zasilania awaryjnego UPS dla kardioangiografu gwarantujący utrzymanie działania angiografu niezbędne dla zabezpieczenia pacjenta (pozycjonowanie stołu i ramienia) oraz zarządzania zapisanymi obrazami i funkcjami sieciowymi w czasie nie mniejszym niż 5 min. | Tak |  |
| 102 | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu zintegrowany z angiografem w sposób umożliwiający ustawianie wzajemnych opóźnień ekspozycji i wstrzyknięcia z poziomu angiografu | Tak |  |
| 103 | Funkcjonalność śledzenie rozkładu dawki na ciele pacjenta w czasie całego trwania zabiegu. Możliwość wyświetlenia bieżącego rozkładu dawki na ciele pacjenta w dowolnym momencie zabiegu. Mapa rozkładu dawki na ciele pacjenta obejmować ma całe ciało pacjenta z uwzględnieniem jego pozycji na stole. | Tak |  |
| 104 | Funkcjonalność śledzenie rozkładu w postaci map dawki na ciele pacjenta. Funkcjonalność pozwalająca na zapis i eksport mapy dawek w formacie DICOM. | Tak |  |
| 105 | Mapa rozkładu dawki na ciele pacjenta obejmować ma całe ciało pacjenta z uwzględnieniem jego pozycji na stole. | Tak |  |
| 106 | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego. Zewnętrzny system zarządzania dawką pacjenta, pozwalające na zbieranie kompletnej informacji o dawkach, jakie zostały zarejestrowane w system w czasie wykonywania wszystkich procedur oraz przetwarzanie tych informacji. | Tak |  |
| 107 | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego, pozwalające na przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: - pacjentów, - regiony anatomiczne, - rodzaje badań RTG, - osobę przeprowadzającą badanie, - zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) | Tak |  |
| 108 | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie ostrzeżenia o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania, możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum | Tak |  |
| 109 | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: - tygodniowych, - miesięcznych, - w zadanym okresie. | Tak |  |
| 110 | Oprogramowanie do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego pozwalające na Zdefiniowanie poziomów alarmów dla każdego wskaźnika: - poziom RPAK (mGy), - Czas fluoroskopii Fluoroscopy (min), - Poziom DAP (Gy.cm). | Tak |  |
|  | Wymagania pozostałe |
| 111 | Wykonanie i pozytywny wynik wszystkich testów odbiorczych zgodnie z ustawą Prawo Atomowe oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia | Tak |  |
| 112 | Wykonanie obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym dla pomieszczenia w którym użytkowany będzie angiograf wraz z uzyskaniem opinii PWIS | Tak |  |

Wartości wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy w zakresie wyposażenia dla paneli wzmożonego nadzoru oraz kolumny anestezjologicznej.

Panele wzmożonego nadzoru (panele nadłóżkowy)

Każdy panel wzmożonego nadzoru (panel nadłóżkowy) musi zostać wyposażony 
w następujące elementy (dla każdego stanowiska):

- gniazdo O2,

- gniazdo VAC,

- gniazda elektryczne z bolcem uziemiającym licowane 3  szt. (standard 45x45),

- gniazdo USB min 2,5 A,

- gniazdo elektryczne typu DATA licowane 1 szt. (standard 45x45),

- gniazdo ekwipotencjalne 1 szt.,

- 2 gniazda teletechniczne podwójne

- system przyzywowy,

- przewód zakończony z jednej strony wtyczką z drugiej strony manipulatorem (sterowanie przyzywam,  światłem stanowiskowym, światłem nocnym),

- oświetlenie LED górne skierowane na sufit o temperaturze 4000K +/- 100 i sile 8000 
lm +/- 200 lm (załączane/wyłączane z włącznika przy wejściu do sali 
i z panelu nadłóżkowego) (dobór siły światła musi spełnić warunek określony 
 przepisami dla sal chorych),

- oświetlenie stanowiskowe LED dla każdego stanowiska o temperaturze 4000K +/- 100 i sile  2800 lm +/- 100 lm  gwarantujące na poziomie łóżka pacjenta min. 300 lux (trwałość LED min. 45000 h)

- oświetlenie nocne do 5W

- konstrukcja panelu – aluminiowa

- możliwość doboru koloru na etapie wykonawczym

Kolumna anestezjologiczna

- udźwig jednostki min. 180 kg netto

- urządzenie łatwe do utrzymania w czystości. Powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów bez widocznych śrub, nitów, nakrętek itp.

- dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzętu kolumna na jednym ramieniu przegubowym (łamanym) o długościach ramion mierzonych w osiach łożysk 1000mm + 750mm;

- drugie ramie 750mm z możliwością regulacji wysokości konsoli w zakresie min. 680mm

- kolumna wyposażona w maskownicę sufitową;

- kolumna wyposażona w oświetlenie pośrednie sufitu oraz podłogi.

- zakres obrotu wszystkich osi obrotu urządzenia 340°

- wszystkie przeguby i konsola wyposażone w hamulce pneumatyczne.

- konsola o przekroju prostokątnym o wymiarach 280mm x 300 mm. (+/- 10%)

- konsola wykonana z aluminium z powłoką z farby naniesionej proszkowo.

- kolumna powleczona trwale naniesioną powłoką antybakteryjną opartą o jony srebra.

możliwość wyposażenia konsoli w ekran dotykowy na jednej z bocznych ścian umożliwiający sterownie funkcjami stołu operacyjnego, lampy oraz funkcjami kolumny (regulacja wysokości, hamulce, oświetlenie itp.

- dwa uchwyty z przyciskami do sterowania hamulcami oraz wysokością konsoli zamontowane na froncie jednej z półek;

- 1 x półka o regulowanej wysokości zamocowana na froncie konsoli o wymiarach 530mm x 480 mm (+/- 5%), wyposażona w szyny boczne i szufladę;

- 1 x półka na froncie konsoli o regulowanej wysokości o wymiarach 530mm x 480mm, wyposażona w szyny boczne;

- konsola wyposażona na froncie i na ścianie tylnej w dwie wewnętrzne, niewidoczne szyny/prowadnice do montażu półek i innego wyposażenie;

- gniazda gazowe: 2 x O2, 2 x AIR, 2 x VAC, 1 x N2O, 1 x AGSS zamontowane 
na tylnej ścianie konsoli w dwóch pionowych rzędach;

- gniazda elektryczne 12 x 230V IP44, 12 x EQ, 4 x RJ45 kat.6 montowane 
na ścianach bocznych w 2 pionowych rzędach

- 1 x gniazdo Audio/Video;

- kolumna wyposażona w wysięgnik przegubowy montowany do wewnętrznych, frontowych lub tylnych szyn bez konieczności używania jakichkolwiek narzędzi 
w sposób szybki i prosty z drążkiem zakończonym 4 haczykami. Obciążalność min. 15 kg.

- kolumna wyposażona w uchwyt do podwieszania aparatu do znieczulania z system   
  informującym o prawidłowym jego zamocowaniu (typ aparatu zostanie określony 
  na etapie realizacji zamówienia).

Wartości wymagane przez Zamawiającego od Wykonawcy w zakresie gazów medycznych :

instalacja gazów medycznych.

- tlen medyczny

- próżnia

- sprężone powietrze

- podtlenek azotu

UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.

Przedstawione dane techniczne należy potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta, poprzez folder lub prospekt oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny potwierdzający spełnienie wymaganych parametrów technicznych zgodnie z opisem w SWZ.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….

……………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

osoby/osób uprawnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy