## Część 1
nr sprawy: 45/2024/TP |  |  | Załącznik nr 3.1 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
Część nr 1 Specyfikacja techniczna - Bronchovideoskop pediatryczny
Oferuję sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:.......................* Rok produkcji:...............................* Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: ……………………………………………..................*
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać TAK lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać) | ** numer strony katagu/specyfikacji technicznej/innego przedmiotowego środka dowodowego
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, nieużywane, nie poekspozycyjne, kompletne. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.
2. | Tryb obrazowania NBI wykorzystujący technologię optycznego wyostrzania obrazu
3. | Średnica kanału roboczego 2,0 mm
4. | Średnica zewnętrzna przewodu sondy 4,1 mm
5. | Średnica zewnętrzna końcówki 4,2 mm
6. | Głębia ostrości min. 2-50 mm
7. | Pole widzenia min. 110 stopni
8. | Kąty zginania końcówki góra 210o, dół 130o
9. | Rotacja sondy lewo/prawo - 120o
10. | Programowalne przyciski endoskopowe -4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący
11. | Długość robocza 600 mm
12. | Funkcja identyfikacji endoskopu
13. | Konektor jednogniazdowy
14. | Endoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających.
15. | Kompatybilność z procesorem i głowicą kamery będącymi na wyposażeniu szpitala
GWARANCJA, SERWIS I POZOSTAŁE WYMAGANIA
16. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  | …............................. przegląd/y w okresie gwarancji ** (podać ilość)
17. | Gwarancja obejmująca również uszkodzenia mechaniczne. W ramach gwarancji bezpłatna naprawa lub wymiana urządzenia
18. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy |  | ……...................... raz/y na rok ** (podać ilość)
UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu kolumny "Oferowane parametry" wpisać „TAK” lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. Jeżeli zostanie wpisane „NIE” lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. ** należy podać częstotliwość wykonywania w miesiącach. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto należy podać nr strony karty katalogowej/specyfikacji technicznej.

## Część 2
nr sprawy: 45/2024/TP |  |  | Załącznik nr 3.2 do SWZ
WYKONAWCA .............................................................. (należy wpisać pełną nazwę/firmę, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG
Część 2 Specyfikacja techniczna - Bronchovideoskop ultracienki
Oferuję sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:.......................* Rok produkcji:...............................* Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie: ……………………………………………..................*
Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać TAK lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać) | ** numer strony katagu/specyfikacji technicznej/innego przedmiotowego środka dowodowego
1. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024, nieużywane, nie poekspozycyjne, kompletne. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika.
2. | Średnica kanału roboczego 1,7 mm
3. | Średnica zewnętrzna sondy endoskopowej 3,7 mm
4. | Średnica zewnętrzna końcówki 3,0 mm
5. | Głębia ostrości min. 2-50 mm
6. | Pole widzenia min. 90 stopni
7. | Kąty zginania końcówki góra 210o, dół 130o
8. | Rotacja sondy lewo/prawo - 120o
9. | Programowalne przyciski endoskopowe -4. Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący
10. | Długość robocza 600 mm
11. | Funkcja identyfikacji endoskopu
12. | Konektor jednogniazdowy
13. | Endoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających.
14. | Kompatybilność z procesorem i głowicą kamery będącymi na wyposażeniu szpitala
DODATKOWE AKCESORIA
15. | Kosz do sterylizacji endoskopów o długości 360 mm, o wymiarach 580x77x270mm, z pokrywą - 5 szt.
GWARANCJA, SERWIS I POZOSTAŁE WYMAGANIA
16. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  | …............................. przegląd/y w okresie gwarancji ** (podać ilość)
17. | Gwarancja obejmująca również uszkodzenia mechaniczne. W ramach gwarancji bezpłatna naprawa lub wymiana urządzenia
18. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy. |  | ……...................... raz/y na rok ** (podać ilość)
UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu kolumny "Oferowane parametry" wpisać „TAK” lub jeżeli dotyczy podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. Jeżeli zostanie wpisane „NIE” lub Wykonawca pozostawi puste pole, Zamawiający odrzuci ofertę. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. ** należy podać częstotliwość wykonywania w miesiącach. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto należy podać nr strony karty katalogowej/specyfikacji technicznej