PAKIET NR 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH - GRANICZNYCH

WYMAGANY ROK PRODUKCJI – NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2019- DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI

ZESTAW DO MINI RESEKTOSKOPII

Producent: …...........................................

Nazwa Handlowa: …...............................

Model: .....................................................

Rok produkcji:  …....................................

| L.p. | Opis | ILOŚĆ Szt/kpl | Wymagana cecha lub wartość parametru (TAK, NIE) | Potwierdzenie wartości / cechy parametru poprzez podanie oferowanej wartości/cechy/ parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka histero-resektoskopowa dedykowana do pracy z torami wizyjnymi w systemie FULL HD, wyposażona w szafirowe szkło w części proksymalnej i dystalnej, okular wykonany z materiału PEEK, dedykowana do sterylizacji w autoklawie, ETO, Sterris i Sterrad, śr.2,9mm, kąt patrzenia 12 stopni, dł. 300mm. | 1 | TAK |  |
| 2 | Światłowód medyczny wykonany w technologii bez użycia kleju, zapobiegającej uszkodzeniu wiązek przy zginaniu światłowodu, niełamliwy. Oba końce światłowodu specjalne wzmocnienia zapobiegające uszkodzeniom podczas pracy. Dedykowany do pracy z bardzo silnymi źródłami światła, przewodzący pełną wiązkę świetlną emitowaną przez ksenon 300W, dł..3 m, śr. 3,5 mm. Światłowód wyposażony w adaptery po obu końcach współpracujące z urządzeniami i optykami. | 1 | TAK |  |
| 3 | Element roboczy mini histero-resektoskopu śr.14,9FR, hybrydowy, pozwalający na prace w systemie mono lub bipolarnym, pasywny, rękojeść zamknięta wykonana z tytanu, system "click" łaczenia z kompletnym płaszczem resektoskopowym, montaż optyki w systemie zapadkowym, podłączenie przewodu HF od góry, element dedykowany do współpracy z optyką 2,9mm, kącie patrzenia 0, 12, 30 stopni oraz dł.300mm. | 1 | TAK |  |
| 4 | Kompletny zestaw płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego do bipolarnej mini histero-resektoskopii śr.14,9FR, owalny, kompatybilny z elementem roboczym z pozycji nr.3, łączenie obu płaszczy w systemie "click", nieobrotowy, część dystalna pokryta ceramiką oraz posiada na obu bokach płaszcza zewnętrznego wzdłużną perforację, ciągły przepływ, śr. zewnętrzna 14,9FR, dł. robocza min. 194mm, oznaczenia kolorystyczne na kranikach do przepływu medium dopływ-odpływ | 1 | TAK |  |
| 5 | Płaszcz wewnętrzny mini histeroskopu 14,9FR, owalny, dedykowany do łączenia z płaszczem zewnętrznym mini histero-resektoskopu tworząc ze sobą kompatybilny zestaw histeroskopowy współpracujący z optyką o śr.2,9mm i dł. 300mm, łączenie obu płaszczy w systemie "click" a montaż optyki w systemie zapadkowym, wyposażony w jeden kanał roboczy z kranikiem metalowym o śr.5FR, dł. kompletu min. 194mm | 1 | TAK |  |
| 6 | Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.3 i 4, wielorazowego użytku, autoklawowalna, pętlowa, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni | 6 | TAK |  |
| 7 | Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.3 i 4, wielorazowego użytku, autoklawowalna, kulkowa, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni | 3 | TAK |  |
| 8 | Elektroda resektoskopowa bipolarna dedykowana do elementu roboczego oraz zestawu płaszczy z poz.3 i 4, wielorazowego użytku, autoklawowalna, igłowa, montowana zatrzaskowo w elemencie roboczym, dedykowana do optyki o kącie patrzenia 12 stopni | 3 | TAK |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe, półsztywne, biopsyjne, łyżeczkowe, obie bransze aktywne, narzędzie z kanałem płuczącym ze złączem luer-lock, śr.5FR, dł. robocza 340mm (+/- 10mm) | 1 | TAK |  |
| 9 | Nożyczki histeroskopowe, półsztywne, jedna bransza ruchoma, oba końce ostre, narzędzie wyposażone w system antyzłamaniowy w częsci proksymalnej trzonu, śr.5FR, dł. robocza 340mm (+/- 10 mm) | 1 | TAK |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe, półsztywne, chwytno-biposyjne, bransze ząbkowane i wyposażone w środku w 2 igły chwytne, obie bransze aktywne, narzędzie wyposażone w system antyzłamaniowy w częsci proksymalnej trzonu, śr.5FR, dł. robocza 340mm (+/- 10 mm) | 1 | TAK |  |
|  | Tuba metalowa, 2 częściowa, perforowana, dedykowana do przechowywania i sterylizacji elektrod bipolarnych do resektoskopii. | 1 | TAK |  |
|  | Kosz perforowany do przechowywania i sterylizacji całego oferowanego systemy resektoskopii, ze stali kwasoodpornej, z odłączaną pokrywą, pokrywa z zamkiem mocującym oraz rączką do przenoszenia, dno kosz wyposażone w dedykowane uchywty silikonowe do bezpiecznego mocowania wszystkich oferowanych części resektoskopu w tym również optyki, światłowodu oraz narzędzi histeroskopowych, wym.480x245x80mm. | 1 | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny do resektoskopii, kompatybilny z oferowanym system oraz współpracujący z diatermią ERBE VIO 300D posiadaną przez Zamawiającego, przewód wyposażony w złącze MF, dł. min.3m. | 1 | TAK |  |
|  | System pozwalający na znieczulenie domaciczne do zabiegu histeroskopii i resektoskopii. System składający się z uchwytu wyposażonego w aktywator igły przez można podać miejscowo znieczulenie. Marker na uchwycie pozwalający na wzrokową kontrolę czy igła jest w pozycji wysuniętej, czy bezpiecznej. Od strony dystalnej osłona igły zakończona plastikową kulką, dla jak najmniejszej traumatyzacji tkanek. Od strony dystalnej z uchwytu wyprowadzony wężyk (z zamknięciem) do którego można wpiąć preparat znieczulający pacjentkę, dł. 270mm | 10 | TAK |  |
|  | Wszystkie oferowane pozycje – OD 1 DO 15 pochodzą od jednego producenta. |  | TAK |  |

UWAGA:       Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

(Data, podpis i pieczątka Wykonawcy)