## Zadanie 1
Załącznik 2.1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Zakup aparatów do hemodynamicznego monitorowania sztuk 2 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu "
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | PODAĆ
2. | Nazwa-model/typ | PODAĆ
3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe, wyprodukowane w min. 2023r. | TAK
5. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: - bez użycia cewnika Swan-Ganz'a, - pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego lub drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej - pomiar u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych | TAK
6. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego. Mierzone parametry: COCal/Trend (CICal/Trend) - rzutu serca w oparciu o kształt fali pulsu, SV (SVI) - objętość wyrzutowa, SVR (SVRI) - Obwodowy opór naczyniowej, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, dPmx - wskaźnik kurczliwości lewej komory, CPO (CPI) - moc pojemności minutowej, HR - częstość akcji serca, APsys- skurczowe ciśnienie tętnicze, APdia- rozukrczowe ciśnienie tętnicze, MAP - średnir ciśnienie tętncze, CVP - ośrodkowe ciśnienie żylne | TAK
7. | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające dwie opcje kalibracji: - automatyczną rozumianą jako wygenerowanie szacunkowej wartości kalibracji na podstawie ciśnienia krwi oraz danych pacjenta - ręczną rozumianą jako wpisanie w polu wprowadzenia danych wartości referencyjnej CO, otrzymanej za [pomocą innej technologii monitorowania hemodynamicznego | TAK
8. | Moduł ciągłego (w czasie rzeczywistym) pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśenienia tętniczego, kalibrowanego metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głownej górnej ( w co najmniej w jednej platformie) Mierzone parametry: COPC(CIPC) - rzut serca w oparciu o kształt fali pulsu, SV (SVI) - objętość wyrzutowa, SVR (SVRI) - obwodowy opór naczyniowy, SVV - wahania objętości wyrzutowej, PPV - wahania ciśnienia tętniczego, dPmx - wskaźnik kurczliwości lewej komory, tdCO (tdCI) - rzut minutowy z termodylucji przezpłucnej, CFI - wskaźnik funkcji serca, GEDV (GEDI) - całkowita objętość końcowo-rozkurczowa, EVLW (ELWI) objętość przeznaczyniowej wody płucnej, PVPI wskaźnik przepuszczalności naczyń płucnych, GEF - całkowita frakcja wyrzutowa, CPO (CPI) -moc użyteczna serca, HR - częstość skurczów serca, APsys- skurczowe ciśnienie tętnicze, APdia - rozkurczowe ciśnienie tętnicze, MAP - średnie tętnicze, CVP - ośrodkowe ciśnienie żylne | TAK
9. | Urządzenie umożliwiające rozbudowy o ciągły ( w czasie rzeczywistym) pomiar saturacji krwi żylnej z żyły głównej górnej za pomocą refleksyjnego czujnika światłowodowego zakładanego do istnuejącego cewnika CVC Mierzone parametry: ScvO2 - saturacja krwi żylnej z żyły głównej górnej, DO2 (DO2I) - dostarczenie tlenu, VO2 (VO2I) - konsumpcja tlenu, O2ER - współczynnik ekstrakcji tlenu | TAK
10. | Urządzenie umożliwiający ciągły ( w czasie rzecziwistym ) pomiar pulsoksymetrii do stałego monitorowania nasycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2), a także o pomiar densytrometryczny tętna do określenia stężenia zieleni indocyjaninowej, wskaźnika stosowanego do oceny ogólnej czynności wątroby i/lub perfuzji otrzewnej (w co najmniej w jedndej platformie) Mierzone parametry: PDR - wskaźnik eliminacji z osocza, R15- wskaźnik utrzymania ICG po 15 minutach | TAK
11. | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne. Oprogramowanie w języku polskim | TAK
12. | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie. Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1godz/3 godz/6 godz/12 godz/24 godz/ 2 dni/ 3 dni/6 dni/ 12 dni | TAK
13. | Drukowanie danych poprzez: -wirtualne drukowanie z portu USB do pliku PDF lub Excel (do dalszej obróbki) - drukowanie poprzez sieć | TAK
14. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | TAK
15. | Możliwość transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączenia drukarek sieciowych lus systemów PDMS | TAK
16. | Statyw do zamontowania monitora | TAK
Parametry oceniane przez Zamawiającego (termin realizacji zamówienia)
Lp. | OPIS | Liczba punktów możliwa do uzyskana | Opis Wykonawcy lub podać parametr lub odpowiedź TAK/NIE
17. | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 8" ekranie o wysokiej rozdzielczości - min. 800 x 480 pixeli | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
18. | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP) | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
19. | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych - min. 2 tryby | tak - 10 pkt nie - 0 pkt
20. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | tak - 10 pkt nie - 0 pkt

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Zakup videolaryngoskopu- sztuk 2 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu "
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | PODAĆ
2. | Nazwa-model/typ | PODAĆ
3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe, wyprodukowane w min. 2023r. | TAK
5. | Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5" wymiary 180 mm x 68mm x 110mm | TAK
6. | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min. 45 stopni | TAK
7. | Kamera CMOS | TAK
8. | Źródło światła: LED wysoka intensywność | TAK
9. | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK
10. | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 minut | TAK
11. | Wizualny wskażnik konieczności wymiany baterii | TAK
12. | Waga urządzenia nie większa niż 190g | TAK
13. | Ochrona przed wnikaniem wody | TAK
14. | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytu w rozmiarze: 1,2,3,4 | TAK
15. | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytu w rozmiarze: 1,2,3,4 | TAK
16. | Dostępne łyżki do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 | TAK
17. | Na wyposażeniu łyżki sterylne wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych w rozmiar "3" i "4" w ilości po 50 szt | TAK
18. | Dodatkowa bateria na wyposażeniu w ilości 2 szt | TAK

## Zadanie 3
Załącznik 2.3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zmiana 1
"Zakup RTG ramię C, sztuk: 1 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu "
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Lp | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje urządzenia)
Opis jednostki
1. | Wykonawca/Producent | PODAĆ
2. | Nazwa-model/typ | PODAĆ
3. | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4. | Rok produkcji - fabrycznie nowe bądź używane wyprodukowane w min. 2018r. | TAK
Wózek z ramieniem C
5. | Odległość SID ≥ 97 cm | TAK
6. | Głębokość zamienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) min. 660mm | TAK
7. | Zakres ruchu pionowego ramienia C min 430mm (17cali) Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem ruchu pionowego wynoszącym 420 mm. | TAK
8. | Zakres ruchu poziomego C min 200mm (8cali) | TAK
9. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C min. 120stopni (od +90 st do -30st) | TAK
10. | Prześwit ramienia C (odległość między wzmocnieniem obrazu a lampą RTG) min 760mm (30 cali) | TAK
11. | Szerokość wózka z ramieniem C max 780mm (31 cali) | TAK
12. | Hamulce ruchów ramienia C | TAK
13. | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK
14. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu, umożliwiający ręczne manipulowanie ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie (łącznie z ruchem pionowym) w sterylnym środowisku. Zamawiający dopuszcza aparat z uchwytem na wzmacniaczu obrazu, umożliwiający ręczne manipulowanie ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie, z wyjątkiem ruchu pionowego, który jest realizowany motorycznie, ze sterowaniem za pomocą przycisków „góra/dół” | TAK
15. | Ręczny włączik promieniowania | TAK
16. | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK
17. | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK
18. | Wózek ramienia C wyposażony w moduł kół skrętnych, umożliwiający poprzeczny przesuw wzdłuż długiej osi stołu operacyjnego | TAK
19. | Zabezpieczenie przed nadjeżdżaniem na leżące przewody | TAK
20. | Blokada kół | TAK
21. | Waga wózka z ramieniem C max 280 kg | TAK
Generator
22. | Generator wysokiej częstotliwości min 20 kHz | TAK
23. | Moc generatora min 2,2kW | TAK
24. | Dostępne tryby pracy: fluoroskopia, radiografia, fluoroskopia pulsacyjna | TAK
25. | Zakres napięć i prądów fluoroskopii i adiografii fluoroskopia do 110kV i do 8mA radiografia do 110 kV i do 20mA Zamawiający dopuszcza aparat którego wartość prądu dla fluoroskopi pulsacyjnej wynosi 0.2-16 mA | TAK
26. | Maksymalny prąd do fluroskopii pulsacyjnej dla 110kV 0,2-8mA Zamawiający dopuszcza aparat którego wartość prądu dla fluoroskopi pulsacyjnej wynosi 0.2-16 mA | TAK
27. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej do 20 mA | TAK
Lampa rentgenowska
28. | Lampa rtg z anodą stacjonarną | TAK
29. | Wiekość ognisk lampy małe min 0,5 duże min 1,5 | TAK
Kolimator
30. | Kolimator szczelinowy | TAK
31. | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania( na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK
32. | Automatycznie ustawione filtry kompensacyjne. Filtracja>3mm | TAK
Tor wizyjny
33. | Typ kamery: CCD | TAK
34. | Rozdzielczość kamery min 1024 x 1024 x 12 bitów Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w jeden, dwudzielny monitor medyczny o przekątnej 27”, o rozdzielczości 1920 x 1080 | TAK
35. | Liczba monitorów LCD TFT ≥ 2 Zamawiający dopuszcza aparat wyposażony w jeden, dwudzielny monitor medyczny o przekątnej 27”, o rozdzielczości 1920 x 1080 | TAK
36. | Monitory umieszczone na niezależnym wózku, składane na czas transportuZamawiający dopuszcza aparat wyposażony w jeden, dwudzielny monitor medyczny o przekątnej 27”, o rozdzielczości 1920 x 1080 | TAK
37. | Przekątna ekranu min 19" | TAK
38. | Kąt widzenia obrazu w pionie / poziomie. Cyfrowy obrót obrazu w zakresie 360 stopni bez promieniowania | TAK
39. | Sterowanie z panelu dotykowego LCD wbudowanego w wózek aparatu | TAK
40. | Prezentacj obrazu Live na panelu dotykowym wbudowanym w wózek aparatu | TAK
System cyfrowej obróbki obrazu
41. | matryca przetwarzania obrazów mi 1024 x 1280 pikseli | TAK
42. | Funkcja "Last Image Hold" (LIH) | TAK
43. | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | TAK
44. | Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlonych jednocześnie na monitorze min. 12 obrazów | TAK
45. | Powiększenie obrazu ZOOM min 1600% i kadrowanie | TAK
46. | Odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze | TAK
47. | Obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu | TAK
48. | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez nagrywarkę CD/DVD, USB - zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez posaidania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka DICOM) | TAK
49. | Funkcja wpisywaia danych pacjenta | TAK
50. | Funkcje Vascular (substrakcja, roadmapping) tryb filmowy (CINE) | TAK
51. | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM Worklist | TAK
52. | Mozliwość eksportu badania na nośnik USB | TAK
53. | Możliwość eksportu badania na nośnik CD ROM | TAK
54. | Połączenia sieciowe: LAN, WLAN | TAK
55. | Półka na drukarkę | TAK
56. | Drukarka lokalna | TAK
57. | Kratka przeciw rozproszeniowa o współczynniku 8:1 | TAK
Wymagania dodatkowe
58. | Istotne elementy oferowanego aparatu tj wózek z ramieniem, generator, lampa RTG, kolimator wyprodukowane przez tego samego producenta | TAK
59. | Wykonane testów odbiorczych (akceptacyjnych ) i specjalistycznych | TAK