## Pakiet nr 1 - OAiT
Załącznik nr 1 SWZ
Formularz asortymentowo – cenowy (parametry techniczno/użytkowe)
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
Pakiet nr 1 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (gazometru) dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na 26 000 oznaczeń na 24 miesiące
L.p. | Nazwa artykułu | Jednostka miary/wielkość opakowania | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto szt./opak. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
Odczynniki/kasety *
Materiały zużywalne *
[5 empty] | Ilość miesięcy | Cena netto dzierżawy analizatora miesięcznie
| Dzierżawa analizatora na 24 miesiące |  | nie stosuje |  | 24
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP
*Wypełnia Wykonawca
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyszczególnił oraz wycenił ilość odczynników na okres 24 miesięcy pozwalającą wykonać 26 000 oznaczeń aparatem do pomiaru parametrów krytycznych i odpowiednio dostosować tabelę.
Do niezbędnej ilości odczynników należy dodać procedury codziennej kontroli jakości trzech poziomów materiałów kontrolnych.
Wielkość zaoferowanych opakowań odczynników ma zabezpieczyć pełne ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem okresu ich ważności
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Opis techniczny przedmiotu zamówienia ( parametry techniczno / użytkowe)
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Minimalny warunek wymagany | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) | Ilość punktów możliwych do uzyskania
I. | Wymagania podstawowe
1. | Analizator parametrów krytycznych. | Rok produkcji min. 2021 | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2. | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący na bazie maksymalnie dwóch kasetach zawierających w zależności od producenta – odczynniki, sensory oraz materiały kontrolne |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Menu w języku polskim |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4. | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy – Zamawiający dopuszcza drobne czynności obsługowe np. kalibrację hemoglobiny pod warunkiem wykonywania ich przez dedykowany serwis podczas przeglądów |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5. | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora | Max. 125 min. | TAK, podać |  | Najniższy czas kalibracji analizatora 10 punktów*
6. | Analizator wyposażony we wbudowaną drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7. | Analizator z wbudowanym skanerem |  | TAK/NIE |  | -TAK – 1 punkt
-NIE – 0 punktów
8. | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę analizatora przez co najmniej 30 min. |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkt
- NIE – 0 punktów
9. | Oprogramowanie analizatora pozwalające na automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy (np. obecność skrzepu) |  | TAK/NIE |  | -TAK – 1 punkt
- NIE – 0 punktów
10. | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 30 dni |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkty
- NIE – 0 punktów
11. | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12. | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13. | Możliwość wyjęcia i ponownego założenia wszystkich kaset bez utraty ważności oznaczeń |  | TAK/NIE |  | -TAK - 2 punkty
- NIE – 0 punktów
14. | Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z kasety sensorowej |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkty
- NIE – 0 punktów
15. | Monitorowanie poziomu odczynników |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16. | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
II. | Parametry pomiarowe
1. | Czas pomiaru parametrów (łącznie z wydrukiem) | max. 120 [s] | TAK, podać |  | Najniższy czas 10 punktów*
2. | Parametry mierzone min.: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, biblirubina, frakcje oksymetryczne, Hct lub Hb |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Parametry kalkulowane: ABE, SBE, luka anionowa, mOsm, HCO3 |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4. | Objętość próbki(strzykawka) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów | max. 125 [μl] | TAK, podać |  | Najniższa objętość 5 punktów*
5. | Objętość próbki(kapilara) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów | max. 125 [μl] | TAK, podać |  | Najniższa objętość 5 punktów*
6. | Możliwość wykonania badania min. z krwi tętniczej, z krwi włośniczkowej oraz krwi żylnej |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7. | Dostępne sposoby aspiracji badanej próbki min.: z kapilary, ze strzykawki |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8. | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9. | Oznaczenie poziomu Ca2+ | od wartości 0,1 mmol/l | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
III. | Komunikacja z systemem Szpitalnym
1. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatota do systemu KS-SOLAB. |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
Zamawiający aktualnie nie posiada systemu KS-SOLAB. Wymagane jest więc dostarczenie licencji, jego zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie.
Prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe zostaną ustalone z Zamawiającym.
Zamawiający zapewni wszelkie potrzebne do wdrożenia dostępy do pomieszczeń, infrastruktury sieciowej, schematu bazy danych, licencji klienta bazodanowego
IV. | Szkolenia i serwis
1. | Gwarancja na cały okres dzierżawy analizatora |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2. | Bezpłatne usługi serwisowe włacznie z przeglądami oraz materiałami niezbędnymi do ich wykonania. |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi analizatora w loco Zamawiającego (1x do roku) |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
* spośród wszystkich złożonych ważnych ofert
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2024 r. |  |  |  |  | ...................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 2 - OITD
Załącznik nr 1 SWZ
Formularz asortymentowo – cenowy (parametry techniczno/użytkowe)
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (gazometru) dla Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej na 3 400 oznaczeń na 24 miesiące
L.p. | Nazwa artykułu | Jednostka miary/wielkość opakowania | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto szt./opak. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
Odczynniki/kasety *
Materiały zużywalne *
[5 empty] | Ilość miesięcy | Cena netto dzierżawy analizatora miesięcznie
| Dzierżawa analizatora na 24 miesiące |  | nie stosuje |  | 24
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP
*Wypełnia Wykonawca
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyszczególnił oraz wycenił ilość odczynników na okres 24 miesięcy pozwalającą wykonać 3 400 oznaczeń aparatem do pomiaru parametrów krytycznych i odpowiednio dostosować tabelę.
Do niezbędnej ilości odczynników należy dodać wyłapywacze skrzepów oraz procedury codziennej kontroli jakości trzech poziomów materiałów kontrolnych.
Wielkość zaoferowanych opakowań odczynników ma zabezpieczyć pełne ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem okresu ich ważności
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Opis techniczny przedmiotu zamówienia ( parametry techniczno / użytkowe)
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Minimalny warunek wymagany | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) | Ilość punktów możliwych do uzyskania
I. | Wymagania podstawowe
1. | Analizator parametrów krytycznych. | Rok produkcji min. 2021 | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2. | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący na bazie maksymalnie dwóch kasetach zawierających w zależności od producenta – odczynniki, sensory oraz materiały kontrolne |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Menu w języku polskim |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4. | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy – Zamawiający dopuszcza drobne czynności obsługowe np. kalibrację hemoglobiny pod warunkiem wykonywania ich przez dedykowany serwis podczas przeglądów |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5. | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora | Max. 125 min. | TAK, podać |  | Najniższy czas kalibracji analizatora 10 punktów*
6. | Analizator wyposażony we wbudowaną drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7. | Analizator z wbudowanym skanerem |  | TAK/NIE |  | -TAK – 1 punkt
-NIE – 0 punktów
8. | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę analizatora przez co najmniej 30 min. |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkt
- NIE – 0 punktów
9. | Oprogramowanie analizatora pozwalające na automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy (np. obecność skrzepu) |  | TAK/NIE |  | -TAK – 1 punkt
- NIE – 0 punktów
10. | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 30 dni |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkty
- NIE – 0 punktów
11. | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12. | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13. | Możliwość wyjęcia i ponownego założenia wszystkich kaset bez utraty ważności oznaczeń |  | TAK/NIE |  | -TAK - 2 punkty
- NIE – 0 punktów
14. | Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z kasety sensorowej |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkty
- NIE – 0 punktów
15. | Monitorowanie poziomu odczynników |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16. | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
II. | Parametry pomiarowe
1. | Czas pomiaru parametrów (łącznie z wydrukiem) | max. 120 [s] | TAK, podać |  | Najniższy czas 10 punktów*
2. | Parametry mierzone min.: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, biblirubina, frakcje oksymetryczne, Hct lub Hb |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Parametry kalkulowane: ABE, SBE, luka anionowa, mOsm, HCO3 |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4. | Objętość próbki(strzykawka) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów | max. 125 [μl] | TAK, podać |  | Najniższa objętość 5 punktów*
5. | Objętość próbki(kapilara) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów | max. 125 [μl] | TAK, podać |  | Najniższa objętość 5 punktów*
6. | Możliwość wykonania badania min. z krwi tętniczej, z krwi włośniczkowej oraz krwi żylnej |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7. | Dostępne sposoby aspiracji badanej próbki min.: z kapilary, ze strzykawki |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8. | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9. | Oznaczenie poziomu Ca2+ | od wartości 0,1 mmol/l | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
III. | Komunikacja z systemem Szpitalnym
1. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatota do systemu KS-SOLAB. |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
Zamawiający aktualnie nie posiada systemu KS-SOLAB. Wymagane jest więc dostarczenie licencji, jego zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie.
Prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe zostaną ustalone z Zamawiającym.
Zamawiający zapewni wszelkie potrzebne do wdrożenia dostępy do pomieszczeń, infrastruktury sieciowej, schematu bazy danych, licencji klienta bazodanowego
IV. | Szkolenia i serwis
1. | Gwarancja na cały okres dzierżawy analizatora |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2. | Bezpłatne usługi serwisowe włacznie z przeglądami oraz materiałami niezbędnymi do ich wykonania. |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi analizatora w loco Zamawiającego (1x do roku) |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
* spośród wszystkich złożonych ważnych ofert
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2022 r. |  |  |  |  | ...................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 3 -Izba Przyjęć
Załącznik nr 1 SWZ
Formularz asortymentowo – cenowy (parametry techniczno/użytkowe)
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych
Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych (gazometru) dla Izby Przyjęć na 7 200 oznaczeń na 24 miesiące
L.p. | Nazwa artykułu | Jednostka miary/wielkość opakowania | Numer katalogowy | Nazwa handlowa i producent | Ilość opakowań na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto szt./opak. | Wartość netto stanowiąca iloczyn A x B = C | VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto stanowiąca sumę C + E = F
[5 empty] | A | B | C | D | E | F
Odczynniki/kasety *
Materiały zużywalne *
[5 empty] | Ilość miesięcy | Cena netto dzierżawy analizatora miesięcznie
| Dzierżawa analizatora na 24 miesiące |  |  |  | 24
| RAZEM | [5 empty] | 0 |  |  | 0
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -Nazwa handlowa i producent - wymaganymi informacjami spowoduje odrzucenie oferty na pdostawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP
*Wypełnia Wykonawca
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyszczególnił oraz wycenił ilość odczynników na okres 24 miesięcy pozwalającą wykonać 7 200 oznaczeń aparatem do pomiaru parametrów krytycznych i odpowiednio dostosować tabelę.
Do niezbędnej ilości odczynników należy dodać procedury codziennej kontroli jakości trzech poziomów materiałów kontrolnych.
Wielkość zaoferowanych opakowań odczynników ma zabezpieczyć pełne ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem okresu ich ważności
PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE
Opis techniczny przedmiotu zamówienia ( parametry techniczno / użytkowe)
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Minimalny warunek wymagany | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać) | Ilość punktów możliwych do uzyskania
I. | Wymagania podstawowe
1. | Analizator parametrów krytycznych. | Rok produkcji min. 2021 | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2. | Analizator do oznaczania parametrów krytycznych pracujący na bazie maksymalnie dwóch kasetach zawierających w zależności od producenta – odczynniki, sensory oraz materiały kontrolne |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Menu w języku polskim |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4. | Analizator w pełni automatyczny i bezobsługowy – Zamawiający dopuszcza drobne czynności obsługowe np. kalibrację hemoglobiny pod warunkiem wykonywania ich przez dedykowany serwis podczas przeglądów |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
5. | Łączny dobowy czas kalibracji analizatora | Max. 125 min. | TAK, podać |  | Najniższy czas kalibracji analizatora 10 punktów*
6. | Analizator wyposażony we wbudowaną drukarkę oraz czytnik kodów kreskowych |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7. | Analizator z wbudowanym skanerem |  | TAK/NIE |  | -TAK – 1 punkt
-NIE – 0 punktów
8. | Wbudowany akumulator umożliwiający pracę analizatora przez co najmniej 30 min. |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkt
- NIE – 0 punktów
9. | Oprogramowanie analizatora pozwalające na automatyczne wykrywanie nieprawidłowości w pracy (np. obecność skrzepu) |  | TAK/NIE |  | -TAK – 1 punkt
- NIE – 0 punktów
10. | Automatyczna kontrola jakości zapewniająca codzienną kontrolę aparatu, na co najmniej trzech poziomach, bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji Operatora przez co najmniej 30 dni |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkty
- NIE – 0 punktów
11. | Możliwość archiwizacji wyników i ich odtwarzania |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
12. | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierający wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
13. | Możliwość wyjęcia i ponownego założenia wszystkich kaset bez utraty ważności oznaczeń |  | TAK/NIE |  | -TAK - 2 punkty
- NIE – 0 punktów
14. | Możliwość mechanicznego usunięcia skrzepu z kasety sensorowej |  | TAK/NIE |  | -TAK – 2 punkty
- NIE – 0 punktów
15. | Monitorowanie poziomu odczynników |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
16. | Wymiana kasety odczynnikowej i sensorowej niezależnie od siebie |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
II. | Parametry pomiarowe
1. | Czas pomiaru parametrów (łącznie z wydrukiem) | max. 120 [s] | TAK, podać |  | Najniższy czas 10 punktów*
2. | Parametry mierzone min.: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Cl-, glukoza, mleczany, biblirubina, frakcje oksymetryczne, Hct lub Hb |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Parametry kalkulowane: ABE, SBE, luka anionowa, mOsm, HCO3 |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
4. | Objętość próbki(strzykawka) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów | max. 125 [μl] | TAK, podać |  | Najniższa objętość 5 punktów*
5. | Objętość próbki(kapilara) potrzebna do oznaczenia wszystkich parametrów | max. 125 [μl] | TAK, podać |  | Najniższa objętość 5 punktów*
6. | Możliwość wykonania badania min. z krwi tętniczej, z krwi włośniczkowej oraz krwi żylnej |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
7. | Dostępne sposoby aspiracji badanej próbki min.: z kapilary, ze strzykawki |  | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
8. | Możliwość wyboru przez użytkownika stosowania różnych rodzajów zestawów odczynnikowych pod względem ilości oznaczeń |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
9. | Oznaczenie poziomu Ca2+ | od wartości 0,1 mmol/l | TAK, podać |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
III. | Komunikacja z systemem Szpitalnym
1. | Zamawiający wymaga podłączenia analizatota do systemu KS-SOLAB. |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
Zamawiający aktualnie nie posiada systemu KS-SOLAB. Wymagane jest więc dostarczenie licencji, jego zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie.
Prace instalacyjne, konfiguracyjne i wdrożeniowe zostaną ustalone z Zamawiającym.
Zamawiający zapewni wszelkie potrzebne do wdrożenia dostępy do pomieszczeń, infrastruktury sieciowej, schematu bazy danych, licencji klienta bazodanowego
IV. | Szkolenia i serwis
1. | Gwarancja na cały okres dzierżawy analizatora |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
2. | Bezpłatne usługi serwisowe włacznie z przeglądami oraz materiałami niezbędnymi do ich wykonania. |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
3. | Bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi analizatora w loco Zamawiającego (1x do roku) |  | TAK |  | Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert
* spośród wszystkich złożonych ważnych ofert
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2024 r. |  |  |  |  | ...................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 4 - AQT Izba Przyjęć
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 SWZ
Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów kardiologicznych dla potrzeb Izby Przyjęć.
Pakiet nr 4 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów kardiologicznych przy założeniu wykonania 4 480 oznaczeń troponiny I, 1 600 oznaczeń NT-proBNP, 640 oznaczeń prokalcytoniny oraz 2 960 oznaczeń CRP przez okres 24 miesięcy dla potrzeb Izby Przyjęć.
Lp | Nazwa asortymentu / nr katalogowy | Nr Katalogowy | Nazwa handlowa i producent | Ilość opak. na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pakiet odczynnikowy
2 | Troponina I
3 | NT-proBNP
4 | Prokalcytonina
5 | CRP
Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 4 480 oznaczeń troponiny I, 1 600 oznaczeń NT-proBNP, 640 oznaczeń prokalcytoniny oraz 2 960 oznaczeń CRP (wyspecyfikować poniżej)*
6
7
8
9
10
11 | Miesięczny czynsz dzierżawny
[7 empty] | RAZEM: | 0 | 0
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -"Nazwa handlowa i producent" - wymaganymi informacjami spowoduje odrzuceniem oferty
*Wypełnia Wykonawca
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyszczególnił oraz wycenił ilość odczynników na okres 24 miesięcy pozwalającą wykonać 9 680 oznaczeń aparatu do pomiaru parametrów kardiologicznych i odpowiednio dostosować tabelę.
Do niezbędnej ilości odczynników należy wkalkulować procedury kontroli jakości zgodne z zaleceniami prodcenta (minimum 1x na serię odczynników)
Wielkość zaoferowanych opakowań odczynników ma zabezpieczyć pełne ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem okresu ich ważności
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I. | Wymagania podstawowe:
1 | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023 lub nowszy | TAK ,podać rok produkcji
2 | Możliwość pomiaru nastepujących parametrów: Troponina I, Mioglobina, CK-MB mass, CRP, d-Dimer, NT pro-BNP, bHCG, PCT | TAK
3 | Możliwość jednoczesnego pomiaru do pięciu różnych parametrów z jednej próbki krwi pełnej | TAK
4 | Pomiar dokonywany z krwi pełnej, automatycznie pobieranej przez analizator bezpośrednio z probówki, bez potrzeby pipetowania lub wirowania próbki | TAK
5 | Oznaczenia ilościowe – metoda pomiaru chemiluminescencja | TAK
6 | Automatyczne mieszanie próbki | TAK
7 | Brak bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta – opisać metodykę wykonania badania | TAK
8 | Wydajność analizatora – min. 20 wyników na godzinę. | TAK
9 | Menu analizatora w języku polskim. | TAK
10 | Zintegrowany czytnik kodów paskowych do odczytu ID próbki, operatora oraz szybkego odnalezienia wyniku pacjenta w bazie danych analizatora | TAK
11 | Pamięć wyników pacjentów w analizatorze – min. 1000 wyników | TAK
12 | Gwarancja przez cały okres dzierżawy analizatora | TAK
13 | Bezpładny serwis przez cały okres dzierżawy analizatora | TAK
14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – 24 godziny | TAK
15 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego szpitala po stronie wykonawcy | TAK
* spośród wszystkich złożonych ważnych ofert
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2024 r. | [5 empty] | ...................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

## Pakiet nr 4 AQT - Izba Przyjęć (hidden)
Załącznik nr 1
Załącznik nr
Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów kardiologicznych dla potrzeb Izby Przyjęć.
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora parametrów kardiologicznych przy założeniu wykonania 4 480 oznaczeń troponiny I, 1 600 oznaczeń NT-proBNP oraz 640 oznaczeń prokalcytoniny przez okres 24 miesięcy dla potrzeb Izby Przyjęć.
Lp | Nazwa asortymentu / nr katalogowy | Nr Katalogowy | Nazwa handlowa i producent | Ilość opak. Na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pakiet odczynnikowy | 903-006 | Pak reakcyjny do AQT90 / Radiomerer Medical ApS | 36 | 298 | 8 | 321.84 | 10728 | 11586.24
2 | Troponina I | 942-906 | TnI test Kit / Radiometer Medical ApS | 28 | 3170 | 8 | 3423.6 | 88760 | 95860.8
3 | NT-proBNP | 942-930 | NT-proBNP test Kit / Radometer Medical ApS | 10 | 7600 | 8 | 8208 | 76000 | 82080
4 | Prokalcytonina | 942-970 | PCT test Kit / Radometer Medical ApS | 8 | 3647 | 8 | 3938.76 | 29176 | 31510.08
Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 1 600 oznaczeń troponiny I, 1 600 oznaczeń NT-proBNP, 640 oraz oznaczeń prokalcytoniny (wyspecyfikować poniżej)
4 | Odczynnik czyszczący | 905-843 | Cleaning solution / Radiometer Medical ApS | 6 | 156 | 8 | 168.48 | 936 | 1010.88
5 | Naczynie ślepe | 942-962 | AQT90 FLEX Blank cardrige / Radiometer Medical ApS | 3 | 96 | 8 | 103.68 | 288 | 311.04
6 | Materiał kontrolny cardiac TnI, NT-proBNP , poziom 1 (kontrola jakości) | 944-513 | Multi-CHECK cardiac level 1 op. 6 amp. / Radiometer Medical ApS | 17 | 322 | 8 | 347.76 | 5474 | 5911.92
7 | Materiał kontrolny combi PCT, CRP - , poziom 1 (kontrola jakości) | 944-198 | Multi-CHECK combi level 1 op. 6 amp. / Radiometer Medical ApS | 17 | 322 | 8 | 347.76 | 5474 | 5911.92
8 | Papier do drukrki | 984-070 | Thermal paper / Rdiometer Medical ApS | 5 | 180 | 23 | 221.4 | 900 | 1107
9 | Miesięczny czynsz dzierżawny | nie dot. |  | 24 | 150 | 23 | 184.5 | 3600 | 4428
[7 empty] | RAZEM: | 221336 | 239717.88
UWAGA!
W przypadku nie stosowania u danego Wykonawcy numeru katalogowego należy zaznaczyć to w formularzu cenowym zapisem np.: -nie stosuje-.
Brak wypełnienia kolumny -"Nazwa handlowa i producent" - wymaganymi informacjami spowoduje odrzuceniem oferty
*Wypełnia Wykonawca
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wyszczególnił oraz wycenił ilość odczynników na okres 7 miesięcy pozwalającą wykonać 1 600 oznaczeń aparatu do pomiaru parametrów kardiologicznych i odpowiednio dostosować tabelę.
Do niezbędnej ilości odczynników należy wkalkulować procedury kontroli jakości zgodne z zaleceniami prodcenta (minimum 1x na serię odczynników)
Wielkość zaoferowanych opakowań odczynników ma zabezpieczyć pełne ich wykorzystanie w okresie obowiązywania umowy z zachowaniem okresu ich ważności
Opis techniczny przedmiotu zamówienia
Lp. | Nazwa parametru/podzespołu | Parametr / Warunek wymagany | Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
I. | Wymagania podstawowe:
1 | Analizator fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2023 lub nowszy | TAK ,podać rok produkcji
2 | Możliwość pomiaru nastepujących parametrów: Troponina I, Mioglobina, CK-MB mass, CRP, d-Dimer, NT pro-BNP, bHCG, PCT | TAK
3 | Możliwość jednoczesnego pomiaru do pięciu różnych parametrów z jednej próbki krwi pełnej | TAK
4 | Pomiar dokonywany z krwi pełnej, automatycznie pobieranej przez analizator bezpośrednio z probówki, bez potrzeby pipetowania lub wirowania próbki | TAK
5 | Oznaczenia ilościowe – metoda pomiaru chemiluminescencja | TAK
6 | Automatyczne mieszanie próbki | TAK
7 | Brak bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta – opisać metodykę wykonania badania | TAK
8 | Wydajność analizatora – min. 20 wyników na godzinę. | TAK
9 | Menu analizatora w języku polskim. | TAK
10 | Zintegrowany czytnik kodów paskowych do odczytu ID próbki, operatora oraz szybkego odnalezienia wyniku pacjenta w bazie danych analizatora | TAK
11 | Pamięć wyników pacjentów w analizatorze – min. 1000 wyników | TAK
12 | Gwarancja przez cały okres dzierżawy analizatora | TAK
13 | Bezpładny serwis przez cały okres dzierżawy analizatora | TAK
14 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki – 24 godziny | TAK
15 | Podłączenie analizatora do systemu informatycznego szpitala po stronie wykonawcy | TAK
* spośród wszystkich złożonych ważnych ofert
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2024 r. | [5 empty] | ...................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy