## Pakiet nr 8
Załącznik nr 1a-PAKIET 8 ENDOPROTEZA STAWU BARKOWEGO, ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO
Lp. | Asortyment/Charakterystyka produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Cena jednostk. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
Endoproteza stawu barkowego modularna anatomiczna
1. | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm | szt | 15
2. | Trzpień bcementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. | szt | 15
3. | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. | szt | 15
4. | Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. | szt | 15
5. | Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN. | szt | 15
6. | Element głowy wykonany ze stopu tytanowego pokryty okładziną ceramiczną TiN o średnicy 44, 47, 50,53 mm w grubościach 14, 17,20mm, ekscentryczne umożliwiający ustawienie co 10 stopni w różnych pozycjach | szt | 15
7. | Panewka cementowana | szt | 15
Endoproteza stawu barkowego modularna odwrócona
1. | Trzpień bezcementowy tytanowy w długościach 60, 120, 180, 240 mm, o średnicach od 9mm do 16mm co 1 mm | szt | 10
2. | Trzpień cementowany wykonany ze stopu CoCrMo w długościach 60, 90 i 120 mm i średnicach 6, 8, 10, 12 mm. | szt | 10
3. | Element przedłużający w długościach 5, 7,5, 10 mm umożliwiający właściwe dopasowanie długości oraz właściwe ustawienie rotacji co 5 stopni. | szt | 10
4. | Część przynasadowa tytanowa w długościach 30, 40 mm, oraz urazowa. | szt | 10
5. | Śruba łącząca o średnicy 6mm z okładziną ceramiczną TiN | szt | 10
6. | Odwrócona kapa wykonana ze stopu tytanowego i pokryta okładziną ceramiczną TiN mocowana do trzpienia w 3 wielkościach 36, 40, 44mm i 3 długościach szyjki. | szt | 10
7. | Kulista głowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo do pierścienia glenoidu w średnicach 36, 40, 44mm | szt | 10
8. | Panewka cementowana anatomiczna w rozmiarze 2 i 3, długa i krótka. | szt | 10
9. | Śruba gabczasta do stabilizacji kątowej o średnicy 4,2 mm, w długościach od 20mm do 40mm ze skokiem co 2mm | szt | 10
Endoproteza stawu łokciowego
1. | 8 elementów ramiennych: lewy i prawy, każdy w rozmiarach mały, duży, duży + 5 mm i duży + 10 mm. Otwory umieszczone w dystalnej części implantu kości ramiennej umożliwiają dodatkowe mocowanie fragmentów kości. | szt | 2
2. | 6 elementów łokciowych: lewy i prawy, każdy w rozmiarze mini, standardowy i duży. Cementowane implanty ramienne można dowolnie łączyć z implantami łokcia | szt | 2
3. | Całość łączona polietylenowym walcem umocowanym za pomocą bolca wykonanego ze stopu tytanu pokrytego okładziną ceramiczną TiN. Istnieje możliwość zastosowania obręczy zapewniającej związanie protezy. | szt | 2
Panewka rewizyjna bezcementowa
1. | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3 D z porowatego stopu tytanu, glinu i wanadu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. | szt | 2
2. | Zaślepka do panewki bezcementowej | szt | 2
3. | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem. | szt | 2
4. | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 – 65 mm | szt | 10
5. | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej | szt | 10
Trzpień rewizyjny stawu biodrowego
1. | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20mm w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm. | szt | 2
2. | Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni | szt | 2
3. | Element krętarza w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm | szt | 2
4. | Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy |  | 2
5. | Śruba o długości od 40 mm - 125mm | szt | 10
Implanty do rewizji stawu biodrowego
1. | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 µm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obweodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. | szt | 2
|  |  | RAZEM |  |  | 0 | 0
Wszystkie implanty w formie komisu
Dostarczenia nieodpłatnego instrumentarium na czas trwania umowy
Dostarczenia nieodpłatnego 1 napędu elektrycznego na czas trwania umowy
Szkolenie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego w zakresie technik objętych zamówieniem
Uzupełnienie magazynu implantów w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zużycia
W przypadku gdy instrumentarium będzie dostarczane na konkretny zabieg przez Przyjmującego zamówienie – czas dostarczenia w/w – 24 godziny od chwili zgłoszenia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych kupowanego asortymentu. Umowa w tym zakresie będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo.
Wartość netto:
Wartość brutto:
Termin płatności - 60 dni