Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia

AUTOMATYCZNA MYJNIA DEZYNFEKTOR -1 SZT.

Producent                 …………………………………………

Nazwa-model/typ:	…………………………….………….

Kraj pochodzenia:	………………………………………..

Rok produkcji:         ………………………………………..

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2021 | tak |  |
| 2. | komora przelotowa, dwudrzwiowa | tak |  |
| 3. | drzwi przesuwne w pionie (otwierane w dół), całkowicie przeszklone z ramą ze stali kwasoodpornej, automatycznie otwierane i zamykane przy pomocy przycisków na panelu sterującym urządzeniem, uszczelnienie drzwi za pomocą rozprężanej uszczelki dostęp do przestrzeni serwisowej z przodu lub z tyłu urządzenia, automatyczna blokada drzwi w trakcie procesu | tak |  |
| 4 | pojemność komory nie mniej niż 15 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach minimum 595x255x70 mm lub 6 pojemników sterylizacyjnych ½ STE lub 4 pojemników 1 STE, zgodnych ze standardem DIN 1/1 | tak |  |
| 5. | kompaktowa konstrukcja, maksymalna szerokość urządzenia 1000 mm, maksymalna głębokość urządzenia 1000 mm | tak |  |
| 6. | zasilanie i ogrzewanie elektrycznie (400V), moc urządzenia nie przekraczająca 21 kW | tak |  |
| 7. | możliwość mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w tym laparoskopowych, osprzętu anestezjologicznego, pojemników sterylizacyjnych, akcesoriów i butów operacyjnych | tak |  |
| 8. | komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | tak |  |
| 9. | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną, | tak |  |
| 10. | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/system oszczędzania wody polegający na odzysku i wykorzystaniu wody z fazy ostatniego płukania do innej fazy następnego procesu zlokalizowany poza komorą mycia | tak |  |
| 11. | wyposażenie w dodatkowy zbiornik/podgrzewacz wody zdemineralizowanej do płukania końcowego i dezynfekcji termicznej zlokalizowany poza komorą mycia | tak |  |
| 12. | w komorze minimum dwa przyłącza - zlokalizowane po przeciwnych stronach komory - układu cyrkulacji roztworów roboczych do podłączenia wózka załadowczego i zasilenia obiegu wewnętrznego wózka i ramion natryskowych na poszczególnych poziomach wózka | tak |  |
| 13. | końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną | tak, |  |
| 14. | temperatura ścieku nie przekraczająca 60°C | tak |  |
| 15. | minimum trzy pompy detergentu każda z możliwością ustawienia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. | tak |  |
| 16. | możliwość umieszczenia w myjni minimum 3 kanistrów 10-cio litrowych ze środkami lub zbiorników buforowych centralnego systemu dozowania | tak |  |
| 17. | pomiar dozowanych środków przy pomocy przepływomierzy | tak |  |
| 18. | kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. | tak |  |
| 19. | sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego, wysuwany sterownik ułatwiający dostęp serwisowy | tak |  |
| 20. | sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi | tak |  |
| 21. | możliwość podłączenia sterownika myjni do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni, | tak |  |
| 22. | automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do wskazanego komputera zewnętrznego klasy PC, możliwość archiwizacji raportów w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu lub oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanej myjni do narzędzi dostarczane wraz z urządzeniem | tak |  |
| 23. | procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | tak |  |
| 24. | sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i wyładowczej w kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 5” do obsługi urządzenia, wyświetlania komunikatów tekstowych, wizualizacja na ekranie wykresu temperatury i ciśnienia w systemie obiegowym | tak |  |
| 25. | wyświetlanie na ekranie po stronie załadowczej i wyładowczej czasu do zakończenia procesu | tak |  |
| 26. | sygnalizacja świetlna stanu myjni, faz procesu | tak |  |
| 27. | wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (temperatura i ciśnienie w systemie cyrkulacyjnym w postaci gotowego raportu, możliwość wydruku raportu procesu z wykresem parametrów w kolorze w formacie A4 na zewnętrznej drukarce sieciowej), szerokość papieru do wydruku z wbudowanej drukarki minimum 10 cm | tak |  |
| 28. | diagnostyczny program serwisowy i programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego), zdalne diagnozowanie poprzez złącze sieciowe | tak |  |
| 29. | zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | tak |  |
| 30. | programy mycia i dezynfekcji termicznej ze sterowaniem wg wymaganej wartości Ao i dezynfekcji chemiczno-termicznej | tak |  |
| 31. | liczba programów mycia – dezynfekcji minimum 20 w tym nie mniej niż 5 wybieranych bezpośrednio z ekranu dotykowego sterownika. | tak |  |
| 32. | możliwość zaprogramowania dowolnych programów użytkownika bezpośrednio z panelu sterującego, zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. | tak |  |
| 33. | wyposażona w system automatycznego rozpoznawania załadunku i automatycznego wyboru programu w zależności od załadunku | tak |  |
| 34. | wyposażona w zintegrowaną, wydajną suszarkę załadunku, konstrukcja suszarki zapewniająca mycie i dezynfekcję przestrzeni wewnętrznych suszarki w trakcie procesu, element grzejny suszarki umieszczony wewnątrz komory | tak |  |
| 35. | suszarka z możliwością nastawy temperatury i czasu, wyposażona w system filtrów powietrza używanego do suszenia, zgodny z normą PN EN 15883 | tak |  |
| 36. | automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra powietrza – sygnalizacja stanu awaryjnego | tak |  |
| 37. | wyposażona w wydajny, monitorowany na bieżąco system cyrkulacji wody do mycia powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych załadunku, przyłącza obiegu wody wewnątrz wózka z dwóch stron komory | tak |  |
| 38. | spust wody z komory za pomocą wydajnej pompy odpływowej | tak |  |
| 39. | powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji (brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione | tak |  |
| 40. | oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia | tak |  |
| 41. | adaptacja powierzchni i montaż nowego urządzenia w miejscu docelowym, wykonanie uszczelnienia istniejącego otworu montażowego w oblachowaniu i ścianie listwami ze stali kwasoodpornej, | tak |  |
| 42. | urządzenie posiada deklarację zgodności, | tak |  |
| 43. | wykonanie zgodnie z normą PN-EN 15883-1,2, | tak |  |
| 44. | zgodność z Dyrektywą 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją (jednostka notyfikująca wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) | tak |  |
|  | Komplet wyposażenia myjni: | tak |  |
| 45. | wózek transportowy z systemem dokowania do oferowanej myjni dezynfektora i zbiorniczkiem ociekowym – 2 szt. | tak |  |
| 46. | wózek załadowczy na 12 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x100 mm, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wysokość załadowcza na każdym poziomie minimum 100 mm wyposażony w minimum 30 przyłączy do mycia endoskopów sztywnych/narzędzi mikrochirurgicznych z kanałem roboczym – 1 szt. | tak |  |
| 47. | wózek załadowczy dwupoziomowy 2 minimum 6 szt. dużych tac instrumentowych o wymiarach 595x255x70 mm lub pojemników lub akcesoriów o dużych gabarytach, ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, wysokość załadowcza na każdym poziomie minimum 280 mm – 1 szt. | tak |  |
| 48. | standardowa taca narzędziowa wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej, wymiary około 480 x 250 x 50 mm – 12 szt. | tak |  |
| 49. | zestaw startowy płynnych środków chemicznych, na których zostało skalibrowane i kwalifikowane podczas instalacji i uruchomienia urządzenie (w opakowaniach 5 lub 10 (±5%) dm3): | tak |  |
| 50. | własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia, siedziba autoryzowanego serwisu z min. 3 etatowymi pracownikami serwisu w odległości max. 150 kilometrów od Zamawiającego | tak |  |
| WARUNKI GWARANCYJNE |
| 51. | Autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu, certyfikaty szkoleniowe dla minimum 5 etatowych pracowników serwisu | tak |  |
| 52. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | tak |  |
| 53. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym zgodnie z wytycznymi producenta wraz z bezpłatną wyminą części eksploatacyjnych (m.in. uszczelki do drzwi, filtr powietrza- składających się na zestaw przeglądowy) | tak |  |
| 54. | Okres gwarancji na perforację komory w latach | 15 lat |  |
| 55. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnych w godzinach w dni robocze | maksymalnie 24 godz. |  |
| 56. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | maksymalnie 3 naprawy |  |
| 57. | Okres od daty instalacji, w którym Wykonawca zapewnia dostępność do części zamiennych do urządzenia od daty instalacji | min. 15 lat |  |
| 58. | Szkolenie personelu podczas instalacji urządzenia | tak |  |

Uwaga:

Wszystkie oferowane parametry wraz z parametrami technicznymi muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty opisach tj. Karty katalogowe lub foldery producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów.

c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna myjnia dezynfektor | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN