## Pakiet nr 1
Pakiet nr 1 Sprzęt do intubacji
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat% | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Filtr oddechowy mechaniczny z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, spełniający wymogi HEPA klasy 13 dla cząstek o najwyższej penetracji Skuteczność filtracji przeciwbakteryjnej 99,9999%} . Zakres objętości oddechowej 150-1200 ml, przestrzeń martwa max 45ml. Waga max. do 28g. |  | szt | 1000 | 2700 | 1500 | 5200
2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny zbudowany z hydrofobowej warstwy filtrującej oraz wydzielonego celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci , bakteryjno- wirusowy, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa max. 55ml,masa max.36g,Vt150-1200ml, sterylny |  | szt | 3000 | 2500 | 2000 | 7500
3 | Łącznik 15/22 mm do podłączania rurki intubacyjnej,tracheostomijnej i rur do respiratora,łącznik 22F od strony respiratora z możliwością podłączenia inhalatora Aeroneb Pro, elastyczna obudowa, wewnętrzna powierzchnia gładka, podwójnie obrotowy ( dający możliwość wykonania bronchoskopii) sterylny. |  | szt | 0 | 600 | 2000 | 2600
4 | Rurka dooskrzelowa, dwuświatłowa, profilowana, posiadająca w zestawie prowadnicę, 2 podwójne obrotowe łączniki, łącznik Y ,prawa, lewa. W rozmiarach 26, 28, 35, 37, 39, 41 z ostrogą lub bez. |  | szt | 6 | 10 | 2 | 18
5 | Rurka intubacyjna sterylna z miękkiego przezroczystego PCV, ustno-nosowa,z mankietem uszczelniającym{typu Soft-seal, HI-Lo}, wymagany opis rozmiaru rurki na korpusie rurki lub baloniku, wszystkie krawędzie łącznie z otworem Murphego zaoblone, znacznik Rtg na całej długości, znacznik głębokości intubacji,rurki w rozmiarach 2,5-10,0. |  | szt | 10 | 300 | 500 | 810
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 2
Pakiet nr 2 Drenaż klatki piersiowej
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dren miękki do drenażu opłucnej z trokarem typu trójgraniec, płaskim, oznakowanym rozmiarem, uchwytem z podziałką głębokości na drenie co 2cm z co najmniej 3 otworami, linia widoczna w rtg na drenie, trójgraniec zapakowany w sztywną osłonę, rozm.20,24, 28, 32F |  | szt | 80 | 50 | 50 | 180
2 | Sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej , komorą na wydzielinę o pojemności 2500-3000 ml, z możliwością uzyskania ciśnienia ssania powyżej 25cm H2O. Budowa kompaktowa o wysokości 20-30cm, o stabilnej podstawie, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu razem z serwetką. Zestaw posiadający dokładny pomiar odessanego płynu, możliwość dokładnej oceny ilości płynu w przypadku drenażu obustronnego, (dwa dreny, każdy do innej komory) |  | szt | 80 | 30 | 20 | 130
3 | Zestaw Seldingera do punkcji opłucnej z drenem 12F, skalpelem, strzykawką 10ml,igłą Tuchy, prowadnicą i rozszerzadłem. |  | szt | 0 | 5 | 20 | 25
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 3
Pakiet nr 3 Maska krtaniowa | [6 empty] | #VALUE!
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa sterylna, z pompowanym mankietem, jednorazowa z możliwością odsysania treści żołądka. Maska posiada utwardzoną wyprofilowaną rękojeść oraz zabezpieczenie przed zagryzieniem. W rozmiarach 2,5; 3; 4; 5 |  | szt | 0 | 500 | 10 | 510
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 4
Pakiet nr 4 Cewnik w systemie zamkniętym
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik w systemie zamkniętym do odsysania pacjentów z rurką tracheostomijną obrotowy łącznik do zamocowania do obwodu oddechowego oraz obrotowy łącznik do mocowania do rurki tracheostominej z możliwością odłączenia cewnika od łącznika. Końcówka cewnika atraumatyczna. Cewnik z dwoma zastawkami automatycznej komory płuczącej, przeznaczony do utrzymania przy pacjencie do 72 godzin bez rozłączania systemu ( wymiany cewnika). Czas utrzymania poparty badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty i zawarty w instrukcji obsługi. W rozmiarach 14CH, 16CH rozmiar kodowany kodem, długość cewnika min.300mm. |  | szt | 50 | 200 | 100 | 350
2 | Cewnik w systemie zamkniętym do odsysania pacjentów z rurką intubacyjną obrotowy łącznik do zamocowania do obwodu oddechowego oraz obrotowy łącznik do mocowania do rurki intubacyjnej. Z możliwością odłączenia cewnika od łącznika. Końcówka cewnika atraumatyczna. Cewnik z dwoma zastawkami automatycznej komory płuczącej, przeznaczony do utrzymania przy pacjencie do 72 godzin bez rozłączania systemu ( wymiany cewnika). Czas utrzymania poparty badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty i zawarty w instrukcji obsługi. W rozmiarach 14CH, 16CH rozmiar kodowany kodem, długość cewnika min.540mm. |  | szt | 200 | 100 | 300 | 600
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 5
Pakiet nr 5 Rurka tracheostomijna- modyfikacja
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Okulary tlenowe do podawania tlenu do nosa,silikonowe,bezzapachowe,dł. Min. 210 cm |  | szt | 0 | 1000 | 500 | 1500
3 | Rurka tracheostomijna silikonowa jednorazowa zbrojona z regulowanym położeniem kołnierza oraz mankietem uszczelniającym TTS w rozmiarach 6,0-9,0 |  | szt | 0 | 5 | 2 | 7
4 | Rurka tracheostomijna silikonowana, Fenestracyjna, bez mankietu, z prowadnikiem , w rozmiarach 6,7, 8, 9 |  | szt | 5 | 50 | 50 | 105
6 | Rurka tracheostomijna sterylna z miękkiego, przezroczystego PCV z silikonem, z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, wyposażonym w samoczynny system ograniczania wzrostu ciśnienia w czasie wentylacji ( typu Soft Seal , Lantza Fome Cuff), wymagany opis rozmiaru rurki oraz rodzaju mankietu na baloniku kontrolnym lub korpusie rurki wszystkie krawędzie zaoblone, z dodatkowym portem zintegrowanym ze ścianą rurki umożliwiającym odsysanie z nadmankietu, w rozmiarach 6,0-9,0 |  | szt | 20 | 50 | 100 | 170
7 | Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym typu np.Soft Seal lub HI-Lo z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem} posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiarui długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądż wymianę rurki, rozmiary 6,0-9,0 ze stopniowaniem rozmiaru co 0,5 |  | szt | 0 | 100 | 100 | 200
8 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza posiadająca mechanizm blokujący umożliwiający przesuwanie kołnierza wzdłuż osi rurki oraz obracanie o kąt 360stopni, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym typu np.Soft Seal lub HI-Lo z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu ( płaski przed wypełnieniem} , wykonana z medycznego PCW- półprzezroczysta, z oznaczeniem rozmiaru rurki, rodzaju i średnicy mankietu na baloniku kontrolnym i zakresem zmiennej długości podanym na kołnierzu, rozmiary 6,0-9,0 |  | szt | 30 | 30 | 40 | 100
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 5A
Pakiet 5A- Opaska miękka do rurek tracheostomijnych
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Opaska miękka do rurek tracheostomijnych- mocowana do rurki na szyi pacjenta |  | szt | 0 | 250 | 400 | 650
RAZEM

## Pakiet nr 5B
Pakiet 5B- Rurka tracheostomijna
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurka tracheostomijna sterylna z miękkiego, przezroczystego PCV bez mankietu uszczelniającego,z uchwytem o płynnej regulacji położenia, sztywne opakowanie chroniące rurkę przed uszkodzeniem, sterylna, w rozmiarach rozmiary 6,0-9,0 |  | szt | 0 | 20 | 10 | 30
RAZEM

## Pakiet nr 6
Pakiet nr 6 Przewody tlenowe łączniki
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Łącznik prosty, łączący worek z rurą oddechową 22mm |  | szt | 0 | 10 | 20 | 30
2 | Łącznik Y, 15/22mm |  | szt | 0 | 50 | 100 | 150
3 | Przewód tlenowy do maski 210 cm – 230 cm, bezzapachowy |  | szt | 50 | 100 | 500 | 650
4 | Przewód tlenowy do maski 500 cm - 800 cm, bezzapachowy |  | szt | 0 | 20 | 700 | 720
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 7
Pakiet nr 7 Materiały hemostatyczne
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Hemopatch 2,7 x 2,7cm |  | szt | 0 | 5 | 2 | 7
2 | Hemopatch 4,5 x 4,5 cm |  | szt | 0 | 3 | 2 | 5
3 | Hemopatch 4,5 x 9 cm |  | szt | 0 | 6 | 1 | 7
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0
Dopuszcza się awaryjne stosowanie zamienników pod warunkiem tego samego składu chemicznego i tego samego zakresu rejestracji

## Pakiet nr 8
Pakiet 8 Rurki intubacyjne i prowadnice
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rurki intubacyjne, silikonowane, mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, znacznik głębokości w postaci grubego pierścienia, balonik kontrolny znakowany średnicą mankietu oraz rozmiarem rurki, przeźroczysty łącznik 15mm; rurka anatomicznie wyprofilowana w kształcie łuku, opakowanie z punktowymi zgrzewami zapewniającymi zachowanie anatomicznego kształtu rurki, sterylna | 7,0 mm |  | szt. | 100 | 20 | 100 | 220
|  | 7,5 mm |  | szt. | 100 | 10 | 500 | 610
|  | 8,0 mm |  | szt. | 1000 | 20 | 800 | 1820
|  | 8,5 mm |  | szt. | 1000 | 20 | 300 | 1320
|  | 9,0 mm |  | szt. | 200 | 5 | 50 | 255
|  | 9,5 mm |  | szt. | 30 | 0 | 20 | 50
|  | 10,0 mm |  | szt. | 30 | 0 | 0 | 30
2 | Rurki intubacyjne. silikonowane, do długotrwałej intubacji oznaczenie rozmiaru rurki na łączniku, na rurce i na baloniku kontrolnym, mankiet niskociśnieniowy w kształcie walca, dodatkowy port umożliwiający odsysanie z okolicy podgłośniowej, zakończony uniwersalnym łącznikiem z zatyczką otwór MURPHIEGO, nitka kontrastu rtg, znacznik głębokości w postaci pełnych pierścieni dren do odsysania w innym kolorze niż dren do napełniania mankietu, rurka anatomicznie wyprofilowana w kształcie łuku, opakowanie z punktowymi zgrzewami zapewniającymi zachowanie anatomicznego kształtu rurki sterylna, bez zawartości ftalanów | 7,0 mm |  | szt. | 30 | 10 | 20 | 60
|  | 8,0 mm |  | szt. | 40 | 10 | 50 | 100
|  | 9,0 mm |  | szt. | 40 | 10 | 0 | 50
|  | 10,0 mm |  | szt. | 20 | 10 | 50 | 80
3 | Rurka dwuświatłowa typu Robertshaw do intubacji dooskrzelowej lewostronna / prawostronna niskociśnieniowe mankiety tchawiczy i oskrzelowy znacznik RTG pakiet musi zawierać dwie złączki złączkę w kształcie litery Y; dwa cewniki do odsysania Rurka dwuświatłowa typu Robertshaw do intubacji dooskrzelowej lewostronna / prawostronna niskociśnieniowe mankiety tchawiczy i oskrzelowy znacznik RTG pakiet musi zawierać dwie złączki złączkę w kształcie litery Y; dwa cewniki do odsysania | 37 |  | szt | 5 | 5 | 2 | 12
|  | 39 |  | szt | 5 | 0 | 1 | 6
4 | Rurka intubacyjna zbrojona silikonowana z manietem niskociśnieniowym i prowadnicą w środku rurki- prowadnica nie może zawierać aluminium, wyprofilowana anatomicznie w kształcie łuku , rozmiar 2,5 -10,0mm co 5mm, jałowa jednorazowego użytku, podwójny znacznik głębokości (dwa pełne pierścienie), łącznik 15mm zintegrowany na stałe z rurką, zbrojenie rurki na całej długości, podziałka co 1cm, baloniok kontrolny z oznaczeniem rozmiaru rurki, niebieski dren napełniający |  |  | szt | 150 | 2700 | 50 | 2900
5 | Rurka ustno-gardłowa jednorazowa, w rozmiarach 1 - 6, rozmiary oznaczone kolorem. |  |  | szt | 600 | 2000 | 1500 | 4100
6 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania rurki intubacyjnej z zaokrąglonym końcem,w rozmiarach: powyżej 2,5 rozmiaru rurki, sterylna metalowa, powleczona tworzywem plastycznym, bez zawartości ftalanów, długość 340-370mm |  |  | szt. | 400 | 300 | 100 | 800
7 | Prowadnica jednorazowa do trudnych intubacji typu Bougle z wygiętym końcem 15Ch/60cm, materiał o właściwościach poślizgowych, pakowana w sztywny futerał, sterylna |  |  | szt | 150 | 50 | 30 | 230
8 | Prowadnica jednorazowa z kanałem do wentylacji elastycznie wzmocniona na całej długości ,kanał wewnętrzny do podawania tlenu podczas intubacji, zagięty koniec, jałowa, rozmiar 3,3 i 5,0, długość 830mm |  |  | szt | 20 | 20 | 20 | 60
9 | Prowadnica wielorazowa do trudnych intubacji typu Bougle z wygiętym końcem 15Ch/60cm, materiał o właściwościach poślizgowych, pakowana w sztywny futerał, sterylna |  |  | szt | 0 | 4 | 10 | 14
10 | Prowadnica wielorazowa do wymiany rurek intubacyjnych, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, prosty koniec, pakowana w sztywny futerał, 10CH/800mm |  |  | szt | 0 | 2 | 5 | 7
11 | Aparat do ćwiczeń oddechowych |  |  | szt | 600 | 600 | 500 | 1700
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 9
Pakiet nr 9 Obwód oddechowy
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa wygięta -delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (kąt ok.. 70 st.), zabezpieczenie przed podwijaniem mankietu podczas zakładania w postaci wzmoznionego koniszka,l dren balonika kontrolnego połączony z rurką na min. 1/3 jej długości, znaczniki kontroli prawidłowego usytowania maski, oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym, zakres rozmiarów 1-6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3;4;5;6;) opis w języku polskim, na opakowaniu jednostkowym widoczny musi być: numer katalogowy (jeśli posiada), data ważności, znak CE |  | szt | 0 | 0 | 30 | 30
2 | Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki, dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) z pojemnikiem na lek 6ml kompatybilna z posiadanym przez Użytkownika Sterownikiem Aeroneb |  | szt | 0 | 30 | 50 | 80
3 | Obwód modyfikowany Jackson Rees rura karbowana 140cm, linia świeżego gazu, trójnik Washington’a, worek oddechowy 0,5l z zaworem, noworodkowy. |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
4 | Obwód oddechowy karbowany do respiratora dla dorosłych 2 rury karbowane o stałej długości 180 cm; rury z PE (polietylenu) złącza rur 22mmF z EVA (octanu winylu); trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do Y; trójnik Y odłączalny od rur umożliwiający podłączenie nebulizatora w gałąź wdechową; kolanko z portem luer lock zabezpieczone stabilnie wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; wieszak do mocowania rur; czas stosowania do 7 dni (potwierdzenie w instrukcji użycia); czysty mikrobiologicznie; jednorazowy |  | szt | 0 | 200 | 200 | 400
5 | Obwód oddechowy rozciągliwy do aparatów do znieczulenia dla dorosłych: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 200cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150cm; pamięć kształtu rur (uformowany obwód zachowuje ustawiony kształt); ryflowane złącza 22mmF z EVA (od strony maszyny) zapewniające stabilne połączenie; średnica rur 22mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika (port o średnicy zewnętrznej 5,75 mm - do pomiaru ciśnienia, i port do pomiaru temperatury o średnicy wewnętrznej 7,7mm); kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności; worek oddechowy bezlateksowy, 2 l - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy |  | szt | 250 | 3000 | 100 | 3350
6 | Obwód oddechowy rozciągliwy do aparatów do znieczulenia pediatryczny: dwie rury o zmiennej długości (rozciągliwe) - długość po rozciągnięciu 180cm; dodatkowa rura do worka o zmiennej długości (rozciągliwa) - długość po rozciągnięciu 150 cm; pamięć kształtu rur (uformowany obwód zachowuje ustawiony kształt); elastyczne, ryflowane złącza 22mmF z EVA (od strony maszyny) zapewniające stabilne połączenie; średnica rur 15mm; trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika (port o średnicy zewnętrznej 5,75 mm - do pomiaru ciśnienia i port do pomiaru temperatury o średnicy wewnętrznej 7,7mm) ; kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wkręcanym koreczkiem; zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych / tester szczelności ; worek oddechowy bezlateteksowy 1litr - informacja o braku lateksu umieszczona na kołnierzu worka; czysty mikrobiologicznie; opakowanie: folia; jednorazowy |  | szt | 0 | 50 | 0 | 50
7 | Obwód oddechowy współosiowy dla dorosłych (rura w rurze) do respiratora:z funkcją wymiennika ciepła (powietrze wydychane przez pacjenta ogrzewa powietrze wdychane); długość 180 cm z PE (polietylen), średnica rury wewnętrznej 18mm; średnica rury zewnętrznej 30mm ; złącza rur od strony respiratora 22mmF; złącze od strony pacjenta 22mmM/15mmF; rura wydechowa rozciągliwa do 60 cm; złączka kolankowa 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock i zakręcany koreczek; zatyczka 22mmF (zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcyh / tester szczelności); czas stosowania do 7 dni dla jednego pacjenta potwierdzony w instrukcji użytkowania; opakowanie folia-folia, czysty mikrobiologicznie, jednorazowy |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
8 | Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) o średnicy 22 mm służące do podłączenia membrany nebulizatora z pozycji 6 w układ oddechowy pacjenta |  | szt | 0 | 30 | 50 | 80
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 10
Pakiet nr 10 Maski krtaniowe
Lp. | Opis | Rozm. | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z mankietem o klasycznym kształcie wykonanym z materiału o niskim współczynniku tarcia zmniejszającym opór przy wprowadzaniu i usuwaniu maski. Dren do napełniania mankietu zintegrowany z rurką co chroni przed możliwością uszkodzenia podczas użytkowania, w rozmiarach i zakresach wagowych. Bez lateksu, sterylna | 2 - 5 |  | szt | 0 | 0 | 30 | 30
2 | Maska nadkrtaniowa. Mankiet maski żelowy, nienadmuchiwany, z blokadą nagłośni. Urządzenie wyposażone w: - stabilizator położenia w jamie ustnej - bloker zgryzu zintegrowany z rurką - kanał gastryczny (nie dotyczy rozmiar 1) umożliwiający wprowadzenie sądy do żołądka. Wykonana z termoplastycznego materiału dopasowującego się do struktur gardła i krtani, zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic nadkrtaniowych. Z możliwością wprowadzenia rurki intubacyjnej lub prowadnika, pakowana wraz z usztywniaczem. Sterylna. | 3 - 5 |  | szt | 600 | 600 | 100 | 1300
3 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku,nienadmuchiwany, miękki mankiet wykonany z termoplastycznego elastomeru. Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu dla lepszej identyfikacji produktu. Bezlateksowa, bez ftalanów. Mikrobiologicznie czysta. Dostępne rozmiary: 1 - odpowiada klasycznemu 0-1; 2 - odpowiada klasycznemu 2-3; 3 - odpowiada klasycznemu 3-5; 4 - odpowiada klasycznemu 5-6; | 1 - 5 |  | szt. | 1500 | 1500 | 1000 | 4000
4 | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu całkowicie pozbawionego PVC (nie zawiera ftalanów). Posiada mankiet uszczelniający elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą (podwójne uszczelnienie w okolicy brody), rozmiar uniwersalny dla dorosłych, zawory po obu stronach maski, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, rezerwuar tlenowy. W zestawie dren tlenowy odłączalny, przezroczysty o przekroju gwiazdkowym (nie załamującym się), o długości 210cm, końcówka standardowa, wyprofilowany zachyłek nosowy pozbawiony blaszki, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane. | x |  | szt | 300 | 200 | 500 | 1000
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 11
Pakiet nr 11 Sprzęt do znieczulenia przewodowego 1
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 22G x 88mm |  | szt | 300 | 0 | 100 | 400
2 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 25G x 88mm |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
3 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 26G x 88mm |  | szt | 600 | 0 | 200 | 800
4 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 27G x 88mm |  | szt | 100 | 0 | 50 | 150
5 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 22G x 120mm |  | szt | 30 | 10 | 20 | 60
6 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 25G x 120mm |  | szt | 25 | 10 | 15 | 50
7 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 26G x 120mm |  | szt | 25 | 10 | 15 | 50
8 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 27G x 120mm |  | szt | 20 | 0 | 10 | 30
9 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point , z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 25G x 88mm z prowadnicą |  | szt | 200 | 0 | 60 | 260
10 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem typu Atraucan, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 26G x 88mm z prowadnicą |  | szt | 700 | 0 | 300 | 1000
11 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point, z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 27G x 88mm z prowadnicą |  | szt | 1500 | 0 | 100 | 1600
12 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point , z eliptycznym uchytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 25G x 120mm z prowadnicą |  | szt | 30 | 10 | 20 | 60
13 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point , z eliptycznym uchwytem i pryzmatem zmieniającym barwę w trakcie identyfikacji PMR; 27G x120mm z prowadnicą |  | szt | 20 | 10 | 10 | 40
14 | Igła echogeniczna do blokad nerwów obwodowych, dobrze widoczna pod USG z możliwością połączenia do neurostymulatora. Igła zaizolowana na całej swojej długości poza szlifem. Posiadająca szlif igły 30o, czytelne znaczniki głębokości na igle co 1 cm, zintegrowany na stałe z uchwytem drenik infuzyjny do podaży leku, zintegrowany na stałe z uchwytem kabelek elektryczny do stymulatora, wychodzący z tyłu uchwytu. Igła posiadająca powierzchnię echogeniczną na 3 odcinkach począwszy od szlifu igły. rozmiar 22G x 50mm. |  | szt | 100 | 0 | 0 | 100
15 | Igła echogeniczna do blokad nerwów obwodowych, dobrze widoczna pod USG z możliwością połączenia do neurostymulatora. Igła zaizolowana na całej swojej długości poza szlifem. Posiadająca szlif igły 30o, czytelne znaczniki głębokości na igle co 1 cm, zintegrowany na stałe z uchwytem drenik infuzyjny do podaży leku, zintegrowany na stałe z uchwytem kabelek elektryczny do stymulatora, wychodzący z tyłu uchwytu. Igła posiadająca powierzchnię echogeniczną na 3 odcinkach począwszy od szlifu igły. rozmiar 22G x 100mm. |  | szt | 50 | 0 | 0 | 50
16 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: Igła Tuohy 18G x 80mm, znaczniki na igle co 1 cm, skrzydełka zintegrowane z uchwytem igły; Cewnik wykonany z poliamidu z 3 otworami bocznymi, posiadający miękką końcówkę, Filtr płaski zewnątrzoponowy 0,2 µm; Mocowanie filtra do skóry umożliwiające łatwe podanie leku dzięki możliwości obracania go wokół własnej osi; Przezroczysty zatrzaskowy łącznik cewnika z końcówką luer lock do filtra; Strzykawka do metody spadku oporu z końcówką luer ( LOR) z paraboliczną skalą zapobiegającą pomyleniu jej ze standardową strzykawką. |  | szt | 50 | 10 | 10 | 70
17 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, jednoświatłowy, o średnicy światła cewnika 16G o długości 20cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, możliwością mocowania cewnika do skóry, igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. |  | szt | 20 | 0 | 0 | 20
18 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwuświatłowy 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G o długości 20cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, możliwością mocowania cewnika do skóry, igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. |  | szt | 0 | 0 | 100 | 100
19 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy 7F, o średnicy świateł cewnika 16,18,18G o długości 20cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, możliwością mocowania cewnika do skóry, igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock, rozszerzadło oraz kabelek umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. |  | szt | 200 | 0 | 200 | 400
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 12
Pakiet nr 12 Zestaw do tracheostomii przezskórnej- modyfikacja
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Steldingera dla osób o nietypowej anatomii szyi z jednostopniowym rozszerzadłem w kształcie litery S,z hydrofilową warstwą poślizgową z miękkim końcem, ergonomicznym uchwytem, z otworem na cewnik prowadzący i ze znacznikiami informującymi o głębokości wprowadzenia, w zestawie: wyskalowana zbrojona rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, długa wyskalowana igła 14G z kaniulą, długi rozszerzacz wstępny z uchwytem, długi cewnik prowadzący, prowadnica Seldingera, cienkościenna teflonowa kaniula, gąbka do czyszczenia kaniul,miękka opaska mocująca,klin do odłączenia rurki,rozmiar 7-9mm, całość sterylna |  |  | szt | 1 | 2 | 1 | 4
2 | Zestaw uzupełniający do tracheotomii przezskórnej firmy SIMS Portex zawierający: rurkę tracheotomijną z drenem umożliwiającym odsysanie znad mankietu, metalową prowadnicę z końcówką J, igłę do identyfikacji tchawicy, jednorazowy skalpel, rozszerzadło, jednorazową strzykawkę | 7 |  | szt | 10 | 5 | 3 | 18
|  | 8 |  | szt | 10 | 5 | 3 | 18
|  | 9 |  | szt | 10 | 5 | 1 | 16
RAZEM | [11 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 12A
Pakiet 12A- Zestaw do minitarcheotomii
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do minitracheotomii metodą Seldingera typu Mini Trach, dla dorosłych-rurka 4mm z metalową prowadnicą, igłą i skalpelem |  |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
RAZEM

## Pakiet nr 12B
Pakiet 12B- Zestaw do minitracheotomii
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do minitracheotomii typu Mini Trach, dla dorosłych-rurka 4mm z miękka prowadnicą |  |  | szt | 0 | 10 | 0 | 10
RAZEM

## Pakiet nr 12C
Pakiet 12C- Zestaw do szybkiej konikotomii
Lp. | Nazwa | Rozmiar | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do szybkiej konikotomii z igłą Veresa i rurką 6mm z uszczelnieniem |  |  | szt | 2 | 2 | 2 | 6
RAZEM

## Pakiet nr 13
Pakiet nr 13 Płyny kompatybilne z aparatem typu Prismaflex do zabiegów CRRT
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Roztwór do hemofiltracji z zawartością cytrynianu, kompatybilny z aparatem Prismaflex; Worek 5000 ml o zawartości cytrynianów 19mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sodu chlorek 5,03 g/l, Sodu cytrynian 5,29 g/l. |  | szt | 60 | 90 | 90 | 240
2 | Roztwór do hemodializy/do hemofiltracji bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym zawierajacym cytryniany.Worek dwukomorowy 5000 ml. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Przed zmieszaniem: Mała komora A (250 ml): Magnezu chlorek sześciowodny 3,05 g/l Duża komora B (4750 ml): Sodu chlorek 7,01 g/l Sodu wodorowęglan 2,12 g/l Potasu chlorek 0,314 g/l Disodu fosforan dwuwodny 0,187 g/l |  | szt | 60 | 90 | 90 | 240
3 | Roztwór do hemodializy/do hemofiltracji z zawartością fosforanów kompatybilny z aparatem Prismaflex. Worek dwukomorowy 5000 ml. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą bez konieczności przełamania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Przed zmieszaniem Mała komora A ( 250ml) zawiera: Wapnia chlorek dwuwodny 3,68 g Magnezu chlorek sześciowodny 2,44 g Duża komora B (4750ml) zawiera: Sodu chlorek 6,44 g Sodu wodorowęglan 2,92 g Potasu chlorek 0,314 g Disodu fosforan bezwodny 0,225 |  | szt | 30 | 35 | 35 | 100
4 | Zestaw do zabiegów ciągłych z filtrem, z błony heparynizowanej zdolnej do adsorbcji endotoksyn, cytokin, anafiloksyn |  | szt | 5 | 5 | 5 | 15
5 | Linia do podaży wapnia podczas zabiegu CRRT z zastosowaniem antykoagulacji cytrynianowej, kompatybilna z aparatem Prismalfex. |  | szt | 10 | 10 | 10 | 30
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 14
Pakiet nr 14 Mankiety ciśnieniowe
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mankiety do wlewów ciśnieniowych 500 ml, jednopacjentowe , z manometrem, z wydajną gruszką ułatwiającą napełnianie, odporne na rozdarcia i naprężenia. |  | szt | 10 | 20 | 15 | 45
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 15
Pakiet nr 15 Jednorazowe łopatki i rękojeści do laryngoskopów
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Łopatki jednorazowe, metalowe do laryngoskopów profilem zbliżone do standardowych łopatek wielokrotnego użytku. Kompatybilne z Zielonym Standardem ISO 7376, Typ Macintosh, rozmiar MAC2, MAC 3, MAC 4 |  | szt | 1500 | 700 | 1500 | 3700
2 | Rękojeści jednorazowe do laryngoskopów kompatybilne z jednorazowymi łopatkami typu Macintosh |  | szt | 200 | 50 | 200 | 450
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr16
Pakiet nr 16 Sprzęt do znieczulenia przewodowego 2
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna z możliwością zastosowania prowadnicy znajdującej się w zestawie , bez Dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 18G X 90 mm |  | szt | 0 | 50 | 0 | 50
2 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna , bez dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 20G X 90mm |  | szt | 0 | 200 | 0 | 200
3 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna , bez dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 22 G X 90 mm |  | szt | 0 | 150 | 0 | 150
4 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna , bez Dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 23 G X 90 mm |  | szt | 0 | 100 | 20 | 120
5 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna z możliwością zastosowania prowadnicy znajdującej się w zestawie , bez Dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 24 G X 90 mm |  | szt | 0 | 100 | 50 | 150
6 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna z możliwością zastosowania prowadnicy znajdującej się w zestawie , bez Dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 25G X 90 mm |  | szt | 0 | 500 | 100 | 600
7 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Quinkego lub Lancet z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna z możliwością zastosowania prowadnicy znajdującej się w zestawie , bez Dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 26G X 90 mm |  | szt | 0 | 500 | 0 | 500
8 | Igła podpajęczynówkowa ze szlifem Pencil Point z przezroczystą końcówką o kształcie klepsydry o szer. 8 mm i dł. 13 mm umożliwiającą śledzenie wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Cienkościenna z możliwością zastosowania prowadnicy znajdującej się w zestawie , bez Dodatkowych uchwytów przy korpusie igły z końcówką mandrynu kwadratową. PMR 27G X 90 mm |  | szt | 100 | 300 | 300 | 700
| RAZEM | [9 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 17
Pakiet nr 17 Cewniki do samocewnikowania , środki do pielęgnacji cewników
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik hydrofilowy NELATON do jednorazowego cewnikowania, oraz do samocewnikowania dróg moczowych u dzieci i dorosłych z przewlekłym zatrzymaniem moczu lub dysfunkcją mikcji, sterylny pokryty lubrykantem gotowy do użycia. Bezdotykowy system zakładania. - Bez oczek mogących powodować zranienia. W celu gładkiego wprowadzania - Wykonane z miękkiego, delikatnego i atraumatycznego materiału TPO, który daje możliwości zwijania cewnika bez jego złamania, nie zawierają PCV i DEHP - Łatwe otwieranie i obsługa. Pokryty warstwą zapewniającą poślizg,gotowy do użytku w każdym momencie Rozmiary: 41cm / CH8 , 41cm/CH10, 41cm/CH12, 41cm/CH14, 41cm/CH16 Opakowanie 30szt |  | op | 0 | 20 | 5 | 25
2 | Cewnik hydrofilowy NELATON z workiem na mocz do jednorazowego cewnikowania, oraz do samocewnikowania dróg moczowych u dzieci i dorosłych z przewlekłym zatrzymaniem moczu lub dysfunkcją mikcji, sterylny pokryty lubrykantem gotowy do użycia. Bezdotykowy system zakładania. - Bez oczek mogących powodować zranienia. W celu gładkiego wprowadzania - Wykonane z miękkiego, delikatnego i atraumatycznego materiału TPO, który daje możliwości zwijania cewnika bez jego złamania, nie zawierają PCV i DEHP - Łatwe otwieranie i obsługa. Pokryty warstwą zapewniającą poślizg,gotowy do użytku w każdym momencie Rozmiary: CH12, /CH14 opakowanie 30szt |  | op | 0 | 2 | 0 | 2
3 | Cewnik hydrofilowy NELATON MINI do jednorazowego cewnikowania, oraz do samocewnikowania dróg moczowych u dzieci i dorosłych z przewlekłym zatrzymaniem moczu lub dysfunkcją mikcji, sterylny pokryty lubrykantem gotowy do użycia. Bezdotykowy system zakładania. - Bez oczek mogących powodować zranienia. W celu gładkiego wprowadzania - Wykonane z miękkiego, delikatnego i atraumatycznego materiału TPO, który daje możliwości zwijania cewnika bez jego złamania, nie zawierają PCV i DEHP - Łatwe otwieranie i obsługa. Pokryty warstwą zapewniającą poślizg,gotowy do użytku w każdym momencie Rozmiary: 20cm/CH1414 Opakowanie 30sztuk |  | op | 0 | 2 | 0 | 2
4 | Zestaw zawierający środek do pielęgnacji do cewników typu Foley. Zawiera lekko hipotoniczny płyn ze wskazaniem do stosowania w przypadku mocno zwapnionych cewników. 6% roztwór kwasu cytrynowego i glukonolaktonu. Dodatkowo roztwór ten minimalizuje urazy związane z usuwaniem cewnika założonego na stałe, pH=4 (odczyn kwaśny) obniża zasadowość środowiska w cewniku przez co zmniejsza ryzyko wystąpienia osadu i zablokowania cewnika. Sterylny zestaw z uniwersalną końcówką i zintegrowaną zatyczką ochronną, brak ryzyka zanieczyszczenia. Całkowicie zamknięty system. Sterylizowany w opakowaniu, dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia produktu utrzymuje sterylność po otwarciu opakowania; co większa bezpieczeństwo produktu. Zacisk zapobiegający wydostawaniu się płynu przed podłączeniem produktu do cewnika, umożliwiający bezpieczne podłączenie zestawu. Pojemnośc 10ml. Wolny od PVC. |  | szt | 0 | 30 | 0 | 30
5 | System oczyszczający, zapobiegający i usuwający materiał bakteryjny z cewnika. Roztwór stosowany do utrzymania czystości cewnika, dorutynowego usuwania bakterii przez mechaniczne spłukiwanie,usuwajacy biofilm bakteryjny z cewnika.Sterylny zestaw z uniwersalną końcówką i zintegrowaną zatyczką ochronną, brak ryzyka zanieczyszczenia. Całkowicie zamknięty system. Sterylizowany w opakowaniu, dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia produktu utrzymuje sterylność po otwarciu opakowania; co zwiększa bezpieczeństwo produktu. Zacisk zapobiegający wydostawaniu się płynu przed podłączeniem produktu do cewnika. Umożliwia to bezpieczne podłączenie zestawu. Pojemnosć 100ml. Wolny od PVC |  | szt | 0 | 30 | 5 | 35
6 | Zestaw gotowy do użycia do płukania pęcherza i pielęgnacji cewnika z kwasem cytrynowym 3,23%. 100ml Zawierający: na Na 100 ml: kwas cytrynowy jednowodny 6,0 g, glukonolakton 0,6 g, łagodny tlenek magnezu 2,8 g, bikarbonat sodowy 0,7 g, wersenian disodowy 2H2O 0,01 g rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań. pH = 4 Sterylny roztwór do płukania cewników moczowych i nadłonowych (m.in. cewnik Foleya)Lekko hipotoniczny płyn, który dzięki dodaniu magnezu jest bardziej łagodny. Płyn ma szczególne wskazania do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień w założonych na stałe cewnikach. Sterylny cewnik z uniwersalną końcówką i zintegrowaną zatyczką ochronną .Brak ryzyka zanieczyszczenia . Szczelny, sterylny i gotowy do natychmiastowego użycia Umozliwiajacy prostą pielęgnację cewnika . Całkowicie zamknięty system . Sterylizowany w opakowaniu, dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia produktu utrzymuje sterylność po otwarciu opakowania, co zwiększa bezpieczeństwo produktu .Wolny od PVC |  | szt | 0 | 150 | 50 | 200
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet nr 18
PAKIET nr 18 MONOVETTE
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Próbówko strzykawka z EDTA, morfologia S-Monovette 4,9 ml |  | szt | 16000 | 0 | 0 | 16000
2 | Próbówko-strzykawka z Heparyną Litową Monovette 2 ml |  | szt | 6000 | 500 | 0 | 6500
RAZEM

## Pakiet nr 19
PAKIET nr 19 POJEMNIK DO ZBIÓRKI MOCZU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent, nazwa handlowa i numer katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Pojemnik do 24 godzinowej zbiórki moczu, poj. 2000-2500 ml z nakrętką, z dodatkowym portem do pobierania próbek, z ergonomicznym uchwytem, skalowany od 200 do 2500 ml co 100 ml, wykonany z polietylenu |  | szt | 0 | 15 | 40 | 55
RAZEM

## Pakiet nr 20
Pakiet nr 20 Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej jałowy
Lp. | Nazwa | Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej jałowy: Serweta wykonana z chłonnej i nieprzemakalnej włókniny trójwarstwowej typu SMS i folii PE: Skład zestawu: 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o srednicy 6 cm oraz kroczowym 6 cmo, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów o wymiarach 60 cmx80cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm 1x taśma samoprzylepna 10cmx50cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie typu Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | szt | 0 | 0 | 700 | 700
Razem | [10 empty] | 0 | 0
Wymagania:
ZESTAW MUSZI BYĆ STERYLNY. WSZYSTKIE POLA PRZYLEPNE POKRYTE KLEJEM HYPOALERGICZNYM NIEODPARZAJĄCYM POZWALAJĄCYM NA REPOZYCJĘ BEZ RYZYKA USZKODZENIA MATERIAŁU. OTWORY SAMOUSZCZELNIAJĄCE W SERWETACH WYKONANE Z MATERIAŁU BEZ ZAWARTOŚCI LATEKSU. KAŻDY ZESTAW MUSI POSIADAĆ KARTĘ INFORMACYJNĄ ZE SPISEM KOMPONENTÓW I min 4 ETYKIETY IDENTYFIKACYJNE { DO WKLEJANIA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ) ZAWIERAJĄCE DATĘ WAŻNOŚCI ORAZ NR SERII ZESTAWU UMIESZCZONĄ WEWNĄTRZ OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO. PIERWSZY KARTON TRANSPORTOWY DRUGU TO KARTON W BĘDĄCY DYSPENSEREM. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY OŚWIADCZENIA O NIEPALNOŚCI / PIERWSZA KLASA PALNOŚCI / KART DANYCH TECHNICZNYCH WYROBU . ZESTAWY POSIADAJĄ CERTYFIKAT WALIDACJI PROCESU STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU WYDANY PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ ORAZ KARTĘ DANYCH TECHNICZNYCH NA GOTOWY WYRÓB MEDYCZNY.