## Część 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
Część nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
1 | Łącznik typu Y do hemodializy jednoigłowej | sztuk | 200
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 2 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1. | Linie tętniczo-żylne z workiem do apartów Gambro AK 95, 96 i 98, będących na wyposażeniu Zamawiającego | sztuk | 38000
| Wymagania i parametry graniczne: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie oraz wskazać wartość parametru- jeśli dotyczy
| 1. linia żylna połączona z workiem ściekowym do odbioru płynu o długości nie mniej niż 185 cm | tak
| 2. zestaw wyposażony w jednorazowe złącze linii krwi | tak
| 3. elastyczne, uniemożliwiające załamywanie się | tak
| 4. szczelne, bez ftalanów (DEHP) | tak
| 5. w części żylnej drenu, długość odcinka łączącego dializator z żylną komorą kroplową powinna wynosić co najmniej 90 cm | tak
| 6. do linii dołączone klamry z funkcją blokowania | tak
| 7. korki nie wypadające podczas rozpakowywania i zapewniające szczelność | tak
| 8. w części żylnej komora kroplowa o średnicy zewnętrznej 22 mm | tak
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Podpis osoby upoważnionej

## Część 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
Część nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1. | Linia łącząca z komorą rozprężania do dializy jednoigłowej do apartów Gambro AK 95, 96 i 98, będących na wyposażeniu Zamawiającego | sztuk | 800
| Wymagania i parametry graniczne do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie oraz wskazać wartość parametru- jeśli dotyczy
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 4 |  |  |  |  | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
1 | Dializatory, sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma, z błoną trójoctanową, o powierzchni i ultrafiltracji: | xxxxx | x | x | x | x | x | x
1a | 1,3m, klirens moczn.>170 | sztuk | 50
1b | 1,5m, klirens moczn.>180 | sztuk | 50
2 | Dializatory sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma, z błoną polisulfonową lub polinefronową lub polieterosulfonową o powierzchni i ultrafiltracji: | xxxxxxx | x | x | x | x | x | x
2a | 1,3 – 1,4 m2, klirens moczn.>170 | sztuk | 1000
2b | 1,5 – 1,6 m2, klirens moczn.>170 | sztuk | 12000
2c | 1,7 – 1,8 m2, klirens moczn.>180 | sztuk | 12000
2d | 1,9 – 2,0 m2 , klirens moczn.>180 | sztuk | 1000
2e | 2,1 – 2,2m2 , klirens moczn.>180 | sztuk | 8000
Razem
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 5 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn.brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
1 | Dializatory kapilarne, niskoprzepływowe, z asymetryczną trójwarstwową błoną poliamixową lub helixonową, wolną od bisfenolu(BPA) | xxxxx | X | X | X | X | X | x
1a | Pow. 1,4-1,7 m2 klirens mocznika >253 przy przepływie krwi 300ml/min i dializatu Q=500 ml/min | sztuk | 1500
1b | Pow. 1,8-2,1 m2 klirens mocznika >259 przy przepływie krwi 300 ml/min i dializatu Q=500 ml/min | sztuk | 3000
Razem
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 6 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Igły do wkłucia tętniczego, jałowe, z oczkiem i motylkiem obrotowym, sterylizowane promieniami Gamma śr. 1,6mm (16G) | sztuk | 25000
2 | Igły do wkłucia żylnego , z oczkiem i motylkiem obrotowym, sterylizowane promieniami Gamma śr. 1,6mm (16G) | sztuk | 25000
3 | Igły do wkłucia tetniczego , z oczkiem i motylkiem obrotowym, sterylizowane promieniami Gamma śr. 1,8mm (15G) | sztuk | 500
4 | Igły do wkłucia żylnego, z oczkiem i motylkiem obrotowym, sterylizowane promieniami Gamma śr. 1,8mm (15G) | sztuk | 500
5 | Igły do dializy jednoigłowej śr. 1,6mm(16G) | sztuk | 800
Razem:
| Wymagania i parametry graniczne poz. 1-5: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie oraz wskazać wartość parametru- jeśli dotyczy
| 1. długość ostrza nie krótsza niż 25 mm | tak
| 2. długość drenu 150 mm - 200 mm | tak
| 3. wyposażone w łatwo zwalniane i zaciskane klemy | tak
| 4. wkłucie nietraumatyczne | tak
| 5. dopasowane szczelnie do innego rodzaju sprzętu jednorazowego, tj linie krwi, strzykawki, łączniki do pobierania krwi do badań. | tak
…...……………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 7 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Koncentrat płynu dializacyjnego- składnik FA, o składzie: -sód 135-145 mmol/l -potas 2.0, 3.0, 4.0 mmol/l (do wyboru Zamawiającego), -wapń- 1.25, 1.5, 1.75 mmol/l (do wyboru Zamawiającego), -kwas octowy 0.8 mmol/l lub cytrynowy 0,3mmol/l -glukoza-1.0 g/l, Pojemnik a 10L | sztuk | 15000
2 | Koncentrat płynu dializacyjnego- składnik FB, pojemnik a 10L | sztuk | 3000
Razem
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 8 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Koncentrat suchy, w postaci kapsuł, z zasadowym wodorowęglanem sodu, do aparatów Gambro AK 95, 96 i 98, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Zawartość 650-760g koncentratu | sztuk | 10000
2 | Koncentrat suchy, w postaci kapsuł, z zasadowym wodorowęglanem sodu, do aparatów Gambro AK 95, 96 i 98, będących na wyposażeniu Zamawiającego. Zawartość 1100-1250g koncentratu | sztuk | 8000
Razem
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 9 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Protezy naczyniowe do wytworzenia dostępu naczyniowego do hemodializy, niezbrojona, prosta, o standardowej grubości ściany, rozciągliwa na długość, dł. 30-45cm do wyboru zamawiającego, średnica wewnętrzna wszczepu 4-7mm, sterylna | sztuk | 10
Instrukcja sterylizacji oraz instrukcja użycia dostarczona wraz z pierwszą dostawą
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Częśc 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 10 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Cewniki do krótkotrwałego wykorzystania do hemodializy wraz z zestawem do zakładania do wyboru Zamawiającego: - z podwójnym światłem i prostymi wyprowadzeniami, - z podwójnym światłem i zakrzywionymi wyprowadzeniami. Rozmiary co najmniej 2 do wyboru Zamawiającego z zakresu 11Fr - 14,5 Fr, w tym wymagany 11-12 Fr. Długości co najmniej 2 do wyboru Zamawiającego z zakresu 15cm-30 cm. | sztuk | 300
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Częśc 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 11 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Cewniki permanentne do hemodializ: wykonane z polyurethan lub Carbothane lub poliuretan z technologią ENDEXO, z końcówką typu schodkowego lub zakrzywiona , o średnicy 14-15,5 Fr, o długości 19 cm, 23 cm, 27 cm, 31 cm, 35 cm, do wyboru Zamawiającego. | sztuk | 100
2 | Zestaw naprawczy do cewników typu permcath z podwójnym światłem * | sztuk | 5
Razem
* Zamawiający dopuszcza brak zestawu naprawczego, w przypadku, gdy do zaoferowanego w poz. 1 cewnik nie ma możliwości zastosowania zestawu naprawczego (wtedy w poz. 2 należy wpisać 0,00), natomiast w przypadku, gdy do zaoferowanego w poz. 1 cewnika istnieje możliwość zastosowania zestawu naprawczego Zamawiający wymaga jego zaoferowania i dokonania wyceny w poz. 2
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 12 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Filtry płynu dializacyjnego do aparatów Gambro AK 95, 96 i 98, będących na wyposażeniu Zamawiającego | sztuk | 360
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 13 | [7 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
|  |  |  | ilość w opakowaniu | liczba opakowań
1 | Kwas cytrynowy 50 % do dezynfekcji aparatów do hemodializy a’ 5 L-10L | 10L | 500
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 14 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Środek do dezynfekcji aparatów do hemodializy, zawierający kwas nadoctowy i nadtlenek wodoru. Roztwór gotowy do użycia, opakowanie 5l lub 5kg | op | 100
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 15 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
1 | Wkład jednorazowy z węglanem sodu, do aparatów Gambro AK 95, 96 i 98, będących wyposażeniu Zamawiającego, dodatek do procesu dezynfekcji termicznej | szt. | 2000
2 | Wkład jednorazowy z kwasem cytrynowym, do aparatów Gambro AK 95, 96 i 98, bedących na wyposażeniu Zamawiającego, dodatek do procesu dezynfekcji termicznej | szt. | 1000
Razem
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 16 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
| Dializatory wysokoprzepływowe | x | x | x | x | x | x | x
1 | Dializator wysokoprzepływowy o powierzchni 1,7-1,9 m2 , błona dializatora wykonana z helixonu lub polinefronu, wysoki klirens mocznika >275 przy przepływie krwi Qb=300 dializatu Qd=500 | sztuk | 4000
2 | Dializator wysokoprzepływowy o powierzchni 1,4-1,5 m2 , błona dializatora wykonana z helixonu lub polinefronu, wysoki klirens mocznika >260 przy przepływie krwi Qb=300 dializatu Qd=500 | sztuk | 2000
Razem
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 17 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
1 | Dializator z błoną helixonową lub polinefronową, o powierzchni 1,7-1,8m2 umożliwiającą usuwanie dużych i średnich cząstek, współczynnik przesiewalności albumin poniżej 0,001, mioglobiny nie mniej niż 0,5; Beta2-mikroglobuliny nie mniej niż 0,9. Sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma | sztuk | 700
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 18 elektrody do defibrylatora
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektrody do defibrylatora Philips Heart start MRX, op 2 szt. | op. | 330
.........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Filtr bakteryjny do ssaka Medela, z zabezpieczeniem antyprzelewowym | szt | 500
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Podpis osoby upoważnionej

## Część 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 20 | [5 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
1. | Adapter do stosowania wentylacji metoda nCPAP u noworodków z respiratora Fabian | szt. | 200
| Wymagania graniczne Zamawiającego do pozycji 1: | Podać tak/nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy. |  |  |  |  | …………….……………..
| Pakowany indywidualnie. |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
długość 60 cm
zakończony łącznikiem o średnicy 22 mm w kolorze białym
Opakowanie foliowe z informacja o numerze serii oraz producenta i znaczkiem CE

## Część 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:.....................
Załącznik nr 1
Część nr 21 ŁYŻKI JEDNORAZOWE DO WIDEOLARYNGOSKOPU INSIGHT iS3-L
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Łyżki jednorazowego użytku do wideolaryngoskopu Insight iS3-L o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych. | szt | 800
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Rozmiary łyżek: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża) - do wyboru Zamawiającego | tak
5 | Wykonane z poliwęglanu o dużej przejrzystości | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy.......................................
Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 22 Kapilary heparynizowane
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Kapilary do gazometrii | szt | 80000
2 | Wyłapywacze skrzepu | szt | 4000
Razem
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny lub niesterylne | tak
3 | opakowanie zbiorcze max. 250 szt. | tak
4 | Heparyna sucha, zrównoważona elektrolitowo | tak
5 | Pojemność do 50 mikrolitrów | tak
6 | komplet z dwoma zatyczkami i mieszadełkiem | tak
7 | Wykonane z tworzywa sztucznego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny lub niesterylne | tak
3 | opakowanie zbiorcze max. 250 szt. | tak
4 | Kompatybilne z kapilarami z pozycji 1 | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy.......................................
Załącznik nr 1
Część nr 23 Bezszwowe mocowanie cewników centralnych
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Przyrząd do bezszwowego mocowania cewników centralnych. Opakowanie 20 szt | op. | 30
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | W zestawie z opatrunkiem samoprzylepnym, z folii wodoodpornej, z chlorheksydyną | tak
4 | możliwośc zastosowania z cewnikami do 12Fr | tak
5 | czas użycia do 7 dni | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy.......................................
Załącznik nr 1
Część nr 24 roztwór do płukania cewników moczowych z poliheksanidem
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Roztwór płukania cewników moczowych z 0,02% roztworem PHMB, 100 ml, opakowanie 10 szt. | op. | 90
2 | Roztwór do płukania cewników moczowych, 3,23% roztwór kwasu cytrynowego, 100ml op. 10 szt. | op. | 90
Razem
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | roztwór w miekkim worku zakończonym krótkim drenem z końcówką do podłączenia do cewnika moczowego, zatyczką oraz zaciskiem | tak
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy.......................................
Załącznik nr 1
Część nr 25 proteza ucha środkowego
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Proteza ucha środkowego częściowa, rozmiar 1,75-4mm, średnica 0,2mm, typu TTP-Variac | szt. | 50
2 | Proteza ucha całkowita, rozmiar 3,0-7mm, średnica 0,2mm, typu TTP-Variac | szt. | 50
3 | Łącznik omega, 0,58mm x FL0,5mm | szt. | 20
4 | Bioaktywne szkło do uzupełniania ubytków kostnych w zabiegach laryngologicznych, | op. | 20
Razem
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | wykonane z tytanu | tak
L.P | Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ……………………………
2 | Sterylny | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
3 | Zawartość 2,5cm3 | tak
4 | możłiwość zastosowania kleju tkankowego podczas aplikacji | tak
5 | wielkość granulek 0,5-0,8mm | tak

## Część 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część nr 26 cement otomix
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Cement kostny z hydroksyapatytu. Opakowanie 2g. Do stosowania w operacjach ucha środkowego. | op. | 30
2 | Osłonka dystalna na duodenoskop Model TJF-Q190V, sterylna, jednorazowa. Opakowanie 20szt. | op. | 20
Razem
……………………………
podpis osoby upoważnionej

## Część 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 27 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE LATEKSOWE BEZPUDROWE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | para | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 800000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisać tak/nie | Podać parametry
1 | Lateksowe | tak
2 | Bezpudrowe | tak
3 | Sterylne | tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe | tak
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic | tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa minimum w części chwytnej dłoni i na końcach palców | tak
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | tak
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm mierzona pojedynczo | tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III (min. typ B) i wyrób medyczny klasy II a | tak
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 lub równoważną. | tak
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru | tak
12 | Zgodne z ASTM F1671 lub EN 374-5 VIRUS -odporne na przenikanie wirusów | tak
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | tak
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiającza zakładanie | tak
15 | Mankiet z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się rękawicy. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne takie jak mankiet rolowany, listwa adhezyjna, opaska przylepna i inne. | tak
16 | Zawartość protein poniżej ≤ 30 µg/g | tak
17 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 | tak
18 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) dla rozmiaru 7,5 min.10N | tak
* Zamawiajacy żąda potwierdzenia spełnienia parametrów zaznaczonych na żółto w przedmiotowych środkach dowodowych.
…………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część 28 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE SYNTETYCZNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | para | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne syntetyczne rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 90000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisać tak/nie | Podać parametry
1 | Syntetyczne | tak
2 | Neoprenowe lub poliizoprenowe | tak
3 | Sterylne | tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe | tak
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic | tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa lub mikroteksturowana minimum w części chwytnej dłoni i na końcach palców | tak
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | tak
8 | Grubość rękawicy na palcu nie więcej niż 0,23 mm dla rękawic neoprenowych i nie mniej niż 0,27 mm dla rękawic poliizoprenowych | tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III (min. typ B) i wyrób medyczny klasy II a | tak
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | tak
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru | tak
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | tak
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | tak
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie | tak
15 | Mankiet z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się rękawicy. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne takie jak mankiet rolowany, listwa adhezyjna, opaska przylepna i inne. | tak
16 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 | tak |  |  |  | …………………………..
17 | wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) dla rozmiaru 7,5 min. 10N | tak |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
* Zamawiajacy żąda potwierdzenia spełnienia parametrów zaznaczonych na żółto w przedmiotowych środkach dowodowych.

## Część 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część 29 - RĘKAWICE DO CYTOSTATYKÓW
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | para | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne, bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 10000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisać tak/nie | Podać parametry
1 | Bezpudrowe | tak
2 | Sterylne | tak
3 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe - 1 para rękawic | tak
4 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic | tak
5 | Powierzchnia zewnętrzna powlekana Zamawiający dopuszcza dowolne substancje powlekające m.in. poliuretan i silikon i ich połączenia. Zamawiający dopuszcza powierzchnię mikroteksturowaną, antypoślizgową | tak
6 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | tak
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,22-0,24 mm mierzona pojedynczo | tak
8 | Długość minimalna 270-285 (mm) dla każdego rozmiaru | tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III (min. typ B) i wyrób medyczny klasy I lub IIa | tak
10 | Zgodne z normą EN 374 -1,2,3, ( z wyłączeniem punktu 5.3.2), dopuszcza się wymagania normy EN-374 z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji normy | tak
11 | Zgodne z normą EN 455- 1, 2, 3, 4 , | tak
12 | Zgodne z normą EN 420 | tak
13 | Zgodne z normą ASTM D6978 | tak
14 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 do wyboru Zamawiającego | tak
15 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie, zamawiający dopuszcza różne substancje powlekające w tym m.in. poliuretan silikon i ich połączenia. | tak
16 | Mankiet z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się rękawicy. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne takie jak mankiet rolowany, listwa adhezyjna, opaska przylepna i inne. | tak
17 | Poziom AQL po zapakowaniu 0,65 | tak
18 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 10N | tak
* Zamawiajacy żąda potwierdzenia spełnienia parametrów zaznaczonych na żółto w przedmiotowych środkach dowodowych.
…………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część 30 - RĘKAWICE SEKCYJNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice sekcyjne lateksowo-neoprenowe niejałowe, bezpudrowe.Rozm 6,5-7 (S), 7,5-8 (M), 8,5-9 (L), 9,5-10 (XL) | 1000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisać tak/nie | Podać parametry
1 | Lateksowo – neoprenowe | tak
2 | Bezpudrowe | tak
3 | Niesterylne | tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe | tak
5 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców | tak
6 | Nieflokowane bez dodatkowych usztywnień | tak
7 | Elastyczne, zapewniające dobrą wrażliwość dotykową | tak
8 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | tak
9 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,42 mm mierzona pojedynczo | tak
10 | Długość minimalna 300 mm | tak
11 | Kolor naturalny | tak
12 | Zgodne z normą EN 374, | tak
13 | Zgodne z normą EN ISO 21420, | tak
14 | Zgodne z normą EN 388 | tak
15 | Środek ochrony indywidualnej - kategoria III | tak
16 | Rękawice pakowane parami dopuszczamy rękawice pakowane w dyspenderze po 25 par lub min. 12 par | tak
17 | Rozmiary 6,5-7 (S), 7,5-8 (M), 8,5-9 (L), 9,5-10 (XL) | tak |  |  |  | …………………………..
podpis osoby uprawnionej
* Zamawiajacy żąda potwierdzenia spełnienia parametrów zaznaczonych na żółto w przedmiotowych środkach dowodowych.

## Część 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część 31 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /zł/ | x | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S, M, L, XL | op. | 330000
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do pozycji 1 | Warunki wymagane bezwzględnie | Podać tak/ nie
1 | Nitrylowe | tak
2 | Bezpudrowe | tak
3 | Niesterylne | tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe | tak
5 | Opakowanie jednostkowe 100 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy, zamawiający dopuszcza opakowania do 200 szt, z przeliczeniem ilości | tak
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń | tak
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,07 mm mierzona pojedynczo, | tak
8 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa minimum w części chwytnej dłoni i na końcach palców | tak
9 | Teksturowana na końcach palców | tak
10 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I. | tak
11 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | tak
12 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru | tak
13 | Zgodne z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 -odporne na przenikanie wirusów | tak
14 | przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. | tak
15 | Rozmiary S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego | tak
16 | Mankiet | tak
17 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,0 | tak
18 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 6,5N; przed starzeniem minimum 7N | tak
| * Zamawiajacy żąda potwierdzenia spełnienia parametrów zaznaczonych na żółto w przedmiotowych środkach dowodowych. | [5 empty] | …………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część 32 RĘKAWICE GINEKOLOGICZNE
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice sterylne chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe do wewnątrzmacicznych zabiegów położniczo-ginekologicznych, Rozmiary: S-6,5 , M-7,5 , L-8,5 | 600
Lp. | Wymagania graniczne Zamwiajacego | Podać tak / nie | Opisać (wypełnić)
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna teksturowana lub mikroteksturowana lub inna antypoślizgowa przynajmniej w części chwytnej
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm mierzona pojedynczo
9 | Zgodne z normą EN 455-1; EN 455-2;EN 455-3, EN 455-4,
10 | Zgodne z normą EN 420
11 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
12 | Rozmiary S-6,5 , M-7,5 , L-8,5
13 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie
14 | Mankiet rolowany
15 | Długośc minimalna 480mm ± 10mm
16 | Otwieranie opakowania jednostkowego - umożliwiajace bezpieczną podaż rękawicy
| * Zamawiajacy żąda potwierdzenia spełnienia parametrów zaznaczonych na żółto w przedmiotowych środkach dowodowych. |  |  |  | …………………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Załącznik nr 1
Część 33 RĘKAWICE DO ZABIEGÓW MIKROCHIRURGICZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów mikrochirurgicznych lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 125000
Lp. | Wymagania graniczne Zamwiajacego | Podać tak / nie | Opisać (wypełnić)
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe (1 para rękawic)
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (pokryta polimerem) minimum w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie więcej niż 0,17-0,18 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu)
9 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
10 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III Typ B i wyrób medyczny klasy II a
11 | Długość minimalna 295 mm dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów lub równoważną normą EN ISO 374-5 VIRUS
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 do wyboru Zamawiającego
14 | Powłoka wewnętrzna (polimerowa) ułatwiająca zakładanie
15 | Mankiet rolowany z dodatkową warstwą zapobiegającą zsuwaniu się
16 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światła - brązowy
17 | Zawartośc protein poniżej 20 µg/g
18 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 0,65 |  |  |  | …………………………..
19 | Wytrzymałość na zrywanie przed starzeniem min. 14N |  |  |  | podpis osoby uprawnionej

## Część 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Nazwa Wykonawca:
Załącznik nr 1
Część 34 RĘKAWICE DO cytostatyków bezlateksowe – syntetyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba par | Cena jednostkowa brutto (para) | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Numer katalogowy
x | x | par | /w zł/ | /zł/ | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezlateksowe, syntetyczne do przygotowywania cytostatyków rozmiary: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; | 1000
Lp. | Wymagania graniczne Zamwiajacego | Podać tak / nie | Opisać (wypełnić)
1 | Bezlateksowe – syntetyczne
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe (1 para rękawic)
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,16 mm mierzona pojedynczo
9 | Długość minimalna 270-285 (mm) dla każdego rozmiaru
10 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I lub IIa
11 | Zgodne z normą EN 374 -1,2,3, ( z wyłączeniem punktu 5.3.2), dopuszcza się wymagania normy EN-374 z uwzględnieniem wszelkich aktualizacji normy
12 | Zgodne z normą EN 455- 1, 2, 3, 4 ,
14 | Zgodne z normą ASTM D6978
15 | Rozmiary 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 do wyboru Zamawiającego
16 | Powłoka wewnętrzna ułatwiającza zakładanie
17 | Mankiet z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się rękawicy. Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne takie jak mankiet rolowany, listwa adhezyjna, opaska przylepna i inne.
18 | Poziom AQL po zapakowaniu nie więcej niż 0,65
19 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu min. 9N
…………………………..
podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 35
D10.251.53.E.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 35
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN
x | x | op. | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | rękawice diagnostyczne hybrydowe winylowo nitrylowe opakowanie 100 szt. | 200
2 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, bez nitrylu op. 100 szt. | 100
RAZEM
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | bez lateksu | tak
3 | niepudrowane | tak
4 | rozmiary S M L do wyboru zamawiającego | tak |  |  |  |  | ..................................................
Wymagania zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | bez nitrylu | tak
3 | niepudrowane | tak
4 | rozmiary S M L do wyboru zamawiającego | tak

## Część 36
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
...................................................................................................................
nazwa wykonawcy
Część 36 - RĘKAWICE DO PROCEDUR WYSOKIEGO RYZYKA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | op. | /w zł/ |  | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe wzmocnione do procedur wysokiego ryzyka, bezpudrowe rozmiary XS,S, M, L, XL | 2000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisac tak/nie |  | Podać parametry
1 | Nitrylowe | tak
2 | Bezpudrowe | tak
3 | Niesterylne | tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe 100 szt. rękawic | tak
5 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń | tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna zapobiegająca śliskości | tak
7 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm ścianki pojedynczej nitrylu na opuszce palca | tak
8 | Długość minimalna 280 mm | tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat III i wyrób medyczny klasy I | tak
10 | Siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, po starzeniu minimum 12 N | tak
11 | Poziom AQL 1 lub 1,5 | tak
12 | Przebadane zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | tak
13 | Przebadane zgodne z ASTM D6978-przebadane na przenikanie cytostatyków | tak
14 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3-4, EN 374 ( z wyłączeniem punktu 5.3.2), EN 420, EN 388 | tak
15 | Rozmiary XS; S; M; L; XL do wyboru Zamawiającego, lub S; M; L; XL | tak
16 | Mankiet rolowany | tak
| . |  |  | ………………………………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Załącznik 1
Nazwa Wykonawcy:
Część 37 - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE Z DŁUGIM MANKIETEM
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Inny sposób konfekcjonowania |  | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
|  |  |  | Ilość opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu
x | x |  |  |  |  | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe z wydłużonym mankietem rozm. S, M, L, XL | 1000 | 100
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | warunek graniczny |  |  |  | Opisac tak/nie | Podać parametry
1 | Nitrylowe | Tak
2 | Bezpudrowe | Tak
3 | Niesterylne | Tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe | Tak
5 | Opakowanie zbiorcze 90-150szt. | Tak
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń | Tak
7 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I. | Tak
9 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | Tak
10 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru | Tak
11 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | Tak
12 | Rozmiary S, M, L, XL do wyboru Zamawiającego | Tak
13 | Przedłużony mankiet min. 280 mm - długość rękawicy | Tak
17 | Poziom szczelności AQL <1,5 | Tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## Część 38
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 38 - RĘKAWICE DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | EAN/GTIN
x | x | par | /w zł/ |  | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne do zabiegów ortopedycznych lateksowe, bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | 60000
Lp. | Cechy przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Opisac tak/nie |  | Podać parametry
1 | Lateksowe | Tak
2 | Bezpudrowe | Tak
3 | Sterylne | Tak
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe ( 1 para rękawic) | Tak
5 | Opakowanie zbiorcze max. 50 par rękawic | Tak
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców, powierzchnia zewnętrzna silikonowana lub chlorowana i silikonowana | Tak
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń | Tak
8 | Grubość rękawicy na opuszcze palca nie mniej niż 0,33 mm (mierzona na pojedynczej warstwie lateksu z opuszki palca) | Tak
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy II a | Tak
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3 | Tak
11 | Długość minimalna 294 mm dla każdego rozmiaru | Tak
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów | Tak
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 do wyboru Zamawiającego | Tak
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiająca zakładanie,pokryta poliuretanem i silikonowana, lub pokryta tylko polimerem. Zamawiająca dopuszcza rękawice o powierzchni wewnętrznej: polimer powlekany poliuretanem i silikonowana, a zewnętrznie o powłoce teksturowanej | Tak
15 | Mankiet rolowany z warstwą zapobiegającą zsuwaniu się | Tak
16 | Kolor rękawic inny niż naturalny latex, matowe bez efektu odbicia światla | Tak
17 | Zawartośc protein równej lub poniżej 30 µg/g | Tak
18 | Poziom AQL po zapakowaniu max. 1 | Tak
19 | Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu nie niższa niż mediana 24N | Tak
……………….…………… podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 39 - Końcówki do współpracy z coblatorem Bonss ARS700 będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dłuższa końcówka o zagięciu 45 stopni, do redukcji i tunelizacji małżowin nosowych, | szt | 100
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| kąt wygięcia dopasowany do anatomii nosa | tak
| ze znacznikami głębokości wkłucia | tak
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 40
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Skalpel jednorazowy nr 11 | 3000
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  |  | ..................................................
2 | Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
3 | Sterylny | tak

## Część 41
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
CZĘŚĆ NR 41
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Tytanowy stent do drenażu moczowodów | szt | 40
2 | Urządzenie do atomizacji śluzówki nosa | szt | 400
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| możliwość stosowania do 12 miesięcy | tak
| W zestawie z cieniującym cewnikiem wprowadzającym | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | …………………………..
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
| Mikrobiologicznie czyste | tak
| Atraumatyczna, miękka, stożkowa końcówka | tak
| Umożliwia atomizację w zakresie 180 stopni | tak

## CZĘŚĆ 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 42 - AKCESORIA DO ZESTAWU ODDECHOWEGO INFANT FLOW
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowy układ oddechowy nCPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fisher& Paykel, model MR850 | szt | 420
2 | Uniwersalna samonapełniająca się komora do nawilżacza | szt | 450
3 | Generator nCPAP typu INSPIRE | szt | 450
4 | Maseczka donosowa | szt | 1100
5 | Czapeczka/mocowanie układu pacjenta | szt | 400
6 | Końcówka donosowa | szt | 100
7 | Czujnik brzuszny oddechów | szt | 30
8 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum przepływów gazów kompatybilny z układem oddechowym Infant Flow | szt | 30
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Odcinek wdechowy (kolor niebieski lub inny kolor) podgrzewany za pomocą spiralnej grzałki dł 120 cm +/- 10 cm | tak
| Średnica wew.10 mm na całości układu rura karbowana | tak
| Zakończenie z jednej strony-końcówka na komorę nawilżacza o średnicy wew. 22 mm zespolona z portem czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym lub bez wycięcia pozycjonującego z łączem typu T wmontowanym w odległości ok. 30 cm od końcówki rozłącznej oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850). | tak
| Z drugiej strony - końcówka rozłączna dwudrożna łącząca dopływ gazów oddechowych i linie do pomiaru ciśnienia proksymalnego z generatorem, w odległości ok.30- 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o śr. 7,6 mm | tak
| Odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową | tak
| Odcinek łączący nawilżacz z aparatem dł min 60-65 cm z odejściem Luer-Lock do przeprowadzenia pomiarów | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie -oznakowanie opakowaniu zgodne Ustawą o Wyrobach Medycznych | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Opakowanie komory posiada datę ważności i nr serii | tak
| Komora uniwersalna przeznaczona dla dorosłych, dzieci i noworodków | tak
| Jeden pływak lub dwa pływaki lub system działający na zasadzie kołnierza zapobiegające przedostaniu się wody do układu oddechowego | tak
| Posiada zintegrowany nierozłączny dren o długości 90 cm - 120 cm zaopatrzony w nakłuwacz z systemem odpowietrzającym | tak
| Pasuje do wszystkich nawilżaczy Fisher & Paykel z serii MR… | tak
| Otwór wejścia 22 mm M - średnica zewnętrzna | tak
| Otwór wyjścia 22 mm M - średnica zewnętrzna | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Umożliwia podłączenie noworodka do układu oddechowego | tak
| Linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy | tak
| Mocowany do czapki za pomocą tasiemek, lub do czepca w mocowaniu kołyskowym | tak
| Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem w komplecie 3 różne rozmiary | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Rozmiar: S, M, L, XL do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży | tak
| Możliwość rozwiązania by uzyskać dostęp do ciemiączka | tak
| Rozmiar kodowany kolorem | tak
| Rozmiar-obwód głowy od 18-44 cm lub od 16 - 40 cm co 2 cm do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Końcówka łącząca generator z noworodkiem wykonana z miękkiego silikonu | tak
| Dwie cylindryczne stożkowe końcówki | tak
| Rozmiar kodowany kolorem | tak
| Rozmiar: XS, S, M, L , XL do wyboru Zamawiającego lub S, M, L, XL lub S, M , L lub XS,S, M, L do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Czujnik do wykrywania wysiłku wdechowego noworodka (kapsuła Graseby), steruje podawaniem westchnień | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Długość 100 cm-130 cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wszystkie pozycje z pakietu muszą być ze sobą kompatybilne | tak
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 43 - OBWODY NOWORODKOWE DO RESPIRATORÓW
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Układ oddechowy noworodkowy współpracujący z respiratorami Babylog, Fabian | szt | 50
2 | Układ oddechowy noworodkowy współpracujący z respiratorami Babylog, Fabian | szt | 200
3 | Płucko testowe do respiratora noworodkowego | szt | 20
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Spiralna grzałka na linii wdechowej | tak
| Pułapka wodna na linii wydechowej | tak
| Dwa kolory rur odróżniające wdech i wydech | tak
| Dren proksymalny:część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu lub bez wejścia do podawania surfaktantu | tak
| Kpl adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów | tak
| Przepływ gazu powyżej 4l/min | tak
| Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne lub okrągłe wcięcie, które umożliwia podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 f-my Fisher & Paykel | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Spiralna grzałka na linii wdechowej | tak
| Pułapka wodna na linii wydechowej | tak
| Dwa kolory rur odróżniające wdech i wydech | tak
| Dren proksymalny:część Y obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu lub bez wejścia do podawania surfaktantu | tak
| Kpl adapterów umożliwiających stosowanie układu do różnych typów respiratorów | tak
| Przepływ gazu powyżej 4l/min | tak
| Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne lub okrągłe wcięcie, które umożliwia podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR 850 f-my Fisher & Paykel | tak
| Komora z automatycznym pobieraniem wody, posiadająca jeden lub dwa pływaki lub system działający na zasadzie kołnierza zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego | tak
| Układ wraz z komorą musi znajdować się w jednym opakowaniu | tak
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 44 - AKCESORIA DO RESPIRATORA NEOPUFF
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zl) | (zł) | x | x | x
1 | Układ oddechowy noworodkowy do aparatu do resuscytacji NEOPUFF | szt | 400
2 | Maseczka do w/w układu oddechowego | szt | 300
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Ramię wdechowe niepodgrzewane | tak
| Długość linii wdechowej min 145 cm | tak
| Na końcu układu zastawka PEEP | tak
| Na końcu układu zastawka PEEP wraz z portem do cewników od 5 F do 8 F (1,7-2,7 mm średnica zewn.) | tak
| Układ zaopatrzony w zatyczkę w postaci korka zapewniającego szczelność układu w trakcie przechowywania oraz zastępujący i pełniący funkcję płucka testowego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Wejście podłączenie do zastawki PEEP o parametrach: 15 mm - średnica zewnętrzna, 10 mm - średnica wewnętrzna | tak
| Średnica maseczki 35 mm,42 mm, 50 mm, 60-65 mm, 72 mm lub 24mm, 30mm, 38mm, 48mm lub 35;52,3;68,8;79,5 mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Maseczka współpracująca z układem z poz. Nr 1 | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 45 Zestawy do pomp infuzyjnych Plum
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw specjalistyczny do przetoczeń płynów do pomp przepływowych PLUM | szt | 5000
2 | Zestaw do przetaczania krwi do pomp przepływowych PLUM | szt | 100
3 | Zestaw specjalistyczny bursztynowy do leków światłoczułych do pomp przepływowych PLUM | szt | 100
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 - 3 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………
CZĘŚĆ NR 46
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Maska tlenowa dla dorosłych z workiem | szt. | 5000
2 | Maska tlenowa dla dzieci z workiem | szt. | 350
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Maska przezroczysta | tak
| Maska przylegająca pod brodę | tak
| Maska ze standardowymi złączami | tak
| Końcówka drenu doprowadzającego o długości min. 200- 210 cm | tak
…………………………
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………
CZĘŚĆ NR 47 - AKCESORIA DO RESPIRATORA MAQUET
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyłącze/Adapter do układów pacjenta zgodne ze standardami stosowanymi na Oddziale | szt | 80
2 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania na adapterze/przyłączu | szt | 100
3 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania na adapterze/przyłączu | szt | 350
4 | Czapeczki | szt | 350
5 | Kaniule donosowe do oddechu wspomaganego noworodka w systemie High Flow | szt | 60
6 | Mocowanie do rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków | szt | 700
7 | Jednorazowy układ oddechowy do respiratora Maquet Servo I | szt | 1100
8 | Plaster ochronny pod kaniule donosowe | szt | 800
9 | Filtr antybakteryjny do respiratora Maquet Servo I | szt | 1300
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Przystosowany do nawilżaczy f-my Fisher & Paykel | tak
| Umożliwia przepływ wdechowy i wydechowy | tak
| Możliwość regulacji kąta nachylenia w miejscu mocowania końcówek donosowych i maseczek | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Rozmiary przystosowane dla noworodków od wagi 500 g | tak
| Strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie | tak
| Wypustki donosowe bardzo miękkie | tak
| Rozmiary XS, S, M, L, XL do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Rozmiary przystosowane dla noworodków od wagi 500 g | tak
| Rozmiary S, M, L, XL do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza, oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek | tak
| Wykonana z materiału pozwalającego na mocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki | tak
| Rozmiary XXS, XS S, M, L, XL, lub XS, S, M, L, XL do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Nie zawiera ftalanów i lateksu | tak
| Ramię cewnika z dwoma odprowadzeniami do przewodów nosowych oraz jednym odprowadzeniem do respiratora (wdech i wydech) | tak
| Anatomiczne wygięcie końcówek donosowych | tak
| Dreny wykonane z miękkiego rozciągliwego materiału umożliwiające ruch głowy pacjenta | tak
| Rozmiar do 1000 g , poniżej 1500 g, powyżej 1500 g do wyboru Zamawiającego | tak
| Rozmiary kaniul oznaczone kolorami | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Niesterylny | tak
| Nie zawiera lateksu i BPA | tak
| Zapobiega urazom podniebienia | tak
| Mocowany na plastry nie powodujące podrażnień znajdujące się w pobliżu uszu | tak
| Możliwość utrzymania do 5 dni | tak
| Dostępne rozmiary do 600g, od 600-800g, od 800-1200g, od 1200-1500g, od 1500-2000g, powyżej 2000g | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Niesterylny | tak
| Nie zawiera lateksu i BPA | tak
| Układ wyposażony w dwie linie o różnych kolorach (wdech i wydech) | tak
| Linia wdechowa posiada spiralna grzałkę, linia wydechowa pułapkę wodną | tak
| W komplecie dren proksymalny oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu, umożliwia szybkie połączenie respiratora bez użycia przejściówek | tak
| Adapter zasilania grzałki z trójkątnym wcięciem, dwa porty do podłączenia czujnika temperatury z zastosowaniem nawilżacza MR850 f-my Fisher&Paykel | tak
| Komora z automatycznym pobieraniem wody | tak
| Możliwość utrzymania do 7 dni | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Niesterylny | tak
| Możliwość bespośredniego naklejania na noski do kaniul donosowych (zapobiega odleżynom) | tak
| Rozm: Micro (dł. 20 mm, szer. 10 mm) Small (dł 25 mm, szer. 12,5 mm) lub rozmiary S i L | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Niesterylny | tak
| Dwustopniowy elektrostatyczny filtr do respiratora, antybakteryjny, antywirusowy | tak
| Obudowa filtru przezroczysta | tak
| Objętość wewnętrzna 165-175 ml, waga 50-60g, śr.max 78 mm | tak
| Przydatność do użycia 48 godz. | tak
…………………………….
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………
CZĘŚĆ NR 48
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zl) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu - okres używalności 365 dni | szt | 2500
2 | Zestaw stentu moczowodowego stosowany do czasowego drenażu wewnętrznego połączenia miedniczkowo-moczowodowego pęcherza - okres używalności 365 dni | szt | 500
3 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu - okres używalności do 6 m-cy | szt | 250
4 | Zestaw stentu do szynowania moczowodu - okres używalności do 6 m-cy | szt | 500
5 | Prowadniki hydrofilne | szt | 100
6 | Prowadniki hydrofilne nitinolowe, umożliwiające poślizg po zetknięciu z płynem | szt | 100
7 | Dwukanałowy moczowodowy cewnik dostępowy | szt | 200
8 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych, bezkońcówkowy, w kształcie chwytaka, umożliwiajacy przechwycenie złogu i w razie potrzeby uwolnienie | szt | 100
9 | Nitinolowy ekstraktor złogów | szt | 200
10 | Nitinolowy ekstraktor złogów | szt | 100
11 | Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie parasolki/chochli | szt | 100
12 | Nitinolowy ekstraktor złogów o wielodrutowej geometrii | szt | 100
13 | Ureteskopowy system irygacyjny służący do kontrolowanej ręcznej irygacji w trakcie endoskopii giętkiej zawierajacy pompkę w kształcie walca | szt | 500
14 | Koszulka dostępu moczowodowego do wytworzenia kanału z powłoką hydrofilną | szt | 750
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik obustronnie otwarty, prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru, regulowana długość cewnika w zakresie 22 - 32 cm, grubość 5Fr do 7Fr | tak
| Cewnik o 12 m-cznym okresie bezodczynowej instalacji | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długość 26 do 28, rozmiar 6Fr | tak
| Materiał: czarny silikon | tak
| Zestaw zawiera stent, prowadnik i pozycjoner stentu | tak
| Cewnik o 12 m-cznym okresie bezodczynowej instalacji | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik obustronnie otwarty, prowadnik z nitinolu pokrytego warstwą hydrofilnego polimeru; rozm. od 4,7Fr do 8Fr | tak
| Długość 26 do 28 cm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cewnik obustronnie otwarty; rozmiar 6Fr, długość 26 cm Prowadnik hydrofilny | tak
| W części proksymalnej zaopatrzony w nitkę pozycjonującą | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik czarny obustronnie zakończony miękką atraumatyczną końcówką dł. 3 cm, jedną zagięta drugą prostą | tak
| Z nieruchomym nitinolowym rdzeniem o standardowej sztywności (przeznaczonym do wprowadzania do moczowodu na drodze wstępującej) | tak
| Widoczny w promieniach RTG | tak
| Długość 150 cm, rozmiar 0,035" | tak
| Prowadnik pokryty na całej długości warstwą hydrofilnego polimeru | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Prowadnik wiodący biały jednostronnie zakończony miękką atraumatyczną końcówką dł. 3 cm, z nieruchomym rdzeniem | tak
| Absorbujące promienie RTG | tak
| Długość 145 cm, rozmiar 0,035" | tak
| Prowadnik pokryty mikroskopijną warstwą hydrofilnego polimeru AQ | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Pokryty powłoką AQ | tak
| Cewnik typu Flexi-Tip | tak
| Wymiary: 6-10Fr, długość 24-50 cm, średnica otworu 0,40, średnica otworu iniekcji 0,50 - do wyboru Zamawiającego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary: 1,7 Fr oraz 2,2 Fr długość 115 cm, | tak
| Rozmiar koszyka 8 mm | tak
| 4-drutowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 9 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary: 1,5 Fr 2,2Fr 3,0 Fr długość 115 cm, | tak
| Rozmiar koszyka 10 mm i 20mm | tak
| 4-drutowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 10 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar 2,4 Fr, długość 115 cm | tak
| Rozmiar koszyka 1 mm | tak
| 4-drutowy | tak
| Wykonany ze wzmocnionego drutu odpornego na odkształcenia | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 11 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar 2,8 Fr, długość 145 cm | tak
| Rozmiar koszyka 7 mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary 1,7 Fr i 2,4 Fr, długość 115 cm | tak
| Rozmiar koszyka 10 mm | tak
| 16-drutowy | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 13 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 14 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary 12/14 dł. 35 cm i 45 cm oraz 10,7/12,7 dł. 35 cm i 45 cm | tak
| Jeden kanał roboczy | tak |  |  |  |  | ………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 49 - WYROBY DO TLENOTERAPII I NEBULIZACJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Maska tlenowa z drenem | szt | 43000
2 | Łącznik do podawania tlenu | szt | 5000
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos | szt | 68000
4 | Zestaw nebulizatora dla dorosłych i dzieci z trójnikiem, ustnikiem | szt | 5000
5 | Zestaw nebulizatora dla dorosłych i dzieci z maską | szt | 42000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Maska wykonana z PCV | tak
| Elastyczne paski | tak
| Nastawny klips na nos | tak
| Dren o przekroju gwiazdkowym o dł 210 cm +/- 10 cm o zakończeniu żeńskim dostosowane do końcówek | tak
| Otwory boczne | tak
| Obrotowy łącznik | tak
| Rozm. S, M, L, XL, | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Dren o przekroju gwiazdkowym o dł 210 cm +/- 10 cm o zakończeniu żeńskim dostosowane do końcówek | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Wykonany z PCV | tak
| Dren o przekroju gwiazdkowym o dł 210 cm +/- 10 cm +/- 20 cm o zakończeniu żeńskim dostosowane do końcówek | tak
| Miękkie końcówki do nosa nie powodujące podrażnień | tak
| Rozm. XS, S, M, L; lub dla niemowląt, dzieci i dorosłych. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Wykonany z PCV | tak
| Nebulizator o poj.6 ml skalowany co 1 ml lub 10 ml skalowany co 2 ml lub poj.6 ml skalowany co 1 ml od 2 ml do 6 ml lub 12ml skalowany co 2 ml. | tak
| Złącze nebulizatora śr 22F lub 15F | tak
| Wkręcany lub na wcisk | tak
| Możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej | tak
| Dren o przekroju gwiazdkowym o dł 210 cm +/- 10 cm | tak
| Wężyk (rura aerozolowa) dł 15 cm +/- 1 cm zamawiający dopuszcza nebulizator nie wymagający zastosowania wężyka. | tak
| Możliwość używania u pacjentów powyżej 2 roku zycia | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Nebulizator o parametrach j.w. | tak
| Maska wykonana z PCV lub polietylenu | tak |  |  |  | …………………………………….
| Nie zawiera lateksu | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Rozm. S, M, L, XL | tak

## CZĘŚĆ 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 50 - CEWNIKI DO DIALIZY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników trzykanałowych 12-13F x 150 mm | szt | 200
2 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników trzykanałowych 12-13F x 200 mm | szt | 350
3 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 6,5 F x 75 mm lub 6 F x 80 mm | szt | 5
4 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 6,5 F x 100 mm lub 7 F x 100 mm | szt | 5
5 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 100 mm | szt | 5
6 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 125 mm lub 8 F x 130 mm | szt | 5
7 | Zestaw do pozaustrojowego oczyszczania krwi z zastosowaniem cewników dwukanałowych 8 F x 150 mm lub 9F x 150 mm | szt | 5
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
…………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 51 - CEWNIKI DO DIALIZY OTRZEWNOWEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zl) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik Tenckhoff prosty do dializy otrzewnowej z 2 mankietami, dł. 31-32cm, wymiary licząc od jamy otrzewnowej 3+3,5+0,75+3+0,75+20=31 cm | szt | 40
2 | Cewniki Tenckhoff prosty do dializy otrzewnowej z 2 mankietami, dł. 42cm, wymiary licząc od jamy otrzewnowej 7+8+1+5+1+20=42 cm | szt | 30
3 | Cewniki Tenckhoff prosty do dializy otrzewnowej z 1 mankietem, dł. 42cm, wymiary licząc od jamy otrzewnowej 7+14+1+20=42 cm | szt | 50
4 | Cewniki Tenckhoff prosty do dializy otrzewnowej z 2 mankietem, dł. 37 cm, wymiary licząc od jamy otrzewnowej 5+5,5+0,75+5+0,75+20=37 cm | szt | 50
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 52 - AKCESORIA DO APARATU PRISMAFLEX
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych, pow. Powyzej 1 m kw. Kompatybilny z aparatem PrismaFlex, filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5 l | szt | 500
2 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych o powierzchni 0,2 m kw. (hemofiltr z liniami) do aparatu typu PrismaFlex | szt | 10
3 | Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych o powierzchni 0,6 m kw. (hemofiltr z liniami) do aparatu typu PrismaFlex | szt | 10
4 | Dren do podaży wapnia | szt | 550
5 | Worek spustowy 9 l | szt | 2200
6 | Zestaw z filtrem o powierzchni 1,5m2 do terapii nerkozastepczych dedykowany dla pacjentów septycznych, posiadający zdolność wychwytywania cytokin oraz endotoksyn do aparatu typu PrismaFlex (op zawierające 4szt.) | op | 30
7 | Hemofiltr do plazmaferezy do aparatu Prismaflex, dla dorosłych op. 4 szt. | op. | 45
8 | Zestaw do terapii Mars. | szt. | 50
9 | Wkład do systemu podgrzewania krwi powrotnej do pacjenta kompatybilny z aparatem do terapii CRRT Prismax. Wkład wpinany jest do zestawu drenów filtra CRRT. | szt. | 350
10 | Zestaw do automatycznego usuwania płynu odprowadzającego kaseta z zestawem fabrycznie zintegrowanych drenów i worków na ultrafiltrat. Zestaw ten pozwala automatyczne usuwać ultrafiltrat do układu kanalizacyjnego bez potrzeby obsługi pracowników. Kompatybilny z aparatem do terapii CRRT Prismax. | szt. | 350
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 53
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przetwornik jednorazowego użytku do inwazyjnego pomiaru ciśnień IBP, w standardzie podłączeniowym Edwards, jednokanałowy | szt | 250
………………………..
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 54 - ŁYŻKI JEDNORAZOWE DO INTUBACJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Łyżka światłowodowa typ Macintosh rozm. 0, 1, 2, 3, 4 do wyboru Zamawiającego. | szt | 30000
2 | Rękojeść wielokrotnego uzytku pasujaca do poz. 1 | szt | 40
3 | Łyżka światłowodowa typ Miller rozm. 00, 0, 1 do wyboru Zamawiającego | szt | 1000
4 | Rękojeść pediatryczna wielokrotnego użytku do łyżek z poz. 3. | szt | 10
RAZEM
| Wymagania zamawiającego poz. 1 i 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub biologicznie czysty | tak
| Wymagania dodatkowe do poz.1-4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Rekojeść jak i łyżki wykonane w całości z niepołyskliwego metalu. Zamawiający dopuszcza łyżki z poz 1,3 wykonane z metalu z plastikową podstawą. | tak
………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 55 - STAZA JEDNORAZOWA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Inny sposób konfencjonowania – liczba szt w opakowaniu | Inny sposób konfencjonowania – liczba opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, op. 25 szt, | op. | 3000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| opakowanie jednostkowe zawiera min. 25 szt. | tak
| nie zawiera lateksu | tak
| Rozmiar min. 25 mm x 450 mm | tak
| Wykonana z szerokiego rozciągliwego materiału | tak
| Wysoka wytrzymałość na rozciąganie | tak
| opakowanie jednostkowe:papierowy dyspenser ,który umożliwia wygodne dzielenie,performowanych opasek | tak
…………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 56
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 56 - MASKA KRTANIOWA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta | szt | 2300
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z PCV lub z silikonu lub polipropylenu, poliwęglanu i silikonu | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Zabezpieczenie w postaci użebrowania lub inna konstrukcja maski chroniąca przed możliwością wklinowania nagłośni (np. mocno uwypuklona kopuła i duży otwór oddechowy) | tak
| Dren do napełniania mankietu | tak
| Rozmiary: /1/1.5/2/2.5/3/4/5/ i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg do wyboru Zamawiającego Zamawiający dopuszcza zakres rozmiarów: roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg) | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 57
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 57
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Pułapka wodna do pomiaru CO2 w aparatach do znieczuleń GE AISYS | szt | 400
2 | Czujnik tlenu wielorazowy do aparatu do znieczuleń GE AISYS | szt | 20
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Mikrobiologicznie czysty | tak
| Wykonanymi z PC, ABS/PC, TPE, PTFE. | tak
| Nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 58
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 58 - IGŁA DO BIOPSJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do biopsji gruboigłowej | szt | 300
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Ostre, odporne na wygięcia | tak
| Kodowany kolorem rozm.lub bez kodowania kolorem rozmiaru | tak
| Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą usg | tak
| Rozm. 14G x 100 mm, 14G x 120 mm, 14G x 160 mm, 18G x 200mm do wyboru Zamawiającego | tak
| Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego użyczenia dział do biopsji gruboigłowej w ilości 12 szt na czas trwania umowy - dostarczone przy pierwszej dostawie | tak
………………………
Podpis osoby upoważnionej

## załącznik do części 58
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 58
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Działko do biopsji gruboigłowej | 12
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 59
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 59 - SONDY I ZESTAWY UROLOGICZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do drenażu wewnętrznego moczowodów, przez okres 3 miesięcy: | szt | 80
2 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej 9-14 F | szt | 50
3 | Sonda moczowodowa (Kateter moczowodowy) | szt | 2080
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar katetera 3F – 10F lub 4,8-8Fr | tak
| podziałka długości min. co 5 cm | tak
| Odległość między pętlami 24,26, 28, 30 cm, | tak
| Prowadnik o średnicy 0,35 ‘’, dł. 110-150cm, zamawiający dopuszcza prowadniki: w rozm. 0,032” dł.110cm dla rozm. katetera 4.8F -5F w rozm. 0,035” dł.110cm dla rozm katetera 6F, w rozm. 0,038” dł.110cm dla rozm. katetera 7F i 8F. | tak
| Komplet zacisków | tak
| Dostępne średnice pętli pęcherzowej 2 i 4 cm | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiającego | tak
| Zamawiający dopuszcza: rozmiar katetera 4.8F – 8F, podziałka długości co 1 cm, Prowadnica ze stali nierdzewnej – w zestawach z cylindryczną, zamkniętą końcówką, dł. ok. 100 cm, w zestawach z końcówką z otworem centralnym , dł. ok. 150 cm, 0,035” dla 4.8-7 Ch i 0.038” dla 8 Ch, średnice pętli, 2 cm (1,4 dla rozmiaru 4.8). | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| cewnik Pigtail 12F, 14 F, 45 cm, lub 8F długość 30 cm lub CH8/10/12 29cm lub 8, 9, 10, 12, 14Ch/30cm | tak
| prowadnik „J” Lunderguista 0, 38 ‘’, dł 80 cm, lub prowadnik „J” Lunderguista 0, 035, dł. 80 cm | tak
| igła punkcyjna dwu częściowa 18 G dł. 20 cm | tak
| komplet rozszerzaczy, | tak
| rozszerzacz z rozrywalnią koszulką, | tak
| kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskową, lub dysk mocujący do przyszycia cewnika z opaską zaciskową | tak
| strzykawka poj. 10 ml, | tak
| skalpel | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiajacego | tak
| Zamawiający dopuszcza: zestaw do nefrostomii punkcyjnej 6-10 F. Elementy zestawu: 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie), Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm, 2-częściowe rozszerzadło, otwór centralny, dł. ok. 175 mm, z rozrywalną koszulką, widoczne w rtg, Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w rtg, długość ok. 30 cm, otwór centralny, 6 otworów drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, przedłużacz do cewnika typu Pigtail z pionowym rozcięciem i łącznik Luer-lock, kranik LL, adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem), 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, sterylny, do jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. 3Fr,4 Fr; 5 Fr; 6 Fr 7Fr do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość 70-74 cm Wykonany z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu, dopuszcza:sonda moczowodowa (kateter moczowodowy),rozm. 3,4,5,6,7, końcówka Nelaton, Oliwka, Couvelaire, Tiemann, dł. 70-74cm, wykonany z miękkiego PCV, widoczne w rtg, z podziałką. | tak
| Końcówka typ Nelaton, Oliwka, Coubelaire, Zeiss i Tiemann do wyboru Zamawiającego | tak
| Sonda widoczna w promieniach rtg | tak
| Podziałka na całej długości | tak
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 60
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 60 - SONDA DO HAMOWANIA KRWAWIENIA ŻYLAKÓW PRZEŁYKU
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Sonda Sengstakena CH16 lub CH15 | szt | 20
2 | Sonda Sengstakena CH18 | szt | 20
3 | Sonda Sengstakena CH 21 lub CH20 | szt | 2
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
…………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 61
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 61 - SZPATUŁKA MÓZGOWA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Szpatułka mózgowa z wkładką silikonową dł 200mm ,szer. 10mm-rękojeść metalowa (opakowanie zawiera 10 sztuk) | op. | 60
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
…………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 62
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 62- Cewniki do odsysania dróg oddechowych
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych dł. 29-40 cm, Rozm. CH4, CH5, CH6, CH8 z kontrolą odsysania | szt | 6000
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Rozmiar CH6, CH8, CH10 dł min 36-40 cm, | szt | 95000
3 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych Rozmiar CH12, CH14, CH16, CH18, CH20, CH22 dł. min. 56 cm, | szt | 600000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika | tak
| OPAKOWANIE zbiorcze max.100 SZTUK cewników w kartonie | tak
| Sterylny | tak
| "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna | tak
| Z jednym otworem centralnymi i dwoma bocznymi naprzeciwległymi | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Z kontrolą odsysania | tak
| Rozmiar kodowany barwnie i numerycznie na łączniku cewnikowym .Dopuszcza się oznaczenie rozmiaru tuz pod łącznikiem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 i 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika | tak
| OPAKOWANIE zbiorcze max.100 SZTUK cewników w kartonie | tak
| Sterylny | tak
| "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna | tak
| Z jednym otworem centralnymi i dwoma bocznymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi do wyboru Zamawiającego | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Rozmiar kodowany barwnie i numerycznie na łączniku cewnikowym. Dopuszcza się oznaczenie rozmiaru tuż pod łącznikiem | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 63
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 63 CEWNIK DO KARMIENIA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do karmienia | szt | 58000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. CH6, CH8, CH10 długość 40 cm | tak
| "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna | tak
| Dwa otwory boczne | tak
| Zamknięty lub otwarty atraumatyczny koniec | tak
| Skalowany co 1 cm na dł od 5-25 lub 30 cm lub 40cm | tak
| Barwny kod zatyczek | tak
| Linia rtg | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Nie zawiera ftalanów- informacja fabrycznie umieszczona na opakowaniu | tak
| Cewnik wykonany z PVC | tak
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 64
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 64 - ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY SILIKONOWANY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zgłębniki żołądkowe z zatyczką | szt | 12000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. CH6 - CH 24 lub CH25 długość 750-1500 mm (w zależności od rozmiaru zgłębnika) | tak
| Wykonany z plastycznego PCV | tak
| "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna | tak
| Dwa lub cztery otwory boczne | tak
| Zamknięty atraumatyczny koniec | tak
| Skalowany w odległości 450 lub 460, 550 lub 560 , 650 lub 660, 750 lub 760 mm od dystalnego końca | tak
| Zatyczka przytwierdzona do zgłębnika zakręcana nie otwiera się samoistnie. | tak
| Barwny kod zatyczek | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Nie zawiera ftalanów | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 65
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 65 - ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 100% SILIKON
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zgłębniki żołądkowe z zatyczką | szt | 1600
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. CH14 - CH20 długość min 120 cm | tak
| Wykonany 100% silikonu | tak
| Cztery otwory boczne | tak
| Zamknięty atraumatyczny koniec | tak
| Znacznik rtg na całej długości | tak
| 8 oznaczeń głębokości | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Nie zawiera ftalanów | tak
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 66
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
| CZĘŚĆ NR 66 Woda do nawilżania tlenu |  |  | inny sposób konfekcjonowania
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | ilość w opakowaniu | liczba opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w pojemniku,poj. 450-650 ml,z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres max 30-35 dni. | szt | 10000 (op. 500ml)
2 | Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku, poj. 340-350 ml,Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez max 30-35 dni. | szt | 10000 (op. 340ml)
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Skład systemu: | tak
| Jednorazowy pojemnik ze sterylną, apirogenną, wolną od endotoksyn wodą-pojemność 500 ml całkowita objętość pojemnika nawilżacza 600 ml (+/-10ml) | tak
| Dwukomorowy system nawilżania złożny z odrębnej komory bocznej z mikrodyfuzorami oraz komory głównej. | tak
| Łącznik jałowy lub biologicznie czysty dostosowany do reduktorów będących na wyposażeniu Oddziałów COPERNICUS PL Sp. z o.o. | tak
| Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. | tak
| Uniwersalny port do urządzeń telnoterapii z odrywalnym spustem | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Skład systemu: | tak
| Jednorazowy pojemnik ze sterylną, apirogenną, wolną od endotoksyn wodą-pojemność 340 ml | tak
| System mikrodyfuzorów w podstawie komory głównej | tak
| Łącznik jałowy lub biologicznie czysty dostosowany do reduktorów będących na wyposażeniu Oddziałów COPERNICUS PL Sp. z o.o. | tak
| Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu. | tak
| Uniwersalny port do urządzeń telnoterapii z odrywalnym spustem | tak
…………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 67
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 67 - ZESTAW DO DRENAŻU JAMY OPŁUCNOWEJ DLA DOROSŁYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej dla dorosłych z portem | szt. | 400
2 | Zestaw do drenażu jamy opłucnowej dla dorosłych | szt. | 100
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Butla kolekcyjna o pojemności 2000-3000 ml z podziałką od 100 ml i dodatkowa co 25 ml | tak
| Butla regulacji siły ssania o pojemności 500 - 1000 ml ze skalą centymetrową do wysokości 23 cm | tak
| Butle wyposazone w zastawki bezzwrotne i dren do podłączenia z drenem klatkowym | tak
| Port membranowy, samouszczelniający do pobrania materiału do badań | tak
| Uchwyt możliwiający zawieszenie na ramie łóżka oraz transport | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Butla kolekcyjna o pojemności 2000-3000 ml z podziałką od 100 ml i dodatkowa co 25 ml | tak
| Butla regulacji siły ssania o pojemności 500 - 1000 ml ze skalą centymetrową do wysokości 23 cm | tak
| Butle wyposazone w zastawki bezzwrotne i dren do podłączenia z drenem klatkowym | tak
| Uchwyt możliwiający zawieszenie na ramie łóżka oraz transport | tak
…………………………
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 68
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 68 - ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw czterokomorowy do drenażu klatki piersiowej, | szt | 1000
2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej | szt | 1000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Zestaw posiada wydzielone komory | tak
| Komora na wydzielinę o poj.2500 ml | tak
| Sucha komora regulacji siły ssania( reg. Mechaniczna) | tak
| Komora ciągłego pomiaru efektywnego ciśnienia śródopłucnowego bez konieczności dodatkowych obliczeń | tak
| Komorę zastawki podwodnej | tak
| Zestaw przezroczysty, pracujący bezgłośnie | tak
| Półprzezroczysty, samozasklepiający się dren, zabezpieczony przed dodatkowym zagięciem) Zestaw wyposażony w 1 dren łączący. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
Skład zestawu
| Bezpieczna igła dł 19 cm (igła posiada chowany mandryn, który zabezpiecza przed nieumyślnym zakłuciem pacjenta) lub igła Veresa | tak
| Poliuretanowy dren CH8-CH12 dł. 12,0-12,5 cm z licznymi bocznymi otworami i zaworem kulkowym | tak
| Strzykawka 50/60 ml luer-lock | tak |  |  |  | ………………………………
| Worek do drenażu o poj. 2000 ml, kranik trójdrożny | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 69
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 69 - ZESTAW DO DRENAŻU KLATKI PIERSIOWEJ U NOWORODKÓW
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do biernego i czynnego drenażu klatki piersiowej o wyeliminowanej przestrzeni martwej - dla noworodków | szt | 20
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Komora kolekcyjna o pojemności max 400 ml z podziałka co 10 ml oraz wydzielona podziałką do precyzyjnego pomiaru małych objętości | tak
| Płynna mechaniczna regulacja siły ssania w zakresie od 0-30 cm H2O | tak
| Wyskalowany optyczny wskaźnik informujący o faktycznym podciśnieniu w opłucnej | tak
| Zastawka mechaniczna jednokierunkowa na wejściu do komory kolekcyjnej o stałym oporze odpowiadającym 1 cm H2O | tak
| Automatyczne odbarczanie wysokiego ujemnego podciśnienia w opłucnej | tak
| Kontrolka sygnalizująca rozprężenie płuc | tak
| Kontrolka sygnalizująca niedrożność drenu w kierunku pacjenta | tak
| Możliwość pracy w pozycji pionowej oraz leżącej (istotne podczas transportu) | tak
| Wyposażony w wieszak do zawieszenia na ramie łóżka oraz chwytak do transportu | tak
| Zestaw gotowy do bezpośredniego podłączenia do pacjenta bez żadnych wstępnych czynności przygotowawczych | tak
…………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 70
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 70 - ELEKTRODY EKG
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektroda ekg dla dorosłych, wykonana na podłożu piankowym z żelem śr. 48-55 mm lub 45x42 mm, lub 42x36mm lub 43x46mm lub 42x56mm (op. 50 szt) | op | 20000
2 | Elektroda ekg dla dzieci, wykonana na podłożu piankowym z żelem śr. 30 mm (op. 50 szt.) | op | 2500
3 | Elektroda ekg dla noworodków z przewodem (op 3 szt). Zamawiający dopuszcza elektrody dla noworodków śr.22 lub 23x30mm lub 23x23mm, wtyk bananowy 1,5mm, dł. przewodu 50-60cm (a 3szt.) | op | 1000
4 | Elektroda do badań holterowskich wykonana na podłożu piankowym z żelem zapewniającym dobrą przewodność podczas ruchu z nacięciem, lub podłużnym otworem do umocowania przewodu (op. 50 szt) | op | 800
RAZEM
UWAGA: Opakowanie 3 szt (dot. poz. 3) jest opakowaniem minimalnym w przypadku zaoferowania większych (max 60 szt) opakowań należy zastosować przelicznik
………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 71
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 71 - ELEKTRODY EGK DO PRACY W ŚRODOWISKU MRI DO KARDIOMONITORA BENEVIEW FIRMY MINDRAY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektroda ekg dla dorosłych z żelem przystosowana do pracy w środowisku MRI (op. 30-50 szt) | op | 330
2 | Elektroda ekg dla dzieci z żelem przystosowana do pracy w środowisku MRI (op. 30-50 szt) | op | 60
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Węglowe złącze SNAP | tak
| Wyraźne oznaczenie bezpieczeństwa stosowania w środowisku MRI na opakowaniu | tak
UWAGA: Opakowanie 50 szt jest opakowaniem maksymalnym w przypadku zaoferowania mniejszych opakowań należy zastosować przelicznik
…………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 72
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 72 - DREN BRZUSZNY SILIKONOWY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dren brzuszny | szt | 4000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany w 100% z silikonu | tak
| Długość min. 40 cm | tak
| Znacznik rtg | tak
| Perforacja na długości max 15 cm min. 10 cm lub dostosowana do rozmiaru | tak
| Dren o optymalnej twardości uniemożliwiającej zasysanie | tak
| Rozm. od CH8-CH9 do CH33 do wyboru zamawiającego | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 73
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 73 DREN DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dren Kehra typu T | szt | 50
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (opakowanie podwójne) | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z najwyższej jakości 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu | tak
| przezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu | tak
| atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu | tak
| pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu | tak
| długość ramion 450-500 mm x 180-200 mm | tak
| Rozmiary w zakresie od CH8-9 do CH24 do wyboru zamawiającego | tak
…………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 74
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 74 - WYROBY DO RESPIRATORÓW ASTRAL I STELLAR BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód jednoramienny z zastawką | szt | 150
2 | Obwód jednoramienny bez zastawki | szt | 100
3 | Obwód dwuramienny bez zastawki | szt | 10
4 | Dwuramienny obwód oddechowy współpracujący z respiratorami Astral | szt | 300
5 | Filtr wlotowy do respiratora Astral (op. 4 szt) | op | 400
6 | Filtr wlotowy do respiratora Stellar (op. 12 szt) | op | 10
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 3 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
4 | Obwody muszą współpracować z respiratorami Stellar i Astral będącymi własnością zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | ..........................................
3 | Sterylny | tak |  |  |  | Podpis osoby upowaznionej
4 | Obwód nie posiadaj przewodów monitorujących | tak
5 | długość 160-200 cm | tak

## CZĘŚĆ 75
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 75 - PRZYRZĄD DO POBIERANIA LEKU Z FIOLEK I BUTELEK I POJEMNIKÓW ZBIORCZYCH Z KOLCEM STANDARDOWYM
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Urządzenie do przygotowywania i pobierania leków dla fiolek w rozmiarze 13-14mm | szt. | 160000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| opakowanie zbiorcze karton min. 50 sztuk | tak
| Sterylny | tak
| Wyposażone w filtr bakteryjny 0,1μm - 0,2μm, nie przepuszczające szkodliwych aerozoli podczas przygotowywania leków | tak
| Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu | tak
| Końcówka LuerLock | tak
| Zatyczka zamykająca z zabezpieczającym z trzpieniem poniżej krawędzi | tak
| Czas użytkowania min.24h | tak
| Objętość wypełnienia 0,2ml-0,3ml lub 0,3ml ±0,05 | tak
| Nie zawiera lateksu i PVC | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 76
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 76 - SYSTEM JEDNOCZĘŚCIOWY DO STOMII, SYSTEM DWUCZĘŚCIOWY DO STOMII,
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | System jednoczęściowy do ileostomii | szt | 1000
2 | System jednoczęściowy do ileostomii | szt | 500
3 | System jednoczęściowy do urostomii | szt | 500
4 | System jednoczęsciowy Convex | szt | 300
5 | System jednoczęściowy pediatryczny | szt | 400
6 | System jednoczęciowy neonatologiczny | szt | 600
7 | Płytki do systemu dwuczęściowego | szt | 300
8 | Płytki do systemu dwuczęściowego pediatrycznego | szt | 10
9 | WORKI DO SYSTEMU DWUCZĘŚCIOWEGO | szt | 200
10 | PŁYTKI CONVEX do systemu dwuczęściowego | szt | 100
11 | Pasta uszczelniajaco- gojąca | szt | 150
12 | Pasta stomijna | szt | 150
13 | Puder stomijny | szt | 20
14 | Rękaw do irygacji w systemie jedno lub dwuczęściowym do wyboru Zamawiającego | szt | 5
15 | Pierścień uszczelniający | szt | 250
16 | Pierścień uszczelniający w postaci paska | szt | 250
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | worek przeźroczysty lub w otoczce fizelinowej lub materiałowej do wyboru Zamawiającego | tak
3 | średnica do wycięcia od 10-60mm (+/- 10 mm) do wyboru Zamawiającego | tak
4 | otwieranie z możliwością opróżniania | tak
5 | pojemność 300-650 ml | tak
6 | przylepiec antyalegrigczny, przyjazny dla skóry | tak
7 | przylepiec o właściowościach ochronnych i gojących | tak
8 | worek zbudowany z wielowarstwowej lub jednowarstwowej folii nieprzepuszczalnej dla gazów, zapachów i wydalin | tak
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | worek przeźroczysty lub w otoczce fizelinowej lub materiałowej do wyboru Zamawiającego; | tak
3 | średnica do wycięcia od 10-90 mm (+/- 10mm) do wyboru Zamawiającego | tak
4 | otwarte z możliwością opróżniania | tak
5 | pojemność 700-1000 ml | tak
6 | przylepiec antyalegrigczny, przyjazny dla skóry | tak
7 | przylepiec o właściowościach ochronnych i gojących | tak
8 | worek zbudowany z wielowarstwowej lub jednowarstwowej folii nieprzepuszczalnej dla gazów, zapachów i wydalin | tak
Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 3 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | worek przeźroczysty lub w otoczce fizelinowej lub materiałowej do wyboru Zamawiającego | tak
3 | średnica do wycięcia od 10-50 mm (+/- 10 mm) do wyboru Zamawiającego | tak
4 | pojemność 200-500 ml | tak
5 | przylepiec antyalegrigczny, przyjazny dla skóry | tak
6 | przylepiec o właściowościach ochronnych i gojących | tak
7 | worek zbudowany z wielowarstwowej lub jednowarstwowej folii nieprzepuszczalnej dla gazów, zapachów i wydalin | tak
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | system do ileostomii, kolostomii do wyboru Zamawiającego | tak
3 | posiada wypukły przylepiec | tak
4 | średnica przylepca do wycięcia w zakresie od 10-43 do 10-50/70mm do wyboru zamawiającego | tak
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 5 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | worek przeźroczysty lub w otoczce fizelinowej lub materiałowej do wyboru Zamawiającego | tak
3 | średnica do wycięcia od 0-23 do 0-40 mm, bez otworu do wyboru Zamawiającego | tak
4 | otwarte z możliwością opróżniania | tak
5 | pojemność 100-180ml | tak
6 | przylepiec antyalegrigczny, przyjazny dla skóry | tak
7 | przylepiec o właściowościach ochronnych i gojących | tak
8 | worek zbudowany z wielowarstwowej lub jednowarstwowej folii nieprzepuszczalnej dla gazów, zapachów i wydalin | tak
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 6 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | worek przeźroczysty lub w otoczce fizelinowej lub materiałowej do wyboru Zamawiającego | tak
3 | średnica do wycięcia od 10-35 do 0-40 mm lub 8-50mm, bez otworu do wyboru Zamawiającego | tak
4 | otwarte z możliwością opróżniania | tak
5 | pojemność 0-100ml (85ml) | tak
6 | przylepiec antyalegrigczny, przyjazny dla skóry | tak
7 | przylepiec o właściowościach ochronnych i gojących | tak
8 | worek zbudowany z wielowarstwowej lub jednowarstwowej folii nieprzepuszczalnej dla gazów, zapachów i wydalin | tak
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 7 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | średnica do wycięcia od 10-70mm (+/- 20 mm) do wyboru Zamawiającego | tak
3 | Płytka antyalergiczna, przyjazna dla skóry | tak
4 | Płytka wykonana z materiału o właściwościach ochronnych | tak
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 8 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | średnica do wycięcia od 0-27 do 0-40 mm(+/- 8 mm), do wyboru Zamawiającego | tak
3 | Płytka antyalergiczna, przyjazna dla skóry | tak
4 | Płytka wykonana z materiału o właściwościach ochronnych | tak
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 9 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | worki pasujące do płytek z poz. 7 i 10 w tym worki urostomijne do wyboru Zamawiającego | tak
2 | worki z możliwością opróżniania | tak
3 | Przezroczyste lub w otoczce fizelinowej lub materiałowej do wyboru Zamawiającego | tak
4 | worek zbudowany z wielowarstwowej lub jednowarstwowej folii nieprzepuszczalnej dla gazów, zapachów i wydalin | tak
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 10 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | płytka do ileostomii, kolostomii do wyboru Zamawiającego | tak
2 | posiada wypukły przylepiec | tak
3 | średnica przylepca do wycięcia w zakresie 10-53 do 10-70mm lub od 15-40 mm do 10-53 mm; do wyboru zamawiającego | tak
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 13 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | pochłania wilgoć ze skóry | tak
2 | zmniejsza podrażnienie skóry wokół stomii | tak
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 15 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | szczelnie dopasowuje sprzęt stomijny do ciała | tak
2 | ogranicza wyciek treści jelitowej lub moczowej na skórę | tak
3 | grubość pierścienia od 2-5 mm lub 2mm i 4,2mm do wyboru zamawiającego | tak
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 16 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | umożliwia swobodny ruch ciała | tak
2 | zabezpiecza przed nagłym odklejeniem przylepca | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 77
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 77 - ZESTAW DO PRZECHOWYWANIA I POBIERANIA KRWI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z płynem konserwującym CPDA-1 | szt | 1500
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie, wykonany z PCV | tak
| Sterylny | tak
| Zestaw pojedynczy służy do pobierania 450 ml krwi | tak
| Nietoksyczny, apirogenny | tak
| Rozmiar igły: 1,6 mm | tak
| Długość drenu biorczego 110-150cm | tak
| Pojemnik zawiera 63 ml płynu konserwującego krew typu CPDA-1 | tak
| Każde 100 ml roztworu CPDA-1 zawiera: Cytrynian sodu (dwuwodny) 2,63 g; Kwas cytrynowy (jednowodny) 0,32 g: Dwuwodorofosforan sodu (jednowodny) 0,22 g: Glukoza (bezwodna) 2,90 g; Adenina 0,027g; woda do iniekcji do 100 ml | tak
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 78
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 78 - ZESTAW DO DRENAŻU WORKA OSIERDZIOWEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do przezskórnego drenażu worka osierdziowego. Do wprowadzania metodą Seldingera | szt | 50
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
Skład zestawu:
| Igła wprowadzająca 18G dł 7 cm i 12 cm | tak
| Prowadnica o średnicy 0,038" dł 70 cm o zakończeniu J | tak
| Rozszerzacz | tak
| Stożkowy adapter rurki wielozadaniowej | tak
| Radiocieniujący cewnik typu Pigtail w rozmiarze 8,3 Fr dł 40 cm posiadający 6 portów bocznych | tak
…………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 79
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 79 - MANKIET DO SZYBKICH PRZETOCZEŃ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Mankiet ciśnieniowy 500 ml | szt. | 1800
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Mankiet wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego lateksu | tak
| Łatwy do czyszczenia | tak
| Posiadający możliwość zawieszenia na stojaku jezdnym | tak
| Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem | tak
| Wyposażony w manometr lub wskaźnik słupkowy lub wskaźnik tarczowy ciśnienia wyskalowany w mmHg, ( skala do 300-400 mmHg ) z kodowanym kolorem prawidłowym, oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia | tak
| Wskazania ciśnienia widoczne w każdym położeniu mankietu | tak
| Wyposażony w gruszkę do pompowania mankietu, zakończoną łącznikiem typu Luer Lock | tak
| Przeznaczony do używania z workami o poj. 500 ml | tak
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 80
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 80 - RESUSCYTATORY JEDNORAZOWE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Resuscytator dla dorosłych (powyżej 30-33 kg lub powyżej 40kg) | szt | 4000
2 | Resuscytator dla dzieci (od 7-10 do 30-33 kg lub 10-40 kg) | szt | 1000
3 | Resuscytator dla niemowląt (do 7-10 kg lub poniżej 10kg) | szt | 1500
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
| Worek o pojemności 1475 -2000 ml | tak
| Maska nr 5 (dla dorosłych) z napompowanym mankietem | tak
| Zawór bezpieczeństwa 40-60 cm H2O | tak
| Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
| Rezerwuar tlenowy o poj 1600-2600 ml | tak
| Dren tlenowy o dł 2-2,15 m | tak
| Pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, lub bez paska struktura resuscytatora zapewnia pewny i wygodny uchwyt | tak
| Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów lub ftalanów DEHP | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
| Worek o pojemności 550-683 ml | tak
| Maska nr 2 lub 3 (dla dzieci) z napompowanym mankietem; | tak
| Zawór bezpieczeństwa 40-50 cm H2O | tak
| Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
| Rezerwuar tlenowy o poj 1600-2600 ml | tak
| Dren tlenowy o dł 2-2,15 m | tak
| Pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, lub wersja bez paska | tak
| Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów lub ftalanów DEHP | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
| Worek o pojemności 220-400 ml | tak
| Maska nr 1(dla niemowląt) z napompowanym mankietem; zamawiający dopuszcza 2 maski w zestawie, nr1 i nr2, z napompowanym mankietem | tak
| Zawór bezpieczeństwa 40-50 cm H2O | tak
| Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
| Rezerwuar tlenowy o poj 280-900 ml, | tak
| Dren tlenowy o dł 2-2,15 m | tak
| Pasek gwarantujący pewny i wygodny uchwyt, lub wersja bez paska | tak
| Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów lub ftalanów DEHP | tak
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 81
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
CZĘŚĆ NR 81 Igły do ostrzykiwania endoskopowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Igły do skleroterapii, z mechanizmem blokującym wysunięcie igły, śr. 0,6 – 0,9 mm, wysunięcie 4 – 6 mm, dł narzędzia 160 oraz 230 cm | szt. | 40
2 | Igły do ostrzykiwania krwawiacych naczyń i błony śluzowej, oraz żylaków dł. 200/220-230 cm, wysunięcie igły do 5 mm śr. 23/25G | szt. | 60
Razem
| Parametry wymagane do poz. 1-2 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie |  | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
……………………………….
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 82
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 82 - ZESTAWY DO LEWATYWY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestawy do lewatywy | szt | 150
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Przezroczysty worek na płyn z otworem do zawieszania o średnicy nie mniejszej niż 15 mm, o pojemności 1500-1750 ml z wyraźną podziałką 250-1500ml | tak
| Worek połączony z giętką rurką o długości min 110 cm z klamrą do wstrzymywania przepływu płynu | tak
| Rurka gładko zakończona, umożliwiająca połączenie z kanką doodbytniczą, zaopatrzona w nasadkę | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 83
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 83 - DZIAŁO DO BIOPSJI GRUBOIGŁOWEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Półautomatyczne działo do biopsji gruboigłowej | szt | 300
2 | Półautomatyczne działo do biopsji gruboigłowej | szt | 300
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Rozmiary: 14Gx100mm, 14Gx120mm, 14Gx160mm, 16Gx100mm; 18Gx100mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
4 | Igła wyposażona w skalę centymetrową oraz podwójny znacznik co 5 cm | tak
5 | Kolorystyczne kodowanie rozmiaru | tak
6 | Głębokość penetracji 15 mm i 22 mm - zakres trwale zaznaczony na korpusie | tak
7 | Przesuwny stoper dla zaznaczenia głębokości wkłucia | tak
8 | Okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji | tak
9 | Echomarker ułatwiający pozycjonowanie pod kontrolą USG | tak
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Rozmiary: 14Gx100mm, 14Gx160mm, 16Gx100mm (do wyboru Zamawiającego) | tak
4 | Igła wyposażona w skalę centymetrową oraz podwójny znacznik co 5 cm | tak
5 | Kaniula odłączalna od korpusu | tak
6 | Kolorystyczne kodowanie rozmiaru | tak
7 | Głębokość penetracji 15 mm i 22 mm - zakres trwale zaznaczony na korpusie | tak
8 | Przesuwny stoper dla zaznaczenia głębokości wkłucia | tak
9 | Okienko kontrolne dla oceny stanu aktywacji | tak
10 | Echomarker ułatwiający pozycjonowanie pod kontrolą USG | tak
…………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 84
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 84 - WYROBY MEDYCZNE RÓŻNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Lusterka laryngologiczne śr. 1,7 cm - 2,2 cm. | szt | 11000
2 | Zaciskacze do pępowiny | szt | 2500
3 | Szpatułka drewniana (op. 100 szt) sterylna | op | 1800
4 | Szyna do palców aluminiowa z gąbką, 460mm x 20mm op. 10 szt | op. | 200
5 | Szyna do palców aluminiowa z gąbką, 400 mm x 40-50 mm op. 10 szt. | op. | 530
6 | Stazy automatyczne | szt | 1500
7 | Osłonka na głowicę usg pudrowana. Op 144szt. | op | 340
8 | Osłonka na głowicę usg bezpudrowa Op 144szt. | op | 300
9 | Osłonka na głowicę usg sterylna | szt | 3000
10 | Wzierniki Cusco rozm. XS, S, M, L, XL | szt | 50000
11 | Nożyczki do obcinania zaciskacza pępowiny | szt | 3500
12 | pęseta jednorazowa anatomiczna | szt. | 3000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1,2,3,9,10,11,12 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4,5,6 7,8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Niesterylne | tak
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 85
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ 85 - AKCESORIA DO BRONCHOSKOPU KARL STORZ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | /w zł/ | x | x
1 | Zawór ssący jednorazowego użytku do bronchoskopów giętkich Karl Storz op. 20 szt | op. | 6
2 | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego bronchoskopu, jednorazowego użytku, do kanałów o średnicy 1,2-1,5 mm, dł. 125 cm op. 50 szt | op. | 1
3 | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego bronchoskopu, jednorazowego użytku, do kanałów o średnicy 2,0-2,3 mm, dł. 120 cm op. 50 szt | op. | 1
4 | Szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego bronchoskopu, jednorazowego użytku, do kanałów o średnicy 2,6-3,0 mm, dł. 120 cm op. 50 szt | op. | 1
RAZEM
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część 86
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………
| Część nr 86 | [5 empty] | Załącznik nr 1
Akcesoria stomatologiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
1 | Aplikatory do bondu, op 100 szt. | op. | 380
2 | Paski tłoczone do formówki nr 21 op. 30szt. | op. | 100
3 | Paski tłoczone do formówki nr 22 op. 30szt. | op. | 100
4 | Paski tłoczone do formówki nr 23 op. 30szt. | op. | 150
5 | Paski tłoczone do formówki nr 24 op. 30szt. | op. | 120
9 | Paski tłoczone do formówki nr 28 op. 30szt. | op. | 25
| Paski tłoczone do formówki nr 29 op. 30szt. | op. | 30
10 | Urządzenie do odciągania policzków i warg, rozmiar S, Optragate lub równoważne op. 80 szt. | op. | 5
11 | ostrza chirurgiczne 11 op. 100szt. | op. | 5
12 | ostrza chirurgiczne 15c op. 100szt. | op. | 10
13 | Cotton pellets kuleczki z waty nr 2 | op. | 100
14 | Cotton pellets kuleczki z waty nr 3 | op. | 150
15 | Cotton pellets kuleczki z waty nr 4 | op. | 100
16 | Końcówki mieszające Dentaline 36mm brązowe op - 50szt | op. | 2
17 | Igła do karpuli 0,3x16 mm op. 100szt. | op. | 250
18 | Igła do karpuli 0,4x0,38mm op. 100szt. | op. | 70
Razem
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 87
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 87 - ZESTAWY I AKCESORIA DO NEBULIZACJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do nebulizacji: nebulizator do podawania leku w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi oparty na technologii drgającej siateczki, nie wymaga stosowania dodatkowego przepływu gazów u pacjentów zaintubowanych,możliwość stosowania jednej membrany (do jednego pacjenta) do 28 dni pracy przerywanej urządzenia wielkość cząsteczki średnio 3,4 µm MMAD mała objętość szczątkowa (średnio 0,1 ml) minimalizuje straty leku, możliwość zasilania sieciowego oraz z gniazda USB urządzenia medycznego, konstrukcja generatora aerozolu nie podgrzewa i nie powoduje degradacji leku, nebulizator generuje aerozol bezdźwiękowo. Złącze typu T pediatryczne- 30 sztuk (kompatybilne z obwodami oddechowymi o śr 15 mm), membrana nebulizatowa - 30 sztuk, sterownik USB. | zestaw | 5
2 | Zestaw do nebulizacji: nebulizator do podawania leku w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi oparty na technologii drgającej siateczki, nie wymaga stosowania dodatkowego przepływu gazów u pacjentów zaintubowanych, możliwość stosowania jednej membrany (do jednego pacjenta) do 28 dni pracy przerywanej urządzenia wielkość cząsteczki średnio 3,4 µm MMAD, mała objętość szczątkowa (średnio 0,1 ml) minimalizuje straty leku, możliwość zasilania sieciowego oraz z gniazda USB urządzenia medycznego, konstrukcja generatora aerozolu nie podgrzewa i nie powoduje degradacji leku, nebulizator generuje aerozol bezdźwiękowo. Złącze typu T dla dorosłych - 30 sztuk (kompatybilne z obwodami oddechowymi o śr 22 mm), membrana nebulizatowa - 30 sztuk, sterownik USB. | zestaw | 20
3 | Sterownik USB do nebulizacji ( w zestawie 16 x zacisk 8 szt dla dorosłych, 8 szt. dla dzieci – lub bez zacisków.) Kompatybilny z membranami nebulizacyjnymi z poz. 1 i 2 | szt | 5
4 | Zestaw membrana nebulizatora do podawania leków w formie aerozolu, działająca na zasadzie drgającej siateczki, rozbijająca lek do średnio 3,4 µm MMAD, możliwość stosowania jednej membrany do 28 dni przy pracy przerywanej urządzenia wraz z łączem typu T z silikonowym koreczkiem, lub bez koreczka, kompatybilne z posiadanym sterownikiem typu Aerogen PRO - komplet 10szt. membran i 10szt. złącza T | kpl | 150
5 | Membrana nebulizatora do podawania leków w formie aerozolu, działająca na zasadzie drgającej siateczki, rozbijająca lek do średnio 3,4 µm MMAD, możliwość stosowania jednej membrany do 28 dni przy pracy przerywanej urządzenia kompatybilne z posiadanym sterownikiem typu Aerogen PRO - komplet 10szt. | kpl | 24
6 | Złącze typu T pediatryczne 15mm kompatybilne z membraną nebulizatora z pozycji 2 - komplet 10szt. | kpl | 24
RAZEM
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 88
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………
CZĘŚĆ NR 88 - Akcesoria do pomiaru impedancji /ph i balony do cewników manomatrycznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Liczba op. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Balon do anorektalnych cewników manomatrycznych (op. 10szt) | op | 25
2 | Standardowy cewnik jednorazowego użytku dla dzieci. 1 kanał pH (na poziomie 0 cm), 6 kanałów impedancji (7 pierścieni co 2 cm, na poziomach -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 cm), wewnętrzna elektroda referencyjna, średnica 6 Fr. Opakowanie 5 szt., wyrób jednorazowy, niesterylny; Cewnik kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | op | 40
3 | Standardowy cewnik jednorazowego użytku dla dzieci. 2 kanały pH (na poziomie -12 cm i 0 cm), 6 kanałów impedancji (7 pierścieni co 2 cm, na poziomach -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11 cm), wewnętrzna elektroda referencyjna, średnica 6 Fr. Opakowanie 5 szt., wyrób jednorazowy, niesterylny; Cewnik kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | op | 8
4 | Standardowy cewnik jednorazowego użytku dla niemowląt. 1 kanał pH (na poziomie 0 cm), 6 kanałów impedancji (7 pierścieni co 1,5 cm, na poziomach -0,75, 0,75, 2,25, 3,75, 5,25, 6,75, 8,25 cm), wewnętrzna elektroda referencyjna, średnica 6 Fr. Opakowanie 5 szt., wyrób jednorazowy, niesterylny; Cewnik kompatybilny z rejestratorem MMS Ohmega R | op | 6
5 | Płyn kalibracyjny pH 4.01, do cewników pH i pH/Z, zawierający fosfat, op. 250 ml | op | 10
6 | Płyn kalibracyjny pH 7.00, do cewników pH i pH/Z, zawierający fosfat, op. 250 ml | op | 10
Razem
| Parametry wymagane do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| niesterylny | tak
| poj. 400ml | tak
| Parametry wymagane do poz. 2-4 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  |  | ………………………………….
| niesterylny | tak |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 89
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 89 - Wyroby medyczne jednorazowe do ozonoterapii do aparatu ATO 3 będącego na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Worki foliowe na nogę 400x1200 mm | szt | 2000
2 | Łącznik do linii z dwoma końcówkami żeńskimi Luer , wyrób sterylny | szt | 2500
3 | Łącznik do linii z dwoma końcówkami męskimi Luer, wyrób sterylny | szt | 2800
4 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem 25 cm, bez flatanów, sterylny | szt | 500
5 | Filtr antybakteryjny z membraną 0,45um, sterylny | szt | 600
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Podać tak/nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 2-5 | Warunek graniczny | Podać tak/nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ..................................................
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
| Sterylny | tak

## CZĘŚĆ 90
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 90 - CZUJNIKI Masimo
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Czujnik do pomiaru rSO2 metodą nieinwazyjną, z diodą LED i dwoma detektorami eliminującymi komponentę warstw powierzchniowych dla pacjentów dorosłych powyżej 40 kg | szt | 50
2 | Czujnik do pomiaru rSO2 metodą nieinwazyjną, z diodą LED i dwoma detektorami eliminującymi komponentę warstw powierzchniowych dla dzieci 4 – 40 kg | szt | 50
3 | Czujnik do pulsoksymetru jednopacjentowy <3 i >40kg | szt | 2500
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Czujnik do monitorowania saturacji mózgowej | tak
| Czujniki współpracujące z konsolą Invos 5100C firmy Covidien będący własnością zamawiającego; dopuszcza się możliwość użyczenia urządzenia do pomiaru/monitorowania saturacji mózgowej wraz z niezbędnymi akcesoriami wielorazowego użytku ( przewody, kable itp.) niezbędnymi do prowadzenia procedury w ilości min. 2 kpl. na czas trwania umowy. Urządzenie sprawne, nowe, rok prod. min. 2022, z aktualnym przeglądem technicznym. | tak
| linia bazowa wyznaczana i modyfikowana w dowolnym momencie trwania operacji. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | ……………………………………….
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Masimo | tak
| niezawierający lateksu | tak
| nie zawierający ftalanów | tak
| czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm | tak
| Wszystkie zaoferowane akcesoria muszą być kompatybilne z modułami Masimo Typ RAD 97 | tak
| Czujniki wyposażone w złącze typu RD. | tak

## CZĘŚĆ 91
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 91 Pojemniki i wkłady workowe do odsysania
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/Nazwa handlowa | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | wkłady workowe o poj. 2L-2,4L do systemu do gromadzenia płynów | szt | 70000
2 | wkłady workowe o poj.1L-1,2L do systemu do gromadzenia płynów | szt | 46000
3 | pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1-1,2L | szt | 250
4 | pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2-2,4L | szt | 100
5 | uchwyt do ściany lub szyny Modura do pojemników z poz. 3 i 4 do wyboru Zamawiajacego | szt | 50
6 | łącznik kątowy wymienny, lub prosty jeżeli oferowany system wymaga zastosowania łącznika prostego | szt | 500
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1-2 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| wkład wykonany z tworzywa zapewniającego możliwość utylizacji | tak
| wkład workowy wykonany z miękkiego tworzywa, bez zawartości PCV, fabrycznie pakowany w postaci sprasowanej dla zmniejszenia powierzchni składowania, ( Zamawiający nie dopuszcza wkładów sztywnych utrzymujących swoją stała formę) | tak
| pokrywa wtopiona w worek | tak
| pokrywa szczelnie przylegająca do tubusa | tak
| wkład musi posiadać zabezpieczenie przed zasysaniem treści do centralnej próżni | tak
| wkład musi posiadać zabezpieczenie przed zwrotnym przepływem treści w kierunku do pacjenta | tak
| wkład musi posiadać oznaczenie podłączenie do pacjenta | tak
| wkład musi posiadać port do pobierania próbek | tak
| wkład musi posiadać zatyczki zabezpieczające przed wypływem treści po zakończeniu odsysania | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3-4 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowego użytku | tak
| pasujący do wkładów workowych z poz. 1 i 2; musi posiadać oznaczenie podłączenie do próżni Zamawiający nie wymaga oznaczenia próźni na pojemniku jeżeli system ma oznaczenie próżni na wkładzie workowym | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny wielorazowego użytku | tak
| do podłączenia ze źródłem ssania | tak
| z funkcją obrotową lub bez | tak
| wyposażony w cztery pierścienie uszczelniające | tak
| króciec do połączenia z drenem stożkowy typu schodkowego | tak
| Na stanie Zamawiającego (będące własnością Zamawiającego) znajdują się : | JM. | ILOŚĆ
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1L- system SERRES | szt. | 150
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2 L- system SERRES | szt. | 300
| Uchwyt do ściany do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 200
| Uchwyt do ssaków elektrycznych - system SERRES | szt. | 29
| Uchwyt do łóżka do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 40
| Uchwyt do szyny Modura do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 174
| Uchwyt do szyny Modura przy aparacie do znieczuleń - system SERRES | szt. | 19
| Wózek jezdny trzystanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES | szt. | 12
| Wózek jezdny dwustanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES | szt. | 6
| Uchwyt do stanowiska anestezjologicznego ( kolumna sufitowa) - system SERRES | szt. | 22
| Na stanie Zamawiającego w użyczeniu znajdują się : | JM. | ILOŚĆ
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1L- system SERRES | szt. | 150
| Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2 L- system SERRES | szt. | 100
| Uchwyt do ściany do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 120
| Uchwyt do ssaków elektrycznych - system SERRES | szt. | 6
| Uchwyt do łóżka do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 40
| Uchwyt do szyny Modura do podtrzymania pojemników - system SERRES | szt. | 72
| Uchwyt do szyny Modura przy aparacie do znieczuleń - system SERRES | szt. | 19
| Wózek jezdny dwustanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system SERRES | szt. | 6
| Wymagania zamawiającego | Warunek graniczny |  | Opisać tak/nie
| w przypadku braku współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem SERRES Wykonawca przekaże w bezpłatne użyczenie pojemniki i oprzyrządowanie (najpóźniej przy pierwszej dostawie) w ilości odpowiadającej sumie znajdujących się na stanie Zamawiającego (będącego własnością i w użyczeniu ) | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Zał do części 91
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO NIEODPŁATNIE UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 91
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO
1 | Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 1L. Kształt spłaszczony ze względu na małą przestrzeń przy aparatach do znieczuleń oraz inkubatorach noworodkowych. Autoklawowalny | 150
2 | Pojemnik wielorazowy z tworzywa na wkład workowy z podziałką o pojemności 2 L-. Autoklawowalny. | 100
| Łącznik wózka z drenem w kształcie litery L | 50
3 | uchwyt do ściany do podtrzymania pojemników | 120
4 | Uchwyt do ssaków elektrycznych | 6
5 | Uchwyt do ramy łóżka do podtrzymania pojemników | 40
6 | Uchwyt do szyny Modura do podtrzymania pojemników | 72
7 | Uchwyt do szyny Modura przy aparacie do znieczuleń - | 19
8 | Wózek jezdny trzystanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system | 10
9 | Wózek jezdny dwustanowiskowy do pojemników z poz. 3 i 4- system | 5
| Dane użyczonego wyrobu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego wyrobu przy pierwszej dostawie
...................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 92
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 92 - ZESTAWY SPECJALISTYCZNE DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH KOMPATYBILNE Z POMPAMI INFUZYJNYMI INFUSOMAT FMS F-MY B/BRAUN BĘDĄCYMI WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw specjalistyczny do przetoczeń krwi do pomp przepływowych | szt | 450
2 | Zestaw specjalistyczny do przetoczeń płynów do pomp przepływowych | szt | 9000
3 | Zestaw specjalistyczny do podawania leków światłoczułych | szt | 2000
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 - 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| dreny muszą być wyszczególnione w instrukcji obsługi pompy na potwierdzenie pełnej kompatybilności | tak
| ostry kolec komory kroplowej | tak
| odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku bfe 99,99% i zatyczką typu eurocap | tak
| górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli | tak
| zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu | tak
| krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy | tak
| dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem | tak
| bez dehp | tak
| bez lateksu | tak
| minimalna objętość resztkowa | tak
| długość 250 cm+/- 10% | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| wyrób medyczny jednorazowy | tak
| pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| dreny muszą być wyszczególnione w instrukcji obsługi pompy na potwierdzenie pełnej kompatybilności | tak
| ostry kolec komory kroplowej | tak
| odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym o wskaźniku bfe 99,99% i zatyczką typu eurocap | tak
| górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli | tak
| zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu | tak
| krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy | tak
| dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem | tak
| bez dehp | tak
| bez lateksu | tak
| bez pcv | tak
| minimalna objętość resztkowa | tak
| długość 250 cm+/- 10% | tak
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 93
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 93 - WKŁADY DO STRZYKAWKI AUTOMATYCZNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wkłady do strzykawki TYP MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP | komplet | 4500
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie (komplet) | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Wkłady muszą wsółpracować ze strzykawką MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP będąca własnością zamawiającego | tak
5 | Wkłady są stosowane do podawania kontrastu w Pracowni MRI | tak
6 | W skład zastawu jednorazowego wchodzą: wkład 65 ml do środka kontrastowego, wkład 115 ml do soli fizjologicznej, spike mały do środka kontrastowego, spike duży do soli fizjologicznej, lub 2 jednakowe ostrza spike niskociśnieniowy dren dł. 245 cm - 250 cm z łącznikiem „T” lub "Y" zawierający zastawkę. Zamawiający dopuszcza łącznik posiadający 2 zawory antyzwrotne. | tak
…………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 94
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 94 - ZESTAW SSANIE/PŁUKANIE DZIAŁAJĄCY GRAWITACYJNIE (BEZ POMPY)
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw ssanie / płukanie | szt | 30
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Instrument laparoskopowy ssąco-płuczacy z przezroczystą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa | tak
| Zakończony grotem | tak
| Posiada dwa przyciski oznaczone kolorystycznie: ssanie i płukanie | tak
| Ssak matowy nie odbijający światła posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi | tak
| Zestaw posiada 2 końcówki o wym. 5 mm dł. 33-45 cm i 10 mm dł 33- 54cm lub 33-45cm do wyboru Zamawiającego | tak
| Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. | tak
| Przewody miękkie , łatwe do rozdzielenia o niskim stopniu skręcalności | tak
| Zestaw nie zawiera ftalanów | tak
Zamawiający dopuszcza pakowane oddzielnie od zestawu końcówki oraz narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka
Zamawiający dopuszcza kompletne zestawy, 2 końcówki 5mm i 1 końcówkę 10mm (Razem 3).
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 95
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 95 - Zestaw cewnik do wkłuć centralnych, cewniki dotętnicze, termofolia
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik do wkłuć centralnych metodą.Seldingera 7,5 FR, dł 16 cm, trzykanałowy | szt | 50
2 | Cewnik do wkłuć centralnych metodą. Seldingera 7,5 FR dł 20 cm i 30 cm do wyboru Zamawiającego trzykanałowy | szt | 20
3 | Cewniki do wkłuć centralnych. 4,5 Fr, trzyświatłowy | szt | 650
4 | Zestaw cewnik neonatologiczny/pediatryczny dwukanałowy rozm. 3 F | szt | 150
5 | Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera 3FR ,dł 6 cm , igła wprowadzająca 20G/38 cm, prowadnik 0,53 mm/20 cm | szt | 100
6 | Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera 4,5 FR dł 18 cm, igła wprowadzająca 17G/70 cm , prowadnik 0,9 mm/46 cm | szt | 60
7 | Sterylna termofolia dla noworodków przedwcześnie urodzonych | szt | 100
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| cewnik antybakteryjny, z aktywnym srebrem | tak
| wykonany z termowrażliwego poliuretanu | tak
| kontrastujący w RTG | tak
| z możliwością podawania kontrastu przepływ 5 ml/sek. | tak
| skład zestawu:cewnik z poz. 1 lub 2 z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, prowadnik tylu "J" 60 cm ze znacznikami głębokości, dla dł. 30 cm prowadnik dł. 70 cm, dylatator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5 ml | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Długości 6 , 8 , 10 , 12,5,13 , 20, 30cm. ( do wyboru Zamawiającego ) | tak
| Na każdym z ramion zacisk do przerw w infuzji – typ Roberts - a | tak
| średnia objętość wypełnienia światła cewnika w zależności od rozmiaru od 0,11ml do 0,19 ml | tak
| Zestaw o składzie: igła do nakłucia rozmiar 21G dł. 38mm, krótka kaniula rozmiar 22G dł. 19mm, prowadnik nitinolowy prosty o średnicy 0,46mm i dł.40cm i 70 cm w zależności od długości cewnika, 2 rozszerzacze rozm. 4,5F dł. 4cm i 6cm , podwójne skrzydełka mocujące, 3 koreczki iniekcyjne z membraną do nakłucia, skalpel, strzykawka poj. 5ml. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  | …………………………………
| Pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Sterylny | tak
| Długość; 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm do wyboru Zamawiającego | tak
| Skład zestawu: | tak
| Igła do nakłucia rozm. 21-22G x 40-42 mm | tak
| Kaniula rozm. 24G x 19 mm | tak
| Prowadnik typ "J" nie podlegajacy odkształceniom | tak
| Dwa rozszerzacze 3F o długościach 3 cm i 5 cm | tak
| Podwójne skrzydełka mocujące | tak
| Dwa koreczki iniekcyjne z membraną do nakłucia | tak
| nie zawiera ftalanów i lateksu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| nie zawiera lateksu ,ftalanów | tak
| Cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydełka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamywaniu się powierzchni cewnika | tak
| sztywne opakowanie typu blister pack | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Pakowany indywidualnie | tak
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| sterylny | tak
| sztywne opakowanie typu blister pack | tak
| nie zawiera lateksu ,ftalanów | tak
| wykonany z polietylenu , widoczny w RTG w zestawie igła do wprowadzania,prowadnik , dodatkowo polietylenowa przdłużka 30 cm, strzykawka 5 ml,tródrożny zawór regulujący przepływ | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Tworzywo bardzo miękkie "nie szeleszczące" | tak
| Usztywnienie od strony pleców na odcinku szyja biodra zapewniające zachowanie naturalnych "krzywizn" noworodka | tak
| Rozmiary do wyboru Zamawiającego | tak
| Dla noworodków o wadze do 1000 g | tak
| Dla noworodków o wadze od 1000 g do 2500 g | tak

## CZĘŚĆ 96
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 96 - WYROBY JEDNORAZOWE do APARATURY ANESTEZJOLOGICZNEJ PHILIPS MR400 BĘDĄCEJ NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO oraz linie pomiaru CO2
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Kaniula dla niemowląt | szt. | 130
2 | Kaniula pediatryczna | szt. | 160
3 | Kaniula dla pacjentów dorosłych | szt. | 200
4 | Pułapka wodna | szt. | 100
5 | Zestaw Linie do pomiaru CO₂ dla dorosłych/dzieci - monitorowania pacjentów wentylowanych mechanicznie ( opakowanie 25 szt.) | op. | 10
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1, 2, 3, 4 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
4 | Kaniula dzielona z możliwością podaży O2 | tak
5 | Kaniule mają współpracować z monitorem Philips Invivo MR400 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | pakowany indywidualnie | tak |  |  |  | …………………………..
3 | sterylny lub mikrobiologicznie czyste | tak |  |  | Podpis osoby upoważnionej
4 | pasujący do urządzenia M1920A | tak
5 | dla pacjentów zaintubowanych nienawilżanych do 6h | tak

## CZĘŚĆ 97
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 97
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Przetwornik jednorazowy IBP, pojedynczy z linią przepłukującą | szt | 7000
2 | Przetwornik jednorazowy IBP, podwójny z linią przepłukującą | szt | 4000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Linia wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego, | tak
| Wstępnie skalibrowany przetwornik ze stałymi parametrami elektrycznym | tak
| Linia ciśnieniowa posiadająca 2 kraniki trójdożne posiadające wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływu w pozycji otwarty/zamknięty | tak
| Całkowita długość linii 150 cm +/- 2 cm | tak
| Biureta zabezpieczona filtrem | tak
| Linia przepłukująca na stałe połączona z przetwornikiem bez możliwości jej odkręcenia | tak
| Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu ułatwienia przepłukiwania systemu | tak
| Bezpinowe, wodoodporne połączenie przetwornika z kablem z przeźroczystym kapturkiem | tak
| Parametry: zakres pomiarowy 50 mmHg-300 mmHg, zakres ciśnień 400-5000 mmHg, nieliniowość i histereza pomiaru poniżej 1 mmHg, | tak
| W cenie oferty Dostawca zobowiązany jest dostarczyć, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, kable łączące przetwornik z monitorem w ilości: 140 szt. - do monitorów f-my Philips, 10 szt.- do Cardiocap 10, 30 szt. - do Carescape B 860 i 860, 40 szt - do Drager, 4 szt.- do Nihon-Kohden , 50 szt do monitorów f-my Mindray. UWAGA: przetworniki z poz. 1 i 2 oraz kable do monitorów Carescape ( 2 szt) są dopuszczone do pracy w środowisku MRI. | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 98
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 98 Zestawy do leczenia zatok
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do leczenia zatok - typ p II/0,6 ( opakowanie zawiera 10 szt.) | op. | 5
2 | Zestaw do leczenia zatok - typ p II/1,2 ( opakowanie zawiera 10 szt.) | op. | 5
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość drenu 18 cm | tak
| igła punkcyjna 1,8mmx80mm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| długość drenu 20 cm | tak
| igła punkcyjna 2,5mmx100mm | tak
…………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 99
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 99 - Akcesoria do pulsoksymetru i kardiomonitora Masimo będących na wyposażeniu Zamawiającego
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Czujnik jednopacjentowy <1kg, typu LNCS(9 pin) | szt | 750
2 | Czujnik jednopacjentowy <3 i >40kg, typu LNCS(9 pin) | szt | 8000
3 | Czujnik jednopacjentowy 3-20kg, typu LNCS(9 pin) | szt | 900
4 | Czujnik jednopacjentowy >30kg, typu LNCS(9 pin) | szt | 200
5 | Czujnik jednopacjentowy 10-50kg, typu LNCS(9 pin) | szt | 200
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 - 5 | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| czujnik samoprzylepny z taśmą samoprzylepną | tak
| Czujnik poprawnie identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Masimo | tak
| niezawierający lateksu | tak
| Wszystkie zaoferowane akcesoria muszą być kompatybilne z modułami Masimo wyprodukowanymi po 2014r oraz modułami serii Masimo Rainbow | tak
……………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 100
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 100- WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWE DO URZĄDZENIA AIRVO 2 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rura do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejną. Dodatkowe zastosowanie spirali izolacyjnej z technologią Airspiral zawierającej poduszeczki z ogrzanym powietrzem otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Kompatyblina z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk. | op | 110
2 | Kaniula donosowa interfejsu pacjenta przeznaczona do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Przewód kaniuli wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kaniula przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniula w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym Opakowanie zbiorcze 20 szt | op | 75
3 | Kaniula donosowa Optiflow Junior2 do terapii wysokoprzepływowej, nie zawiera PVC ani ftalanów. Przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami 900PT561, 900PT562 (Airvo2) produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Rurka doprowadzająca gaz wykonana jest z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej, aby zminimalizować kondensację. Rurka doprowadzająca gaz zawiera wewnątrz stalową spiralę, aby zapobiegać zatkaniu oraz zgniataniu. Konstrukcja kaniuli zapewnia dopływ dwóch niezależnych strumieni gazu. Kształt kaniuli w formie 3 D w postaci fali wspomaga utrzymywanie wypustek w nozdrzach. Mocowanie kaniuli do twarzy dziecka za pomocą przylepca hydrokoloidowego dodatkowo wyposażonego w rzep-podkładkę umożliwiającą wielokrotne zdejmowanie i regulację położenia kaniuli. Rozmiar XS - przepływ gazu między 0,5 – 8 l/min Rozmiar S - przepływ gazu między 0,5 – 9 l/min Rozmiar M - przepływ gazu między 0,5 – 10 l/min B5 Rozmiar L - przepływ gazów między 2 – 20 l/min. Rozmiar XL – przepływ gazów między 2 – 25 l/min do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia Czas użytkowania do 7 dni. Opakowanie zbiorcze a’20 szt. Indywidualne opakowanie kaniuli kodowane kolorem i symbolem graficznym w celu szybkiego wyboru właściwego rozmiaru. | op | 35
4 | Wymienne przylepce hydrokoloidowe do systemu kaniul Optiflow Junior2 z rzepem, właściwy dla rozmiarów XS, S oraz M, L i XL.. do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Opakowanie zbiorcze 20 sztuk | op | 15
5 | ZESTAW RUR OPTIFLOW JUNIOR RT330 (obwód oddechowy, komora i urządzenie ograniczające ciśnienie – zastawka ciśnieniowa) Jednorazowy układ oddechowy z pojedynczym podgrzewanym ramienim wdechowym do terapii wysokoprzepływowej, kompatybilny z systemem Fisher&Paykel Healthcare – MR850, posiadający: - spiralną grzałkę wewnątrz układu, - rękaw izolujący przepływ gazu od zmiennych warunków otoczenia, minimalizujacy skraplanie w układzie oddechowym, - obrotowy klips umożliwiający mocowanie i stabilizację układu, - wcięcie „V” w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów, - obrotowe złącze do kaniul serii Optiflow Junior, - długość układu oddechowego: 175 cm, - przepływ gazów w zakresie 0,5-25L/min. W komplecie: - zastawka ciśnieniowa, blokada ciśnienia przy 40cmH2O - komora nawilżania z automatycznym zestawem do pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego), w celu zapobiegania przepełnienia wody. Układ wraz z komorą stanowi komplet tj. znajduje się w jednym opakowaniu. Pakowany pojedynczo. Przeznaczony do użytku przez 7 dni. Opakowanie zbiorcza a’10 szt. | op | 2
6 | BEZPOŚREDNIE ZŁĄCZE DO TRACHEOSTOMII Złącze pacjenta do tracheostomii do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Przewód przyłączenia wykonany w technologii Evaqua, ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu. Możliwość podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub poprzez część kontaktującą się z pacjentem. Złącze przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każda złącze w oddzielnym opakowaniu. Opakowanie zbiorcze 20 szt. Zakres przepływu 10 – 60 l/min | op | 10
7 | Zestaw kaniula donosowa i adapter Optiflow do respiratora rozmiar S lub M do wyboru Zamawiającego Opakowanie 5 szt. | op | 10
RAZEM
………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 101
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 101 - IGŁY DO LOKALIZACJI ZMIAN W GRUCZOLE PIERSIOWYM
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw igieł do lokalizacji nie palpacyjnych zmian w gruczole piersiowym | szt | 200
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Haczyk w kształcie X umożliwia unieruchomienie podczas transportu | tak
| Sztywna 2-3cm część trzonu łatwo wyczuwalna podczas zabiegu operacyjnego | tak
| W zestawie spinacz typu "krokodyl", który umieszcza się na skórnej powierzchni prowadnika, aby uwidocznić miejsce wprowadzenia przez skórę na zdjęciu radiologicznym | tak
| Długość prowadnika 30 cm | tak
| Grubość igły 18G x 9 cm* | tak
| * W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innego rozmiaru igły, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kalibracji przystawki do biopsji stereotaktycznej na własny koszt, która obecnie jest skalibrowana pod rozmiar 18G x 9 cm | tak
……………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 102
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 102 - TREPANY I PUNCHE PRÓŻNIOWE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | TREPAN PRÓŻNIOWY BIORCY 7,0mm | szt | 10
2 | TREPAN PRÓŻNIOWY BIORCY 7,5mm | szt | 10
3 | PUNCH PRÓŻNIOWY DLA DAWCY 7,25mm | szt | 10
4 | PUNCH PRÓŻNIOWY DLA DAWCY 7,75mm | szt | 10
RAZEM
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 1-2 | Podać tak/nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową z 16 metalowymi znacznikami, komora połączona ze strzykawką aspiracyjną 5cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Precyzyjny mechanizm rotacyjny pozwala na każdorazowe pogłębienie cięcia o 0.25 mm przy wykonaniu obrotu o 360°. Płynna regulacja głębokości cięcia. W zestawie znacznik. | tak |  |  |  | …………………………..
| Wymagania bezwzględne zamawiającego do poz. 3-4 | Podać tak/nie | Opisać |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Punch rogówkowy, umożliwiający trepanowanie z płatka rogówkowo-twardówkowego od strony śródbłonka, dwuczęściowy, 4-stalowe prowadnice umożliwiające poprawny kierunek trepanowania. Część stanowiąca podłoże dla rogówki dawcy winna posiadać 1 otwór centralny i 4 paracentralne. | tak

## CZĘŚĆ 103
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 103 Tampony donosowe
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Tampon donosowy ze sznurkiem i gazą hemostatyczną rozmiar 80 mm x 20 mm x 15 mm Gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej z powłoką z gazy hemostatycznej oraz ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie tamponu. Opatrunek dopasowujący się do anatomicznego kształtu jamy nosowej. Nie przyklejający się do tkanki, zmniejszający powikłania, takie jak skrzepy lub krwawienie. Tampon donosowy powinien posiadać podwójną funkcję hemostatyczną: Wchłanianie płynów ustrojowych i tworzenie żelu przez zewnętrzną warstwę z gazy hemostatycznej. Krzepnięcie krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy (podczas kontaktu żelu z powierzchnią rany). Opakowanie 10 szt, opakowanie wewnętrzne podwójnie. | szt | 1200
2 | Tampony do donosowy ze sznurkiem rozmiar 80 mm x 20 mm x 15 mm Gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie tamponu. Opatrunek dopasowujący się do anatomicznego kształtu jamy nosowej. Nie przyklejający się do tkanki, zmniejszający powikłania, takie jak skrzepy lub krwawienie. Tampon donosowy powinien posiadać podwójną funkcję hemostatyczną: Wchłanianie płynów ustrojowych i tworzenie żelu przez zewnętrzną warstwę z gazy hemostatycznej. Krzepnięcie krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy (podczas kontaktu żelu z powierzchnią rany). Opakowanie 10 szt, opakowanie wewnętrzne podwójne. | szt | 900
3 | Klej tkankowy Ifabond Ifabond to opatentowany płynny klej wytworzony z cyjanoakrylanu n-heksylu o nietoksycznej formule. Brak składników pochodzenia zwierzęcego jak I ludzkiego. Sterylnie pakowany w podwójne opakowanie blistrowe, nadaje się do użycia po otwarciu. Polimeryzaja następuję w przeciągu 30 sekund. Resorpcja: częściowa od 3 do 6 miesięcy, całkowita od 6 do 12 miesięcy, dokonuje się poprzez powolna degradację bez emisji toksycznych produktów. Do wyboru fiolka o pojemności 0,5 ml, 1 ml, 1,5 ml | szt | 20
RAZEM
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 104
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 104 Worki stomijne dla małych dzieci
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Worek stomijny dla noworodków i małych dzieci | szt. | 400
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 | Wymóg graniczny | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Jednoczęściowy worek otwarty z filtrem | tak
| przeznaczony dla noworodków i dzieci | tak
| przylepiec z materiału hydrokoloidowego | tak |  |  |  |  | ..........................................
| Przylepiec bez otworu startowego z szablonem z podziałką dla ułatwienia docinania | tak |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| delikatna włóknina od strony ciała pacjenta i z przezroczystej folii z drugiej strony | tak
| długość 11cm, do stomii 0-23mm | tak

## CZĘŚĆ 105
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 105
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Dreny jednorazowe do insuflacji z funkcją usuwania dymu | op | 24
2 | Dreny jednorazowe standardowe niebieskie | op. | 5
3 | Dreny jednorazowe z funkcją podgrzewania gazu zielone | op. | 5
4 | Dreny jednorazowe z funkcją usuwania dymu, podgrzewaniem i nawilżaniem gazu pomarańczowe | op. | 15
5 | Dreny irygacyjne do pompy AHTO | op. | 20
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 -4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Kompatybilny z insuflatorem PneumoClear | tak
| Opakowanie zawiera 10 szt. | tak
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  |  |  | ……………………….
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Sterylny | tak
| Kompatybilny z pompą irygacyjną AHTO firmy Stryker | tak
| Opakowanie zawiera 6 szt. | tak

## CZĘŚĆ 106
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 106 - Wężyk pacjenta do pompy do kontrastu Ulrich CT motion
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wężyk pacjenta do pompy do kontrastu Ulrich CT motion 200-250cm | szt | 35000
2 | Wężyk pacjenta do pompy do kontrastu Ulrich CT motion długość 300-320 cm | szt | 10000
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Jednorazowy łącznik ze złączami luer lock na obu końcach | tak
…………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## Część 107
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 107 | [6 empty] | Załącznik nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań | inny sposób konfekcjonowania |  | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa, dawka, ilość w opakowaniu, nr katalogowy | Producent
|  |  |  | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań
1 | Łącznik do strzykawek zakończony żeńskim luer lock na obu końcach | 1 | 1500
........................................
podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 108
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 108 - WYROBY DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Cewnik moczowodowy CH3/ 70 cm | szt | 100
2 | Cewnik moczowodowy CH4/ 70 cm | szt | 100
3 | Cewnik moczowodowy CH5/ 70 cm | szt | 150
4 | Zestaw z hydraulicznym poszerzadłrem moczowodowym zakrzywionym, zakończonym oliwką, skalowany, balon o dł 5 cm(0,9 ml) wytrzymałość ciśnieniowa – 5 bar CH5/75 cm | szt | 10
5 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/ 18 cm | szt | 10
6 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/20 cm | szt | 20
7 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH3/12 cm | szt | 20
8 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH3/15 lub CH3/18 CM cm | szt | 20
9 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/12 cm | szt | 10
10 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4/15 cm | szt | 20
11 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4,8/12 cm | szt | 20
12 | Cewnik moczowodowy „JJ” CH4,8/15 cm | szt | 20
13 | Zestaw do szynowania moczowodów | szt | 30
14 | Koszyk do usuwania kamieni z cylindrycznym zakończeniem skalowany CH3/4 cm lub 12/30mm dł.robocza 115-120 cm, 4 druty | szt | 10
15 | Koszyk do usuwania kamieni z cylindrycznym zakończeniem skalowany CH3/4 cm lub 12/30mm, dł.robocza 115-120 cm, 4-5 drutów | szt | 5
16 | Koszyk do usuwania kamieni z filiformem skalowany CH3-4/4 cm, dł.robocza 65-90 cm , 4 druty | szt | 5
17 | Koszyk do usuwania kamieni z filiformem skalowany CH3-5/4 cm, dł.robocza 65-90 cm , 4-5 drutów | szt | 5
18 | Koszyk do usuwania kamieni z filiformem skalowany CH3-4/4 cm, dł.robocza 65-90 cm , 4-6 drutów | szt | 2
19 | Koszyk do usuwania kamieni z filiformem skalowany CH3-5/4 cm, dł.robocza 65-90 cm , 4-6 drutów | szt | 2
20 | Zestaw do nefrostomii (technika trzystopniowa) | szt | 5
21 | Zestaw do nefrostomii ( technika dwustopniowa) | szt | 5
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1-3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Wykonany z materiału widocznego w rtg,
Zakończony cylindrycznie
Posiada dwa otwory boczne
Skalowany co 1 cm
Kolorowe oznaczenie prawej i lewej strony,
Metalowy mandryn
Łącznik Luer Lock
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 4 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 5-12 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Z końcami otwarty-zamknięty
Wykonany z poliuretanu
Otwory na całej długości
Prosty popychacz 45 cm
Stalowy drut prowadzacy o dł. 100 cm pokryty PTFE z giętkim końcem
jedna klamra
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 13 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu
Cewnik CH4,8/24 cm z końcami otwarty-otwarty
Znacznik kontrastujący w promieniach rtg,
Biokompatybilny do 12m-cy
Prowadnica 70 cm
Popychacz 4,8 do URS, który łączy się z cewnikiem, a przez to daje możliwość manewrowania cewnikiem w przód i w tył, obracania cewnika wokół osi,
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 14-19 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 20 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu
Cewnik wykonany z termoplastycznego materiału o dł, min. 24-30 cm typu „J” z kranikiem
Rozszerzadło z koszulką/dł 175-180 mm
Igła punkcyjna 19,5-17,5G 2-częsciowa ze szlifem widocznym w USG
Prowadnica z zakończeniem „J” dł. min 800 mm Ø min. 0,028"
Łącznik Luer-lock z zakończeniem do worka na mocz rozm. 6-8CH
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 21 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu
Igła punkcyjna 19,5-17,5G 2-częsciowa ze szlifem widocznym w USG
Prowadnica z zakończeniem „J” dł. min 800 mm Ø min. 0,028"
Przedłużacz cewnika metalowy , dł. 325 mm, plastikowy mandryn
Cewnik wykonany z termoplastycznego materiału o dł, min. 30 cm typu „J” z kranikiem
Rozmiary: CH 6-8 (do wyboru Zamawiającego)+ Konektor Luer-Lock z końcówką cewnikową.
.................................................
podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 109
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 109 Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, pojemność 20-25ml | szt | 5500
2 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, pojemność 40 ml | szt | 3100
3 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z kontrolą siły ssania, pojemność 100 ml | szt | 500
Razem:
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Dwukanałowe podłączenie: do fiberoskopu, do drenu do ssaka
5 | Pokrywka pozwalająca na szczelne zamknięcie pojemnika po pobraniu wydzieliny
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 110
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 110 -ZESTAW WZIERNIKÓW LARYNGOLOGICZNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Sterylny zestaw wzieników laryngologicznych: nosowy w kształcie klasyczego wziernika typu Hartmann , wziernik uszny, szpatułka. Rozmial L | szt | 13000
2 | Sterylny zestaw wzieników laryngologicznych: nosowy w kształcie klasyczego wziernika typu Hartmann , wziernik uszny, szpatułka. Rozmial M | szt | 22000
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wziernik nosowy w kształcie klasycznego wziernika typu Hartmann, materiał w częsci aplikacyjnej gładki, w części rękojeści matowy
5 | Wziernik uszny musi posiadać powierzchnię wewnętrzna matową czarną
6 | Szpatułka twarda nie uginająca się w części środkowej, wzmocniona na końcach, lekko wygięta do gory lub prosta na dł. 3 cm pod kątem ok. 10º
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 111
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 111 Automatyczne urządzenie do biopsji
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Rozmiar 14G x 100 mm | szt. | 150
2 | Rozmiar 14G x 120mm | szt. | 100
RAZEM
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany pojedynczo
3 | Kompletny wraz z igłą biopsyjną - gotowy do bezpośredniego użycia
4 | Rozmiar 14G x 100 mm oraz 14G x 120mm
5 | Dwa przyciski spustowe do strzału - jeden w przyczołku proksymalnym, drugi w części dystalnej bocznej
6 | Aktywacja jedną ręką za pomocą pojedynczej zespolonej dźwigni ładującej znajdującej się na frontowej ścianie rękojeści lub po bokach aparatu
7 | Głębokość penetracji sztyletu 22mm
8 | Przesuwny stoper umożliwiający wcześniejsze określenie głębokości wkłucia
9 | Echogeniczny dystalny koniec igły umożliwiający kontrolę w USG | [6 empty] | ..........................................
10 | Rozmiary kodowane kolorystycznie na mechanizmie ładującym oraz na spuście | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 112
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 112 ODPROWADZENIA JEDNORAZOWE DO EKG
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kabel ekg z 5-cioma piersiowymi odprowadzeniami | szt | 300
2 | Kabel ekg z 3-ma piersiowymi odprowadzeniami | szt | 100
3 | Przejściowka łącząca jednorazowy kabel ekg z monitorem f-my PHILIPS MODEL MP 70 * | szt | 20
4 | Przejściowka łącząca jednorazowy kabel ekg z monitorem f-my DRAGER MODEL INFINITY DELTA * | szt | 20
Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty
4 | Kabel z odprowadzeniami jednorazowego użytku dla jednego pacjenta zakończony klamrą
5 | Długość kabla z odprowadzeniami 2 m - 3,7 m
Wymagania zamawiającego do poz. 3 i 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Przejściówki wielorazowego użytku
2 | Przejściówki kompatybilne z kablami z poz. 1 i 2
* Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kabli dedykowanych bezpośrednio do aparatów nie wymagających przejściówek łączących. W przypadku zaoferowania takiego rozwiązania prosimy o wykreślenie i nie wypełnianie poz. 3 i 4.
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 113
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 113 -ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOTOMII
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | ZESTAW TRACHEOSTOMIJNY Z ELASTYCZNĄ KANIULĄ WEWNĘTRZNĄ, Z TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA PCV z mankietem lub bez mankietu do wyboru Zamawiającego | szt | 30
2 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA WYKONANA Z TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA PCV -bez mankietu, z okienkiem umożliwiającym fonację | szt | 80
3 | RURKA TRACHEOSTOMIJNA WYKONANA Z TERMOPLASTYCZNEGO TWORZYWA PCV -bez mankietu i bez okienka umożliwiającego fonację | szt | 150
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | nie zawiera lateksu
5 | Skład zestawu:
rurka tracheostomijna
dwie kaniule wewnętrzne oznaczone kodem barwnym, kaniula wew. Z łącznkiem 15mm dł., kanula wew. Z łącznikiem niskoprofilowym krótka
pierścień mocujący
nakładka kaszlowa
opaska szyjna
obturator
rozmiary 7,0; do 11,0 zo wyboru Zamawiającego
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | nie zawiera lateksu
5 | Skład zestawu:
rurka tracheostomija
4 kaniule oznaczone barwnym kodem
kaniula z łącznikiem 15 mm długa
kaniula z łącznikiem niskoprofilowym krótka
kaniula z łącznikiem 15mm fonacyjna długa
kaniula z łącznikiem niskoprofilowym fonacyjna
pierścień mocujący
nakładka kaszlowa
zastawka umożliwiająca fonację z adapterem do O2
opaska szyjna
obturator
rozmiary 7,0; do 11,0 zo wyboru Zamawiającego
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | nie zawiera lateksu
5 | Skład zestawu: rurka tracheostomijna, 2 elatyczne kaniule wewnętrzne oznakowane barwnym kodem ( powyżej rozmiaru 6), miękka opaska szyjna, obturator ( powyżej rozmiaru 6) żel nawilżający
6 | rozmary: 3,5 -10,0 do Wyboru Zamawiającego
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 114
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 114 Cewniki foleya dwudrożne
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką– rozm CH12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 z balonem 5 -10 ml i rozmiar CH16, 18, 20, 22, 24 i 26 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiajacego | szt | 68000
2 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką rozm. CH6 z balonem 3ml i rozm. CH8, CH10 z balonem 3-5 ml do wyboru Zamawiającego | szt | 2000
3 | Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową zastawką – rozm. CH 28, 30 z balonem 30-50 ml do wyboru Zamawiającego | szt | 2000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 3 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany, cewnik pakowany na prosto
Sterylny
Cewnik bez prowadnicy lub z prowadnicą do wyrobu Zamawiajacego
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
opakowanie zbiorcze 10 szt. , karton
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany cewnik pakowany na prosto
| Sterylny | [5 empty] | ..........................................
| Cewnik z prowadnicą | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
Cewnik giętki i miękki, podatny na manipulacje ruchową, nie traumatyzujący tkanek
Cewnik dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku, np. workiem do dobowej zbiórki moczu, lub strzykawki typu Żaneta
opakowanie zbiorcze 10 szt., karton

## CZĘŚĆ 115
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 115 - DRENY DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH ALARIS-ASENA i ALARIS CC BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dren do podawania płynów kompatybilny do pomp objętościowych ALARIS ASENA | szt | 250
2 | Dren do podawania krwi kompatybilny do pomp objętościowych ALARIS ASENA | szt | 550
3 | Dren do leków światłoczułych kompatybilny do pomp objętościowych ALARIS ASENA | szt | 900
4 | Dren do podawania do płynów kompatybilny do pomp strzykawkowych ALARIS CC | szt | 200
RAZEM
Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Długość drenu 220 cm
5 | Objętość napełniania 21 ml
6 | Filtr 15 µm
7 | 1 plastikowa igła typu spike (z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika)
8 | 1 męskie złącze luer lock z zaworem antyzwrotnym
9 | 1 rolkowy regulator przepływu
10 | Średnica wewnętrzna/zewnętrzna 3,0/4,1
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Długość drenu minimum 290 cm
5 | Objętość napełniania nie więcej niż 29 ml
6 | Filtr 200 µm
7 | 1 plastikowa igła typu spike (bez odpowietrznika)
8 | 1 komora kroplowa w linii
9 | 1 igłowy port typu Y
10 | 1 rolkowy regulator przepływu, 1 zacisk zatrzaskowy
11 | 1 męskie złącze typu luer lock z zaworem antyzwrotnym
12 | Średnica wewnętrzna/zewnętrzna 3,0/4,1
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Długość drenu 250 cm
5 | Objętość napełniania 23 ml
6 | Filtr 15 µm
7 | 1 plastikowa igła typu spike (z odpowietrznikiem/bez odpowietrznika)
8 | 1 zacisk zatrzaskowy
9 | 1 zawór antysyfonowy
10 | 1 męskie złącze luer lock
11 | Ochrona przed światłem
12 | Średnica wewnętrzna/zewnętrzna 3,0/4,1
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Długość drenu minimum 200 cm
5 | Objętość napełniania nie więcej niż 1,5 ml
6 | 1 zacisk zatrzaskowy
7 | Dysk z czujnikiem ciśnienia w linii
8 | Ochrona przed światłem
9 | 1 męskie, 1 żeńskie złącze luer lock, obrotwe męskie złącze luer lock
10 | Średnica wewnętrzna 0,9 mm
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | wyroby bez zawartości latexu |  |  |  | ..........................................
2 | wyroby bez zawartości DEHP |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 116
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 116 WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego rozm 22G/35 mm | szt | 400
2 | Igły do znieczuleń zewnątrzoponowych z dostępu krzyżowego rozm 25G/30 mm | szt | 100
3 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych pediatryczny , igła 20G i cewnik 24 G | szt | 100
4 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych pediatryczny igła 18 G i cewnik 20G | szt | 100
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Igła o kącie ścięcia 32º
5 | Mandryn kodowany kolorami
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 i 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Cewnik miękki z otworem centralnym
5 | Znacznik głębokości na igle
6 | System mocowania filtra
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 117
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 117 WYROBY DO ANESTEZJI REGIONALNEJ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora
1a | Rozm. 22G x 50 mm | szt | 100
1b | Rozm. 22G x 80 mm | szt | 100
1c | Rozm. 22G x 120 mm lub 20Gx150mm | szt | 50
2 | Igła do blokad nerwów wykonywanych przy pomocy neurostymulatora i pod kontrolą USG
2a | Rozm. 22G x 35-40 mm | szt | 20
2b | Rozm. 22G x 50 mm | szt | 100
2c | Rozm. 22G x 80 mm | szt | 500
2d | Rozm. 20G x 100 mm | szt | 500
2e | Rozm. 20G x150 mm | szt | 25
3 | Zestaw do ciągłej blokady nerwów z cewnikiem mocowanym na igle
3a | Rozm. Cewnik 19G igła 25G | szt | 30
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke z igła wprowadzającą
4a | Rozm. 18G x 88-90 mm | szt | 800
4b | Rozm. 20G x 88-90 mm | szt | 5000
4c | Rozm. 22G x 120-130 mm | szt | 100
4d | Rozm. 22G x 38-40 mm | szt | 350
4e | Rozm. 22G x 75 mm | szt | 200
4f | Rozm. 22G x 88-90 mm | szt | 6500
4g | Rozm. 25G x 120 mm | szt | 400
4h | Rozm. 25G x 88-90 mm | szt | 5500
4i | Rozm. 26G x 88-90 mm | szt | 700
4j | Rozm. 27G x 120 mm | szt | 150
4k | Rozm. 27G x 88-90 mm | szt | 500
4l | Igła wprowadzająca dla igieł pp25G | szt | 500
4m | Igła wprowadzająca dla igieł pp26-27GG | szt | 200
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem pencil-point z igła wprowadzającą
5a | Rozm. 25G x 103 mm | szt | 100
5b | Rozm. 27G x 103 mm | szt | 150
5c | Rozm. 25G x 120 mm | szt | 200
6 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych o atraumatycznym, dwupłaszczyznowym szlifie
6a | rozm. 26G x 25 mm | szt | 900
6b | rozm. 26G x 50 mm | szt | 150
6c | rozm. 26G x 88-90 mm | szt | 9000
7 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych dorosłych
7a | Rozm. igła 18 G/70-80 cewnik G19-20 | szt | 3500
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kąt szlifu 15º - 45º
5 | Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty dla 30º - 45º lub odsłonięty jedynie czubek igły dla 15º)
6 | ze znacznikami echogenicznymi, pogrupowanymi na ostatnich 20mm w min. 3 sekcjach o różnej długości
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kąt szlifu 30º lub 45º
5 | Izolowana na całej długości (szlif odsłonięty)
6 | ze znacznikami echogenicznymi, pogrupowanymi na ostatnich 20mm w min. 3 sekcjach o różnej długości
7 | Elementy echogeniczne bez wpływu na gładkość powierzchni igły
Wymagania grnaiczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Sklad zestawu:
4a | Cewnik wprowadzany na igle dobrze widoczny w usg
4b | Igła izolowana zinegrowana z kabelkiem do stymulatora i drenem infuzyjnym
4c | Przesuwny uchwyt umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu
4d | Łącznik zatrzaskowy
4e | System mocowania cewnika do skóry pacjenta
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany w zestawie lub indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej - dla poz. 4g-4k
5 | Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm
6 | Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego
7 | Wskaźnik położenia ścięcia igły
8 | Mandryn kodowany kolorami
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany w zestawie lub indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Igła wprowadzająca dokładnie dopasowana do igły zasadniczej
5 | Igła wprowadzająca skracajaca długość igły zasadniczej nie więcej niż 12 mm
6 | Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego
7 | Wskaźnik położenia ścięcia igły
8 | Mandryn kodowany kolorami
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 6 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Ergonomiczny, przezroczysty uchwyt z elementem powiększjącym ułatwiającym ocenę wypływu płynu mózgowo-rdzenioweego
5 | Wskaźnik położenia ścięcia igły
6 | Mandryn kodowany kolorami
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 7 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Cewnik poliamidowy o dług. 1000 mm ±10%, z wyraźnie miękką końcówką, zamknięty koniec, 3 otwory boczne
5 | Znaczniki długości wtopione w materiał cewnika
6 | Zatrzaskowy łacznik
7 | Filtr 0,2 µm
8 | Uchwyt zintegrowany z igłą
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 118
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 118 Sztanca biopsyjna z suwakiem
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Sztanca biopsyjna do pobierania próbek skórnych do badań histopatologicznych i usuwania cyst, wyposażona w wygodny suwak, wypychający zgromadzony materiał, wyposażona w ostre krawędzie wykonane ze stali nierdzewnej oraz karbowaną, ergonomiczną rączkę, ułatwiającą trzymanie przyrządu. Zamawiający dopuszcza sztancę bez suwaka Różne rozmiary do wyboru zamawiającego, minimalny zakres od 2,0 do 6,0mm | szt | 800
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 119
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 119 MASKI ANESTETYCZNE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Maska z dmuchanym kołnierzem lub elastomerowym dla niemowląt dzieci i dorosłych rozm 0, 1, 2, 3, 4, 5 lub rozmiary: 0,1,2,3( dla noworodków, niemowląt, małych dzieci, dzieci) 4 ( mała dla dorosłych lub dużych dzieci) 5 (średnia dla dorosłych) 6 (duża dla dorosłych ). | szt | 46000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty lub sterylny
4 | Zastosowanie w anestezji, terapii oddechowej i reanimacji
5 | Każdy rozmiar maski kodowany innym kolorem
6 | Mankiet z możliwościa regulacji i dopompowania, nie dotyczy kołnierza elastomerowego
7 | Maska szczelnie przylegajaca do twarzy pacjenta
8 | Maska nie zawiera lateksu
9 | rozmiar do wyboru Zamawiajacego
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 120
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 120 MASKI KRTANIOWE Z KANAŁEM GASTRYCZNYM
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Maski krtaniowe | szt | 11000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozmiary minimum: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 do wyboru Zamawiającego, rozmiary kodowane kolorem lub wyraźnym nadrukiem rozmiaru na powierzchni zewnętrznej trzonu maski zamiast oznakowania kolorystycznego. Zamawiający wymaga masek takich, aby mogły być stosowane u pacjentów pow. 100kg.
5 | Nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP.
6 | Zgodne z budowa anatomiczna gardła wycięcie pozwalające na latwe zakładanie
7 | Zabezpieczenie przed zagryzieniem rurki lub wbudowane zabezpieczenie przed zagryzieniem rurki
8 | Mankiet powietrzny z niewbudowanym drenem do uszczelniania maski, dren nie znajduje się wewnątrz rurki, dopuszczamy połączenie drenu z rurką przy mankiecie na bardzo krótkim odcinku tak, aby można było go dowolnie ułożyć
9 | Kanał gastryczny z możliwością wprowadzenia sond od rozm 6 Fr do 14-16Fr w zależności od rozm. maski
10 | Maska nie może zawierać metalowych elementów
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 121
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 121 – RURKI TRACHEOSTOMIJNE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza Rozm. 7,8,9 mm do wyboru zamawiającego | szt | 200
2 | Rurka tracheostomijna z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z odsysaniem z nad mankietu i wymiennymi kaniulami Rozm od 6,0 – 10,0 mm co 1 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm | szt | 1600
3 | Kaniule wymienne bez otworu fenestracyjnego do rurek tracheostomijnych o śr. Wew. 6,0-10,0 lub śr. Wew. 7,0 - 10,0 | szt | 300
4 | Rurka tracheostomijna z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym, z dwoma kaniulami wymiennymi. Rozm od 6,0 – 10,0 mm co 1 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm | szt | 100
5 | Kaniule wymienne z otworami fenesracyjnymi do rurek tracheostomijnych o śr. Wew. 6,0-10,0 lub śr. Wew. 7,0 - 10,0 | szt | 50
6 | Miękka elastyczna opaska do rurki tracheostomijnej dla dorosłych z mocowaniem na rzep | szt | 200
7 | Rurka tracheostomijna bez mankietu. Rozm.6,0; 7,0; 7,5; 8mm | szt | 180
8 | Zastawka foniatryczna umożliwiająca mówienie chorym z tracheotomią | szt | 150
9 | Wymiennik ciepła i wilgoci jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania u zaintubowanych pacjentów podłączonych do respiratora . | szt | 100
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | elastyczny, transparentny, regulowany kołnierz z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję
5 | z mankietem niskociśnieniowym z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu
6 | wykonana z termoplastycznego PCW
7 | zbrojenie drutem na całej długości zapewnia maksymalną odporność na zaginanie oraz widoczność w Rtg
8 | na giętkich transparentnych skrzydełkach kołnierza oznaczenie: nazwy rurki, producenta, rozmiaru rurki, średnicy zewnętrznej rurki
9 | prowadnica Seldingera
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rurka posiada mankiet niskociśnieniowy oraz system ograniczenia ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal Lanz
5 | Rurka wykonana z termoplastycznego PCV
6 | Rurka posiada samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki
7 | W opakowaniu dodatkowo znajdują się 2 kaniule wymienne bez otworów fenestracyjnych, szczoteczka i opaska
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 i 5 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rurka posiada mankiet niskociśnieniowy oraz system ograniczenia ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal Lanz
5 | Rurka wykonana z termoplastycznego silikonu i PCV lub termoplastycznego PCV
6 | Rurka posiada samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki
7 | W opakowaniu dodatkowo znajdują się 2 kaniule ( jedna z otworem fenestracyjnym, jedna bez otworu) wymenne, szczoteczka i opaska
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 6 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Niesterylny
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 7 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rurka wykonana z mieszaniny silikonu i PCV o zwiększonych właściowościach termoplastycznych i poślizgowych z termoplastycznego PCW
5 | Posiada elastyczny mandryn. Zamawiający dopuszcza rurki tacheostominą posiadającą elastyczny mandryn od rozmiaru 6,0
6 | Opis średnicy wewnętrznej i zewnętrznej na kołnierzu rurki
7 | W opakowaniu dodatkowo znajdują się łącznik 15 mm i tasiemka mocująca lub z łącznikiem przytwierdzonym na stałe do rurki
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 8 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 9 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Nawilżanie 27 mg/l
5 | Wydajność cieplna 32,8º C przy 20 oddechach i objętości oddechowej 500 ml
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 122
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 122-ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOTOMII
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa zawierający: wielorazowy pean ze specjalnym szlifem rozm. 7,8,9 | szt | 20
2 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa -uzupełniający bez wielorazowego peana, rozm. 7, 8, 9 | szt | 100
3 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa -uzupełniający bez wielorazowego peana, z rurka tracheostomijną typu Blue Line Ultra lub BLUselect z dodatkowym przewodem do odsysania, rozm. 7, 8, 9 | szt | 20
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Skład zestawu:
5 | Wielorazowy pean ze specjalnym szlifem, może być resterylizowany
6 | Jednorazowy skalpel
7 | Jedorazowa kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy
8 | Jedorazowa prowadnica Seldingera
9 | Jednorazowe rozszerzadło
10 | Jednorazowa rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym posiadająca sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera oraz na stałe mocowany kołnierz
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Skład zestawu:
5 | Jednorazowy skalpel
6 | Jedorazowa kaniula z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy
7 | Jedorazowa prowadnica Seldingera
8 | Jednorazowe rozszerzadło
9 | Jednorazowa rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym posiadająca sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera oraz na stałe mocowany kołnierz
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Skład zestawu:
5 | Jednorazowy skalpel
6 | Jedorazowa kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy
7 | Jedorazowa prowadnica Seldingera
8 | Jednorazowe rozszerzadło
9 | Jednorazowa rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym posiadająca sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera oraz na stałe mocowany kołnierz z dodatkowym przewodem do odsysania
10 | Rurka tracheostomijna posiada łuk wygięcia 105º
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 123
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
PAKIET NR 123-WYMIENNIKI CIEPŁA I WILGOCI DO RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych | szt | 16000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Bez ftalanów
5 | Schodkowy i/lub uniwersalny port tlenowy pasujący do standardowych cewników tlenowych
6 | Konstrukcja zapewniajaca nawilżanie dopływajacego tlenu
7 | Samozamykający się port do odsysania lub port zamykany koreczkiem
8 | Skuteczność nawilżania min. 24 mg H2O/ l przy objętości wydechowej Vt=500 ml
9 | Martwa przestrzeń 8-17ml
10 | Objętość oddechowa większa niż 25 ml
11 | Waga maksymalna 9,5g
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 124
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 124-FILTRY BAKTERYJNO -WIRUSOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dzieci elektrostatyczny | szt | 3000
2 | Filtr antybakteryjno/wirusowy dla noworodków elektrostatyczny | szt | 2000
3 | Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dzieci elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepla i wilgoci | szt | 7000
4 | Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dorosłych elektrostatyczny | szt | 5000
5 | Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dorosłych elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepla i wilgoci | szt | 32000
6 | Filtr antybakteryjno/wirusowy mechaniczny z portem kapno z wydzielonym wymiennikiem ciepla i wilgoci | szt | 17000
7 | Filtr antybakteryjno/wirusowy mechaniczny bez portu kapno | szt | 1000
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,999%
6 | Przestrzeń martwa max 45 ml
7 | Objętość oddechowa 150-1200 ml
8 | Waga max 22 g
9 | Złącza 22M-15F/22F-15M
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,99%
6 | Przestrzeń martwa max 12 ml
7 | Waga 7-15g
8 | Złącza 22M/15F, 22F/15M.
Wymagania granicznze Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,99%
6 | Przestrzeń martwa max 29 ml
7 | Objętość oddechowa 75-300 ml
8 | Skuteczność nawilżania min 31 mg H2O przy Vt =250 ml
9 | Waga max 21 g
10 | Złącza 22M-15F/22F-15M
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,999%
6 | Przestrzeń martwa max 45 ml
7 | Objętość oddechowa 150-1500 ml lub 150-1200ml lub 90-1500ml
8 | Waga max 30 g
9 | Złącza 22M-15F/22F-15M
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,999%
6 | Przestrzeń martwa max 60 ml
7 | Objętość oddechowa 150-1200 ml
8 | Skuteczność nawilżania min 32 mg H2O przy Vt =500 ml
9 | Waga max 30 g
10 | Złącza 22M-15F/22F-15M
Wymagania granicznze Zamawiającego do poz. 6 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,999%
6 | Przestrzeń martwa max 96 ml
7 | Objętość oddechowa od 300 do 1500 ml
8 | Skuteczność nawilżania min 34 mg H2O przy Vt =500 ml
9 | Waga max 49 g
10 | Złącza 22M-15F/22F-15M
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 7 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji bakteryjnej min 99,9999%
5 | Skuteczność filtracji wirusowej min 99,9999%
6 | Przestrzeń martwa max 92 ml
7 | Objętość oddechowa 300-1500 ml
8 | Waga max 47 g
9 | Złącza 22M/22F
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 125
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 125 -FILTRY BAKTERYJNO WIRUSOWE I ŁĄCZNIKI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepla i wilgoci, z portem kapno. | szt | 52000
2 | Filtr antybakteryjno/wirusowy dla dzieci i dorosłych elektrostatyczny, | szt | 42000
3 | Filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych,, z portem kapno. | szt | 4000
4 | Elastyczny łącznik typu „martwa przestrzeń”-prosty | szt | 2000
5 | Elastyczny łącznik typu „martwa przestrzeń” - kolankowy z portem do odsysania i bronchoskopii dł min 15 cm | szt | 2500
6 | Elastyczny łącznik typu „martwa przestrzeń” - kolankowy bez portu dł min 15 cm | szt | 28000
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji min 99,999%
5 | Wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT 500 ml
6 | Utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml
7 | Przestrzeń martwa 18-55 ml
8 | Objetość oddechowa 150-1500 ml lub 200-1500ml lub 150-1200ml
9 | Waga max. 30 g
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji min 99,999%
5 | Wydajność nawilżania min. 9 mg/l przy VT 500 ml
6 | Utrata wilgoci max 18 mg H2O/litr przy Vt 500 ml
7 | Przestrzeń martwa max. 40 ml
8 | Objetość oddechowa od 90-150 do 1200-1500ml
9 | Waga max. 20 g
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Skuteczność filtracji min 99,999%
5 | Skuteczność filtracji wg NaC ≥ 99,764%
6 | Wydajność nawilżania min. 32 mg/l przy VT 500 ml
7 | Utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml
8 | Przestrzeń martwa 66 - 100 ml
9 | Objetość oddechowa 300 - 1500 ml
10 | Waga max. 49 g
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4, 5, 6 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 126
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 126-RURKA TRACHEOSTOMIJNA Z KANIULĄ WYMIENNĄ, Wycinak aortalny
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rurka tracheostomijna | szt | 130
2 | Kaniula wymienna do rurek tracheostomijnych | szt | 150
3 | Wycinak aortalny z uchwytem standardowym rozmiar 3,5cm, op. 6szt. | op. | 5
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. Od 5,0 do 8,0 co 1,0
5 | Mankiet wysokoobjętosciowy lub bez mankietu do wyboru Zamawiającego
6 | Z wewnętrzna kaniulą
7 | Z przedłużoną częścią dystalną lub proksymalną do wyboru Zamawiajacego
8 | Obrotowy szyld
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. Od 5,0 do 8,0 co 1,0
5 | Z przedłużoną częścią dystalną lub proksymalną do wyboru Zamawiajacego
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 127
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 127 -ZAWÓR BEZIGŁOWY
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zawór bezigłowy do zabezpieczeń dostępów dożylnych i dotętniczych do wyboru Zamawiającego | szt | 200000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Opakowanie indywidualne umożliwia bezpieczne, jałowe otwarcie zaworu
3 | Sterylny
4 | objętość wypełnienia max. 0,04 ml-0,19ml
5 | długość 2,0-3,3 cm
6 | Możliwość podawania płynów, leków, lipidów, krwi i preparatów krwiopochodnych
7 | Zabezpiecza dojście do żyły lub tętnicy przez 7 dni lub min. 200 wejść
8 | Wewnątrz zaworu system zabezpieczajacy prawidłowe zamknięcie przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym
9 | Zawór posiada aplikator dający możliwość jałowego połączenia z końcówką luer-lock, lub bez aplikatora.
10 | nie zawiera lateksu, DEHP, PCV oraz metalu
11 | Dodatnie lub neutralne ciśnienie w łączniku podczas podłączania i odłączania zabezpieczające przed cofaniem się krwii.
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 128
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 128 - PROWADNICE DO RUREK INTUBACYJNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Prowadnica do rurek intubacyjnych | szt. | 270
1a | Prowadnica do rurek intubacyjnych | szt. | 4500
2 | Prowadnica do trudnych intubacji | szt. | 1900
2a | Prowadnica do trudnych intubacji | szt. | 200
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. dla rurek intubacyjnych o rozmiarach 2,0-3,0; 2,5-3,0; 3,0-3,5; ( uwzgledniajac wszytskie zakresy ) do wyboru Zamawiającego
5 | Długość 220-225mm
6 | Wykonana z metalu- mosiądz ,pokryty tworzywem - prowadnica daje sie łatwo kształtować i jednocześnie trzyma nadany kształt,pokrytego tworzywem nie zawierajacym lateksu
7 | Miękki koniec dystalny
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1a |  | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. dla rurek intubacyjnych o rozmiarach 3,5-5,0; 5,0-8,0; 6,0-11,0 ( uwzgledniajac wszytskie zakresy ) do wyboru Zamawiającego
5 | Długości od 340 do 600 mm w zależności od rozm.
6 | Wykonana z metalu -mosiądz, pokryty tworzywem - prowadnica daje sie łatwo kształtować i jednocześnie trzyma nadany kształt,pokrytego tworzywem nie zawierajacym lateksu
7 | Miękki koniec dystalny
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. dla rurek intubacyjnych od roz. 2,0 do rozm. 3,5 do wyboru Zamawiającego
5 | Długości 600mm
6 | Wykonana z materiału nie zawierajacego lateksu
7 | Elastyczna typu Bougie wzmocniona na całej długości wzmocnione na całej długości plecionką z włókien żywicznych
8 | Znaczniki głębokości wprowadzania
9 | Zagięty koniec ułatwiający wprowadzania
10 | Prowadnica pakowana w futerale zabezpieczajcym przed uszkodzeniem.
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2a |  | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. dla rurek intubacyjnych od roz. 4,0 do rozm. 11,0 do wyboru Zamawiającego
5 | Długości od 600mm do 1000 mm w zależności od rozm.
6 | Wykonana z materiału nie zawierajacego lateksu,
7 | Elastyczna typu Bougie wzmocnione na całej długości plecionką z włókien żywicznych
8 | Skalowana co 1 cm
9 | Zagięty koniec ułatwiający wprowadzania
10 | Prowadnica pakowana w futerale zabezpieczajca przed uszkodzeniem.
| Uwaga ! |  |  | ..........................................
| Zaoferowany asortyment, poszczególne rozmiary w każdej z pozycji, powinny pochodzić od jednego producenta. |  |  | Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 129
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 129- Filtry infuzyjne
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Filtr bakteryjny do płynów noworodkowy | szt | 6500
2 | Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego noworodkowy | szt | 4500
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  | Opisać
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Przeznaczony do stosowania przez 96 h
5 | Membrana 0,2 µm zatrzymująca bakterie, grzyby, drożdże i cząstki nieorganiczne
6 | Samoodpowietrzacz
7 | Przed i za filtrem linie z łącznikami Luer-Lock
8 | Długość linii przed filtrem 3 - 10 cm za filtrem 5 cm +/- 5 cm
9 | Objętość wypełnienia max 0,6 ml
10 | Powierzchnia filtrowania max 2,3 cm2
11 | Przepływ ok.. 2-6 ml/min
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Membrana 1,2 µm zatrzymująca pęcherzyki powietrza, grzyby, drożdże, przepuszczajacy lipidy
5 | Samoodpowietrzacz
6 | Przed i za filtrem linie z łącznikami Luer-Lock
7 | Długość linii przed filtrem 3 - 10 cm za filtrem 5 cm +/- 5 cm
8 | Objętość wypełnienia max 0,6 ml
9 | Powierzchnia filtrowania max 2,3 cm2
10 | Przepływ ok.. 30-40 ml/min
11 | Kodowany kolorem innym niż filtr do płynów w celu zróżnicowania
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 130
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Zał. 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 130 - KANIULE DOŻYLNE DO DELIKATNYCH ŻYŁ
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto /zł/ | Wartość brutto /zł/ | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | A | B | A x B | x | x | x
1 | x: Kaniula dożylna do delikatnych żył noworodkowa rozm 24G i 26G dł. 19 mm do wyboru zamawiającego; x: szt; A: 7300
2 | x: Kaniula dożylna do delikatnych żył rozm. 22G dł. 25 mm; x: szt; A: 3000
3 | x: Kaniula dotętnicza 20G dł 45 mm; x: szt; A: 12000
RAZEM | bar: x to B; x to x
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | x: Podać tak/ nie; A: Opisać
1 | x: Wyrób medyczny jednorazowy
2 | x: Pakowany indywidualnie
3 | x: Sterylny
4 | x: Informacja producenta na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym, o braku zawartości lateksu lub wyrób bez oznakowania opakowania zbiorczego informacją o braku lateksu, z informacją o składzie produktu podaną w karcie technicznej oraz katalogu
5 | x: Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) lub polimeru (FEP) lub poliuretanu
6 | x: Widoczna w usg bez pasków radiocieniujących, lub wyposażona w minimum 2 paski RTG
7 | x: Przepływ co najmniej 12 ml/min
8 | x: Bez portu bocznego
9 | x: Posiada zdejmowalny uchwyt ułatwiajacy wprowadzanie lub bez uchwytu
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 | x: Podać tak/ nie; A: Opisać
1 | x: Wyrób medyczny jednorazowy
2 | x: Pakowany indywidualnie
3 | x: Sterylny
4 | x: Informacja producenta na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym, o braku zawartości lateksu lub wyrób bez oznakowania opakowania zbiorczego informacją o braku lateksu, z informacją o składzie produktu podaną w karcie technicznej oraz katalogu
5 | x: Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) lub polimeru (FEP) lub poliuretanu
6 | x: Widoczna w usg bez pasków radiocieniujących, lub wyposażona w minimum 2 paski RTG
7 | x: Posiada zastawkę bezzwrotną lub membranę hydrofobową zapobiegająca wypływowi krwi lub bez zastawki
8 | x: Posiada port boczny lub port górny
Wymagania graniczne Zamawiajacego do poz. 3 | x: Podać tak/ nie; A: Opisać
1 | x: Wyrób medyczny jednorazowy
2 | x: Pakowany indywidualnie
3 | x: Sterylny
4 | x: Wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) lub polimeru (FEP) lub poliuretanu
5 | x: Posiada suwakowo-kulkowy zawór odcinający typu FloSwitch
6 | x: 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF) i optyczny-(czarne paski/znaczki w pozycji ON)
7 | x: rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min)
8 | x: Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 131
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 131-KRANIKI TRÓJDROŻNE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), | szt | 62000
2 | Kranik trójdrożny z konektorem Luer-Lok trójramienny, obrotowy (o 360 st), Dodatkowe przedłużenie 10 cm +/- 1 cm. Zamawiający dopuszcza dodatkowe przedłużenie 13,5 lub 25 cm | szt | 145000
3 | Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym | szt | 16000
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wskaźnik zamknięcia i otwarcia z optycznym, wyczuwalnym lub tylko optycznym indykatorem pozycji on/off
5 | Wykonany z poliwęglanu, bezlateksowy, nie wczodzący w reakcję z lipidami i chemioterapeutykami
6 | Odporność na ciśnienie min 2 -4,5 bara
7 | nie zawiera DEHP
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak |  |  | ..........................................
3 | Sterylny | tak |  | Podpis osoby upowaznionej
4 | Dren długości 100cm | tak
5 | Końcówka luer lock | tak
6 | Wykonany z poliwęglanu, dren wykonany z PVC | tak
7 | Identyfikator pozycji otwarty-zamknięty, oznaczone kierunki przepływu | tak
8 | Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami | tak
9 | Bez ftalanów, bez lateksu | tak

## CZĘŚĆ 132
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 132-IGŁY DO BIOPSJI I PUNKCJI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igły do biopsji wątroby-sterylne typu TRU – CUT | szt | 140
2 | Igły do biopsji skóry- sterylna | szt | 800
3 | Igła do punkcji mostka i talerza biodrowego | szt | 600
4 | Igła do trepanobiopsji talerza biodrowego | szt | 800
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm, 14G; 16G; 18G, Długość: 100mm, 150-160mm, 200 mm dla każdego rozm.
5 | Możliwość doboru dlugości pobranego materiału: Jednokrotne naciagniecie igły 1 cm, dwukrotne naciagniecie igły 2 cm
6 | Element zabezpieczajacy przed przesunieciem igły
7 | Wygodny ergonomiczny uchwyt.
8 | Oznaczenie na igle pozwalajace kointrolować głebokość wkłucia
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Igła do usuwania zmian powstałych na skórze
5 | Średnica igły 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8 mm, dopuszczamy rozmiarówkę od 2 mm do 8 mm co 1 mm, Zamawiający dopuszcza możliwość braku rozmiaru 7
6 | Każdy rozmiar oznaczony innym kolorem uchwytu
7 | Średnica wytłoczona na uchwycie
8 | Kapturek zabezpieczający końcówkę igły
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. 14G; 15G; 16G; 18G
5 | Długość igły umożliwiająca zasosowanie u dzieci i dorosłych
6 | Ruchoma blokada umażliwiająca regulację długości igły pozwalając na wybór głębokości wkłucia i bezpieczną kontrolę zabiegu
7 | Co najmniej 3 lub 4 możliwości ustawienia długości igły dla każdego z wyżej podanych rozmiarów
8 | Ergonomiczny uchwyt motylkowy
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. 8Gx100 mm; 8Gx150mm; 11Gx100 mm; 11Gx150 mm; 13Gx100mm; 13Gx150 mm i 13Gx60-70 mm
5 | Mandryn zakończony piramidalnie pozwala z łatwością penetrować jamę szpikową
6 | Zewnętrzny element wycinajacy w pełni diagnostyczny nieuszkodzony biopat
7 | W uchwycie kaniuli gniazdo Luer-Lock
8 | Wypychacz biopatu, zatyczka, prowadnica
9 | Ergonomiczny uchwyt motylkowy lub typu "młotek"
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 133
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 133 -IGŁA DO TREPANOBIOPSJI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | inny sposób konfekcjonowania, ilość w opakowaniu | inny sposób konfekcjonowania, ilość opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do trepanobiopsji | szt | 150
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Rozm. 11G x 100 mm
5 | Ostra końcówka z ostrzem typu diament lub podwójny diament
6 | Krawędź tnąca z dwoma lub z pięcioma żłobieniami dla łatwiejszej penetracji
7 | Ergonomiczna profilowana do dłoni rączka
8 | Zamknięcie typu twist
9 | Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu, osłona zabezpieczajaca ostrze igły
10 | Mozliwość podłączenia strzykawki z końcówką luer
11 | Kaniula ekstrakcyjna- kształt widelczykowaty, ułatwiająca pobranie kostki
12 | Oznakowany próbnik wskazujący długość próbki gotowej do ekstrakcji
13 | Mandryn może wystawać poza długość igły max. 4 mm
14 | Dodatkowe 2 zabezpieczenia igieł zapobiegajace przypadkowemu zakłuciu po wykonanym zabiegu
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 134
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 134 – WORKI DO MOCZU 7-DNIOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | inny sposób konfekcjonowania, ilość w opakowaniu | inny sposób konfekcjonowania, ilość opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Worek do DZM (dobowej zbiórki moczu),- siedmiodniowy | szt | 40000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Umożliwia uzyskanie systemu zamkniętego z kazdym rodzajem cewnika moczowego tzn posiada łacznik schodkowy
5 | Posiada wbudowany port do pobierania próbek
6 | Zastawka anyrefluksyjna zapobiegająca cofaniu wydalonego moczu z worka do pęcherza
7 | Zawór spustowy przesuwny z otwartym światłem przepływu lub typ T z możliwością opróżnienia bez odłączenia cewnika.
8 | Wyraźna skala linearna umożliwiająca odczytanie ilości moczu
9 | Pojemność min 2000 ml
10 | opakowanie jednostkowe musi zawierać nadrukowaną informację iż worki mogą być stosowane przez okres 7 dni - Zamawiający dopuszcza zamiast nadrukowanej informacji na worku iż mogą być stosowane przez okres 7 dni dostarczenie wraz ze złożoną ofertą i przy pierwszej dostawie oświadczenie producenta wyrobu o możliwości stosowania przez 7 dni.
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 135
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 135- ZESTAWY DO NADŁONOWEGO NAKŁUCIA PĘCHERZA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego rozm. CH10 | szt | 150
2 | Zestaw do nadłonowego nakłucia pęcherza moczowego rozm. CH15 lub CH16 | szt | 100
3 | Zestaw do dlugotrwałego drenażu pęcherza moczowego rozm. CH12 | szt | 150
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kaniula ze stali nierdzewnej
5 | Cewnik Pigtail z poliuretanu dł 50-55 cm lub dł. 65 cm
6 | Zestaw gotowy do użycia: zintegrowany cewnik wstępnie umieszczony w kaniuli
7 | Długość igły 8 - 12 cm - do wyboru zmawiającego
8 | Worek na mocz o pojemności 2 l
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Kaniula ze stali nierdzewnej
5 | Cewnik balonowy wykonany z silikonu dł 40-55 cm
6 | Zestaw gotowy do użycia: zintegrowany cewnik wstępnie umieszczony w kaniuli |  |  |  | ………………………………
7 | Długość igły 12 cm +/- 1 cm |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
8 | Worek na mocz o pojemności 2 l

## CZĘŚĆ 136
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 136-PRZEWODY DO CYSTOSKOPU
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przewód do cystoskopu/resektoskopu pojedynczy | szt | 4000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Jednokanałowa igła biorcza z osłonką
5 | Igła połączona z drenem o sr wew, 4,8 mm i zew. 6,8 mm
6 | Zacisk ślizgowy lub rolkowy na drenie
7 | Komora do wytworzenia ciśnienia
8 | Rolkowy regulator przepływu
9 | Łącznik stożkowy
10 | Miękka końcówka z drenu PVC
11 | Końcówka przykręcana
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 137
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 137-ZATYCZKI DO CEWNIKÓW
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | inny sposób konfekcjonowania, ilość w opakowaniu | inny sposób konfekcjonowania, ilość opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zatyczki do cewników sterylne | szt | 20000
Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Zatyczka o budowie schodkowej
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 138
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 138 – DRENY Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dren łączący z PCV zakończony z jednej strony końcówką żeńską małą lub dużą (lub uniwersalną) do wyboru Zamawiającego z drugiej strony łącznikiem z regulacją siły ssania. (Dopuszcza się wersję drenu z dwoma końcówkami żeńskimi małymi lub dużymi do wyboru Zamawiającego+łącznik ) uzupełnione o trwale zawieszone kapturki nakrywające, służące zabezpieczeniu przed kontaktem z otoczeniem zainfekowanych końcówek po każdorazowym zdjęciu cewnika | szt | 80000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany idywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty lub sterylny
4 | Łącznik żeński musi zapewnić połączenie z różnego rodzaju wyrobami medycznymi i sprzętem
5 | Łącznik z regulacja siły ssania dopasowany do cewników o różnej średnicy używanych w praktyce klinicznej
6 | Średnica wew. drenu minimum 7 mm
7 | Długość drenu 230 cm – 360 cm
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 139
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 139-DRENY BEZ REGULACJI SIŁY SSANIA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dren łączący z PCV rozm. CH24 lub CH25 | szt | 15000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany idywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty lub sterylny
4 | Dren z nietoksycznego PCV , nie zawiera lateksu
5 | Uniwersalne końcówki żeńsko -żeńskie zapewniające połączenie z różnego rodzaju wyrobami medycznymi i sprzętem
6 | Długość drenu 200 cm - 250 cm
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 140
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 140-WYROBY LARYNGOLOGICZNE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Płytka do przegrody nosowej zapobiegajaca powstawaniu skrzepów | szt | 30
2 | Uniwersalna silikonowa tamponada do nosa do tamowania krwotoków | szt | 30
3 | Rurka ssąca do ucha | szt | 12000
4 | Rurka ssąca do nosa | szt | 2000
5 | Stabilizator silikonowy wewnętrzny do nosa z drenem wentylacyjnym ułatwiającym oddychanie | op | 100
6 | Stabilizator silikonowy wewnętrzny do nosa bez drenu wentylacyjnego | op | 50
7 | folia silikonowa do zabiegów laryngologicznych rozmiar 5-6mm x 20-22mm, grubość 0,125-0,13mm, kolor niebieski, op. 3 szt. | op. | 200
8 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego (op. 5 szt) | op. | 80
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany idywidualnie
3 | Sterylny
4 | Płytka wykonana z fluoroplastiku
5 | Posiada otwory ułatwiajace szycie oraz szczelinę ułatwiajacą wkładanie i wyjmowanie
6 | Grubość calkowita 0,5 mm
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany idywidualnie
3 | Sterylny
4 | Posiada dwa niezaleznie nadmuchiwane mankiety pozwalające na precyzyjną kontrolę krwawienia
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  | ..........................................
2 | Pakowany indywidualnie |  |  | Podpis osoby upowaznionej
3 | Sterylny
4 | Wykonana ze stali nierdzewnej
5 | Łącze typu Luer
6 | Atraumatyczne zaokrąglone krawędzie końcówki
7 | Zagięta dł. 70 mm
8 | Średnica 0,6mm; 1,0 mm i 1,4 mm do wyboru Zamawiającego
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wykonana ze stali nierdzewnej
5 | Kontrola siły ssania
6 | Atraumatyczne zaokrąglone krawędzie końcówki
7 | Zagięta dł. 140-150 mm
8 | Średnica 3,0 mm
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 i 6 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Wykonany z miękkiego materiału
4 | Nie przywierający do tkanek
5 | Zawiera otwory do przyszycia stabilizatora
6 | Powierzchnia z efektem lotosu
7 | Opakowanie max 5 par

## CZĘŚĆ 141
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 141-WYROBY DO BADAŃ URODYNAMICZNYCH do aparatu Ellipse
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 8Fr, długość 300 mm | szt | 10
2 | Dwukanałowy cewnik do cystometrii, średnica 6Fr, długość 300 mm | szt | 20
3 | Dwukanałowy cewnik rektalny, średnica 9Fr, długość 400 mm, materiał cewnika PEBAX, balon 16x30 mm, materiał balonu PVC | szt | 10
4 | Dwukanałowy cewnik rektalny pediatryczny, średnica 9Fr, długość 150 mm, balon 7x20 mm Cewnik i balon bez latexu | szt | 20
5 | Trzykanałowy cewnik do cystometrii i profilometrii z filtrem artefaktów, średnica 8Fr, długość 400 mm, | szt | 10
6 | Przewód do pompy infuzyjnej do aparatu Ellipse z wymienną końcówką z zaworem zwrotnym. | szt | 30
7 | Konektor pacjenta do przewodu pompy infuzyjnej z zaworem zwrotnym | szt | 30
8 | Dren do grawitacyjnego wypełniania trzech zewnętrznych przetworników ciśnienia | szt | 10
9 | Elektrody powierzchniowe EMG do aparatu Ellipse, opakowanie 30 szt. | op | 10
10 | Zewnętrzny przetwornik ciśnienia do aparatu Ellipse. | szt | 10
11 | Linia manometryczna dla kanału PVES końcówki Luer | szt | 10
12 | Linia manometryczna dla kanału PURA końcówki Luer | szt | 10
13 | Linia manometryczna dla kanału PABD końcówki Luer | szt | 10
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-13 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wyroby muszą współpracowć z aparatami Elipse Andromeda będącymi wlasnością Zamawiającego
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 142
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 142-WYROBY DO BADAŃ NEUROFIZJOLOGICZNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Elektrody do badań mięśni 25 mm x 0,46 mm(26G) jednorazowego użytku | szt | 700
2 | Elektrody do badań mięśni 50 mm x 0,46 mm (26G) jednorazowego uzytku | szt | 100
3 | Elektrody do badań mięśni 25 mm x 0,30-0,35 mm (25G-30G) jednorazowego użytku | szt | 20
4 | Elektrody do badań mięśni 37 mm x 0,46 mm (26G) jednorazowego uzytku | szt | 250
5 | Elektrody powierzchniowe do badań przewodnictwa nerwowego 7 mm x 4 mm x 8 cm, 0,7 mm lub elektrody jednorazowe żelowane powierzchniowe, powierzchnia czynna 9 x 6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm lub o powierzchni całkowitej 6 mm x 9 mm z kablem 8 cm i powierzchni pomiarowej Ø 6 mm, wtyk TP 0,7 mm | szt | 1350
6 | Elektroda do badań pojedynczego włókna SFEMG do aparatu EMG Keypoint będacego własnością zamawiającego wielorazowego użytku, rozmiar 25mm x 0,35-0,40mm | szt | 3
7 | Elektroda do badań nerwu sromowego Pudental jednorazowego użytku | szt | 100
8 | Elektroda bipolarna wielorazowego użytku do stymulacji i rejestracji ,z korkami filcowymi o średnicy7 mm oddalonymi od siebie o 23 mm , kabel ekranowanym o długości 2 m, wtyk DIN, z odłączanym okrągłym uchwytem do aparatu EMG Keypoint będacego własnością zamawiającego | szt | 10
9 | Elektroda uziemiająca jednorazowego użytku do aparatu EMG Keypoint będacego własnością zamawiającego | szt | 20
10 | Kabel do jednorazowych powierzchniowych i igłowych elektrod do aparatu Keypoint dwużyłowego, ekranowanego, wielorazowego użytku, wtyk 2 x TP 0,7 mm / DIN, długość 2 m | szt | 10
11 | Elektrody miseczkowe 10 mm, 1 m, 15 mm TPC wielorazowego uzytku otwór 2 mm, z kablem w izolacji teflonowej wzmacniany nićmi kelarowymi długości 122 cm | szt | 10
12 | Pasta do elektrod op 114 g | szt | 10
13 | Żel poprawiający przewidnictwo z zawartością soli fizjologicznej (naCl) op 250 g | szt | 10
14 | Łagodny żel lub specjalistyczna pasta obnizajacy oporność skóra - elektroda op 114 g | szt | 60
RAZEM
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 143
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 143-Zestaw do drenażu klatki piersiowej pediatryczny
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik z trokarem rozm. CH8 dl. 20-23 cm, CH10 dł. 20-23 cm | szt | 100
2 | Cewnik z trokarem rozm. CH12 dł 20-25 cm CH 16 dł 20-25cm do wyboru Zamawiajacego | szt | 220
3 | Cewnik z trokarem rozm. CH20 , CH 24 , CH 28, Ch 32 dł 40 cm do wyboru Zamawiajacego | szt | 1100
4 | Zestaw dwukomorowy do drenażu jamy opłucnowej | szt | 400
5 | Dren typu THORAX | szt | 450
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Cewnik wykonany z termowrażliwego PCV
5 | Cewnik osadzony na trokarze gotowy do natychmiastowego zastosowania
6 | Atraumatyczny koniec z od 2 do 6 otworami otworami bocznymi
7 | Oznaczenie nieprzenikliwe dla promieni rtg ułatwiające weryfikację właściwego połozenia cewnika
8 | Przejrzyste ściany cewnika w celu uwidocznienia drenowanej zawartości
9 | Zakończenie cewnika rozszerzone pasujące do czterokomorowego zestawu drenażu klatki piersiowej będącym w użytkowaniu Zamawiającego oraz kompatybilne z poz. 5 w postepowaniu
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Trzyczęściowa komora zbiorcza o pojemności 2600 ml, z możliwością napełniania sekwencyjnego.
5 | Jedna cześć komory do 270 ml z podziałką co 5 ml, druga cześć komory do 1300 ml podziałką co 10 ml i 3 cześć komory do 2600 ml z podziałką co 20 ml
6 | Zestaw z dwoma komorami do drenażu klatki piersiowej, do stosowania przy wykorzystaniu siły grawitacji lub kontrolowanego ssania.
7 | Uszczelniona komora wodna oddzielona od zdrenowanego płynu, do zminimalizowania wzrostu ciśnienia hydrostatycznego.
8 | Mechanizm zapobiegający załamaniu i skręcaniu się drenu
9 | Skala z podziałką pediatryczną, z możliwością dokonywania na niej zapisów.
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie - opakowanie podwójne
3 | Sterylny
4 | Rozm od CH12 do CH32 do wyboru zamawiającego
5 | Cewnik wykonany z termowrażliwego PCV
6 | Atraumatyczny koniec z od 2 do 6 otworami bocznymi
7 | Oznaczenie nieprzenikliwe dla promieni rtg ułatwiające weryfikację właściwego położenia cewnika
8 | Znacznik głębokości co 2 cm
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 144
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 144- Jednorazowy Ureterorenoskop
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Jednorazowy Cyfrowy Ureterorenoskop Giętki. | szt. | 250
2 | Sterownik kompatybilny z jednorazowymi ureterorenoskopami giętkimi opisanymi w punkcie 1 | szt. | 4
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Średnica części roboczej endoskopu 8,4 Fr, Maksymalna średnica końcówki 9,6 Fr, Kanał roboczo-irygacyjny o średnicy 3,6 Fr |  |  |  |  | …………..
5 | Kąt wygięcia końcówki 275° góra i 275° dół, Głębia ostrości 3 - 100 mm, Pole widzenia 110st +-10% |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
6 | Średnica pętli po zagięciu końcówki endoskopu maks. 24 mm, Prosty kanał do wprowadzenia włókna lasera z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu
7 | Endoskop po zdjęciu palca z dźwigni zaginającej końcówkę wraca do swojej naturalnej pozycji
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
8 | z możliwością:ustawienia balansu bieli, zrobienia zdjęcia podczas zabiegu, nagrywania filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu, zmiany kształtu wyświetlanego obrazu na okrągły, ośmiokątny lub kwadratowy
9 | Sterownik w formie skrzynki bez dodatkowego monitora umożliwiający podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego, wyposażony w wyjścia: 2xDVI, SDI, VGA, USB
10 | Sterownik obsługujący również jednorazowe cystoskopy giętkie oraz jednorazowe ureterorenoskopy giętkie z blokadą dźwigni oraz przyciskiem do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów w rękojeści endoskopu

## CZĘŚĆ 145
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 145-WYROBY POMOCNICZE PRZY ZABIEGACH OPERACYJNYCH
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Licznik igieł (kaseta) - pojemność 100/100 | szt | 5000
2 | Licznik igieł (kaseta) - pojemność 30/30 lub 20/20 | szt | 2700
3 | Chirurgiczna mata magnetyczna wym. 38 x 30 cm +/- 2 cm dla kazdego wymiaru | szt | 5
4 | Markery chirurgiczne | szt | 10000
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wewnątrz z jednej strony magnes z drugiej gąbka lub pianka
5 | Obie wewnętrzne strony kasety posiadają wyraźną ponumerowaną siatkę
6 | uchwyt do bezpiecznego zdejmwania skalpela
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny wielorazowego użytku
2 | Wyrób nadający się do sterylizacji wysokotemperaturowej (parowej)
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wyskalowana od 1 cm do 9-10 cm co 1 cm nasadka lub skala na korpusie do 5cm oraz miarka wyskalowana do 15cm
5 | Atrament nietoksyczny kolor fioletowy
6 | Wyrób nie zawiera lateksu
7 | Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych ( niezmywalny)
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 146
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 146-ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POMIARU CIŚNIENIA BRZUSZNEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godz. Zbiórki moczu z linia pomiarową w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego) | szt | 40
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Dren manometryczny 20 ml wyposazony w filtr biologiczny
5 | Filtr umieszczony pomiędzy cewnikiem Foley a zestawem do godzinowej zbiórki moczu zapewniający własciwe odpowietrzenie
6 | Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik cewnika Foley zapobiegajaca cofaniu się moczu z zestawu do godz. Zbiórki moczu do linii pomiarowej
7 | Zintegrowany zacisk drenu pozwalajacy na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego
8 | Bezigłowy port do pobierania próbek
9 | Linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg
10 | Czas użycia min. 7 dni
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 147
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 147- Akcesoria do respiratora Drager Evita 600 będącym na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Kuweta do monitorowania stężenia CO2 podczas wentylacji pacjenta, jednorazowego użytku, pediatryczna, przestrzeń martwa 1,9 ml, kolor niebieski, opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Kompatybilna z respiratorem Drager Evita będącym na wyposażeniu szpitala. | szt. | 40
2 | Układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do aktywnego nawilżania, z podstawą przeciw oparzeniową, przeznaczony do stosowania u noworodków z objętością oddechową do 100 ml, opór wdechowy i wydechowy przy przepływie 2,5 l/min 0,1 mBar. Średnica rur i złączy 10 mm, złącza elastyczne, rury gładkie w środku, grzałka w ścianach układu, materiał EVA, PE, TPE, PP, PC, SBC, POM, SAN, stal. Wszystkie komponenty przewodzące gaz nie zawierają lateksu, PVC i DEHP, długość rur 1,7m, łącznik Y odłączalny, wejście układu zabezpieczone kapturkiem, przecieki przy 60mbar < 30 ml/min, czujnik temperatury mocowany na klik. Przystosowany do HFO. | szt | 200
3 | Czujnik przepływu do aparatu do znieczuleń Fabius GS Premium firmy Draeger, typ 8403735, op. 5szt. | op. | 15
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czyste
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 148
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 148-PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA PŁYNÓW Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRZEPŁYWU
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyrząd do przetaczania płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu | szt | 14000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Miękka komora kroplowa z filtrem 3-15µm
5 | Precyzyjny regulator przepływu w formie beczki, regulacja w zakresie 5-250 ml/godz
6 | Podwójna skala dla roztworów o gęśtości 10% i roztworów o gęstości 20-40%
7 | Dren o długośći min. 141cm z przezroczystym łącznikiek Luer-Lock na jego końcu oraz dodatkowym portem do iniekcji
8 | Na opakowaniu informacja o braku zawartości ftalanów oraz zakresie regulacji, dopuszczamy brak potwierdzenia graficznego na opakowaniu
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 149
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 149 - KAPTURKI OCHRONNE DO TERMOMETRÓW F-MY BRAUN BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJACEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kapturki do termometru Braun Thermo Scan (op. 800szt.) | op. | 50
2 | Kapturki do termometru Braun Thermo Scan PRO6000 (op. 800szt.) | op. | 150
RAZEM
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 150
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 150-PRZYRZĄD DO TRENINGU ODDECHOWEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Przyrząd do treningu oddechowego | szt | 2000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny
2 | Przeznaczony dla jednego pacjenta
3 | Posiada 3 przezroczyste komory o różnych pojemnościach w których znajdują się kulki oraz wąż z ustnikiem i filtrem
4 | Całość umieszczona na podstawie
5 | Wyrób wykonany z nietoksycznych materiałów
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 151
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 151-WORKI DO POMIARU DIUREZY DLA DZIECI
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Pojemnik do precyzyjnego pomiaru diurezy | szt | 800
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Pojemność 150 ml, skalowany
5 | Zawór spustowy
6 | Port do pobierania próbek na zewnątrz pojemnika,
7 | Zawór antyrefluksyjny
8 | Małokalibrowy dren , połączenie ze złączką typu Luer Lock lub wsuwką typu Luer
9 | Uniwersalny wieszak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 152
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 152 -SONDY I ZESTAWY UROLOGICZNE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Zestaw do nefrostomii punkcyjnej 9-14 F | szt | 120
2 | Sonda moczowodowa (Kateter moczowodowy) | szt | 200
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| cewnik Pigtail 12F, 14 F, 45 cm, lub 8F długość 45cm | tak
| prowadnik „J” Lunderguista 0, 38 ‘’, dł 80 cm, lub prowadnik „J” Lunderguista 0, 035, dł. 80 cm | tak
| igła punkcyjna dwuczęściowa 19Gx20 cm dla rozmiarów: 8F-14F oraz igła trzyczęściowa 20Gx19cm dla rozmiarów 5F-6F | tak
| komplet rozszerzaczy, | tak
| rozszerzacz z koszulką rozrywalną 5F-15F | tak
| kołnierz mocujący cewnik z opaską zaciskową, | tak
| strzykawka poj. 10 ml, | tak
| skalpel | tak
| Rozmiar do wyboru Zamawiajacego | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozm. 3Fr,4 Fr; 5 Fr; 6 Fr 7Fr do wyboru Zamawiającego | tak
| Długość 70 cm Wykonany z wysokiej klasy miękkiej masy plastycznej z dodatkiem nylonu, dopuszcza:sonda moczowodowa (kateter moczowodowy),rozm. 3,4,5,6,7, końcówka Nelaton, Oliwka, Couvelaire, Tiemann, dł. 70cm, wykonany z miękkiego PCV, widoczne w rtg, z podziałką. | tak
| Końcówka typ Nelaton, Oliwka, Couvelaire i Tiemann do wyboru Zamawiającego | tak
| Sonda widoczna w promieniach rtg | tak
| Podziałka na całej długości | tak
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 153
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 153 PRZYRZĄD DO PRZYGOTOWYWANIA LEKÓW CYTOSTATATYCZNYCH
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Przyrząd typu Chemo-Aide Pin do przygotowywania i podawania leków cytostatycznych | szt. | 14000
Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Z filtrem powietrza o średnicy porów 0,2μm, filtr trwale zamocowany do przyrządu, bez możlliwości odłączenia
5 | Bez filtra cząsteczkowego
6 | Bez lateksu, bez PVC
7 | Końcówka LuerLock
8 | może być stosowany przez minimum 100 uruchomień i 96 godzin lub 140 aktywacji i 7 dni
9 | Objętość napełnienia wstępnego 0,1- 0,4 ml
10 | Długość 6-8 cm |  |  |  |  | ……………………….
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 154
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 154-Igła do pobierania leków z filtrem
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | inny sposób konfekcjonowania, ilość w opakowaniu | inny sposób konfekcjonowania, ilość opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igła do pobierania leków z filtrem 5µm rozmiar 1,2x40mm | szt | 20000
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 155
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ 155 - Ostrza do sternotomu do cięcia mostka firmy Stryker będącego na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Ostrza do sternotomu jednorazowego użytku | szt. | 250
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny jednorazowy | tak
………………
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 156
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 156 -PESARY
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Pesar kołnierzowy szyjki macicy nr 1 (1,7 cm) | szt | 20
2 | Pesar kołnierzowy szyjki macicy nr 2 (2,1 cm) | szt | 30
3 | Pesar kołnierzowy szyjki macicy nr 3 (2,5 cm) | szt | 10
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 157
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 157-ZASTAWKA HEIMLICHA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zastawka Heimlicha | szt | 55
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Zastawka przeciwzwrotna (jednokierunkowa) zapobiegajaca powrotowi odessanego płynu
5 | Zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem do pacjenta
6 | Worek o pojemności 2000 ml wyskalowany co 100 ml z odpowietrznikiem i zaworem spustowym
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 158
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 158-MANKIETY NIBP DO NIEINWAZYJNEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA KRWI KOMPATYBILNE Z APARATEM DO ZNIECZULEŃ FIRMY GE AVANCE SC2 BĘDACEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Jednorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego u wcześniaków, noworodków i niemowląt kompatybilny z będacym na wyposażeniu zamawiającego urządzeniem GE AVANCE CS2. | szt | 400
Wymagania graniczne zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | 2-żyłowy
4 | Materiał: TPU lub winyl
5 | Konektor GE NEO-SNAP
6 | Rozmiar 1 (od 3-3,3 do 5,6-6cm), rozmiar 2 (od 4-4,2 do 7,1-8cm), rozmiar 3 (od 5-6 do 10,5-11cm), rozmiar 4 (od 6,9-7 do 11,7-14cm), rozmiar 5 (od 8-8,9 do 15cm) do wyboru Zamawiającego
………………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 159
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 159 -WKŁADY DO STRZYKAWKI OPTIVANTAGE BĘDĄCEJ NA WYPOSAZENIU ZAMAWIAJACEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wkłady do strzykawki OPTIVANTAGE | szt | 500
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Wkłady muszą wsółpracować ze strzykawką OPTIVANTAGE będąca własnością Zamawiajacego
5 | Wkłady są stosowane do podawania kontrastu w Pracowni TK
6 | Wkłady 2 x 200 ml z drenem 150-152 cm i łącznikiem Y z dwiema zastawkami
7 | Limit ciśnienia 350-400Psi
8 | Oświadczenie Producenta strzykawki, że zaproponawany asortyment nie spowoduje jej uszkodzenia, – na wezwanie
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 160
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 160 WYROBY DO BIOPSJI Mammotomicznej
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
l | Igła do biopsji | szt | 930
2 | Znaczniki tkankowe | szt | 750
3 | Pojemnik próżniowy | szt | 950
4 | Prowadniczki do igieł RTG | szt | 220
5 | Wymienne pojemniki zapasowe na pobrane bioptaty | szt | 100
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Igła do biopsji mammotomicznej gruczołu piersiowego
5 | Kompatybilna z posiadanym sprzętem Mammotome revolve pozwalająca na zobrazowanie pod USG i RTG
6 | Możliwość pobrania kilku próbek wycinków zmiany w piersi za jednym wkłuciem
7 | Przezroczysty zbiorniczek na pobrany materiał z dwunastoma przegrodami
8 | podwójny kanał ssący
9 | Igła zakończona skalpelem
10 | Rozmiar 8G i 10G do wyboru Zamawiającego
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Możliwość wprowadzenia znacznika w miejsce pobrania materiału bez dodatkowego nakłuwania skóry lub z nakłuciem skóry . Opcja do wyboru Zamawiajacego
5 | Znacznik widoczny w obrazowaniu rezonansu i radiologicznym
6 | Rozmiar 8G, 10G, 14G i 15G do wyboru Zamawiającego
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Pojemnik przezroczysty do obserwacji odessanej treści przez rurki ssące
4 | Pojemność minimum 800 ml
Wymaganiagraniczne Zamawiającego do poz. 4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Prowadnica plastikowa stabilizująca tor igły
5 | Prowadnica współpracująca z igłami zaoferowanymi w poz. 1
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 5 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Pojemniki muszą współpracowaćz igłąmi z poz. 1
5 | Rozm. 8G i 10G do wyboru Zamawiającego
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 161
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………
CZĘŚĆ NR 161
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Bezpieczna kaniula w systemie zamkniętym przeznaczona do wlewów pod ciśnieniem.
1A | Rozmiar: 24Gx19mm przepływ maksymalny co najmniej 3ml/s | op. (20szt) | 90
1B | Rozmiar: 22Gx25mm przepływ maksymalny co najmniej 6,5ml/s | op. (20szt) | 800
1C | Rozmiar: 20Gx25mm przepływ maksymalny co najmniej 10ml/s | op. (20szt) | 300
1D | Rozmiar: 20Gx32mm przepływ maksymalny co najmniej 10ml/s | op. (20szt) | 100
1E | Rozmiar: 18Gx32mm przepływ maksymalny co najmniej 15ml/s | op. (20szt) | 100
RAZEM:
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1(1A-1E) | Podać tak/ nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z 6 paskami RTG
Przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem
Umożliwiająca współpracę ze wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu
Cewnik kaniuli posiadający trzy wycięte laserowo otwory w kształcie łzy redukujące
Posiadaj drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 162
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 162
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka 3-częściowa-sterylna,wykonana z polipropylenu, końcówka Luer - Lock
1a | Pojemność 3 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 7 mm | szt | 100000
1b | Pojemność 5 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 7 mm | szt | 55000
1c | Pojemność 10 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 8 mm | szt | 125000
1d | Pojemność 20 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 8 mm | szt | 160000
1e | Pojemność 30 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł. min. 8mm | szt. | 10000
1f | Pojemność 50- 60 ml, cylinder przezroczysty, uchwyty naprzeciwległe dł min 8-10 mm | szt | 220000
1g | Pojemność 50-60 ml, do lekow światłoczułych, cylinder barwiony, nieprzepuszcalny dla UV w zakresie dł fali 290-450 nm, uchwyty naprzeciwległe dł min 8-10 mm | szt | 100000
RAZEM
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Skala nieścieralna o dokładności: 0,1ml dla strzykawki 3ml, 0,2 ml dla strzykawki 5 i 10ml i co najnmiej 0,5 ml strzykawki z poz. 1d-1f lub strzykawki 3-cz z rozszerzoną skalą: 3ml; 5-6ml;10-12ml, 20-22ml
Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie może ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka)
Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego leku
Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja leku
Cylinder posiadający naprzeciwległe uchwyty, umożliwiające podparcie palców podczas podaży ręcznej oraz instalację w pompach infuzyjnych o długości wskazanej przy poszczególnych poj.
Cylinder strzykawki musi być opisany logiem producenta i typem strzykawki w celu jednoznacznej identyfikacji produktu podczas programowania pomp infuzyjnych
Strzykawka szczelna,dopasowana, zapewniająca szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem, wpisana i wyświetlana w menu pompy . Zamawiający posiada pompy: B.Braun Perfusor FM, Perfusor Compact, Perfusor Space, Ascor: SEP 21 S, SEP 11 S, Medima: S1, S2, Fresenius: AGILLA;
* Zamawiający wymagania fakturowania zgodnie z jednostką miary podaną w formularzu asortymentowo-cenowym
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 163
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 163 - OBWODY ODDECHOWE DO RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO PNEUPAC/PARAPAC i PNEUPAC /PARAPAC 200D BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód oddechowy jednorurowy do respiratora transportowego Pneupac/Parapac z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem In-Line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego przeznaczony dla małych dzieci i niemowląt lub dorosłych | OP. | 20
2 | Obwód oddechowy jednorurowy do respiratora transportowego Pneupac/Parapac 200D | OP. | 15
Razem:
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | OPAKOWANIE ZAWIERA 10 SZTUK
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | OPAKOWANIE ZAWIERA 10 SZTUK
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 164
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 164 - CEWNIKI ZEWNĘTRZNE MOCZOWE
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Cewnik zewnętrzny moczowy - jednoczęściowy | szt | 1800
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
4 | Rozm. 23-25 mm. 28-29 mm, 30-32 mm, 35-36 i 40-41mm do wyboru Zamawiajacego
5 | Umożliwia połaczenie z workiem na mocz
6 | Od środka pokryty klejem
7 | Elastyczny
8 | Hypoalergiczny
9 | Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga w zestawie dwustronny klejący pasek hydrokoloidowy |  |  |  |  | ..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 165
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 165- Dzierżawa aparatu do podawania kontrastu w Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z zakupem wyrobów jednorazowego użytku
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
Wyroby jednorazowego użytku
1 | 24 h wężyk pompy | szt | 3800
Razem poz. 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto dzierżawy za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość brutto dzierżawy za 24 miesiące dzierżawy | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
2 | Dzierżawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu w środowisku TK | szt | 7
3 | Dzierżawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu w środowisku MRI | szt | 3
Razem poz. 1
Razem poz. 2
Razem poz. 3
Wartość części
Wymagania do Pozycji 1. Wyroby jednorazowego użytku
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | podać Tak/ Nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
4 | Element zużywalny
5 | 24 godzinny zestaw dzienny łączący trzy źródła 2x kontrast i 1x sól
6 | wyposażony w zintegrowane nakłuwacze do butelek z kontrastem i NaCl
7 | 1 opakowanie zbiorcze zawiera 10 zestawów/szt.
8 | nie zawiera lateksu oraz ftalanów (DEHP)
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2 Dzierżawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu |  | podać Tak/Nie | Opisać
1 | Wstrzykiwacz bezwkładowy 3-kanałowy do skanera CT( 2 źródła kontrastu i źródło soli fizjologicznej
2 | Zasilanie 230V, 50/60 Hz
3 | urządzenie w wersji podłogowej (jezdnej)
4 | Wstrzykiwanie kontrastu bezpośrednio z pojemnika środka kontrastowego z szerokim zakresem objętości od 50ml do 500 ml
5 | Bezpośrednie podłączenie do pacjenta za pomocą jednorazowego wężyka ze złączem luer-lock
6 | detektory wykrywające powietrze w wężykach
7 | funkcja testowania drożności naczyń
8 | Dwie identyczne konsole sterujące, oprogramowanie w języku polskim z możliwością wprowadzenia wszystkich parametrów badania ( prędkość, czas opóźnienia, stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) w pokoju badań i sterowni lub Wstrzykiwacz wyposażony jest w jeden kolorowy dotykowy panel sterujący umieszczony w sterowni tomografu, z którego programuje się parametry iniekcji (prędkość podania, objętość płynów, czas opóźnienia) oraz drugi panel umieszczony na wstrzykiwaczu, który wyświetla parametry zadanej iniekcji oraz ciśnienie w systemie wężyków podczas podawania płynów. Ponadto pozwala na start iniekcji lub jej zatrzymanie oraz przeprowadzenie próbnej iniekcji przy pomocy NaCl w celu sprawdzenia drożności wenflonu.
9 | Wyświetlenie wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania
10 | Połączenie wstrzykiwacza z konsolą zdalnego sterowania - bezprzewodowe lub przewodowe. W przypadku połączenie przewodowego przeprowadzenie przewodów Wykonawca zrealizuje na własny koszt. W razie uszkodzenia elementów pomieszczenia Wykonawca dokona również odtworzenia uszkodzonych elementów na swój koszt i odtworzy pomieszczenie do stanu początkowego
11 | Automatyczny przełącznik butelek tego samego środka kontrastowego
12 | Możliwość pracy równocześnie na dwóch różnych środkach kontrastowych
13 | Podgrzewacze środka kontrastowego jako integralna część urządzenia utrzymujące temperaturę wcześniej podgrzanego kontrastu
14 | Termin przydatności do użycia produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 3 Dzierżawa automatycznego wstrzykiwacza kontrastu |  | podać Tak/Nie | Opisać
1 | Wstrzykiwacz środka kontrastowego trzykanałowy (1x NaCl, 2x środek kontrastowy) |  |  |  | ..........................................
2 | kompatybilny z pracą w polu magnetycznym 3T |  |  | podpis osoby upowaznionej
3 | urządzenie w wersji podłogowej (jezdnej)
4 | Wstrzykiwanie kontrastu bezpośrednio z pojemnika środka kontrastowego (wszystkie powszechnie dostępne pojemniki).
5 | Bezpośrednie podłączenie do pacjenta za pomocą jednorazowego wężyka ze złączem Luer- Lock.
6 | Urządzenie w pełni bezprzewodowe(zasilanie akumulatorowe oraz bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym w sterowni)
7 | Konsola sterująca w sterowni oraz konsola na wstrzykiwaczu. Automatyczny przełącznik butelek tego samego środka kontrastowego. |  |  | . .
8 | Możliwość pracy równocześnie na dwóch różnych środkach kontrastowych
8 | Praca na materiałach zużywalnych: 24h kasety oraz jednorazowych wężykach pacjenta.

## Zał. do Cz. 165
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DZIERŻAWIONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do Części nr 165 |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Dzierżawa aparatu do podawania kontrastu w Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z zakupem wyrobów jednorazowego użytku | 7
| Dane aparatu | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
………………………………….
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 166
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 166-ŁYŻKI JEDNORAZOWE DO TRUDNYCH INTUBACJI
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Łyżka jednorazowa do trudnych intubacji współpracujaca tylko z uchwytami wielorazowymi Safescope będącymi wlasnością Zamawiajacego | szt | 350
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie - opakowanie podwójne
3 | Sterylny
4 | Papier-folia jako opakowanie zewnętrzne
5 | Folia dodatkowo zabezpieczająca lyżkę i stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie rękojeści laryngoskopu po zamocowaniu łyżki
6 | Rozmiary do wyboru Zamawiajacego
7 | Łyżka typu Miller: 00, 0, 1, 2
8 | Łyżka typu Mac Intosh: 1, 2, 3, 4
…………………..
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 167
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ 167 - ZESTAW DO EWAKUACJI WYSKROBIN
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Zestaw do ewakuacji wyskrobin po resekcjach cystoskopowych | szt | 500
L.P. | Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Skład zestawu:
a | Odkręcany pojemnik na materiał tkankowy z osobną pokrywką | tak
b | Płytki z sitem i zastawką antyzwrotną na wlocie do pojemnika | tak
c | Gruszka do wzbudzania przepływu | tak
d | Nakrętka robocza z uszczelką | tak
e | Łącznik do cystoskopu Wolf'a,Storza,Olympusa do wyboru Zamawiającego. | tak |  |  |  | ………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 168
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 168 -CEWNIK UROLOGICZNY Dufoura
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Cewnik Dufoura dwukanałowy | szt | 1000
2 | Cewnik Dufoura trzykanałowy | szt | 500
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie (opakowanie podwójne)
3 | Sterylny
4 | Rozm. 18F, 20F, 22F, 24F do wyboru zamawiającego
……………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 169
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 169 Akcesoria do znieczulenia zewnątrzoponowego
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka niskooporowa 10 ml – sterylna | szt | 600
2 | Igła Tuohy 18G - uchwyt motylkowy-sterylna | szt | 1000
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
Sterylny
Wyrób medyczny jednorazowy
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 170
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 170 - Zestawy do HIPEC do urządzenia do chemioterapii dootrzewnowej oraz izolowanej perfuzji kończynowej w hipertermii firmy RanD SRL będącego na wyposażeniu Zamawiającego
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Jednorazowe sterylne zestawy do wykonywania procedury HIPEC | zestaw | 10
Wymagania granicznze Zamawiającego do poz. 1 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | wyrób medyczny jednorazowy
2 | pakowany indywidualnie
3 | pojemność jednorazowego pojemnika na płyn min. 8l
………………….
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 171
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 171-ŁYŻKI JEDNORAZOWE do LARYNGOSKOPU McGRATH BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | ROZMIAR 1 | szt. | 50
2 | ROZMIAR 2 | szt. | 50
3 | ROZMIAR 3 | szt. | 200
4 | ROZMIAR 4 | szt. | 100
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 172
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ 172 -ELEKTRODY DO NEUROMONITORINGU
L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Rurki prowadzące do mikroelektrod na głębokość do 10 mm od punktu docelowego, śr,zew. 1,3 mm, śr. wew. 1,0 mm – wyrób jednorazowego użytku, sterylny( opakowanie=5sztuk) | op. | 4
2 | Elektrody Mikro/Makro do mikrorejestracji i makrostymulacji, śr. zew.makroelektrody 0,8 mm, śr.mikroelektrody 4 µm, dł.elektrody 300 mm – wyrób jednorazowego użytku, sterylny (opakowanie=5 sztuk) | op. | 4
3 | Rurki prowadzące do elektrody DBS na głębokość 50 mm od punktu docelowego, śr.zew. 1,65 mm, śr.wew. 1,45 mm, dł. 166 cm- wyrób jednorazowego użytku ,sterylny (opakowanie=5sztuk) | op. | 4
4 | Elektrody typu korkociąg do stymulacji MEP,długość przewodu 1,0 m, zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne. (opakowanie = 60 szt. elektrod) | op. | 15
5 | Elektrody FSR 02 do stymulacji, lub odbioru potencjałów wewnątrz rdzeniowych, 2-biegunowe, dł. przewodu 2,0 m, zakończenia typu touchproof. Elektroda posiada znaczniki głębokośći do 30 cm co 1 cm, jednorazowego użytku, sterylne (opakowanie = 5 sztuk) | op. | 2
6 | Sonda Cortex do mapowania kory mózgowej i ośrodka mowy: 4,5cm/15,5cm – wyrób jednorazowy, sterylny ( opakowanie=10 szuk) | op. | 10
7 | Monopolarna sonda stymulacyjna:13cm/24,5cm, dł.przewodu 3 m, wyrób jednorazowy ,sterylny( opakowanie=10 sztuk) | op. | 2
8 | Przewód do sond stymulacyjnych monopolarnych, dł.0,7 m. | sztuk | 4
9 | Bipolarna sonda koncentryczna o zagiętej końcówce, 13cm/23,5cm. Produkt wielorazowego użytku. | sztuk | 2
10 | Bipolarna sonda koncentryczna o końcówce prostej, 4,5cm/15cm. Produkt wielorazowego użytku. | sztuk | 2
11 | Przewód podłączeniowy do sond bipolarnych, dł. przewodu 4 m. | sztuk | 8
12 | Kaseta sterylizacyjna o wymiarach:267x159x16 z tworzywa sztucznego. | sztuk | 4
13 | Elektroda 4-kanałowa naklejana na rurkę intubacyjną 7x9, powierzchnia elektrody 37,6x37mm, w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, (opakowanie = 10szt.) | op. | 6
14 | Przewód podłączeniowy do elektrod 4 kanałowych naklejanych na rurkę intubacyjną, dł. przewodu 4 m. | sztuk | 2
15 | Elektrody SDN typu Trygon, żółte, 15 mm/1,0m, zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (jedno opakowanie = 10 pojedynczych elektrod) | op. | 60
16 | Elektrody SDN typu Trygon, brązowe, 15 mm/1,0m, zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (jedno opakowanie = 10 pojedynczych elektrod) | op. | 60
17 | Elektrody SDN typu Trygon, niebieskie, 15 mm/1,0m, zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (jedno opakowanie = 10 pojedynczych elektrod) | op. | 60
18 | Para elektrod SDN czerwono/czarne, 6 mm/1,5m, zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (jedno opakowanie = 10 par) | op. | 6
19 | Para elektrod SDN typu Trygon, czerwono/czarne, 20 mm/1,5m,zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (jedno opakowanie = 10 par) | op. | 150
20 | Elektrody SDN typu Trygon, czarne, 15 mm/1 m,wtyczka typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne. (opakowanie = 10 szt. elektrod) | op. | 20
21 | Para elektrod SDN czerwone, 20 mm/1,2 m, igła zagięta pod kątem 90 st. zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (opakowanie = 10 par) | op. | 5
22 | Para elektrod SDN do odbioru MEP z mięśni gardła, podniebienia, brązowe,9mm/1,5 m, jednorazowego użytku, sterylne. ( opakowanie =10 par) | op. | 10
23 | Para elekrod SDN typu Trygon,żółto/czarne,15 mm/1 m, jednorazowego użytku, sterylne.( opakowanie= 10 par) | op. | 80
24 | Para elektrod SDN, białe: 9mm/1,5 m do odbioru MEP z mięśni gardła, podniebienia, jednorazowego użytku, sterylne.(opakowanie = 10 par) | op. | 10
25 | Elektroda siatkowa do odbioru potencjałów z kory mózgowej, 2 paski-4kanałowe, jednorazowego użytku, sterylne, lub elektrody siatkowe do odbioru potencjałów z kory mózgowej, 1 pasek-4kanałowy z przewodami, zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne | sztuk | 5
26 | Łączniki do słuchawek. Produkt jednorazowy, ( opakowanie=100szt.) lub 10 x (1 op. = 10szt.) | op. | 2
27 | Gąbka do słuchawek, standardowej wielkości (3A, żółta) Produkt jednorazowy (opakowanie zawiera 50 szt) | op. | 2
28 | Ssak neurochirurgiczny z funkcją stymulacji monopolarnej, (śr. 3mm, dł. robocza 9cm, dł. całkowita 12cm lub dł. aktywna 2mm, dł. robocza 12cm, dł. całkowita 20cm),do bezpośredniej stymulacji dróg korowo-rdzeniowych, w komplecie przewód podłączeniowy i elektroda igłowa (2 biegun), jednorazowego użytku,( opakowanie =5 sztuk) | op. | 40
29 | Elektroda igłowa typu Trygon zielona, 20mm/1,5m, zakończenia 1,5 mm typu touchproof, elektrody jednorazowe, sterylne (opakowanie = 10 elektrod) | op. | 50
30 | Para elektrod SDN typu Trygon, przewody kolorowy przeplot, 20 mm/2m,zakończenia typu touchproof, jednorazowego użytku, sterylne (jedno opakowanie = 10 par) | op. | 200
31 | Elektroda siatkowa do odbioru potencjałów z kory mózgowej, 1 pasek -4 kontakty, zakończenia typu touchproof, dł. przewodu 1,8m, jednorazowego użytku, sterylne | op. | 20
32 | LED elktroda do stymulacji VEP, 18,6/3m. Produkt wielorazowego użytku | sztuka | 1
33 | Matryca stymulacyjna Grid/TES - 16 kanałów | sztuka | 1
34 | Sonda stymulacyjna bipolarna,jednorazowa, widelec, prosta długość robocza 4,5cm, długość całkowita 15,5cm Opakowanie 10 szt. | op. | 3
Razem
........................................
podpis osoby uprawnionej

## CZĘŚĆ 173
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 173 – OPASKI DO FOTOTERAPII
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Opaska do fototerapii dla noworodków | szt | 1500
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Osłonka w kształcie litery Y zapinana po bokach główki | tak
| Podwójna osłonka na oczy | tak
| opaska posiada dwa niezależne mocowania na rzepy, gwarantujące szczelne przyleganie okularków , posiadające dwa niezależne punkty regulacji zapobiegające przypadkowemu przesunięciu, umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka, możliwość wielokrotnego użycia przez jednego pacjenta | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Wykonana z jednego kawałka materiału | tak
| 3 Rozmiary do wyboru Zamawiającego: 20-30 cm, 25-35 cm, 30-40cm (+/- 2 cm) lub 20-26cm(+/- 2 cm), 24-32cm (+/- 2 cm), 33-38 cm(+/- 3 cm) | tak |  |  | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 174
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 174
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Szczoteczka do zębów z odsysaniem | szt. | 30000
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | wyrób medyczny jednorazowy
2 | pakowana pojedyńczo, zamawiający dopuszcza zestaw składający się z osobnej szczoteczki i rękojeści
3 | posiada z jednej strony miękkie włosie do usuwania płytki nazębnej podczas szczotkowania z drugiej gąbkę , nie raniąca dziąseł lub bez gąbki
4 | funkcja jednoczesnego szczotkowania, płukania oraz odsysania
5 | z manualną zastawką do regulacji siły odsysania
6 | z 2 (zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem) lub min. 3 otworami ssącymi umożliwiajacymi usunięcie wydzieliny i płynu z jamy ustnej
7 | wyrób medyczny klasy IIa lub wyrobem medycznym klasy I |  |  |  | ..........................................
| Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki, elastyczny dren) z łącznikiem schodkowym. Regulacja siły odsysania za pomocą przesuwnego wskaźnika, znajdującego się na rękojeści. Elementy typu szczoteczka, gąbka mocowane poprzez trwałe połączenie z rękojeścią. Każdy z elementów zestawu pakowany osobno, z możliwością wykorzystania w różnym czasie po otwarciu opakowania zestawu. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu.”

## CZĘŚĆ 175
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 175 - AKCESORIA ZUŻYWALNE DO MANIPULATORA MACICZNEGO ( WIELORAZOWEJ RĘKOJEŚCI) BĘDĄCEGO NA STANIE ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Wielorazowa rękojeśc manipulatora macicznego | szt. | 2
2 | Końcówka do rękojeści manipulatora macicznego typu Rumi II elastyczna, jednorazowa, sterylna, wyposażona w elastyczny wolny od lateksu balon o pojemności 3-5ml, oraz dren z blokadą do napełniania balonu oraz dren do podania kontrastu; rozmiar 6,7x8cm lub rozmiar 6,7x6cm lub rozmiar 5,1x6cm lub rozmiar 5,1x3,75cm - do wyboru Zamawiającego | szt. | 200
3 | Nakładka wymienna, jednorazowa, sterylna, z balonem pneumookluzyjnym o pojemności 60 ml, kompatybilna z manipulatorem macicznym typu Rumi II - Rozmiar 2,5; 3,0cm; 3,5cm lub rozmiar 4,0cm - do wyboru Zamawiającego | szt. | 200
4 | Wielorazowy miernik szyjki macicy, | szt. | 1
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 2-3 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny
………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 176
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 176 Igła do znieczulenia miejscowego przy biopsji stercza
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego | szt. | 2000
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Pakowana pojedynczo
4 | 22G 7" 0,7mm x 180mm lub 22G o wymiarach 7" 0,7mm x 177,8mm
5 | Opakowanie 10 szt.
6 | Końcówka typu Point lub typu Lancet lub typu Quincke Point
7 | Przezroczysta nasadka igly ułatwiająca wizualizację płynu
8 | Końcówka typu Lock |  |  |  | ..........................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 177
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 177 -Akcesoria jednorazowego użytku do urządzeń laryngologicznych f-my Medtronic
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Jednorazowe wiertło diamentowe średnica 4,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 15stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 75
2 | Jednorazowe wiertło diamentowe średnica 3,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 30
3 | Jednorazowe wiertło średnica 3,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 75
4 | Jednorazowe wiertło średnica 4,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 75
5 | Jednorazowe wiertło średnica 3,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 40 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 50
6 | Jednorazowe wiertło średnica 3,6 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 55 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 50
7 | Jednorazowe wiertło diamentowe średnica 4,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 60
8 | Jednorazowe wiertło średnica 4,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 75
9 | Jednorazowe wiertło średnica 3,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 75
10 | Jednorazowe wiertło średnica 3,0 mm, dł 13,0 cm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 150
11 | Jednorazowe płaszcze do optyk 4 mm, 70 stopni pakowane po 5 szt. | szt | 150
12 | Jednorazowe płaszcze do optyk 2,7 mm, 30 stopni pakowane po 5 szt. w opakowaniu | szt | 15
13 | Jednorazowe, diamentowe wiertło, zagięte pod kątem 15 stopni, średnica: 5,0 mm, dł. 15 cm, pakowane po 1 szt. w opakowaniu | szt | 60
14 | Jednorazowe ostrze, zagięte pod kątem 60 stopni, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm, pakowane po 5 szt. w opakowaniu | szt | 50
15 | Jednorazowe ostrze, zagięte pod kątem 90 stopni, średnica: 4,0 mm, dł. 11 cm, pakowane po 3 szt. w opakowaniu | szt | 20
16 | Jednorazowe ostrza proste, średnica 4,3 mm, pakowane po 1 szt. w op. | szt | 50
17 | Jednorazowe diamentowe wiertło, średnica 4,0 mm, zagięte pod kątem 70 stopni, pakowane po 3 szt. w op. | szt | 30
18 | Jednorazowe wiertło, diamentowe, średnica 3,2 mm, zagięcie 40 stopni, pakowane po 1 szt. | szt | 75
19 | Jednorazowe wiertło dedykowane do procedury DCR, średnica 4,0 mm, zagięcie 15 stopni, pakowane po 3 szt. | szt | 10
20 | Jednorazowe wiertło dedykowane do endoskopowych zabiegów kości łzowej, średnica 2,5 mm, zagięcie 20 stopni, pakowane po 3 szt. | szt | 6
21 | Jednorazowe ostrza do małżowiny nosowej o średnicy 2,9 mm, dł. 11 cm, 5 szt. w op. | szt | 4
22 | Jednorazowe ostrza do małżowiny nosowej o średnicy 2,0 mm, dł. 11 cm, 5 szt. w op. | szt | 15
23 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 4 mm, dł. 27 cm, zagięte pod kątem 15 st., 1 szt. w op | szt | 3
24 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 4 mm, dł. 37 cm, zagięte pod kątem 15 st., 1 szt. w op | szt | 15
25 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 4 mm, dł. 45 cm, zagięte pod kątem 15 st., 1 szt. w op | szt | 15
26 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 2,9 mm, dł. 18 cm, zagięte pod kątem 15 st., 3 szt. w op. | szt | 9
27 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 3,5 mm, dł. 18 cm, zagięte pod kątem 15 st., 3 szt. w op | szt | 7
28 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 4,0 mm, dł. 22,5 cm, zagięte pod kątem 15 st., 3 szt. w op. | szt | 7
29 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 3,5 mm, dł. 27,5 cm, 3 szt. w op | szt | 7
30 | Jednorazowe ostrza dedykowane do pracy w chirurgii górnych dróg oddechowych, średnica 3,5 mm, dł. 37 cm, 1 szt. w op. | szt | 45
31 | Jednorazowe, fabrycznie skalibrowane balony do zatok przynosowych dedykowane do nawigacji elektromagnetycznej będącej na stanie Zamawiającego wraz z jednorazowym inflatorem | szt | 10
32 | Jednorazowe dreny do irygacji do szybkoobrotowego napędu otologicznego "Indigo Drill" firmy Medtronic będącego na wyposażeniu Zamawiającego opakowanie max. 5szt. | szt. | 300
wiertła do napędu Indigo drill
33 | wiertło diamentowe round fine diamond burs 6.0 długość 71mm | szt. | 20
34 | wiertło diamentowe round fine diamond burs 5.0 długość 71mm | szt. | 20
35 | wiertło diamentowe round fine diamond burs 4.0 długość 80mm | szt. | 20
36 | wiertło diamentowe round fine diamond burs 3.0 długość 82mm | szt. | 20
37 | wiertło diamentowe round fine diamond burs 2.0 długość 82mm | szt. | 20
38 | wiertło diamentowe round fine diamond burs 1.0 długość 85mm | szt. | 20
39 | wiertło diamentowe coarse diamond burs 6.0 długość 64mm | szt. | 20
40 | wiertło diamentowe coarse diamond burs 5.0 długość 71mm | szt. | 20
41 | wiertło diamentowe coarse diamond burs 4.0 długość 78mm | szt. | 20
42 | wiertło diamentowe coarse diamond burs 3.0 długość 78mm | szt. | 20
43 | wiertło diamentowe coarse diamond burs 2.0 długość 77mm | szt. | 20
44 | wiertło diamentowe coarse diamond burs 1.0 długość 76mm | szt. | 20
45 | wiertło indigo cutting burs 7.0 64mm op. 5 szt. | op. | 8
46 | wiertło indigo cutting burs 5.0 64mm op. 5 szt. | op. | 8
47 | wiertło indigo cutting burs 4.0 72mm op. 5 szt. | op. | 8
48 | wiertło indigo cutting burs 3.0 72mm op. 5 szt. | op. | 8
49 | wiertło indigo cutting burs 2.0 72mm | szt. | 50
50 | wiertło indigo cutting burs 1.0 72mm | szt. | 20
51 | wiertło indigo cutting burs 0.5 85mm | szt. | 20
52 | Wiertło ostre "różyczka" Indigo Drill XL rozmiar 1.5, długość 85mm | szt. | 20
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-32 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Sterylny | [5 empty] | ………………………………
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 178
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 178 Czujnik do pulsoksymetru TruSignal FingerTip do kardiomonitorów GE będących na wyposażeniu Zamawiającego
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto/ opakowanie | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Czujnik do pulsoksymetru dla dzieci 3-20kg mający pracować w technologii spektrofotometrii. | szt. | 500
L.P. | Wymagania i parametry graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowana pojedyńczo
3 | Sterylny lub mikrobiologicznie czysty
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 179
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 179 - Zestaw wyrobów jednorazowych do litotrypsji naczyń wieńcowych
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis Św. Wojciech | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | /szt/ | x
1 | Balon do litotrypsji, dostępny w rozmiarach 2.5-4.0mm, długość balonu 12mm, zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014" oraz introducerem 6F. Długość robocza 138cm. | szt | 80 |  |  |  |  | 4
2 | Generator z okablowaniem (dzierżawa) | miesiąc | 24 |  |  |  |  | x
RAZEM
………………………………
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 180
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:………………………………………………
CZĘŚĆ NR 180 Strzykawki enteralne
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawka enteralna o poj 60 ml | szt | 180000
2 | Strzykawka enteralna o poj 20ml | szt | 20000
3 | Strzykawka enteralna o poj 10 ml | szt | 80000
4 | Strzykawka enteralna o poj 5 ml | szt | 10000
5 | Strzykawka enteralna o poj 3 ml | szt | 10000
RAZEM
lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 – 5 | Podać tak/nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Kolor fioletowy
5 | Końcówka ENFIT
6 | Równomierny przesuw tłoka w cylindrze,
7 | Tłok wykonany z bezlateksowej gumy (guma nie moży ulegać rozłączaniu z plastikową częścią tłoka
8 | Tłok szczelnie przylegający do ścianek cylindra uniemożliwiający przeciekanie podawanego farmaceutyku
9 | Cylinder nie ulegający odkształceniu przy wywieraniu nacisku spowodowanym aplikacja farmaceutyku
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 181
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 181
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Strzykawki do gazometrii heparynizowane o poj. 1 ml bez igły | szt | 65000
lp. | Wymagania grnaiczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy
2 | Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie
3 | Sterylny
4 | Zawierają heparynę suchą
5 | Płaskie zakończenie tłoka
6 | Nierozbieralne
7 | Przeznaczone do współpracy z analizatorem ABL90 Flex plus, pozwalają na wykonanie pełnego panelu badań
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 182
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 182
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Wieszaki plastikowe na worki do moczu | szt | 20000
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 183
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ 183 System do nożnej irygacji pacjenta
L.P. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. Brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nr katalog. | EAN/GTIN
1 | Pompa do nożnej irygacji pacjenta, zapewniająca możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną do pompy nożnej. Możliwość podania jednorazowego bolusa 2,5 ml. Produkt wielokrotnego użytku. | szt | 1
2 | Jednorazowy zestaw drenów kompatybilny z poz. 1. Skład zestawu: strzykawka 3-częściowa Luer Lock 3 ml, dren długości ok. 250 cm oraz średnicy wewnętrznej równej 4,2 mm. Na lini drenu podłączeniowego do ureteroskopu przełącznik In-Line Flow. Opak 10 szt | szt | 400
RAZEM
………………………………
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 184
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy:………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Część nr 184
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Producent | EAN/GTIN
| x | x | A | B | A x B | x | x | x | x
1 | x: Osłona na IMAGE1 PILOT C014 firmy karl storz op. 20szt.; x: op.; A: 5
2 | x: Pokrowiec do Vitom 3D firmy Karl Storz op. 10szt.; x: op.; A: 10
Razem | bar: x to B; x to x
lp. | x: Parametry wymagane do poz. 1; x: Podać tak/ nie; B: Opisać
1 | x: Wyrób medyczny jednorazowy
2 | x: Pakowany indywidualnie
3 | x: Sterylny
4 | x: rozmiar 42x177cm
5 | x: elastyczna końcówka
6 | x: składane teleskopowo
lp. | x: Parametry wymagane do poz. 2; x: Podać tak/ nie; B: Opisać
1 | x: Wyrób medyczny jednorazowy; x: ……………………………………………………..
2 | x: Pakowany indywidualnie; x: podpis upoważnionej osoby
3 | x: Sterylny
4 | x: Rozmiar 55x240cm
5 | x: składane teleskopowo

## Część 185
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Część nr 185
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Narzędzie do mocowania siatek. Ładunki wchłanialne zbudowane z PLA,(poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek z częścią penetrującą 5,9mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Ładunki całkowicie wchłanialne po 12-18 miesiącach. Zawiera 15 lub 30 ładunków do wyboru zamawiającego, urządzenie ma wskażnik zużycia ładunków, jednorazowe, sterylne. Opakowanie 5 szt. | op. | 15
| Wymagania Zamawiającego | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | ......................................
| Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej) |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
Sterylny

## Część 186
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Część nr 186
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
URZĄDZENIE DO ZAKŁADANIA SZWÓW DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Urządzenie składa się z aktywowanego jedną ręką ergonomicznego przycisku tłoczka igły zamocowanego na końcu proksymalnym, cylindrycznego korpusu o średnicy 3mm, zakrzywionego prowadnika igły na końcu dystalnym o średnicy 1,2mm, głowy urządzenia z mechanizmem chwytania szwów o średnicy 6,3mm. Waga urządzenia 38,2g. Tłoczek igły aktywuje nośnik i przeprowadza szew igłę przez tkankę. Igła jest automatycznie chwytana przez mechanizm chwytania szwu. Nić można wprowadzać do urządzenia wielokrotnie w celu wykonania kolejnych szwów. | sztuk | 6
2 | Szew niewchłanialny, monofilamentowy, poliestrowy, z dwiema igłami zaostrzonymi, długość nici 122cm, rozmiar nici 0. Kompatybilny z urządzeniem z poz.1 | sztuk | 6
3 | Siatka polipropylenowa monofilamentowa w kształcie litery „Y’’, wykorzystywana w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach laparoskopowych lub otwartych, siatka w kolorze niebieskim z białym znacznikiem środka siatki, wielkość porów minimum 2,7 mm2, gramatura siatki 23-25 g/m2, w zestawie z siatką jednorazowe narzędzie do pozycjonowania pochwy oraz ułatwiające zakładanie szwów. | sztuk | 6
RAZEM
| Wymagania Zamawiającego | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | ......................................
| Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej) |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
Sterylny

## Część 187
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 187 | [6 empty] | Załącznik nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego. Skład zestawu: 3 kotwic wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej o średnicy 2,2mm, przeznaczonej do łączenia kotwic oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu wykonanego z polipropylenu monofilamentowego. | sztuk | 12
RAZEM
| Wymagania Zamawiającego do poz.1 | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | ......................................
| Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej) |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
Sterylny

## CZĘŚĆ 188
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 188 Akcesoria do monitora gazów Multi-gas 3886 oraz kardiomonitorem firmy Iradimed
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Uchwyt jednorazowy do światłowodowego czujnika SpO2 dla dzieci. Op. 25 szt | op. | 16
2 | Uchwyt jednorazowy do światłowodowego czujnika SpO2 dla niemowląt | op. | 16
3 | Uchwyt jednorazowy do światłowodowego czujnika SpO2 dla niemowląt | op. | 4
4 | Mankiet jednorazowy do NIBP rozmiar 1 (3-6cm) dla noworodków op. 10 szt. | op. | 10
5 | Mankiet jednorazowy do NIBP rozmiar 2 (4-8cm) dla noworodków op. 10 szt. | op. | 10
6 | Iinia próbkująca do gazów anestetycznych z łącznikiem nomoline, jednorazowa 2m, op. 25 szt | op. | 32
7 | Iinia próbkująca do gazów anestetycznych z łącznikiem nomoline, wielorazowa 2m op. 25 szt | op. | 5
8 | Elektroda do EKG, bezpieczna w środowisku MRI, 5 odprowadzeń, jednorazowa. Opakowanie 25 szt | op. | 40
9 | linia próbkująca do gazów anestetycznych, przeznaczona do stosowania z zestawem z filtrem nomoline, op. 25 szt. | op. | 32
RAZEM
..........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 189
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Część nr 189
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x | x
1 | Proteza tytanowa ucha środkowego, częściowa o regulowanej długości,długość funkcjonalna w zakresie 0,75-3,50mm dostępna dla całego oferowanego zakresu, zatrzaskowy mechanizm blokowania trzonka protezki. W zestawie jednorazowe sterylne przymiary (5szt.) Wymiary główki protezki 3,6 x 2,7mm. Data ważności produktu min. 6 lat. | sztuk | 20 | [5 empty] | 2
2 | Proteza tytanowa ucha środkowego, całkowita o regulowanej długości, długość funkcjonalna 3,00-7,00mm dostępna dla całego oferowanego zakresu, zatrzaskowy mechanizm blokowania trzonka protezki. W zestawie jednorazowe, sterylne przymiary (7szt.). Wymiary główki protezki 3,6 x 2,7mm. Data ważności produktu min. 6 lat. | sztuk | 25 | [5 empty] | 2
3 | Proteza tytanowa częściowa o długości stałej (do wyboru spośród 2mm / 2,5mm / 3,5mm). Symetryczna budowa zacisku, giętka płytka czołowa i trzon. Data ważności produktu min. 6 lat | sztuk | 15 | [5 empty] | 3
4 | Zestaw przymiarów do protez częściowych. Zestaw szablonów do protez częściowych zawiera 5 sterylnych szablonów propylenowych o różnych długościach w zakresie 1 - 3,5mm. Produkt sterylny | op. 10 szt. | 2 | [5 empty] | 1
5 | Proteza strzemiączka, tytanowa, z pętlą protezy wykonaną z tąśmy perforowanej. Średnica tłoczka 0,6mm. Długość (min. 3) do wyboru z zakresu 4.0mm - 5.0mm. Data ważności produktu min. 6 lat. | sztuk | 15 | [5 empty] | 3
6 | Proteza strzemiączka, tytanowa. Proteza o przesuniętej pętli płaskiej i giętkiemu trzonowi, a także gładkiemu przejściu między tłoczkiem a trzonkiem. Dostępność długości min. 10mm. Średnica tłoczka 0,6mm. Data ważności produktu min. 6 lat. | sztuk | 10 | [5 empty] | 1
RAZEM
| Wymagania Zamawiającego do poz.1 i 2 | Podać tak/ nie | Opisać
| Wyrób medyczny jednorazowy |  |  |  |  | ......................................
| Pakowany indywidualnie (na opakowaniu naklejka do dokumentacji medycznej) |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
Sterylny

## Część 190
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Część nr 190
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | inny sposób konfekcjonowania, ilość w opakowaniu | inny sposób konfekcjonowania, ilość opakowań | Cena za opakowanie brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa i nr katalogowy | EAN/GTIN
x | x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód jednorazowy, jednoramienny, bez zastawki oddechowej, bez linii monitorującej, pasywny, do respiratora Trilogy Evo op. 10 szt. | op | 100
2 | Obwód jednorazowy aktywny, dwuramienny, do respiratora Trilogy Evo op. 10 szt. | op | 40
3 | Obwód oddechowy dwuramienny 15mm 1127307 lub równoważny op. 10 szt | op. | 50
4 | Obwód oddechowy jednoramienny 22mm, przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównym i przy porcie wydechowym 1065834 lub równoważny op. 10 szt. | op. | 50
5 | Membrany jednorazowe do adaptera układu dwururowego AEV, 1139912 lub równoważne op. 10 szt. | op. | 15
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak | [5 empty] | …......................................
| Średnica 22 mm | tak | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
| Kompatybilny z respiratorem Trillogy Evo | tak
| Opakowanie 10 sztuk | tak

## CZĘŚĆ 191
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………………
CZĘŚĆ NR 191 - AKCESORIA DO POMIARU RZUTU SERCA W TECHNOLOGII PICCO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna min. 20 cm, | szt | 50
2 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna ok. łokciowa, średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna min. 22 cm, | szt | 5
3 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica ramienna proksymalnie , średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna min. 16 cm, | szt | 5
4 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica promieniowa , średnica zewnętrzna 4F, długość min. 50 cm, zastosowanie krótkoterminowe, do trzech dni | szt | 10
5 | Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych tętnica pachowa średnica zewnętrzna 4F, długość użyteczna min.8 cm, | szt | 5
6 | Cewnik tętniczy do stosowania u dzieci/niemowląt tętnica udowa , średnica zewnętrzna 3 F, długość użyteczna min. 7 cm, | szt | 5
7 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO: | szt | 5
8 | Zestaw monitorujący PICCO | szt | 20
9 | Zestaw monitorujący PICCO | szt | 50
10 | Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej | szt | 10
RAZEM
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 1- 6 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Prowadnica wykonana z nitinolu
Złącze luer wykonane z trogamidu
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 7 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu
Cewnik tętniczy do stosowania u dorosłych, tętnica promieniowa lub ramienna , średnica zewnętrzna 4F długość użyteczna min. 22-50 cm
Prowadnica wykonana z nitinolu
Złącze luer wykonane z trogamidu
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 8 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 9 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Skład zestawu:
Czujnik temperatury
Linia czerwona-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia
Linia niebieska -przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego do poz. 10 | Podać tak/nie | Opisać
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
*Zamawiający wymaga użyczenia zestawu monitorującego na czas trwania umowy
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## CZĘŚĆ 192
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………
CZĘŚĆ NR 192 - OBWODY DO RESPIRATORA AIROX
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Obwód oddechowy do respiratora Airox dla dorosłych , jednorurowy 160 - 180 cm z zastawką | szt | 100
2 | Obwód oddechowy do respiratora Airox dla dorosłych , dwururowy 160 - 180 cm, z zastawką | szt | 500
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Rury wykonane z PCV, gladkie w środku, karbowane na zewnątrz | tak
| Złącze respiratora miękkie 22 Flex | tak
| Linia zastawki 180 cm +/- 10 cm bez konieczności obcinania | tak
| Możliwość użycia układu co najmniej 30 dni w terapii domowej potwierdzone pismem producenta | tak
| Zastawka zamknięta | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
| Rury wykonane z PCV, gładkie w środku, karbowane na zewnątrz | tak
| Złącze respiratora miękkie 22 Flex | tak
| Linia zastawki 180 cm +/- 10 cm | tak
| Linia monitorująca ciśnienie 180 cm +/- 10 cm bez konieczności obcinania | tak
| Pułapka wodna | tak
| Możliwość użycia układu co najmniej 30 dni w terapii domowej potwierdzone pismem producenta | tak
| Zastawka zamknięta | tak
……………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 193
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:…………………………………………
CZĘŚĆ 193 - Maski tlenowe i anestetyczne
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Łącznik martwa przestrzeń noworodkowo - pediatryczny 15M-15F z portem 7.6mm | szt | 100
2 | Maski anestetyczne w podwójnych rozmiarach. Maski w rozmiarach 0-1, 2-3, 3-4, 5-6, do wyboru Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozmiary: 0,1,2,3,4,5,6, lub 1,2,3,4,5,6,7 | szt | 200
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos, wygięte łukowato nierozszerzone końcówki – dla dzieci, noworodek,niemowlę, wcześniak Do wyboru zamawiającego | szt | 700
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 – 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
……………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 194
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 194 - PODSKÓRNA ELEKTRODA IGŁOWA
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowa podskórna elektroda igłowa, pojedyncza 0,40x12-13mm, z kablem 150 cm, (opakowanie 24 szt.) | op. | 6
2 | Jednorazowa podskórna elektroda igłowa, pojedyncza 0,40x12-13mm, z kablem 100 cm, (opakowanie 24 szt.) | op. | 6
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 - 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| opakowanie zbiorcze zawiera 24 szt. | tak
…………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 195
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 195 - FILTR DO RESPIRATORA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Filtr wejściowy powietrza do respiratora Supportair/Legendair PB560 (op. 6 szt.) | op | 100
………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 196
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:……………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 196 - RURKI INTUBACYJNE, TRACHEOSTOMIJNE, STABILIZATORY DO RUREK
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym | szt | 25000
2 | Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego | szt | 6000
3 | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym, | szt | 7000
4 | Rurki tracheostomijne z PCV z mankietem uszczelniającym | szt | 1000
5 | Rurki tracheostomijne z PCV z mankietem uszczelniającym | szt | 120
6 | Rurki ustno – gardłowe Guedel | szt | 33000
7 | Stabilizator do rurki intubacyjnej | szt | 3500
8 | Stabilizator do rurki tracheostomijnej | szt | 600
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cienkościenna z otworem Murphego | tak
| Wykonana z PCV | tak
| Mankiet z miękkiego tworzywa niskociśnieniowy | tak
| Znacznik głębokości osadzenia rurki | tak
| Znacznik rtg | tak
| Termoplastyczna, nietoksyczna | tak
| Logo lub nazwa producenta i rozm. na baloniku (lub logo lub nazwa producenta na korpusie rurki) | tak
| Rozmiary 3,0 - 10,0 co 0,5 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Cienkościenna z otworem Murphego | tak
| Wykonana z PCV | tak
| Znacznik głębokości osadzenia rurki | tak
| Znacznik rtg | tak
| Termoplastyczna, nietoksyczna | tak
| Rozmiary 2,0 - 7,0 co 0,5 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Otwór Murphego | tak
| Wykonana z PCV | tak
| Mankiet niskociśnieniowy wysokoobjętościowy | tak
| Prowadnica umieszczona w kanale rurki | tak
| Spiralne zbrojenie ze stali nierdzewnej na całej długości rurki | tak
| Oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie i balonie | tak
| Rozmiary 3,0 lub 3,5 - 10,0 co 0,5 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mankiet niskociśnieniowy | tak
| Możliwość zastosowania dodatkowego wkładu rozm 5,0 - 10,0 co 0,5 lub 1,0 (min 1 wkład w komplecie) | tak
| Regulowane położenie kołnierza umożliwiające kontrolę otworu stomijnego | tak
| Balonik kontrolny | tak
| Znacznik rtg | tak
| W zestawie łącznik kolankowy z możliwością odsysania | tak
| Oznaczenie rozmiaru rurki na kołnierzu lub baloniku | tak
| Rozmiary rurek 5,0 - 10,0 co 0,5 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 5 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Mankiet niskociśnieniowy | tak
| Możliwość zastosowania dodatkowego wkładu rozm 4,0 - 4,5,0 co 0,5 (min 1 wkład w komplecie) | tak
| Regulowane położenie kołnierza umożliwiające kontrolę otworu stomijnego | tak
| Balonik kontrolny | tak
| Znacznik rtg | tak
| W zestawie łącznik kolankowy z możliwością odsysania | tak
| Oznaczenie rozmiaru rurki na kołnierzu lub baloniku | tak
| Rozmiary rurek 4,0 - 4,5 co 0,5 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 6 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar kodowany kolorem | tak
| Rozmiary 000- 5 | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 7 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Dwuczęściowy z możliwością regulacji | tak
| Część mocująca rurkę dł 30 cm +/- 2 cm | tak
| Długość części mocującej dookoła głowy 40 cm +/- 2 cm | tak
| Materiał miękki, delikatny zapobiegający otarciom | tak
| Nie zawiera lateksu | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 8 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednopacjentowy | tak
| Dostępny w rozm. Dla dorosłych i dzieci | tak
| Dwuczęściowa lub jednoczęściowa konstrukcja zapewniająca bezpieczne dopasowanie do rozmiaru rurki | tak
| Materiał miękki, delikatny zapobiegający otarciom | tak
| Nie zawiera lateksu | tak |  |  |  | ………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 197
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ nr 197
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw do podtrzymywania i ekspozycji organów w zabiegach laparoskopowych, w skład którego wchodzi: 1 prowadnik, 2 systemy podtrzymujące w kształcie litery T o dł. 28 cm, śr. 2,1 mm oraz 2 klipsy mocujące. Opakowanie max zawierające 25 sztuk. | szt | 75
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 198
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 198 - PRZYRZĄD DO PRZYGOTOWANIA I POBIERANIA LEKÓW Z FIOLEK Z KOLCEM MIKRO
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Bezigłowy przyrząd samouszczelniający do przygotowania i pobierania leków cytostatycznych z fiolek z kolcem mikro | szt. | 7000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bez filtra cząsteczkowego | tak
| Z kolcem mikro zabezpieczonym osłonką | tak
| Objętość wypełnienia całego systemu 0,06 ml-0,1ml | tak
| Wolny od PCV, aluminium i lateksu | tak
| zawór bezigłowy zabezpieczony korkiem LuerLock lub jeżeli urządzenie nie wymaga użycia korka – bez korka | tak
| może być stosowany przez 7 dni | tak
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 199
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 199 - WORKI NA WYMIOCINY
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | inny sposób konfekcjonowania, ilość w opakowaniu | inny sposób konfekcjonowania, ilość opakowań | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x |  |  | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Worki na wymiociny | szt | 100000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie lub opakowanie 20-60szt. | tak
| Worek w całości przezroczysty, z szeroką plastikową obręczą pozwalającą na łatwy uchwyt i obsługę | tak
| Funkcja typu np. "Twist & lock" na obręczy pozwalająca bezpiecznie zamknąć worek po użyciu | tak
| Skalowany co 10ml dla małych objętości (mała objętość - min.100ml) i min.50ml-100ml dla dużych objętości | tak
| Pojemność 1-2L | tak
…………………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 200
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 200
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Zestaw jednorazowych okryć do ochładzania i/lub ogrzewania noworodków przy stosowaniu terapii hipotermii leczniczej | szt | 20
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny
Okrycie/materac w wymiarach 63,5 x 83,3 cm
Jednorazowy czujnik temperatury głębokiej w rozmiarze 9CH
W komplecie rękawiczki i skarpetki
Kompatybilne z urządzeniem grzewczo-chłodzącym typu Blanketrol III
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 201
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 201 - AKCESORIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z GENERATOREM DO TERMOLEZJI COSMAN G4
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowa elektroda neutralna z kablem, kompatybilna z generatorem do termolezji Cosman G4 | szt | 10
2 | Igła do termolezjii o średnicy 20G, długości 100 mm, z końcówką 10 mm prostą | szt | 2000
RAZEM
……………………………
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 202
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 202 Akcesoria do neuromonitoringu NimVital Nerve Monitoring System firmy Medtronic
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Elektroda czterokanałowa | op. | 10
2 | sonda do stymulacji | op. | 10
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie 5 szt. | tak
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 203
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 203 rurki nosowo gardłowe
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Rurki nosowo gardłowe | op. | 300
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiary od 2,5 do 9,0 lub od 3.0 do 9.0 do wyboru zamawiającego | tak
| przezroczyste | tak
| silikonowane lub nie | tak
| wykonane z miękkiego elastycznego materiału | tak
| Bez lateksu | tak
| Z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli | tak
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 204
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 204 Opaski zaciskowe i uciskowe do zabiegów w niedokrwieniu kończyn
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Opaska zaciskowa niemowlęca 30x3 cm | szt. | 2
2 | Opaska zaciskowa dziecięca 50x6cm | szt. | 2
3 | Opaska zaciskowa na ramię 62x7cm | szt. | 2
4 | Opaska zaciskowa na ramię, długa 82x8 cm | szt. | 2
5 | Opaska zaciskowa podówjna 84x16cm | szt. | 3
6 | Opaska zaciskowa na udo 120x13,5cm | szt. | 5
7 | Opaska zaciskowa na udo 140x13,5cm | szt. | 5
8 | Opaska uciskow na udo CH M 8cm | szt. | 4
9 | Opaska uciskowa na udo CH M 6cm | szt. | 4
10 | Opaska uciskowa na udo CH M 10 cm | szt. | 5
11 | Opaska uciskowa gumowa dł.500 cm, szer. 10 cm. | szt. | 3
12 | Opaska uciskowa gumowa dł.500 cm, szer. 15 cm. | szt. | 2
Razem
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 205
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 205 urządzenie do rektobiopsji
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Ładunki do rektobiopsji laprosurge RBI2 | op. | 4
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie 10 sztuk | tak
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 206
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 206 Bronchoskopy jednorazowe
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Bronchoskop jednorazowy współpracujący z monitorem Ambu aview2, rozmiar regular | szt. | 50
2 | Bronchoskop jednorazowy współpracujący z monitorem Ambu aview2, rozmiar large | szt. | 50
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia monitora współpracującego z oferowanymi bronchoskopami | [5 empty] | ……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 207
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 207 Balon Bakri
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Cewnik balonowy do tamponady krwawienia poporodowego | op. | 40
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Długość 54 cm, średnica 24Fr | tak |  |  |  |  | ……………………….
| pojemność balonu 500 ml | tak |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| kranik dwudrożny | tak
| Balon wykonany z silikonu | tak
| W zestawie z 60 ml strzykawką z Luer lock | tak

## CZĘŚĆ 208
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 208 Anoskopy jednorazowe
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Anoskopy uniwersalne 19mm / 10cm | szt. | 200
2 | Anoskopy uniwersalne 23mm / 6,5cm | szt. | 200
3 | Anoskopy uniwersalne 23mm / 5,5cm | szt. | 200
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Obturator w komplecie | tak |  |  |  |  | ……………………….
| Materiał przewodzący światło | tak |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej
| Współpracujący z systemami Welch Allyn Baxter, Wng Plast, Heine | tak

## CZĘŚĆ 209
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 209 – Konformer
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Konformer do separacji spojówki gałkowej i tarczkowej po zabiegach enukleacji | szt. | 10
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| dostępne rozmiary S M L do wyboru zamawiającego | tak
| Wykonane z akrylu, z otworami wentylacyjnymi | tak
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 210
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 210– Igły iniekcyjne do znieczuleń
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Igły iniekcyjne 22G x2” (0,7x50mm) op. 100 szt | op | 50
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| sterylny | tak
| Cienkościenne, wykonane ze stali nierdzewnej chromowo niklowej | tak |  |  |  | …………………………..
| Bardzo gładka powierzchnia pokryta cienką warstwą silikonu | tak
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 211
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 211 – Kaniule dożylne
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Kaniule dozylne | szt. | 3000
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier/opakowanie typu Tyvec z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Rozmiar 0,8x25mm 22G i 1,0x32mm 20G do wyboru zamawiającego | tak |  |  |  | …………………………..
| Mandryn ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut w kształcie trójkąta ze stozkową końcówką | tak
| posiada zabezpieczenie przed cofaniem się płynu i krwi, typu zastawka antyzwrotna lub filtr hydrofobowy | tak
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 212
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 212
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Obwód pojedyńczy z zastawką, z pułapką wodną | 120
| Wymagania graniczne Zamawiającego : | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Sterylny | tak
3 | Kompatybilny z respiratorem Astral 100 oraz Astral 150 | tak
4 | Średnica 22 mm dł 1.8m | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 213
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 213
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat. | EAN/GTIN
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Rurka tracheostomijna Rüsch | 1000
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | 2 elastyczne kaniule wewnętrzne z ogranicznikiem oznaczonym kolorem (≥ rozmiaru 6) | tak |  |  |  |  | ..................................................
5 | Miękka opaska szyjna | tak |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
6 | Narzędzie wprowadzające (obturator) (≥ rozmiaru 6) | tak
7 | Rozpuszczalny w wodzie żel poślizgowy, saszetka 3 g | tak
8 | Zintegrowane złącze obrotowe 15 mm | tak
9 | Oznaczony kolorem kołnierz | tak
10 | Ciągły marker RTG wzdłuż trzonu rurki | tak
11 | Produkt nie zawiera lateksu | tak

## CZĘŚĆ 214
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 214 Zestawy do biopsji
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN
x | x | op. | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Zestaw z pistoletem do biopsji przezskórnej z igłą echogeniczną, cylindryczną 360st typu Full core z możliwością stosowania pod CT. | 20
Wymagania zamawiającego do poz. 1 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | wielkość próbki zmienna w zależności od potrzeb w zakresie 9mm,19mm lub 29mm | tak |  |  |  |  | ..................................................
5 | Urządzenie pozwala na uzyskanie nienaruszonego walca z tkanek | tak |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
6 | Rozmiar 18Gx20cm | tak
7 | W zestawie współpracująca igła współosiowa rozm 17Gx16,8cm | tak
8 | Opakowanie 5 szt. | tak

## CZĘŚĆ 215
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………
Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 215 Igły doszpikowe
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat. | EAN/GTIN
x | x | op. | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Igła doszpikowa typu BIG dla dorosłych | 50
2 | Igła doszpikowa typu BIG dla dzieci | 50
Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Wyrób medyczny jednorazowy | tak
2 | Pakowany indywidualnie | tak
3 | Sterylny | tak
4 | Przeznaczone dla pacjentów u których wkłucie dożylne jest bardzo trudne lub niemożliwe | tak |  |  |  |  | ..................................................
5 | Urządzenie pozwala na uzyskanie nienaruszonego walca z tkanek | tak |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
6 | Rozmiar 18Gx20cm | tak
7 | W zestawie współpracująca igła współosiowa rozm 17Gx16,8cm | tak
8 | Opakowanie 5 szt. | tak

## CZĘŚĆ 216
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 216 Czujniki Masimo
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Czujnik Masimo do pomiaru SpO2, SpHb, SpMET, PVI dla pacjentów o wadze <3kg i >30kg | szt. | 50
2 | Czujnik Masimo do pomiaru SpO2, SpHb, SpMET, PVI dla pacjentów o wadze 3-30kg | szt. | 50
3 | Czujnik Masimo do pomiaru SpO2, SpHb, SpMET, PVI dla pacjentów o wadze 10-50kg | szt. | 50
Razem
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny lub mikrobiologicznie czysty | tak
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 217
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………… |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 217
AKCESORIA DO RESPIRATORA GE HEALTHCARE CARESCAPE R860 BĘDĄCEGO NA WYPOSAŻENIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Urządzenie zabezpieczające do respiratora R860 | szt. | 40
2 | Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, czujnik i linie 2m, dla dorosłych | szt. | 200
3 | Zestaw do pomiaru kalorymetrii D-lite++, czujnik i linie 2m, dla dzieci | szt. | 50
4 | Pułapki wodne D-Fend Pro+ – zielone | szt. | 80
5 | Czujniki ciśnienia dotchawiczne | szt. | 20
RAZEM
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz.2-4 |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny
2 | Pakowany indywidualnie
3 | Mikrobiologicznie czysty.
……………………………….
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 218
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:………………………
CZĘŚĆ NR 218 – uszczelki podgrzewacza Applied Scope warmer
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Jednorazowe uszczelki do podgrzewacza Applied Scope Warmer | op. | 50
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny sterylny | tak
| opakowanie 20szt. | tak
…………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część 219
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 219
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Teleskop oes elite, optyka 4mm, kąt 12O długość robocza 280mm, pin zatrzaskowy, w zestawie z tubą ochronną 305mm | szt. | 2
2 | Teleskop oes elite, optyka 4mm, kąt 30O długość robocza 282,2mm, pin zatrzaskowy, w zestawie z tubą ochronną 305mm | szt. | 2
3 | Kontener do sterylizacji 2 szt optyk, wymiary 446x49x88mm, uchwyty silikonowe na optykę, przeźroczysta pokrywa | szt. | 2
4 | Swiatłowód do endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1mm, średnica wiązki 2,8mm, średnica zewnętrzna 6,8mm, długość 3m | szt. | 15
5 | Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, nierozbieralny zawór | szt. | 2
6 | Płaszcz cystoskopu 19,8Fr, zakończony dziobem, w zestawie z obturatorem, 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt. | 2
7 | Płaszcz cystoskopu 21Fr, zakończony dziobem, w zestawie z obturatorem, 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt. | 2
8 | Płaszcz cystoskopu 22,5Fr zakończony dziobem, w zestawie z obturatorem, 2 nierozbieralne kurki zaworów | szt. | 2
9 | Wkład pracujący Albarran, jednodrogowy | szt. | 3
10 | Uszczelki do mostków cystoskopowych, dźwigni Albarrana op. 10 szt. | op. | 4
11 | Szczypce chwytające 7Fr, długość 330mm, giętkie | szt. | 20
12 | Szczypce biopsyjne 7Fr, długość 330mm, giętkie | szt. | 20
13 | Zapasowy cylinder do strzykawki A0556, połączenie sztywne | szt. | 28
14 | Strzykawka 150mm z końcówką zatrzaskową | szt. | 8
15 | Element pracujący, aktywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zakmknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i góry | szt. | 4
16 | Element pracujący, aktywny do resektoskopu monopolarnego, uchwyt z tworzywa dla palców prowadzących otwarty, zakmknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu , przyciski odpinające elektrodę i optykę, łączenie z płaszczem przez szybkozłączkę. | szt. | 4
17 | Płaszcz wewnętrzny 24FR do płaszcza zewnętrznego 26Fr, z obturatorem | szt. | 8
18 | Płaszcz zewnętrzny 26Fr, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | szt. | 7
19 | Kabel HF do TURis/TCRis do generatora ESG-400, długość 4m | szt. | 6
20 | Kabel monopolarny do resektoskopów, do elementów pracujących, wtyk 4mm bananowy, długość 4m, do diatermii ESG-400, Erbe VIO i innych z możliwością podłączenia bezpośredniego lub przez adapter. | szt. | 16
21 | Włącznik nożny dwuprzyciskowy, do trybu cięcia i koagulacji, do generatora ESG-400 | szt. | 1
22 | Port irygacyjny, 2 nierozbieralne zawory, obrotowy | szt. | 12
23 | Kleszczyki biopsyjne typu łyżeczkowego, rozmiar 5Fr, długość 570mm, półsztywne | szt. | 5
24 | Szczypce biopsyjne 5Fr, typu aligator, długość 570mm półsztywne | szt. | 4
25 | Szczypce chwytające 3 drutowe, 5Fr, długość 570mm, półsztywne | szt. | 2
26 | Szczypce chwytające typu aligator 5Fr, długość 600mm, półsztywne | szt. | 2
27 | Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire, o końcówce dystalnej 6,7Fr, odcinek dystalny maks. 8,8Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 11,85Fr, długość robocza maks. 431Mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5O, kanał roboczy 6,4Fr | szt. | 1
28 | Ureterorenoskop z wbudowanym filtrem moire, o końcówce dystalnej 7,3Fr, odcinek dystalny maks. 10,8Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 13,2Fr, długość robocza maks. 431mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5O, kanał roboczy 6,4Fr | szt. | 6
29 | Łącznik do ureterorenoskopu z przyłączem luer, kranik rozbieralny | szt. | 16
30 | Dren ze złączem luer, łączący kanał roboczy jednokanałowewgo ureterorenoskopu 6,7Fr/8,4Fr ze złączem myjni dezynfektora | szt. | 6
31 | Rozgałęziony dren z dwoma złączami luer, łączący dwa wejścia do kanału roboczego ureterorenoskopów zez złączem myjni-dezynfektora | szt. | 8
32 | Uszczelka, otwór 0,7mm (2,1Fr), czarna op. 10szt. | op. | 12
33 | Kontener do mycia i sterylizacji ureterorenoskopów , z pokrywą, wymiary 171x104x608mm, do sterylizacji w autoklawie,z miejscem na pasujący światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria. W zestawie z kontenerem łącznik do myjni dezynfektora | szt. | 6
34 | Płaszcz zewnętrzny do płaszcza uretrotomu, do zakładania cewnika balonowego maks 18Fr | szt. | 3
35 | Płaszcz zewnętrzny do uretrotomu 26Fr | szt. | 3
36 | Płaszcz do uretrotomu 22Fr, kraniki kanału roboczego i przepływu medium nierozbieralne, kanał roboczy 4Fr | szt. | 3
37 | Element pracujący do uretrotomu | szt. | 3
38 | Uszczelki 0,7mm do do mostków cystoskopowych, dźwigni Albarrana op. 10szt. | op. | 7
39 | Piła do uretretomu | szt. | 30
40 | nóż typu lancet | szt. | 6
41 | nóż półokrągły | szt. | 6
42 | Nóż półkolisty | szt. | 2
43 | Eletroda resekcyjna, monopolarna, pętla, do płaszcza wewnętrznego 24Fr, do optyki 30O, średnica elektrody 0,35mm, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 70
44 | Eletroda resekcyjna, monopolarna, pętla, do płaszcza wewnętrznego 24Fr, do optyki 30O, średnica elektrody 0,2mm, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 2
45 | Eletroda resekcyjna, wygięta pod kątem , 24-28Fr, do optyki 12O i 30O, średnica elektrody 0,35mm, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 2
46 | Eletroda resekcyjna, igłowa pod kątem 90O, do optyki 12O, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 2
47 | Eletroda resekcyjna, igłowa pod kątem 45O, do optyki 12O i 30O, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 4
48 | Eletroda resekcyjna, rolkowa, 24-28Fr, do optyki 12O i 30O, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 20
49 | Eletroda resekcyjna, rolka duża, 24-28Fr, do optyki 12O i 30O, jednorazowa sterylna. Op 12 szt. | op. | 70
50 | Elektroda resekcyjna bipolarna, duża pętla 0,2mm, TURis/TCRis, do optyki 12O , sterylna jednorazowa op. 12 szt. | op. | 10
51 | Elektroda pętlowa do resekcji plazmowej (bipolarnej), mała pętla, do optyki 30O, sterylna jednorazowa, op. 12szt. | op. | 2
52 | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl TURis/TCRis, grzybkowa owalna, do optyki 12O i 30O , sterylna jednorazowego użytku op.12 szt. | op. | 2
55 | Elektroda resekcyjna do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl TURis/TCRis, grzybkowa owalna, do optyki 12O i 30O , sterylna jednorazowego użytku op. 5 szt. | op. | 2
57 | Elektroda koagulacyjna do resekcji plazmowej (bipolarnej), kulka, do optyk 12O i 30O, sterylna, jednorazowa op. 12 szt. | op. | 2
58 | Elektroda pętlowa do resekcji, monopolarna, do długiego resektoskopu, do płaszcza 24Fr i optyki 12O, jednorazowa sterylna, op. 12szt. | op. | 2
59 | Elektroda resekcyjna , 24-28Fr, do optyki 12O i 30O, końcówka rolkowa duża, sterylna jednorazowa op. 12szt. | op. | 2
60 | Pojemnik do sterylizacji o wymaiarach 478x68x224mm | szt. | 5
61 | pokrywa do samodzielnych wk ładów kontenera | szt. | 2
62 | kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268mm , z pokrywą z tworzywa sztucznego. | szt. | 3
63 | Kleszczyki chwytające optyczne do optyki 12O i 30O | szt. | 1
64 | klesczyki biopsyjne optyczne, typ łyżeczkowy, do optyki 30O | szt. | 2
65 | Adapter klesczyki optyczne w płaszczu resektoskopu | szt. | 3
Razem:
……………………….
Podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 220
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Nazwa Wykonawcy:……………………………………….
CZĘŚĆ NR 220
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat | EAN/GTIN
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x | x
1 | Fartuch z włókniny | 250000
Wymagania graniczne Zamawiającego : |  | Podać tak/ nie | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy lub środek ochrony indywidualnej
2 | Opakowanie max. 50szt
3 | Niejałowy
4 | Włóknina o gramaturze min. 24g/m2, o dużej odporności na zrywanie
5 | Kolor zielony lub niebieski
6 | Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi
7 | Rozmiar: XL, XXL lub uniwersalny
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## CZĘŚĆ 221
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy:………………………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
CZĘŚĆ NR 221 - ZESTAW WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM DLA ODDZIAŁU ONKOLOGII ORAZ PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy . Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami. | szt | 480
2 | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.Fiiltr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 3600
3 | Zestaw bursztynowy podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 2000
4 | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami. | szt | 8000
5 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pomy. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 3800
6 | Aparat trójdrożny do chemioterapii grawitacyjnej, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 17000
7 | Aparat pięciodrożny do chemioterapii grawitacyjnej, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie filtrem hydrofobowym 0,8 μm przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr AIR STOP w komorze kroplowej, zatrzymujący infuzję po opróznieniu opakowania, zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami | szt | 6500
8 | Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 50000
9 | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm służący do przygotowywania leków toksycznych z grupy taksanów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren zakończony zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP i PCV. | szt | 15000
10 | Przyrząd-krótka linia do podarzy leków innych niż toksyczne zawierający kolec oraz dren z zaciskiem, sterylny, o długości ok 35-41 cm Kompatybilny z poz1,2,4,5,6,7 | szt | 5000
11 | Układ zbiorczy zbudowany z 2 części: igła biorcza z osłonką, dren, regulator przepływu, łącznik Luer Lock z osłonką, dren, trzyczęściowa komora filtracyjna: komora dolna z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, komora górna, pokrywa górna z dwoma wejściami ( jeden dren zakończony igłą biorczą ,drugi dren z podłączeniem luer-lock -żeńska ) , rodzaj końcówki dystalnej - obrotowe złącze Luer Lock, filtr 15 µm (wbudowany w dno komory kroplowej).Długość linii głównej 200 cm .Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 20 ml.Układ podający: dren podający, zaciskacz zatrzaskowy lub ślizgowy , rolkowy regulator przepływu, łącznik do dodatkowej iniekcji typu Y który jest przystosowany do podłączenia strzykawki luer lok i luer bez konieczności użycia igły podczas iniekcji , łącznik Luer Lock z osłonką. Produkt bezlateksowy. Jałowy, apirogenny. Opakowanie folia-papier | szt | 120
12 | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej umożliwiający bezigłowe podłączeniedrenów, do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowa-ny pojedynczo ,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu ,ostry kolec do bu-telki dający całkowite opróżnienie, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock | szt | 7000
RAZEM
Zamawiający dopuści zestawy w barwie tylko bursztynowej przy braku zróżnicowania cenowego
Zamawiający wymaga uzyczenia 15 pomp objetościowych na czas trwania umowy lub 10 pomp współpracujących z pompami Zamawiajacego
.................................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część 222
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………….. |  |  |  |  | Załącznik nr 1
Lp. | Część 222– Akcesoria do mieszalnika Medimix MF4040S | Jednostka | Liczba zamawiana [A] | Cena brutto [B] | Wartość brutto [A x B =C] | Nazwa i nr katalogowy | Producent
1 | Łącznik do podłączenia pompy elastomerowej, posiadający: 2 złącza wyposażone w zastawki bezzwrotne oraz jedno złącze luer-lock | szt. | 400
2 | Zestaw dozujący do oferowanego mieszalnika posiadający dwa złącza wyposażone w zastawki bezzwrotne, co zapobiega wypływowi roztworu leku poza dren. Dodatkowo dren posiada złącze umożliwiające wypełnienie drenu w systemie zamkniętym. | szt. | 450
3 | Zestaw dozujący do oferowanego mieszalnika posiadający złącze luer-lock umożliwiające podłączenie opakowania końcowego oraz komorę kroplową, która umożliwia połączenie z opakowaniem źródłowym. Zestaw służący do przetaczania dużych objętości leków bezpiecznych. | szt. | 450
4 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego w kolorze czerwonym, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | szt. | 1100
Razem
L.p. | Wymagane parametry urządzenia oferowanego w poz 1 | Parametr graniczny | Podać Tak/nie
1. | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2. | Sterylny | Tak
3. | Współpracujący z pompą Medimix MF4040S | Tak
4. | Możliwość stosowania strzykawek dozujących o różnych objętościach: 50 ml, 20 ml, 10 ml | Tak
5. | Brak potrzeby kalibracji pompy w codziennym cyklu produkcyjnym | Tak
6. | Urządzenie umożliwia dozowanie objętości w minimalnym zakresie co najmniej: 0,2 ml - 9999 ml | Tak
7. | Szybkość dozowania w zakresie co najmniej: 60- 200 ml/ min | Tak
8. | Maksymalne odchylenie od wartości zadanej: poniżej 1% dla objętości powyżej 2 ml i poniżej 3% dla objętości od 1 ml do 2 ml | Tak
9. | Urządzenie umożliwia połączenie z siecią teleinformatyczną poprzez przewód oraz opcjonalnie połączenie bezprzewodowe (WiFi) | Tak
10. | Generowanie raportu produkcyjnego | Tak
11. | Sygnalizacja konieczności zmiany opakowania źródłowego bez konieczności stosowania dodatkowych czujników | Tak
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej