Opis przedmiotu zamówienia – Zamrażarka laboratoryjna-3 szt.
Oferuję:
Model/typ
Producent/kraj

L.p	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak
1.	Rodzaj chłodzenia -chłodzenie powietrzem
2.	Ciecz chłodząca klasyczne ciecze chłodzące (R404A / R508B)
3.	Emisja ciepła 720 W
4.	Izolacja: panele izolacji próżniowej / pianka poliuretanowa
5.	Pojemność min. 380L (18,9 ft³) maks. 570 L
6.	Liczba przedziałów min 3 – maks. 4
7.	Liczba drzwi wewnętrznych min. 3- maks. 4, do każdego przedziału.
8.	Wyświetlacz klasyczny
9.	Poziom hałasu 56 dBA
10.	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
11.	Maks. pobór mocy (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 13200 W
12.	Średnie dzienne zużycie (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 13.2 kWh/dzień
13.	Średnie dzienne zużycie (230 V) (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) 13.2 kWh/dzień
14.	Zajmowana powierzchnia (SxG) (dopuszczalna tolerancja +/- 5%) maks. 90 cm x maks. 100cm
15.	Ciężar bez akcesoriów (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)250 kg
16.	Ciężar w stanie do wysyłki (dopuszczalna tolerancja +/- 5%)296 kg
17.	Zakres temperatury -40 °C do -86 °C
18.	Zdalny monitoring urządzenia i powiadomienia
19.	Czas schładzania do - 80 °C maks. 4h
20.	Liczba półek min.3
21.	Informacje dodatkowe: zamknięcie zewnętrznych drzwi na klucz.

        Formularz należy złożyć w formie elektronicznej
        (kwalifikowany podpis elektroniczny)
      lub w postaci elektronicznej opatrzonej
  podpisem zaufanym lub podpisem osobistym