## Arkusz1
Pakiet 1 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren do ewakuatora dymu typu RapidVac. 6mm 50 szt. 9mm 30 szt. Dren sterylny, laparoskopowy bez zaworu, dł. 3m, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 80
2. | Dren do ewakuatora dymu typu RapidVac laparoskopowy. Dren sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Rozmiar 6mmx3m posiadający zawór umożliwiający kontrolowaną ewakuację dymu. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 10
3. | Jenorazowa elektroda czynna wraz z drenem do ewakuatora dymu Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Elektroda czynna z dwoma przyciskami cięcie i koagulacja, zintegrowana przezroczysta wysuwana kaniula do pochłaniania dymu, zintegrowany dren obracający się 360st. po Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 300
5. | Ssawka typu AcuVac do ewakuatora dymu. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 30
RAZEM
Pakiet 2 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką 100% silikon Wykonany w 100% z silikonu, który eliminuje zapadanie się ścian cewnika oraz znacznie zmniejsza liczbę powikłań. Nie zawiera lateksu. Zalecany w sytuacjach, gdy odsysanie lub karmienie konieczne jest przez dłuższy czas (nie dłużej niż 30 dni). Cztery otwory boczne naprzemianległe ograniczają traumatyzację błony śluzowej przewodu pokarmowego. Końcówka cewnika zamknięta, zaoblona - w kolorze niebieskim (znacznik rtg) umożliwia szybkie założenie go przez nos lub drogi pokarmowe. Przeźroczysty konektor z zatyczką, na łączniku zatyczki podany rozmiar zgłębnika. Zgłębnik wystepuje w 4 rozmiarach: 14, 16, 18, 20. Długość zgłębnika: 120 cm. Znacznik RTG na całej długości zgłębnika. 8 oznaczeń głębokości: od 40 cm co 5 cm do 60 cm; od 70 cm co 10 cm do 90 cm. Pakowany pojedynczo (zwinięty w luźną spiralę), wewnętrznie folia, zewnętrznie blister-pack z widoczną datą sterylizacji i datą ważności. Sterylny (sterylizowany tlenkiem etylenu). Termin wazności: 5 lat od daty produkcji. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 8 szt. próbek. (4 szt. w rozmiarze 16 i 4 szt. w rozmiarze 18).
1.1 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 14/120 cm | szt. |  | 100
1.2 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 16/120 cm | szt. |  | 200
1.3 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 18/120 cm | szt. |  | 700
1.4 | Zgłębnik żołądkowy silikonowy Ch 20/120 cm | szt. |  | 100
RAZEM
Pakiet 3 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bezpieczna igła motylek do wkłuć podskórnej 21-23G, długość drenu 17,5-31cm Bezpieczna igła motylkowa do pobierania krwi z trudnych naczyń w systemie zamkniętym lub krótkotrwałych wlewów , z adapterem luer, wyposażony w element zabezpieczający przed zakłuciem w postaci nasady przesuwnej na ostrze igły, ze słyszalnym kliknięciem, z wizualizacją, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 5 szt. próbek | szt. |  | 400
RAZEM
Pakiet 4 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych 6mm - 1000 szt. 8mm - 2500 szt. 12mm - 3000 szt. Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheostomijnych z ergonomiczną rączką, zagięte, z końcem z miękkiego materiału. Czyste mikrobiologicznie do dezynfekcji, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii, daty ważności i producenta. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 8 szt. próbek. (4 szt. w rozmiarze 8mm i 4 szt. w rozmiarze 12mm). | szt. |  | 6500
RAZEM
Pakiet 5 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna - Safety Silk nosowa Rurka intubacyjna wstępnie wyprofilowana, północna z wysokoobjętościowym niskociśnieniowym mankietem, wykonana z niezawierającego ftalanów (DEHP) pcv. Bardzo delikatna, wyłącznie do intubacji przez nos z zaoblonym otworem Murphy`ego. Trwale połączony z rurką łącznik, odporna na zaginanie, wklęsła gładka końcówka, linia RTG na całej długości, z niebieskim balonikiem kontrolnym, przewód łączący balonik z rurką przeźroczysty w innym kolorze niż balonik. Rurka posiada zawór do strzykawek Luer i Luer-lock. Znacznik głębokości nad mankietem w postaci jednego czytelnego ringu o grubości 1 cm wokół całego obwodu rurki. Rurki w rozmiarach: 6,0 długość całkowita 415 mm, mankiet 20 mm - 50 szt. 6,5 długość całkowita 420 mm, mankiet 24 mm - 50 szt. 7,0 długość całkowita 430 mm, mankiet 26 mm - 50 szt. Opakowanie folia, papier. Na opakowaniu opis w języku polskim, numer serii, LOT, data ważności produktu, znak CE, nazwa producenta, rozmiar rurki. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 90
2. | Przyrząd typu Madgic Przyrząd jednorazowy typu MADgic do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej krtani i tchawicy ze strzykawką 3ml, z giętką kaniulą z pamięcią kształtu, oraz końcówką, która uwalnia lek w postaci mgiełki o wielkości 30-100 mikronów. Opakowanie - folia. Na opakowaniu opis w języku polskim, numer serii, LOT, data ważności produktu, znak CE, nazwa producenta. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 120
RAZEM
Pakiet 6 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kanister do systemu Thopaz Sterylny zbiornik do systemu drenażu klatki piersiowej Thopaz (lub równoważny) o pojemności 0,8l, z widoczną skalą, znakowaną co min. 100ml. Zbiornik winien posiadać wbudowany filtr hydrofobowo – bakteryjny oraz zawór upuszczający dodatnie ciśnienie. Kanister, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo folia - papier. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i opis w języku polskim. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 szt. próbek. | szt. |  | 70
2. | Dren z pojedynczym łącznikiem Sterylny dren do systemu drenażu klatki piersiowej Thopaz, długości min. 150cm i średnicy wewnętrznej 5-6mm. Dren dwukanałowy (pomiarowy i pacjenta), wyposażony w klips zaciskowy, zakończony filtrem hydrofobowo – bakteryjny. Dren jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo folia - papier. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i opis w języku polskim. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 szt. próbek. | szt. |  | 50
RAZEM
Pakiet 7 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do jejunostomii. Rozmiar: Ch 8 Zestaw powinien składać się z: - cewnika jejunalnego wykonanego z poliuretanu z linią widoczną w promieniach RTG i systemu mocowania do skóry. Długość cewnika 80 cm. - dwóch wprowadzających mandrynów z rozrywanymi kaniulami z polietylenu i dwóch strzykawek. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy. Opis w języku polskim. | szt. |  | 5
RAZEM
Pakiet 8 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowy układ oddechowy. Skład zestawu: - trzy rozciągane dreny karbowane, w zakresie 60/180 cm, o średnicy 22 mm - złącze respiratora typu 22F – 22F - worek oddechowy 2 litrowy, bezlateksowy, ze złączem typu 22M/19F - złącze od strony pacjenta typu 22/15F - łącznik Y ze złączem kolankowym oraz z portem do kapnografii Układ mikrobiologicznie czysty lub sterylny wykonany z polipropylenu, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy.Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek | szt. |  | 5000
RAZEM
Pakiet 9 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Maska tlenowa dla dorosłych ze zwężką Venturiego Zestaw maski tlenowej, polipropylenowej ,bez ftalanów, z termoplastycznym zagiętym mankietem i podwójnym podbródkiem, uniwersalnej dla dużych i małych dorosłych z regulowaną zwężką Venturiego Silente charakteryzującą się niskim poziomem hałasu wyposażoną w funkcję pociągnięcie-obrót uniemożliwiającą przypadkową zmianę regulacji, z drenem tlenowym gwiazdkowym o długości 1,8-2,1m. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek | szt. |  | 50
2. | Maska tlenowa Maska tlenowa dla dorosłych, przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym, maska wykonanym z polipropylenu, bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce muszą znajdować się otwory po obu jej stronach; minimalna wielkość 4 otworów na wysokości nosa- 4 x24 mm po jednym otworze z każdej strony maski na wysokości ust, minimalna wielkość 2 otworów na wysokości ust -5x20mm; w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym min. 210cm.Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek | szt. |  | 50
3. | Maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu z workiem. Przezroczysta, z podwójnym podbródkiem umożliwiającym opcjonalne zastosowanie u dorosłego pacjenta, z elastomerowym zagiętym mankietem uszczelniającym maska wykonana z polipropylenu, bez zacisków na nos i innych metalowych elementów wykluczających pracę w środowisku MRI, przezroczysta nasada nosa uszczelniona z mankietem zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, maska posiada wentyl bezpieczeństwa w komplecie dren o przekroju gwiazdkowym 210cm. Produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek | szt. |  | 150
4. | Linia do monitorowania gazów oddechowych Linia do monitorowania ciśnienia i/lub gazów, średnica wewnętrzna 1,2mm, średnica zewnętrzna 3 mm; wykonana z PCV wyłożonego wewnątrz LDPE, dwa męskie wyjścia pomiarowe z obu stron Luer Lock; długość 3 m, pojedynczo pakowana, mikrobiologicznie czysta, produkt jednorazowego użytku. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek | szt. |  | 300
RAZEM
Pakiet 10 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przewód do cystoskopu lub rektoskopu- pojedynczy. Przewód służący do podłączania przez igłę do pojemnika z płynem irygacyjnym. Skład: - igła jednokanałowa - dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm - komora do wytworzenia ciśnienia - łącznik stożkowy - miękka końcówka silikonowa Sterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek | szt. |  | 120
RAZEM
Pakiet 11 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szpatułki laryngologiczne do języka dla dorosłych. Szpatułka wykonane z plastiku, profilowane. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 5 szt. próbek | szt. |  | 3000
RAZEM
Pakiet 12 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Tasiemka do mocowania rurek tracheostomijnych. Tasiemki bawełniane o długości 50 – 60 cm i 1-1,3 cm szerokości. Bez żadnego zapięcia. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 4 szt. próbek | szt. |  | 3500
Pakiet 13 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Urządzenie do pompowania balonów do poszerzania zwężeń. Urządzenie sterylne, jednorazowego użytku z manometrem. Pracujące w zakresie ciśnień 0-440 PSI. Pakowane pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 1 szt. próbek | szt. |  | 200
RAZEM
Pakiet 14 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wzierniki ginekologiczne. Wzierniki wykonane z przezroczystego tworzywa. Jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 2 lata. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 4 szt. próbek rozmiar XS.
1.1 | Rozmiar XS | szt. |  | 10000
1.2 | Rozmiar S | szt. |  | 600
1.3 | Rozmiar M | szt. |  | 600
RAZEM
Pakiet 15 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Ostrza. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Ostre nie powodujące szarpania skóry. Wymienne. Końcówki ostrzy pasujące do nasadek 3, 3L, 4, 4L. Ostrza nr 12 w kształcie sierpa (zakrzywione).Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo po 100 szt. w kartoniku. Nadruk nr serii, data ważności na każdej pojedynczej sztuce. Wyraźny rysunek i czytelny numer ostrza na opakowaniu zbiorczym i każdej pojedynczej sztuce. Okres przydatności 12 miesięcy od daty dostawy. Nazwa i przeznaczenie w języku polskim. Do oferty należy dołączyć 10 szt. ostrzy w nr 15.
1.1 | Rozmiar: 10 (op.: 100 szt.) | op. |  | 70
1.2 | Rozmiar: 11 (op.: 100 szt.) | op. |  | 200
1.3 | Rozmiar: 12 (op.: 100 szt.) | op. |  | 150
1.4 | Rozmiar: 15 (op.: 100 szt.) | op. |  | 120
1.5 | Rozmiar: 20 (op.: 100 szt.) | op. |  | 20
1.6 | Rozmiar: 24 (op.: 100 szt.) | op. |  | 20
RAZEM
Pakiet 16 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Koreczki do kaniul. op./100 szt. Wielofunkcyjne typu COMBI, służące do zamykania wszystkich elementów systemu infuzyjnego Luer Lock z końcówkami męską i żeńską. Łatwe w stosowaniu, zapewniające szybkie, szczelne i bezpieczne zamknięcie. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 10 szt. próbek | op. |  | 2500
RAZEM
Pakiet 17 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Protektor/retraktor chirurgiczny Rozmiar 9-14 cm 10 sztuk Rozmiar 5,0-9,0 cm 790 sztuk Protektor/retraktor chirurgiczny jednorazowego użytku do usuwania dużych preparatów, złożony z dwóch pierścieni połączonych elastycznym poliuretanowym rękawem, dający retrakcję 360 stopni. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważgności minimum 12 miesięcy. Parametry oceny technicznej: 1. Sztywny pojedyńczy górny pierścień - 10 pkt; Brak zztywnego pojedyńczego górnego pierścienia - 0pkt; 2. Pierścień góny i dolny w różnych kolorach - 10 pkt; Pierścienie nie różniące się kolorem - 0pkt; | szt. |  | 800
2. | System dostępu procedur laparoskopowych - zestaw System dostępu procedur laparoskopowych składający się z: *protektor/retraktor raz chirurgicznych o dwuch obręczach, Połączonych trwałym poliuretanowym rękawem; *szczelnej pokrywki z uszczelką utrzymującą odmę, wyposażoną w otwór umożliwiający wprowadzenie trokara; *jednorazowego, bezostrzowego trokara optycznego, z separatorem tkanek 12mm, z redukcją 5-12mm, długość 100mm, na czubku separujący otwór umożliwiający wytworzenie odmy, możliwość odczepienia uszczelki w celu usunięcia preparatu. Wszystkie komponenty pakowane w jednym opakowaniu sterylizacyjnym. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy. Parametry oceny technicznej: 1. Sztywny pojedyńczy górny pierścień - 10 pkt; Brak sztywnego pojedyńczego górnego pierścienia - 0pkt; 2. Pierścień góny i dolny w różnych kolorach - 10 pkt; Pierścienie nie różniące się kolorem - 0pkt; | szt. |  | 10
RAZEM
Pakiet 18 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zaworki ssące typu MAJ-209 do bronchofiberoskopu Olympus Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane parami. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 200
2. | Zaworki biopsyjne tupu MAJ-210 do bronchofiberoskopu Olympus Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane parami. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 200 |  | 8%
RAZEM
Pakiet 19 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 25G/88mm 27G/88mm Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru. Uchwyt z czterema otworami z każdej strony. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek w rozmiarze 27G/88mm. | szt. |  | 50
2. | 25G/103mm Igła podpajęczynówkowa z prowadnicą typ Pencil Point z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru. Uchwyt z czterema otworami z każdej strony. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. | szt. |  | 20
3. | 22G/88mm Igła podpajęczynówkowa typ Quinke z bocznym otworem, przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru. Uchwyt z czterema otworami z każdej strony. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. | szt. |  | 50
4. | G20 x 13’8” Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 50
5. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych; zawartość wykonana z materiałów spełniających normy CE: -igła zewnątrzoponowa ze skrzydełkami i końcówką typu Tuohy z mandrynem -cewnik z miekką końcówką typu Soft Tip, atraumatyczny, z otworami bocznymi, ze znacznikiem kontroli położenia, o rozmiarze 18G -filtr płaski zamykany korkiem -łącznik do cewnika -niskooporowa, plastikowa strzykawka o pojemności 10ml. Całość w opakowaniu blisterowym z odrywaną tylną ścianką, jałowa. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. | szt. |  | 80
6. | Mocowanie cewnika zewnątrzoponowego stosowanego w regionalnej anestezji wraz opatrunkiem zabezpieczającym, sterylne, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 100
Kryteria oceny jakościowej 1) Poz.1 Uchwyt igły PP ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły Tak - 10 pkt. Nie – 0pkt. 2) Poz.2 Uchwyt igły PP ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły Tak - 10 pkt. Nie – 0pkt. 3) Poz.3 Uchwyt igły PP ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu igły Tak - 10 pkt. Nie – 0pkt. 4) Poz.5 Zestaw do ZO z zatrzaskowym przeziernym łącznikiem do cewnika Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. 5) Poz.5 Etykieta samoprzylepna informująca w jakiej przestrzeni znajduje się cewnik Tak – 10pkt . Nie – 0 pkt.
RAZEM
Pakiet 20 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Sterylna osłona pilota zdalnego sterowania stołu operacyjnego ze strunowym zamknięciem o wymiarach 10cm x 28cm. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważgności minimum 12 miesięcy. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Okres ważgności minimum 12 miesięcy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 5 szt. próbek | szt. |  | 1000
RAZEM
Pakiet 21 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do ciągłej hemodializy/hemodiafiltracji z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i przyłączami typu SecuNect | szt. |  | 20
2. | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z hemofiltrem typu HCO o pow. 1,8 m2 przyłączami typu SecuNect | szt. |  | 20
3. | Worek na filtrat 10l z zaworem spustowym | szt. |  | 25
4. | Kolec typu Spike dł. 72 mm opak. 100 szt. | szt. |  | 2
5. | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji i hemodializy buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o składzie: potas - 0 mmol/l, wieloelektrolitowy. Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. |  | 30
6. | Wodorowęglanowy dializat o składzie: - potas 2 lub 4 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l ( w zależności od potrzeb ) - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l Opakowanie 5-litrowy worek dwukomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. |  | 600
7. | Roztwór dwuwodnego chlorku wapnia o stężeniu 100 mmol/l w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. |  | 48
8. | 4% Cytrynian sodu (136 mmol/l) w workach 1500 ml. Opakowanie - worek jednokomorowy posiadający port do pobierania płynu kompatybilny do oferowanych zestawów. | szt. |  | 160
9. | Cewnik dializacyjny silikonowy 11,5 F/13,5F o dł. 15/20/24 cm w zestawie do implantacji | szt. |  | 15
10. | Cewnik dializacyjny silikonowy 13,5 F o dł. 28/35 cm w zestawie do implantacji | szt. |  | 5
11. | Roztwór do zabezpieczenia cewnika dializacyjnego na bazie 46,7 % lub 30% cytrynianu sodu opak. 20 amp a 5 ml | szt. |  | 2
RAZEM
Pakiet 22 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss Tivato 700. Pokrowiec wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x 340cm. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek | szt. |  | 150
RAZEM
Pakiet 23 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do operacji piersi mały 1. Serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (+/- 3 cm) (jako owinięcie zestawu), wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej lub niebieskiej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i dwukolorowej (niebiesko-zielono/białej) folii polietylenowej. Gramatura materiału w polu krytycznym 80 (+/- 2) g/m2 – 1 szt. 2. Serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (+/- 2 cm) w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację, wykonana z folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 (+/- 2) g/m2, wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm ( +/- 2 cm ) – 1 szt. 3. Ręcznik chłonny 30 cm x 40 cm – 4 szt. 4. Organizator foliowy, transparentny do liczenia materiału gazowego rozmiar 97 cm x 25 cm (+/- 5 cm), zawierający 10 kieszonek na kompresy lub tupfery i dwa otwory w górnej części umożliwiające zawieszenie. – 2 szt. 5. Kieszeń na narzędzia 2-komorowa w rozmiarze 25 x 45 cm z dwoma taśmami samoprzylepnymi o szerokości min. 5cm służącymi do mocowania i regulacji głębokości kieszeni – 1 szt. 6. Taśma samoprzylepna włókninowa o wymiarach 9 x 50 (+/- 1) cm – 1 szt. 7. Sterylny samoprzylepny organizator przewodów i drenów typu rzep o wymiarach 2,5 cm (+/- 0,5 cm) x 20/24 cm – 1 szt. 8. Pudełko magnetyczne do zbierania i liczenia igieł, duże (z gąbką) min. 20 miejsc – 1 szt. 9. Miska 250 ml plastikowa, niebieska ze skalą – 1 szt. 10. Tupfer miękki z gazy 20-nitkowej, o wykroju o 44,5 cm x 44,5 cm (+/- 0,5) cm, tupfery włożone do miski z pozycji 10 – 6 szt. 11. Bezpieczny skalpel z ostrzem numer 10 – 2 szt. 12. Kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego, plastikowe min. 16 cm – 2 szt. 13. Tupfer miękki z gazy 20 nitkowej, o wykroju 14 x 15 (+/- 0,5) cm, z elementem kontrastującym w promieniach RTG rozmiar, zapakowany dodatkowo w papierową torebkę – 10 szt. 14. Wielowarstwowy opatrunek włókninowy o znacznej chłonności, warstwa bezpośrednio przylegająca do rany wykonana z miękkiej włókniny ew. z próżniowo naniesioną na całej powierzchni warstwą aluminium. Opatrunek z nacięciem przeznaczony np. pod dren, rozmiar 8 cm x 9 cm ( +/- 0,5 cm) – 1 szt. 15. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 15 cm x 10 cm ( + 0,5 cm ) – 1 szt. 16. Włókninowy opatrunek do zabezpieczania ran z warstwą absorpcyjną, rozmiar 10 cm x 34 cm ( +1cm ) – 1 szt. 17. Serweta operacyjna z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, wykonana z gazy, 20-nitkowa 4-warstwowa, rozmiar po praniu wstępnym 20 cm x 30 cm, kolor biały – 5 szt. 18. Serweta operacyjna z tasiemką i elementem kontrastującym w promieniach RTG, wykonana z gazy, 20-nitkowa 4-warstwowa, rozmiar po praniu wstępnym 40 cm x 40 cm, kolor biały – 5 szt. 19. Tupfer twardy z gazy 24-nitkowej, o wykroju 7,5 x 7,5 ( +/- 0,5 ) cm, z elementem kontrastującym w promieniach Rtg zapakowany dodatkowo w papierową torebkę lub kartonik - 10 szt. | szt. |  | 3000
20. Serweta operacyjna samoprzylepna 90 x 110 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/-1) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 2 szt. 21. Serweta operacyjna samoprzylepna wzmocniona 150 cm x 180 cm (+/- 5 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 2) g/m2. Serweta wzmocniona polipropylenową łatą chłonną o wymiarach 20 x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 (+/- 2) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 22. Serweta operacyjna samoprzylepna 150 cm x 180 cm (+/- 2 cm), wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57 (+/- 1) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. 23. Serweta operacyjna samoprzylepna 190 x 225 cm (+/-5 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 (+/- 1) g/m2. Taśma mocująca w serwecie pokryta klejem repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego – 1 szt. Składowe (5 -21) mogą być umieszczone w opakowaniu kartonowym, podfoliowanym od środka, na zewnątrz pudełka dwie naklejki perforowane. Materiał z którego wykonane są serwety z pozycji 1, 2, 22, 23, 24, 25 spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 dla obłożeń chirurgicznych. Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum dwie samoprzylepne etykiety, z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, służące do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej naklejonej na opakowaniu. Opakowanie - torba z przezroczystej foli polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Na opakowaniu ew. oznaczenie zestawu kolorem w celu szybkiego i łatwego rozpoznania zestawu w strefie magazynowej. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.
Parametry oceny technicznej: 1. Kartonowe (lub inne), nieprzemakalne pudełko do zapakowania drobnego materiału – 10 pkt. Brak nieprzemakalnego pudełka (pojemnika) - 0 pkt. 2. Klej umożliwiający repozycjonowalność serwet (umożliwiający swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału) - 10 pkt. Klej bez funkcji repozycjonowania - 0 pkt. 3. Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt.
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Pakiet 24 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik Nelaton Rozmiar CH8, CH 10, CH12, CH14, CH16 Do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu. Wykonane z PVC o gładkim zakończeniu. Łączniki cewników kodowane kolorystycznie. Sterylne, jednorazowego użytku. Pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis zastosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 3 szt. próbek z rozmiaru 10 i 14 oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 300
RAZEM
Pakiet 25 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Worki do godzinowej zbiórki moczu. Worek do godzinowej zbiórki moczu, pojemność worka 2l, komora pomiarowa umieszczona na worku o pojemności 200ml, precyzyjna skala co 1ml od 3 do 36ml i co 5ml od 40 do 200 ml, port do pobierania próbek przy cewniku, spust z zaciskiem chowany do górnej kieszeni, dren 150cm. Worki sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania | szt. |  | 150
RAZEM
Pakiet 26 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do laparoskopii ginekologicznej Sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, w składzie: 1. Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach min. 240/180x270 cm do operacji brzuszno-kroczowej z przylepnym otworem brzusznym o wymiarach min. 30 x30cm max 38x38 cm, wypełnionym folią chirurgiczną ew. ze wzmocnieniem chłonnym wokół okna oraz otworem kroczowym o wymiarach min. 12x15cm ( + 3 cm ) , gramatura min 56g/m2 (laminat dwuwarstwowy włóknina oraz folia PE), odporność na przenikanie cieczy min 200cm H2O w strefie krytycznej -1SZT 2. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+/- 3cm), wykonana z mocnej foli o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 55x 85cm i gramaturze min. 30g/m2 oraz folii PE min 65 mikronów – 2 SZT. 3. Przewód monopolarny do narzędzia laparoskopowego do generatorów Valleylab – 1 SZT 4. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach min.40x 25cm – 1 SZT 5. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT 6. Ręcznik chłonny o wymiarach min. 18x25cm – 4 SZT 7. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty – 1 SZT 8. Dren łączący do ssaka PVC 30 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 2 SZT 9. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS) – 1 SZT 10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach min. 2,5 x 23cm - 3 SZT | szt. |  | 300
11. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 6 x 8 cm ( + 2 cm ) sterylny, elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany operacyjne. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni, zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku. Produkowany w technologii Flex, umożliwiającej rozciąganie w obu kierunkach. Nie wymagający dodatkowego mocowania. lub zwykły opatrunek pooperacyjny włókninowy 6 x 8 cm ( + 2 cm – 3 SZT 12. Opatrunek pooperacyjny chłonny, włókninowy o wymiarach min. 8 x10 cm – 1 SZT 13. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 2 SZT 14. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24cm–– 2 SZT 15. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50cm, 20-nitkowy, o średnicy kuli 5 cm biały – 4 SZT 16. Serweta wzmocniona co najmniej w warswie środkowej ( min.70 x 190 cm. ) na stolik min. 140x190cm , służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny polipropylenowej min. 30 g/m2, folia PE min.50 mikronów. - 1 szt. 17. Kompres gazowy 30 x 30cm, gaza 17nitkowa, znacznik RTG, biały - 5 SZT 18. Nożyczki laparoskopowe , długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylobutadiensterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 – 1SZT
Każdy pakiet pakowany oddzielnie, sterylny. Na każdym opakowaniu nazwa zestawu, numer katalogowy Ref., numer serii oraz data ważności. Dodatkowo na każdym opakowaniu min. 2 metryczki pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta identyfikację zestawu. Data ważności min 12-mcy od daty dostawy. Parametry oceny jakościowej : 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. 2. Dotyczy p. 1 – serweta główna: Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia > 200cmH2O -10 pkt Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia = 200cmH2O -0pkt 3. Opatrunek pooperacyjny elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany operacyjne. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni, zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku. Produkowany w technologii Flex, umożliwiającej rozciąganie w obu kierunkach - 10 pkt. Opatrunek pooperacyjny włókninowy - 0 pkt. 4. Sterylna informacja o komponentach znajdujących się w zestawie na wierzchniej widocznej stronie zestawu – 10 pkt. Brak sterylnej informacji – 0 pkt.
RAZEM
Pakiet 27 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. | Zestaw do laparoskopii chirurgicznej Sterylny zestaw do laparoskopii chirurgicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, w składzie: 1. Serweta chirurgiczna o wymiarach 240/180x270 cm ( +/- 3 cm ) do operacji brzuszno-kroczowej z przylepnym otworem brzusznym o wymiarach 30 x30cm ( +/- 1 cm ), wypełnionym folią chirurgiczną oraz otworem kroczowym o wymiarach 12x15cm ( +/- 1 cm ) , gramatura min 56g/m2 (laminat dwuwarstwowy włóknina oraz folia PE), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 216/230 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min 270cm H2O w strefie krytycznej -1SZT 2. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79x145cm (+/- 2cm), wykonana z mocnej foli o grubości min. 60 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 65x 85cm i gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 55 ( + 5 ) mikronów – 2 SZT. 3. Nożyczki laparoskopowe , długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylobutadiensterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 – 1SZT | szt. |  | 500
4. Przewód monopolarny do narzędzia laparoskopowego do generatorów Valleylab – 1 SZT 5. Kompres gazowy o wymiarach 10x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG – 40 SZT 6. Ręcznik chłonny o wymiarach 18x25cm ( + 5 cm ) – 4 SZT 7. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40 szt. igieł, żółty – 1 SZT 8. Dren łączący do ssaka PVC 30 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 2 SZT 9. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS) – 1 SZT 10. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach 2,5 x 30cm - 3 SZT 11. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 6 x 8 cm ( + 2 cm ) sterylny, elastyczny, wysokochłonny 4 warstwowy z superabsorbentem na rany operacyjne. Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu na całej powierzchni, zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku. Produkowany w technologii Flex, umożliwiającej rozciąganie w obu kierunkach. Nie wymagający dodatkowego mocowania. – 3 SZT 12. Opatrunek pooperacyjny chłonny, piankowy o wymiarach 10 x10 cm – 1 SZT 13. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 2 SZT 14. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości 24cm–– 2 SZT 15. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50cm, 20-nitkowy, biały – 4 SZT 16. Serweta wzmocniona na całej powierzchni na stolik 150x190cm ( +/- 2 cm ), służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny polipropylenowej 30 g/m2, folia PE 55 mikronów. 17. Kompres gazowy 30 x 30cm, gaza 17nitkowa, 6 warstwowy znacznik RTG, biały - 5 SZT 18. Taca z polipropylenu 43x28x1,5 cm, poj. 3250ml, niebieska - 1 szt. 19. Papier krepowy 60x60cm, 60g/m2 - 1 szt.
Każdy pakiet pakowany oddzielnie, sterylny. Na każdym opakowaniu nazwa zestawu, numer katalogowy Ref., numer serii oraz data ważności. Dodatkowo na każdym opakowaniu min. 2 metryczki pozwalające na wklejenie do dokumentacji pacjenta identyfikację zestawu. Data ważności min 12-mcy od daty dostawy. Parametry oceny jakościowej : 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) – 10 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. 2. Dotyczy p. 1 – serweta główna: Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia min. 270cmH2O -10 pkt Odporność na przenikanie cieczy głównego obłożenia < 270cmH2O -0pkt 3. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym min. 5 mm - 10 pkt. Sterylny margines przy zgrzewie na opakowaniu foliowym < 5 mm lub brak - 0 pkt. 4. Sterylna informacja o komponentach znajdujących się w zestawie na wierzchniej widocznej stronie zestawu – 10 pkt. Brak sterylnej informacji – 0 pkt.
RAZEM
Pakiet 28 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do operacji ginekologicznej brzusznej Sterylny zestaw do laparoskopii chirurgicznej zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, w składzie: 1. Serweta chirurgiczna o wymiarach min. 240/170x220 cm do operacji brzuszno-kroczowej z przylepnym otworem brzusznym o wymiarach min. 30 x30cm , wypełnionym folią chirurgiczną lub folią na brzegach oraz otworem kroczowym o wymiarach min.10x15cm , gramatura min 63g/m2 (laminat dwuwarstwowy włóknina), odporność na rozerwanie na sucho/mokro min 180/155 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min 160 cm H2O, absorbcja włókniny min. 280 % -1SZT 2. Osłona na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach min. 79x145cm, wykonana z mocnej foli o grubości min. 50 mikronów, z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wym. min 64x 85cm –1 SZT. 3. Taśma lepna wykonany z włókniny poliestrowej o wymiarach min.9 x49 cm( + 1 cm ) - 2SZT 4. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 40x 35cm – 1 SZT. 5. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna o wymiarach 2x15x30cm -2 SZT 6. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną o wymiarach min. 150 x175cm , posiada dodatkową warstwę wysokochłonną gramatura min 50g/m2 łata chłonna w strefie krytycznej rozm. min. 20x45 cm, wykonana z włókniny min. 50g/m2, włoknina min. 23g/m2, folii PE min. 30 mikronów - 2 SZT 7. Ręcznik chłonny o wymiarach min. 18x25cm – 4 SZT | szt. |  | 500
8. Kompres gazowy laparotomijny o wymiarach 45x45cm, gaza 20nitkowa, 6-warstwowy, znacznik Rtg, zielony - 4 SZT 9. Kompres gazowy laparotomijny o wymiarach min.13x28cm, gaza 20nitkowa, 4-warstwowy, znacznik Rtg, zielony - 4 SZT 10. Kompres gazowy o wymiarach 10 x 10cm, 8 warstwowy, 17 nitkowy, z nitką RTG - 40 SZT 11. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z regulacją 3-skalową Typu Triverse lub elektroda monopolarna 3-pinowa min. 3 m, do generatora Valleylab - 1 SZT 12. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 12x9,5x3,8cm, z bezpiecznym i mocnym zamknięciem, o pojemności 40szt igieł, żółty lub czerwony – 1 SZT 13. Dren łączący do ssaka PVC 21 - 24 Ch o długości 3m, ze stożkowatymi końcówkami – 1 SZT 14. Aspiracja typu Yankauer 22 lub 24l lub 26 Ch z bulwiastą końcówką o długości 25 cm i 4 otworami – 1 SZT 15. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 11 (SS) – 1 SZT 16. Skalpel chirurgiczny bezpieczny z wysuwanym ostrzem nr 20 (SS) -1 SZT 17. Organizator przewodów przyklejany, regulowany na rzep o wymiarach min.2 x 25cm - 3 SZT 18. Opatrunek pooperacyjny o wymiarach 10x30cm sterylny, elastyczny, wysokochłonny warstwowy z możliwością superabsorbentu na rany operacyjne. Nie wymagający dodatkowego mocowania. – 1 SZT 19. Kieszeń do liczenia materiału opatrunkowego, przezroczysta, 10-cio przedziałowa - 4 SZT
20. Miska z polipropylenu z podziałką, przezroczysta, 250ml – 3 SZT 21. Kleszczyki blokowane do mycia pola operacyjnego o długości min. 24 cm–– 2 SZT 22. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach 40x50cm, 20-nitkowy, biały – 6 SZT 23.Tupfer okrągły gazowy o wymiarach min.15x16cm max.17x20 cm, 20-nitkowy, znacznik RTG, biały – 10 SZT 24. Tupfer okrągły gazowy o wymiarach min.25 x25cm max 30 x 30 cm, 20-nitkowy, znacznik RTG, biały – 20 SZT 25. Torby papierowe do pakowania komponentów w zestawie - min.2 SZT 26. Serweta wzmocniona na całej powierzchni na stolik min. 150x190cm , służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny polipropylenowej min. 23 g/m2, folia PE min.50 mikronów, obszar chłonny o wymiarach min. 64 x 190 cm. - 1 szt.
Parametry oceny jakościowej : 1.Oznakowanie zestawu kolorem na opakowaniu zewnętrznym ( wierzch i bok ) – 5 pkt. Brak oznakowania kolorem - 0 pkt. 2. Dotyczy p. 1 – serweta główna: Absorbcja włókniny min. > 285% -10 pkt Absorbcja włókniny ≤ 285cmH2O -0pkt 3. Narzędzie do generatora ForceTriad TriVerse Ref: FT3000DB - 20 pkt. Elektroda monopolarna 3 pinowa min. 3 m - 0 pkt. 4. Sterylna informacja o komponentach znajdujących się w zestawie na wierzchniej widocznej stronie zestawu – 5 pkt. Brak sterylnej informacji – 0 pkt. 5. Opatrunek na ranę z superabsorbentem - 10 pkt. Opatrunek bez superabsorbentu - 0 pkt.
RAZEM
Pakiet 29 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jednorazowy sterylny sprzęt do aparatu do liposukcji Vacuson 60LP firmy Nouvag: 1) Jednorazowy sterylny dren do infiltracji. 2) Jednorazowy sterylny dren do odsysania tłuszczu. 3) Jednorazowy filtr antybakteryjny do aparatu. Wszystkie wymagane produkty muszą być kompatybilne z aparatem Vacuson 60LP firmy Nouvag. Wymagana jest próbka (1 szt) w celu oceny kompatybilności ze sprzętem.
1. | Jednorazowy sterylny dren do infiltracji. Dreny sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 200
2. | Jednorazowy sterylny dren do odsysania tłuszczu. Dreny sterylne, pakowane pojedynczo, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 200
3. | Jednorazowy filtr antybakteryjny do aparatu. Filtr mikrobiologicznie czysty. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 50 | 49
RAZEM
Pakiet 30 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kasetka HME o oporze oddechowym średnicy 22mm - wymiennik ciepła i wilgoci, do stosowania dla pacjentów po laryngektomii oddychających przez tracheostomę. Urządzenie które ogrzewa i nawilża powietrze podczas wdechu wykorzystując, ciepło i wilgoć zmagazynowana w kasetce podczas wydechu. Kasetka z filtrem piankowym, gąbką nasyconą chlorkiem wapnia, z przyciskiem zamykającym światło kasetki umożliwiającym mówienie przez protezę głosową, 30 sztuk w opakowaniu. | op. |  | 120
2. | Rurka tracheostomijna, wykonanna z miękkiego silikonu jakości medycznej. Średnica zewnętrzna 12,0; 13,5; 15,0 i 17,0 mm z otworami fenestracyjnymi lub bez. Możliwość zamówienia rurki ze szczelnym ringiem pasującym do płytek ochraniających stomę. Możliwe konfiguracje: - Rurka tracheostomijna w zestawie wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza, długości rurek 27, 36 i 55 mm, - Rurka tracheostomijna z otworami fenestracyjnymi w zestawie wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza oraz szczoteczką do czyszczenia otworów i protezy głosowej, długości rurek 36 i 55 mm, - Rurka tracheostomijna z ringiem w zestawie wraz z 5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie powietrza oraz płytką ochraniającą stomę, długości rurek 36 i 55 mm. | op. |  | 130
3. | Proteza głosowa Niskooporowa, wszczepialna silikonowa proteza głosowa. Posiadająca pierścień z polimeru fluorowego widocznego w promieniach rentgenowskich oraz dwa elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie tej samej protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dojścia przedniego – przez tracheostomę albo z dojścia tylnego – od strony przełyku z użyciem giętkiej prowadnicy. Proteza winna być łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki oraz przepłukiwana za pomocą gruszki (w celu przedłużenia żywotności). Proteza musi być wykonana z silikonu; Proteza musi zapewniać maksymalny przepływ powietrza do przełyku – wymagana średnica korpusu minimum 22 French; Obudowa jednokierunkowej zastawki musi być widoczna w promieniach rentgenowskich; Opakowanie musi zawierać szczoteczkę do czyszczenia protezy; Opakowanie musi zawierać instrukcje obsługi dla pacjenta i dla lekarza w języku polskim – zestawy do wymiany i implantacji Rozmiary protez: w przedziale od 4 do 15 mm (4; 4,5; 6; 8; 10; 12,5; 15) – zestawy do implantacji z narzędziami jednorazowego użytku do wykonania punkcji i wszczepienia protezy Rozmiary protez: 8; 10; 12,5 mm. Opakowanie musi zawierać ponadto: Transparentny protektor gardła - zapobiegający perforacji tylnej ścianki przełyku; Cienka specjalnie zagięta metalowa igła punkcyjna z kanałem wewnętrznym do przeprowadzenia prowadnika; Prowadnica z tworzywa sztucznego; Rozszerzadło z zamocowaną protezą (gotową do aplikacji) oraz kanałem do mocowania prowadnika. Proteza pakowana sterylnie. Możliwość zamówienia protez z dodatkowym większym (trzecim) kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku w rozmiarze 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12,5mm, 15mm. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | op. |  | 550
4. | Sylikonowa podkładka Sylikonowa podkładka przeznaczona do zmniejszenia przecieków wokół portezy głosowej, kompatybilna z protezami o średnicy 22,5Fr | op. |  | 30
5. | Prowadnica Prowadnica sterylna jednorazowego użytku używana do wprowadzania i wymiany protezy głosowej u pacjentów po operacji całkowitego usunięcia krtani (wszczepienie pierwotne lub wtórne) od strony przełyku. Wyposażenie prowadnicy: łącznik (wykonany z poliamidu) służący do przymocowania zakładanej protezy głosowej i 8 mm element oporowy (wykonany z tworzywa ABS) służący do usuwania wymienianej protezy głosowej przez jamę ustną. Pozostała część prowadnicy wykonana z polichlorku winylu.. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | op. |  | 30
6. | Wymiennik ciepła i wilgoci HME Wymiennik ciepła i wilgoci HME zapewniający skuteczną rehabilitację oddechową i mowy, posiadający funkcję zaworu foniatrycznego oraz wbudowane złącze do podawania tlenu, obudowa z portem ssącym, w przypadku kaszlu lub zablokowania port ssący działa jako zawór upustowy. Waga 2,9 g. Zakres objętości oddechowej 50-1000 ml, złącze żeńskie 15 mm do rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej. 1op. 50 szt | op. |  | 300
RAZEM
Pakiet 31 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jednorazowe, sterylne zestawy siatek do zabiegów ginekologicznych System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu Skład zestawu: -taśma wykonana z polipropylen/monofilament, wielkość porów 100 mikronów, szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, umieszczona w plastikowej osłonce, -laserowo cięte siatki, -2 jednorazowe igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „inside-out”, z plastikową osłonką, połączone na stałe z taśmą. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 20
2. | Jednorazowe, sterylne zestawy siatek do zabiegów ginekologicznych System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu Skład zestawu: Metoda zakładania „inside-outside” Parametry taśmy - polipropylen / monofilament o wymiarach 1,1-x12 cm ciętej laserowo, nici pozycjonujące -wielkość porów powyżej 1200μm -taśma i nici umieszczona w plastikowej osłonce Jednorazowa prowadnica ze stali nierdzewnej z rączką profilowaną do przejścia przez otwory zasłonione metodą „inside-out” umieszczone w plastikowej ostro zakończonej osłonką, połączone na stałe z nićmi pozycjonującymi. Atraumatyczna prowadnica do prowadzenia właściwej prowadnicy. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 5
3. | Jednorodna niewchłanialna siatka do operacji ginekologicznych.
Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu. Powierzchnia porów 66%, grubość 0,42mm, gramatura 42g/m2. Siatka sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.
3.1. | Rozmiar: 10x15cm | szt. |  | 5
3.2. | Rozmiar: 25x25cm | szt. |  | 5
4. | Siatka do zabiegów sakrokolposuspensji. Rozmiar: 27 x 5cm Wykonana z polipropylenu przepleciona monokrylem. Częściowo wchłaniana w kształcie Y. Powierzchnia porów 68,3% przed wchłonięciem monokrylu, 72,3% po jego wchłonięciu; grubość 0,42 mm; gramatura 57g/m2 przed wchłonięciem monokrylu, 28g/m2 po jego wchłonięciu. Czas wchłaniania monokrylu 84 dni. Sterylna, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 20
RAZEM
Pakiet 32 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pałeczki jałowe do wymazów cytologicznych. Rozmiar:3,5mm. Pałeczki plastikowe o długości minimum 200mm. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 10 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 4000
RAZEM
Pakiet 33 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Zestawy do szynowania moczowodów i nefrostomii przezskórnej.
1. | Cewnik moczowodowy Nelaton wielkość 3, 4, 5, 6, 7, Ch / 70 cm Cewnik wykonany z PCV, nie zawiera lateksu, końcówka prosta, cylindryczna zamknięta z jednym otworem. • Widoczny w Rtg • Podziałka w centymetrach • 2 różne znaczniki do identyfikacji prawej/lewej strony • Adapter Luer-lock w zestawie • Z mandrynem Rozmiary od 3-7 Ch i długości 70cm ( +/- 1 cm. ), do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie zbiorcze po max. 10 sztuk. | szt. |  | 55
2. | Cewnik moczowodowy Singiel wielkość 4,8 , 6 Ch, 7Ch, 8Ch, 9Ch / 90 cm - zestaw Stenty moczowodowe Singiel - z jedną końcówką typu pigtail, typ końcówki: cylindryczna zamknięta, wykonane z poliuretanu, nie zawierające lateksu. • Podziałka w centymetrach • Stent całkowicie widoczny w Rtg • Z jedną końcówką typu pigtail i otworami drenującymi tylko na pętli • Sterylne, do jednorazowego użytku Maksymalna średnica prowadnicy dla stentów moczowodowych z jedną końcówką typu Pigtail i otworem centralnym dla rozmiarów 4,8 Ch i 6 Ch – 0,035 Elementy zestawu • Stent moczowodowy • Zacisk mocujący • Giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE, nieruchomy rdzeń, bezpieczna, giętka końcówka oraz końcówka sztywna, dł. 150 cm • Karta pacjenta • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji Rozmiary od 4,8 i 6 Ch i długości 90cm ( +/- 1 cm. ), do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu. Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie zbiorcze po max. 6 sztuk. | szt. |  | 90
3. | Zestaw do przezskórnej nefrostomii wielkość 6 Ch, 8 Ch, 10 Ch Elementy zestawu • 2-częściowa kaniula punkcyjna z widocznym w USG znacznikiem na końcówce (3 pierścienie),• Prowadnica sztywna, z giętką końcówką typu J w dyspenserze, z końcówką wprowadzającą, długość 800 mm ( +/- 10 mm ),• Przedłużacz cewnika metalowy, długość 325 mm ( +/- 5 mm ), plastikowy mandryn, • Cewnik poliuretanowy typu pigtail, widoczny w Rtg, długość 30 cm ( +/- 0,5 cm ), otwór centralny, powłoka hydrożelowa, 6 otworów bocznych.drenujących, nacięcia na trzonie do szwu mocującego, łącznik Luer-lock,• Kranik LL,• Adapter do worka na mocz (łącznik Luer-lock z lejkiem),• 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji,• Nie zawierają lateksu Rozmiary: 6Ch; 8Ch oraz 10Ch do wyboru przez zamawiającego przy zamówieniu Kaniula punkcyjna: Średnica zewnętrzna: 6 Ch : 19,5G/0,95mm o długośći 120mm 8 Ch : 17,5G/1,30mm o długości 200mm 10 Ch : 17,5G/1,30mm o długości 200mm Prowadnica: Średnica zewnętrzna: 6 Ch : 0,028 8 Ch : 0,038 10 Ch : 0,038 Przedłużacz cewnika: Średnica wewnętrzna: 6 Ch : 0,75mm /0,029 8 Ch : 1,00mm /0,039 10 Ch : 1,00 mm/0,039 Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. | szt. |  | 30
4. | Cewnik moczowodowy Pigtail DD zestaw Stenty moczowodowe DD wykonane z poliuretanu, z łącznikiem DD na końcówce pęcherzowej w pełni sterowane. • Podziałka w centymetrach. • Stent całkowicie widoczny w Rtg • Końcówka typu pigtail cylindrycznie zamknięta i otwory drenujące. • Dostarczane jako zmontowane, gotowe do użycia • Sterylne, do jednorazowego użytku • Nie zawierają lateksu Wymiary: Długości : 26 / 28 /30 cm Średnice: 4,8 / 6 / 7 Ch Maksymalna średnica prowadnicy dla stentów moczowodowych DD z zastawką antyrefluksyjną i stentów moczowodowych DD z otworem centralnym: 4,8 / 6 Ch – 0,028 7 Ch – 0,035 Elementy zestawu • Stent moczowodowy • Zacisk mocujący • Popychacz wykonany z poliuretanu, zielony, dł. 45 cm ( +/- 1 cm ), łącznik DD • Giętka prowadnica ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE oraz ruchomym rdzeniem: w zestawach z cylindryczną, zamkniętą końcówką dł. 100 cm ( +/- 2 cm ). • Karta pacjenta • 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji Pakowane pojedynczo, sterylne, jednorazowego użytku . Na każdym opakowaniu identyfikacja wyrobu, nr serii, data ważności, opis w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy. Opakowanie zbiorcze max. 5 szt. | szt. |  | 70
RAZEM
Pakiet 34 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik rektalny. Rozmiar Ch 26, Ch28 i Ch30 Długość od 300 do 360 mm. Wykonany z PCV, posiadający dwa duże boczne otwory, atraumatyczny zamknięty koniec typu „oliwka”. Kolorowe oznaczenie końcówek oznaczające rozmiar. Jednorazowe, sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 5 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 2000
RAZEM
Pakiet 35 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren karbowany Dren karbowany. Dren rozciągalny w zakresie 60/180cm z polipropylenu, o średnicy 22mm, złącza sztywne 22F-22F, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 4 szt. próbek. | szt. |  | 2000
RAZEM
Pakiet 36 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurki tracheostomijne przedłużone wykonane z polietylenu z kołnierzem bez mankietu, prowadnicy i otworu w środkowej części rurki zewnętrznej. W komplecie taśma do mocowania rurki. Sterylne, jednorazowe, pakowwane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek w rozmiarze 7/90. Rozmiary: 5/80 - 10 szt. 6/85 - 10 szt. 7/90 - 50 szt. 5/105 - 5 szt. 6/105 - 5 szt. 6/130 - 5 szt. 7/130 - 5 szt. 8/130 - 5 szt. 10/130 - 5 szt. | szt. |  | 100
2. | Rurki tracheostomijne standard wykonane z polietylenu z kołnierzem bez mankietu, prowadnicy i otworu w środkowej części rurki zewnętrznej. W komplecie taśma do mocowania rurki. Sterylne, jednorazowe, pakowwane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis stosowania w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Rozmiary: 5/60 - 10 szt. 6/65 - 10 szt. 7/70 - 10 szt. 8/75 -5 szt. 9/80 - 5 szt. 10/90 - 5 szt. | szt. |  | 45
RAZEM
Pakiet 37 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wkłady jednorazowe do kontrastu Jednorazowy, sterylny zestaw do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Stellant CT D – komplet, na który składają się dwa oddzielnie pakowane zestawy w tym: A: * 1 x wkład o pojemności 200ml * 1 x łącznik niskociśnieniowy o dł. 150cm i wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI z trójnikiem Y wyposażonym w jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramion trójnika Y jest odpowiednio dla odgałęzienia po stronie kontrastu +/– 10 cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl +/-25cm. * złącze szybkiego napełniania typu „J” B: * 1 x wkład o pojemności 200ml * 1 x ostrze typu „Spike” o długości ostrza 33 mm * 1 x złącze szybkiego napełnienia typu „J” Zestawy wolne od ftalanów (wymagane oświadczenie) Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja stosowania w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. | szt. |  | 2000 | 31.33 | 8% | 33.8364 | 62660 | 67672.8
[7 empty] | RAZEM | 62660 | 67672.8
Pakiet 38 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dren Kehr`a do drenażu dróg żółciowych Rozmiar CH8, CH10, CH12, CH14, CH16, CH18, CH20 DO WYBORU W MOEMNCIE SKŁĄDANIA ZAMÓWIENIA Wykonany z silikonu w kształcie litery T. Gładkie połączenie ramienia poprzecznego. Długość trzonu cewnika ok. 800mm, długość części poprzecznej ok. 300mm. Rozmiar, w zależności od potrzeb, każdorazowo określany podczas składania zamówienia. Sterylny, pakowany podwójnie. Zewnętrzne opakowanie folia-papier. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar podczas zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. w rozmiarze 18. | szt. |  | 100
RAZEM
Pakiet 39 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Dren do respiratora Obwód oddechowy prosty PCV dla dorosłych, złacza giętkie 22, długość 80 cm, gładki wewnątrz. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. | szt. |  | 2500
RAZEM
Pakiet 40 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Silikonowy cewnik Foley'a z powłoką antyinfekcyjną Rozmiar CH16, CH18, CH20 Cewnik 2-drożny długości 40cm, z balonem pojemności 10ml, wykonany w całości z silikonu. Zewnętrzna i wewnętrzna powłoka zapobiegająca infekcjom zawierająca cząstki złota, palladu i srebra, gwarantująca bezpieczne użytkowanie cewnika do 90dni, klinicznie potwierdzona redukcja zakażeń odcewnikowych (CAUTI). Zewnętrzna powłoka hydrożelowa (powstała w kontakcie z wodą) aktywna aż do czasu usunięcia cewnika. Cewnik sterylny, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek w rozmiarze 18CH. | szt. |  | 100
RAZEM
Pakiet 41 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do pełnościennej resekcji jelita Zestaw do pełnościennej resekcji zmian w jelicie z klipsem, pętlą do polipektomii, pokrętłem zwalniającym, jednorazowy, dł. robocza zestawu min. 220 cm, min. Średnica kanału roboczego endoskopu min. 3,2mm, max 4,2mm średnica nakładki dystalnej 11,5 - 14 mm. Zestaw sterylny. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Instrukcja i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Propozycja parametrów ocenianych: 1. Wyposażenie zestawu: a) Szczypce chwytające - tak 1 pkt, nie – 0 pkt b) Elektroda do oznaczania - tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. c) Wrzeciono do przeciągania nici - tak – 1 pkt., nie – 0 pkt. 2. Średnica zewnętrzna graspera poniżej 2,5 mm – 1 pkt, 2,5 powyżej – 0 pkt. 3. Szerokość klipsa ≥ 10 mm – 1 pkt, poniżej 10 mm – 0 pkt. | szt. |  | 15
RAZEM
Pakiet 42 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły z zębami gładkimi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 8
2. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły z zębami ostrymi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 8
3. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły z zębami gładkimi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 4
4. | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły z zębami ostrymi, gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 4
5. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. Długość 165 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 2
6. | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. Długość 220 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 2
7. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość 165 cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 12
8. | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. Długość 220cm. Sterylne, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. | szt. |  | 12
RAZEM
Pakiet 43 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | 1. Wysokochłonny podkład termiczny dla dorosłych (udźwig min. 220 kg) Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 230 x 140 cm i warstwie chłonnej 230 x 50 cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20µm . Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed, podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. | szt. |  | 500
2. | Wysokochłonny podkład termiczny pozycja ginekologiczna lub dla dzieci (udźwig min. 220kgy) Trzywarstwowy, wysokochłonny podkład klasy I na stół operacyjny o rozmiarze całkowitym 155 x 140 cm i warstwie chłonnej 155 x 50 cm. Górna warstwa 100% propylen (PP) o chłonności 20gr/m2, środkowa warstwa hydrożelu celulozowego (SAP) o średniej gęstości 85 g/m2 oraz dolna warstwa srebrny tereftalan polietylenowy (PET) o grubości 20 µm. Zapewniający możliwość przenoszenia pacjenta do 220kg (odporność na rozdzieranie) . Nie przewodzący elektryczności. Izolujący termicznie pacjenta zabezpieczając go przed wychłodzeniem przed, podczas i po zabiegu. Nie zawierający latexu oraz bawełny, niesterylny. Zapewniający chłonność płynów min. 4000ml/m2. Przezierny dla promieni RTG. Zgodny z normą EN 13 795. | szt. |  | 500
3. | Wysokochłonny podkład bariatryczny (udźwig min. 450kg) 3-4 warstwowy ,nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy ,rozmiar 80 x 200cm.Warstwa chłonna min50cmx200cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Bez zawartości Latexu . Nie cytotoksyczny. Nie drażniący skóry-potwierdzone badaniem.Warstwa wierzchnia PP20g/m2, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, fioletowa dolna warstwa PE 42g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795. Elektrostatyczny zgodnie z normą UNE-EN 1149-1/UNE-EN 1149-5.Warstwa zabezpieczająca stół odporna na rozdarcia bez zawartości latexu .Niesterylny. Możliwość przenoszenia do 450kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 2000ml/m2. | szt. |  | 1000
RAZEM
Pakiet 44 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Uszczelka jednorazowa do termosu Uszczelka jednorazowa do termosu do ogrzewania optyki, kompatybilna z termosem posiadanym przez zamawiającego Applied Medical Ref: C3001. Pakowana pojedynczo. | szt. |  | 500
RAZEM
Pakiet 45 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Osprzęt do respiratora Evone posiadanego przez zamawiającego
1. | Zestaw CTA do respiratora EVONE dla 20 pacjentów | op. |  | 15
2. | Zestaw Tritubr do respiratora EVONE dla 20 pacjentów | op. |  | 10
3. | Adapter CTA do konwencjonalnej rurki intubacyjnej | szt. |  | 5
4. | Cartridge i.u. do respiratora EVONE | szt. |  | 5
5. | Filtr HME i.u. do respiratora EVONE | szt. |  | 5
6. | Przewód oddechowy j.u. do respiratora Evone | szt. |  | 5
7. | Rurka intubacyjne Tritube 4.4mm OD | szt. |  | 5
8. | Łącznik do pomiaru CO2 | szt. |  | 5
RAZEM
Pakiet 46 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Bezigłowy system do przygotowywania i pobierania leków cytostatycznych- Spike Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, w tym swobodnego pobierania roztworów oleistych, szczególnie paclitaxelu, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce. Filtr wbudowany w część chwytną przyrządu. Objętość wypełnienia całego systemu nie więcej niż 0,35 ml. Czas stosowania 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. Sprzęt sterylny, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności sprzętu minimum 12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 8 szt. próbek | szt. |  | 7000
RAZEM
Pakiet 47 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła zagieta
| 20G/20mm bez drenu | szt. |  | 4000
| 25G/20mm bez drenu | szt. |  | 200
| 20G/25mm bez drenu | szt. |  | 200
2. | Igła ze skrzydełkami, z drenem
| 19G/20mm | szt. |  | 50
| 20G/20mm | szt. |  | 200
| 20G/25mm | szt. |  | 150
3. | Igły bezpieczne z mechanizmem przeciwzakłuciowym, z drenem , safety Igły z atraumatycznym szlifem, przystosowane do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do min. 22,4 bara, mogące być również stosowane do podawania kontrastu w tomografii komputerowej. Wymagana obecność mechanizmu zabezpieczającego przed zakłuciem. Podstawa igły wykonana z przezroczystej płytki z otworami ułatwiającymi wentylację z podkładką z gęstego tworzywa o strukturze zamknięto komórkowej. uniemożliwiającej przenikanie bakterii, zapobiegającej kompresji. Nie zawierający DEHP i lateksu, dostosowane do MR. Igły sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo.
| 20G/15mm | szt. |  | 100
| 20G/20mm | szt. |  | 1000
| 20G/25mm | szt. |  | 2000
RAZEM
Pakiet 48 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Złącza niskiego ciśnienia do wstrzykiwacza Vistron CT Sterylne jednorazowe złącza o wytrzymałości ciśnieniowej w przedziale 350 - 355 PSI i długości 150-152 cm - typu LPDCT 160, spiralnie skręcane. Złącza do badań CT, kompatybilne z jednogłowicowym wstrzykiwaczem Medrad Vistron CT , pakowane pojedynczo. Wolne od ftalanów (potwierdzenie producenta złaczy, nie dystrybutora, importera).Prospekty, katalogi potwierdzające powyższe parametry wyłącznie producenta złączy wraz z tłumaczeniem na j. polski, w przypadku materiałów informacyjnych sporządzonych w języku innym niż polski. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę prospektów katalogów stworzonych przez dystrybutora, importera. Oświadczenie producenta lub autoryzowanego serwisu wstrzykiwaczy Medrad o kompatybilności oferowanych złączy z posiadanym przez Zamawiającego aparatem kontrastu Medrad Vistron CT. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i data ważności. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Wymagane jest dołączenie do oferty 6 próbek do przetestowania. | szt. |  | 4000
RAZEM
Pakiet 49 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Szczoteczki cytologiczne do pobierania wymazów z pochwy. Szczoteczka do wymazów cytologicznych typu Cervex Brush, umożliwiająca jednoczesne pobranie komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z tarczy i strefy transformacji. Szczoteczka posiadająca charakterystyczny wachlarzykowaty układ włosków o odpowiednim kształcie (półokrągła w przekroju), właściwej giętkości, zaokrąglone, bez ostrych wypustek, z widocznymi odstępami pomiędzy rzędami. Ilość rzędów na długość „wachlarzyka”: 15 sztuk. Długość „wachlarzyka” u podstawy: min. 1,5 cm max. 2 cm. Długość całkowita szczoteczki:19,5cm. Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności, dokument od producenta potwierdzający, że zaoferowane szczoteczki posiadają badania kliniczne oraz oświadczenie, że szczoteczki spełniają aktualne wymagania Ministerstwa Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i są zalecane w programie profilaktyki raka macicy. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności, opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek. | szt. |  | 1000
2. | Szczoteczka cytologiczna do rozmazów cytologicznych Elastyczna szczoteczka do pobierania wymazów cytologicznych z kanału szyjki macicy, zaopatrzona w specjalną końcówkę zmniejszającą ryzyko uszkodzenia tkanki oraz obrączkę zabezpieczającą przed wniknięciem przyrządu do endometrium. Włoski miękko zakończone. Długość szczoteczki ok. 20 cm. Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek. | szt. |  | 1000
3. | Szczoteczki cytologiczne do pobierania wymazów z pochwy. Elastyczna szczoteczka z tworzywa sztucznego o włoskach symetrycznie, bocznie ułożonych, równoległych do trzonu, której środkowa usztywniona część posiada włoski położone prostopadle do trzonu, co umożliwia jednoczesne pobranie zwiększonej ilości komórek gruczołowych z kanału szyjki macicy oraz komórek nabłonka płaskiego z szyjki i strefy transformacji, symetryczna typu wachlarzyk – miotełka. Środkowa część szczoteczki nie może być połączona z wachlarzykiem – min. odległość wachlarzyka i trzonu(pręcika z włoskami) wynosi min. 1mm. Długość szczoteczki ok. 20 cm. Szczoteczki rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia i zalecane w programie profilaktyki raka szyjki macicy, posiadające badania kliniczne. Zamawiający wymaga dołączenia certyfikatu CE łącznie z deklaracją zgodności. Sterylne, jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek. | szt. |  | 1000
RAZEM
Pakiet 50 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren do tlenu OXY z nasadkami lejkowatymi Rozmiar 14Ch. Średnica wewnętrzna drenu 2,8-3,0mm, zewnętrzna 4,8-5,0mm, długość 180-210 cm. Wykonane z PCV, barwione na zielono końce drenu z nasadkami lejkowatymi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 600
1. | Dren do tlenu OXY z końcówką LUER Rozmiar 14Ch. Średnica wewnętrzna drenu 2,8-3,0mm, zewnętrzna 4,8-5,0mm, długość 180-210 cm. Wykonane z PCV zakończone z jednej strony nasadką lejkowatą natomiast z drugiej końcówką typu LUER . Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 2200
RAZEM
Pakiet 51 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do drenażu Robinsona Ch 28 Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem wykonanym z czystego silikonu, o długości 100cm, z wtopioną linią RTG. Dren wyposażony w perforowane eliptyczne otwory, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml oraz z zastawką płatkową i z kranikiem spustowym. Worek wyskalowany od 0-100ml, co 25ml i 100-600ml, co 100ml. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Na każdym pojedynczym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis i nazwa w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 2 szt. próbek. | szt. |  | 900
RAZEM
Pakiet 52 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Łyżka sterylna do wideolaryngoskopu McGRATH MAC Rozmiar "3" i rozmiar "4" Zamawiający każdorazowo określi rozmiar podczas zamówienia. Łyżka sterylna do videolaryngoskopu McGRATH MAC, wykonana z polimeru optycznego do zastosowań medycznych, nie zawiera lateksu. Sterylna, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności. Nazwa w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 600
2. | Łyżka sterylna do wideolaryngoskopu McGRATH MAC do ekstremalnie trudnych intubacji rozmiar 3 - 30 szt. Łyżka do ekstremalnie trudnych intubacji kompatybilna z videoalryngoskopem McGrath Mac, przeznaczona dla lekarzy, którzy preferują łyżki o większej angulacji. Rozmiar 3. 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Łyżka sterylna., jednorazowa, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności sprzętu minimum 12 miesięcy od daty dostawy. . Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 200
RAZEM
Pakiet 53 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Fartuch standardowy M - długość 124-128cm L - długość 128-133cm Rozmiar do wyboru w momencie zamówienia Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, serię, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty 3 szt. próbek w roamiarze M i 3 szt. próbek w roamiarze L | szt. |  | 15000
RAZEM
Pakiet 54 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Port dożylny wykonany z biozgodnego materiału (komora z dnem tytanowym) - port niskoprofilowy wysokość 11,3mm waga 5g; port wysokoprofilowy 13,7mm waga 8g; membrana z możliwością wykonania do 3000 nakłuć - możliwość zidentyfikowania portu jako wysokociśnieniowego za pomocą promieni rentgenowskich, maksymalne ciśnienie iniekcji do 325psi (szybkość przepływu dla igły G20 5 ml/s) - warunkowo bezpieczny w warunkach rezonansu magnetycznego do 3T (maksymalny gradient przestrzenny pola magnetycznego 10 000 Gaussów/cm) - cewnik silikonowy 6,5F i 8,5F akcesoria wprowadzające oparte na technice Seldingera: - tunelizator - rozrywalna koszulka z rozszerzaczem naczynia wyposażona w śluzę hemostatyczną redukującą krwawienie i ryzyko zatoru powietrznego, koszulka z powłoką hydrofobową oraz wytłoczoną linią nacięcia: 7F dla cewnika 6,5F oraz 9F dla cewnika 8,5F - strzykawka trzyczęściowa 10 ml - dwie igły do portu proste 22 G x 30 mm - echogeniczna, przeciwzakłuciowa igła Seldingera ułatwiająca lokalizację końcówki igły przy zastosowaniu USG 18 G x 70 mm - drut prowadnik J 0.035” x 50 cm w podajniku z wyżłobieniem umożliwiającym aplikację jedną ręką | zestaw |  | 800
2 | Zestaw akcesoriów wprowadzających kompatybilnych z akcesoriami z poz. 1 tj. od tego samego producenta: - koszulka rozrywalna 7F - drut prowadnik J 0.035” x 50 cm w podajniku z wyżłobieniem umożliwiającym aplikację jedną ręką | zestaw |  | 30
3 | Zestaw akcesoriów wprowadzających kompatybilnych z akcesoriami z poz. 1 tj. od tego samego producenta: - koszulka rozrywalna 9F - drut prowadnik J 0.035” x 50 cm w podajniku z wyżłobieniem umożliwiającym aplikację jedną ręką | zestaw |  | 30
RAZEM
Pakiet 55 | Przedmiot zamówienia | J. m. | Kod wyrobu + producent | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Stawka VAT w % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
L.p.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Organizator przewodów -sterylny. Organizator przewodów o wymiarach max 13,3cm x 3,8cm biały przylepiec z ruchomą częścią w środkową część umożliwiająca swobodne wielokrotne przyklejanie i odklejanie. Organizator pozwala na przyklejenie do obłożenia, serwety czy fartucha itp. drenów, kabli i przewodów. Organizator może być przyklejony do każdego typu materiału, z którego wykonywane są obłożenia, fartuchy czy serwety operacyjne. Z klejem akrylowym, repozycjonowalnym – co pozwala na wielokrotne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia organizatora i materiału, do którego jest przyklejany. ﻿ Nie zawierający lateksu. Jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 1500
2. | Kieszeń samoprzylepna. Kieszeń foliowa, dwukomorowa, wykonana z mocnego, przezroczystego polietylenu wytrzymała i nieprzemakalna dla płynów, posiadająca dwie części przylepne. Kieszeń w rozmiarze 18cm x 30cm z dwiema warstwami kleju. Klej akrylowy, hypoalergiczny, repozycjonowalny umożliwiający swobodne przyklejanie i odklejanie bez ryzyka uszkodzenia zarówno kieszeni jak i materiału do którego jest przyklejana. Nie zawiera lateksu. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Zamawiający wymaga 2 szt. próbek oferowanego przedmiotu zamówienia do przetestowania. | szt. |  | 6000
RAZEM