## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - analizator parametrów krytycznych
L.p. | Parametr | Warunek graniczny | Odpowiedź
TAK/NIE
1 | Automatyczny analizator parametrów krytycznych, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++ Cl-, glukoza, CO-oksymetria. | TAK
2 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji - nie starszy niż 2021 r. | TAK
3 | Analizator z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych do identyfikacji próbki badanej oraz materiałów kontrolnych. | TAK
4 | Analizator kasetowy, w pełni automatyczny, bezobsługowy. | TAK
5 | Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary. | TAK
6 | Wbudowana drukarka i wbudowany skaner. | TAK
7 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK
8 | Oprogramowanie, menu i komunikaty analizatora w języku polskim. | TAK
9 | Możliwość pomiaru parametrów w próbkach krwi włośniczkowej, tętniczej, żylnej. | TAK
10 | Analizator nie wymagający manualnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie. | TAK
11 | Analizator wyposażony w bezpieczny system zapobiegający przedostaniu się skrzepu do toru pomiarowego. | TAK
12 | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeniningsa. | TAK
13 | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich stosowanych odczynników i substancji oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z analizatora w języku polskim - w ciągu max. 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. | TAK
14 | Podłączenie do istniejącego systemu informatycznego ESKULAP, weryfikacja i aktualizacja formularza wyniku na koszt wykonawcy. | TAK
15 | Możliwość oznaczania wybranych parametrów z menu aparatu. | TAK
16 | Automatyczna kalibracja nie wymagająca ingerencji użytkownika. | TAK
17 | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności. | TAK
18 | Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa. | TAK
19 | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania umowy (dojazd, robocizna inżyniera serwisowego dotycząca interwencji oraz przeglądów okresowych, wymiana części zamiennych oraz wszystkich akcesoriów).Czas reakcji serwisu od chwili telefonicznego zgłoszenia awarii - 1 h. Czas usunięcia awarii max. 24 h. | TAK
20 | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie oznaczanych parametrów potwierdzone certyfikatem oraz szkolenie dopuszczające do pracy z aparatem na koszt dostawcy. | TAK
21 | Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane urządzenie w całym okresie trwania umowy. | TAK
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.