Iława, 15.07.2021 r.

**dotyczy: dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 125 części dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 11/2021)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Część nr 57: Termometr bezdotykowyCzy zamawiający dopuści termometr o niżej wymienionej specyfikacji:  
Termometr na podczerwień o zakresie pomiarowym 32ºC - 43ºC ± 0.2ºC. Odległość pomiaru 1-10 cm. Posiada  
funkcję pamięci z zachowaniem 20 ostatnich wyników pomiarów. Dwa tryby pomiaru temperatury, do wyboru  
Fahrenheita i Celsjusza. Urządzenie zasilane jest bateriami. Zakres pracy ciała: 32°C do 43°C (89,6°F do 109,4°F,  
zakres pracy obiektu: 0,0°C ~ 100,0°C (32°F ~199,9 °F).

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 2**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 35:Siatkę kompozytową, wewnątrzotrzewnową, miękką, niewchłanialną, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną  
z mikroporowatego politetrafluoroetylenu (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki z  
drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę  
integracyjną siatki z powłokami ciała, o grubości 0,55 mm, gramaturze średniej 108 g/m2, porowatości max.  
1359 µm z możliwością bezpośredniego położenia na jelita, z oznaczeniem strony implantacji, dwukierunkowa  
elastyczność, pakowane po 1 szt., nie pokryte tlenkiem tytanu w rozmiarze:  
Poz. 1 - 14 x 18 cm (specyfikacja wymaga 20x15 cm)  
Poz. 2 - **zgodnym z SIWZ**?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w pozycji 1 wyspecyfikował zgłębnik gastrostomijny ze stożkowym łącznikiem CH18. Obecnie (zgodnie z rekomendacjami GEDSA) produkowane są zestawy wyłącznie z łącznikiem typu Enfit.

Wobec powyższego prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębników gastrostomijnych   
z łącznikiem Enfit. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

W związku z porozumieniem GEDSA, którego celem jest ujednolicenie systemu połączeń oraz zmniejszenie  ryzyka niewłaściwych połączeń różnych wyrobów medycznych, rekomendowane są zestawy do podawania diet dojelitowych z końcówką Enfit.

W związku z powyższym, by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo żywionych pacjentów, zwracam się z prośbą do Zamawiającego, aby w zadaniu 42 w pozycji 2 zgodził się na dopuszczenie zestawów z kranikiem typu Enfit oraz Enfit końcówka męska do łączenia ze zgłębnikiem

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: : Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr nr 3**

Czy Zamawiający w zadaniu 42 w pozycji 3 oczekuje zestawu do żywienia dojelitowego   
do pompy Flocare 800 do opakowań miękkich typu Pack ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4**

Zamawiający w zadaniu 42 w pozycji 5  wyspecyfikował zestaw do podawania diet dojelitowych metodą grawitacyjną do opakowań typu butelka.

W związku z tym, by w sposób  bezpieczny i stabilny umożliwić zawieszenie butelki na stojaku,  czy Zamawiający wymaga by zestawy zawierał plastikowy koszyczek do mocowania butelki.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający w zadaniu 42 w pozycji 9 oczekuje strzykawki do żywienia dojelitowego   
o pojemności 60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 4**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakietu nr 101 - poz. 1 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pułapkę na polipy jednorazowego użytku z 4 ponumerowanymi komorami, podłączaną na przewód ssaka?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Pakietu nr 101 - poz. 1  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednokomorową pułapkę na  
polipy jednorazowego użytku, podłączaną na przewód ssaka

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Pakietu nr 101- poz. 2  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii z  
końcówką standardową; wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Pakietu nr 101- poz. 2  
Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii do  
kolonoskopii 230 cm- owalne 15-25-35 mm, końcówka standardowa z rączką, jednorazowa?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zapisów umowy § 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 ustępu o poniższej treści:  
„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za  
zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”?  
**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:  
„W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na  
drugi o dobrej jakości w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia  
reklamacji

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1, 2 oraz 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%, z 0,5% na  
0,1% oraz odpowiednio z 5% na 1%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy zapisów umowy  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści:  
„Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty  
umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego  
może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.  
Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu  
równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 5**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 54 Laryngoskopy, łyżki jednorazowe, układ oddechowy jednorazowy, systemy zamknięte do odsysania wydzielin z drzewa oskrzelowego Pozycja 27 Prosimy Zamawiającego o podanie ilości opakowań, jakie wymaga w zamówieniuw załączniku 2 w formularzu asortymentowo-cenowym

**Odpowiedź: 1000 opakowań**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 98 mankiet do szybkich przetoczeń Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego: Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych wielokrotnego użytku o pojemności 500 ml lub 1000 ml, przezroczysty, umożliwiający widoczność płynu z każdej strony. Mankiet z manometrem umieszczonym w górnej części, zakres min. 0-700 mmHg. Od mankietu odchodzi dren łączący gruszkę z zaworem ręcznym szybkiej deflacji. Całość pozbawiona lateksu

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego do opisanego:

Mankiet do szybkiego przetaczania płynów infuzyjnych jednorazowego użytku o pojemności 500 ml lub 1000 ml, przezroczysty, umożliwiający widoczność płynu z każdej strony. Mankiet z manometrem umieszczonym w górnej części, zakres 0-400 mmHg. Od mankietu odchodzi dren łączący gruszkę z zaworem ręcznym szybkiej deflacji. Całość pozbawiona lateksu

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Zapytanie nr 6**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania nr 40 Systemy bezigłowe  
Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji 4 z zadania 40  
i stworzenie na tą pozycję osobnego pakietu. Zwiększyłoby to konkurencyjność prowadzonego  
postępowania umożliwiając złożenie ofert większej licznie oferentów, a Zamawiającemu wybór  
najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi SWZ.

**Odpowiedź: Nie.**

**Zapytanie nr 7**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania 120 Czy Zamawiający dopuści system o poniższych parametrach pod warunkiem przekazania kompatybilnych glukometrów?

 Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, minimalna próbka krwi 0,6 µl, EN ISO: 15197:2015, opakowanie testów zawiera 2x 50 szt., enzym dehydrogenaza glukozowa (FAD-GDH) eliminująca wpływ ponad 70 substancji egzo- i endogennych (np. maltoza, galaktoza), wyniki nie są zakłócane przez substancje zawarte w lekach (np. kwas askorbinowy, ibuprofen). Stabilne testy paskowe, po otwarciu zachowują ważność do terminu ważności na fiolce. Próbka krwi włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa. Podświetlany, czytelny wyświetlacz, przycisk bezpiecznego usuwania paska, ułatwiający aplikację krwi test paskowy z polem absorpcyjnym na całej jego szerokości, czas pomiaru <4 s.

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zadania 120  Prosimy o informację, w jaki sposób poprawnie przeliczyć liczbę opakowań w przypadku zaoferowania opakowań zawierających 100 testów (2 fiolki po 50 szt.)

**Odpowiedź: Podana w zamówieniu ilość (750) dotyczy opakowań po 50 sztuk. Jeśli Wykonawca zaoferuje opakowania po 100 sztuk to należy zaoferować 375opakowań- taką ilość należy wpisać w kolumnie 4, dodając w kolumnie 10 informację, że 1 opakowanie zawiera 100sztuk testów.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zadania 120  Czy Zamawiający w Zadaniu nr 120 będzie wymagał hematokrytu w zakresie 10-65%?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 8**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu 75 dopuści:

Zestaw do pobierania wydzieliny oskrzelowej Mucus Extractor PVC bez DEHP

Zestaw do pobierania wydzieliny i bezpiecznego transportu. Różne rozmiary cewnika do odsysania. Wyposażone w mały lub duży łącznik do podłączania odsysania. Każde opakowanie zawiera oddzielną pokrywkę do uszczelnienia i zapewnienia bezpiecznego transportu.( kod 534)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kod | Pojemność  (ml) | Cewnik  Rozmiar w Fr | Długość cewnika w cm | Długość łącznika  Do odsysania w cm | Typ łacznika |
| 534.08 | 25 | 8 | 33 | 47 | mały |
| 534.10 | 25 | 6 i 10 | 27 i 33 | 47 | mały |
| 534.101 | 25 | 6 i 10 | 27 i 33 | 47 | duża |
| 534.12 | 25 | 12 | 33 | 47 | mały |
| 534.14 | 25 | 14 | 50 | 47 | mały |
| 534.16 | 25 | 16 | 50 | 50 | duży |
| 534.20 | 70 | 10 | 57 | 50 | duży |
| 534.91 | 25 | brak | brak | 11 | duży |

\* Kod 534.101 Rurka łącząca ze źródłem ssania posiada większy łącznik.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w zadaniu 40 :

-pozycja 1 dopuści:

BIOVYSTAR Nowa generacja ramp z kranikami i bionektorami. Charakterystyka: - przezroczysta obudowa - spoiste i ergonomiczne - bardzo mała objętośći - jasne i innowacyjne oznaczanie kolorami - zakończone zamkniętym systemem bezigłowym (bionector) - odcinające przepływ automatyczne zawory - możliwość użycia rampy przez 7 dni lub 360 użyć każdego wejścia - odporne na lipidy i nie wchodzące w reakcje z agresywnymi lekami, odporne na lipidy - odporne na antysetpyki - zintegrowany system do mocowania na statywie lub ramie łóżka, system ten jest odłączalny i może być stosowany wielokrotnie z innymi rampami. - trójwarstwowy (PE/VYG2/PVC), przezroczysty dren przedłużający odporny na urazy mechaniczne oraz posiadający chemiczną inercję - długość 50 cm i 150 cm - sterylne, pakowane pojedyńczo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kod | zaworki | dren przedłużający | uchwyt | Bionector-łacznik bezigłowy |
| 5828.063 | 6 | 50 cm | tak | 7 |
| 5828.263 | 6 | 150 cm | tak | 7 |

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w zadaniu 40 :

pozycja 2 dopuści:

BIOVYSTAR Nowa generacja ramp z kranikami i bionektorami. Charakterystyka: - przezroczysta obudowa - spoiste i ergonomiczne - bardzo mała objętośći - jasne i innowacyjne oznaczanie kolorami - zakończone zamkniętym systemem bezigłowym (bionector) - odcinające przepływ automatyczne zawory - możliwość użycia rampy przez 7 dni lub 360 użyć każdego wejścia - odporne na lipidy i nie wchodzące w reakcje z agresywnymi lekami, odporne na lipidy - odporne na antysetpyki - zintegrowany system do mocowania na statywie lub ramie łóżka, system ten jest odłączalny i może być stosowany wielokrotnie z innymi rampami. - trójwarstwowy (PE/VYG2/PVC), przezroczysty dren przedłużający odporny na urazy mechaniczne oraz posiadający chemiczną inercję - długość 50 cm i 150 cm - sterylne, pakowane pojedyńczo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kod | zaworki | dren przedłużający | uchwyt | Bionector-łacznik bezigłowy |
| 5828.053 | 5 | 50cm | tak | 6 |
| 5828.253 | 5 | 150 cm | tak | 6 |
| 5828.063 | 6 | 50 cm | tak | 7 |
| 5828.263 | 6 | 150 cm | tak | 7 |

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w zadaniu 40 :

-pozycja 3 dopuści:

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu. Wymagany ten sam producent co kaniul z pozycji nr 1 oraz 2.

Lub

-pozycja 3 dopuści:

Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w zadaniu 40 :

pozycja 4 dopuści:

Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90º, z poliuretanowym przedłużeniem o długości 21,5cm, z zaciskiem żeńskim i łącznikiem Luer Lock. Końcówki kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 19-22G / 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w zadaniu 37 :

Locoplex Elektro neuro stymulująca igła do blokady splotu nerwowego. W pełni izolowana igłaaż do szlifu z przewodzącą końcówką. Przezroczyste zakończenie igły. Zdejmowany dren przedłużający o długości 50cm. Objętość 1ml. Dostępna w dwóch wersjach: 17° i 30°.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zagięcie igły 30 o | Długość (mm) | Średnica (mm) | G |
| 5194.253 | 25 | 0.65 | 23 |
| 5194.353 | 35 | 0.65 | 23 |
| 5194.503 | 50 | 0.80 | 21 |
| 5194.853 | 85 | 0.80 | 21 |
| 5194.103 | 100 | 0.80 | 21 |
| 5194.123 | 120 | 0.90 | 20 |
| 5194.153 | 150 | 0.90 | 20 |

-Bezpieczna identyfikacja kierunku położenia igły dzięki umiejscowieniu czarnego kabla

- Praktyczna: ergonomiczny kształt uchwytu Przeźroczysty: Pozwala na aspiracje przed podaniem anestetyku dla zwiększenia bezpieczeństwa

-B ezpieczna :Centymetrowe znakowanie zapewniające precyzyjną

-Bezpieczeństwo sterylności Długi (60cm) kabel podłączeniowy pozwala na pracę z dala od sterylnego obszaru pola operacyjnego

-Wielofunkcyjna Odłączalna przedłużka: umożliwia podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły. Dostępne są również w zestawach ze sprzętem do ultrasonografii. VYSET Więcej informacji na stronie13. ® dookoła igły : identyfikację miejsca i głębokości wkłucia.

- Możliwość wyboru i potrzeb użytkownika 30° ścięcie ostrza igły ułatwia podgląd kolejnych warstw podskórnych. Wymaga to jednak większej siły niż przy penetracji warstw podskórnych przy użyciu igieł o szlifie 17°

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawijący w zadaniu 19 dopuści:

Elastyczna prowadnica ustno-tchawicza do trudnej intubacji dotchawiczej z przewodem do wstrzykiwania tlenu i złączem tlenu.  
Bougie Boussignac posiada 2 kanały: Pierwszy przewód (przezroczysty) jest zamknięty na proksymalnym końcu i otwarty na dystalnym końcu. Drugi przewód (zielony, niebieski lub różowy) jest otwarty na końcu proksymalnym i zamknięty na końcudystalnym. Otwór kolorowego przewodu na poziomie coude umożliwia przepływ tlenu.

W przypadku skurczu otwory dekompresyjne pozwolą uniknąć ryzyka barotraumy, umożliwiając ucieczkę tlenu.  
W urządzeniu znajduje się nieprzezroczysta linia radiowa, która w razie potrzeby kontroluje jego lokalizację.  
Bougie Boussignac jest dostępny w 3 rozmiarach: Dorosły (dla rurek ET o średnicy wewnętrznej od 6 do 11 mm): kod 5576.01 Pediatryczny (dla rurek ET o średnicy wewnętrznej 4 / 4,5 / 5 / 5,5 mm): kod 5576.02

Noworodki (dla rurek ET o średnicy wewnętrznej 2,5/3/3,5 mm): kod 5576.03

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 9**

Pytanie nr 1

SIWZ:Czy zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. Wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Projektu umowy:**

Pytanie nr 2 Dotyczy §5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 5 wzoru umowy zapisu: „Wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”?

Prośbę motywujemy tym, że dla zamowień poniżej 200zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, sa wyższe miż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 Dotyczy §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 Dotyczy §7 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o bezwzględne wykreślenie z projektu umowy wymienionego zapisu z uwagi na nieadekwatność wysokości kary umownej do danego niespełnienia świadczenia umowy.

Zamawiający w pkt. 2 ustalił już kary za nienależyte wykonanie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Zadanie dot 33 pozycja 1 i 2

Czy zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie wymazówek z wacikiem wiskozowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 6**

Zadanie dot 33 pozycja 1 i 2

Czy ewentualnie zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie wymazówek z patyczniem drewnianym, wacik bawełniany?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Zapytanie nr 10

**Pytanie nr 1**

pakiet 30 Elektrody - EKG jednorazowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 30 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 51mm x 36mm. Elektroda posiada podłużny języczek podklejony papierkiem, ułatwiający naklejanie i usuwanie elektrody ze skóry pacjenta. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe parametry.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

pakiet 30 Elektrody - EKG jednorazowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 30 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG owalnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 50 mm x 36mm. Elektroda posiada języczek ( wypustkę) ułatwiający aplikację. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe parametry.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 3**

pakiet 30 - Elektrody EKG jednorazowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 30 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG okrągłej z języczkiem o rozmiarze 45mm x 43 mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe parametry.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

pakiet 30 - Elektrody EKG jednorazowe

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 30 w pozycji 4 równoważnej elektrody EKG do badań w RTG , okrągłej z języczkiem o rozmiarze 45mm x 43 mm. Elektroda spełnia wszystkie pozostałe parametry

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 11**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 25 poz. 1 dopuści kaniule wykonane z PTFE z koreczkiem posiadającym trzpień powyżej krawędzi koreczka, gwarantujący szczelne zamknięcie, z dwoma paskami RTG, w rozmiarach: 14G (2,1x45); 16G (1,7x45); 17G (1,5x45); 18G (1,3x45); 20G (1,1x32); 22G (0,9x25) oraz 24G (0,7x19)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 25 poz. 2 dopuści wycenę op. x 100szt. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 25 poz. 3 dopuści kaniule z koreczkiem posiadającym trzpień powyżej krawędzi koreczka, gwarantujący szczelne zamknięcie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 12**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 1, Pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

* cewnik 6Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 1,5ml
* cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
* cewnik 16Fr - 26Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 1, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonany z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

* cewnik 14Fr - 18Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 13**

**Pytanie nr 1**

Czy w pakiecie 8 pozycje 1, 2, 3 4 Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowane  
elektrody oraz papier były akcesoriami oryginalnymi, przetestowanymi do użycia z  
defibrylatorami LIFEPAK, zgodnymi z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta?  
Producent defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty  
medyczne lub nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych  
w CE defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora. Używanie nieoryginalnego  
papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek  
defibrylatorów LIFEPAK

**Odpowiedź**: **Tak będzie wymagał.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalny papier do defibrylatorów  
LIFEPAK 20 i 20e o wymiarach 50 mmx 30 m, pakowany w opakowania a’3 rolki,  
zwiększając jednocześnie ilość do 51 rolek?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał, by w pakiecie 48 pozycja 12 zaoferowano oryginalny  
kabel do 12 odprowadzeniowego EKG do defibrylatora LIFEPAK 12,15? Producent  
defibrylatorów LIFEPAK nie ponosi odpowiedzialności za incydenty medyczne lub  
nieskuteczność terapii wynikające z użycia akcesoriów niewymienionych w CE  
defibrylatora lub instrukcji obsługi defibrylatora.

**Odpowiedź: Tak będzie wymagał.**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zgodzi się podzielić pakiet 64, Akumulatory do LIFEPAK na dwa  
osobne pakiety? Pozwoli to na złożenie oferty producentowi oryginalnych  
akumulatorów do LIFEPAK 15. Oryginalne akumulatory do LIFEPAK 12 nie są już  
produkowane.

**Odpowiedź: Nie.**

**Zapytanie nr 14**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy Zadania nr 47, pozycja nr 1**Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 28 – 37 cm.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy mankietów jednorazowego  
użytku.  
Czy Zamawiający wymaga dostawy mankietów 1-tubowych czy 2-tubowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy Zadania nr 47, pozycje nr 2, 7  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 27 – 35 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Zadania nr 47, pozycja nr 3  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 14 – 21 cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Zadania nr 47, pozycja nr 4  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 20.5 – 28 cm.

Odpowiedź: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Zadania nr 47, pozycje nr 5, 8  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 42 – 54 cm.

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Zadania nr 47, pozycje nr 6, 9  
Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania mankietów w rozmiarze 34 – 43 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy Zadania nr 48, pozycje nr 7 - 19**Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Zadania nr 48 pozycji nr 7 - 19 do  
osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie większej ilości ofert przez Wykonawców,  
a Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej.

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Zadania nr 49, pozycje nr 1, 7, 8, 10, 11  
Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do  
kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy Zadania nr 49, pozycja nr 2  
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość zaproponowania kabla połączeniowego do  
saturacji o długości 2.4 m

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy Zadania nr 49, pozycja nr 3  
Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do  
kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza (z pozycji nr 4)?  
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy Zadania nr 49, pozycja nr 5**Czy Zamawiający wymaga dostawy czujników długich wpinanych bezpośrednio do  
kardiomonitora czy krótkich do adapteru / przedłużacza (z pozycji nr 6)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy Zadania nr 49, pozycje nr 8, 10  
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o możliwość zaproponowania czujnika do saturacji SpO2  
typu soft na palec przeznaczonego dla przedziału wagowego 4 – 15 kg

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 15**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 75

Prosimy o dopuszczenie Cewnika do odsysania Lukensa Argyle 14 Fr z pojemnikiem na śluz , jałowy, z ustnikiem i 20 ml skalowanym pojemnikiem na śluz , wykończenie Slide Tex umożliwia skuteczne ssanie oraz łatwe wprowadzanie i usuwanie cewnika, dodatkowa transportowa nasadka zabezpieczająca , nie zawiera lateksu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 16**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 8 poz. 4  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 20 – 20 e o rozmiarze 50 mm x 30 m.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 8 poz. 4  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora LIFEPAK 20 – 20 e o rozmiarze 50 mm x 20 m.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 8 poz. 5  
Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Zoll o rozmiarze 90 x 90 mm x 200 kartek z jednoczesnym  
przeliczeniem wymaganych ilości tj. 120 bloczków.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 26 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 144 x 100 mm x 350 kartek.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Zadanie nr 26 poz. 5  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 110 mm x 20 m.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie nr 7**

Zadanie nr 26 poz. 8  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 152 x 90 mm x 160 kartek.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie nr 8**

Zadanie nr 30 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 40 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z  
opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

Zadanie nr 30 poz. 1  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 44 x 30 mm, bez zaokrąglonych rogów oraz bez  
języczka, pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 30 poz. 2  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozmiarze 42 x 36 mm, pozostałe parametry będą zgodne z  
opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Zadanie nr 30 poz. 3  
Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod na włókninie perforowanej, pozostałe parametry oferowanych  
elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 17**

**Pytanie nr 1**

Odnośnie Zadania nr 6 poz. 5 : „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które  
„zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd  
Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”),  
wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek  
prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę  
zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami  
wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych  
potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały  
również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation  
MDR 2017/745.”

**Odpowiedź: Nie wymaga, dopuszcza.**  
 **Pytanie nr 2**   
Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 70** miał na myśli próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użytku do  
wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany uchwyt oraz atraumatyczną miseczkę w  
kształcie „grzybka” Ø miseczki 50mm wyginająca się o 90° w każdym kierunku, z pompą wytwarzającą  
stabilne, stałe podciśnienie przy minimalnym wysiłku, z łatwo dostępnym zaworem zwalniającym próżnię w  
postaci skrzydełek, z wbudowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa oraz czytelnym wskaźnikiem  
próżni w kształcie zegara. Rodzaj miseczki do wyboru.  
Oferowany przez nas próżnociąg położniczy zapewnia lekarzowi bezpieczną i komfortową obsługę,  
a rodzącej kobiecie maksymalny komfort.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 18**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 101, poz.1Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pułapkę na polipy jednorazowego użytku  
z 5 ponumerowanymi komorami, oraz dodatkową przestrzenią pozwalającą na zasysanie treści  
z pominięciem sitek, posiadającą dwie rurki do podłączenia do ssaka i endoskopu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 101, poz.1Prosimy o dopuszczenie standardowej jednorazowej pułapki na polipy1-komorowej,  
do podłączenia do ssaka.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 101, poz.2Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe pętle heksagonalne  
do polipektomii dł. 230 cm, 20-25-35mm, z końcówką standardowa z rączką izolowana,  
ze złączem do diatermii?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 19**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 101. Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pułapkę bez dwóch okien powiększających? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 101. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną o średnicy 15 mm 25 mm oraz 32 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 101. Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze do kolonoskopii o przekroju 2,3 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 20**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy części nr 16:Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 precyzyjny regulator przepływu z zakresem regulacji przepływu od 5-250  
ml/h? reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 21**

**Pytanie nr 1**

Część 11 pozycja 1:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta okularki do fototerapii są pakowane po 20 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 20 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Część 36 pozycja 7:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta jednorazowe układy oddechowe do respiratora Oxylog 3000 dostępne są z rurami o długości 1,5 m. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw układów oddechowych o długości 1,5 m.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Część 36 pozycja 7:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta układy oddechowe do respiratora Oxylog 3000 są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Część 36 pozycja 12:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta czujniki przepływu są pakowane po 5 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających po 5 sztuk. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Część 36 pozycja 14:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta filtry mechaniczne są mikrobiologicznie czyste. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach mikrobiologicznie czystych. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

**Odpowiedź**: **Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 22**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 1 poz.1-12

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź:Nie.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 2 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 2 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 2 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu którego komora kroplowa ma długość 62mm ( 55mm w części przezroczystej), igła biorcza dwukanałowa, ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Zadanie 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 6**

Zadanie 10 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 0,33x12,7mm.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 24 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wykonane z FEP?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 24 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule posiadały 4 paski radiocieniujące?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Zadanie 25 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną .

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Zadanie 25 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Zadanie 25 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta tylko na opakowaniu.

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 11**

Zadanie 25 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kolor** | **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 45  1,20 x 38 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 |
| Żółty | 24 G | 0,70 x 19 |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Zadanie 25 poz.2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Zadanie 25 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta tylko na opakowaniu.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 14**

Zadanie 25 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły po użyciu w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy, pełniący funkcję zastawki antyzwrotnej, kaniula posiada także elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia, sterylizowana EO. Parametry przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kod koloru** | **Rozmiar ( GAUGE)** | **Rozmiar w mm** | **Przepływ** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G  18 G | 1,3 x 45  1,3 x 32 | 100 ml/min  105 ml/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 61 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15**

Zadanie 90 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowców w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie** **nr 16**

Zadanie 90 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 17**

Zadanie 90 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pakowanych w folię.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 18**

Zadanie 90 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Zadanie 90 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pakowanych w folię.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zadanie nr 20**

Zadanie 90 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 21**

Zadanie 90 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w kolorze niebieskim.

**Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22**

Zadanie 90 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego na rolce po 150szt.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 23**

Zadaniu nr 109 w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zadania 25:  
Czy Zamawiający wyodrębni pozycję 25 z zadania 25 i stworzy osobne zadanie dla tej  
pozycji?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy zadania 25:  
Czy Zamawiający dopuści: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem : fałd osłony  
foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120 cm, na osłonie zaznaczone  
miejsce włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie zmienia jakości  
obrazowania, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do  
głowicy, serweta rozmiar 40x40 cm?

**Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zadanie nr 25

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał: sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z  
żelem : fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiarze 15x 120 cm, na  
osłonie zaznaczone miejsce włożenia dłoni z naklejką, osłona posiada pasek adhezyjny – nie  
zmienia jakości obrazowania, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań  
osłony do głowicy, serweta rozmiar 40x40 cm?

**Odpowiedź: : Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 24**

**Pytanie nr 1**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu  
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 4:  
 Za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do  
żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy zrealizowanej po  
terminie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto dostawy zrealizowanej po terminie  
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,5%  
wartości wynagrodzenia brutto za niewykonaną lub nienależycie wykonaną część umowy za każdy  
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości  
brutto nie wykonanej lub nienależycie wykonanej części przedmiotu umowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki  
ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź: Tak, stosowna zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11  
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie  
faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie  
pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie  
adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź: Tak, stosowna zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Pytanie nr 4**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia  
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na  
rozpatrzenie reklamacji

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 25**

**Pytanie nr 1**

Pakietu 5 pozycja 22

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 22 i stworzenie osobnego zadania na elektrody to stymulacji serca oraz dopuszczenie długości 120 cm.

**Odpowiedź: Nie.**

**Zapytanie nr 26**

**Pytanie nr 1**

Pytanie 1 Pakiet 48 pozycja 1,2,3,4,5,6 Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter  
produktów w pakiecie 48, wydzieli pozycje 1,2,3,4,5,6 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie.  
Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w  
niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i  
możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 2**

Pytanie 2 Pakiet 48 pozycja 18 W celu dobrania odpowiedniego  
asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje ile odprowadzeń mam mieć przewód ? Czy mato być  
kabel główny, Kompletny czy odprowadzenia ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Pytanie 3 Pakiet 48 pozycja 19 W celu dobrania  
odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje ile odprowadzeń mam mieć przewód ?  
Czy mato być kabel główny, Kompletny czy odprowadzenia ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Pytanie 4 Pakiet 49 pozycja 12 Czy  
Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 49, wydzieli pozycje 12 i utworzy z  
niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty  
firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród  
najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 5**

Pytanie 5 Pakiet 49 pozycja 2 Czy  
Zamawiający pozwoli na zaproponowanie kabla o długości 2,4 metra ? Reszta bez zmian

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Pakiet  
49 Pozycja 3 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru  
katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Pytanie 7 Pakiet 49 Pozycja 4 W celu  
dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub  
numeru REF obecnie używanego kabla.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 49 Pozycja 5 W celu dobrania odpowiedniego  
asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie  
używanego czujnika.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 49 Pozycja 6 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy  
Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10**

akiet 49 Pozycja 8 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie  
informacji o typie zakończenia czujnika. Czy ma być na palec czy opaska ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, opaska.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 49 Pozycja 9  
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji dla kogo ma  
być przeznaczony czujnik, dla dorosłych czy dzieci ?

**Odpowiedź: Dla dzieci.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 49 Pozycja 10 W celu dobrania  
odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF  
obecnie używanego czujnika

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 49 Pozycja 11 W celu dobrania odpowiedniego  
asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie  
używanego czujnika.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 27**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego  
przez firmę Mitsubishi-Japan w rozmiarze 110x20, ponieważ Producent obecnie oferuje papier oryginalny  
na 20m.w rolce, czy dopuszcza zamiennik o tych parametrach.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie nazwy  
aparatu KTG do którego wymagany jest papier w rozmiarze 210x30. Czy papier powinien być z  
nadrukiem czy gładki.

**Odpowiedź: GE z nadrukiem.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie nazwy aparatu KTG do którego wymagany jest papier  
w rozm.152x90x150, oraz czy papier powinien być z perforacją, czy bez

**Odpowiedź:. GE z nadrukiem.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o podanie nazwy aparatu KTG do którego wymagany jest papier w rozm.152x100x150.

**Odpowiedź: EDAN z nadrukiem**

**Zapytanie nr 28**

**Pytanie nr 1**

Czy w postępowaniu jest wymagane wadium ? z jednej strony Zamawiający w SWZ pisze, że  
wadium nie jest wymagane, a z drugiej podaje dane do wpłaty.

**Odpowiedź: Wadium nie jest wymagane, dane do wpłaty podano omyłkowo.**

**Zapytanie nr 29**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 122 - Etykiety Dzień dobry, Proszę o podanie wymiaru etykiet

**Odpowiedź: 101mmx56mm**

**Zapytanie nr 30**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 85, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prostokątne rękawice do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, nie wymagające spłukiwania. Zawierające w składzie dichlorowodorek oktenidyny oraz substancję pielęgnującą skórę - alantoinę, nie zawierające barwników i substancji zapachowych, utrzymują naturalne /kwaśne/ pH skóry co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną. Szczególnie polecane do mycia i pielęgnacji skóry osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO, a także włosów przed zabiegami. W razie potrzeby opakowanie rękawiczek można podgrzać w kuchence mikrofalowej. Opakowanie 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań Kosmetyk.

Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentów, bowiem w poz. 1 opisany jest preparat który w swojej ofercie ma tylko jeden producent. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o dopuszczenie opisanego wyżej produktu

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 116, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy preparat, na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocesowania endoskopów giętkich wszystkich wiodących producentów np.: Fujinion, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), pełnych grzybów, V (Noro, Polyoma SV40, Adeno, Polio), S (B. subtilis, C. difficile). Skład: 100 g produktu typu „base” zawiera: 5g kwasu nadoctowego, nadtlenek wodoru, kwas octowy. Preparat używany w stężeniu 1%, w 37°C, w 5 min. Skuteczność oferowanego preparatu przy stosowaniu w automatycznej myjni endoskopowej Olympus ETD3 została zbadana i potwierdzona przez niezależny instytut higieny zgodnie z wymogami określonymi w normie ISO 15883-5. Do stosowania z preparatem typu „additive” opisanym poniżej. Wyrób medyczny, produkt „typu baza”, opakowanie handlowe 4L + adapter, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 116, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny dwukomponentowy preparat, na bazie kwasu nadoctowego do automatycznego reprocesowania endoskopów giętkich. wszystkich wiodących producentów np.: Fujinion, Olympus, Karl Storz, Richard Wolf. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), pełnych grzybów, V (Noro, Polyoma SV40, Adeno, Polio), S (B. subtilis, C. difficile). Sklad produktu „typu additive” zawiera: wodorotlenek potasu, fosforany, inhibitor korozji. Preparat używany w stężeniu 1% w temp 37°C w 5 min. Skuteczność oferowanego preparatu przy stosowaniu w automatycznej myjni endoskopowej Olympus ETD3 została zbadana i potwierdzona przez niezależny instytut higieny zgodnie z wymogami określonymi w normie ISO 15883-5. Produkt do stosowania z preparatem typu „base” opisanym powyżej. Wyrób medyczny, produkt „typu additive”, opakowanie handlowe 5L.

**Odpowiedź**: **Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 116, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lekko alkalicznego koncentratu o wysokiej wydajności, do maszynowego mycia endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców, płynnego środka myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych, o pH ok.11. Stosowany w 0,5% (5 ml/l), w czasie 5-10 min., w 35°C - 55°C. Produkt zawiera: anionowe związki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, 5% polikarboksylany, enzymy. Pozostałe składniki: środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji. Bez zawartości soli kwasów organicznych, nie wymagający neutralizacji. Wyrób medyczny. Opakowania a 5L.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Zapytanie nr 31**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 32, pozycja: 1,2,3,4

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny (także do odsysania dużych objętości): gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu.. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wkłady częściowo sprasowane, wyposażone w szeroki otwór w pokrywie (port) -do pobierania próbek wydzieliny do badań, lub wsypywania proszku żelującego. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 1000ml, 2000 ml .Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową, z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 32, pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie drenu o średnicy CH24 oraz długości 2,1 m pakowany w jednym opakowaniu dostawcy ?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 32, pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie saszetki o dużej sile żelowania i gramaturze 20g, z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 32, pozycja 6

W oferowanym systemie występuje łącznik prosty, do króćca w pokrywie wkładu. Prosimy o dopuszczenie.

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 32, pozycja 7

W oferowanym systemie występuje zawór zamykający na drenie, nie rozbieralny, jednorazowego użytku. Prosimy o dopuszczenie.

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Zapytanie nr 32**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 82

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów o konstrukcji równoważnej do tej zawartej w opisie, spełniających takie same wymagania jak opisane klipsy, dotyczące skuteczności i efektywności działania

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 82

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie lejc o wymiarach 1,3 mm x 0,9 mm x 45 cm, 2,4 mm x 1,2 mm x 45 cm i 4,7 mm x 1,3 mm x 45 cm, kolor niebieski dla wymiaru 4,7 mm x 1,3 mm, dla pozostałych kolor biały, niebieski, czerwony i żółty

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 101

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli 240 cm, końcówka izolowana lub bez izolacji.

**Odpowiedź: Dopuszcza z końcówką izolowaną.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 112

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów z ostrzem tradycyjnym, rozmiary: 21, 24, 26, 29, 32 i 34 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 112

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3, 4 i5 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków bez bolca i łańcucha.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Zadanie 112

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości zszywki 3,8 mm, staplery z dwoma dźwigniami, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 33**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 120

Ze względu na fakt, że zgodnie z wytycznymi Farmakopei Polskiej, Zamawiający musi posiadać pomieszczenia, które umożliwiają przechowywanie leków w temperaturze co najwyżej pokojowej, oraz na przepisy BHP dotyczące maksymalnych wartości obciążenia cieplnego w miejscu pracy (wskaźnik WBGT, którego wartości nie mogą przekraczać 30°C), a także biorąc pod uwagę, że przetrzymywanie pacjentów w temperaturach wyższych niż 30°C stanowiłoby zagrożenie dla ich zdrowia i życia, prosimy o dopuszczenie pasków testowych z temperaturą przechowywania do 30°C.

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 120

Ze względu na ograniczenia zastosowania pasków testowych z enzymem oksydaza glukozowa (wahania stężenia tlenu w próbce, które mogą wywoływać zafałszowania pomiaru), prosimy o dopuszczenie pasków z enzymem dehydrogenaza glukozowa GDH-FAD, którego oferowany izozym nie interferuje z żadną z substancji wymienionych w SIWZ – enzym ten jest stosowany we flagowych produktach wszystkich największych, międzynarodowych firm produkujących paski testowe do glukometrów.

**Odpowiedź:Dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 120

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja daje wykonawcom bodziec ekonomiczny do utrzymywania stałej dostępności pasków testowych na rynku (wiele modeli pasków testowych nierefundowanych nie jest na rynku obecnych i nie istnieje praktyczna możliwość ich zakupu, pomimo że wciąż są zarejestrowane).

**Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 120

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 34**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 33 Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do  
zaoferowania pojemniki o pojemności 25 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Poz. 5 – Czy  
Zamawiający wymaga pojemników pakowanych indywidualnie?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 39 Poz. 1 – 2 – Czy  
Zamawiający zaakceptuje pojemniki z HDPE (polietylen o dużej gęstości – nieprzezroczysty jak  
polipropylen)?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 39 Poz. 1 – 2 –

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki o pojemności 30 ml,  
spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:Tak.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 39 Poz. 1 – 2 –

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki z  
PS (nieprzezroczystego polistyrenu) z wieczkiem zatrzaskowym, o średnicy dna pojemnika: 9,8 cm i  
wysokości 12 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

**Pytanie nr 6**

Zadanie nr 39 Poz. 1 – 2 –

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do  
zaoferowania pojemniki z PS (nieprzezroczystego polistyrenu) z wieczkiem zatrzaskowym o pojemności  
2500 ml, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:Dopuszcza.**

**Zapytanie nr 35**

**Pytanie nr 1**

Pakiet nr 25– Czy Zamawiający w pakiecie numer 25 poz. 1 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych  
wykonaną z poliuretanu z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, dodatkowy  
port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo, kaniula wyposażona w filtr  
hydrofobowy, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, nazwa producenta umieszczona na  
opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego  
odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta  
bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego zastosowania), kodowanie kolorystyczne za pomocą portu  
górnego, skrzydełka bezbarwne, w następujących rozmiarach: • 24G (0,74) - dł. 19mm; przepływ 29  
ml/min • 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min • 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min •  
18G(1,30)- dł. 32mm; przepływ 103 ml/min • 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min • 16G (1,75)-  
dł. 45mm; przepływ 225 ml/min • 14G (2,0) – dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet nr 25

Czy Zamawiający  
w pakiecie numer 25 poz. 3 dopuści: bezpieczne kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu z  
3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG, dodatkowy port centralnie  
umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy,  
koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z automatycznie aktywowanym plastikowym  
zabezpieczeniem ostrza igły, nazwa producenta umieszczona na opakowaniu jednostkowym a nie  
bezpośrednio na kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane  
kodem lub numerem partii lub serii, tak więc nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli nie ma realnego  
zastosowania), kodowanie kolorystyczne za pomocą portu górnego, skrzydełka bezbarwne, w  
następujących rozmiarach 14-24G?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 36**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 29 Materiały eksploatacyjne do monitora FX2000

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników o długości 180+30cm lub 130+30cm lub 120+30 z połączeniem wodoszczelnym bezpinowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**


Pytanie nr 2

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

**Odpowiedź: Zamówienie dotyczy materiałów eksploatacyjnych do kardiomonitora** FX2000 produkcji Emtel- odnośnie kompatybilności przedstawionych końcówek proszę kontaktować się z producentem urządzenia. Zamawiajacy nie posiada takiej wiedzy.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?



**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Zapytanie nr 37**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 78, poz. 1-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35kN/m, wytrzymałości na rozciąganie liniowe na morko w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42kN/m oraz zawartości siarczanów nie więcej niż 0,034%?

**Odpowiedź:Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 78, poz. 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego pakowanego w op. Zawierające 500 sztuk arkuszy?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 78, poz. 11-20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,10kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,90kN/m, zawartości chlorków nie więcej niż 0,03% oraz siarczanów nie więcej niż 0,12%?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 81, poz. 10, punkt 4:

Czy Zamawiający wymaga serwety w rozmiarze 320 x 240 z dwoma elastycznymi otworami w rozmiarze 10 x 15 cm? Pozostałe parametry godnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 88, poz. 1,

Prosimy o podanie wymaganych ilości produktu.

**Odpowiedź: 1000 sztuk.**

**Pytanie nr 6**

Zadanie 92, poz. 1, 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów posiadających rękaw prosty?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Zadanie 92, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów bez dodatkowych wstawek, wykonanych na całej powierzchni z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 68g/m2?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Zadanie 94, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sukienek w kolorach niebieskim i zielonym?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet nr 97, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów higienicznych, w których rozmiar wkładu chłonnego wynosi 58x82cm

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet nr 100, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli z włókniny polipropylenowej o gra. 20g/m2 i składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| Skład | JASNONIEBIESKI |
| powłoka | 200 x 160cm |
| powłoczka | 80 x 70cm |
| prześcieradło | 210 x 160cm |

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet nr 110, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

KLESZCZE PLASTIKOWE KOCHER 14CM A1

PENSETA ANATOMICZNA .ADSON 12,5CM A1

KLESZCZE METALOWE DO IGŁY 13cm A1

NOŻYCZKI CHIRURGICZNE OSTRO-OSTRE 11CM A1

STRZYKAWKA 2 CZĘŚCIOWA 10ML A1 I

IGŁA 1,2 X 40 MM A1

IGŁA 0,8X40 MM A1

TUPFERY KULE 17N 20X20CM A6

SERWETA WŁÓKNINOWA PODFOLIOWANA 75X45CM O8 A1

SERWETA WŁÓKNINOWA 60X50CM A1

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet nr 113, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATOSET ZESTAW DO CEWNIKOWANIA NR5 BD1 | Serweta z laminatu FB | 50x60cm | 1 |
|  | Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem | 50x60cm;Ø5cm | 1 |
|  | Rękawice nitrylowe | M | 2 |
|  | Tupfer kula 17N | 20x20cm | 5 |
|  | Kompresy z gazy, 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 8 |
|  | Pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
|  | Pean plastikowy | 13 cm (+/-0,3) | 1 |
|  | Pojemnik plastikowy | 125 ml | 1 |
| Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym | Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną | 10 ml | 1 |
| Strzykawka wypełniona lubrykantem | 6 ml | 1 |

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczące projektu umowy:**

**Pytanie nr 13**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 14**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź: Tak, stosowna zmiana zostanie wprowadzona przy sporządzaniu umowy.**

**Dotyczące siwz:**

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum? W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 38**

**Pytanie nr 1**

Pakiet 104  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze  
wzmocnieniem chłonnym 74x190 cm oraz osłoną na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem  
chłonnym 55x88cm, składana rewersowo. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź**: **Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Pakiet 117 poz. 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic w kolorze niebieskim (zdj. poniżej).



**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Pakiet 117 poz. 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach min. 0, 12 mm, przebadanych na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4**

Pakiet 117 poz.1 oraz 3

W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374- 4 i EN ISO 16523-1 .

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 5**

Pakiet 117 poz. 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor różowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, z wewnętrzną warstwa kosmetyczną: pokryte kolagenem i alantoiną, długość rękawicy min. 240 mm, grubości minimalne: na palcu 0.11 mm, na dłoni 0.08 mm oraz na mankiecie 0.06 mm , AQL 1.0. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (potwierdzona badaniami), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978.

Rękawice dostępne w rozmiarach S – XL, pakowane po 100 sztuk ( z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilość).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 117 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to naszej firmie złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli**

**Pytanie nr 7**

Pakiet 117 poz. 3

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic o grubości ma dłoni min. 0,09 mm.

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 117 poz. 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374- 4 i EN ISO 16523-1, w tym kwasy, zasady i aldehydy (potwierdzone raportem z badań wykonanych w jednostce niezaleznej). Rękawice odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) na poziomie 6 (>480 min) oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem z badań wykonanych w jednostce niezależnej zgodnie z EN 16523-1:2015.

**Odpowiedź**: **TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 117 poz. 5

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic o poniższym opisie:

Rękawice diagnostyczne sterylne nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, z wewnętrzną warstwą chlorowaną, powierzchnia zewnętrzna gładka z teksturą na końcach palców. W kolorze niebieskim. Mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy. Kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń. Poziom szczelności: AQL 1,0. Długość rękawicy: min. 240mm. Grubość rękawicy : palec 0,15 mm-0,16 mm, dłoń 0,13 mm-0,14 mm, mankiet 0,10mm-0,11mm. Zgodność z normą PN-EN 455. Odporność chemiczna rękawic wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4.Odporne na przenikanie wirusów zgodnie normą ASTM F 1671. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. I. Siła zrywania przed starzeniem: min.11 N. Dostępne w rozmiarach: S, M, L,XL.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 118 poz. 1 , 2 , 5

W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN ISO 374- 4 i EN ISO 16523-1 .

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 118 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie rękawic o długości min. 285 mm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 118 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic **o lepszym poziomie AQL 0.65** gwarantującym wyższą jakość produktu. Niższy poziom AQL bowiem - oznacza mniejszą ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 118 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic z poziomem protein poniżej 20 µg/g.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 118 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kompletu rękawic, gdzie rękawica zewnętrzna jest w kolorze kremowym, rękawica wewnętrzna – kolor ciemnozielony , grubość każdej z rękawic: na palcu 0.21 – 0.22 mm, na dłoni 0.20 – 0.21 mm.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 15**

Pakiet 118 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. 0,20-0,21 mm. Rękawice rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 39**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy zad. 1 poz. 1-4  
Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki było  
zróżnicowane kolorystycznie w zależności od pojemności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki widniała  
informację o braku ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zad. 1 poz. 1-4  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym tłokiem?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy zad. 1 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą 0,5x16?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zad. 1 poz. 13,14  
Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały kolorowe półprzeźroczyste konektory  
oznaczające ich rozmiar?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zad. 1 poz. 15  
Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz  
zewnętrzne opakowanie folia-papier?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy zad. 1 poz. 23,24  
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie wymogu posiadania zatyczki w przypadki zgłębników w  
rozmiarach Ch 24,26,28,32. Z wiedzy jaką posiadamy żaden producent nie produkuje tak dużych  
zgłębników z zatyczkami.

**Odpowiedź: Tak odstępuje.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy zad. 1 poz. 25  
Czy Zamawiający dopuści zgłębniki wykonane z silikonu lub PVC?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy zad. 5 poz. 2  
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7 l?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy zad. 5 poz. 4  
Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga pojemnika o pojemności 2l

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy zad. 5 poz. 4  
Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 1,1l lub 1,3l?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy zad. 5 poz. 5  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga pojemnika 1,5 l?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy zad. 5 poz. 7  
Czy Zamawiający wymaga zaciskacza mikrobiologicznie czystego?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaciskacza sterylnego.**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy zad. 5 poz. 8  
Czy Zamawiający dopuści worki sterylne?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy zad. 5 poz. 8,9  
Czy Zamawiający dopuści worki z drenem o długości 90cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy zad. 5 poz. 10  
Czy Zamawiający dopuści standardowe worki do dobowej zbiórki moczu o poniższym  
opisie:  
Worek z podziałką co 100ml, wykonany z PCV bez zawartości lateksu, drenem zakończonym  
łącznikiem schodkowym i zastawką antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z  
worka do cewnika, z poprzecznym zaworem odpływu dennego. Dren o długości 110 cm.  
- Jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku.  
- port do pobierania p Pojemność worka 2 000 ml  
- możliwość stosowania do 7 dni  
- dren 110 cm  
- klamra zaciskowa na drenie  
- tylna biała ściana  
- zastawka antyzwrotna  
- nazwa producenta na worku pozwalająca na identyfikację produktu po użyciu  
- po wykorzystaniu przekazać do utylizacji.  
- przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniu dobrze wentylowanym.  
- chronić przed światłem słonecznym.  
- pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17**

Dotyczy zad. 5 poz. 11  
Czy Zamawiający dopuści standardowe worki do godzinowej zbiórki moczu o poniższym  
opisie:  
- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku  
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister  
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym  
- pojemność worka 2 600 ml  
- pojemność komory pomiarowej 500 ml  
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem  
- system By-Pass zapobiega przepełnieniu  
- zawór antyrefluksowy  
- zawór dolny typu T  
- zacisk ślizgowy  
- port do pobierania próbek  
- elastyczne sznurki mocujące  
- wbudowany wieszak w worek na mocz  
- tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka  
- dren o długości 120 cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Dotyczy zad. 5 poz. 13,14  
Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 19**

Dotyczy zad. 5 poz. 22  
Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i jednostką miary powinny być sztuki a nie pary?

**Odpowiedź: Tak zaszła omyłka chodzi o sztuki.**

**Pytanie nr 20**

Dotyczy zad. 5 poz. 22  
Czy Zamawiający dopuści elektrody o całkowitej długości 125cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 21**

Dotyczy zad. 15 poz. 9-15  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek guedel w rozmiarach: 0 dł. 60mm, 1 dł.  
70mm, 2 dł. 80mm, 3 dł. 90mm, 4 dł. 100mm, 5 dł 110mm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 22**

Dotyczy zad. 25 poz. 1-3  
Czy Zamawiający wymaga aby kaniule i koreczki pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 23**

Dotyczy zad. 25 poz. 1-3  
Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na kaniulach, koreczku znajdowała się  
nazwa producenta w celu łatwiej identyfikacji wyrobu tuz po użyciu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 24**

Dotyczy zad. 25 poz. 2  
Czy Zamawiający wymaga aby koreczki posiadały trzpień poniżej krawędzi korka co  
umożliwia jego aseptyczne użytkowanie?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25**

Dotyczy zad. 30 poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 42x56mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26**

Dotyczy zad. 30 poz. 2, 4  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 36x48mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27**

Dotyczy zad. 30 poz. 3  
Czy Zamawiający dopuści elektrodę o rozmiarze 54mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28**

Dotyczy zad. 36 poz. 1-4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu i  
umożliwienie złożenie oferty właśnie na te pozycje?

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 29**

Dotyczy zad. 39 poz. 1-4  
Czy Zamawiający dopuści pojemniki zamykane na wcisk?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 30**

Dotyczy zad. 58 poz. 1  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenów o długości ramion 38x16. Opisane przez  
Zamawiającego długości nie są produkowane

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31**

Dotyczy zad. 97  
1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycje: 1, 2, 3):  
pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz  
produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego  
dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak  
największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze  
skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach  
pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas  
napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się,  
tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej  
absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż  
zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na  
zewnątrz produktu

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycje: 1, 2, 3):  
pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego /  
daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co  
utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz  
informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są  
rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące  
produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego,  
brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które  
zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają  
się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych  
systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie  
powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku  
polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci  
co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację  
(rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu  
dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie  
choremu odpowiedniego standardu opieki

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycje: 1, 2, 3):  
pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego  
żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem  
napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z  
prawem PZP. Co najmniej czterech producentów na rynku polskim oferuje pieluchomajtki  
posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska,  
zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w  
postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez  
ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu  
odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycje: 1, 2, 3):  
pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie  
w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie  
produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie  
produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na  
komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości  
zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.  
Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty  
chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko  
odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak  
ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z  
Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób  
nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz  
podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycja: 3): złożenie  
oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary  
techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm)  
odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na  
rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do  
oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw  
handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu.  
Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje  
możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania  
umowy, przełoży się na oszczędności

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 36**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycje: 2, 3)  
złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2770 ml? Znikoma  
różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2800 ml, a  
chłonnością oferowanego produktu tj. 2770 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz  
funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów.  
Chcielibyśmy również nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu ISO 15621 pkt 7.5.4 na  
podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie  
jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu  
pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla  
pacjenta niezauważalna jest różnica: 30 ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycja: 5): krem  
myjący 3w1 do pielęgnacji skóry podrażnionej – bez użycia wody i mydła, który spełnia wszystkie  
właściwości zawarte w SIWZ (tj.: neutralizacja zapachu moczu) jednak w swym składzie posiada nne substancje odpowiadające za wcześniej opisaną funkcje? Należy nadmienić, że wymagania  
zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej  
oferty innym ewentualnym wykonawcą.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 38**

Dotyczy zad. 97

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 97, pozycja: 4): Czy  
Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 do oddzielnego pakietu?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 39**

Dotyczy SIWZ W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu, prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ? Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury? Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury.

**Odpowiedź: Warunki przechowywania i transportu muszą być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.**

**Zapytanie nr 40**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 39, Poz. 1Czy Zamawiający dopuści pojemniki polipropylenowe odporne na formalinę, z pokrywką  
zakręcaną, o pojemności 30 ml (opakowanie 100 szt.)?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 39, Poz. 1Czy Zamawiający dopuści pojemniki polipropylenowe odporne na formalinę, z pokrywką  
zakręcaną, o pojemności 40 ml (opakowanie 100 szt.)?

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 39, Poz. 2Czy Zamawiający dopuści pojemniki polipropylenowe odporne na formalinę, z pokrywką  
zakręcaną, o pojemności 120 ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 39, Poz. 3Czy Zamawiający dopuści pojemniki polipropylenowe odporne na formalinę, z pokrywką  
na wcisk, o wymiarach: średnica dna pojemnika 10,5 cm, wysokość 12,6 cm., o  
pojemności 1200 ml? Tak nieznaczna różnica w wymiarach nie wpływa na funkcjonalność  
pojemnika, a pozostawienie w formularzu jedynych dopuszczalnych wymiarów pojemnika  
przyczyni się do ograniczenia konkurencji i uzyskania jednej oferty w zawyżonej cenie.

**Odpowiedź**: **Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 39, Poz. 4Czy Zamawiający dopuści pojemniki polipropylenowe odporne na formalinę, z pokrywką  
na wcisk, o wymiarach: średnica dna pojemnika ok. 14,7 cm, wysokość 13,1 cm., o  
pojemności 2300 ml? Tak nieznaczna różnica w wymiarach nie wpływa na funkcjonalność  
pojemnika, a pozostawienie w formularzu jedynych dopuszczalnych wymiarów pojemnika  
przyczyni się do ograniczenia konkurencji i uzyskania jednej oferty w zawyżonej cenie.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy wzoru umowy  
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy  
sformułowania, iż  
„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy  
czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł.  
netto”?  
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby  
opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym  
prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**


**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych  
pakietów, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź**: **Tak.**

**Zapytanie nr 41**

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w pakiecie nr 14, poz. wymaga:

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z PE, karbowany, dla noworodków 2 x 150cm + 120cm, worek 0,5L bezlateksowy, mikrobiologicznie czysty ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 42**

**Pytanie nr 1**

Zadanie 1 Poz. 13-14

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworami bocznymi naprzemianległymi?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 1 Poz. 15

Czy zamawiający dopuści cewniki podwójnie pakowane – wewnętrzne opakowanie folia, zewnętrzne papier-folia?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 6 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe w rozmiarze 76 mm x 25 mm?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 9 Poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje staz w dwóch kolorach (niebieski i różowy)?

**Odpowiedź: Oczekuje,nie wymaga**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 23 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 14cmx25cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Zadanie 23 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 15cmx28cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7**

Zadanie 23 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20cmx30cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Zadanie 23 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28cm x 30cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Zadanie 23 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30cm x 40cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10**

Zadanie 23 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45cmx55cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 11**

Zadanie 23 Poz. 3

CzyZamawiający dopuści folię w rozmiarze 56cm x 84cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

Zadanie 23 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55 cm x 55 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13**

Zadanie 48 Poz. 7 – 19

Czy Zamawiający wymaga części oryginalnych do posiadanych przez Szpital urządzeń.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 14**

Zadanie 58 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera wykonane z silikonu, zapewniającego lepszą biokompatybilność, w rozmiarze 45cm x 18cm

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 15**

Zadanie 61 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nożyczki jednorazowego użytku?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 16**

**Zadanie 114 Poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści:

Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:

a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach:

10 cm x 8 cm x 3 cm

b) dren z portem długość 69 cm

c) 1 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm

Zestaw pakowany a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pasujące do powyższego systemu pompy, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 17**

Pakiet 114 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści:

Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:

a) opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach :

15 cm x 12,5 cm x 3 cm

b) dren z portem długość 69 cm

c) 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 x 30 cm

Zestaw pakowany a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pasujące do powyższego systemu pompy, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 18**

Pakiet 114 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczelny kanister, o pojemności 300 ml z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym. Przewód kanistra 168 cm. Pakowany a’1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem ilości. Mikrobiologicznie czysty zarejestrowany jako wyrób medyczny 1a - Kanister nie musi być sterylny, ponieważ nie wchodzi w bezpośredni kontakt z pacjentem, a gdy jest w użyciu, jest podłączony bezpośrednio do niesterylnego systemu pomp. Kanistry są jednak produkowane w certyfikowanych czystych pomieszczeniach, aby zapewnić czystość urządzenia; stosowane są także liczne kontrole produkcyjne w celu zminimalizowania ryzyka obciążenia biologicznego na gotowym urządzeniu, tj. operatorzy, którzy wytwarzają kanister, noszą specjalne ubrania do pomieszczeń czystych i przestrzegają surowych zasad mycia rąk. Kanistry są zabezpieczane w zdejmowanej folii z tworzywa sztucznego, aby dodatkowo chronić pojemnik w magazynie. Ponadto, jako część konstrukcji kanistra, zawiera on certyfikowany filtr, który zapobiega wydostawaniu się bakterii z kanistra i przechowywanego płynu wysiękowego z rany z pojemnika i przechodzeniu przez system do rany.

Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pasujące do powyższego systemu pompy, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 19**

Zadanie 114 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy innego producenta?

Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pasujące do powyższego systemu pompy, w ilości wymaganej przez Zamawiającego

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 43**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 5 poz 13 ,14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 5 pozycje nr 13 i 14 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala

**Odpowiedź**: **Nie.**

**Pytanie nr 2**

Zadanie 5 poz 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź:Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Zadanie 5 poz 13 Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów oraz lateksu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4**

Zadanie 5 poz 13 Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)?

**Odpowiedź:Tak.**

**Pytanie nr 5**

Zadanie 5 poz 14

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, rozmiar nr 5: 70-100kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Zadanie 5 poz 14

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów oraz lateksu?

**Odpowiedź:Tak.**

**Pytanie nr 7**

Zadanie 5 poz 14

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)?

**Odpowiedź:Tak.**

**Pytanie nr 8**

Zadanie 5 poz 14

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego: rozmiar nr 5: 70-100kg, rozmiar nr 6 >100kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Zadanie 14 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 14 pozycję nr 1 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź:Nie.**

**Pytanie nr 10**

Zadanie 14 poz 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o zakresie objętości 150-1500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 11**

Zadanie 14 poz 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o zakresie objętości 150-1500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź**: **Dopuszcza.**

**Pytanie nr 12**

Zadanie 14 poz 4

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o zakresie objętości 20-70ml, wadze 15g, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź**: **Dopuszcza.**

**Pytanie nr 13**

Zadanie 36 poz 1

Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych o długości 200cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 14**

Zadanie nr 36 poz 2

Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem i nebulizatorem dla dorosłych, z pojemnością nebulizatora 8ml, z dyszą Venturiego, dren o długości 200cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 15**

Zadanie 36 poz 3

Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci o długości 200cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 16**

Zadanie 36 poz 4

Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem i nebulizatorem dla dzieci, z pojemnością nebulizatora 8ml, z dyszą Venturiego, dren o długości 200cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 17**

Zadanie 36 poz 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe z drenem łączącym 2m, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych oraz pediatryczne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 18**

Zadanie 36 poz 6

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe z drenem łączącym 2m, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych oraz pediatryczne?

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19**

Zadanie 36 poz 1-6

Czy Zamawiający oczekuje produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź**: **Tak.**

**Pytanie nr 20**

Zadanie 36 poz 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy sterylny?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 21**

Zadanie 36 poz 11

Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej >99,999%, nawilżaniu 37 mg/l H2O przy Vt=500ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22**

Zadanie 36 poz 1-6,8,11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 36 pozycje nr 1-6, 8, 11 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 23**

Zadanie 54 poz 8,12-13,24-26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 54 pozycje nr 8, 12-16, 24-26 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 24**

Zadanie 54 poz 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy dwururowy, karbowany dla dorosłych, z dodatkową rurą o dł. 180 cm, z elastycznymi przyłączami, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25**

Zadanie 54 poz 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy dwururowy, karbowany dla dorosłych, z dodatkową rurą o dł. 90 cm, z elastycznymi przyłączami, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26**

Zadanie 54 poz 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości 200, pojemnik do nebulizacji o poj. 8 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27**

Zadanie nr 54 poz 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator o pojemności 8 ml, z przewodem tlenowym 200 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28**

Zadanie nr 54 poz 16

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-pomarańczowy, 1-szary, 2-różowy, 3-zielony, 4-żółty, 5-niebieski, 6-czerwony), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem na opakowaniu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 29**

Zadanie nr 54 poz 24

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1547 ml, w zestawie jedna maska dla dorosłych, rezerwuar tlenowy, objętość 2600 ml, dren tlenowy koloru białego o długości 2,15 m, dla pacjentów > 30 kg, objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 600 ml, dwoma rękami: 1000 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie, opakowanie producenta z datą ważności min. 4 lata i nr serii.?

**Odpowiedź**: **Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 30**

Zadanie nr 54 poz 24

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora z paskiem zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowanym z workiem silikonowym?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 31**

Zadanie nr 54 poz 25

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, objętość 683 ml, w zestawie jedna maska dla dzieci, rezerwuar tlenowy, objętość 2600 ml, dren tlenowy koloru białego o długości 2,15 m, dla pacjentów 10-30 kg, objętość przy uciśnięciu 450 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie, opakowanie producenta z datą ważności min. 4 lata i nr serii.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32**

Zadanie nr 54 poz 25

Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora z paskiem zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowanym z workiem silikonowym?

**Odpowiedź**: Tak.

**Pytanie nr 33**

Zadanie nr 54 poz 26

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla noworodków, objętość 234 ml, w zestawie jedna maska dla noworodków, rezerwuar tlenowy, objętość 300 ml, dren tlenowy koloru białego o długości 2,15 m, dla pacjentów < 10 kg, objętość przy uciśnięciu 150 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie, opakowanie producenta z datą ważności min. 4 lata i nr serii.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 44**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego pod względem parametrów, ale nie posiadającego kolorowego zamknięcia zabezpieczającego igłę?

**Odpowiedź:Dopuszcza.**

**Zapytanie nr 45**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia (wyroby medyczne) nie wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego, składu konsygnacyjnego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania uprawnień złożenie oświadczenia, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 2**

Zadania nr 41 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie żelu o pojmności 11ml, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Zadania nr 89 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o wymiarach 75x80cm z otworem o wymiarach 6x15cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Zadania nr 89 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x15cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Zadania nr 89 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem o wymiarach 6x8cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Zadania nr 89 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 12x150cm z otworem o średnicy 12cm, połozonym decentralnie spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 46**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy cz. XX pkt 6 SWZ  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy zgodnie z pkt 6 wadium nie  
jest wymagane. W cz. XX pkt 6.1 SWZ są opisane formy wnoszenia wadium.

**Odpowiedź: Wadium w przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane. Podane formy dotyczą sytuacji, gdyby Zamawiającywymagał wniesienia wadium.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy cz. XXI pkt 2 ppkt 1) SWZ  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, zgodnie z cz. XX pkt 1 ppkt 1.2  
SWZ Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków z zakresie uprawnień do wykonywania  
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Rozdział VI ust. 1 pkt 1.2 SWZ opisuje  
miejsce realizacji dostaw. Czy nie doszło do omyłki pisarskiej? Czy w przypadku oferowania  
wyrobów medycznych Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zezwolenia, licencji,  
koncesji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie, jednak realizacja wszelkich zamówień musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy formularza oferty  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zostawić w formularzu oferty tylko pakiety na które  
wykonawca składa ofertę?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowegoZwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie doszło do omyłki  
pisarskiej. W nagłówku formularza cenowego występuje znak sprawy „11/2020”, co nie pokrywa  
się z numerem postępowania.

**Odpowiedź: Tak powinno być 11/2021.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ)  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 5%  
wartości brutto niezrealizowanej części umowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Pakiet 2 Poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów SWZ  
i dopuszczenie alternatywnego przyrządu do przetoczeń o poniższych parametrach:  
• zestaw do infuzji grawitacyjnej  
• komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta,  
odpowietrznik komory kroplowej  
• Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek  
• Kompatybilny z lipidami  
• Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu.  
• PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A  
• długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony  
• Objętość wypelnienia drenu 11 ml  
• średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO  
• Zlącze luer lock stale  
• Komora kroplowa o dlugości 57mm  
• na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata  
od daty produkcji  
• Opakowanie 250 szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów SWZ  
i dopuszczenie alternatywnego produktu o poniższch parametrach  
• zestaw infuzyjny grawitacyjny bursztynowy,  
• precyzyjny zacisk rolkowy z zaczepem do przypięcia drenu oraz miejscem na  
zabezpieczenie igły po użyciu (podwieszenie kolca),  
• wentylowana /odpowietrznik komory kroplowej ręczny  
• Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet  
• Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, dlugość min. 60mm  
bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A  
• łącznik luer lock rotacyjny (obrotowy) na końcu drenu do łatwego wpięcia do wkłucia ,  
• długość drenu 150 cm, objętośc wypelnienia drenu 12 ml.  
• Zlącze luer lock obrotowe  
• dren z zatyczką z filtrem hydrofobowym priming cap  
sterylny - EO,  
• na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata  
od daty produkcji

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8**

Pakiet 2 Poz. 3  
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów SWZ  
i dopuszczenie alternatywnego produktu o poniższych parametrach  
• zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi,  
• Bez odpowietrzenia  
• komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, dlugość min.90mm  
• Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet  
• Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po  
użyciu (podwieszenie),  
• bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A  
• Kompatybilny z lipidami  
• długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony calość zestaw - 192cm.  
• Objętość wypelnienia drenu 14 ml  
• średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO  
• Zlącze luer lock stale  
• na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata  
od daty produkcji

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Pakiet 2 Poz. 4  
Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o odstąpienie od pierwotnych wymogów SWZ  
i dopuszczenie produktu alternatywnego o poniższych parametrach:  
Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek z igłą plastikową typu spike  
z odpowietrzeniem z widoczną drogą przepływu płynu i powietrza, umożliwiający pobranie dużej  
ilości leku, o objętości wypełnienia 0,1ml, odpowietrzenie z filtrem hydofobowym 0,20 mikrona

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10**

Pakiet 24 Poz. 2  
Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bez portu, pozostałe parametry zgodne  
z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 11**

Pakiet 24 Poz. 2  
W przypadku niedopuszczenia kaniuli bez portu, zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji  
z pakietu, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty przez innych oferentów.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 12**

Pakiet 25 Poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul alternatywnej o poniższych  
parametrach:  
Kaniula z dodatkowym portem, zaopatrzona w koreczek luer- lock w którym trzpień zamykający  
światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka, wykonana z PTFE, posiadająca 6 paski  
kontrastujące w RTG, z zastawką antyzwrotną w porcie górnym hamująca wypływ krwi, koreczek  
i skrzydełka w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; dostępna w rozmiarach 14G(2,0x45),  
16G (1,7x45), 17G(1,4x45), 18G(1,2x32), 20G(1,0x32), 22G(0,8x25), 24G(0,7x19). Nazwa  
producenta bezpośrednio na kaniuli

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13**

Pakiet 25 Poz. 1  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie rozmiaru 24G (0,7x19) do osobnego  
pakietu/pozycji, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej innym oferentom

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie nr 14**

Pakiet 25 Poz. 2  
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Koreczków Luer - Lock do kaniul kompatybilne  
z oferowanymi kaniulami do długotrwałych wlewów dożylnych, pochodzące od tego samego  
producenta co kaniule (dotyczy zadanego pytania o kaniule Pakiet 25 Poz.1 i pytania o kaniule  
Pakiet 25 Poz.3)

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15**

Pakiet 25 Poz. 3  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kaniuli w rozmiarze 24G  
i dopuszczenie alternatywnej kaniul o poniższych parametrach  
Kaniula bezpieczna, z dodatkowym portem, zaopatrzona w koreczek luer- lock w którym trzpień  
zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka, wykonana z poliuretanu,  
posiadająca 6 paski kontrastujące w RTG, wyposażona w specjalny mechanizm zabezpieczający  
koniec igły po jej wyjęciu z cewnika, z zastawką antyzwrotną w porcie górnym hamująca wypływ  
krwi, wyposażona w koreczek i skrzydełka w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; dostępne  
w rozmiarach 14G-22G. Nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 47**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 5 poz. 13, 14 Czy Zamawiający wyrazi  
zgodę na wydzielenie z zadania nr 5 pozycje nr 13 i 14 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji  
pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

Odpowiedź**: Zamawiający nie wydzieli**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 5 poz. 13 1. Czy Zamawiający  
dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym  
luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 3**

Czy  
Zamawiający oczekuje maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających szkodliwych ftalanów  
oraz lateksu?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością bezwarunkowego stosowania  
w środowisku MR (brak metalowych elementów)?

**Odpowiedź TAK**

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 5 poz. 14 1. Czy Zamawiający dopuści jako  
równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym luźny,  
połączony z rurką na krótkim odcinku, rozmiar nr 5: 70-100kg, z zachowaniem pozostałych parametrów  
SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej wykonanej z materiałów nie zawierających  
szkodliwych ftalanów oraz lateksu?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej z możliwością  
bezwarunkowego stosowania w środowisku MR (brak metalowych elementów)

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający  
dopuści jako równoważną maskę krtaniową, przewód łączący mankiet maski z balkonikiem kontrolnym  
luźny, połączony z rurką na krótkim odcinku, w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego: rozmiar nr 5:  
70-100kg, rozmiar nr 6 >100kg, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Zadanie nr 14 poz. 1 Czy  
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 14 pozycję nr 1 do osobnego zadania?  
Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli**

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 14 poz.  
2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny, o zakresie objętości 150-1500ml, z  
zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Zapytanie nr 48**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 14 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako  
równoważny filtr elektrostatyczny, o zakresie objętości 150-1500ml, z zachowaniem pozostałych  
parametrów SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 14 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr elektrostatyczny,  
o zakresie objętości 20-70ml, wadze 15g, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3**

Zadanie nr 36  
poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem dla dorosłych o długości 200cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4**

Zadanie nr 36 poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem i nebulizatorem dla  
dorosłych, z pojemnością nebulizatora 8ml, z dyszą Venturiego, dren o długości 200cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5**

Zadanie nr 36  
poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem dla dzieci o długości 200cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 6**

Zadanie nr 36 poz. 4 Czy Zamawiający oczekuje maski do podawania tlenu z drenem i nebulizatorem dla  
dzieci, z pojemnością nebulizatora 8ml, z dyszą Venturiego, dren o długości 200cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7**

Zadanie nr 36 poz. 5  
Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe z drenem łączącym 2m, jednorazowego  
użytku, mikrobiologicznie czyste, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych oraz pediatryczne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Zadanie nr 36 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne wąsy tlenowe z drenem łączącym 2m,  
jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dorosłych oraz  
pediatryczne?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Zadanie nr 36 poz. 1-6 Czy Zamawiający oczekuje produktów pozbawionych szkodliwych  
ftalanów?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 36 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy sterylny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 11**

Zadanie nr 36 poz. 11 Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i  
wilgoci, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej >99,999%,  
nawilżaniu 37 mg/l H2O przy Vt=500ml?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

Zadanie nr 36 poz. 1-6, 8, 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  
wydzielenie z zadania nr 36 pozycje nr 1-6, 8, 11 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli  
na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli**

**Pytanie nr 13**

Zadanie nr 54 poz. 8, 12-16, 24-26 Czy Zamawiający  
wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 54 pozycje nr 8, 12-16, 24-26 do osobnego zadania?  
Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli**

**Pytanie nr 14**

Zadanie nr 54 poz.  
8 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy dwururowy, karbowany dla dorosłych,  
z dodatkową rurą o dł. 180 cm, z elastycznymi przyłączami, z zachowaniem pozostałych parametrów  
SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 15**

Zadanie nr 54 poz.  
8 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy dwururowy, karbowany dla  
dorosłych, z dodatkową rurą o dł. 90 cm, z elastycznymi przyłączami, z zachowaniem pozostałych  
parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 16**

Zadanie nr 54 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do  
nebulizacji jednorazowego użytku dla dorosłych z przewodem tlenowym o długości 200, pojemnik do  
nebulizacji o poj. 8 ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 17**

Zadanie nr 54 poz. 13 Czy  
Zamawiający dopuści jako równoważny nebulizator o pojemności 8 ml, z przewodem tlenowym 200 cm, z  
zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 18**

Zadanie nr 54 poz. 16 Czy Zamawiający dopuści jako  
równoważną maskę anestetyczną jednorazowego użytku, rozmiary 0-6: (0-pomarańczowy, 1-szary, 2-  
różowy, 3-zielony, 4-żółty, 5-niebieski, 6-czerwony), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem na  
opakowaniu, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 19**

Zadanie nr 54 poz. 24 Czy Zamawiający  
dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, objętość 1547 ml, w  
zestawie jedna maska dla dorosłych, rezerwuar tlenowy, objętość 2600 ml, dren tlenowy koloru białego o  
długości 2,15 m, dla pacjentów > 30 kg, objętość przy uciśnięciu jedną ręką: 600 ml, dwoma rękami:  
1000 ml - wszystkie elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie, opakowanie producenta z  
datą ważności min. 4 lata i nr serii.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 20**

.Zadanie nr 54 poz. 24Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora z paskiem  
zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowanym z workiem silikonowym?

**Odpowiedź: Oczekuje, nie wymaga**

**Pytanie nr 21**

Zadanie nr  
54 poz. 25 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci,  
objętość 683 ml, w zestawie jedna maska dla dzieci, rezerwuar tlenowy, objętość 2600 ml, dren tlenowy  
koloru białego o długości 2,15 m, dla pacjentów 10-30 kg, objętość przy uciśnięciu 450 ml - wszystkie  
elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie, opakowanie producenta z datą ważności min. 4  
lata i nr serii.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 22**

Zadanie nr  
54 poz. 25 1. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora z paskiem zabezpieczającym przed  
wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowanym z workiem silikonowym?

**Odpowiedź: Oczekuje, nie wymaga**

**Pytanie nr 23**

Zadanie nr 54 poz. 26 Czy  
Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator jednorazowego użytku dla noworodków, objętość  
234 ml, w zestawie jedna maska dla noworodków, rezerwuar tlenowy, objętość 300 ml, dren tlenowy  
koloru białego o długości 2,15 m, dla pacjentów < 10 kg, objętość przy uciśnięciu 150 ml - wszystkie  
elementy zapakowane w jedno oryginalne opakowanie, opakowanie producenta z datą ważności min. 4  
lata i nr serii.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 24**

Zadanie nr 74 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 74 pozycję nr 1 do osobnego zadania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli**

**Zapytanie nr 49**

**Pytanie nr 1**

Czy w pakiecie 39 pozycji 1 Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 30ml? Reszta  
parametrów bez zmian

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy w pakiecie 39 pozycji 3 Zamawiający dopuści pojemnik zamykany szczelnie

na docisk z plombą zabezpieczającą, o wysokości 13 cm? Reszta parametrów bez zmian

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 3**

Czy w pakiecie  
39 pozycji 4 Zamawiający dopuści pojemnik zamykany szczelnie na docisk z plombą zabezpieczającą, o  
średnicy dna ok. 14,5 cm i wysokości 16 cm? Reszta parametrów bez zmian

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Zapytanie nr 50**

**Pytanie nr 1**

Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 124  
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymaga, aby informacja o braku ftalanów (DEHP) była  
potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi materiałów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 2**

Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 124, poz. 2  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o  
długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu  
medycznego w oryginalnej instrukcji obsługi wężyka. Mniejsza średnica niż zalecana przez  
producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania  
środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie  
wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość  
przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia  
jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania  
kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka  
i pozostawienia w nim nieznanej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do  
niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 3**

Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadani nr 124, poz. 1  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby wężyk pompy mógł pozostać  
zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny niezależnie od ilości przebytych iniekcji i było to  
potwierdzone przez producenta w oryginalnej instrukcji obsługi wężyków.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 4**

Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, zadanie 124, poz. 1  
Prosimy o potwierdzenia, że Zamawiający wymaga, aby pojemność wężyka pompy wynosiła  
dokładnie 19,5ml i była potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego w oryginalnej  
instrukcji obsługi wężyka.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 5**

Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, część 124  
Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza  
automatycznego będącego własnością Zamawiającego? Zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia:  
„Stosowanie kombinacji lub systemów wężyków, które nie są dopuszczone przez firmę ulrich  
medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika oraz nienagannemu działaniu  
wstrzykiwacza. (…) Imitacje i inne fabrykaty nie są zaprojektowane dla wstrzykiwacza ani nie są  
sprawdzone do stosowania ze wstrzykiwaczem” (Instrukcja obsługi wersja: R13.2/2018-09 Rozdział  
4 Informacje dotyczące bezpieczeństwa).

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 6**

Załącznik nr 2 do SWZ, formularz asortymentowo-cenowy, część 124  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby zaoferowane materiały zużywalne były w  
pełni kompatybilne z urządzeniem CT Motion.

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §2 ust. 5, „Towary dostarczane w opakowaniach  
muszą mieć oznaczenia fabryczne określające rodzaj i nazwę wyrobów, ilość, datę ważności,  
nazwę i adres producenta. Opakowania jednostkowe muszą posiadać etykiety w języku polskim”  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 124 wyrobów medycznych oznakowanych za  
pomocą symboli oraz prostych zwrotów w języku angielskim. Symbole znajdujące się na etykiecie  
są opisane w instrukcji w języku polskim dołączonej do opakowania. Zgodnie z Art. 14. Ust. 1  
ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. „wyroby medyczne przeznaczone do  
używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają oznakowania i instrukcje używania w języku  
polskim lub wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie nr 8**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §4, ust. 2 „Wykonawca wystawie fakturę Vat po  
dostarczeniu każdej części (partii) przedmiotu umowy.”

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wystawienie faktury Vat w dniu wysyłki zamówienia

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 9**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §7, ust.  
Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od  
wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest  
zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do  
ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu  
wykonania zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §7, ust. 2  
W naszej opinii zaproponowana kara umowna 0,5 jest wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów  
medycznych wynosi ona około 0,1 – 0,2 % za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno  
być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie do zniechęcenia do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z powyższym prosimy  
Zamawiającego do obniżenia kary umownej do poziomu 0,2%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §9, ust. 2  
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopisanie w w/w zapisie słowa „robocze”, a cały zapis  
wówczas będzie brzmiał: „W przypadku niezrealizowania (przekroczenie umówionych terminów  
o więcej niż 4 dni robocze w przypadku więcej niż dwóch zamówień częściowych) lub  
nienależytego wywiązywania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma  
prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym  
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.”

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §6, ust. 3  
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopisanie w w/w zapisie słowa „robocze”, a cały zapis  
wówczas będzie brzmiał: „W razie stwierdzenia dostawy towaru o złej jakości, Wykonawca  
zobowiązuje się do jego wymiany na taki sam, ale o dobrej jakości, w ciągu maksymalnie 7 dni  
roboczych od zgłoszenia reklamacji.”

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 13**

Załącznik nr 8 do SWZ Projekt umowy, §5, ust. 2 i 4  
Uprzejmie prosimy Zamawiającego odpuszczenie jako dowodu dostawy faktury lub WZ, która  
byłaby dostarczona wraz z towarem.

**Odpowedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 51**

**Pytanie nr 1**

Cześć 33:

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1-3 pałeczki z wacikiem z tworzywa sztucznego np. wiskozy?

**Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Część 33 **:** Poz. 1-5

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów  
sterylnych radiacyjnie (sterile - R ) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wrobów sterylnych radiacyjnie**

**Pytanie nr 3**

Część 33: poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza  
niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa**

**Pytanie nr 4**

Część 33 : Poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza pałeczki z podłożem Amies?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 52**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** **Oczekuje, nie wymaga**

**Pytanie nr 2**

Parametry Techniczne:

Dotyczy Zadania nr 76, pozycji 7 oraz 8:

Czy Zamawiający dopuści do oceny jeden standardowy rękaw w rozmiarze 40cm x 200m?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy Zadania 76, pozycji 9:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 80 x 150mm lub 120 x 200mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Zadania 76, pozycji 10:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 120 x 250mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Zadania 76, pozycji nr 12:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 120 x 350mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Zadania 76, pozycji nr 13:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 160 x 200mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy Zadania 76, pozycji nr 14:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 160 x 300mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Zadania 76, pozycji nr 15:

Czy Zamawiający dopuści do oceny torebki w rozmiarze 160 x 300mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy Zadania 76, pozycji od 1 do 8:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 53**

**Pytanie nr 1**

ZADANIE NR 99

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na przewody spełniającej wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 13cm x 250 cm?

**Odpowiedź: TAK, dopuszcza**

**Pytanie nr 2**

ZADANIE NR 111

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zmiany opatrunku, zgodnego z SWZ, jednakże w którym serweta włókninowa ma rozmiar 37,5 +/-0,5 cm x 45 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3**

ZADANIE NR 114

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków w opakowaniach a’ 10 szt.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 4**

ZAPISY SWZ:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga właty Wadium do przetargu.

**Odpowiedź: Nie wymaga**

**Pytanie nr 5**

Zapisy SWZ

ZADANIE 110, 111, 113 - Czy Zamawiający wymaga dołączenia próbek i Kart Danych Technicznych z ofertą, czy też na wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Wraz z ofertą.**

**Zapytanie nr 54**

**Pytanie nr 1**

Zadanie nr 83 Stapler I Poz. 1  
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny do leczenia  
hemoroidów, w rozmiarze 33, średnica staplera 34,6 mm, średnica ostrza 24.2mm, wysokość  
otwartej zszywki 3,8 mm. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm. Skalowana główka staplera,  
podwójny mechanizm ochronny do uniknięcia przypadkowego odpalenia staplera, transparentna  
głowica. W zestawie komplet poszerzaczy anoskopowych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Zadanie nr 84 Stapler I poz 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z  
prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z  
możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiający  
8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek  
otwartych: 4,8 mm (2,0 mm po zamknięciu)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie nr 3

Zadanie nr 84 Stapler I poz 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazową rękojeść staplera  
endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o  
długości 60 mm, jedną dźwignię zamykająco-spustową. Ładunki mocowane do trzonu staplera.  
Długość ramienia, bez ładunku 16 cm, z ładunkiem 26,5 cm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Pytanie nr 4

Zdanie nr 84 Stapler I poz 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowe ładunki liniowe z artykulacją, do  
staplera endoskopowego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, mocowane do  
trzonu staplera, wysokość zszywek po zamknięciu: 1,5 mm lub 1,8 mm lub 2 mm. Zamawiający  
każdorazowo określi rozmiar zszywek przy zamówieniu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 5**

Zdanie nr 84 I poz 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy trokar bezpieczny, bezostrzowy  
z rowkowaną kaniulą, wyposażony w podwójną uszczelkę utrzymującą odmę oraz umożliwiający  
stosowanie narzędzi o średnicy od 4,7 do 12 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6**

Zdanie nr 112 Stapler II poz 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowy wygięty  
z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od  
1,4mm do 2,6mm w zależności od rozmiaru staplera. Wbudowana blokada bezpieczeństwa.  
Rozmiary staplera: 21, 24, 26, 29, 32 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera. Zamawiający każdorazowo  
określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź**: Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 7**

Zadanie 112 Stapler poz 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku,  
załadowany ładunkiem z nożem. Automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym  
wystrzeleniem, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku,  
zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Ładunek bez łańcucha i bolca pozycjonującego tkanki, co  
nie ma wpływu na jakość zespolenia. Rozmiar 60mm, długość linii cięcia 62,9 mm, długość linii  
zszywek 65,1 mm, ilość zszywek 64, wysokość zszywki otwartej 3,8mm. Opakowanie zbiorcze 1 szt?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 8**

Zdanie nr 112 Stapler poz 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem do staplera jednorazowego  
użytku, rozmiar 60, z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem oraz  
systemem blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed  
pustym wystrzałem. Ładunek bez łańcucha i bolca pozycjonującego tkanki, co nie ma wpływu na  
jakość zespolenia. Wys. otwartej zszywki 3,8mm (pakowane pojedynczo)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 9**

Zadanie 112 Stapler poz 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy jednorazowego użytku,  
załadowany ładunkiem z nożem. Automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem  
noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed  
pustym wystrzałem. Ładunek bez łańcucha i bolca pozycjonującego tkanki co nie ma wpływu na  
jakość zespolenia. Rozmiar 80mm, długość linii cięcia 82,9 mm, długość linii zszywek 85,1 mm, ilość  
zszywek 84, wysokość zszywki otwartej 3,8mm. Opakowanie zbiorcze 1 szt.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10**

Zadanie nr 112 Stapler poz 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek z nożem do staplera jednorazowego  
użytku, rozmiar 80, z automatycznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wystrzeleniem noża  
oraz systemem blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie  
przed pustym wystrzałem. Ładunek bez łańcucha i bolca pozycjonującego tkanki, co nie ma wpływu  
na jakość zespolenia. Wys. otwartej zszywki 3,8mm (pakowane pojedynczo)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 11**

Zdanie nr 112 Stapler poz 6

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy, rozmiar 30,  
o długości linii szwu 31,5 mm, załadowany ładunkiem posiadającym 11 zszywek ułożonych w 2  
rzędach. Zszywki wykonane ze stopu tytanu o wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm po  
zamknięciu. Stapler wyposażony w 2-stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał,  
okienko z kolorowym wskaźnikiem kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający  
wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dźwignię  
zamykająco-spustową. Obsługa staplera jedną ręką. Możliwość 7-krotnego przeładowania i 8-  
krotnego wystrzału staplera?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12**

Zadanie nr 112 Stepler poz 7

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy ładunek do jednorazowego  
staplera liniowego o długości linii szwu 31,5 mm. Ładunek posiadający 11 zszywek ułożonych w  
2 rzędach. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, wysokości przed zamknięciem 3,5 mm i 1,5 mm  
po zamknięciu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Zapytanie nr 55**

Czy Zamawiający w zadaniu 17 dopuści

**Pytanie nr 1**   
Poz. 1 worek stomijny samoprzylepny, płytka z docięciem 10-76mm, ze skalą ułatwiającą docięcie, ochronna, delikatna dla skóry płytka hydrokoloidowa, worek z delikatnej tkaniny, filtr węglowy, ujście szerokie, zamykane na rzep?

**Odpowiedź: Dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 17)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje sie na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza.**