**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 12:** dostawa **młyna tnącego** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Zagnańska 91, 25-558 Kielce

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Wymiary zewnętrzne (szerokość) podyktowane organizacją stanowiska pracy | max. 75 cm | Należy podać |
|  | Elementy sprzętu mające styczność z próbką wykonane ze stali przeznaczonej do kontaktu z żywnością | wymagane |  |
|  | Zakres obrotów | nie węższy niż  100 – 3000 obr./min | Należy podać |
|  | Obroty płynnie regulowane - możliwość ustawienia ~~dowolnej~~ wartości obrotów w skoku nie większym niż 100 obr./min w zakresie określonym w punkcie 3 | wymagane |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący aktualną prędkość obrotów | wymagany |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem sprzętu przy otwartych drzwiach urządzenia | wymagane |  |
|  | Możliwość demontażu ostrza i sita bez konieczności użycia narzędzi | wymagane |  |
|  | Możliwość rozdrabniania cząstek o wielkości nie mniejszej niż 6x6cm bez konieczności rozdrabniania wstępnego | wymagana |  |
|  | Możliwość rozdrabniania mięsa wraz z kością od 100 obr./min bez strat wody z próbki | wymagana |  |
|  | W komplecie sito o wymiarach oczka 3mm | wymagane |  |
|  | W komplecie zapasowe sito o wymiarach oczka 3mm | minimum 1 sztuka | Należy podać |
|  | W komplecie rotor i lej zasypowy | wymagane |  |
|  | W komplecie zbiornik na próbkę | pojemność minimum 5 litrów | Należy podać |
|  | Sprzęt wyposażony w stelaż na kołach z hamulcem pozwalający na swobodne przemieszczanie sprzętu | wymagane |  |
|  | Możliwość jednorazowego rozdrobnienia co najmniej 8kg próbki mięsa z kością bez strat wody z próbki | wymagane |  |
|  | Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez użytkownika | wymagane |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu | wymagane |  |
|  | Oznakowanie CE | wymagane |  |
|  | Zasilanie | 230 V, 50 Hz |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępne  są do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo> | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;  dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**