Załącznik nr 2 do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji,
w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 1

Przedmiot zamówienia : Wiertarka szybkoobrotowa - 1 zestaw.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty. / Mikroprocesorowa konsola sterująca – 1 szt.	Tak
1	Mikroprocesorowa konsola napędu umożliwiająca sterowanie szerokim zakresem funkcji, uruchamianych przez dotykowy wyświetlacz	Tak
2	Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
3	Kolorowy wyświetlacz LCD z menu	Wyświetlacz dotykowy - 10 pkt / Inny - 0 pkt.
4	Regulacja jasności i kontrastu dotykowego wyświetlacza	Tak
5	Możliwość jednoczesnego przyłączenia minimum dwóch napędów	Tak
6	Możliwość zasilania napędów obrotowych, pił (oscylacyjne, strzałkowe, posuwisto-zwrotne)	Tak
7	Automatyczne rozpoznawanie przez konsolę przyłączonych napędów i sterowników nożnych i wyświetlanie dedykowanego menu	Tak
8	Jeden lub dwa tryby sterowania obrotami napędu: obroty zmienne / obroty stałe (ustalone przez użytkownika)	Tak
9	Sterowanie kierunkiem obrotu napędu: w prawo/w lewo	Tak
10	Regulacja charakterystyki ruchu obrotowego napędu dla przyspieszania i hamowania	Tak
11	Regulacja charakterystyki momentu obrotowego napędu	Tak
12	Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie: 0 – do maksymalnie 300 ml/min.	Tak
13	Zatrzaskowy montaż kasety irygacyjnej w konsoli lub zatrzaskowy montaż drenu do uchwytu pompy	Tak
14	Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli lub sterownika nożnego lub z obydwu	Tak
15	Funkcja automatycznego wypełnienia drenu irygacyjnego	Tak
16	Funkcja przepłukiwania niezależna od aktywności napędu	Tak
17	Konsola wyposażona w klamrę( statyw) mocującą stojak pojemnika irygacyjnego	Tak
18	Możliwość jednoczesnej irygacji jednego lub dwóch napędów	Tak
19	Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych – barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi lub adaptacyjne dostosowanie się wyświetlacza do podłączonego napędu	Tak
20	Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników/ sterownika nożnych/nożnego dla użytkowników	Tak
21	Sygnały akustyczne ostrzeżeń i alarmów	Tak
22	Regulacja poziomu głośności sygnałów akustycznych ostrzeżeń i alarmów	Tak
23	Kabel zasilający	Tak
24	Waga konsoli poniżej 10 kg	Tak
NAPĘD SZYBKOOBROTOWY - 1 SZT.
25	Szybkoobrotowy napęd wiertarski zasilany elektrycznie	Tak
26	Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy	Tak
27	Napięcie zasilające napęd: 40 V (prąd stały)	Tak
28	Maksymalna prędkość obrotowa: 75 000 obr/min	Tak
29	Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm	Tak
30	Maksymalna moc: 350W	Tak
31	Obroty wiercenia: lewo i prawo	Tak
32	Regulacja ruchu obrotowego: płynna i skokowa	Tak
33	Napęd niewymagający konserwacji i smarowania	Tak
34	Elastyczny przewód zasilający zintegrowany z napędem	Tak
35	Długości kabla zasilającego napęd 4.6 m	Tak
36	Średnica kabla zasilającego napęd 5.7 mm	Tak
37	Waga napędu wraz z przewodem 400 g	Tak
38	Długość korpusu napędu 109 mm	Tak
39	Średnica obudowy napędu 17mm	Tak
40	Temperatura części napędu stykających się z ciałem pacjenta nie przekraczająca 48°C	Tak
41	Współpraca z 33 różnymi nasadkami: prostymi, kątowymi, wygiętymi (MIS), nasadkami do trepanacji i kraniotomii (ze stopką i bez stopki) i reduktorem	Tak
42	Zatrzaskowy montaż nasadek, adapterów i ostrzy - niewymagający użycia dodatkowych narzędzi	Tak
43	Sterowanie napędem za pomocą kompatybilnych sterowników nożnych i dedykowanego sterownika ręcznego	Tak
44	Wszystkie nasadki kompatybilne z opcjonalnymi napędami pneumatycznymi	Tak
NASADKA KĄTOWA 7CM - 1 SZT.
45	Nasadka kątowa o długości roboczej 70mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia)	Tak
46	Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)	Tak
NASADKA KĄTOWA 14CM - 1 SZT.
47	Nasadka kątowa o długości roboczej 140mm z uchwytem teleskopowym ostrzy - umożliwiającym skokową regulację ekspozycji ostrzy (3 do 5 poziomów wysunięcia)	Tak
48	Akceptacja tych samych ostrzy przez nasadki proste i kątowe o różnych długościach roboczych (od 70 do 200mm)	Tak
49	Zamawiający dopuszcza szybkoobrotowy napęd w postaci poniższych parametrów / Kabel silnikowy kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą / kabel silnikowy z wyłącznikiem / kabel silnikowy z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika / długość 4m / waga przewodu 270g (+/- 10 g) / Kątnica L7 Kątnica o długości roboczej 70 mm / zintegrowany silnik szybkoobrotowy / próg maksymalnej prędkości regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. / skok progu maksymalnej prędkości co 5 000 ob../min. / Moc maksymalna 140W / maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm / masa max 83 g / wymiary 16x177 mm (+/- 1 mm) / Kątnica L13 Kątnica o długości roboczej 130 mm / zintegrowany silnik szybkoobrotowy / próg maksymalnej prędkości regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. / skok progu maksymalnej prędkości co 5 000 ob../min. / Moc maksymalna 140W / maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm / masa max 91 g / wymiary 16x237 mm (+/- 1 mm)	Tak
STEROWNIK NOŻNY - 1 SZT.
50	Przewodowy lub bezprzewodowy sterownik nożny , z możliwością programowania funkcji wszystkich przycisków.	Tak
KASETA LUB KOSZ STERYLIZACYJNY - 1 SZT.
51	Przeznaczona do sterylizacji kaseta, wykonana z metalowej siatki, z zamykaną pokrywą zabezpieczającą. Kaseta wyposażona w uchwyty do ułożenia elementów zestawu przeznaczonych do sterylizacji	Tak
KONTENER STERYLIZACYJNY - 1 SZT.
52	Aluminiowy kontener sterylizacyjny z pokrywą umożliwiającą stosowanie filtrów wielorazowych w zakresie 3000 i powyżej cykli sterylizacyjnych	3000 – 0 pkt / powyżej 3000 - 10 pkt
PRODUKTY JEDNORAZOWE
53	Frezy jednorazowe ostre - 15 szt. do wyboru przez Zamawiającego lub wielorazowe – 5 szt. do wyboru przez Zamawiającego	Tak
54	Frezy jednorazowe diamentowe - 15 szt. do wyboru przez Zamawiającego lub wielorazowe – 5 szt. do wyboru przez Zamawiającego	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 2

Przedmiot zamówienia: Laser skanujący 1 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
2	Laser terapeutyczny wysokoenergetyczny z systemem skanującym automatycznym	Tak
3	Laser terapeutyczny o długości fali min. 1064 nm i mocy min. 8W (8000 mW)	Tak
4	Wielkość wiązki (+/-5%) 1,70cm2 (odstęp 1 cm), 30cm2 (aplikator stożkowy), 120cm2(aplikator stożkowy)	Tak
5	Źródło wiązki: dioda laserowa GaAIAs	Tak
6	Praca w trybie ciągłym i impulsowym (10 000 Hz)	Tak
7	Ciekłokrystaliczny ekran o przekątnej / min. 5,9”	Ekran dotykowy- 20 pkt / Inny – 0 pkt
8	Możliwość tworzenia programów terapeutycznych	Tak
9	Możliwość pełnej modyfikacji parametrów zabiegu	Tak
10	Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy	Tak
11	Elektroniczny timer zabiegowy	Tak
12	Wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
13	Pilot nożny aktywujący wiązkę lasera	Tak
14	Minimum 5 różnych metod pracy nad danym schorzeniem	Tak
15	Specjalne programy terapeutyczne łączące metodę punktową ze skanerem automatycznym	Tak
16	Możliwość regulacji mocy lasera w trakcie trwania programu terapeutycznego bez jego przerywania	Tak
17	Programy terapeutyczne dobierające inteligentnie moc wiązki lasera w zależności od koloru skóry (min. 3 rodzaje), od wieku (min. 3 kategorie wiekowe), rodzaju schorzenia i odległości od skóry pacjenta	Tak
18	Wbudowana w urządzenie kartotek pacjenta z historią wykonanych zabiegów i oceną bólu w skali VAS	Tak
19	Specjalna zakładka grupująca schorzenia wg miejsca występowania na ciele pacjenta	Tak
20	Standardowe wyposażenie: jednostka sterująca, aplikator sondowy (dla pola zabiegowego 1,70cm2), aplikator stożkowy skanujący (dla pola 30cm2), aplikator stożkowy skanujący (dla pola 120cm2), ramię przegubowe z regulacją do zamocowania aplikatora skanującego stożkowego, stolik pod aparat z systemem jezdnym, okulary ochronne – 2 pary, pilot nożny, komplet przewodów	Tak
21	Wymiary aparatu: (około, +/- 5%): długość: 440mm, szerokość: 270mm, wysokość: 230mm	Tak
22	Waga max 4,7 kg (sam aparat)	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
1	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
2	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
3	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
4	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
5	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
6	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
7	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
8	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
9	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
10	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
11	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
12	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
13	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
14	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
15	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 3

Przedmiot zamówienia: Manipulator maciczny z podświetleniem led - 1 zestaw.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
2	Manipulator maciczny do zabiegów TLH / (Total Laparoscopic Histerectomy) oraz LASH (Laparoscopic Supracervical Histerectomy w komplecie z 10szt sterylnymi zestawami z drenami, ze szczotkami do czyszczenia i uszczelkami.	Tak
3	Dodatkowe zestawy jednorazowe do podświetlanego manipulatora- minimum 10 szt. / Pakowane pojedynczo, sterylnie, w komplecie z drenami i silikonowym / ( jednorazowym ) kielichem pasującym do wszystkich rozmiarów szyjek macicy.	Tak
4	Silikonowy (jednorazowy) kielich pasujący do wszystkich rozmiarów szyjek macicy.	Tak
5	Próżniowe zassanie manipulatora zapobiegające „sianiu” komórek nowotworowych.	Tak
6	Oświetlenie w postaci aureoli na szyjce macicy / (widoczne od strony pola laparoskopowego) uwidaczniające linię cięcia.	Tak
7	Sonda domaciczna z regulacją ssania	Tak
8	Regulacja sondy .	W w uchwycie – 20 pkt / Inne – 0 pkt
9	Sonda ze skalą.	Tak
10	Pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów / Wymiary wewnętrzne 500x200x60 (długość;szerokość;głębokość).(+/-10) / Długość całkowita pojemnika 566 mm.(+/-10 ) / Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. / Możliwość oznaczania zawartości.	Tak
11	Akumulatorowe źródło światła	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Wideoduodenoskop 1 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
1	Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem serii: CV-190	Tak
2	Obrazowanie w wąskim paśmie światła, umożliwiające ocenę głębokości położenia naczyń, głębokości położenia zmian, możliwe uwidocznienie zmian pod śluzówkowych	Tak
3	Kanał roboczy: min 4,2 mm	Tak
4	Średnica końcówki: max 13,5 mm	Tak
5	Średnica sondy: max 11,3 mm	Tak
6	Zgięcia: góra/dół: min 120°/90°; / lewo/prawo: min 90°/110°	Tak
7	Głębia ostrości optycznej w zakresie: min 5-60 mm	Tak
8	Długość robocza min 1240 mm	Tak
9	Mechanizm podwójnego blokowania prowadnika za pomocą elewatora umieszczonego w końcówce dystalnej endoskopu, współpraca z krótkimi prowadnikami	Tak
10	Wodoodporna konstrukcja: bez nakładek uszczelniających lub z nakładkami uszczelniającymi / Na wyposażeniu: jednorazowa osłona dystalna 4 kpl. - 20szt., Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia końcówki videoduodenoskopu 4 kpl. - 50 szt.	Bez nakładek uszczelniających – 0 pkt / Z nakładkami uszczelniającymi – 20 pkt

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 5

Przedmiot zamówienia: Stół operacyjny ortopedyczny 1 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.		Parametry			Parametr wymagany		Parametr oferowany
1.		Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty. / Producent (marka) / Model / Kraj pochodzenia: (Należy podać)			TAK, podać
2.		Zasilanie 230V (+/-10%)			TAK
3.		Mobilny, modularny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym.			TAK
4.		Pozioma podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej			TAK
5.		Konstrukcja stołu wykonana z materiałów nierdzewnych.			TAK
6.		Kolumna stołu pokryta ruchomymi panelami wykonanymi ze stali nierdzewnej, dopuszcza się aby górna obudowa kolumny wykonana była z tworzywa sztucznego.			TAK
7.		Kolumna wyposażona w min. dwa gniazda do podłączenia pilota kablowego – od strony nóg i od strony głowy pacjenta – możliwość podłączenia sterownika nożnego zamiast pilota kablowego ręcznego			TAK
8.		Stół bez gumowej osłony w postaci harmonijki zasłaniającej łączenie kolumny z blatem.			TAK/NIE / Parametr oceniany / Brak osłony - 5 pkt / Z osłoną – 0 pkt
9.		Podstawa jezdna wyposażona w cztery podwójne koła. Wszystkie koła skrętne umożliwiające jazdę w dowolnym kierunku. / Koła zabudowane lub niezabudowane w podstawie jezdnej, niewystające poza podstawę stołu podczas zabiegu.			TAK / Parametr oceniany / Koła zabudowane – 5 pkt / Koła niezabudowane – 0 pkt.
10.		System blokowania kół obsługiwany za pomocą pilota i panelu awaryjnego sterowania. / Stół na czas zabiegu posadowiony na podłodze poprzez schowanie kół w podstawę stołu lub przez wysuwane nogi z systemem autokompensacji nierówności podłoża min. 8mm.			TAK / Koła chowane w podstawę stołu – 5 pkt. / wysuwane nogi z systemem autokompensacji – 0 pkt
11.		Stół wyposażony w funkcję jazdy realizowaną za pomocą dodatkowego (wysuwanego z podstawy) koła z napędem elektrycznym, sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i do tyłu za pomocą min. pilota kablowego.			TAK
12.		Możliwość rozbudowy w przyszłości o sterowanie funkcją jazdy stołu do przodu i w tył za pomocą manetki z regulacją prędkości, manetka mocowana do szyny bocznej stołu. Manetka lub drążek manetki winny posiadać przyciski umożliwiające sterowanie stołem w zakresie blokowania i odblokowywania kół, regulacji pochyleń wzdłużnych blatu, regulacji wysokości blatu. Manetka umożliwiająca jazdę i sterowanie w/w ruchami stołu bez konieczności wykorzystywania pilota stołu – działająca niezależnie od pilota.			TAK
13.		Blat stołu złożony z minimum następujących segmentów: / Podgłówek / Górna płyta plecowa odejmowalna / Płyta plecowa / Segment siedziska / Podnóżki, czterodzielne z możliwością łamania pod kolanem; możliwość uzyskania pozycji kolankowo-łokciowej			TAK
14.		Płyta plecowa górna podgłówek oraz segment nożny łączone z blatem za pomocą gniazda wpustowego („bolec - okrągły otwór”), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach i zabezpieczeń śrubowych. Jedno kliknięcie po prostym osadzeniu w gnieździe ma stanowić bezpieczne połączenie elementów. Dopuszcza się podgłówek z dodatkowym zabezpieczeniem śrubowym.			TAK
15.		Płyta plecowa, segment siedziska oraz podnóżek podwójny wyposażone w szyny boczne do montażu ewentualnych akcesoriów.			TAK
16.		Całkowita długość blatu: min 1900 mm			TAK
17.		Szerokość blatu min 540 mm			TAK
18.		Szerokość blatu z szynami bocznymi: max 600 mm			TAK
19.		Elektrohydrauliczne sterowanie za pomocą przewodowego i bezprzewodowego pilota sterującego co najmniej takich funkcji stołu jak: / Wysokość blatu w zakresie: min. (600mm-1000mm) (wysokość mierzona do górnej blatu bez materacy – blat w pozycji horyzontalnej) / Regulacja pozycji Trendelenburga / anty-Trendelenburga w zakresie : 30˚ (+/- 5˚) / Regulacja przechyłów bocznych w zakresie: min. 20˚ / Regulacja dolnej płyty plecowej w zakresie min. (+70°/-40°) / Regulacja podnóżków w zakresie min. (-90°/+80°) / Pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. / Pozycja flex za pomocą jednego przycisku. / Pozycja reflex za pomocą jednego przycisku / Wybór orientacji ułożenia pacjenta: pozycja normalna/odwrócona / Przesuw wzdłużny blatu w zakresie min. 300mm / Blokowanie i odblokowywanie stołu na czas zabiegu			TAK
20.		Mechaniczne (ręczne) sterowanie takich segmentów blatu jak: / Podgłówek w zakresie min. +60°/ -60° / Odwodzenie podnóżków na boki			TAK
21.		Pilot bezprzewodowy wyposażony w kolorowy ekran dotykowy			TAK
22.		Pilot bezprzewodowy posiadający możliwość dołączenia przewodu i ładowania pilota bez konieczności używania ładowarki			TAK/NIE / TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt
23.		Pilot posiadający funkcję zapamiętania min 10 pozycji blatu oraz ich wywołania w dowolnym momencie przez operatora			TAK
24.		Panel sterowania awaryjnego wbudowany w kolumnę, zlokalizowany w osi długiej stołu na prawej lub lewej stronie			TAK
25.		Panel sterowania awaryjnego wyposażony w zabezpieczenie przed nieintencjonalnym uruchomieniem w postaci konieczności użycia jednocześnie dwóch przycisków celem aktywacji wybranej funkcji.			TAK
26.		Układ sterowania ruchami blatu zapewniający płynną ich regulację i wysoką stabilność pozycjonowania.			TAK
27.		Akumulatory wbudowane w podstawę stołu. Ładowarka wewnętrzna. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii na panelu sterowania awaryjnego na kolumnie stołu – nie dopuszcza się aby wskaźnik naładowania baterii umieszczony był w podstawie stołu			TAK
28.		Całkowite naładowanie baterii w czasie do 12 godzin			TAK
29.		Stół wyposażony w demontowane materace, łączenia na materacach zespalane ultradźwiękową, bezszwową metodą, antystatyczne, o grubości minimum 80 mm, zbudowane z pianki o dwóch różnych gęstościach, wykazujące właściwości przeciwodleżynowe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace powinny posiadać tzw. „pamięć kształtu”.			TAK
30.		Maksymalne dopuszczalne obciążenie powyżej 450 kg			TAK
31.		Ciężar własny stołu: poniżej 300 kg			TAK, podać
32.		Akcesoria dodatkowe
33.		Podpora pod rękę ze zintegrowanym przegubem kulowym umożliwiającym dowolne pozycjonowanie podpory oraz zacisk do montażu podpory na szynie akcesoryjnej blatu. Podpora wyposażona w dwa pasy do mocowania ręki – 1 szt.			TAK, podać
34.		Wieszak na kroplówkę ze zintegrowanym uchwytem do mocowania na szynie blatu – 1 szt.			TAK, podać
35.		Ekran anestezjologiczny – 1 szt.			TAK, podać
36.		Uchwyt uniwersalny do mocowania akcesoriów na szynach blatu – 4 szt.			TAK, podać
37.		Pas do mocowania ciała pacjenta, mocowany do szyn bocznych za pomocą uchwytów zaciskowych; zapięcie na rzep ; długość min. 1500mm, szerokość min. 120mm – 1 szt.			TAK, podać
38.		Pozycjoner żelowy pod głowę – krążek żelowy średnica min. 200mm – 1 szt.			TAK, podać
39.		Ramka zapory bocznej wyposażona w uchwyt do mocowania na szynie bocznej blatu, ramka z możliwością regulacji wysokości, możliwością obrotu ramienia i regulacją długości ramienia. Ramka wyposażona w gniazdo do mocowania poduszki – 3 szt.			TAK, podać
40.		Poduszka zapory bocznej prostokątna o wymiarach 160x100mm (+/- 20mm) – 1 szt.			TAK, podać
41.		Poduszka zapory bocznej prostokątna o wymiarach 80x80mm (+/- 10mm) – 1 szt.			TAK, podać
42.		Poduszka zapory bocznej o wymiarach 140x110x40mm (+/- 20mm) – 1 szt.			TAK, podać
43.		Płyta do operacji barku instalowana w miejsce podnóżków – mocowanie płyty na zasadzie czop-okrągły otwór. Wraz z płytą należy dostarczyć adapter podgłówka oraz podgłówek typu hełm z odwodzonymi segmentami policzkowymi – podgłówek wyposażony w min. dwa zapięcia – 1 kpl.			TAK, podać
44.		Podpora ręki przy ułożeniu bocznym – podpora wyposażona w stelaż z min. dwoma kulowymi przegubami blokowanymi jednym pokrętłem – 1 szt.			TAK, podać
45.		Przystawka wyciągowa kończyn dolnych posiadająca dwie belki wyciągowe metalowe, teleskopowe. Każda belka wyposażona w min. dwa płaskie przeguby umożliwiające wygodne pozycjonowanie belek i operowanych kończyn. Płyta siedzeniowa przystawki posiadająca odejmowalne segmenty miednicze ułatwiające dostęp do operowanej kończyny. W zestawie z przystawką należy zaoferować adaptery mocowane w miejsce min. podnóżków blatu umożliwiające dokowanie przystawki oraz wózek do transportu i przechowywania przystawki. Przejęcie przystawki przez stół operacyjny bez wysiłkowe tj. niewymagające ręcznego instalowania płyty siedzeniowej i belek wyciągowych przez personel			TAK, podać
46.		Podnóżki tymczasowe przystawki wyciągowej – 1 para			TAK, podać
47.		Podpora belki wyciągowej teleskopowa – 2 szt.			TAK, podać
48.		Para belek wyciągowych wykonanych z włókna węglowego wraz z adapterami do mocowania śruby wyciągowej – 1 kpl.			TAK, podać
49.		Śruba wyciągowa kończyny dolnej z możliwością montażu na belkach karbonowych (za pomocą adaptera) oraz w belkach metalowych – 2 szt.			TAK, podać
50.		Uchwyt obrotowy i wahliwy do instalacji buta trakcyjnego – 2 szt.			TAK, podać
51.		Kołek zaporowy krocza z przesunięciem mimośrodowym – 1 szt.			TAK, podać
52.		Płyta pod stopy z rzepem instalowana do śruby wyciągowej – 1 para			TAK, podać
53.		Podpora do operacji łąkotki typu wałek – 1 szt.			TAK, podać
54.		Mankiet do podwieszenia ręki pacjenta na ekranie anestezyjnym – 1 szt.			TAK, podać
55.		Poduszka do ułożenia pacjenta bez podgłówka – 1 szt.			TAK, podać
56.		Poduszka kołka zaporowego o średnicy min. 180mm – 1 szt.			TAK, podać
57.		Wózek na akcesoria – wózek wyposażony w min. dwa kosze na drobne akcesoria, min. dwie szyny sprzętowe oraz min. 3 pary gniazd do zawieszenia segmentów blatu – 1 szt.			TAK, podać
58.		Zestaw do operacji ręki przy ułożeniu bocznym składający się z zapory dołu pachowego, zapory łokcia oraz uchwytu dłoni typu Weinberger/Sokołowski – 1 kpl.			TAK, podać
59.		Zapory tułowia przy operacji barku – 1 para			TAK, podać
60.		Zestaw do operacji kręgosłupa składający się z płyty wykonanej z włókna węglowego o długości min. 1150mm (możliwość instalacji płyty w gniazdach wpustowych podnóżków lub w miejsce górnej płyty plecowej; adaptera z szynami bocznymi nasuwanego na płytę karbonową; dwie podpory pod ręce ze stelażem umożliwiającym ułożenia rąk pacjenta do przodu przy ułożeniu na brzuchu; poduszka dwusegmentowa do wypiętrzenia pleców pacjenta oraz pozycjoner żelowy pod twarz z wycięciem na rury intubacyjne - 1 kpl.			TAK, podać
61.		Stolik do operacji ręki przezierny o wymiarach min. 360x840mm. Stolik wyposażony w nóżkę teleskopową umożliwiającą regulację wysokości w zakresie min. 700x1100mm – 1 szt.			TAK, podać
62.		Pozycjoner żelowy pod rękę profilowany o wymiarach min. 460x180x35mm – 2 szt.			TAK, podać
63.		Uchwyt na rury intubacyjne – 1 szt.			TAK, podać
64.		Mankiet do przypinania ręki pacjenta wzdłuż tułowia – 1 szt.			TAK, podać
65.		Uchwyt kończyny dolnej do artroskopii kolana wyposażony w silnik elektryczny i sterownik nożny – możliwość opuszczania i podnoszenia operowanej kończyny w trakcie zabiegu dzięki silnikowi elektrycznemu. Nie dopuszcza się uchwytów manualnych instalowanych na przegubie silnikowym blatu. – 1 szt.			TAK, podać
66.		Uchwyt do artroskopii kolana manualny – 1 szt.			TAK, podać
67		Buty wspomagane sprężyna gazową do ułożenia w pozycji ginekologicznej. Udźwig maksymalny min. 150 kg 1 komplet			TAK, podać

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 35 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	35 miesięcy - 0 pkt / 36-48 miesięcy - 10 pkt / Powyżej 48 miesięcy- 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 6

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do treningu nóg i ramion 1 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.		Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1		Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty. / Producent (marka) / Model / Kraj pochodzenia: (Należy podać)	Tak
2		Trening pasywny, aktywny i wspomagany	Tak
3		Zmiana treningu nóg na trening ramion dotykiem	Tak
4		Pasywna liczba obrotów od 1 do 60 obr./min	Tak
5		Prowadnice dla podudzi	Tak
6		Opaski mocujące dla rąk	Tak
7		Poziomy mocy silnika od 1 do min 10	Tak
8		Opór hamulców od 0 do min 20	Tak
9		Wstępne ustawianie czasu treningu od 0 do min 100 minut	Tak
10		Trening symetryczny kończyn górnych i dolnych- wyświetlany graficznie	Tak
11		Ochrona ruchu oraz Program / rozpoznawania i rozluźniania / spastyczności	Tak
12		Regulacja wysokości trenera nóg i trenera ramion / górnej części tułowia o min 15 cm	Tak
13		Wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
14		Minimum 7“ kolorowy wyświetlacz dotykowy	Tak
15		Urządzenie musi posiadać wbudowane Programy i Gry motywujące	Tak
16		Łagodny rozruch i łagodne zakończenie ćwiczenia	Tak
17		Programy terapeutyczne i motywujące	Tak
18		Szczegółowy Feedback podczas treningu i po jego zakończeniu	Tak
19		Możliwość wstępnego ustawienia parametrów treningu	Tak
20		Eksport danych treningowych oraz import własnych programów	Tak
21		Możliwość wyświetlania slajdów podczas prowadzenie treningu z USB (pendrive nie należy do wyposażenia)	Tak- 20 pkt / Nie- 0 pkt
22		Wybór języka	Tak
23		Stabilna metalowa konstrukcja, bezpieczne pozycjonowanie	Tak
24		2-stopniowa regulacja zamachu pedałów (5-7 cm lub 10- 12,5 cm)	Tak
25		Zamknięty plastikowy korpus (PC/ABS), / łatwy do czyszczenia i prowadzenia pełnej dezynfekcji	Tak
26		Łatwy transport dzięki dużym rolkom min Ø 9 cm	Tak
27		Uchwyt do transportu pokryty plastikiem	Tak
28		Szeregowy interfejs, interfejs-USB	Tak
29		Szerokość podstawy urządzenia ograniczona do maksymalnej szerokości / urządzenia	Tak
30		Kolor: biały/chromowany/czarny	Tak
31		Miękkie uchwyty na dłonie (soft grip) (para, wraz z prętami do pedałów)	Tak
32		Bezpieczne prowadnice do podudzi z możliwością regulacji wysokości	Tak
33		Wymiary w cm: (L x B x H) 70-90 x 60-70 x min107–122	Tak
34		Ciężar min 30 kg maksymalnie 60 kg	Tak
35		Max. dopuszczalna waga użytkownika: 135 kg	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 7

Przedmiot zamówienia: System rehabilitacji funkcjonalnej 1 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji min 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.	Parametry	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.	Tak
2	Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D	Tak
3	Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesów poznawczych, manualne, terapia lustrzana	Tak
4	Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy	Tak
5	Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej	Tak
6	W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane	Tak / odbicie - 20 pkt / bez odbicia - 0 pkt
7	Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach	Tak
8	Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony).	Tak
9	Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika	Tak
10	Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń	Tak
11	Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia	Tak
12	Licencja na oprogramowanie bezterminowa	Tak
13	Zawiera komputer o minimalnych parametrach: Windows 10 64-bit, CPU (procesor): min. Intel Core i3-7200U (Dual Core, 2.5 GHz, 3 MB cache), RAM: min. 8 GB , GPU (karta graficzna): kompatybilna z DirectX 11, Dysk: SSD min. 120 GB, Porty: min. 4 x USB - w tym min. 1 x USB 3.0, HDMI. / Parametry komputera muszą zapewnić wydajną pracę systemu.	Tak
14	Zawiera zdalną klawiaturę do obsługi stanowiska	Tak
15	Zawiera kamerę 3D z możliwością podłączenia do komputera (konwerter USB)	Tak
16	Zawiera monitor min. 40 cali, FullHD, stojak zajmujący nie więcej niż 1m2	Tak
17	Możliwość regulacji wysokości ekranu	Tak
18	Ramie odciążające na kończynę górną	Tak
19	Moduł Kontroli Balansu	Tak
20	Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń kontroli równowagi	Tak
21	Zawiera dedykowany zestaw ćwiczeń łączący kontrolę równowagi z pracą kończyn górnych	Tak
22	Zawiera możliwość wizualizacji COP (środek nacisku stóp na podłoże)	Tak
23	Zawiera możliwość wyboru poziomu trudności, czasu ćwiczenia oraz wyboru kierunku wymaganych wychyleń	Tak
24	Zawiera możliwość monitoringu dwóch parametrów: COP (środek nacisku stóp na podłoże) oraz pola elipsy obrazującego zakres wychwiań podczas stania swobodnego. Parametry są widoczne w raportach dla każdego pacjenta	Tak
25	Zawiera platformę posturograficzna połączoną z urządzeniem za pomocą przewodu	Tak
26	Zawiera składaną barierkę asekuracyjną, asekurująca użytkownika z 4 stron podczas ćwiczeń	Tak

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)

Uwaga! > Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych w języku polskim zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.

Pakiet 8

Przedmiot zamówienia: Perymetr komputerowy 1 szt.
Model:………………………………….
Producent:………………………………
Rok produkcji 2023

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp.		Parametry	Parametr		Parametr oferowany
			wymagany

Urządzenie fabrycznie nowe ,nieregenerowane, / nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień złożenia oferty.			TAK
Parametr testowy

1.		Max. zakres kątowy (dla 1 oka): 80	TAK

2.		Czas prezentacji bodźca: 0,1 – 9,9 s	TAK, podać

3.		Odległość pomiarowa: 30 cm	TAK

4.		Jasność podświetlania czaszy min. 2 podświetlenia ( 10 ASB, 31,5 ASB, BY)	2 - 3 podświetlenia – 0 pkt / 4 podświetlenia- / 10 pkt

Strategie badania

5.		Screening (standardowa strategia nadprogowa) (korygowanie wiekowo) / Supra threshold (standardowa strategia progowa)	TAK

6.		Single intensity (tł. pojedyncza intensywność)	TAK

7.		Full threshold (tł. pełna strategia progowa)	TAK

8.		Fast threshold (tł. Szybka strategia progowa)	TAK

9.		Smart threshold ( tł. testowanie poszczególnych komórek pola)	TAK

10.		2 – zone ( tł. najszybsza dostępna strategia badani), 3 – zone ( tł. najszybsza dostępna strategia badani),, quantify defect ( uproszczona wersja strategii standardowej), neurological / ( tł. strategia neurologiczna )	TAK

Testy dedykowane

11.		Bi – driving(tł. strategia przeprowadzania testu dwoocznego), industrial medicine (tł. medycyna przemysłowa), monocular (tł. jednooczny), binocular (tł. obuoczny)	TAK

12.		Peryferyjne.	TAK

13.		Badanie kinetyczne	Posiada badanie kinetyczne-10 pkt / Brak badania kinetycznego- 0 pkt

14.		Blue – on – yellow ( niebieski na żółty)	TAK

15.		Edytor tekstów.	TAK

Standardowe pola testowe

16.		24 – 2, 30 – 2, 10 -2, macula( tł. pole plamkowe).	TAK, podać

17.		Skos nosowy (glaucoma)(tł. pole jaskrowe).	TAK

18.		Central: 10/20/30, macula (tł .pole plamkowe)	TAK

19.		Peryferyjne.	TAK

Kontrola fiksacji

20.	Kontrola plamki ślepej.		TAK

21.	Eye tracking (kamera wideo)( tł. śledzenia oka)		TAK

22.	Eye preview (kamera wideo)( tł. podgląd oka)		TAK

Bodziec i kolor tła

23.	Zielony na białym.		TAK

24.	Czerwony na białym.		TAK

25.	Blue – on – yellow ( tł. niebieski-na – żółty)		TAK

Parametry testu

26.	Rozmiar bodźca wg. Goldmanna: I – V.		TAK, podać

27.	Test Fovea ( tł. opcja testowania pola centralnego pojedynczej komórki)		TAK

28.	Automatyczny pomiar źrenicy.		TAK

Funkcje dodatkowe

29.	Obsługa urządzenia przy pomocy ekranu dotykowego		TAK

	Oprogramowanie urządzenia umożliwiające wykonania
30.	pełnego spektrum badań pacjenta, oraz przechowywanie		TAK, podać
	danych
31.	Możliwość pracy w sieci komputerowej.		TAK

32.	Eksport danych do formatu DICOM.		TAK

33.	Adaptacja do szybkości odpowiedzi pacjenta.		TAK

34.	Analiza regresji.		TAK

35.	Drukarka		TAK

36.	Target perimetry (na podstawie obrazu dna oka).		TAK

Wymiary

37.	Wysokość: 630 mm ( +/- 20 mm)		TAK, podać

38.	Szerokość: 550 mm ( +/- 20 mm)		TAK, podać

39.	Głębokość: 430 mm ( +/- 20 mm)		TAK, podać

40.	Waga: 20 kg ( +/- 3 kg)		TAK, podać

Wyposażenie: stolik pod urządzenie dostosowany do w/w urządzenie			TAK

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WARUNKÓW	WARUNKI WYMAGANE i OCENIANE	PARAMETRY OFEROWANE
	Okres gwarancji, min. 24 miesięcy, od daty uruchomienia sprzętu medycznego. / Gwarancja dotyczy wszystkich elementów stanowiących element przedmiotu umowy.	24 miesiące - 0 pkt / 25 miesięcy - 30 miesięcy - 5 pkt / 31 miesięcy – 35 miesięcy – 10 pkt / Powyżej 35 miesięcy - 20 pkt
	W trakcie trwania gwarancji przeglądy okresowe co 12 miesięcy bezpłatne	TAK
	W trakcie trwania gwarancji naprawy w pełnym zakresie przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych zgodnie ze standardami producenta sprzętu medycznego	TAK
	Czas reakcji przez serwis na zgłoszenie telefoniczne, mailowe, tj. odpowiedź pisemna (e-mail) lub telefoniczna z określonym terminem przyjazdu serwisu	1 dzień roboczy
	Czas usunięcia zgłoszonych wad, usterek, awarii i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 3 dni roboczych lub do 10 dni roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	Czas usunięcia zgłoszonych usterek, wad, awarii i wykonania napraw, w przypadku, kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia	maks. do 10 dni / roboczych pod warunkiem dostarczenia na czas naprawy sprzętu zastępczego o tych samych parametrach
	W przypadku trzykrotnej powtarzającej się naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub wynikające z wad ukrytych, wymiana elementu na nowy	TAK
	Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub/i Małopolski/UE/EOG	Tak / ( podać dane adresowe)
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do przeprowadzenia czynności serwisowych po upływie gwarancji	TAK / (podać nazwę, kontakt telefoniczny)
	Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji zawarte w cenie aparatu
	Forma zgłoszeń reklamacji i napraw	Poczta, poczta elektroniczna, / telefon (podać)
	Ilość wymaganych przez producenta przeglądów w ciągu roku	Podać
	Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu	min.8 lat
	Dostarczenie Zamawiającemu Instrukcji Obsługi urządzenia w języku polskim – w wersji elektronicznej a także Paszportu urządzenia w dniu dostawy	TAK
	Szkolenie personelu medycznego i technicznego: po instalacji lub w innym ustalonym przez użytkownika terminie	TAK

1 dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
        ..............................................
        (podpis Wykonawcy)