## 1
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1 Narzędzia do zabiegów Neurochirurgicznych cz. 1
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Odgryzacz kostny typu Caspar, prosty, ząbkowany szczęki o wymiarze 2x12 mm, dł. 185mm | szt. | 30
2 | Odgryzacz kostny typu Caspar, prosty, ząbkowany szczęki o wymiarze 3x12 mm, dł. 185mm | szt. | 30
3 | Odgryzacz kostny typu Caspar, prosty, ząbkowany szczęki o wymiarze 4x12 mm, dł. 185mm | szt. | 20
4 | Odgryzacz kostny typu Cushing, prosty, ząbkowany szczęki o wymiarze 2x10 mm, dł. 170mm | szt. | 30
5 | Odgryzacz kostny typu Love- Grunwald, prosty, ząbkowany szczeki o wymiarze 3x10mm, dł. 170mm | szt. | 30
6 | Odgryzacz kostny typ. Kerrison, rozkładany, z popychaczem, z powłoką czerwoną nie dającą refleksu w polu operacyjnym, z cienką stopką o szer. 2 mm, rozwarciu pyszczka 10 mm, odgięty w górę pod kątem 130, o długości 180 mm, narzędzie z numerami seryjnymi na obu częściach roboczych odgryzacza, dla ich identyfikacji po rozłożeniu ze złotą sprężyną dla identyfikacji narzędzia rozkładanego, złotą branszą definiującą cienką stopkę odgryzacza, z nazwą producenta, kodem katalogowym, numerem figury oraz jego wymiarami na rękojeści odgryzacza | szt. | 30
7 | Odgryzacz kostny typ. Kerrison, rozkładany, z popychaczem, z powłoką czerwoną nie dającą refleksu w polu operacyjnym, z cienką stopką o szer. 3 mm, rozwarciu pyszczka 10 mm, odgięty w górę pod kątem 130, o długości 180 mm, narzędzie z numerami seryjnymi na obu częściach roboczych odgryzacza, dla ich identyfikacji po rozłożeniu ze złotą sprężyną dla identyfikacji narzędzia rozkładanego, złotą branszą definiującą cienką stopkę odgryzacza, z nazwą producenta, kodem katalogowym, numerem figury oraz jego wymiarami na rękojeści odgryzacza | szt. | 30
8 | Odgryzacz kostny typ. Kerrison, rozkładany, z popychaczem, z powłoką czerwoną nie dającą refleksu w polu operacyjnym, z cienką stopką o szer. 4 mm, rozwarciu pyszczka 10 mm, odgięty w górę pod kątem 130, o długości 180 mm, narzędzie z numerami seryjnymi na obu częściach roboczych odgryzacza, dla ich identyfikacji po rozłożeniu ze złotą sprężyną dla identyfikacji narzędzia rozkładanego, złotą branszą definiującą cienką stopkę odgryzacza, z nazwą producenta, kodem katalogowym, numerem figury oraz jego wymiarami na rękojeści odgryzacza | szt. | 20
9 | Łyżka kostna typ Volkmann szerokość częśći roboczej 3,6 mm długość 250 mm | szt. | 20
10 | Łyżka kostna typ Volkmann szerokość częśći roboczej 4,4 mm długość 240 mm | szt. | 20
11 | Łyżka kostna typ Volkmann szerokość częśći roboczej 5,2 mm długość 240 mm | szt. | 20
12 | Łyżka kostna typ Volkmann szerokość częśći roboczej 6,8 mm długość 240 mm | szt. | 20
13 | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 1,5 mm, dł. Krzywizny 160 mm | szt. | 10
14 | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 2 mm, dł. Krzywizny 160 mm | szt. | 15
15 | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 2,5 mm, dł. Krzywizny 160 mm | szt. | 30
16 | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 3 mm, dł. Krzywizny 160 mm | szt. | 30
17 | Kaniula ssąca typ Fergusson z mandrynem zakrzywiona pod kątem, średnica 4 mm, dł. Krzywizny 160 mm | szt. | 20
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 2
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 2 Narzędzia do zabiegów Neurochirurgicznych cz. 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Trokar operacyjny wentrikuloskopu o średnicy zewnętrznej 8,3 mm długości 150mm, 3 (4) kanały- kanał endoskopu 2,8 mm, kanał irygacyjny 1,0 mm, kanał roboczy - odpływowy owalny 5,5 x 3,7 mm, mały kanał roboczy 2,2 mm | szt. | 1
2 | Adapter do ramienia statywu | szt. | 1
3 | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 2,7 mm; kącie patrzenia 30 stopni i długości 180mm, autoklawowalna, przezaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | szt. | 1
4 | Dysektor łopatkowy szer łopatki 2,2 mm, długość robocza 356 mm | szt. | 1
5 | Dysektor łopatkowy szer łopatki 1,7 mm, długość robocza 356 mm | szt. | 1
6 | Dysektor łopatkowy szer łopatki 1,0 mm, długość robocza 356 mm | szt. | 1
7 | Hak tępy 90 stopni, 3,5 mm długość robocza 356 mm | szt. | 1
8 | Nożyk zagięty tnący do tyłu 3,0 mm, długość robocz 356 mm | szt. | 1
9 | Kleszczyki proste łyżeczkowe szer 2,0 mm wys. 3,1 mm, długość 290 mm | szt. | 1
10 | Kleszczyki prawe łyżeczkowe szer 2,0 mm wys. 3,1 mm, długość 290 mm | szt. | 1
11 | Kleszczyki lewe łyżeczkowe szer 2,0 mm wys. 3,1 mm, długość 290 mm | szt. | 1
12 | Kleszczyki chwytające proste szer 2,0 mm wys. 3,1 mm, długość 290 mm | szt. | 1
13 | Nożyczki proste szer 2,0 mm, wys. 3,1mm, długość 290 mm | szt. | 1
14 | Nożyczki wygięte lewe szer 2,0 mm, wys. 3,1mm, długość 290 mm | szt. | 1
15 | Nożyczki wygięte prawe szer 2,0 mm, wys. 3,1mm, długość 290 mm | szt. | 1
16 | Nożyczki odgięte do góry szer 2,0 mm, wys. 3,1mm, długość 290 mm | szt. | 1
17 | Nożyczki endoskopowe ostre/ ostre średnica 2,0, dł 265 mm | szt. | 1
18 | Nożyczki endoskopowe tępe/ tępe średnica 2,0, dł 265 mm | szt. | 1
19 | Kleszczyki endoskopowe biopsyjne średnica 2,0 mm, dł 265 mm | szt. | 1
20 | Kleszczyki anatomiczne endoskopwe średnica 2,0, dł 265 mm | szt. | 1
21 | Kleszczyki chirurgiczne endoskopwe średnica 2,0 dł 265 mm | szt. | 1
22 | Elektroda widełkowa bipolarna prosta 3,2 x 2,1 mm, dł 310 mm | szt. | 1
23 | Elektroda widełkowa bipolarna odgięta do tyłu 40 stopni, 3,2 x 2,1 mm, dł 310 mm | szt. | 1
24 | Elektroda widełkowa bipolarna odgięta do tyłu 30 stopni, 3,2 x 2,1 mm, dł 310 mm | szt. | 1
25 | Elektroda widełkowa bipolarna prosta średnica 2,0 mm, dł 255 mm | szt. | 1
26 | Kabel bipolarny 4m | szt. | 5
27 | Elektroda monopolarna prętowa tępa średnica 1,1 mm | szt. | 1
28 | Elektroda monopolarna prętowa szpiczasta średnica 1,1 mm | szt. | 1
29 | Elektroda monopolarna hakowa 70 stopni, średnica 2,2 mm | szt. | 1
30 | Elektroda monopolarna hakowa 90 stopni, średnica 2,2 mm | szt. | 1
31 | Elektroda monopolarna hakowa 180 stopni, średnica 2,2 mm | szt. | 1
32 | Elektroda monopolarna hakowa 45 stopni, średnica 2,2 mm | szt. | 1
33 | Kabel monopolarny | szt. | 5
34 | Mikro nożyczki giętkie 1,0 mm, 250 mm | szt. | 1
35 | Mikro kleszczyki chwytające/ dysekcyjne gietkie 1,0 mm, 250 mm | szt. | 1
36 | Mikro kleszczyki biopsyjne giętkie 1,0 mm, 250 mm | szt. | 1
37 | Kaniula oddsysająca endoskopowa 0 stopni, tępa, średnica 2,0 mm jednorazowa sterylna | szt. | 3
38 | Kaniula oddsysająca endoskopowa 45 stopni, ostra, średnica 2,0 mm jednorazowa sterylna | szt. | 3
39 | Taca perforowana ze statywami do przechowywania trokara i endoskopu 540x253x56 mm | szt. | 1
40 | Taca perforowana ze statywami do przechowywania narzędzi i elektrod 540x253x166 mm | szt. | 2
41 | Wanna kontenera na tacę z trokarem i optyką 592x285x112 mm | szt. | 1
42 | Wanna kontenera na tacę z narzędziami 592x285x209 mm | szt. | 1
43 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otawrtym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zawnętrzna osłona ra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, pokrywa o wymiarze 593x294x37 mm, niebieska, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | szt. | 2
44 | Etykiety metalowe do kontenera czerwona z napisem | szt. | 4
45 | Etykiety metalowe do kontenera niebieska z napisem | szt. | 4
46 | Jednostka bipolarna do koagulacji, generator wyposażony w jedno pokrętło pozwalające operować wszystkimi funkcjami konsoli. Precyzyjna regulacja co 0,1, technologia "non stick", możliwość współpracy z jednostką do irygacji pola operacyjnego, dwie opcje koagulacji, standardowa i typu "Forced", moc na wyjściu w trybie standard 60 W przy 75 Ohmach, w trybie typu "Forced" 60 W przy 100 Ohm-ach, możliwość regulacji głośności sygnalizacji pracy urządzenia od 1 do 9, wyświetlenie kodów błędu, waga 6kg, wymiary 305mmx 135mm x 325mm | szt. | 1
47 | Sterownik nożny jednoprzyciskowy | szt. | 1
48 | Ramię mechaniczne do mocowania neuroendoskopu z uniwersalną szybkozłączką, długość całkowita 107 cm, waga 0,7 kg, siła trzymania do 4 kg, autoklawolna | szt. | 1
49 | Komplet uchwytów do neuroendoskopów: do przysadki, asysty neuroendoskopowej, wentrikuloskopu | szt. | 1
50 | Kosz stalowy perforowany 540mm x 253mm x 106mm | szt. | 1
51 | Mata silikonowa z performacją 248 mm x 257 mm | szt. | 2
52 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | szt. | 4
53 | Wanna do kontenera o wymiarach 592 x 274x187 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
54 | Pokrywa konenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na mininimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia wanny, pokrywa w wymiarze 593 x 294 x 37 mm, niebieska całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | szt. | 1
55 | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 4,0 mm; kącie patzrenia 0 stopni i długości 150 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | szt. | 1
56 | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 4,0 mm; kącie patzrenia 30 stopni i długości 150 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | szt. | 1
57 | Optyka endoskopowa sztywna o średnicy 4,0 mm; kącie patzrenia 70 stopni i długości 150 mm, autoklawowalna, przeznaczona do transmisji obrazu w torze wizyjnym o rozdzielczości Full HD | szt. | 1
58 | Taca endoskopowa 257 x 247 x 63 mm do neuroendoskopu | szt. | 2
59 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg. Wymagań zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | szt. | 4
60 | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x90 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 1
61 | Pokrywa konenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na mininimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia wanny, pokrywa w wymiarze 303 x 294 x 37 mm, niebieska całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | szt. | 1
62 | Uchwyt do endoskopu z adapterem i wkręcanym przyciskiem do irygacji. Możliwość podłączenia irygacji i ssania. Kolor niebieski | szt. | 1
63 | Zestaw drenów do uchwytu do endoskopu, 1 op 10 szt., dreny posiadają znacznik | szt. | 2
64 | Kosz do endoskopu z uchwytem na dwie optyki, dwie osłony i na uchwyt do endoskopu, kosz wyposażony w "jeża" | szt. | 1
65 | Osłona do optyki 0° kompatybilna uchwytem do endoskopu, śr. osłony 6 mm | szt. | 1
66 | Osłona do optyki 30° kompatybilna uchwytem do endoskopu, śr. osłony 6 mm | szt. | 1
67 | Optyka szerokokątna 4 mm 0°prosta, 195 mm, zielony pierścień na optyce | szt. | 1
68 | Optyka szerokokątna 4 mm 30°prosta, 195 mm, czerwony pierścień na optyce | szt. | 1
69 | Kiureta bagnetowa 6,5 mm, oczko równolegle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
70 | Kiureta bagnetowa 6,5 mm, oczko prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
71 | Enukleator bagnetowy lewo tnący, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
72 | Enukleator bagnetowy prawo tnący, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
73 | Kiureta bagnetowa lewostronna 4,0 mm, oczko oddalone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
74 | Kiureta bagnetowa lewostronna 4,0 mm, oczko przybliżone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
75 | Kiureta bagnetowa prawostronna 4,0 mm, oczko oddalone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
76 | Kiureta bagnetowa prawostronna 4,0 mm, oczko przybliżone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
77 | Kiureta bagnetowa lewostronna 4,0 mm, oczko pod kątem 45 st. do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
78 | Kiureta bagnetowa prawostronna 4,0 mm, oczko pod kątem 45 st. do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
79 | Kiureta bagnetowa lewostronna 6,0 mm, oczko oddalone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
80 | Kiureta bagnetowa lewostronna 6,0 mm, oczko przybliżone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
81 | Kiureta bagnetowa prawostronna 6,0 mm, oczko oddalone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
82 | Kiureta bagnetowa prawostronna 6,0 mm, oczko przybliżone prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
83 | Haczyk bagnetowy typu Landolt Reulen 1,7 mm, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
84 | Disektor bagnetowy typu Landolt Reulen 2,0 mm, dł. robocza 130 mm, dł. narzędzia 280 mm | szt. | 1
85 | WZIERNIK NOSOWY TYP COTTLE DŁ. 150 MM 6" ZŁĄCZE ROZBIERALNE DŁUGOŚĆ TRĄBKI 90 MM SZEROKOŚĆ KOŃCA TRĄBKI 7 MM ZE ŚRUBĄ BLOKUJĄCĄ ROWARCIE SZCZĘK | szt. | 1
86 | Rotacyjny punch tnący do tyłu | szt. | 1
87 | Mikrokleszczyki proste, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
88 | Mikrokleszczyki zagięte w prawo, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
89 | Mikrokleszczyki zagięte w lewo, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
90 | Mikronożyczki proste, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
91 | Mikronożyczki zagięte w lewo, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
92 | Mikronożyczki zagięte w prawo, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
93 | Mikronożyczki kątowe, dł części roboczej 180 mm | szt. | 1
94 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 130 mm dł. całkowita 215 mm, śr. 2,0 mm | szt. | 1
95 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 130 mm dł. całkowita 215 mm śr. 2,5 mm | szt. | 1
96 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 130 mm dł. całkowita 215 mm śr. 3,0 mm | szt. | 1
97 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 160 mm dł. całkowita 245 mm śr. 2,0 mm | szt. | 1
98 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 160 mm dł. całkowita 245 mm śr. 2,5 mm | szt. | 1
99 | Kaniula ssąca typu ferguson, dł. robocza 160 mm dł. całkowita 245 mm śr. 3,0 mm | szt. | 1
100 | Kleszczyki nowotworowe typu Landolt, tępe dł. 200 mm śr. 9 mm | szt. | 1
101 | Mikropęseta kleszczyki o kształcie kątowego bagnetu, kodowanie kolorem typu instrumentu, prosta końcówka, dł. robocza 120 mm dł. narzędzia 245 mm szczęki 0,5 mm | szt. | 1
102 | Mikropęseta kleszczyki o kształcie kątowego bagnetu, kodowanie kolorem typu instrumentu, prosta końcówka, dł. robocza 120 mm dł. narzędzia 245 mm szczęki 0,9 mm | szt. | 1
103 | Mikropęseta kleszczyki o kształcie kątowego bagnetu, kodowanie kolorem typu instrumentu, prosta końcówka, dł. robocza 120 mm dł. narzędzia 245 mm | szt. | 1
104 | Pinceta koagulacyjna bipolarna, możliwość otworzenia pęsety w wąskim dostępie dzięki pinowi umiejcowionemu między blanszami | szt. | 1
105 | Bipolarna pinceta koagulacyjna, szczęki zakończone w kształcie litery T, dł. całkowita 255 mm | szt. | 1
106 | Przewód do elektrody bipolarnej | szt. | 1
107 | Kaniula ssąca typu Fukushima zakrzywiona w lewo | szt. | 1
108 | Kerrison 130° czerniony, rozkładany, szczęki do góry 1 mm dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 8 mm | szt. | 1
109 | Kerrison 130° czerniony, rozkładany, szczęki do góry 1,5 m dł. 180 m cienka stopka, rozwarcie szczęk 9 mm | szt. | 1
110 | Kerrison 130° czerniony, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do góry 2 m dł. 180 m cienka stopka, rozwarcie szczęk 9 m | szt. | 1
111 | Kerrison 130° czerniony, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do góry 2,5 mm dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 10 m | szt. | 1
112 | Kerrison 130° czerniony, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do góry 3 mm, dł. 180 m cienka stopka, rozwarcie szczęk 10 m | szt. | 1
113 | Kerrison 130° czerniony, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do góry 4 mm, dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 12 m | szt. | 1
114 | Kerrison 130°, rozkładany, szczęki do dołu 1 mm, dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 8 mm | szt. | 1
115 | Kerrison 130°, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do dołu 2 Mmm, dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 9 mm wypychacz | szt. | 1
116 | Kerrison 130°, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do dołu 3 mm dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 10 mm wypychacz | szt. | 1
117 | Kerrison 130°, z wypychaczem, rozkładany, szczęki do dołu 4 mm dł. 180 mm cienka stopka, rozwarcie szczęk 12 mm wypychacz | szt. | 1
118 | Mikronożyczki typu XS wygięte, bransze ostre/ostre, dł. częsci roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | szt. | 1
119 | Mikronożyczki typu XS proste, bransze tępe/tępe, dł. częsci roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | szt. | 1
120 | Mikronożyczki typu XS proste, bransze ostre/ostre, dł. częsci roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | szt. | 1
121 | Mikronożyczki typu XS wygięte, bransze tępe/tępe, dł. częsci roboczej 130 mm dłm. całkowita 260 mm | szt. | 1
122 | Mikrokleszczyki typu XS, szczęki 0,9 mm, dł. części roboczej 130 mm dł. całkowita 260 mm | szt. | 1
123 | Pęseta do guzów ostra, szczęki 3 MM, dł. częsci roboczej 130 MM, dł całkowita 260 MM | szt. | 1
124 | Kiureta prosta 6,5 MM, oczko równolegle do lini narzędzia, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
125 | Kiureta prosta 6,5 MM, oczko prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
126 | Enukleator prosty lewo tnący, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
127 | Enukleator prosty prawo tnący, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
128 | Kiureta prosta 4,0 MM, oczko średnie prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
129 | Kiureta prosta 4,0 MM, oczko szerokie prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
130 | Kiureta prosta 4,0 MM, oczko wąskie prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
131 | Kiureta prosta 6,0 MM, oczko prostopadle do lini narzędzia oddalone, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
132 | Kiureta prosta 6,0 MM, oczko prostopadle do lini narzędzia, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
133 | Haczyk prosty typu Landolt Reulen 1,7 MM, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
134 | Disektor prosty typu Landolt Reulen 2,0 MM, dł. robocza 140 mm dł. narzędzia 265 mm | szt. | 1
135 | Tabliczka identyfikacyjna z opisem wg wymagań Zamawiającego do 13 miejsc w czerwonym kolorze | szt. | 8
136 | Wanna do kontenera o wymiarach 592x274x187 wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera | szt. | 3
137 | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min 2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. Filtr pracujący w systemie otwartym. Pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji oferowane w minimum 5 kolorach. Zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali Zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny, pokrywa o wymiarze 593x294x37 mm, niebieska, całość z wanną stanowi kontener bezobsługowy | szt. | 3
138 | Kosz stalowy perforowany 540 mm x 253 mm x 56 mm | szt. | 6
139 | Mata silikonowa z perforacją 248 mm x 257 mm | szt. | 12
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 3
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 3 Narzędzia do zabiegów Neurochirurgicznych cz. 3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wielorazowa rękojeść kerrisona do systemu wymiennych końcówek. Rękojeść czarna, z podwójnym mechanizmem mocowania wymiennych końcówek o różnych rozmiarach. Długość rękojeści 178 mm | szt. | 3
| Jednorazowa końcówka do kerrisona, ukośna, bez wyrzutnika , cienka lub standardowa stopka, szerokość szczęki 2mm, 3mm, 4 mm do wyboru przez Zamawiającego . Opakowanie jednostkowe 3 szt. | szt. | 50
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 4
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 4 Laparoskopia Chirurgiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x220mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami , pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany | szt. | 10
2 | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, typu Metzenbaum odgięte, ząbkowane, dł. ostrzy 20 mm., dwie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rączka bez zatrzasku, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 20
3 | Klipsownica laparoskopowa o śr. 10 mm, dł. 36 cm., obrotowa do klipsów tytanowych w rozmiarze M-L, uchwyt pistoletowy | szt. | 10
4 | Kleszcze ClickLine KELLY, długie, monopolarne, dł. rob. bransz 22 mm, uchwyt bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
5 | Kleszcze ClickLine typu Grasping Forceps, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 28 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
6 | Kleszcze ClickLine typu Bowel Grasper, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, fenestracyjne, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 37 mm, uchwyt rączki bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
7 | Kleszcze ClickLine preparacyjno- chwytne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 25 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
8 | Kleszcze ClickLine chwytne, z atraumatycznymi ząbkami, monopolarne,obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 24 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
9 | Kleszcze ClickLine, typu 'Pazury'2x3 zęby, obrotowe, dł. Branszy roboczej 34 mm., dwie bransze ruchome, monopolarne, śr. 10 mm, dł. rob. 36 cm- współpracujące z trokarem o śr. 11 mm. Uchwyt rączki z zatrzaskiem | szt. | 10
10 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, z dwoma przyłączami Luer- Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 10
11 | Igła punkcyjna, z przyłączem LUER-Lock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 10
12 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 20
12a | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 20
12b | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm | szt. | 20
13 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 20
13a | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm | szt. | 20
13b | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 10 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 20
13c | Redukcja 11/ 5 mm- nasadka na trokar | szt. | 20
14 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 13,5mm, dł. 11,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, niebieskie oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 10
14a | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm | szt. | 10
14b | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 13,5 mm i dł. 11,5 cm | szt. | 10
14c | Redukcja 13,5/10/5 mm | szt. | 10
15 | Elektroda haczykowa typu "L", monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, osłona izolowana | szt. | 10
16 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 8 mm, dł. 500 cm, do diatermii chirurgicznych Valleylab | szt. | 10
17 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu | szt. | 10
18 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm , pasujący do optyki z poz. 17 oraz żródła światła typu Xenon 300 firmy Storz ( własność zamawiającego) oraz z redukcjami pasującymi do innych źródel światła. | szt. | 10
19 | Dren insuflacyjny wielorazowego uzytku, silkonowy, nadający się do sterylizacji wysokotemperaturowej, śr. Wewn. 9 mm., dł. 250 cm. Z końcówką pasującą do filtra powietrza. | szt. | 10
20 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 20
21 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 20
22 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego narzędziami Karl Storz | szt. | 50
23 | Imadło laparoskopowe nierozbieralne, jednoczęściowe, proste, rączka ergonomiczna z blokadą, ustawienie rączki prawo/lewo, śr. 5 mm., dł. 33 cm | szt. | 2
24 | Imadło laparoskopowe nierozbieralne, jednoczęściowe, pozycja branszy odgieta na prawo, rączka ergonomicznaz blokadą, ustawienie raczki prawo/lewo, śr. 5 mm., dł. 33 cm | szt. | 2
25 | Imadło laparoskopowe nierozbieralne, jednoczęściowe, pozycja branszy odgieta na lewo, rączka ergonomiczna z blokadą, ustawienie raczki prawo/lewo, śr. 5 mm., dł. 33 cm | szt. | 2
26 | Popychacz węzła lekko zagięty, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
27 | Separator tkanek ( retraktor) , 9- cio palczasty, atraumatyczny, śr. 10 mm., dł. 36 cm | szt. | 2
28 | Kleszcze typu Babcock, dwie bransze ruchome o dł. 33 mm., atraumtyczne, śr. 10 mm, dł. 36 cm. Rękojeść z zatrzaskiem | szt. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 5
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 5 Laparoskopia Ginekologiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pojemnik - kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowym) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x553x220mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową z rączkami , pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z dwoma labiryntowymi płytkami bariery mikrobiologicznej nie wymagającymi wymiany | szt. | 5
2 | Nożyczki ClickLine, zakrzywione, typu Metzenbaum odgięte, ząbkowane, dł. ostrzy 20 mm., dwie bransze ruchome, monopolarne, obrotowe, rączka bez zatrzasku, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
3 | Kleszcze ClickLine KELLY, długie, monopolarne, dł. rob. bransz 22 mm, uchwyt bez zatrzasku śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 5
4 | Kleszcze ClickLine preparacyjno- chwytne, dwie bransze ruchome, atraumattyczne, monopolarne, obrotowe, dł. robocza bransz 17 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
5 | Kleszcze ClickLine typu Grasping Forceps, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 28 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 5
6 | Kleszcze ClickLine chwytne, typu 'Pazury'2x3, jedna bransza ruchoma, dł. Branszy 26mm, monopolarne, obrotowe, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, uchwyt rączki z zatrzaskiem | szt. | 5
7 | Kleszcze ClickLine preparacyjno- chwytne, monopolarne, obrotowe, dwie bransze ruchome, dł. robocza bransz 25 mm, uchwyt rączki z zatrzaskiem, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 10
8 | Elektroda haczykowa typu "L", monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm, osłona izolowana | szt. | 5
9 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, z dwoma przyłączami Luer- Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 5
10 | Igła punkcyjna, z przyłączem LUER-Lock, śr. igły 1,6 mm, śr. tulei 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 5
11 | Trokar wielorazowy, grot piramidalny, do instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, czarne oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 10
11a | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 6 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 10
11b | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 6 mm | szt. | 10
12 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, zielone oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 10
12a | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 11 mm | szt. | 10
12b | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 10 mm i dł. 10,5 cm | szt. | 10
12c | Redukcja 11/ 5 mm- nasadka na trokar | szt. | 10
13 | Trokar wielorazowy, piramidalny grot, do instrumentów 13,5mm, dł. 11,5cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, niebieskie oznakowanie kolorystyczne ułatwiające identyfikację rozmiaru, rozbieralny – trzy częściowy (zawór, kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny | szt. | 5
13a | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów o śr. 13,5 mm | szt. | 5
13b | Gwóźdź piramidalny, do trokara o śr. 13,5 mm i dł. 11,5 cm | szt. | 5
13c | Redukcja 13,5/10/5 mm | szt. | 5
14 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 500 cm, do diatermii chirurgicznych KLS Martin | szt. | 5
15 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 8 mm, dł. 500 cm, do diatermii chirurgicznych Valleylab | szt. | 5
16 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna, oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu | szt. | 5
17 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm , pasujący do optyki z poz. 16 oraz żródła światła typu Xenon 300 firmy Storz ( własność zamawiającego) oraz z redukcjami pasującymi do innych źródel światła. | szt. | 5
18 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 10
19 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, z zapinką hemostatyczną, obrotowy, monopolarny, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego wkładami narzędziowymi Karl Storz | szt. | 10
20 | Dren insuflacyjny wielorazowego uzytku, silkonowy, nadający się do sterylizacji wysokotemperaturowej, śr. Wewn. 9 mm., dł. 250 cm. Z końcówką pasującą do filtra powietrza. | szt. | 5
21 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm, kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego narzędziami Karl Storz | szt. | 10
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 6
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 6 Narzędzia do artroskopii stawów u dorosłych i dzieci
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Narzędzia atroskopowe typu Punch, średnica 3,4 mm, trzonek prosty. Końcówka tnąca prosta o wielkości 3,5 mm. Końcówka prosta oo wilkości 3,5 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji wewnątrz części ruchomej | szt. | 6
2 | Narzędzia atroskopowe typu Punch, średnica 3,4 mm, trzonek zakrzywiony w górę pod kątem 15 stopni.. Końcówka tnąca prosta o wielkości 3,5 mm. Końcówka prosta oo wilkości 3,5 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji wewnątrz części ruchomej | szt. | 6
3 | Narzędzia atroskopowe typu Punch, średnica 3,4 mm, trzonek zakrzywiony w prawo pod kątem 30stopni. Końcówka tnąca prosta o wielkości 3,5 mm. Końcówka prosta oo wilkości 3,5 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji wewnątrz części ruchomej | szt. | 6
4 | Narzędzia atroskopowe typu Punch, średnica 3,4 mm, trzonek zakrzywiony w lewo pod kątem 30stopni. Końcówka tnąca prosta o wielkości 3,5 mm. Końcówka prosta oo wilkości 3,5 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji wewnątrz części ruchomej | szt. | 6
5 | Narzędzia atroskopowe typu Punch, średnica trzonka 3,4 mm. Szczęka kątowa, zakrzywoiona pod kątem 45 stopni w lewo, trzonek zakrzywiony w lewo pod kątem 15 stopni. Wielkość końcówki tnącej 1,7 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji wewnątrz części ruchomej | szt. | 6
6 | Narzędzia atroskopowe typu Punch, średnica trzonka 3,4 mm. Szczęka kątowa, zakrzywoiona pod kątem 45 stopni w prawo, trzonek zakrzywiony w lewo pod kątem 15 stopni. Wielkość końcówki tnącej 1,7 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji wewnątrz części ruchomej | szt. | 6
7 | Chwytak/ kleszcze atroskopwe proste. Średnica sztancy 3,4 mm. Szczęka narzędzia o kształcie owalnym. Narzędzie z blokowanym uchwytem tkani oraz portem wzdłuż sztancy do mycia | szt. | 6
8 | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne chwytak typu aligator, średnica trzonka 4,2 mm, szczęka prosta z hakiem, trzonek prosty. Samozwalniający mechanizm blokujący ze złączem FlushPort | szt. | 6
9 | Narzędzie artroskopowe typu chwytak do ciał wolnych. Średnica trzonka 4,2 mm trzonek prosty, szczęka prosta. Wyposażone w samozwalniający mechanizm blokujący ze złączem FlushPort. | szt. | 6
10 | Narzędzie artroskopowe typu chwytak. Dedykowane do chwytania i mobilizacji pierścienia ścięgien mięśni tworzących stożek rotatorów w stawie barkowym. Średnica trzonka 4,2mm. Wyposażone w samozwalniający mechanizm blokujący ze złączem FlushPort | szt. | 6
11 | Narzędzie artoskopowe autoklawowalne typu prowadnica do SCR, średnica trzonka 4,2 mm. Samozwalniający mechanizm blokujący ze złączem FlushPort | szt. | 6
12 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 20 stopni. | szt. | 6
13 | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 40 stopni. | szt. | 6
14 | Narzędzie artoskopowe autoklawowalne typu haczyk z oznaczeniem co 0,5 mm do 3,5 cm. Wymiary: trzon 155 mm, końcówka 3,4 mm | szt. | 6
15 | Narzędzie artroskopowe typu obcinak do szwów. Wersja z końcówką otwartą i nacięciem lewym pozwalająca przecinać szwy wewnątrz stawu bez potrzeby wprowadzania obcinaka od góry. Średnica trzonka 4,2 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. | szt. | 6
16 | Narzędzie artroskopowe typu nożyczki artoskopwe, szczęka prosta o średnicy 3,4 mm, szczęki proste ząbkowane na górnej branszy, dolna bransza gładka. Długość szczęki 8,9 mm, długość ramienia 13,25 cm. . Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. | szt. | 6
17 | Otwarta łyżeczka pierścieniowa, cięcie jednostronne, średnica 5.4 mm, 150 mm, z uchwytem | szt. | 6
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 7
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 7 Nożyczki do histeroskopii
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, średnica 5 Fr., długość 34 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 1
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 8
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 8 Kleszcze enoskopowe do zestawu Vetebris Lumbar
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Mikro- rengeur z długimi branszami, średnica 2,5mm, dł. Robocza 360mm do zestawu Vertebris Lumbar, posiadanego przez Zamawiającego | szt. | 1
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 9
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 9 Narzędzia mikrochirurgiczne do zabiegów krtani
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Laryngoskop operacyjny, dla dzieci, wymiary proksymalne 39x20mm; średnica dystalna, wewnętrzna 11mm; długość robocza 15 cm | szt. | 1
2 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 12 cm, do zastosowania z laryngoskopem operacyjnym dla dzieci | szt. | 1
3 | Laryngoskop operacyjny dla dzieci, wymiary wewnętrzne proksymalne 30x20mm; średnica dystalna, wewnętrzna 16mm; długość robocza 11 cm | szt. | 1
4 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 7,5 cm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi | szt. | 1
5 | Laryngoskop operacyjny dla noworodków, wymiary wewnętrzne proksymalne 26x16mm; wymiary dystalne, wewnętrzne 14x11mm; długość robocza 9,5 cm | szt. | 1
6 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 6,5 cm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi | szt. | 1
7 | Klips oświetlający, krótki, do oświetlania proksymalnego | szt. | 2
8 | Rurka ssąca typu KLEINSASSER, zakończona kuliście, średnica zewnętrzna 2 mm, długość robocza 18 cm | szt. | 1
9 | Rurka ssąca typu KLEINSASSER, zakończona kuliście, średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 18 cm | szt. | 1
10 | Kleszcze łyżeczkowe; bransze horyzontalne o średnicy 4 mm, obie ruchome; koniec dystalny plastyczny, długość robocza 18 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 1
11 | Kleszcze chwytne typu aligator, bransze proste, ząbkowane; długość robocza 18 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 1
12 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze zakrzywione do góry, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 18 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 1
13 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze proste, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 18 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 1
14 | Nożyczki typu KLEINSASSER, proste, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 18 cm | szt. | 1
15 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 18 cm | szt. | 1
16 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 18 cm | szt. | 1
17 | Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu, do zastosowania z laryngoskopami, w zestawie pręt podtrzymujący o długości 34cm, ruchomy z metalowym pierścieniem o średnicy min. 12cm, posiadającym dwie boczne śruby ustalające | szt. | 1
18 | Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 14 cm, do zastosowania z laryngoskopami operacyjnymi | szt. | 1
19 | Ochraniacz na zęby, silikonowy, autoklawowalny | szt. | 5
20 | Kleszcze biopsyjne typu KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, rozmiar 3x4mm, wyposażone w port do płukania, długość robocza 23 cm | szt. | 2
21 | Nożyczki typu KLEINSASSER, proste, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm | szt. | 4
22 | Kleszcze chwytne typu aligator, bransze proste, uchwyt bez zapinki; długość robocza 23 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 2
23 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zagięte 45°, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm | szt. | 2
24 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm | szt. | 2
25 | Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, zwężane ku branszom, ze złączem do mycia, długość robocza 23 cm | szt. | 2
26 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze proste, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 1
27 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze zakrzywione do góry, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 2
28 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 2
29 | Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; zwężane ku branszom, bransze zakrzywione w lewo, miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 2
30 | Rurka ssąca typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość robocza 23 cm | szt. | 2
31 | Igła iniekcyjna typu Kleinsasser, prosta z Luer-Lock, długość robocza 23 cm | szt. | 1
32 | Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, monopolarna, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocza 26 cm | szt. | 1
33 | Przewód wysokiej częstotliwości, monopolarny, wtyk 5 mm, długość 300 cm, do rurek ssąco-koagulacyjnych i diatermii chirurgicznych kompatybilnych z AUTOCON (Karl Storz) | szt. | 1
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 10
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 10 Narzędzia do zabiegów ucha
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Trzonek nr 3, dł. 12,5 cm, do ostrzy wymiennych | szt. | 1
2 | Kleszczyki do serwet typu BACKHAUS, dł. 13 cm | szt. | 1
3 | Kleszcze naczyniowe typu HALSTEAD Mosquito, zakrzywione, dł. 12,5 cm | szt. | 1
4 | Rurka ssąca typu ZOELLNER, z LUER-Lock, śr. 2,5 mm, dł. rob. 15 cm | szt. | 1
5 | Rurka ssąca typu FERGUSON, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 12 Fr., dł. rob. 11 cm | szt. | 1
6 | Rurka ssąca typu FERGUSON, uchwyt z otworem, z LUER, z mandrynem, 15 Fr., dł. rob. 11 cm | szt. | 1
7 | Raspator okostnowy typu FISCH, ostry, zakrzywiony, szer. 11 mm, dł. 21 cm | szt. | 1
8 | Pinceta typu WULLSTEIN, ząbkowana, dł. 15 cm | szt. | 1
9 | Rozwieracz typu WULLSTEIN, zęby 3 x 3, dł. 11 cm | szt. | 1
10 | Rozwieracz typu WULLSTEIN, zęby 3 x 3, dł. 13 cm | szt. | 1
11 | Rozwieracz typu WILLIGER,4 zęby, ostre; dł. 13 cm | szt. | 1
12 | Rozwieracz typu WILLIGER,3 zęby, ostre; dł. 12 cm | szt. | 1
13 | Kleszczyki uszne typu FISCH, bardzo delikatne, łagodne, 0,4 x 3,5 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
14 | Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo delikatne, owalne miseczki; 0,6 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
15 | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
16 | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
17 | Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo drobne, okrągłe miseczki śr. 1 mm, dł. rob. 12,5 cm | szt. | 1
18 | Nożyczki typu FISCH-BELLUCCI, bardzo drobne, dł. ostrzy 7 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
19 | Nożyczki typu WULLSTEIN, zakrzywione do góry, delikatne, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
20 | Nożyczki uszne mikro typu FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, wąski trzonek, dł. ostrzy 2 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
21 | Kleszczyki uszne typu WULLSTEIN, bardzo drobne, okrągłe miseczki śr. 1 mm, dł. rob. 12,5 cm | szt. | 1
22 | Nożyczki typu WULLSTEIN, proste, delikatne, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
23 | Gilotyna do kosteczek typu FISCH-DIETER, górna, bardzo delikatna, szer. 0,8 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
24 | Noż typu PLESTER, okrągły, pionowy, rozm. 3,5 x 2,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
25 | Elewator typu ROSEN, koniec zagięty 15 zagiety, dł. 12 mm, szer. 1,5 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
26 | Łyżeczka typu HOUSE, duża, rozm. 2 x 3,2 mm / 1,6 x 2,6 mm,dł. 15 cm | szt. | 1
27 | Łyżeczka typu HOUSE-BABIGHIAN, bardzo duża, rozm. 2,4 x 3,4 mm / 2,6 x 4 mm,dł. 16 cm | szt. | 1
28 | Igła typu WULLSTEIN; długo, mocno zakrzywiona, dł. 16,5 cm | szt. | 1
29 | Igła typu WULLSTEIN; średnio zakrzywiona, dł. 16,5 cm | szt. | 1
30 | Haczyk, zagięty 90 stopni, dł. haczyka 0,6 mm,dł. 16 cm | szt. | 1
31 | Haczyk, zagięty 45 stopni dł. haczyka 0,8 mm,dł. 16 cm | szt. | 1
32 | Nóż okrągły 45 stopni śr. 2 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
33 | Nóż okrągły 45 stopni, śr. 3 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
34 | Nóż okrągły 90 stopni śr. 2 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
35 | Nóż okrągły 90 stopni śr. 1 mm, dł. 16 cm | szt. | 1
36 | Szczypce do drutu typu FISCH-McGEE, proste, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
37 | Nóż sierpowaty, bardzo drobny, lekko zakrzywiony, koniec tępy, dł. 18 cm | szt. | 1
38 | Elewator dwustronny typu FREER,półostry tępy,dł. 20 cm | szt. | 1
39 | Elewator dwustronny typu FREER-YASARGIL, dł. 18,5 cm | szt. | 1
40 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON-BROWN,atraumatyczna, ząbkowana na bokach, szer. 1,5 mm, dł. 12 cm | szt. | 1
41 | Kleszcze typu Mosquito, proste, lekkie, dł. 10 cm | szt. | 1
42 | Nożyczki, proste, końce ostry/ostry, 1 uchwyt na palec oznaczony na złoto drugi na czarno,dł.11,5cm | szt. | 1
43 | Haczyk uszny typu WAGENER, zakończony kulką, rozm. 3, dł. 15,5 cm | szt. | 1
44 | Nóż sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, dł. 16 cm | szt. | 1
45 | Łopatka językowa typu BRUNINGS, dł. 19 cm | szt. | 1
46 | Nożyczki uszne mikro typu FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, dł. ostrzy 3 mm, dł. rob. 8 cm | szt. | 1
47 | Haczyk uszny, bez kulki na końcu, rozm. 1, dł. 15,5 cm | szt. | 1
48 | Kleszcze naczyniowe typu OCHSNER-KOCHER, proste, zęby 1x2, dł. 14 cm | szt. | 1
49 | Rurka ssąca typu ZOELLNER, z LUER-Lock, śr. 2,5 mm, dł. rob. 15 cm | szt. | 1
50 | Rurka ssąca, kątowa, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 0,7 mm, dł. rob. 7 cm | szt. | 1
51 | Rurka ssąca, kątowa, odkształcalna, z LUER-Lock, śr. zew. 1 mm, dł. rob. 7 cm | szt. | 1
52 | Rurka ssąca typu FISCH, zagięta,z uchwytem, śr. 1,2 mm, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
53 | Rurka ssąca typu FISCH, zagięta,z uchwytem, śr. 1,5 mm, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
54 | Rurka ssąca typu FISCH, zagięta,z uchwytem, śr. 2 mm, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
55 | Rurka ssąca typu FISCH, zagięta, z uchwytem, śr. 2,2 mm, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
56 | Haczyk, zagięty 45 stopni dł. haczyka 0,5 mm; dł. 16 cm | szt. | 1
57 | Imadło typu HALSEY, wzmacniane węglikiem wolframu, dł. 12 cm | szt. | 1
58 | Pinceta nosowa typu JANSEN, do opatrunków, bagnetowa, dł. 16,5 cm | szt. | 1
59 | Pinceta chirurgiczna typu GLANZ, atraumatyczna, ząbkowana na bokach, długie końce, dł. 15 cm | szt. | 2
60 | Watotrzymacz, model standardowy, ząbkowany, śr. 1,3 mm, dł. 15 cm | szt. | 1
61 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, z wkładką z węglika wolframu, ząbki 1 x 2, dł. 12 cm | szt. | 1
62 | Pinceta chirurgiczna typu GLANZ, atraumatyczna, ząbkowana na bokach, długie końce, dł. 15 cm | szt. | 1
63 | Kleszczyki uszne typu HEERMANN, proste, dł. rob. 10 cm | szt. | 1
64 | Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozm. 1, śr. zewn. 4 mm | szt. | 1
65 | Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozm. 1, śr. zewn. 4 mm | szt. | 1
66 | Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozm. 2, śr. zewn. 5 mm | szt. | 1
67 | Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozm. 4, śr. zewn. 7 mm | szt. | 1
68 | Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozm. 5, śr. zewn. 8 mm | szt. | 1
69 | Wziernik uszny typu FARRIOR, okrągły, rozm. 6, śr. zewn. 9 mm | szt. | 1
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 11
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 11 Narzędzia do zestawu Stapedotomii, Septoplastyki, Bronchoskopii, Fess
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Rozwieracz typu FISCH, zęby 2 x 2, długość 13 cm | szt. | 1
2 | Trzonek skalpela nr 3, długość 12,5 cm, do ostrzy wymiennych, jednorazowych | szt. | 1
3 | Łyżeczka podwójna typu HOUSE, średnia, rozmiar 1 x 1,8 mm / 2 x 2,8 mm; długość 15 cm | szt. | 2
4 | Łyżeczka podwójna typu HOUSE, mała, rozmiar 1 x 1,6 mm / 1,3 x 2 mm; długość 15 cm | szt. | 1
5 | Uchwyt typu FISCH, długi, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, do zastosowania z rurkami ssącymi, długość 5,5 cm | szt. | 1
6 | Nóż do mikrochirurgii ucha, okrągły 45°, średnica 3 mm, długość 16 cm | szt. | 1
7 | Noż typu PLESTER, okrągły, pionowy, rozmiar średni 4x2 mm, długość 16 cm | szt. | 1
8 | Haczyk, zagięty 45°, długość haczyka 1 mm; długość instrumentu 16 cm | szt. | 1
9 | Haczyk, zagięty 45°, długość haczyka 2,5 mm; długość instrumentu 16 cm | szt. | 1
10 | Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 1 mm; długość instrumentu 16 cm | szt. | 1
11 | Haczyk, zagięty 90°, długość haczyka 2 mm; długość instrumentu 16 cm | szt. | 1
12 | Perforator ręczny typu FISCH, średnica 0,6 mm, długość 16 cm | szt. | 1
13 | Perforator ręczny typu FISCH, średnica 0,4 mm, długość 16 cm | szt. | 1
14 | Elewator do podstawy strzemiączka typu FISCH, koniec zagięty do góry pod kątem 90°, długość haczyka 0,2 mm, długość instrumentu 16 cm | szt. | 1
15 | Nożyczki uszne mikro typu FISCH-BELLUCCI, bardzo delikatne, rozbieralne, długość ostrzy 3 mm, długość robocza 8 cm | szt. | 1
16 | Szczypce typu McGEE do drutu, rozbieralne, proste, długość robocza 8 cm | szt. | 1
17 | Nożyczki typu FISCH do krurotomii, rozbieralne, zakrzywione w prawo, długość robocza 7,5 cm | szt. | 1
18 | Nożyczki typu FISCH do krurotomii, rozbieralne, zakrzywione w lewo, długość robocza 7,5 cm | szt. | 1
19 | Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zewnętrzna 5 mm, długość 3,6 cm | szt. | 1
20 | Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zewnętrzna 6 mm, długość 3,6 cm | szt. | 1
21 | Wziernik uszny typu HARTMANN, średnica zewnętrzna 7,5 mm, długość 3,6 cm | szt. | 1
22 | Nożyczki typu FISCH, zakrzywione, bardzo delikatne, koniec: ostry/ostry, długość 10,5 cm | szt. | 1
23 | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, rozbieralne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, długość robocza 8 cm | szt. | 1
24 | Nóż sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, lekko zakrzywiony, model standardowy, długość 16 cm | szt. | 1
25 | Łyżeczka podwójna typu HOUSE-BABIGHIAN, bardzo duża, rozmiar 2,4 x 3,4 mm / 2,6 x 4 mm; długość 16 cm | szt. | 1
26 | Elewator dwustronny typu MASING, z podziałką; ostry/tępy; długość 22,5 cm | szt. | 6
27 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 5, długość 40 cm | szt. | 1
28 | Łącznki optyki, do zamocowania optyki na bronchoskopie | szt. | 1
29 | Optyka miniaturowa 0°, półsztywna; średnica 1,3 mm, długość robocza 30,6 cm, autoklawowalna | szt. | 1
30 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki typu aligator, ząbkowane, obydwie bransze ruchome, uchwyt sprężynowy, długość robocza 29 cm | szt. | 1
31 | Kleszcze optyczne, biopsyjne, obydwie bransze ruchome, miseczkowe, uchwyt sprężynowy, długość robocza 28 cm | szt. | 1
32 | Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny | szt. | 2
33 | Lupa powiększająca, z pierścieniem mocującym, autoklawowalna | szt. | 1
34 | Zapinka do kosza plastikowego na optyki | szt. | 4
35 | Śruba z łbem owalnym | szt. | 4
36 | Uchwyt silikonowy optyki o średnicy do 5 mm, do zastosowania z pojemnikiem plastikowym | szt. | 2
37 | Adapter do połączenia optyki Karl Storz ze światłowodem Olympus/ Winter + Ibe | szt. | 3
38 | Optyka 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, z system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, potwierdzonym certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni zanurzalna w dezynfektantach. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorystyczne, odpowiednie dla kąta patrzenia optyki | szt. | 1
39 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 3,5; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
40 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 4; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
41 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 4,5; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
42 | Bronchoskop sztywny typu DOESEL-HUZLY rozmiar 6; długość 30 cm, autoklawowalny | szt. | 1
43 | Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny | szt. | 1
44 | Adapter wielopołożeniowy typu FLUVOG, z okienkiem obserwacyjnym, nasadką z gumową uszczelką do zastosowania z rurami bronchoskopowymi | szt. | 1
45 | Kaniula iniekcyjna z podłączeniem typu LUER-Lock, do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, średnica 3,5 mm, długość 63 mm, do zastosowania z bronchoskopami | szt. | 1
46 | Nasadka z uszczelką, do wprowadzania cewników ssących lub drobnych instrumentów, krótka, średnica zewnętrzna 15 mm, do zastosowania z bronchoskopami | szt. | 1
47 | Adapter do podłączenia respiracji, autoklawowalny | szt. | 1
48 | Kleszcze optyczne, do orzeszków i miękkich ciał obcych, obydwie bransze aktywne, długość robocza 34 cm, do zastosowania z optyką 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, autoklawowalne | szt. | 1
49 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, płaskie, do monet i płaskich ciał obcych, zęby 2x2, obydwie bransze aktywne, długość robocza 34 cm, do zastosowania z optyką 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, autoklawowalne | szt. | 1
50 | Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki aligatora, obydwie bransze aktywne, długość robocza 34 cm, do zastosowania z optyką 0° o średnicy zewnętrznej 2,9 mm, długości 36 cm, autoklawowalne | szt. | 1
51 | Koszyk do usuwania ciał obcych, z uchwytem na palce, długość robocza 35 cm, autoklawowalny | szt. | 1
52 | Szczoteczka cytologiczna, z uchwytem na palce, długość robocza 35 cm, autoklawowalna | szt. | 1
53 | Rurka ssąca z prostą gumową końcówką, średnica 2 mm, długość robocza 35 cm | szt. | 1
54 | Aspirator do zbierania wydzielin, z otworem odcinającym, z pojemnikiem szklanym; posiadający możliwość połączenia z rurką ssącą lub cewnikiem ssącym, autoklawowalny | szt. | 1
55 | Pojemnik szklany, do zastosowania z aspiratorem do zbierania wydzielin | szt. | 2
56 | Aplikator do wacików, długość robocza 35 cm | szt. | 2
57 | Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, długość robocza 35 cm | szt. | 1
58 | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji 1 optyki sztywnej bronchoskopowej lub ezofagoskopowej, wymiary zewnętrzne min. 670x80x52mm | szt. | 1
59 | Kosz druciany do przechowywania i sterylizacji optyk bronchoskopowych oraz akcesoriów, wymiary zewnętrzne min. 620x150x75mm | szt. | 1
60 | Bronchofiberoskop charakteryzujący się następującymi parametrami : | kpl. | 1
1) średnica zewnętrzna max. 2,8 mm,
2) kanał roboczy min. 1,2 mm,
3) długość robocza min. 54 cm,
4) kąt wygięcia końcówki dystalnej, min. +170°/-120°
5) kąt widzenia min. 90°,
6) w zestawie tester szczelności oraz adapter do płukania
67 | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania endoskopu giętkiego, o długości roboczej do 95 cm, wymiary zewnętrzne min. 550x260x90mm | szt. | 1
68 | Kleszcze nosowe tnące, bransze proste, kształt typu BLAKESLEY, szerokość 4,2 mm, długość 11 cm | szt. | 2
69 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 1
70 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w lewo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 1
71 | Kleszcze zatokowe typu OSTRUM, obrotowe 360°; tnące do tyłu, lekko zakrzywione do dołu, długość robocza 10 cm, wyposażone w port do mycia | szt. | 3
72 | Nóż sierpowaty, końcówka ostra, długość 19 cm | szt. | 2
73 | Punch do antrum, tnący do przodu do góry 65°, rozmiar 3,5x3,7 mm; długość robocza 11 cm | szt. | 2
74 | Punch typu CASTELNUOVO do zatoki klinowej, zagięte 30° do góry, rozmiar 2x2 mm; długość robocza 11 cm | szt. | 2
75 | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, do zatoki sitowej, z portem do mycia, bransze proste, rozmiar 1, długość robocza 16 cm | szt. | 1
76 | Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, do zatoki sitowej, z portem do mycia, bransze pod kątem 45°, rozmiar 0, długość robocza 16 cm | szt. | 1
77 | Kleszcze nosowe tnące, bransze proste, kształt typu BLAKESLEY, szerokość 3,5 mm, długość 11 cm | szt. | 3
78 | Kleszcze nosowe tnące, bransze 45°; do góry, kształt typu BLAKESLEY, szerokość 3,5 mm, długość 11 cm | szt. | 3
79 | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, górne, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm | szt. | 2
80 | Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, lewe, tnące do tyłu, długość robocza 10 cm | szt. | 2
81 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do góry 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 2
82 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 2
83 | Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione w lewo 90 stopni, rozwarcie branszy do 120 stopni, długość robocza 10 cm | szt. | 2
84 | Nożyczki nosowe typu ZURICH, proste, małe, ostrza o długości 12 mm, długość robocza 12 cm | szt. | 2
85 | Odgryzacz typu KAMEL tnący okrągło, zagięty do góry 45°, średnica 4,5 mm, długość robocza 13 cm, wyposażony w port do mycia | szt. | 1
86 | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, rozbieralne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, długość robocza 8 cm | szt. | 10
87 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbki 1x2, długość 12 cm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 12
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 12 Praska do naczyń
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Praska do naczyń typu Shea, rozmiar 300 mm | szt. | 3
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 13
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 13 Wiertarka otologiczna, pincety bipolarne
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wiertarka otologiczna "Skeeter" dedykowana do zaawansowanych procedur otologicznych w uchu środkowym kompatybilna z konsolą zasilającą będącą na wyposażeniu bloku ioperacyjnego wraz z kasetą do sterylizacji oraz zestawem 5 wierteł | szt. | 1
2 | Pinceta bipolarna bagnetowa, końcówki 1 mm, długość całkowita 19 cm | szt. | 2
3 | Pinceta bipolarna bagnetowa, zakrzywiona ku dołowi, końcówki 1 mm, długość całkowita 19 cm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 14
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 14 Narzędzia różne laryngologia
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Wziernik nosowy typu THUDICHUM, samorozwieralny, średni, rozmiar łopatek 18 x 9,5 mm, długość 6,5 cm | szt. | 2
2 | Wziernik nosowy typu COTTLE, długość łopatek 55 mm, długość instrumentu 13 cm | szt. | 2
3 | Imadło typu CRILE-WOOD, długość 15 cm | szt. | 5
4 | Mikroimadło typu DRAF, bransze bardzo drobne; matowione, długość 16,5 cm | szt. | 5
5 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbki 1x2, długość 12 cm | szt. | 5
6 | Pinceta chirurgiczna typu ADSON, model mikro, ząbki 1x2, długość 12 cm | szt. | 5
7 | Kleszcze naczyniowe typu PROVIDENCE, zakrzywione, delikatne, długość 14 cm | szt. | 5
8 | Watotrzymacz, trójkątnie ząbkowany, średnica 1,1 mm, długość robocza 13 cm | szt. | 20
9 | Nożyczki, zakrzywione, końce: tępy/tępy, z wkładkami z węglika wolframu, długość 11 cm | szt. | 5
10 | Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, z wkładkami z węglika wolframu, długość 14 cm | szt. | 5
11 | Kleszczyki uszne typu HEERMANN, proste, bardzo drobne, wyposażone w kanał do mycia, długość robocza 8 cm | szt. | 8
12 | Kleszcze naczyniowe typu "Mosquito", zakrzywione, długość 12,5 cm | szt. | 10
13 | Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm | szt. | 5
14 | Pętla uszna typu BILLEAU, rozmiar 2, długość 16 cm | szt. | 5
15 | Pętla uszna typu BILLEAU, rozmiar 1, długość 16 cm | szt. | 5
16 | Kleszczyki uszne typu HARTMANN, bardzo delikatne, rozbieralne, ząbkowane, 1 x 4,5 mm, długość robocza 8 cm | szt. | 5
17 | Uchwyt do rurki ssącej, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, długość 10 cm | szt. | 5
18 | Raspator dwustronny typu COTTLE; tępy, długość 22,5 cm | szt. | 10
19 | Uchwyt typu FISCH, z otworem odcinającym, ze stożkiem LUER, do zastosowania z rurkami ssącymi, długość 5,5 cm | szt. | 5
20 | Nożyczki typu BELLUCCI, rozbieralne, długość ostrzy 8 mm, długość robocza 8 cm | szt. | 1
21 | Nożyczki Wullstein, zakrzywione do góry, delikatne, dł. rob. 9 cm | szt. | 1
22 | Nożyczki typu WULLSTEIN, proste, delikatne, wyposażone w kanał do mycia, długość robocza 9 cm | szt. | 1
23 | Rurka ssąca, stożkowa, z LUER, średnica zewnętrzna 4,5 mm, długość robocza 13 cm | szt. | 2
24 | Rozwieracz typu WEITLANER; zęby 3 x 4, ostre; długość 20 cm | szt. | 2
25 | Zacisk naczyniowy typu SHEA, średnica 16 mm, długość 13 cm | szt. | 2
26 | Łyżeczka podwójna typu HOUSE-BABIGHIAN, bardzo duża, rozmiar 2,4 x 3,4 mm / 2,6 x 4 mm; długość 16 cm | szt. | 2
27 | Dłuto typu COTTLE, płaskie, z podziałką, proste, szerokość 7 mm, długość 18,5 cm | szt. | 2
28 | Młotek typu COTTLE, długość 18 cm | szt. | 2
29 | Dłuto żłobowe typu TRAUTMANN, do wyrostka sutkowatego, szerokość 9 mm, długość 14 cm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 15
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 15 Narzędzia różne laryngologia cz. 2
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Elektroda igłowa wkłuciowa, zagięta 25 stopni, długość igeł 10mm, długość robocza 100mm | szt. | 5
2 | Pinceta bipolarna CLASSIC, zagięta, końcówki 2.2mm, tępe, długość robocza 240mm | szt. | 4
3 | kabel bipolarny, VIO, ICC, ACC, Seria "T", standard, 4m | szt. | 9
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 16
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 16 Akcesoria do systemu TTP VARIAC
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pinceta tytanowa do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
2 | Tytanowe mikrokleszcze zamykające do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
3 | Kleszcze tnące do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
4 | Mikronożyczki do posiadanego przez Zamawiającego sytemu TTP VARIAC | szt. | 1
5 | Taca do posiadanego przez Zamawiającego systemu TTP VARIAC | szt. | 1
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
6 | Zamawiający żąda dostarczenia na wezwanie, próbki ( jednego narzędzia) w celu potwierdzenia parametrów technicznych poz 5 sz 1. Narzedzie zostanie poddane testom funkcjonalności.
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 17
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 17 Narzędzia różne Laryngologia cz.3
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Płyta preparacyjna metalowa z skalamm, 92x54 mm | szt. | 3
2 | Watotrzymacz typu FARRELL Średnica 1,2 mm, długość 140mm | szt. | 20
3 | Nożyczki nic typu NOIR Zakrzywio. O/O 110 mm | szt. | 5
4 | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ Metzenbaum długość 145 mm, ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | szt. | 5
5 | Kleszczyki mikrochirurgiczne uszne typu HARTMANN- WULLSTEIN proste część robocza 0,5x6 mm długość 80mm | szt. | 8
6 | Kleszczyki naczyniowe do tętnic typu FRASHER-KELLY zakrzywione delikatne, długość 180 mm | szt. | 15
7 | Kleszczyki Naczyniowe typu Halsted zakrzywione Delikatne długość 180 mm | szt. | 10
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 18
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 18 Pinceta chirurgiczna
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Pinceta Chirurgiczna typ Adson delikatna prosta długość 120 mm końcówka robocza 1x2 ząbki szczęki rowkowane z platformą | szt. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *

## 19
Zał. 1 do SWZ
D10.251.91.C.2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 19Haczyk typu Gil- Vernet
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Nr katalog.
x | x | x | A | B | A x B | x | x
1 | Haczyk typu Gil-Vernet do ran giętki, utwardzony, łopatka siodełkowa, 4mm, dł. 24 cm | szt. | 2
Razem |  | x | x | x | 0 | x | x
Lp. | Wymagania bezwzględne | Podać TAK/NIE |  | Opisać
WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia spełniał nastepujące kryteria:
narzędzia muszą być wykonane ze stali nierdzewnej wg obowiązujących norm tj. PN-EN ISO 7153-1 ,EN ISO 13485 lub EN ISO 13485,DIN 58298, ISO 13402
w przypadku normy równoważnej Wykonawca poda jej nazwę.
Haczyk | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był:
fabrycznie nowy,
nieuszkodzony,
nieregenerowany,
nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw,
kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez użytkownika,
hartowany próżniowo,
odporny na korozję,
3 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia posiadał powierzchnię matowaną, równą, gładką, pozbawioną zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień.
4 | Elementy narzędzi muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem.
5 | Narzędzia muszą posiadać możliwość:
dekontaminacji w zwalidowanych procesach technologicznych obowiązujących u Zamawiającego, preparatami dopuszczonymi przez producenta narzedzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE ,
sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza, czas 7-18 minut. Niskotemperaturowej z wykorzystaniem tlenku etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru i/lub plazma z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
dezynfekcji maszynowej w myjniach–dezynfektorach stosowanych przez Zamawiającego (wg normy PN-EN 15883) z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi oraz dopuszczonych do obrotu na terenie UE,
OZNAKOWANIE
1 | Zamawiający wymaga aby narzędzia posiadały następujące trwałe oznakowanie:
nazwa producenta,
nr referencyjny,
znak CE,
napis: COP (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe),
unikalny kod w systemie DATA MATRIX (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe). Kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX.
2 | Narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania DATA MATRIX.
NAPRAWA I REGENERACJA W RAMACH GWARANCJI
1 | Wykonawca zapewni przyjmowanie do znakowania, naprawy, regeneracji i ostrzenia narzędzia chirurgiczne na podsatwie odrębnych zleceń w ilościach i terminach określonych w tych zleceniach.
2 | Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedyńczych procesów (np. tylko ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę na temat budowy narzędzi, materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzana raportem opisującym wszystkie dokonane czynności.
3 | Zakres podstawowych, wymaganych czynności regeneracyjnych:
rozmontowywanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji,
czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia,
naprawa (ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu),
wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości,
wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni,
nałożenie warstwy pasywnej po usunięciu powłoki wierzchniej,
konserwacja,
ustawiane pracy narzędzia (chwytu, cięcia, itd),
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi).
4 | Wykonawca zobowiązany jest do kontroli znakowania po dokonaniu czynności regeneracyjnych. Jeśli znakowanie ulegnie uszkodzeniu Wykonawca ponownie oznaczy narzędzie.
GWARANCJA
1 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia.
2 | Wykonawca udzieli minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne.
*UWAGA: dokument powinien być podpisany w sposób określony w SWZ *