Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.32.2023                            Załącznik nr 2 do SWZ-ZMIANA

Wykonawca:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)

Formularz przedmiotowy

CZĘŚĆ 2: Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, II kl. Bezpieczeństwa -1szt.

Określone parametry w Tabeli 1 mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Oferowany produkt to Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, II kl. Bezpieczeństwa -1szt..………………………….. Producent: …………………….. ( pełna nazwa, strona www.) Model: …………………………. nr katalogowy : ………………………… Rok produkcji: …………………………

WYMAGANIA TECHNICZNE:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ( data produkcji 2023 r.) Komora z laminarnym, pionowym przepływem powietrza, II kl. Bezpieczeństwa -1szt. Zakres dostawy obejmuje: - transport przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem na II piętro budynku A. w godzinach od 7:30 do 14:00. - montaż, uruchomienie oraz zademonstrowanie pełnej sprawności urządzenia, - szkolenie w siedzibie Zamawiającego z obsługi sprzętu Dostawa oraz instalacja w terminie do 35 dni od daty podpisania umowy.

2.Wymiary zewnętrzne nie większe niż: 1340 x 850 x 1450 mm (szer. x głęb. x wys.) Wymiary wewnętrzne komory nie mniejsze niż: 1190x 580 x 640 mm (szer. x głęb. x wys.)

3.II klasa bezpieczeństwa (BIOHAZARD) zgodnie z normą PN EN 12469:2000-9 lub równoważną (certyfikat potwierdzający spełnienie normy wydany przez niezależne laboratorium) -dołączyć do oferty) Zamawiający wymaga dokumentu przedmiotowego potwierdzającego spełnienie parametrów.

4.Filtry główny i wylotowy klasy H14.

5.Przepływ powietrza laminarny, pionowy.

6.Szyba frontowa nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, przesuwana za pomocą silnika elektrycznego góra-dół.

7.Wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane ze stali nierdzewnej.

8.Ściany boczne wykonane ze szkła hartowanego z wyprowadzeniami do podłączenia mediów umieszczone w stalowej ramie okiennej.

9.Wentylator zapewniający stabilną prace urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej.

10.Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapychania filtrów.

11.System alarmowy optyczny i akustyczny.

12.Przyciski funkcyjne membranowe z czytelnymi piktogramami odpowiednie dla wł./wył. wentylatora, oświetlenia, lampy UV, gniazd elektrycznych.

13.Panel sterowania z wyświetlaczem LCD wskazujący prędkości przepływów powietrza, tryb pracy, poziom szyby frontowej, temperaturę, zużycie filtrów i lampy UV w %, czas trwania dezynfekcji UV, aktualny czas.

14.Funkcja stand-by zapewniająca gotowość pracy przy zmniejszonym przepływie powietrza (50% wydajności wentylatora).

15.Funkcja obniżania szyby frontowej poniżej poziomu blatu roboczego dla umożliwienia umycia górnej części wewnętrznej strony szyby frontowej.

16.Programowanie w menu komory: - czasu przeprowadzania doświadczenia, - czasu rozgrzewania komory - czasu opóźnienia wyłączenia wentylatora - trybu pracy serwisowej

17.Zewnętrzne elementy pokryte warstwą zapobiegającą rozwojowi drobnoustrojów.

18.Oświetlenie wnętrza LED – min. 1000 lux.

19.Poziom emitowanego hałasu < 52 dB.

20.Wyjście RS 232 umożliwiające podłączenie komory do komputera.

21.Zasilanie i pobór mocy: 220-240V, 50/60 Hz.

WYPOSAŻENIE:

22.Lampa UV na stałe zamontowana w górnej części ściany tylnej lub przedniej.

23.Gniazdo elektryczne min. 2 szt.

24.Możliwość zamontowania zaworu gazu palnego w bocznej ścianie komory.

25.Podłokietnik dla przedramion.

26.Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, segmentowany.

27.Statyw na kółkach do pracy w pozycji stojącej.

28.Ręczny palnik gazowy na propan/butan , gaz miejski, zawierający: - adapter do naboi gazowych CV 360 - naboje z gazem propan/butan CV 360 (6 szt.) - 2 dysze do propan/butanu, gazu ziemnego

SZKOLENIE:

29.Szkolenie personelu w zakresie obsługi w dniu instalacji i uruchomienia. 30.Odbiór urządzenia po przeprowadzonym szkoleniu pracowników.

GWARANCJA:

31.Gwarancja 24 miesiące- KRYTERIUM OCENY OFERT*.

32.W okresie gwarancji Zamawiający wymaga pełnej, nieodpłatnej obsługi serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta.

33.Pracownik serwisu technicznego posługujący się w językiem polskim

34.Serwis techniczny świadczony w siedzibie Zamawiającego

35.Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca

36.W przypadku wystąpienia wady Przedmiotu umowy w okresie gwarancji Wykonawca na koszt własny zobowiązany będzie do rozpoczęcia naprawy w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia oraz usunięcia wad w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia

37.Podczas trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy techniczne Urządzenia po każdym roku trwania gwarancji, w terminie 30 dni od daty upływu roku trwania gwarancji. W ostatnim roku trwania gwarancji przegląd techniczny dokonany będzie w ostatnim miesiącu. Przeglądy techniczne dokonywane będę w terminach uzgodnionych pisemnie lub elektronicznie z Zamawiającym. Przegląd urządzenia ma być zgodny z zaleceniami producenta i polegać w szczególności na - zebraniu informacji o zaobserwowanych przez użytkownika usterkach, - oględzinach aparatu, - usunięciu zauważonych usterek o charakterze drobnym, - pracach konserwacyjnych określonych przez producenta - aktualizacji oprogramowania wymaganych przez producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu). - wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych zgodnie z dokumentacją techniczną, instrukcją obsługi aparatu, sprzętu i instrukcją serwisową

38.W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni opiekę metodyczno-naukową w okresie gwarancji urządzenia poprzez udzielenie ciągłego wsparcia w zakresie technicznym i merytorycznym

OPROGRAMOWANIE

39.Elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem cyfrowym, wskazującym podstawowe parametry pracy urządzenia oraz podstawowe parametry konserwacyjne 40.Oprogramowanie urządzenia pozwalające na zarządzanie danymi i tworzenie raportów

DOKUMENTACJA

# W dniu dostarczenia urządzenia Wykonawca przekaże w formie drukowanej i/lub na nośniku elektronicznym w formacie .pdf lub .doc;: - pełną dokumentację techniczną (instrukcję obsługi i postępowania w sytuacjach awaryjnych urządzenia) w języku producenta wraz z jej polskim tłumaczeniem - Raport/protokół techniczny odbioru/przeglądu, potwierdzający sprawność wszystkich funkcji urządzenia, - dokumenty gwarancyjne - Certyfikaty CE na oferowane urządzenie

Tabela 2.

Parametry dodatkowo punktowane, stanowiące kryterium oceny ofert.

| Gwarancja: 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy – 40 pkt | Wykonawca określa w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)