Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Opracowanie Programów Funkcjonalna Użytkowych.

Inwestycja – „Wykonanie Centralnej Sterylizacji w nowej lokalizacji budynku ZCO 
w formule zaprojektuj-wybuduj”

Zakres rzeczowy inwestycji

Planowana inwestycja ma na celu zaprojektowanie i wykonanie Centralnej Sterylizacji (roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń medycznych i wyposażenia) w nowej lokalizacji w poziomie podpiwniczenia (-1) istniejącego budynku Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w pomieszczeniach, które są w obecnie w stanie surowym zamkniętym. Zakres obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem dokumentów zezwalających na prowadzenie robót budowlanych, realizację robót budowlanych wraz z towarzyszącymi robotami instalacyjnymi, dostawę i montaż sprzętu 
i wyposażenia w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Centralnej Sterylizacji, rozruch technologiczny i przekazanie obiektu do użytkowania.

Obecnie funkcjonująca Centralna Sterylizacja zlokalizowana w starej części budynków Szpitala wyposażona jest sprzęt, który jest wyeksploatowany, cechuje się duża awaryjnością 
i częstymi przestojami, co w znaczącym stopniu utrudnia przeprowadzanie procesów sterylizacji.

Pomieszczenia nowej Centralnej Sterylizacji są usytuowane bezpośrednio pod projektowanym nowym Blokiem Operacyjnym. Takie rozwiązanie sprzyja lepszej organizacji pracy i samemu procesowi sterylizacji, a także pośrednio umożliwi wykonanie większej liczby operacji w krótszym czasie. Komunikacja pomiędzy Centralną Sterylizacją a Blokiem Operacyjnym odbywać się będzie bezpośrednio za pomocą windy dwuprzystankowej (Sterylizacja-Blok).

Niezwykle istotna  jest lokalizacja Centralnej Sterylizacji w obrębie budynku Szpitala, z dogodnym połączeniem z zespołem operacyjnym. Ponadto obiekt jest łatwo dostępny dla zespołów z innych jednostek organizacyjnych Szpitala i w miarę możliwości z zewnątrz.

Cele, jakie planuje się osiągnąć poprzez adaptacje nowych pomieszczeń pod Centralną Sterylizację to zoptymalizowanie procesu sterylizacji, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników oraz zwiększeniem wydajności i skuteczności procesu dzięki zastosowaniu nowoczesnego sprzętu.

Wszystkie systemy technologiczne Centralnej Sterylizacji (jak sterylizatory, myjnie-dezynfektory, wózki, regały, pojemniki sterylizacyjne, tace) będą zapewniały odpowiednią wydajność, ciągłą i bezawaryjną pracę oraz będą obniżały zużycia mediów i środków chemicznych. W Centralnej Sterylizacji będzie zapewniony ruch postępowy obróbki wyrobów od strefy brudnej do sterylnej.

- Droga wyrobów

  - Przyjmowanie wyrobów.

Wyroby medyczne użyte, skażone i brudne będą transportowane z Bloku Operacyjnego dedykowaną windą lub ogólnymi korytarzami komunikacyjnymi do pomieszczenia 01 - PRZYJĘCIE WYROBÓW. Wózki z drzwiami zamykanymi, szczelnymi i wyrobami umieszczonymi w pojemnikach transportowych, a następnie przekazywane do pomieszczenia 05 - STREFA BRUDNA -  MYCIE I DEZYNFEKCJA.

  - Droga wózków, pojemników sterylizacyjnych i transportowych, obuwia.

Mycie, dezynfekcja i suszenie środków transportu takich jak wózki, pojemniki transportowe, pojemniki sterylizacyjne oraz obuwie operacyjne, będzie odbywać się maszynowo w przelotowej myjni-dezynfektorze do wózków transportowych, kontenerów sterylizacyjnych, pojemników oraz obuwia operacyjnego.

  - Strefa brudna

W pomieszczeniu 05 - STREFY BRUDNEJ - MYCIA I DEZYNFEKCJI wyroby medyczne wielokrotnego użycia będą mogły być wstępnie myte i dezynfekowane ręcznie w zlewach 
i szafkowej myjni ultradźwiękowej. Mycie i dezynfekcja właściwe będzie realizowane w trzech przelotowych myjniach-dezynfektorach o pojemności 18 tac DIN, sterowanych mikroprocesorowo o zasilaniu elektrycznym z wbudowanymi kondensatorami oparów 
z odzyskiem ciepła. W celu skrócenia czasu procesów myjnie posiadać będą wbudowane zbiorniki do wstępnego podgrzewania wody i odzysku wody demineralizowanej.

  - Strefa czysta – kompletowanie i pakowanie wyrobów

W pomieszczeniu 08 - STREFY CZYSTEJ zlokalizowane będzie sześć stanowisk 
do przeglądania, konserwacji, kompletacji i pakowania wyrobów do sterylizacji oraz suszarka do narzędzi, nieprzelotowa, jednodrzwiowa o pojemności do 18 tac.

Wyroby czyste i zapakowane będą transportowane do sterylizatorów. W tej strefie znajdować się będą dwa sterylizatory parowe przelotowe o pojemności 8 jednostek sterylizacyjnych, 
z izolowanymi termicznie grubą tkaniną komorami z pełnym płaszczem o pojemności 614 litrów każda, z wbudowanymi elektrycznymi wytwornicami pary, sterowane mikroprocesorowo z zasilaniem elektrycznym, z programami sterylizacji 121°C i 134°C, sterylizator parowy przelotowy o pojemności 6 jednostek sterylizacyjnych, z izolowaną termicznie grubą tkaniną komorą z pełnym płaszczem o pojemności komory 474 litrów 
z wbudowaną elektryczną wytwornicą pary, sterowany mikroprocesorowo z zasilaniem elektrycznym, z programami sterylizacji 121°C i 134°C.

W pomieszczeniu będzie się również znajdować przelotowy sterylizator niskotemperaturowy na nadtlenek wodoru z plazmą o pojemności komory 82 l, wymiary wewnętrzne komory: 450 x 825 x 220 mm (SxGxW), generator plazmy znajdujący się poza komorą sterylizacji, czujnik wykrywania wilgoci.

  - Strefa sterylna – magazyn wyrobów i wydawanie wyrobów

Wyroby sterylne po sterylizacji będą składowane pomieszczeniu 09 - STREFA STERYLNA MAGAZYN STERYLNY i wydawane na blok operacyjny poprzez pomieszczenie 11 - WYDAWANIE WYROBÓW. Wyroby sterylne będą transportowane 
w zamykanych, szczelnych, czystych i zdezynfekowanych wózkach.

  - Pakowanie bielizny

Wyroby tekstylne po upraniu będą transportowane do pomieszczenia 15 - PAKOWANIE BIELIZNY gdzie będą przeglądanie oraz pakietowanie i przekazywane do procesu sterylizacji 
w sterylizatorach parowych.

  - Stacja uzdatniania wody

Woda zmiękczona i oczyszczona (demineralizowana) będzie dostarczana z pomieszczenia 17 -  STACJA UZDATNIANIA WODY. Stacja uzdatniania wody będzie wyposażona w układ pompowy zasilania stacji i rozprowadzania wody zmiękczonej - wydajność 3 m3/h.

- Droga pracowników

Pracownicy przebierać się będą z odzieży wierzchniej w odzież ogólnoszpitalną 
w pomieszczeniu 20 - SZATNIA PERSONELU, natomiast w pomieszczeniu 14 - ŚLUZA UMYWALKOWO FARTUCHOWA, pracownicy będą zakładać ubrania robocze. Poprzez 
tę śluzę pracownicy będą wchodzić bezpośrednio pomieszczenia 08 - STREFA CZYSTA.

Pomiędzy pomieszczeniami 08 - STREFA CZYSTA i 05 - STREFA BRUDNA pracownicy będą przemieszczać się poprzez pomieszczenie 06 - ŚLUZĘ UMYWALKOWO FARTUCHOWĄ. Przy tej śluzie znajdować się będzie pomieszczenie 07 - WC dla personelu 
z toaletą.

- Uwagi ogólne

Pomieszczenia 05 - STREFA BRUDNA- MYCIE I DEZYNFEKCJA oraz pomieszczenie 08 - STREFA CZYSTA są pomieszczeniami stałej pracy.

Pomieszczenia 01 - PRZYJĘCIE WYROBÓW, 09 - STREFA STERYLNA, 11 - WYDAWANIE WYROBÓW są pomieszczeniami czasowej pracy.

Dostęp do Centralnej Sterylizacji będzie zabezpieczony poprzez system kontroli dostępu 
i domofon.

Zamawiający udostępni na etapie opracowywania PFU wykaz proponowanych urządzeń medycznych i wyposażenia z podaniem podstawowych parametrów technicznych.

Wykaz powierzchni - koncepcja Centralnej Sterylizacji

| 1. PRZYJĘCIE WYROBÓW | 25,99 m² |
| --- | --- |
| 1'. WINDA | 2,44 m² |
| 2. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2,51 m² |
| 3. PRZESTRZEŃ TECHNICZNA MYJNI WÓZKÓW | 8,83 m² |
| 4. MYCIE WÓZKÓW | 7,64 m² |
| 5. STREFA BRUDNA - MYCIE I DEZYNFEKCJA | 50,09 m² |
| 6. ŚLUZA U-F | 7,00 m² |
| 7. WC | 1,35 m² |
| 8. STREFA CZYSTA - KOMPLETACJA I PAKOWANIE | 68,35 m² |
| 8'. PRZESTRZEŃ TECHNICZNA STERYLIZATORÓW | 8,83 m² |
| 9. STREFA STERYLNA - MAGAZYN STERYLNY | 25,94 m² |
| 10. POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2,26 m² |
| 11. WYDAWANIE WYROBÓW | 14,45 m² |
| 12. STREFA CZYSTA WÓZKÓW | 17,40 m² |
| 13. CENTRALNY SYSTEM DOZOWANIA | 4,40 m² |
| 14. ŚLUZA WEJŚCIOWA | 3,00 m² |
| 15. PAKOWANIE BIELIZNY | 14,09 m² |
| 16. KOMUNIKACJA | 74,55 m² |
| 17. STACJA UZDATNIANIA WODY | 17,36 m² |
| 18. POKÓJ SOCJALNY | 13,29 m² |
| 19. ŁAZIENKA | 4,52 m² |
| 19'. NATRYSK | 1,42 m² |
| 19''. WC | 1,42 m² |
| 20. SZATNIA | 9,81 m² |
| 21. ARCHIWUM | 7,90 m² |
| 22. BIURO KIEROWNIKA | 12,51 m² |
| SUMA | 407,35 m² |

Rzut powierzchni – koncepcja technologiczna Centralnej Sterylizacji