SPZOZ w Wolsztynie, TP/21/2024

Zadanie III- parametry graniczne _ hematologia

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych do wykonania 50000  badań CBC+DIFF, 10000 badań CBC, 10000 badań OB, 2000 badań retikulocytów  wraz z dzierżawą dwóch wieloparametrowych analizatorów hematologicznych  dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w SPZOZ w Wolsztynie

| Parametry graniczne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru |
| ANALIZATOR PODSTAWOWY |  |  |  |
| 1. | Analizator, rok produkcji nie starszy niż 2020, wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 50 próbek, z możliwością uzupełniania statywów w trakcie pracy oraz oznaczania próbek w trybie pilnym. Wykonawca do dnia uruchomienia analizatora dostosuje autopodajnik do pracy z probówkami systemu zamkniętego, jakie używane są w laboratorium Zamawiającego. | TAK, PODAĆ |  |
| 2. | Analizator o wydajności minimum 100 oznaczeń na godzinę w trybie pracy z autopodajnikiem (CBC+DIFF) | TAK, PODAĆ |  |
| 3. | Oznaczanie ilościowe następujących parametrów: RBC, WBC, HGB, PLT, parametry różnicowania WBC., retikulocyty | TAK, PODAĆ |  |
| 4. | Pomiar HGB w oparciu o metodę bezcyjankową. | TAK, PODAĆ |  |
| 5. | Automatyczny pomiar oraz bezpośrednie różnicowanie WBC na sześć subpopulacja z zastosowaniem techniki fluorescencyjnej cytometrii przepływowej oraz pomiaru absorbancji światła. | TAK, PODAĆ |  |
| 6. | Objętość próbki w trybie pracy z autopodajnikiem CBC, CBC + DIFF nie więcej niż 90 μl. | TAK, PODAĆ |  |
| 7. | Minimalne zakresy liniowości pomiaru parametrów (z jednej analizy bez rozcieńczania) – WBC: 0,00-400x103/μl, PLT: 0,0- 5 000 x 103/μl, RBC: 0,0- 8 M/μl, HGB do 26 g/dl. | TAK, PODAĆ |  |
| 8. | Analizator wyposażony w oprogramowanie umożliwiające analizę płynów z jam ciała. | TAK, PODAĆ |  |
| 9. | Wbudowany program kontroli jakości badań. | TAK, PODAĆ |  |
| 10. | Automatyczne wykonywanie testów powtórkowych w trybie pracy z autopodajnikiem | TAK, PODAĆ |  |
| 11. | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. | TAK, |  |
| 12. | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK, |  |
| ANALIZATOR Z MODUŁEM ANALIZY OB |  |  |  |
| 13. | Analizator, rok produkcji nie starszy niż 2022 wyposażony w automatyczny podajnik na minimum 25 próbek, z możliwością uzupełniania statywów w trakcie pracy oraz oznaczania próbek w trybie pilnym. Wykonawca do dnia uruchomienia analizatora dostosuje autopodajnik do pracy z probówkami systemu zamkniętego, jakie używane są w laboratorium Zamawiającego. | TAK, PODAĆ |  |
| 14. | Wydajność analizatora min. 40 oznaczeń/godz. w trybie pracy CBC+DIFF+OB | TAK, PODAĆ |  |
| 15. | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie więcej niż 30 µl. Objętość próbki w trybie CBC+DIFF+OB nie więcej niż 170 ul | TAK, PODAĆ |  |
| 16. | Technologia różnicowania WBC - cytometria przepływowa, różnicowanie WBC na sześć subpopulacji | TAK, PODAĆ |  |
| 17. | Technologia pomiarowa OB – pomiar fotometryczny | TAK, PODAĆ |  |
| 18. | Pomiar HGB w oparciu o metodę bezcyjankową. | TAK, PODAĆ |  |
| 19. | Wbudowany program kontroli jakości badań. | TAK, PODAĆ |  |
| 20. | Monitorowanie poziomu odczynników i ścieków. | TAK |  |
| 21. | Flagowanie wyników patologicznych. | TAK |  |
| PARAMETRY DODATKOWE, WYMAGANE, WSPÓLNE, DLA KAŻDEGO ANALIZATORA |  |  |  |
| 22. | Analizatory i odczynniki od jednego producenta/dostawcy. | TAK, PODAĆ |  |
| 23 | Odczynniki o długim terminie ważności w momencie dostawy do laboratorium (minimum sześć miesięcy). Wyjątek: krew kontrolna o terminie nie krótszym niż dwa miesiące. | TAK, PODAĆ |  |
| 24. | Analizatory sterowane przez zewnętrzny komputer PC o parametrach i oprogramowaniu gwarantującym nieprzerwaną pracę analizatora. Wykonawca dostarczy wszystkie media niezbędne do współpracy analizatora i sterującego nim komputera z siecią informatyczną laboratorium | TAK, PODAĆ |  |
| 25.. | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, w terminie do 7 dni od daty instalacji analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS). Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania protokołu transmisji danych (w formie elektronicznej) w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Szczegółowych informacji o podłączeniu do LIS (komputery, drukarki, monitory, interfejsy podłączeniowe, licencje, obsługa serwisowa, itp.) udziela MLS-Software | TAK, PODAĆ |  |
| 26. | Wydruki wyników na drukarce dołączonej do analizatora/komputera sterującego pracą | TAK, PODAĆ |  |
| 27. | Wyposażenie każdego analizatora we wbudowany czytnik kodów kreskowych do automatycznego odczytu kodów kreskowych na probówkach oznaczanych w trybie autopodajnika oraz w ręczny czytnik kodów kreskowych do analizy w trybie manualnym. | TAK, PODAĆ |  |
| 28. | Wyposażanie każdego analizatora/komputera sterującego pracą analizatora w UPS podtrzymujący pracę przez minimum 30 minut. Serwisowanie urządzenie UPS po stronie Wykonawcy. | TAK, PODAĆ |  |
| 29. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkich części i akcesoriów nieuwzględnionych w formularzu oferty. | TAK |  |
| 30. | Instalacja, uruchomienie każdego analizatora oraz szkolenie personelu laboratorium (minimum trzy szkolenia, pierwsze w momencie uruchomienia analizatorów, pozostałe w terminach ustalonych z Kierownikiem MLD) w zakresie obsługi i interpretacji wyników na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 31. | Certyfikat CE dla odczynników i analizatorów. | TAK, PODAĆ |  |
| 32. | Czas reakcji serwisu: kontakt z inżynierem do godziny od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną lub mailową; przyjazd do klienta (o ile istnieje taka potrzeba) maksymalnie do 24 godzin od momentu podjęcia decyzji o konieczności przyjazdu (w dni robocze). | TAK, PODAĆ |  |
| 33. | W okresie związania umową Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnątrzlaboratoryjnym, niezależnym od producenta analizatora i odczynników, programie kontroli jakości badań wykonywanych na obu analizatorach. Minimum 1 próbka w miesiącu/każdy analizator. | TAK, PODAĆ |  |

Parametry graniczne w/w analizatorów zostały opracowane przez kierownika MLD SPZOZ Wolsztyn.

Uwaga: wypełnić tabele

1. Niespełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak wartości w kolumnie „parametr oferowany” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.

3. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

……………………………………………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis

zaufany lub podpis osobisty