## CZĘŚĆ 1
CZĘŚĆ 1
SOCZEWKI
L.P. | Nazwa i opis | Ilość zamawiana na 24/m-ce | Cena jednostkowa brutto | Vat | Wartość brutto w skali 24 miesięcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | szt | [zł] | [%] | [zł]
Soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe o zawartości wody do 0,5%
1. | soczewka jednoczęściowa wraz z kartridżem do implantacji | 2400
akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
ukątowanie części haptycznych 0 stopni
wielkość optyki 5,5 - 6,0 mm
długość całkowita 13mm
zakres dioptrażu dla optyki 5,5 od 10,0- 30,0 D; dla optyki 6,0 mm od 6,0-34,0 D (31-34;co 1,0 D)
współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
2. | soczewka wieloczęściowa wraz z kartridżem do implantacji | 100
akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5%
części haptyczne z PMMA o ukątowaniu 5 – 10 stopni
wielkość optyki 6,0; 6,5 mm
długość całkowita 13,0 mm
Zakres dioptrażu -5D do 30D ( od 6 do 30 co 0,5D)
współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
soczewka jednoczęściowa z optyką asferyczną wraz z kartridżem do implantacji
3. |  | 30
akrylowa hydrofobowa o zawartości wody do 0,5% z chromoforami filtrującymi promieniowanie UV i światło niebieskie
ukątowanie części haptycznych 0 stopni
średnica optyki 6,0 mm
długość całkowita 13mm
zakres dioptrażu +6,0D do+ 30,0D ( co 0,5D)
współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej
soczewka wewnątrzgalkowa, zwijana, jednoczęśćowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kardridżem do implantacji
4. | akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% | 160
optyka asferyczna
przednio dwuwypukła powierzchnia optyki
z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie
angulacja części haptycznych 0 stopni
współczynnik refrakcji 1,55
średnica optyki 6,0 mm
długość całkowita 13,0 mm
zakres dioptrażu +6,0,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1D)
moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D
soczewka wewnątrzgalkowa, zwijana, jednoczęśćowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji
5. | akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% | 15
optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna
dodatek mocy do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D
przednio dwuwypukła powierzchnia optyki
z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie
angulacja części haptycznych 0 stopni
współczynnik refrakcji 1,55
średnica optyki 6,0 mm
długość całkowita 13,0 mm
zakres dioptrażu +6,0,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1D)
część optyczna skladające się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadaja za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie |  |  |  | RAZEM:
Wartość brutto z pozycji razem słownie:………………………………………………………………….
Wartość brutto z pozycji razem przenieść do formularza ofertowego
UWAGA:
Zamawiający wymaga dołączenie pięciu systemów implantacyjnych ( indżektor +pęseta)
Zamawiający wymaga utworzenie depozytu 241 soczewek .
NALEŻY UZUPEŁNIĆ TABELĘ D- Parametry podlegające ocenie jakościowej
Brak uzupełnionej tabeli D skutkować będzie odrzuceniem oferty
TABELA D- Parametry podlegające ocenie jakościowej
WYPEŁNIĆ TAK/NIE podać odpowiedni parametr
1 | Soczewka posiada stopień uwodnienia poniżej lub równy 0,3% | Tak – 40 pkt
Nie – 0 pkt
2 | Soczewka posiada filtr UV przepuszczający max. 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400 nm | Tak – 30 pkt
Nie – 0 pkt
3 | Soczewka posiada aberrację sferyczną -0,2 µm dotyczy poz. 3,4 i 5 | Tak – 30 pkt
Nie – 0 pkt

## CZĘŚĆ 2
CZĘŚĆ 2
WISKOELASTYKI I INNE
Lp. | Nazwa preparatu - dawka | Ilość zamawiana 24 m-ce | Cena jednostkowa brutto | Vat | Wartość brutto w skali 24 miesięcy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | szt | [zł] | [%] | [zł]
1. | wiscoelastyk kohezyjny odtwarzający komorę, zapewniający przestrzeń w czasie zabiegów; skład chemiczny: 1% hialuronian sodu objętość 0,85 ml | 600
2. | wiscoelastyk dyspersyjny chroniący śródbłonek w czasie zabiegu skład chemiczny 4% chondroitynosiarczan sodu + 3% hialuronian sodu objętość 0,5 ml | 400
3. | komplet wiskoelastyków do fakoemulsyfikacji zaćmy o składzie: 1% hialuronian sodu w obj.. (0,55 ml) i preparat 3% hialuronian sodu + 4% chondroitynosiarczan sodu (0,50 ml) w sterylnym bistrze | 2500
4. | 2% roztwór metylocelulozy,ampułkostrzykawki po 1,0 ml. | 40
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie |  |  |  | RAZEM
Wartość brutto z pozycji razem słownie:………………………………………………………………….
Wartość brutto z pozycji razem przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 3 ZAD 1 i 2
CZĘŚĆ 3 ZADANIE 1
ZESTAW DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI WRAZ Z DZIERŻAWA APARATU
TABELA A
L.p. | Nazwa i opis | Ilość zamawiana na 24/m-ce | Cena jednostkowa brutto | Vat | Wartość brutto w skali 24 m-cy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | zestaw | [zł] | [%] | [zł]
1. | Jałowy jednarazowy zestaw do fakoemulsyfikacji na oferowanym sprzęcie
| 1 kaniula 23G | 2500
2 kaniula 25G
4 kaniula 27G zagięta
1 kaseta do zaćmy z tipem 30 st
1 obłożenie na stolik 140x140 cm
1 obłożenie pacjenta 100x120 z otworem na oko i workiem odpływowym
1 nóż typu slit 2,2 mm
1 plastikowa osłonka na oko
1 kubek plastikowy 60ml
1 fartuch L
1 mikrogąbki
10 gaziki 5x5 cm
1 strzykawka 2 ml
3 strzykawka 3 ml
1 strzykawka 3 ml LL
2 strzykawka 5 ml LL
1 ręcznik papierowy
1 taca plastikowa 25x13x5 cm
1 kranik trójnożny
1 aparat do kroplówki
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie |  |  | RAZEM dostawa
L.p. | Nazwa aparatu, data produkcji, wartość | Ilość opłat | Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca | VAT | Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesiące
x | x | x | [zł.] | % | [zł.]
1. | Aparat do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej | 24
RAZEM dzierżawa:
dostawa + dzierzawa RAZEM A:
CZĘŚĆ 3 ZADANIE 2
MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO FAKOEMULSYFIKACJI
TABELA B
L.P. | Nazwa i opis | Ilość zamawiana na 24/m-ce | Cena jednostkowa brutto | Vat | Wartość brutto w skali 24 miesięce
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | szt | [zł] | [%] | [zł]
1. | Jednorazowe witrektomy przednie kompatybilne z dzierżawionym sprzętem do fakoemulsyfikacji | 50
2. | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji poprzeczn.: 2,75 mm; 3,2 mm; obustronnie ostrzony, krawędź tnąca przechodząca poza najszerszą część ostrza, z 2 mm znacznikiem głębokości, wykończony matowo | 100
3. | Nóż typu Slit - nóż zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o kalibracji: 2,2 mm; 2,4 mm; obustronnie ostrzone ze znacznikiem głębokości na 2 mm, równomiernie matowy | 100
4. | Nóż typu Crescent - zakrzywiony do wykonywania tunelu śródtwardówkowego 2,3 mm | 100
5. | Nóż 30° i 45° - nóż skośny do wykonywania nacięcia twardówki lub paracentezy 15° | 100
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie |  |  |  | RAZEM B:
TABELA C
CZĘŚĆ 3 ZAD 1 + ZAD 2
RAZEM A+RAZEM B=WARTOŚĆ RAZEM C
Wartość brutto z pozycj RAZEM C słownie:………………………………………………………………….
OCENIE PODLEGA CAŁA CZĘŚĆ 3 ZAD 1 + ZAD 2 -WARTOŚĆ RAZEM C
Wartość brutto RAZEM C przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 3 ZAD 1 WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 3 ZADANIE 1 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
Producent…………………………………………………
Rok produkcji……………………………………………
Nazwa i typ……………………………………………..
Lp. | PARAMETR/FUNKCJA | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych
1. | Personalizowane możliwości usuwania zmętniałej soczewki
2. | Wysokowydajna głowica z ultradźwiękowymi oscylacjami skrętnymi, które mogą być używane oddzielnie, łącznie albo naprzemiennie z tradycyjną funkcją fakoemulsyfikacji
3. | Aktywny układ płynowy z szybką i płynną regulacją przepływu irygacji, sterowany za pośrednictwem panelu przedniego, przełącznika nożnego lub pilota zdalnego sterowania.
4. | Programowalne ustawienie docelowej wartości IOP.
5. | Wspomagane mechanicznie wprowadzanie soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą lekkiej, wyjaławialnej w autoklawie głowicy.
6. | Nóż do witrektomii przedniej 23g 4000 cięć/min.
7. | Możliwość koagulacji bipolarnej.
8. | Liniowe sterowanie wprowadzaniem soczewki wewnątrzgałkowej za pomocą bezprzewodowego przełącznika nożnego.
9. | Programowalny, ciśnieniowy reflux (przepływ wsteczny), uruchamiany przez przełącznik nożny.
10. | Możliwość ustawiania pożądanego poziomu IOP, podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako, I/A i Vit.
11. | Możliwość przełączania kroków zabiegu za pomocą ekranu dotykowego, pilota zdalnego sterowania lub przełącznika nożnego.
12. | Emitowanie różnych sygnałów dźwiękowych w celu potwierdzenia stanu operacyjnego urządzenia.
13. | Potwierdzenie głosowe w języku polskim podczas zmiany kroku zabiegowego lub trybu pracy.
14. | Kolorowy monitor LCD z aktywną matrycą i płaskim ekranem dotykowym, z możliwością pochylania.
15. | Rok produkcji: nie starszy niż 2014
16. | Dokumentacja w języku polskim
UWAGA
1. | W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2. | Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wymagana odpowiedź TAK
3. | Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzeń

## CZĘŚĆ 4 ZAD 1 i 2
CZĘŚĆ 4 ZADANIE 1
ZESTAWY DO WYKONYWANIA ZABIEGU WITREKTOMI I FAKOEMULYFIKACJI
TABELA A
L.p. | Nazwa i opis |  | Ilość zamawiana na 24/m-ce | Cena jednostkowa brutto | Vat | Wartość brutto na 24 m-ce
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x |  | zestaw | [zł] | [%] | [zł]
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 25G+
1. | 1 | kaniula 23g | 200
| 2 | kaniula 25G
| 2 | kaniula 27G zagięta
| 1 | igła z silikonową końcówką 25G
| 1 | obłożenie na stolik 140x140 cm
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
| 1 | pęseta 25G, ILM Sharkskin
| 1 | kaseta do witrektomii 25G witrektomii z zaworami
| 1 | plastikowa osłonka na oko
| 1 | obłożenie na tacę
| 1 | kubek plastikowy 60 ml
| 1 | fatruch L
| 1 | mikrogabki
| 10 | gaziki 5x5 cm
| 2 | strzykawka 2ml; 2-częściowa
| 3 | strzykawka 3 ml LL
| 2 | strzykawka 5 ml LL
| 1 | ręcznik papierowy
| 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm
| 1 | igła 18G, 22 mm
| 1 | igła 22G, 32 mm
| 1 | igła 25G, 25 mm
| 1 | igła 30G, 13 mm
| 1 | aparat do kroplowki
| 1 | kranik trójdrożny
| 1 | przylepce 1,25x10
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 25G+ i fakoemulsyfikacji
2. | 1 | kaniula 25g | 60
| 1 | tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm, mini flared 45 st
| 1 | osłonka na tipa 0,9 mm
| 1 | igła z silikonową końcówką 25G
| 1 | obłożenie na stolik 140x140 cm
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
| 1 | pęseta 25G, ILM Sharkskin
| 1 | nóz typu slit 2,2 mm
| 1 | kaseta do procedury łączonej 25G z zaworami
| 1 | endosonda do lasera 25G
| 1 | plastikowa osłonka na oko
| 1 | obłożenie na tacę
| 1 | kubek plastikowy 60 ml
| 1 | fatruch L
| 1 | mikrogabki
| 10 | gaziki 5x5 cm
| 2 | strzykawka 2ml; 2-częściowa
| 3 | strzykawka 3 ml LL
| 2 | strzykawka 5 ml LL
| 1 | ręcznik papierowy
| 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm
| 1 | igła 18G, 22 mm
| 1 | igła 22G, 32 mm
| 1 | igła 25G, 25 mm
| 1 | igła 30G, 13 mm
| 1 | aparat do kroplowki
| 1 | kranik trójdrożny
| 1 | przylepce 1,25x10
| 1 | kaniula 23g
| 1 | kaniula 27g
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 23G+ i fakoemulsyfikacji
3. | 1 | kaniula 23g | 80
| 1 | tip do fakoemulsyfikacji 0,9 mm, mini flared 45 st
| 1 | osłonka na tipa 0,9 mm
| 1 | kaniula 25G
| 1 | kaniula 27G zagięta
| 1 | kaniula z silikonową końcówką 23G 0,8 mm
| 1 | obłożenie na stolik 140x140 cm
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
| 1 | pęseta 23G, krokodylek
| 1 | nóz typu slit 2,2 mm
| 1 | kaseta do witrektomii 23G facowitrektomii
| 1 | zestaw do podawania i odsysania oleju
| 1 | plastikowa osłonka na oko
| 1 | obłożenie na tacę
| 1 | kubek plastikowy 60 ml
| 1 | fatruch L
| 1 | mikrogąbki
| 10 | gaziki 5x5 cm
| 2 | strzykawka 2ml; 2-częściowa
| 3 | strzykawka 3 ml LL
| 2 | strzykawka 5 ml LL
| 1 | ręcznik papierowy
| 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm
| 1 | igła 18G, 22 mm
| 1 | igła 22G, 32 mm
| 1 | igła 25G, 25 mm
| 1 | igła 30G, 13 mm
| 1 | aparat do kroplowki
| 1 | kranik trójdrożny
| 1 | przylepce 1,25x10
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 23G
4. | 1 | kaniula 23G | 200
| 1 | kaniula 25G
| 1 | kaniula 27G zagięta
| 1 | igła z silikonową końcówką 25G
| 1 | obłożenie na stolik 140x140 cm
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
| 1 | pęseta 23G, krokodylek
| 1 | kaseta do witrektomii 23G z zaworami
| 1 | endosonda do lasera 23G
| 1 | plastikowa osłonka na oko
| 1 | obłożenie na tacę
| 1 | kubek plastikowy 60 ml
| 1 | fatruch L
| 1 | mikrogabki
| 10 | gaziki 5x5 cm
| 2 | strzykawka 2ml; 2-częściowa
| 3 | strzykawka 3 ml LL
| 2 | strzykawka 5 ml LL
| 1 | ręcznik papierowy
| 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm
| 1 | igła 18G, 22 mm
| 1 | igła 22G, 32 mm
| 1 | igła 25G, 25 mm
| 1 | igła 30G, 13 mm
| 1 | aparat do kroplowki
| 1 | kranik trójdrożny
| 1 | przylepce 1,25x10
| 1 | Chandelier
Jałowy jednorazowy zestaw do witrektomii 27G+
5. | 1 | kaniula 23g | 60
| 1 | kaniula z silikonową końcówką 27G 0,8 mm
| 1 | obłożenie na stolik 140x140 cm
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
| 1 | pęseta maxgrip 27G
| 1 | kaseta 27G z zaworami
| 1 | plastikowa osłonka na oko
| 1 | obłożenie na tacę
| 1 | kubek plastikowy 60 ml
| 1 | fartuch L
| 1 | fatruch L
| 1 | mikrogabki
| 10 | gaziki 5x5 cm
| 1 | strzykawka 2ml; 2-częściowa
| 3 | strzykawka 3 ml LL
| 2 | strzykawka 5 ml LL
| 1 | ręcznik papierowy
| 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm
| 1 | igła 22G, 32 mm
| 1 | igła 30G, 13 mm
| 1 | aparat do kroplowki
| 1 | kranik trójdrożny
| 1 | przylepce 1,25x10
| 1 | kaniula 25g
| 1 | kaniula 27g
Jałowy jednorazowy zestaw do fakoemulsyfikacji
6. | 1 | kaniula 23G | 80
| 2 | kaniula 25G
| 4 | kaniula 27G zagięta
| 1 | kaseta do zacmy z tipem 30 st.
| 1 | obłożenie na stolik 140x140 cm
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym
| 1 | nóz typu slit 2,2 mm
| 1 | plastikowa osłonka na oko
| 1 | kubek plastikowy 60 ml
| 1 | fatruch L
| 1 | mikrogąbki
| 10 | gaziki 5x5 cm
| 1 | strzykawka 2 ml
| 3 | strzykawka 3 ml
| 1 | strzykawka 3 ml LL
| 2 | strzykawka 5 ml LL
| 1 | ręcznik papierowy
| 1 | taca plastikowa 25x13x5 cm
| 1 | kranik trójnożny
| 1 | aparat do kroplówki
Deklarowane ilości mogą ulec zmianie |  |  |  | RAZEM dostawa:
L.p. |  | Nazwa aparatu, data produkcji, wartość | Ilość opłat | Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca | VAT | Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesięcy
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6.
x |  | x | x |  | % | [zł.]
1. |  |  | 24
dzierżawa RAZEM:
dostawa + dzierżawa RAZEM A:
CZĘŚĆ 4 ZADANIE 2
MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO WITREKTOMII TYLNEJ
TABELA B
| L.P. | Nazwa i opis | Ilość zamawiana na 24/m-ce | Cena jednostkowa brutto | Vat | Wartość brutto w skali 24 miesięcy
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
| x | x | szt | [zł] | [%] | [zł]
| 1. | Jednorazowe endosondy do lasera 23G,25G kompatybilne z dzierżawionym przez Zamawiającego sprzętem | 10
| 2. | Nożyczki jednorazowe do witrektomii tylnej zakrzywione 23G kompatybilne z dzierżawionym sprzętem | 6
| 3. | Nożyczki jednorazowe do witrektomii tylnej pionowe 23G kompatybilne z dzierżawionym sprzętem | 6
| 4. | Zbalansowany płyn irygacyjny z dodatkiem glukozy i glutationu w butelce szklanej o objętości 500 ml | 400
| 5. | Zbalansowany płyn irygacyjny w worku o objętości 500 ml | 1200
| 6. | Vitrektom do przedniego odcinka kompatybilny z dzierżawionym przez Zamawiającego sprzętem | 12
| 7. | Penseta ILM 23G kompatybilne z dzierżawionym sprzętem | 20
| 8. | Sonda laserowa z oświetlaczem 23G kompatybilna z dzierżawionym sprzętem | 10
| 9. | Sonda laserowa z oświetlaczem 25G kompatybilna z dzierżawionym sprzętem | 10
| 10. | Scaner do błon 25G | 10
| 11. | Sonda do lasera z zagiętą koncówką 23G i 25G | 10
| Deklarowane ilości mogą ulec zmianie |  |  |  | RAZEM B:
TABELA C
CZĘŚĆ 4 ZAD 1 + ZAD 2
RAZEM A+RAZEM B=WARTOŚĆ RAZEM C
Wartość brutto z pozycj RAZEM C słownie:………………………………………………………………….
OCENIE PODLEGA CAŁA CZĘŚĆ 4 ZAD 1 + ZAD 2 -WARTOŚĆ RAZEM C
Wartość brutto RAZEM C przenieść do formularza ofertowego
NALEŻY UZUPEŁNIĆ TABELĘ D- Parametry podlegające ocenie jakościowej
Brak uzupełnionej tabeli D skutkować będzie odrzuceniem oferty
TABELA D - Parametry podlegające ocenie jakościowej
WYPEŁNIĆ TAK/NIE podać odpowiedni parametr
| 1 | Część 4 zad 2 poz. 2 i 3 narzędzia aktywowane 360 o | Tak – 40 pkt
Nie – 0 pkt
| 2 | Część 4 zad 2 poz. 4 opakowanie – butelka ze szkła | Tak – 30 pkt
Nie – 0 pkt
| 3 | Część 4 zad 2 poz. 6 możliwość podłączenia witrektomu 23 g | Tak – 30 pkt
Nie – 0 pkt

## CZĘŚĆ 4 ZAD 1 WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 4 ZADANIE 1 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
APARAT DO WITREKTOMII PRZEDNIEJ I TYLNEJ ORAZ FAKOEMULSYFIKACJI
Producent…………………………………………..
Rok produkcji……………………………………..
Nazwa i typ………………………………………..
L.p. | PARAMETR / FUNKCJA | PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
Witrektomia
1. | Pneumatyczny napęd noża | TAK
2. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK
3. | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) | Min. 100-4500
4. | Możliwość regulacji cyklu pracy noża, tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego | TAK
5. | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min. 0-650
6. | Możliwość pracy z nożem 20, 23 i 25 Ga | TAK
7. | Możliwość automatycznej kompensacji śródoperacyjnych zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego | TAK
Pompa aspiracyjna
1. | Rodzaj pompy roboczej | Venturi
2. | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga | TAK
Oświetlacz światłowodowy
1. | Ksenonowe źródło światła | TAK
2. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK
3. | Min. 2 porty | TAK
4. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK
5. | Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z przełącznika nożnego | TAK
Moduł do fakoemulsyfikacji
1. | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | 34 - 42
2. | Wymagana ilość głowic – 1 szt. | TAK
3. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę | TAK
4. | Typy końcówek | Podać, opisać
5. | Możliwość regulacji przepływu | TAK
Fakofragmentacja
1. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK
Laser
1. | Wbudowany laser 532nm | TAK
2. | Zakres mocy (mW) | 30-2000
Pozostałe funkcje
1. | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek | TAK
2. | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu | TAK
3. | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną | TAK
4. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK
5. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK
6. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK
7. | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) (mmHg) | 0-120
8. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK
9. | Reflux - możliwość liniowej kontroli | TAK
10. | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | TAK
11. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 14 cali | TAK
12. | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK
13. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 5 operatorów | TAK
14. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK
15. | Sterowanie bezprzewodowe | TAK
16. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | TAK
17. | Wymagana Ilość pęset do diatermii z wielorazowymi przewodami – 2 kpl. | TAK
UWAGA:
1. | W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2. | Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.Wymagana odpowiedź TAK
3. | Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfigutacji urzadzeń

## CZĘŚĆ 5
CZĘŚĆ 5
LASER DO ENDOFOTOKOAGULACJI Z LAMPĄ SZCZELINOWĄ - DZIERŻAWA
L.p. | Nazwa aparatu, data produkcji, wartość | Ilość opłat w skali 24 m-cy | Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca | VAT | Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesięcy- Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | x | [zł.] | % | [zł.]
1. |  | 24
RAZEM
Wartość brutto słownie:………………………………………………………………….
Wartość brutto przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 5 OPIS WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 5 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
Producent……………………………………………….
Rok produkcji………………………………………….
Nazwa i typ…………………………………………….
Lp. | PARAMETR/FUNKCJA | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych
Konsola lasera
1. | Długość fali promieniowania 532 nm
2. | Energia impulsu roboczego regulowana w zakresi 30mW - 1,7 W
3. | Czas ekspozycycji regulowany w zakresie 10 - 2000 ms
4. | Możliwość pracy ciągłej
5. | Laser celujący diodowy o długość fali 635 nm, moc maksymalna 1mW
6. | Czas odstępu między impulsami regulowany w zakresie 100 - 1000 ms
7. | Wielkość plamki 50-1000 ụm
8. | Konsola lasera nie zintegrowana z lampą szczelinową, co pozwala na używanie lasera również jako endolasera
9. | Filtr ochronny lekarza do pracy z lampą szczelinową
10. | Termoelektryczny system chłodzenia lasera
11. | Współpraca z następującymi typami endosond laserowych z elastycznym końcem:
- endosonda z oświetleniem 23G i 25G
- endosonda 23G, 25G, 27G
12. | Możliwość rozbudowy o oftamoskop dwuokularowy pośredni pozwalający na:
- regulację wielkości plamki lasera,
- regulację wielkości plamki oświetlacza,
- pionowe przemieszczanie plamki lasera w obrębie plamki oświetlającej,
- pracę w przypadku wąskiej źrenicy (linia optyczna współosiowa z promieniem lasera).
Lampa szczelinowa
1. | Optyka typu Zeiss
2. | 5-stopniowy zmieniacz powiększeń w zakresie 6x - 40x
3. | Okulary o powiększeniu 12,5x , z korekcją wady min. +/- 6dpt
4. | Długość szczeliny regulowana w sposób ciągły w zakresie 1,6 - 11 mm
5. | Szerokość szczeliny regulowana w sposób ciągły w zakresie 0 - 12 mm
6. | Filtry: niebieski, bezczerwienny, absorbujący ciepło
7. | Rzeczywiste pole widzenia 5,2 - 37 mm
8. | Stolik elektryczny pod lampę szczelinową
Rok produkcji: nie starszy niż 2014
Dokumentacja w języku polskim
UWAGA
1. | W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2. | Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.Wymagana odpowiedź TAK
3. | Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfigutacji urzadzeń

## CZĘŚĆ 6 ZAD 1 i 2
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 1
OKULISTYCZNY MIKROSKOP OPERACYJNY- DZIERŻAWA
TABELA A
L.p. | Nazwa aparatu, data produkcji, wartość | Ilość opłat w skali 24 m-cy | Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca | VAT | Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesięcy - Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | x |  | % | [zł.]
1. |  | 24
2.
RAZEM A:
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 2
Aparat z funkcją pomiaru długości gałki ocznej i kalkulacji mocy wszczepu wewnątrzgałkowego ZADANIE 1
TABELA B
L.p. | Nazwa aparatu, data produkcji, wartość | Ilość opłat w skali 24 m-cy | Opłata za dzierżawę brutto w skali 1 miesiąca | VAT | Opłata za dzierżawę brutto w skali 24 miesięcy- Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
x | x | x | [zł.] | % | [zł.]
1. |  | 24
RAZEM B
TABELA C
CZĘŚĆ 6 ZAD 1 + ZAD 2
RAZEM A+RAZEM B=WARTOŚĆ RAZEM C
Wartość brutto z pozycj RAZEM C słownie:………………………………………………………………….
OCENIE PODLEGA CAŁA CZĘŚĆ 6 ZAD 1 + ZAD 2 -WARTOŚĆ RAZEM C
Wartość brutto RAZEM C przenieść do formularza ofertowego

## CZĘŚĆ 6 ZAD 1 WYMAGANE WARUNKI
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 1 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
OKULISTYCZNE MIKROSKOPY OPERACYJNE
Producent……………………………………………….
Rok produkcji………………………………………….
Nazwa i typ…………………………………………….
Lp. | PARAMETR/FUNKCJA | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych
MIKROSKOP OKULISTYCZNY Z SYSTEMEM WGLĄDU W TYLNI ODCINEK OKA, ORAZ SYSTEMEM WIZUALIZACJI 3D
1. | Mikroskop rok produkcji nie starszy niż 2017
2. | Ogniskowa soczewki głównej 200 mm Soczewka mikroskopu zainstalowana powyżej źródła światła
3. | Hamulce elektromagnetyczne
4. | Źródło światła halogenowe, zainstalowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu, bez konieczności użycia światłowodu, soczewka obiektywu w mikroskopie ustawiona powyżej źródła światła
5. | Okular główny z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. 0-215 stopni
6. | Okulary w binokularze o powiększeniu 10 x
7. | Powiększenie sterowane elektrycznie min. 4x
8. | Oświetlenie koaksjalne o minimalnej powierzchni 1750mm2
9. | Przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy, min. 16 funkcyjny, wodoszczelny
10. | Możliwość ustawienia głowicy w zakresie od -30 do +90 stopni
11. | Ekran sterujący na wysokości oczu operatora
12. | Ekran dodatkowy z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu oraz wyświetlania obrazu z zainstalowanej kamery
13. | Możliwość zaprogramowania parametrów dla min. 5 użytkowników
14. | Zasięg ramienia min. 1305 mm
15. | Zwarta podstawa jezdna o średnicy max. 840 mm
16. | Szerokokątny system wglądu w tylny odcinek oka z elektrycznym inwerterem obrazu
17. | Klasa ochronności 1, Typ B
18. | Źródło zasilania: 110-240V; 50-60 Hz
System wglądu w tylni odcinek
19. | Inwerter obrazu elektryczny – 1 szt.
20. | Osłona gumowa na przełącznik inwertera – 1 szt.
21. | BIOM 5C – 2 szt.
22. | Soczewka redukcyjna 200 mm – 2 szt.
23. | Soczewka WI-FI Specjal Quartz – 4 szt.
24. | Adaptacja do mikroskopu – 1 szt.
25. | Kabel do mikroskopu – 1 szt.
3D system wizualizacji
26. | Moduł zapisujący obraz ICM (kamera zamontowana na mikroskopie)
27. | Wbudowana jednostka przetwarzająca EPU (komputer wbudowany w ruchomy wózek
28. | Płaskoekranowy wyświetlacz 3D (wbudowany w ruchomy wózek) o pełnej rozdzielczości 3840 x 2160p
Producent……………………………………………….
Rok produkcji………………………………………….
Nazwa i typ…………………………………………….
Lp. | PARAMETR/FUNKCJA | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych
MIKROSKOP OKULISTYCZNY
1. | Mikroskop, rok produkcji nie starszy niż 2017 rok
2. | Ogniskowa soczewki głównej 200 mm Soczewka mikroskopu zainstalowana powyżej źródła światła
3. | Hamulce elektromagnetyczne
4. | Źródło światła halogenowe, zainstalowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu, bez konieczności użycia światłowodu, soczewka obiektywu w mikroskopie ustawiona powyżej źródła światła
5. | Okular główny z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. 0-215 stopni
6. | Okulary w binokularze o powiększeniu 10 x
7. | Powiększenie sterowane elektrycznie min. 4x
8. | Oświetlenie koaksjalne o minimalnej powierzchni 1750mm2
9. | Przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy, min. 16 funkcyjny, wodoszczelny
10. | Możliwość ustawienia głowicy w zakresie od -30 do +90 stopni
11. | Ekran sterujący na wysokości oczu operatora
12. | Ekran dodatkowy z możliwością sterowania funkcjami mikroskopu oraz wyświetlania obrazu z zainstalowanej kamery
13. | Możliwość zaprogramowania parametrów dla min. 5 użytkowników
14. | Zasięg ramienia min. 1305 mm
15. | Zwarta podstawa jezdna o średnicy max. 840 mm
16. | Szerokokątny system wglądu w tylny odcinek oka z elektrycznym inwerterem obrazu
17. | Klasa ochronności 1, Typ B
18. | Źródło zasilania: 110-240V; 50-60 Hz
UWAGA:
1. | W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2. | Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.Wymagana odpowiedź TAK
3. | Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfigutacji urzadzeń

## CZĘŚĆ 6 ZAD 2 WARUNKI WYMAGANE
CZĘŚĆ 6 ZADANIE 2 OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH
Biometr optyczny (okulistyczny) wraz z śródoperacyjnym systemem pozycjonowania soczewek torycznych - kompatybilny z mikroskopem z CZĘŚCI 6 ZADANIE 1
Producent……………………………………………….
Rok produkcji………………………………………….
Nazwa i typ…………………………………………….
Lp. | PARAMETR/FUNKCJA | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych
Biometr optyczny (okulistyczny) wraz z śródoperacyjnym systemem pozycjonowania soczewek torycznych - kompatybilny z mikroskopem z części 6 zadanie 1
1. | Aparat z funkcją biometrii gałki ocznej i kalkulacji wszczepu wewnątrzgałkowego
2. | Technologia obrazowania SS-OCT Swept Source
3. | Zakres długości fali wiązki pomiarowej: 1050-1080 nm
4. | Pomiar długości gałki ocznej AL w zakresie 14 – 38 mm.
5. | Pomiar keratometrii – 16 punktów pomiarowych
6. | Pomiar grubości soczewki
7. | Kalkulacja mocy wszczepu za pomocą formuł co najmniej SRK/T, Hagis, Holladay II, Hoffer-Q
8. | Kalkulacja mocy oraz osi wszczepu soczewek torycznych - Barrett Toric Calculator
9. | Pojedyńczy pomiar wykonywany bezkontaktowo, w czasie poniżej 1 sek.
10. | Stolik elektryczny mobilny. Płynna elektryczna regulacja wysokości.
11. | Sprzęt kompatybilny z dostarczonym mikroskopem
12. | Dedykowany komputer do aparatu, oparty o system operacyjny Windows 10. W zestawie monitor min. 23”, klawiatura, mysz, drukarka laserowa kolorowa.
Przystawka do mikroskopu operacyjnego:
13. | Śródoperacyjna lokalizacja osi wszczepu soczewki torycznej na podstawie pomiarów przedoperacyjnych
14. | Śródoperacyjne oznaczanie lokalizacji i wielkości kapsuloreksji na podstawie pomiarów przedoperacyjnych
Rok produkcji: nie starszy niż 2019
Dokumentacja w języku polskim
UWAGA
1. | W kolumnie 4 należy opisać parametry oferowane i podać zakresy.
2. | Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.Wymagana odpowiedź TAK
3. | Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfigutacji urzadzeń